## Servicios
IdServicio | FechaSolicitud | IdIngreso | FechaPrevista | IdTipoServicio | IdUrgencia | IdEmpresa | IdSector | IdPersona | IdSistema | IdEquipo | IdFalla | IdResponsable | FechaAsignado | IdAtendio | FechaAtencion | IdConcluyo | FechaConcluido | IndCliente | Informe | IdPresupMO | IdPresupMat | Atencion | Comm | IdVerif | FechaVerif | Estado | FCdbl | Taller | IdOC | IdContrato | AtencionTelefonica | rowguid | Adjunto
40671 | 2013-03-27 16:33 | 67 |  | 2 | 2 | 686 | 4249 | 8999 |  |  |  | 57 | 2013-04-05 09:47 | 117 | 2013-04-12 09:10 |  |  | LLego OC Nº 4500063203 por el servicio correctivo de un (1) PHM-220 | El equipo no se reparar por decision del cliente. |  | 36853 | FALSE | ~21-06-16 14:35 NPP>HV REMITO ID 30547 ~21-06-16 14:12 NPP>HV Rta. de Patiño: "Consulte este tema y la reparación no se va a realizar, por lo que personal de la empresa va a estar pasando a retirar en equipo por vuestras oficinas." Esperamos que retiren. ~21-06-16 12:43 NPP>NPP le reenvié el presup por el teclado a Patiño + Fernandez para ver cómo seguimos. ~30-05-16 09:22 HV >NPP En que quedó esto? ~31-01-14 14:28 NPP>HV llamó David Fernández por este equipo. En su momento Torrilla preparó un presupuesto pero no lo envio porque es muy caro, ruben y andres quedaron en confirmar si directamente les ofreciamos uno nuevo. Hay que definirle a 03487-480677 int. 4345 o 4348 (cdfernandez@na-sa.com.ar) ~22-04-13 09:34 NPP>HV LLEGO AL TALLER: PHM 220 - 657R063N004 ~12-04-13 09:10 NPP>HV es un problema de display, no funciona la tecla SAMPLE asique el lunes 15 que ira hugo por otro tema, lo trae. ~05-04-13 09:47 HV >NPP Combinar lu 29/04. ~27-03-13 16:36 DC >NPP habria que ver que problema presenta este equipo y si el servicio se puede realizar en el laboratorio del cliente. |  |  | R |  | TRUE | 15908 |  | FALSE | 44bf3ad1-ed3e-4ed8-a8df-308be6625f3f
40849 | 2013-04-24 11:48 | 117 |  | 7 | 2 | 118 | 5228 | 10332 |  |  |  | 12 | 2013-04-25 09:46 | 12 | 2013-04-25 09:59 |  |  | EDWARDS RV3 N/S: 996154031: Reparada en el taller segun CM 38627 Ahora no hace el vacio correspondiente. | Se repara la pérdida de vacio de la bomba |  |  | FALSE | ~15-10-14 16:15 NPP>HV esta bomba aun está en Cindelvac, Loreta esta gestionando su retiro. Una vez en Jenck le informaré al cliente para que la retire. ~15-10-14 09:39 SB >HV Deberiamos enviar esta bomba a la CNEA ya que esta reparada. La misma fue probada en el masas de abajo y funciona bien. ~22-05-13 14:49 NPP>HV LLEGÓ LA BOMBA. ~08-05-13 14:37 SB >NPP Envian la bomba que fue reparada por CINDELVAC ya que no hace vacio. Ponen una nueva y funciona todo bien. ~25-04-13 11:02 NPP>HV llamó Ruben, pide que SB lo llame entre las 14 y las 16.30hs. (estará en un curso antes) ~25-04-13 09:59 SB >NPP Ruben no estaba, hable con Silvana y me dijo que tienen una nueva y que esta funcionando con esa ahora. Le dije que me llame despues. ~24-04-13 11:50 NPP>HV llamó Ruben Fernandez, pide que SB lo llame. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 46eb5c68-eac4-4fb0-a28f-ac2baed9008e
41670 | 2013-07-30 16:28 | 117 |  | 2 | 2 | 261 | 8290 | 18465 |  |  |  | 57 | 2013-07-31 08:49 | 117 | 2013-07-31 13:40 |  |  | mail de Reale: "horno de secado shimadzu modelo stac-500k que en el día de hoy no lo pudimos encender." |  | 38825 | 39399 | FALSE | ~27-09-13 16:08 EF >HV Llamo Marisaol, pregunto por la reparación, le dije que hay un material que no esta en stock . ~31-07-13 13:40 NPP>HV cofnirmado con Marisol, vamos mañaa. ~31-07-13 12:39 NPP>HV le mande mail a Reale con fecha. ~31-07-13 11:22 HV >NPP Combinar mañana. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | d7092105-cd66-4a43-9a44-daf28338c520
41773 | 2013-08-06 16:01 | 161 |  | 3 | 2 | 121 | 6431 | 21258 |  | 8781 |  | 101 | 2013-08-09 09:26 | 117 | 2013-08-09 09:26 |  |  | Llego OC por LINEALIDAD de un UV-1700 marca Shimadzu |  |  |  | FALSE | ~06-08-13 16:03 VSM>HV Coordinar fecha - Alberto Sorrentino/Laura Bortoni |  |  | A |  | FALSE | 17049 |  | FALSE | 58dce24b-8b48-4ce4-9cf2-dde48a42b7c3
41931 | 2013-08-26 10:17 | 50 |  | 6 | 2 | 760 | 1462 | 19485 |  |  |  | 101 | 2013-08-26 11:22 | 117 | 2013-08-26 12:41 |  |  | Por el servicio de mantenimiento preventivo, certificacion y linealidad en la zona UV de un (1) UVmini-1240 y un (1) UV-1203 marcas Shimadzu. INCLUYE VIATICOS Y ESTADIAS (a cargo de Jenck) |  |  |  | FALSE | ~26-08-13 12:42 NPP>HV (v/e pedidos a ceci) ~26-08-13 12:41 NPP>HV CONFIRMADO con bernie, vamos 09-10/09. ~26-08-13 12:07 HV >NPP Combinar lu 09/09 con regreso 10/09 según mail. |  |  | A |  | FALSE | 17212 |  | FALSE | b43881b6-98d7-4af6-9cce-68945d01a8db
42124 | 2013-09-13 08:38 | 117 | 2012-12-03 | 6 | 2 | 1871 | 9411 | 25529 | 712 |  |  | 152 | 2013-09-13 08:39 | 117 | 2013-09-13 08:39 |  |  | ABONO SEPT. MP+C de (1) HPLC #L-397 |  | 47811 |  | FALSE | ~13-09-13 08:39 NPP>HV Confirmado con Gabriel, vamos el 23/09. |  |  | A |  | FALSE | 14969 |  | FALSE | 319709b6-b06b-421c-8c53-d92fcf46d824
42125 | 2013-09-13 08:40 | 117 | 2012-12-03 | 6 | 2 | 1871 | 9411 | 25529 | 713 |  |  | 152 | 2013-09-13 08:42 | 117 | 2013-09-13 08:42 |  |  | ABONO SEPT. MP+C de (1) HPLC#L-398 |  |  |  | FALSE | ~13-09-13 08:42 NPP>HV Vamos el 23-24/09. |  |  | A |  | FALSE | 14969 |  | FALSE | 91937b5e-c7ee-4fe6-aba0-00b6391612b3
42235 | 2013-09-24 12:25 | 161 |  | 6 | 2 | 166 | 63 | 27241 |  |  |  | 101 | 2013-09-26 10:23 | 50 | 2013-10-01 13:03 |  |  | Llego OC por MP+C de un UV-1603 |  |  |  | FALSE | ~02-10-13 15:10 EF >HV Requisito. ~02-10-13 15:04 EF >HV Confirmó feha Alexandra, pero deben realizar antes un inductivo de 40 min aprox. Es requicito para ingresar a Planta. ~01-10-13 13:03 EF >HV Confirmado x e-mail, aguardo respuesta. ~26-09-13 10:24 HV >NPP Combinar lu 07/10. ~24-09-13 14:12 SM >NPP La OC dice UV-1603. No lleva linealidad? ~24-09-13 12:33 VSM>HV Coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 17489 |  | FALSE | 42343e19-ccda-49c7-8bf8-f02501ef3651
42351 | 2013-10-03 11:23 | 50 |  | 2 | 2 | 6 | 306 | 11609 |  | 5499 |  | 57 | 2013-10-03 11:39 | 31 | 2013-10-23 16:42 |  |  | llego al taller una bomba LC 10ATvp C20974214993 |  |  | 40562 | FALSE | ~24-10-13 10:38 DC >DC COTIZADO ~23-10-13 16:43 NPP>HV les mandé informe tecnico que indica el cambio de bomba. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | b1988b51-0a9d-482d-af91-1e470525f6bd
42393 | 2013-10-07 08:27 | 50 |  | 7 | 2 | 1761 | 3562 | 25096 |  | 7821 |  | 57 | 2013-10-09 11:29 | 57 | 2013-10-09 09:05 |  |  | E-AMIL: Estimados, en el día de hoy recibimos el titulador luego del Servicio de posventa efectuado en sus instalaciones: Cambio del display. Les comunico que han dejado el film protector que cubre el display, debajo de la cubierta plástica del equipo. Se notan burbujas de aire, o sea el film se viene despegando...y después de haber estado encendido por 3 horas, se va notando que este desprendimiento se hace más notorio (supongo que por el calentamiento del display). Por lo que estimo vamos a tener que desarmar y sacar el film protector... o sea....enviamos el equipo a sus instalaciones para no perder la garantía del repuesto si lo colocábamos nosotros y resulta ser que nos encontramos con este inconveniente! |  |  |  | FALSE | ~01-11-13 16:45 NL >HV Pueden usar el equipo aunque se está despegando el film. No van a mandar el equipo a BsAs, me piden que pasemos por ahi cuando tengamos algún servicio cerca. Hay que avisarles. ~01-11-13 16:33 NL >NPP Esta en reunion ,Le pedí que me llamara. ~01-11-13 10:09 NL >NPP LLega a las 15. vuelvo a llamar. ~21-10-13 11:34 NPP>HV llamó Alejandra le comenté que lo mejor sería que vuelvan a mandar al taller de todas formas le dije que NLL la llamará. ~08-10-13 10:30 NL >HV No está, se va a comunicar cuando llegue. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 52c6fa83-e6fd-43b9-8e1b-98204879abbd
42803 | 2013-11-13 14:27 | 117 |  | 2 | 2 | 4206 | 9260 | 14624 |  | 10910 |  | 15 | 2013-11-13 16:49 | 15 | 2013-11-13 16:49 |  |  | TruscanRM: no pasa el auto-test, tirar error de baja energia del laser. EQUIPO EN GARANTIA |  |  |  | FALSE | ~16-05-14 16:41 NPP>HV El 21/05 les estaremos entregando otro equipo a prestamo, ver CM 44271. ~03-12-13 10:48 NPP>HV el trámite lo sigue Rodrigo. ~18-11-13 12:44 NPP>HV efectivamente no funciona el laser, haremos le reclamo a fábrica. Le avisé a FI para que lo haga. ~15-11-13 11:45 NPP>HV llegó el Truscan RM - TM2804 ~14-11-13 15:30 NPP>HV les pedí que lo manden al taller. ~14-11-13 15:06 AM >NPP Yo no tengo tiempo de ir a verlo durante la semana próxima. Que envíen el equipo y lo vemos en taller. Está recién instalado y en garantía. ~14-11-13 14:36 ACS>HV Solicita urg. Solución ~14-11-13 14:36 ACS>HV Se comunicó Adriana Santagata mencionando que no dio resultado la prueba ~13-11-13 16:50 AM >HV Le dije que verifique que esté bien insertado el adaptador de viales y/o el cono de medición. ~13-11-13 14:29 NPP>HV Sebastian pide que hablemos con él o con Federico Dimdart, int. 268 |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 688b220f-e2ad-4d05-92b8-4b7b40ad492d
42812 | 2013-11-14 11:21 | 117 |  | 5 | 2 | 258 | 3073 | 9354 | 826 | 10929 |  | 57 | 2013-11-14 11:26 | 31 | 2013-11-14 11:26 |  |  | llegó al taller: EDWARDS E2M15 - 119467958 | Se envía al representante por encontrarse en garantiá. La misma fue reparada y probada con resultados óptimos. Concluido 3-1-14 GI |  |  | FALSE | ~03-01-14 16:50 NPP>HV remito listo. ID 23840, pueden retirar. ~14-11-13 15:13 HV >HV Le solicité a Kozo instrucciones (Claim o AADEE) ~14-11-13 11:30 NPP>HV vino en la PO-1774 - OC 10003. ~14-11-13 11:27 GI >HV hay un tema con este equipo, como está en garantía, necesitamos saber con que orden de compra salió y en que PO fue comprada . |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 54e85760-25ca-4026-8b03-df70427b2fde
42937 | 2013-12-04 09:22 | 117 |  | 2 | 2 | 128 | 299 | 23861 |  | 7854 |  | 57 | 2013-12-09 12:08 | 117 | 2013-12-04 10:10 |  |  | DT-MINI -MDT354.QA Approved41405. MAIL DE RICCI: "tenemos una fuente de ocean optics, modelo DT-mini, la cual aparentemente ha comenzado a fallar. Esta fuente fue adquirida a su empresa aproximadamente en el año 2005 por la Dra. Sara Aldabe Bilmes" |  | 41872 | 41870 | FALSE | ~19-12-13 08:51 DC >DC COTIZADO ~10-12-13 16:33 NL >HV Aparentemente esta agotada la lámpara, Nano está consultando. ~09-12-13 12:08 NPP>HV LLEGÓ DT-MINI MDT 354 ~04-12-13 10:11 NPP>HV Le pedí a Ma. Luz que mande la fuente del USB-4000 al taller. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 6af6f17f-7421-495d-b071-eb5fa4d9810e
43019 | 2013-12-11 14:50 | 161 |  | 6 | 2 | 120 | 131 | 21879 | 144 | 336 |  | 101 | 2013-12-12 12:43 | 117 | 2013-12-16 14:38 |  |  | Llego OC por MP+C de un UV-160A |  |  |  | FALSE | ~20-12-13 10:13 NPP>HV CONFIRMADO con Johanna, vamos el 23/12. ~12-12-13 15:25 NPP>HV le mande mail a Veronica Viviana Ferrari con fecha. ~12-12-13 14:36 HV >NPP Combinar lu 23/12. ~11-12-13 14:52 VSM>HV Coordinar fecha - Ferrari Verónica Viviana |  |  | A |  | FALSE | 18487 |  | FALSE | 9b94bfa1-6a1f-4504-bb91-539f47c0d84b
43377 | 2014-01-29 12:42 | 117 |  | 2 | 2 | 87 | 4511 | 3030 | 661 | 9168 |  | 42 | 2014-01-31 09:17 | 42 | 2014-01-29 12:42 |  |  | QP-2010PLUS: problemas con el inyector, tira el ERROR: LE2 |  |  |  | FALSE | ~05-02-14 10:00 NPP>NPP (Anibal a Induser mañana) recoordino para el viernes 7/02. ~03-02-14 14:38 NPP>HV confirmado con andrea, vamos el 6/02. ~03-02-14 08:20 NPP>HV le mande mail a Marcela Villareal con fecha. ~31-01-14 16:04 NPP>HV no responden. ~31-01-14 09:38 HV >NPP Combinar ju 06/02. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 5b7927b1-3a99-42b5-b588-8eaee42973ff
43559 | 2014-02-19 09:03 | 117 |  | 2 | 2 | 153 | 7020 | 16224 | 935 | 10941 |  | 49 | 2014-02-21 14:38 | 117 | 2014-02-19 09:04 |  |  | GC-TOGAS: control de performance |  |  |  | FALSE | ~21-02-14 14:43 NPP>SB confirmado con Mario, vamos el 25. ~21-02-14 14:32 NPP>SB Combino para el martes 25/02. ~20-02-14 09:09 NPP>SB Dijo Andres que irá GG cuando regrese de sus vacaciones. ~19-02-14 09:05 NPP>SB en el dia de hoy estaba programada la visita de EM pero como fue papá se suspendió. RECOORDINAR FECHA. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | f4db2f12-ff87-4d2a-86db-4082b9cc771d
43583 | 2014-02-20 16:42 | 117 |  | 13 | 2 | 2873 | 6262 | 27279 | 767 | 9881 |  | 42 | 2014-02-24 11:33 | 95 | 2014-02-27 16:44 |  |  | CAPACITACION en el uso el ECD |  |  |  | FALSE | ~13-03-14 15:40 EM >SB enviaron mail con metodo} ~05-03-14 16:54 EM >HV llame para que me envien por correo electrónico un metodo, esperamos que envien. ~05-03-14 15:29 EM >HV Llame e hicimos el diagnóstico del ECD. Dio mal. Pero me dijeron que el Make Up esta conectado el N2 sin filtro. Ello mudaron el equipo y lo instalaron mal. Hay que llamarlos para que lo conecten bien y probemos con un método de limpieza. ~26-02-14 15:46 EM >SB Me contó que conectan la columna al ECD y la línea de base nunca baja a cero y no pueden hacer cero. Pero ellos lo encienden enseguida y no esperan a que purgue los gases. Quise explicarles como hacer el diagnostico del detector pero tiene que estar la jefa. Mañana llaman para hacerlo. ~20-02-14 16:47 NPP>SB Llamar a: Lic. Florencia Marcial - (0387) 4311680 int. 3840 / (0387)155-058323 ~20-02-14 16:46 NPP>SB Segun Horacio tienen sucia la celda. Andres pide que algun inge los llame para determinar esto. Una vez que sepamos eso podremos calcular los tiempos y costos. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 8e86adfb-a858-4f82-babd-c3e7beac1bb8
43587 | 2014-02-21 10:20 | 2 |  | 3 | 2 | 567 | 1013 | 14548 |  |  |  | 68 | 2014-06-27 12:30 | 117 | 2014-02-24 11:27 |  |  | IQ, OQ y Cert, TOC-LCSH. relacionado con el CM 43585 |  |  |  | FALSE | ~27-06-14 12:31 NPP>HV Hubo problemas con la instalacion del Agent, no pudimos terminar de instalar aun. vamos el 30/06. ~20-03-14 10:38 NPP>HV vamos el 21/03. |  |  | A |  | FALSE | 19133 |  | FALSE | 4bddb1c5-2ca3-44b0-905b-b5f2c7a5e647
43591 | 2014-02-21 12:17 | 2 |  | 3 | 2 | 567 | 1013 | 24193 |  |  |  | 101 | 2014-02-24 08:22 | 117 | 2014-02-24 11:27 |  |  | IQ, OQ y Cert. De UV-1800 relacionado con parte de servicio 43590 (se instala y se hace iq/oq/c) |  | 46454 |  | FALSE | ~29-07-14 10:46 NPP>HV A pedido de Arce coticé IQ/OQ/C del agent. ~23-07-14 08:39 MB >EF Anulado, está mencionado en el parte 43590, última comunicación de marzo que enviaron condiciones de instalación y no hubo mas comunicación. |  |  | A |  | FALSE | 19134 |  | FALSE | ad087ba1-b845-41f0-8fd7-583205af5740
43628 | 2014-02-26 09:22 | 50 |  | 6 | 2 | 263 | 522 | 1066 | 607 |  |  | 65 | 2014-02-26 16:04 | 117 | 2014-02-26 16:04 |  |  | MP+C de (1) HPLC identificado como LC-10A N°Inventario 14523 (CRQ-LP) |  |  |  | FALSE | ~26-02-14 16:05 NPP>SB confirmado con Monica, vamos el vie 28. ~26-02-14 09:26 EF >SB Coordinar fecha - Gracias |  |  | A |  | FALSE | 19248 |  | FALSE | 02365322-6bdb-44b3-98e2-b468d0aed3c9
43695 | 2014-03-05 11:13 | 50 | 2014-02-28 | 6 | 2 | 4206 | 7355 | 16249 | 511 |  |  | 151 | 2015-01-30 15:07 | 117 | 2014-09-02 12:50 |  |  | ABONO MARZO MP + C DE UN (1) HPLC (IDENTIFICADOS COMO SHI-C) |  |  |  | FALSE | ~10-03-14 15:10 NPP>HV Agostino me confirma que prefieren esperar a que llegue la celda. esperamos (esto aun no tiene DJAI) ~10-03-14 11:24 NPP>HV le consulté a Graciela Agostino como quieren hacer (la celda no estará para mañana), lo consulta y me llama. ~06-03-14 15:52 DC >HV esto es por un repuesto que esta llegando, y quieren realizar el servicio cuando llegue ~05-03-14 11:17 EF >NPP Nati, antes de confirmar la fecha, habla con Adriana, porque querían comprar un repuesto para este equipo, (lo charlaron con Diego C) |  |  | A |  | FALSE | 19277 |  | FALSE | 1b515391-a098-4944-8f29-dd7d41db32dd
44452 | 2014-05-27 08:39 | 50 | 2013-05-15 | 6 | 2 | 1940 | 3997 | 19741 |  | 4988 |  | 65 | 2014-05-27 09:45 | 117 | 2014-07-03 11:25 |  |  | MP+C Semestral - Mufla Phoenix marca CEM |  |  |  | FALSE | ~24-09-14 12:51 NPP>HV confirmado con andres martinez, vamos 25-26/09. ~15-09-14 09:08 NPP>HV le mandé mail a Fortunato con fecha. ~11-09-14 12:58 HV >NPP Combinar ju 25 con regreso vi 26 según mail. ~29-08-14 11:08 EF >HV Coordinar fecha en Septiembre, ya llego la OC por los otros equipos. ~03-07-14 11:25 NPP>HV Este servicio no se hizo porque querian incluir mas equipos, deben mandar nueva OC por ello. esperamos. ~30-05-14 12:11 HV >NPP Se hace junto con el PHM de la planilla de abonos: 24/06 ~27-05-14 08:46 EF >NPP Corresponde al mes de Julio. Pero vamos por ABONO en Junio, preguntar de adelantar la fecha. |  |  | A |  | FALSE | 16287 |  | FALSE | 9a96683d-6c6e-4785-acf6-86d9947d7260
44560 | 2014-06-03 16:02 | 117 |  | 2 | 2 | 2580 | 5599 | 12014 |  |  |  | 70 | 2014-06-04 11:24 | 12 | 2014-06-03 16:02 |  |  | HPLC: no da bien el gradiente |  |  |  | FALSE | ~27-04-16 09:23 NPP>HV Confirmado con Verónica, vamos el 28/04. ~18-06-14 09:27 DC >VSM la MO de obra ya esta cotizada con el parte de taller - no cotizar este parte ~04-06-14 12:35 NPP>HV Confirmado con Marina, vamos el 6/06. ~04-06-14 11:27 HV >NPP Combinar vi 06/06. |  |  | A | 5850.7003 | FALSE |  |  | FALSE | fd4c70bf-5ddf-4e30-b242-9b89de207520
44615 | 2014-06-09 11:23 | 50 | 2014-06-09 11:20 | 3 | 2 | 22 | 3017 | 7163 |  |  |  | 101 | 2014-06-09 12:42 | 117 | 2014-06-13 08:27 |  |  | ABONO SOLO CERTIFICACION UV-1800 (DGE-UV03) |  |  |  | FALSE | ~25-06-14 16:42 JGE>HV este equipo de Artuso, queda para septiembre ~13-06-14 08:27 NPP>HV confirmado con Muller, vamos el 25. ~09-06-14 12:43 HV >NPP Combinar mi 25/06. ~09-06-14 11:24 EF >NPP Coordinar fecha Junio. Gracias |  |  | A |  | FALSE | 18343 |  | FALSE | 29f7fe36-19a9-49e8-a0ba-331bfbbc4017
44723 | 2014-06-24 10:49 | 117 | 2013-03-19 09:44 | 13 | 2 | 3659 | 8512 | 13913 | 919 |  |  | 68 | 2014-06-24 10:49 | 117 | 2014-06-24 14:47 |  |  | 2DA CAPACITACION del HPLC intalado segun CM 40569 |  |  |  | FALSE | ~24-06-14 14:48 NPP>HV confirmado con Natalia, vamos el 8/07. ~24-06-14 10:54 NPP>HV Pide que, en lo posible, el dia sea UN MARTES. COORDINAR FECHA. ~24-06-14 10:53 NPP>HV Quien llamó es Natalia Bardoni, pide que vaya Ezequiel. Hay que llamarla al: 4743-4011 int. 1290 |  |  | A |  | FALSE | 15606 |  | FALSE | 1a9b96f0-c1b6-430e-ab02-1aa189e8b711 | Y:\Service\PARTES\scan2014-07-11-083237.pdf
44781 | 2014-06-30 10:40 | 67 |  | 6 | 2 | 607 | 1109 | 16540 |  | 8760 |  | 101 | 2014-06-30 12:15 | 117 | 2014-07-01 16:37 |  |  | Llego Aceptacion por el servicio de MP+C+LINEALIDAD de un (1) UV-1800 |  |  |  | FALSE | ~02-07-14 08:31 NPP>HV confirmado con Ignacio Nicolás Di Pietro, vamos el 30/07. ~01-07-14 10:35 NPP>HV Le mandé mail a Ignacio Nicolás Di Pietro. ~30-06-14 15:19 HV >NPP Combinar mi 30/07. ~30-06-14 10:41 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 20446 |  | FALSE | 31a54dc5-36a6-4a08-8a34-dd81c04d309d | Y:\Service\PARTES\scan2014-07-31-095740.pdf
44813 | 2014-07-02 12:53 | 117 | 2014-01-15 | 6 | 2 | 76 | 954 | 17383 | 386 |  |  | 152 | 2014-07-02 12:54 | 117 | 2014-07-02 12:53 |  |  | ABONO MP+C de (1 HPLC#2 |  |  |  | FALSE | ~07-07-14 11:11 NPP>HV A pedido de Lobatti, dejamos este equipo para el 21/07 y sí hacemos el #5 mañana (ver CM 44815) ~07-07-14 11:06 HV >NPP Combinar mañana. ~07-07-14 10:26 DC >HV Llamo Eduardo, precisa que le digamos si es posible adelantar este equipo ~03-07-14 15:58 NPP>HV Si, con adelantar este equipo les alcanza. ~03-07-14 10:22 HV >NPP Trataremos de adelantarlo. Solo 1 de ellos? ~03-07-14 09:51 NPP>HV Lobatti pide si este equipo se puede adelantar (no pueden liberarlo ni 8 ni 10/07) RECOORDINAR, por favor. ~02-07-14 12:55 NPP>HV Confirmado con Lobatti, vamos el 21/07. |  |  | A | 5182.8619 | FALSE | 18830 |  | FALSE | ec79f0a8-3102-4c25-8763-1fca1b0dd798
44842 | 2014-07-03 15:47 | 117 |  | 2 | 2 | 4516 | 10439 | 26455 |  |  |  | 57 | 2014-07-03 15:47 | 74 | 2014-07-03 15:47 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: UW 2200H - D472740012 | Se realiza cambio del display de la balanza al igual que las bandas de aleación Pt-Ni. Se realiza calibracion de la pesa interna y se chequea el funcionamiento de la balanza con resultados óptimos. Concluido 02-10-14 GI | 46716 | 46717 | FALSE | ~03-10-14 08:29 NPP>NPP mandaron OC. ~11-08-14 11:03 DC >DC COTIZADO ~06-08-14 14:52 NPP>HV Llamo walter por novedades, pide que le manden el presup a: walter.palomino@rehau.com ~24-07-14 14:43 DC >HV llamaron por novedades |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 99bf4709-ec6e-4ba0-936f-0a275da33025
45072 | 2014-07-29 09:33 | 126 |  | 2 | 2 | 49 | 4653 | 16953 |  |  |  | 68 | 2014-07-30 09:09 | 117 | 2014-07-30 11:25 |  |  | HPLC COD 2 Después de un corte de luz no funcionó la bomba |  |  |  | FALSE | ~30-07-14 11:26 NPP>HV Avisado a Molina + Mangone que tambien revisaremos este equipo. ~30-07-14 09:09 HV >NPP Combinar vi 01/08. ~30-07-14 08:53 HV >HV Relacionado con el 45083. ~29-07-14 09:34 ACS>NPP Aguarda visita técnica |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 80ec4b9b-f7b6-4ba7-8304-f330f7ea81bf
45107 | 2014-07-31 14:13 | 117 | 2014-06-30 15:01 | 13 | 2 | 2783 | 6186 | 15569 |  |  |  | 68 | 2014-07-31 14:14 | 117 | 2014-07-31 14:14 |  |  | CAPACITACION en el uso del AFINITY instalado segun CM 44786 |  |  |  | FALSE | ~05-08-14 15:18 NPP>HV Tuvimos que mover la fecha un dia (EG esta de viaje y no llega) confirmado con Weber, vams el jue 7/08. ~31-07-14 14:55 NPP>HV confirmado con Weber, vamos le mie 6/08. ~31-07-14 14:55 NPP>HV Recoordinado para el miercoles 6/08. ~31-07-14 14:14 NPP>HV Vamos el vie 1/08 |  |  | A |  | FALSE | 20467 |  | FALSE | a709abd3-c2df-4fe1-9388-b7dda44277f4
45121 | 2014-08-04 11:53 | 50 | 2014-08-04 11:52 | 6 | 2 | 318 | 9870 | 22407 |  |  |  | 65 | 2014-08-05 10:07 | 117 | 2014-08-08 10:27 |  |  | ABONO AGOSTO MP (incluye Procedimientos) + Certificación ANUAL (incluye linealidad del detector y repetibilidad inyectando 5, 10 µl y 20µl) - HPLC Sistema 12. |  |  | 47202 | FALSE | ~08-08-14 10:27 NPP>HV confirmado con Ruiz, vamos el 20. ~08-08-14 10:14 NPP>HV Le mandé mail a Ruiz con fecha. ~05-08-14 10:07 HV >NPP Combinar mi 20/08. |  |  | A |  | FALSE | 20194 |  | FALSE | 119d8732-dfb2-4841-be66-9b03dcc2768c
45201 | 2014-08-12 12:06 | 117 |  | 2 | 2 | 560 | 994 | 13832 | 260 | 3075 |  | 57 | 2014-08-12 12:07 | 74 | 2014-08-12 12:07 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: SIL 10ADVP - C21053705700 |  |  | 46995 | FALSE | ~14-04-15 09:18 NPP>HV Cuando se repara el modulo debemos hacer el CM 46765. |  |  | R | 5913.6887 | TRUE |  |  | FALSE | 9e15ca46-c2cf-49f1-b190-afa0d138a199
45210 | 2014-08-12 15:38 | 117 |  | 2 | 2 | 266 | 1019 | 4585 |  |  |  | 42 | 2014-08-12 15:40 | 117 | 2014-08-12 15:40 |  |  | HT3: no tiene reproducibilidad. |  |  |  | FALSE | ~12-08-14 15:40 NPP>HV vamos mañana, 13/08. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | e91b0dfb-fefb-49e7-8d4d-4e3a3651d851
45261 | 2014-08-20 15:13 | 50 | 2014-08-20 14:54 | 2 | 2 | 4206 | 851 | 21566 |  |  |  | 152 | 2014-08-21 10:46 | 117 | 2014-09-02 12:52 |  |  | Llego la CI N° 22951 Por el servicio de Reinstalacion en Pta Mataderos de los siguientes equipos: HPLC SHI-A, SHI-B y SHI-C |  |  |  | FALSE | ~02-09-14 12:52 NPP>HV confirmado con Sebatian Merino, vamos el 16/09. ~21-08-14 10:46 HV >NPP Combinar ma 16/09. ~20-08-14 16:03 EF >HV A partir del 11, 12/09 depende de la desinstalacion |  |  | A |  | FALSE | 21090 |  | FALSE | a653a8db-5926-40f9-882a-12a647754848
45265 | 2014-08-20 15:24 | 50 | 2014-08-20 14:54 | 3 | 2 | 4206 | 851 | 16249 |  |  |  | 101 | 2014-08-21 10:48 | 117 | 2014-09-02 12:54 |  |  | Por el servicio IQ, OQ y Certificación de un (1) UV-1700 identificado como EF-DA-291 |  |  |  | FALSE | ~02-09-14 12:54 NPP>HV confirmado con Sebatian Merino, vamos el 16/09. ~21-08-14 10:48 HV >NPP Combinar ma 16/09. ~20-08-14 16:02 EF >HV E-mail de Sebastián Merino: en cuanto a los IQ / OQ a partir del 15/09. ~20-08-14 15:25 EF >HV Viene del parte N°45262 |  |  | A |  | FALSE | 21090 |  | FALSE | 4f4f1c41-d23d-4734-8761-5a149e5b646f
45281 | 2014-08-21 10:02 | 117 |  | 2 | 2 | 32 | 95 | 25709 |  | 2965 |  | 57 | 2014-08-21 10:02 | 74 | 2014-08-21 10:02 |  |  | llegó al taller: PHM 220 - 657R031N003 |  | 47112 | 47113 | FALSE | ~26-08-14 09:28 DC >DC COTIZADO |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | c64cba7e-d722-48c0-840b-ffb9590001f2
45306 | 2014-08-22 15:25 | 117 | 2014-03-14 12:09 | 6 | 2 | 560 | 994 | 23297 | 263 |  |  | 151 | 2014-08-22 15:26 | 117 | 2014-08-22 15:26 |  |  | ABONO AGOSTO MP + C DE (1) HPLC#ICG-012 |  |  |  | FALSE | ~22-08-14 15:26 NPP>HV VAMOS EL 25/08. |  |  | A |  | FALSE | 19340 |  | FALSE | 89a72765-221c-4e27-8624-de8ea1d09968
45324 | 2014-08-26 08:58 | 117 |  | 2 | 2 | 140 | 10579 | 27943 |  |  |  | 57 | 2014-08-26 08:58 | 95 | 2014-08-26 08:58 |  |  | llegó al taller: GC 14 | Se detectan problemas en la placa de control del TCD. Se reemplaza la misma y se controla el buen funcionamiento del detector. Se comprueba el correcto funcionamiento general del cromatógrafo. Concluido AC | 47636 |  | FALSE | ~16-06-15 14:49 DC >NPP llego la OC ~15-09-14 09:21 DC >DC COTIZADO ~11-09-14 15:30 EM >HV Tiene mal la plaqueta de control del TCD, daba error de Over TCD. Le pusimos una que teníamos. Y esta andando. Hay que cotizar |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | e377b812-c35b-4d88-b45d-d560eda87733
45450 | 2014-09-05 10:34 | 2 |  | 4 | 2 | 4596 | 11316 | 29459 |  |  |  | 95 | 2016-07-26 09:18 | 117 | 2014-09-05 14:25 |  |  | Naty estoy pidiendo datos de quién es el usuario. Naty hay columnas q compraron en plaza para este equipò,. llevar remito, Sellado de la OC (lo dejo en contable) y una visita previa al lugar donde va a ser instalado el equipo. |  |  |  | FALSE | ~05-09-14 14:25 NPP>HV ~29-08-14 14:35 ¦ NPP¦ llamó Edgardo Maroni, recibieron el equipo. Envié las CI. |  |  | A |  | FALSE | 19141 |  | FALSE | 230fb09d-e89b-4ee1-a59e-433614be4ca6
45458 | 2014-09-08 09:58 | 117 | 2014-03-14 12:09 | 6 | 2 | 560 | 994 | 13832 | 266 |  |  | 151 | 2014-09-08 09:59 | 117 | 2014-09-08 09:59 |  |  | ABONO MP+C de (1) HPLC#ICG-013 |  |  |  | FALSE | ~02-10-14 15:59 NPP>NPP combino para el 4/11. ~02-10-14 15:54 NPP>NPP en 2013 este servicio se hizo en noviembre. RECOORDINAR fecha para nov. ~08-09-14 10:00 NPP>HV Vamos el 9/09. |  |  | A |  | FALSE | 19340 |  | FALSE | 34e153aa-92cc-401f-bd7c-4bfeb57632a2
45487 | 2014-09-10 12:15 | 117 |  | 2 | 2 | 3232 | 7297 | 20150 |  |  |  | 57 | 2014-09-10 12:15 | 74 | 2014-09-10 12:15 |  |  | llegó al taller Digesdahl HACH - 050400004187 | El equipo no calienta. Se detecta dañado el sensor de temperatura y se reemplaza el mismo. Se realizan pruebas y se chequea estabilidad a 500 °. Se comprueba el correcto funcionamiento general. Concluido AC | 47695 | 47697 | FALSE | ~07-09-15 11:20 VSM>NL llegaron los rep ~16-09-14 10:39 DC >DC COTIZADO |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | ca17a668-de9d-4b24-a13e-ce1c18aa05ec
45525 | 2014-09-15 16:28 | 67 |  | 1 | 2 | 2300 | 8776 | 18335 |  | 10739 |  | 42 | 2014-09-17 14:36 | 117 | 2014-09-18 10:03 |  |  | LLego OC por el servicio de MP de un (1) QP-2010 |  |  |  | FALSE | ~18-09-14 10:03 NPP>HV confirmado con Juan, vmaos el 6/10. ~18-09-14 09:51 NPP>HV Le mandé mail a Juan Alejandro Kukuljan con fecha. ~17-09-14 14:37 HV >NPP Combinar lu 06/10. ~15-09-14 16:29 DC >HV coordinar fecha (no pueden del 01 al 03/10) |  |  | A |  | FALSE | 21419 |  | FALSE | 48880463-d436-4ec5-a8cd-e8da6bb1a31f
45616 | 2014-09-24 09:16 | 117 |  | 2 | 2 | 118 | 10805 | 29030 |  |  |  | 57 | 2014-09-24 09:19 | 74 | 2014-09-24 09:19 |  |  | llegó al taller SENSION 156 - 050200C90203 | Se detectan dañadas las sondas y deben reemplazarse. El equipo no se repara por decisión del cliente. AC | 47904 | 47905 | FALSE | ~17-12-14 14:56 DC >HV llamo Gisela, no lo repara ~24-09-14 11:07 DC >DC COTIZADO |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 555b0965-7d64-4fe3-bbe5-20cd6db4275d
45626 | 2014-09-24 14:42 | 117 | 2013-05-17 14:14 | 3 | 2 | 1940 | 8532 | 25420 |  | 10676 |  | 65 | 2014-09-24 14:42 | 117 | 2014-09-24 14:44 |  |  | IQ/OQ/C de (1) sension 340 (no se pudo hacer según CM 41066) |  |  |  | FALSE | ~24-09-14 14:45 NPP>HV Vamos el 25/09. |  |  | A |  | FALSE | 15059 |  | FALSE | c5351d2e-9957-45b8-bf20-cc2ed8d3deea
45701 | 2014-10-02 10:13 | 126 |  | 4 | 2 | 2035 | 4227 | 6059 |  |  |  | 31 | 2014-10-14 10:05 | 31 | 2014-10-14 10:05 |  |  | 221-71125-42 N/S D305820026 321-71126-16 N/S D472740024 instala cliente |  |  |  | FALSE | ~21-10-14 12:55 ACS>NPP Entregadas ayer en transporte ~20-10-14 10:43 ACS>NPP Equipo listo ~07-10-14 13:08 ACS>NPP ya vino inspección, Gus preparando equipos ~02-10-14 10:25 ACS>NPP UW-2200H esperando inspección de SIMELA, luego llevamos al transporte ~02-10-14 10:16 ACS>NPP no lleva IQ/OQ/CERT ~02-10-14 10:15 ACS>ACS Es probable que instale cliente. ~02-10-14 10:14 ACS>NPP Enviar CI, GRACIAS |  |  | A |  | FALSE | 21550 |  | FALSE | f91ffc20-b651-42f0-b0dc-26f5e1d7da70
45702 | 2014-10-02 10:16 | 126 |  | 4 | 2 | 2035 | 4227 | 6059 |  |  |  | 31 | 2014-10-14 10:05 | 31 | 2014-10-14 10:05 |  |  | N/S D472940009 instala cliente |  |  |  | FALSE | ~21-10-14 12:54 ACS>NPP Entregado ayer en transporte ~20-10-14 10:43 ACS>NPP Equipo listo ~07-10-14 13:11 ACS>NPP Vino inspección, Gus preparando equipo ~02-10-14 10:18 ACS>NPP Llevamos al transporte, por ahora hay q esperar inspección de SIMELA ~02-10-14 10:16 ACS>NPP Es probable q instale cliente ~02-10-14 10:16 ACS>NPP Enviar CI |  |  | A |  | FALSE | 21553 |  | FALSE | de1a2f24-ca4c-43aa-b4ef-b44f55e3cc63
45731 | 2014-10-06 11:15 | 117 | 2014-01-09 14:52 | 1 | 2 | 2993 | 7113 | 13212 |  | 5130 |  | 101 | 2014-10-06 11:15 | 117 | 2014-10-06 16:06 |  |  | ABONO MP CUATRIMESTRAL de (1) UV-240 N/S 1212288 #ESP-04 |  |  |  | FALSE | ~23-10-14 16:31 NPP>HV Ya tenemos la ART OK, combino para ir mañana. ~15-10-14 09:38 NPP>NPP NO VAMOS HOY, nos resta cumplir con doc de ART. en cuanto se regularice, recoordinamos. ~06-10-14 16:07 NPP>NPP cofnirmado con Nicolas Muñoz, vamos el 15/10. ~06-10-14 11:18 NPP>NPP Le mandé mail a Muñoz con fecha. |  |  | A |  | FALSE | 17814 |  | FALSE | 8e5fd42e-4c7a-4915-a124-ac33d317b22f
45784 | 2014-10-10 11:16 | 67 |  | 3 | 2 | 585 | 1462 | 19485 |  |  |  | 101 | 2015-05-13 09:34 | 117 | 2015-05-13 09:53 |  |  | Llego OC por el servicio de VERIFICACION de 4 filtros de UV (2 de Didimio y 2 de HOlmio) |  |  |  | FALSE | ~02-06-15 09:30 DC >NPP REMITO LISTO; Ya avise al cliente que los enviaremos por transporte ~13-05-15 09:53 NPP>NPP los hace hoy JG. ~12-05-15 15:35 DC >NPP llegaron 2 filtros de didimio, los debemos verificar |  |  | A |  | FALSE | 21730 |  | FALSE | 79ac894e-6a65-4004-8e97-8867181ac03d
45863 | 2014-10-22 09:53 | 2 |  | 4 | 2 | 686 | 8430 | 21084 |  |  |  | 152 | 2014-10-28 11:40 | 152 | 2014-11-17 10:03 |  |  | Naty, que Fabio o Javier M. los revisen, por ahora hacemos entrega solamente de estos dos equipos, cuando llegue el resto se instalará y capacitará (GG) |  |  |  | FALSE | ~30-10-14 14:28 HV >HV FB los revisó y se lo dejó a Pablito. ~22-10-14 09:57 MB >NPP 2 HQ40d N/P HQ40D53000000, N/S 130200084622, N/S 130600089642 |  |  | A |  | FALSE | 21397 |  | FALSE | 761f1e73-d0dc-4326-b770-8e6ccc1e8a96
46015 | 2014-11-06 11:55 | 50 | 2014-08-21 16:37 | 1 | 2 | 393 | 620 | 24587 | 890 |  |  | 68 | 2014-11-11 09:43 | 117 | 2014-11-18 10:03 |  |  | ABONO MP CUATRIMESTRAL HPLC NEXERA ES DICIEMBRE |  |  |  | FALSE | ~18-11-14 15:07 NPP>NPP confirmado con Portillo, vamos el 15. ~17-11-14 15:50 NPP>NPP les mandé mail con fecha. ~11-11-14 09:44 HV >NPP Combinar lu 15/12. ~06-11-14 12:00 EF >HV CORRIJO - Es para el mes de DICIEMBRE - Gracias ~06-11-14 11:56 EF >HV Coordinar fecha en Noviembre. Gracias |  |  | A |  | FALSE | 20501 |  | FALSE | 39dff506-5f19-4639-87c0-17d2726edfd2
46061 | 2014-11-11 11:47 | 126 |  | 4 | 2 | 679 | 10585 | 26989 |  |  |  | 42 | 2014-12-17 14:24 | 117 | 2014-12-04 09:47 |  |  | v+e a cargo cliente |  |  |  | FALSE | ~31-03-15 10:24 NPP>NPP No puedo comunicarme telefónicamente, le mandé mail a Salas. Espero comentarios. ~27-03-15 12:37 HV >NPP Y.. finalmente hay que instalarlo? ~04-03-15 12:01 NPP>HV COORDINAR FECHA - Esto es en Tucumán. ~16-12-14 15:21 ACS>HV ver 46391, el equipo no funciona ~04-12-14 09:47 NPP>NPP CI enviadas a Salas. ~03-12-14 16:45 ACS>NPP mail de Alejandro: Recién le envié un mensaje al Salas, pero casi seguro que necesitaran entrenamiento ~03-12-14 16:44 ACS>NPP 0381 5502017 ~03-12-14 16:43 ACS>NPP El usuario es Hernán Salas de Obispo Colombres ~03-12-14 16:29 ACS>NPP retirado ~21-11-14 12:50 ACS>ACS Retirará La Sevillanita ~11-11-14 14:13 ACS>NPP Entrega Jenck ~11-11-14 14:10 ACS>NPP Consultando datos de usuario con Ale, es para Obispo Colombres. |  |  | A |  | FALSE | 20397 |  | FALSE | 06b176ae-e78c-447e-9476-36ed5988a3f1
46077 | 2014-11-12 10:11 | 117 |  | 2 | 2 | 4685 | 10924 | 28045 |  |  |  | 57 | 2014-11-12 10:12 | 57 | 2014-11-12 10:12 |  |  | llegó al taller: HACH INTELLICAL NITRATE - N/S 133372998006 N/P ISENO318101 |  |  |  | FALSE | ~14-08-15 12:40 PT >NPP Llego el electrodo por garantia N/S 151472998002, hay que enviarlo, gracias ~19-01-15 12:20 NPP>NPP Andres dijo que le reconocemos la garantía. Hay que reemplazarle la sonda al cliente. ~11-12-14 09:15 NPP>NPP De fábrica no reconocen la gtia. Este equipo estuvo mucho tiempo en el labo. estuvo reservado para exhibición... Andres: le damos uno en garantia (jenck) de todos modos? hay que chequear si hay en stock. ~13-11-14 11:49 JM >HV Se prepararon soluciones estandart para verificar funcionamiento y se encontro que el electrodo tiene una bajisima sensibilidad.Se reclamara la garantia del mismo. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 007d37fa-96ce-425f-bd6d-fb27a1a8ba4c
46127 | 2014-11-17 15:17 | 117 |  | 2 | 2 | 560 | 994 | 13832 | 261 | 6072 |  | 57 | 2014-11-17 15:18 | 151 | 2014-11-17 15:17 |  |  | llegó al taller: SPD-10A C20333409532 lo trajo PE del parte CM 46111 |  | 49301 |  | FALSE | ~12-05-15 15:49 NPP>NPP Cuando éste modulo salga de taller tenemos que hacerle MP+C al equipo ICG-004--- ABONO MAYO. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | f8e043a9-2ee3-44c2-a8a3-555668aa0441
46139 | 2014-11-19 09:55 | 67 |  | 6 | 2 | 17 | 2005 | 19837 |  | 6937 |  | 101 | 2014-11-19 10:30 | 117 | 2014-11-20 15:25 |  |  | LLego OC por el servicio de MP+C+LINEALIDAD de un (1) UV-1800 |  |  |  | FALSE | ~27-03-15 12:58 DC >VSM SERVICIO YA FACTURADO ~25-11-14 16:16 DC >NPP llevar tmb el REMITO ID Nº 26060 ~25-11-14 15:03 DC >NPP llevar REMITO ID Nº 26059 ~20-11-14 15:25 NPP>NPP " Confirmamos la Fecha propuesta Lunes 15/12 para que vengan a realizar el servicio. La dirección por donde deben ingresar es Bacacay 1843, presentando constanca de ART (o mandarmela por mail), en el horario de 08:00 a 16:00 hs. Para esa fecha yo estaré de vacaciones y la persona que los recibirá es la Farm. Lorena Baviera" Puglisi ~20-11-14 10:08 NPP>NPP Le mandé mail con fecha. ~20-11-14 09:36 HV >NPP Combinar lu 15/12. ~19-11-14 09:55 DC >HV coordinar fecha (para Diciembre 2014) |  |  | A |  | FALSE | 22128 |  | FALSE | fef1876a-6365-4192-8270-1f790ff18155
46153 | 2014-11-20 12:28 | 117 |  | 2 | 2 | 686 | 8430 | 21086 |  | 8619 |  | 57 | 2014-11-20 12:28 | 137 | 2014-11-20 12:28 |  |  | llegó al taller CDM-230 N/S 654R069N012 | Se detecta dañada la fuente de alimentación y se reemplaza la misma. Se comprueba el correcto funcionamiento general del equipo. AC | 49205 |  | FALSE | ~19-12-14 11:17 DC >NPP LLEGO OC ~20-11-14 14:27 DC >DC COTIZADO |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | f5de1663-3adb-4a99-8a5e-8d24c590e6d8
46182 | 2014-11-25 14:31 | 117 |  | 4 | 2 | 115 | 3260 | 16570 |  |  |  | 152 | 2014-11-26 09:38 | 117 | 2014-12-05 17:06 |  |  | INSTALACION DE: peachimetro HACH HQ 440 dmulti (Nº serie= PHC28101). El equipo lo compró Quilmes directo a HACH, ya lo recibieron. |  |  |  | FALSE | ~15-01-15 15:01 NPP>HV recoordinar, quilmes debe aprobarles la oc para sacar los vuelos. espero novedad de Exequiel para recoordinar. ~14-01-15 15:25 NPP>NPP Exequiel me confirma en un rato si es factible hacerlo el 16. ~30-12-14 08:57 HV >NPP Combinar vi 16/01. I/V en el día. ~11-12-14 14:20 NPP>NPP RECOORDINAR fecha: iremos cuando Quilmes saque los pasajes. ~05-12-14 10:08 NPP>NPP le mande mail con fecha. ~03-12-14 08:16 HV >NPP Combinar vi 12/12. I/V en el día. (Terrestre 46 km) ~25-11-14 14:34 NPP>NPP contacto: Exequiel Orosco - ceorosco@quilmes.com.ar ~25-11-14 14:34 NPP>NPP COORDINAR FECHA (V/E a cargo del cliente) |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 3f4480da-4548-45fb-8151-6bf120ffe974
46228 | 2014-11-28 14:45 | 117 |  | 1 | 2 | 259 | 8209 | 13622 | 475 |  |  | 65 | 2014-11-28 14:46 | 117 | 2014-11-28 14:46 |  |  | MP de (1) HPLC#2 |  |  |  | FALSE | ~28-11-14 14:47 NPP>NPP CONFIRMADO con Silvia, vamos el 1/12. Se hace junto con el CM 46205. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | e3aeac79-63c4-4cbf-9ff0-7833575b0da1
46369 | 2014-12-15 09:23 | 67 |  | 2 | 2 | 2300 | 8776 | 18335 |  |  |  | 42 | 2014-12-15 14:01 | 67 | 2014-12-16 10:19 |  |  | QP-2010: debemos ir a cambiar el repuesto indicado abajo (RELAY) - es continuacion del parte Nº 46337 - LLEVAR REP CON REMITO- |  |  |  | FALSE | ~16-12-14 10:19 DC >HV finalmente lo coordinamos para hoy, va Anibal ~15-12-14 14:02 HV >NPP Combinar lu 29/12. ~15-12-14 09:24 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 22387 |  | FALSE | da0f4b93-fc53-4077-9fd6-d64da4479d90
46388 | 2014-12-16 10:05 | 67 |  | 7 | 2 | 115 | 11281 | 29346 |  |  |  | 65 | 2014-12-17 15:12 | 37 | 2015-01-13 12:46 |  |  | Hola Pablo, cómo estás?Te comento que el electrodo del equipo nuevo por goteo en el bulbo va descartando la solución interna de KCl.Esto ocasiona una incorrecta lectura y aumentar la frecuencia de calibración y recarga del electrodo.Podrás indicar a quien debemos realizar el reclamo formal por esta falla del electrodo?El bulbo se encuentra intacto, no entiendo por donde migra la solución al exterior.Aguardo tus comentarios.Gracias Abrazo Santiago Forte |  |  |  | FALSE | ~17-12-14 15:13 SB >PP Lo estan viendo andres y dario. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 0167ab04-61dc-4b14-afb8-31a546ce1263
46395 | 2014-12-16 14:32 | 67 |  | 2 | 2 | 128 | 1273 | 15564 |  | 2420 |  | 57 | 2014-12-17 15:25 | 50 | 2014-12-18 09:26 |  |  | mail del cliente: "Te paso la inquietud de nuestros becarios : Al parecer hay aire en el sistema y burbujea..Cuando calculás que podrán pasar a verlo?Saludos cordiales, Cristina |  |  |  | FALSE | ~18-12-14 16:49 EF >SB E-amil de CristinaPara ustedes no hay ninguna posibilidad de venir el lunes 22/12, porque ese día es el último que viene la persona a cargo del equipo. ~18-12-14 09:26 EF >SB Confirmado a Cristina por e-mail 23/12 ~17-12-14 15:25 SB >EF combinar 23-12, NLL. ~16-12-14 14:33 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 95888185-2d47-46c3-8133-f69bedb2badc
46396 | 2014-12-17 08:45 | 50 |  | 2 | 2 | 11 | 4151 | 9392 |  |  |  | 68 | 2014-12-17 15:31 | 50 | 2014-12-18 08:22 |  |  | E-MAIL de Shimizu: Quisiera solicitar una visita del servicio técnico para la reparación de dos celdas de Detectores UV SPD-20A |  |  |  | FALSE | ~23-12-14 14:58 HV >NPP Vamos el lu 19/01. ~19-12-14 16:06 EF >HV Disculpame pero recién me entero que durante la semana del 12 el horario de trabajo es hasta las 14 hs, motivo por el cual te pido que modifiquemos la fecha para el 19/01/2015 ~18-12-14 14:16 EF >SB Lamentablemente el día 23/12/2014 la planta estará cerrada. Motivo por el cual dejamos el mantenimiento solicitado para el día en que vengan a realizar el mantenimiento programado. Para ese día, tené en cuenta que las celdas que estan perdiendo son dos. Una celda estandar y una semi micro cod: 228-45605-95. ~18-12-14 08:22 EF >SB Confirmado a Mario, le envíe un e-mail. 23/12 ~17-12-14 15:31 SB >EF combinar 23-12, EZE |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | a438b296-e78f-4808-b32b-6d075299611a
46480 | 2014-12-30 12:41 | 126 |  | 4 | 2 | 257 | 947 | 18429 |  |  |  | 152 | 2015-01-30 15:37 | 117 | 2015-01-05 10:28 |  |  | Una vez instalado va Guille C. a transferirle el metodo. |  |  |  | FALSE | ~13-01-15 10:19 NPP>HV confirmado con Anselmo, vamos el 20/01. ~12-01-15 15:02 NPP>NPP nicolas anselmo confirma las CI. Les propuse fecha para el martes 20/01. ~12-01-15 14:58 NPP>NPP el equipo se instala con la GPC-803 que estaba en el labo y se la quedan como nueva. Luego les entregamos la 802 que llega en la PO 2217, en marzo. De todos modos pueden usar el equipo. ~06-01-15 16:55 NPP>HV reenvié las CI a Anselmo, pide que nos comuniquemos con él por la instalacion. ~05-01-15 10:28 NPP>NPP CI enviadas a Ugliarolo. ~30-12-14 13:07 ACS>NPP Gabriel pide que instale Adrián Battle. ~30-12-14 13:03 ACS>NPP El equipo cotizado incluye el desarrollo y puesta a punto de Metodologia Analitica para analisis de aditivo AFTON en Naftas AXION. El usuario deberá proveer todo el material necesario (Equipos, Accesorios, Reactivos) para el desarrollo e implementación de la técnica en cuestión así como el personal Analista para el trabajo de mesada. ~30-12-14 13:01 ACS>NPP Se entregan 40 viales completos N/P 14940 y 1 computadora LENOVO-AIO-2 ~30-12-14 13:00 ACS>NPP Se les debe: 1 Columna Shim-Pack GPC-802 8mm x 30cm P/N 228-20804-91; 1 Sello de aguja de Vespel para SIL-20AXR P/N 228-50390-01 ~30-12-14 12:43 ACS>NPP Horario de instalación entre 9/10 hs Campana ~30-12-14 12:42 ACS>NPP Enviar CI |  |  | A |  | FALSE | 22424 |  | FALSE | 9d7f2037-1797-413a-a230-e460b62c0145
46637 | 2015-01-26 12:28 | 117 |  | 2 | 2 | 115 | 500 | 28230 |  |  |  | 57 | 2015-01-26 12:30 | 137 | 2015-01-26 12:30 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: turbidimetro marca Hach modelo AN2100 |  | 50505 | 50506 | FALSE | ~01-04-15 10:54 NPP>NPP llamó Cristian por el estado de la reparacion, le recordé que deben mandar la OC. Me dijo que la reclamará internamente. ~02-02-15 10:25 DC >DC COTIZADO |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | fb322b77-b84c-419f-9b27-3a61aedf4e08
46702 | 2015-02-03 09:39 | 126 |  | 4 | 2 | 4370 | 10130 | 24379 |  |  |  | 95 | 2016-02-17 09:16 | 117 | 2015-02-09 16:30 |  |  | en poder del cliente Son tres partes para instalar: Nº 46703 GC-2010AF PLUS * DETECTOR FID / Nº 46702 Accesorios GC y Nº 46704 Generador de Hidrógeno + Automuestreador p/ análisis x Head Space |  | 59952 |  | FALSE | ~19-02-16 10:22 NPP>SB SUSPENDIDO: no tienen las CI aun, piden presup por V/E. ~18-02-16 12:23 NPP>SB le mandé mail a Lorena Rossini con pedido de reserva hotel y comidas. ~17-02-16 09:16 SB >NPP combinar 15 al 17 de marzo, va tito en auto. ~16-02-16 10:21 NPP>NPP COORDINAR FECHA - Recreo - Sta. Fe. ~12-02-16 15:16 MB >NPP Naty ya pagaron ND pls poner fecha gracias ~29-01-16 15:11 ACS>NPP Deben ND, esperamos el OK de contable para activar partes! ~29-01-16 14:10 ACS>NPP pagaron deuda! ~09-02-15 16:30 NPP>HV SUSPENDIDO: "Lamentablemente no podemos confirmar la instalación del equipo correspondiente a la Orden de Compra citada en la fecha que se propone. Nos pondremos en contacto cuando tengamos disponibles nuestras instalaciones." ~05-02-15 11:20 ACS>NPP No incluye V+E para la instalación ~03-02-15 10:01 ACS>NPP Enviar CI, Gracias ~03-02-15 10:00 ACS>NPP Contactos: Dr Mariano Cristaldi/ Lorena Rossini |  |  | A |  | FALSE | 21755 |  | FALSE | 998a9f24-080d-42f1-a3f1-c55bce661f2f
46703 | 2015-02-03 09:40 | 126 |  | 4 | 2 | 4370 | 10130 | 24379 |  |  |  | 95 | 2016-02-17 09:16 | 117 | 2015-02-09 16:30 |  |  | En poder del cliente Son tres partes para instalar: Nº 46703 GC-2010AF PLUS * DETECTOR FID / Nº 46702 Accesorios GC y Nº 46704 Generador de Hidrógeno + Automuestreador p/ análisis x Head Space |  |  |  | FALSE | ~19-02-16 10:41 NPP>SB SUSPENDIDO: no tienen las CI aun, piden presup por V/E. ~18-02-16 12:23 NPP>SB le mandé mail a Lorena Rossini con pedido de reserva hotel y comidas. ~17-02-16 09:16 SB >NPP combinar 15 al 17 de marzo, va tito en auto. ~29-01-16 15:11 ACS>NPP Deben ND, esperamos el OK de contable para activar partes! ~29-01-16 14:10 ACS>NPP pagaron deuda! ~09-02-15 16:30 NPP>HV SUSPENDIDO: "Lamentablemente no podemos confirmar la instalación del equipo correspondiente a la Orden de Compra citada en la fecha que se propone. Nos pondremos en contacto cuando tengamos disponibles nuestras instalaciones." ~05-02-15 11:20 ACS>NPP No incluye V+E para la instalación ~04-02-15 16:32 ACS>NPP Enviar CI ~03-02-15 10:00 ACS>NPP Contactos: Dr Mariano Cristaldi/ Lorena Rossini |  |  | A |  | FALSE | 21607 |  | FALSE | 73ebc783-8991-442f-aa97-7c2eec023238
46704 | 2015-02-03 09:49 | 126 |  | 4 | 2 | 4370 | 10130 |  |  |  |  | 49 | 2015-02-10 08:55 | 117 | 2015-02-09 16:30 |  |  | Son tres partes para instalar: Nº 46703 GC-2010AF PLUS * DETECTOR FID / Nº 46702 Accesorios GC y Nº 46704 Generador de Hidrógeno + Automuestreador p/ análisis x Head Space |  |  |  | FALSE | ~19-02-16 10:41 NPP>SB SUSPENDIDO: no tienen las CI aun, piden presup por V/E. ~18-02-16 12:23 NPP>SB le mandé mail a Lorena Rossini con pedido de reserva hotel y comidas. ~17-02-16 09:16 SB >NPP combinar 15 al 17 de marzo, va tito en auto. ~12-02-16 15:27 MB >NPP Ya pagaron ND poner fecha de instalación, gracias ~29-01-16 15:12 ACS>NPP Deben ND, esperamos el OK de contable para activar partes! ~29-01-16 14:10 ACS>NPP pagaron deuda! ~09-02-15 16:30 NPP>HV SUSPENDIDO: "Lamentablemente no podemos confirmar la instalación del equipo correspondiente a la Orden de Compra citada en la fecha que se propone. Nos pondremos en contacto cuando tengamos disponibles nuestras instalaciones." ~09-02-15 15:56 NPP>HV le mandé mail a Cristaldi/ Lorena Rossini con fecha. ~06-02-15 14:22 HV >NPP Combinar lu 24/02. ~05-02-15 11:19 ACS>NPP Recibieron equipo. No incluye V+E para la instalación ~04-02-15 16:52 ACS>NPP Retiró el transporte equipos ~03-02-15 10:01 ACS>NPP Enviar CI, Gracias ~03-02-15 10:00 ACS>NPP Contactos: Dr Mariano Cristaldi/ Lorena Rossini |  |  | A |  | FALSE | 21714 |  | FALSE | 4bc0f42c-8180-4f40-9b29-1404193f5740
46783 | 2015-02-09 12:38 | 126 |  | 4 | 2 | 4302 | 9935 | 24639 | [9 empty] | llevar columna local ID rem columna 26612 |  |  |  | FALSE | ~03-03-16 15:12 EF >HV LLamo Barragan, dice que aun no esta terminado el laboratorio, que pasa con la garantia? Le respondi que es un año desde la instalación o un año y medio desde el embarque cuando aun no se instalo el equipo. ~01-06-15 12:58 ACS>NPP Consultando por novedades a Barragan ~09-02-15 12:40 ACS>NPP Aún no tienen la instalación de gases, enviará un mail cuando cumpla las CI. ~09-02-15 12:39 ACS>NPP LLevar columna ~09-02-15 12:39 ACS>NPP Avisa que recibió todo menos la columna, le mencioné q es item local |  |  | A |  | FALSE | 19766 |  | FALSE | 8b25a11b-8df7-402a-848b-2cb10a2165a5
46912 | 2015-02-27 12:12 | 2 |  | 4 | 2 | 4779 | 11158 | 28950 |  | 12858 |  | 152 | 2015-03-02 10:45 | [5 empty] | Correcponde también en esta entrega el DRB 200 con N/S 14030C0234. |  |  | FALSE | ~18-07-16 14:16 EF >HV Se entrego al cliente el 2/3/15, por transporte. ~02-03-15 12:15 NPP>HV El viernes se queda FB en jenck para armarlas. ~27-02-15 12:29 NPP>SB No estan hechas las CI del DR-900. Las podrán armar? |  |  | A |  | FALSE | 21242 |  | FALSE | 5d78c1c1-65cf-47b4-b193-a2feedcb5a3a
46922 | 2015-03-02 09:32 | 2 | 2014-08-20 12:05 | 4 | 2 | 678 | 2055 | 19888 |  |  |  | 152 | 2015-03-02 12:08 | 117 | 2015-03-02 12:42 |  |  | Naty necesitamos que algunos de los ingenieros lo revisen antes de enviar, gracias |  |  |  | FALSE | ~17-11-15 10:47 FEB>FEB Revisado OK. ~02-03-15 12:42 NPP>HV Lo revisa FB el vie. 6/03. |  |  |  |  | FALSE | 21067 |  | FALSE | b6b6057a-e14e-4c80-94ec-3d95a999c02a
47081 | 2015-03-17 10:13 | 50 | 2015-03-17 10:05 | 6 | 2 | 2993 | 7175 | 21859 |  |  |  | 152 | 2015-03-17 14:14 | 117 | 2015-08-04 15:38 |  |  | Llego la OC por MP+C de un DR-4000 HACH |  |  |  | FALSE | ~05-08-15 09:59 NPP>HV les pedí que lo manden al taller para hacer el trabajo. ~05-08-15 08:49 FEB>NPP Tener en cuenta que este modelo es muy obsoleto y no tenemos nada para su calibracion, lo hace Javier Herrera. ~04-08-15 15:38 NPP>HV confirmado con Soledad, vamos el jue.6/08 ~04-08-15 14:18 NPP>HV Combino jue. 6/08 ~28-07-15 11:43 NPP>HV COORDINAR FECHA ~07-04-15 10:13 NPP>NPP seguimos esperando el OK de ingreso. PG esta viendo este tema. ~06-04-15 11:11 SM >HV Este equipo dice Andrés que lo hace Herrera. ~30-03-15 12:13 SM >HV Para este modelo se requieren accesorios que no tenemos, Fabio le hizo una consulta a Andrés por mail. En función de su respuesta, vemos si hacemos nosotros el servicio hay que redactar un informe con la info que pidió Fabio. ~17-03-15 14:17 SB >SM misma pregunta que con el dr5000, tenemos algun modelo para copiar? ~17-03-15 12:13 SM >HV Tener en cuenta que no tenemos procedimiento para este equipo. ~17-03-15 10:17 EF >NPP Que registren N/S y codificación del equipos por favor - gracias ~17-03-15 10:13 EF >HV Falta aprobación de doc de ART. |  |  | A |  | FALSE | 23150 |  | FALSE | 50dae722-cb71-494a-b42b-679831a33955
47387 | 2015-04-21 11:48 | 163 |  | 4 | 2 | 4926 | 11560 | 30640 | [5 empty] | 117 | 2015-04-21 12:18 |  |  | INSTALACIÓN+CAPAC DE AA-7000F/AAC V+E NO INCLUIDOS.- ya tienen el equipo |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 12:34 EF >HV Se esta comprando el CA-1115 en la OC-32212 ~17-01-17 15:01 EF >HV No coordinar fecha aun - Falta chiller ~23-04-15 12:53 MPT>NPP Naty, hablé con el Bqco.Carlos O.Gonzalez informa que aun no tienen el lugar terminado para instalar, contactarlos en un mes aprox para novedades.-Es el CUERPO MEDICO FORENSE-PODER JUDICIAL DE MISIONES.- ~21-04-15 12:20 NPP>MPT Se instala en Viedma o en Misiones? El sector es Cuerpo Medico Forense?? ~21-04-15 12:18 NPP>HV CI enviadas a Gonzalez + Piñeiro. ~21-04-15 11:50 MPT>NPP Ir confirmando CI, todavia no se despachó.- |  |  | R |  | FALSE | 21490 |  | FALSE | 0c242472-bfd2-45df-a6c0-ab283dcb6d47
47905 | 2015-06-10 08:36 | 2 |  | 4 | 2 | 411 | 6991 | 30764 |  |  |  | 57 | 2015-06-19 09:34 | 57 | 2015-06-19 09:35 |  |  | ID Rem 27639 |  |  |  | FALSE | ~19-06-15 09:34 HV >HV Hoy lo pone sobre la mesa Nelson para la inauguración. |  |  | R |  | FALSE | 23575 |  | FALSE | f6213446-9962-4f52-8749-70ac10af9e75
47916 | 2015-06-10 12:31 | 67 |  | 6 | 2 | 391 | 7157 | 11810 |  | 10616 |  | 101 | 2015-06-11 09:22 | 117 | 2015-06-19 09:33 |  |  | Llego OC por el servicio de MP+C de un (1) UV-1800 |  |  |  | FALSE | ~02-07-15 10:23 NPP>HV Confirmado con luciano, vamos el 3/07. ~17-06-15 14:11 NPP>HV le mandé a Daniela con fecha. ~12-06-15 13:01 HV >NPP Combinar vi 03/07. ~10-06-15 12:33 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 24280 |  | FALSE | d038d046-4279-4ea3-8011-aa9a05291e60
47956 | 2015-06-12 15:06 | 117 |  | 2 | 2 | 6 | 1474 | 1656 |  |  |  | 57 | 2015-06-12 15:07 | 57 | 2015-06-12 15:07 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: GC-9A 54217DN | Se recibió el equipo, se realizo una limpieza del mismo. Se detecto que la pila estaba muy dañada y se procedió al cambio de la misma. Se debió reparar el Flex que conecta el teclado con la placa principal, ya que el mismo se encontraba sulfatado. Se detecto que el inserto de vidrio del inyector estaba deteriorado y se procedió al reemplazo del mismo. Se comprobó la sensibilidad del detector FID dando buenos resultados de repetibilidad. Se hicieron pruebas de funcionamiento, dando muy buenos resultados. Concluido AC AC | 54125 | 54126 | FALSE | ~22-09-15 10:49 NPP>HV Le mandé mail a Marcelo para que retiren equipo. ~11-08-15 11:24 NPP>HV REMITO Listo ID 28137. avisado a marcelo para que retiren. ~22-07-15 10:54 DC >NPP llego OC ~30-06-15 11:30 AC >HV Hablé con Marcelo, le comenté que hay un problema electrónico aleatorio y que está complicada la reparación. Le dije también que no disponemos de repuestos, me dijo que va a hablar con alguien de Baradero, para ver si tienen algún GC9 que nos manden y sirva para sacar repuestos. Mientras nosotros, seguimos trabajando con este. ~26-06-15 14:40 NPP>HV llamó Cantarutti por novedades, le dije que esta comprometida la placa madre. Haremos pruebas hasta el lunes para definir. llamará el lunes por la tarde. ~22-06-15 15:30 NPP>HV llamó Cantarutti por novedades, necesita el presupuesto para ir adelantando el trámite de pago. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 2982f00e-8618-4b0a-8c62-1a8a93f8995a
47979 | 2015-06-16 14:18 | 117 |  | 2 | 2 | 115 | 497 | 24180 |  |  |  | 57 | 2015-06-16 14:18 | 57 | 2015-06-16 14:18 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: SENSION 6 - 07020c260000 | No se repara por pedido del cliente. 23-11-15 | 57731 |  | FALSE | ~24-11-15 16:27 NPP>HV avisado a Coronel para que retiren. ~24-11-15 16:26 NPP>HV remito ID- 29079 ~01-09-15 16:26 DP >NPP yo tengo una sonda me la piden, pero ademas hay sension378 para probar si es la sonda ~14-07-15 12:42 FEB>ASP Se acondiciona la sonda con nuevo electrolito y nueva solucion pero no responde. Para confirmar que es la sonda y el equipo funciona se necesita otra sonda de reemplazo y no tenemos en stock. Se le pide al cliente pero tampoco tiene una para probar. Quedamos a la espera de una sonda nueva. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | c54924c0-d5f9-44a1-88db-33947aa9b70d
48090 | 2015-06-26 09:55 | 117 |  | 2 | 2 | 145 | 11340 | 29621 |  | 12486 |  | 42 | 2015-06-26 09:56 | 42 | 2015-06-29 09:00 |  |  | CM-700: entró carne en el integrador. | Se detectan variaciones en las mediciones de las placas de colores. Se observa la esfera integradora manchada, se procede a realizar una limpieza y se logra desvanecer la mancha. Se realizan nuevamente las mediciones y se observa una considerable mejora. La esfera debe ser reemplazada, en estos momentos no disponemos de stock. El cliente se llevará el equipo y una vez que dispongamos del repuesto, enviará nuevamente el equipo a Jenck, para finalizar la reparación. Se comprueba el correcto funcionamiento general del equipo. Concluido AC | 54648 | 54286 | FALSE | ~25-01-16 10:46 NPP>HV LLEGÓ AL TALLER: CM700d - 1101120760 ~26-10-15 11:58 NPP>HV le mandé mail a Laura Beatriz Pouzo pidiendo que mande el equipo. ~26-10-15 11:53 NPP>HV llego el repuesto N/P A0E8-0352-01 lo tiene PT en stock. ~07-08-15 11:24 DC >NPP REMITO LISTO, retiran asi y luego cuando llegue el repuesto lo mandan nuevamente ~23-07-15 12:32 NPP>HV mandaron el equipo al taller: CM 700 - 11011760 ~30-06-15 09:13 AD >HV Le entró carne por el orificio de medición y ahora sus lecturas están dando valores diferentes. Además a veces le tira error al calibrar. Le di instrucciones para remover el cono y que intente ver si había restos en el interior (y de ser posible los remueva). Si no consegue mejoras lo enviará a taller. ~29-06-15 09:01 NPP>NPP Llamó Laura, le pasé con AD. ~29-06-15 08:35 AD >HV Intenté hablar con ella el viernes en varias oportunidades pero no me pude comunicar. Intento hoy nuevamente. ~26-06-15 09:56 NPP>HV laura pide que la llamen al 0226615-449769. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 3165ca9e-d48c-46dd-af1f-b80ee387eb4c
48142 | 2015-06-29 16:10 | 161 |  | 2 | 2 | 571 | 11676 | 31073 |  |  |  | 152 | 2015-06-30 08:19 | 152 | 2015-07-01 14:47 |  |  | Tienen un DR-2100 tienen un problema en el programador. Solicitan que se comunique algun tecnico para ver si mandan el equipo a taller o coordinamos un servicio. | Se recibio el equipo. Se realizo una limpieza general del mismo. Se procedio a la inspeccion del mismo. Se detecto que el equipo fallaba debido a que la placa principal esta dañada. Se intento conseguir un remplazo de la misma, pero se nos reporta que la misma esta discontinuada. Se intento reparar localmente sin éxito.. El equipo no puede ser reparado. AP |  |  | FALSE | ~15-07-15 15:19 NPP>HV llegó al taller: DR2010 - 970800003445 ~01-07-15 14:47 FEB>HV hablé con ella y le pedi que lo mande al taller. ~29-06-15 16:49 VSM>NPP los programas con timer avanzan hasta un punto y vuelven a iniciar |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 8fe90efb-e7bb-48fa-ac95-1fdb21db9dcc
48146 | 2015-06-30 12:28 | 117 |  | 2 | 2 | 1654 | 3314 | 27092 |  | 11610 |  | 152 | 2015-06-30 12:31 | 152 | 2015-06-30 16:22 |  |  | Mail de Tassara: "Me comunico de la Empresa Surfactan S.A. con el motivo de consultarle sobre un equipo que les enviamos en el mes de octubre del año pasado, adjuntado a este mail le envío el presupuesto que nos enviaron en su momento. Mi consulta es sobre cuales son los pasos y la información que ustedes necesitan para poder enviarles el equipo nuevamente, porque cuando queremos utilizarlo para realizar cualquier lectura nos tira una frase que dice LAMP. APAGADA?, y no nos deja utilizar el equipo con ningún método. Me parece que esto es lo que había ocurrido la ultima ves que se lo enviamos. La verdad el asunto es que este equipo hace muchos años que lo tenemos y nunca tuvimos problemas pero en menos de un año tuvimos el mismo inconveniente 2 veces. Por favor ante cualquier consulta contáctese conmigo, este equipo es muy importante para nosotros y necesitamos que funcione optimamante. Especificaciones del equipo: DR2000 Serie Nº 940400029363 marca Hach Company." | No se registra la falla acusada por el cliente "LAMP APAGADA". El equipo estuvo bajo prueba durante varios dias y no se registró la falla. Se realizaron ensayos con estandares certificados y se comprobó el correcto funcionamiento del espectrofotómetro. Se realizó limpieza del equipo. Concluido AC | 54948 |  | FALSE | ~15-07-15 15:30 NPP>HV LLEGÓ EL DR/2000 - 940400029363 ~30-06-15 15:50 FEB>NPP Le respondí telefónicamente que haga unas pruebas y al parecer tiene quemada la placa pre amplificadora y ya sabe que esa placa no se hace mas hace muchos años. Quedamos en que va a enviar el equipo para ver si no es eso y puede repararse y de lo contrario va a solicitar cotización de un espectrofotómetro nuevo. ~30-06-15 14:48 EF >HV Llamo Alberto, lo comunique con Fabio. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | f40f1fba-8b84-4722-a1b8-e3815ff585aa
48270 | 2015-07-14 11:21 | 67 |  | 2 | 2 | 87 | 6034 | 17472 |  |  |  | 57 | 2015-08-18 14:20 | 137 | 2015-08-18 14:20 |  |  | Llego OC por el servicio de reparacion de una PC (cambio de fuente, mother, micro y memoria) - van a enviar la PC a taller | Se recibió la PC. Se realizo una limpieza de la misma. Se remplazaron las partes solicitadas. Se verifico su buen funcionamiento. ASP |  |  | FALSE | ~02-09-15 09:52 NPP>HV Llamó Monica por novedades, le dije que estamos a la espera de la llegada de los reps. ~24-08-15 12:29 EF >HV LLamo Monica, la comunique con Andres P. |  |  | A |  | TRUE | 24698 |  | FALSE | d8ce2a09-dddc-4303-956c-c7dda7ad0a4a
48294 | 2015-07-15 16:47 | 117 |  | 2 | 2 | 2289 | 4903 | 26894 |  |  |  | 57 | 2015-07-15 16:48 | 152 | 2015-07-15 16:48 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: CDC40101 - 123215B1007 Mail de Acuña: "Aquí tenemos una sonda Hach para medición de conductividad modelo CDC40101 que estuvimos revisando y creemos que esta averiada. El equipo tarda mucho en estabilizar la medición e incluso por momentos no mide nada. Se reemplazó la sonda por otra y el equipo funciona correctamente. Quería consultarte si ustedes hacen reparaciones de estos equipos para poder enviarte la sonda y que analicen el funcionamiento." | La sonda estaba muy manchada con sales. Se limpió lo mejor posible y se probó el buen funcionamiento. El trabajo de reacondicionamiento que se realizó en taller es lo máximo que se puede hacer para solucionar el problema de la inestabilidad, el cliente evaluará el desempeño de la sonda. Se recomienda extremar los procesos de limpieza, luego del uso y en el almacenamiento. En caso de que vuelva a fallar, la misma deberá ser reemplazada. Concluido AC |  |  | FALSE | ~16-12-15 16:28 NPP>HV remito ID 29217 ~16-12-15 16:27 NPP>HV Santiago me avisó que van a venir a retirarla. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | e0215b40-cdfa-4a82-91a0-4db1eb893d30
48295 | 2015-07-15 16:50 | 117 |  | 2 | 2 | 678 | 2055 | 19888 |  |  |  | 57 | 2015-07-15 16:51 | 57 | 2015-07-15 16:51 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: 2100Q - 11120C014940 | Se recibió el equipo. Se verifico la falla. Se realizo un cambio de lámpara. Se realizo una limpieza y ajuste del sistema óptico. Se realizo una calibración del equipo y se verifico su buen funcionamiento. | 54558 | 54559 | FALSE | ~10-11-15 10:57 DC >NPP llego OC |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 687e291d-b16a-4460-87e3-b97ebfa2fa53
48554 | 2015-08-13 16:41 | 117 |  | 2 | 2 | 718 | 6497 |  |  |  |  | 57 | 2015-08-13 16:42 | 74 | 2015-08-13 16:42 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: DR4000V - 9709V0000274 | El equipo no puede ser reparado. Se utilizó la fuente de alimentación de 5V para reparar el DR4000U. Concluido AC |  |  | FALSE | ~07-09-15 14:27 DC >NPP REMITO LISTO; Pueden retirar ~14-08-15 10:56 NPP>NPP Contacto: Graciela Rodera - 5627-2000 int. 733-785 / COTIZAR A: lab-quim@unimoron.edu.ar |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 82283a16-b6ab-4e5e-a807-dd366b82814b
48662 | 2015-08-26 14:37 | 67 |  | 5 | 2 | 4732 | 11017 | 30845 |  |  |  | 152 | 2015-08-27 09:31 | 37 | 2015-09-08 16:07 |  |  | mail del cliente: "Buenos días Dario, hace aproximadamente dos meses, hemos comprado dos sondas de pH para un equipo Hach HQ 40 d. Hay una de las sondas la PHC10101 pH GEL PROBE, STD, w/1m CABLE; que no esta funcionando... inclusive la sumergimos en los buffers y marca fuera de rango. Es raro, ya que la misma, fue usada muy pocas veces y no sufrió ningún golpe. Como podemos hacer, para que la misma sea revisada, esta dentro de garantía" |  |  |  | FALSE | ~07-01-16 10:43 VSM>VSM Le envie un mail a Romina recordandole que tiene que retirar la sonda ~07-01-16 10:42 VSM>VSM REMITO ID 29199 ~15-12-15 08:58 NPP>NPP le dije a Romina que a partir de mañana pueden retirarla. Le pedí a fabio que chequee una y la deje preparada en stock. ~01-12-15 09:40 AS >HV Le vamos a dar uno sin cargo. Por favor, Veamos que esté todo bien antes de entregarlo.Yo voy a continuar los reclamos con HACH a modo de antecedente. ~18-11-15 15:02 FEB>HV Hay 20 sonda de este tipo en stock. ~18-11-15 15:00 FEB>HV El cliente retiró la sonda en en mes 6 y llego a taller en el mes 8 pero Hach considera el periódo de garantia de 6 meses desde su fabricación y rechazó la garantia. Debemos ver si nos hacemos cargo nosotros. ~22-10-15 10:32 FEB>HV Hice el reclamo por la garantia y Hach pidio informacion adicional que acabo de enviarle.Estamos a la espera de la respuesta. ~20-10-15 11:41 AC >DP Dari, Fabio probó mas en profundidad la sonda y no funciona, el cliente dice que la compró hace dos meses, no se como es el tema de la garantía. ~23-09-15 12:36 NPP>NPP Fabio probó el equipo pero no falló, le pedi que la llame a Romina (usuaria) para comentarle. ~17-09-15 16:47 NPP>HV LLEGÓ: PHC-101 - 150072567026 ~07-09-15 10:37 HV >NPP ok ~07-09-15 08:00 NPP>HV Le pido que las mande? ~06-09-15 16:11 DP >NPP reclamo el cliente este tema, port favor atender a la brevedad. ~26-08-15 15:03 DP >NPP si es garantia hacen el claim y lo ven con andres y rodrigo ~26-08-15 15:03 DP >NPP que pasen el N/S para chequear que sean los que entregamos nosotros por tema garantia ~26-08-15 15:02 DP >NPP electrodos comprados en la Oc 24393 |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | f643c6ef-051f-4492-844f-d680b1244c27
48938 | 2015-09-18 11:32 | 117 |  | 2 | 2 | 153 | 7020 | 16224 |  |  |  | 42 | 2015-09-18 12:32 | 117 | 2015-09-18 12:32 |  |  | Continuación del CM 43559: Mail de Melo "El día 15/9 concurrió personal de Jenck a nuestra planta en Quilmes para el cambio de columnas. Dicho personal no terminó de ajustar el cromatografo ese día y nos comunicó que tenía que continuar con el trabajo. Al día de hoy no tenemos respuestas sobre la continuación del mismo. Te pido que nos comuniquen que día de la semana que viene van a venir a terminar de configurar nuestro equipo." |  |  |  | FALSE | ~22-09-15 12:20 NPP>HV Confirmado con Juan Pablo Robbiano, vamos el 23. ~18-09-15 12:36 NPP>HV combino mie. 23/09. ~18-09-15 11:33 NPP>HV COORDINAR FECHA |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 4579dd9a-325a-4307-9e35-27160e84be3d
48973 | 2015-09-23 09:47 | 67 |  | 6 | 2 | 1871 | 9411 | 25529 |  |  |  | 171 | 2016-10-03 15:10 |  |  |  |  | Llego OC por el servicio de MP+C de un HPLC (LC2010) - esta en taller (segun parte de servicio Nº 48699) - una vez reparado habria que realizar este servicio |  | 66237 |  | FALSE | ~06-10-16 10:15 ACR>HV todavia no quiere este serivce mail cliente: El día de mañana no se va a poder realizar ya que tenemos que ubicar el equipo… necesito la información que les solicite para poder definir como nos organizamos en espacio, además no puedo generar la orden de compras para que la empresa de transporte retire el equipo…Buenos días. Con respecto al equipo HPLC LC-2010 que tienen en su taller, como les comentaba por teléfono, tenemos algunos problemas. La computadora que usábamos con este equipo no la tenemos más. Tendríamos que reinstalar el equipo en otra computadora que ya tiene instalado LCSolution, por lo que necesitaría que nos coticen la instalación, IQ y OQ para este equipo. Por otra parte, ¿que cable de conexión tiene con la computadora, me podes enviar estas especificaciones? ¿Tiene algún límite de longitud de cable? ~06-10-16 08:59 MHS>HV A pedido de Gabriel lleva IQ/OQ !!! ~03-10-16 15:10 HV >ACR Combinar vi 07/10. ~03-10-16 12:53 DC >ACR el equipo ya esta listo, se puede ir coordinando ~02-08-16 16:33 EF >HV Cuando este listo el equipo en taller continuar co este servicio. |  |  | A |  | FALSE | 25638 |  | FALSE | d59afbc9-5283-4457-905b-b5b584f0e216
49092 | 2015-10-07 16:18 | 117 |  | 2 | 2 | 73 | 8158 | 16674 |  |  |  | 57 | 2015-10-07 16:19 | 31 | 2015-10-07 16:19 |  |  | LLEGO A TALLER: Sension 2 - 010100001005 | Se detecta dañada la sonda. Se trata de reacondicionar, pero no resulta. Se reemplaza la misma y se raliza la calibración del phmeter. El resultdo del Slope=- 57,3 Se comprueba el correcto funcionamiento general del instrumento. Concluuido AC | 57120 | 57097 | FALSE | ~14-01-16 09:08 VSM>VSM llego OC por el servicio ~29-12-15 09:59 DC >DC llego OC ~07-10-15 16:21 NPP>HV COTIZAR A: Mariana T. Lima División Laboratorio Asistente Coordinación Técnica/Cálidad SGS-Argentina S.A. Salta 2116 C1137ACT - CABA - Argentina Teléfono: +54 011 4304 5500 int 113 E-mail: mariana.lima@sgs.com |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 2e3ed02b-5243-47a1-956f-469edeb70f4a
49102 | 2015-10-08 10:21 | 117 |  | 2 | 2 | 87 | 6034 | 6580 |  |  |  | 57 | 2015-10-08 10:26 | 137 | 2015-10-08 10:25 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: PC Lenovo + llave LcSol Single | Se recibió el equipo. No se realizo reparación del mismo. Se aconseja comprar una unidad nueva. El equipo se devuelve al cliente para que disponga de el. AP |  |  | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 52aeadbb-052c-451a-b2d0-95cf5a60fe45
49296 | 2015-10-27 16:16 | 117 |  | 4 | 2 | 4103 | 9872 | 31344 | [5 empty] | 117 | 2015-10-27 16:26 |  |  | INSTALACION AFFINITY-1 Tendríamos que entregarle al Ministerio publico de salta, lo que ya tengamos de la O.C. Que seria el FT-IR y la PC. Ya que les estaríamos prestando un ATR nuestro. Autorizado por Andrés. la oc incluye V+E para la instalación en Salta |  |  |  | FALSE | ~21-02-17 14:32 ACR>HV le volvi a enviar las CI ~21-02-17 14:32 ACR>HV mail: Buenos días Diego...trabajo en el CIF del Ministerio Público de la Provincia de Salta, tengo entendido que el ingeniero Pedro Villagrán se contactó con ud por la instalación del FTIR. Tengo asignada la capacitación del mismo como así la coordinación de cuando se lo instalará.Necesitamos que ésto sea a la mayor brevedad posible. Espero me comunique la disponibilidad de su agenda. Graciela Susana Siles siles.gs@gmail.com ~14-03-16 12:40 ACS>HV reitero mail respeto a las CI ~02-02-16 15:30 NPP>HV le mandé mail a Leonor Barrenechea para que nos avise cuando tengan las CI. ~29-01-16 14:17 ACS>NPP Confirmaré el lunes, si reunimos todo lo necesario para la instalacion. Te hago una consulta necesito hace ensayo de hidrocarburo totales, puedo hacerlo en el FTIR pero requiero el accesorio correspondiente. Consulta, tendrian el accesorio para el FTIR enviado y cuanto cuesta? derivo mail a Diego Nigro. ~25-01-16 15:04 NPP>NPP CI re enviadas a Leonor Barrenechea. ~21-01-16 14:57 ACS>NPP Naty le mandaste CI, grax! ~19-01-16 16:32 ACS>NPP Se aprovecha el viaje para hacer dos partes 49996 y 49296 ~19-01-16 16:15 ACS>NPP El ingeniero deberá llevar el ATR definitivo remito ID 29420 y traer en devolución 1 Kit de Demostración para FTIR N/P 050-2016 (que fue a préstamo, aún sin instalar). ~19-01-16 12:57 ACS>NPP reenviar CI ~09-12-15 16:49 ACS>NPP Le pregunté si reunen las CI, por las dudas. ~09-12-15 16:46 ACS>NPP Queria programar la instalacion y capacitacion del uso del FTIR, si es factible dentro del mes de diciembre. Leonor B. ~09-12-15 16:45 ACS>NPP Recibieron equipo. ~17-11-15 10:13 ACS>NPP La librería no fue mencionada en el remito pero está dentro de una de las cajas, le informé a Leonor y Pedro V. ~17-11-15 09:46 ACS>NPP Despachando x cargas y correos q avisen q llegó ~11-11-15 16:04 ACS>NPP Luego el ATR vendrá en PIKE-31 ~09-11-15 16:54 ACS>NPP Se presta un ATR: Kit de accesorios para medidas de reflectancia Ultima-Line para FTIR marca Shimadzu, marca PIKE Technologies, N/P 050-2016. ~27-10-15 17:19 ACS>ACS copiar a lbarrenechea@mpublico.gov.ar ~27-10-15 16:26 NPP>HV CI enviadas a Ing. Pedro Villagran. |  |  | A |  | FALSE | 24484 |  | FALSE | 11820174-b84f-4673-8a2e-b041334f4c08
49319 | 2015-10-29 14:32 | 192 |  | 3 | 2 | 1871 | 9411 | 25529 |  |  |  | 57 | 2015-10-30 12:19 | 192 | 2015-10-30 12:19 |  |  | Por el servicio de certificacion de un Estandar de Poliestireno a realizarse en nuestro laboratorio |  |  |  | FALSE | [5 empty] | TRUE | 26157 |  | FALSE | 3470436e-7f9b-4707-8421-968910a31a90
49328 | 2015-10-30 08:34 | 67 |  | 2 | 2 | 1220 | 10336 | 30568 |  | 12472 |  | 152 | 2016-01-20 16:17 | 117 | 2015-10-30 12:28 |  |  | BOD TRAK: deben enviarlo para reparacion, los repuestos ya llegaron | Se realizó limpieza general interna y externa, control de hardware y calibración de todos los canales de lectura. Se reemplazaron tapas y tuberias. Faltan repuestos para reemplazar y colocar. Se entrega el equipo calibrado con faltante de tapa, arandela y stem del canal 6. Se entrega al cliente a la espera de la llegada de material para culminar la reparación a fin de asegurar el buen funcionamiento de los 6 canales. |  | 59205 | FALSE | ~05-02-16 16:36 FEB>NPP Lo llame porque consultó porque no podia usar uno de los canales pero no atienden el teléfono. Intenté desde el dia 3 al 5 sin exito. ~20-01-16 11:41 NPP>HV Le dije a Sebastian que el diagnostico del equipo indicó el cambio de ciertos repuestos, que son los cotizados. Pero que, al probarlos resultó que faltaban cambiar mas repuestos. Le propuse que retire el equipo como está (se puede usar de manera limitada) y cuando llegan los reps que faltan lo vuelven a mandar. ~04-01-16 15:51 NPP>HV pedimos mal los repuestos, tendriamos que esperar la llegada de los correctos. Aguardo ok de andres para informarle al cliente. ~02-12-15 14:58 NPP>HV llegó al taller: BOD trak - 02078006 ~30-10-15 12:28 NPP>HV le mandé mail a Panero para que manden el equipo. ~30-10-15 08:36 DC >NPP tienen que mandar el equipo |  |  | R |  | TRUE | 23843 |  | FALSE | 00899794-e636-42c6-b57f-60ee0ad39dcc
49357 | 2015-11-03 15:31 | 50 |  | 2 | 2 | 855 | 4330 | 22367 |  | 10110 |  | 57 | 2015-11-05 08:31 | 57 | 2015-11-09 11:12 |  |  | Se deformó el rotos, en realidad dice que es el eje. El rotor es un T9A31-0542, es como si el plastico se fundió. Llamar a Alan Reinwald o Javier 0341-4984444 (Areinwald@laboratoriolitoral.com) |  | 58064 | 58066 | FALSE | ~13-11-15 14:38 NPP>NPP LLEGÓ AL TALLER - CF16RxII - 121290 ~06-11-15 16:37 NL >HV confirmado, eje roto. La manda a taller. ~05-11-15 09:25 NL >HV Aparentemente se les rompió el eje del motor. Le pdí fotod para poder confirmar y vemos como seguimos. ~05-11-15 08:32 SB >NL ahora te toca renegar a vos con el innombrable. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 50307fab-4813-4c73-bb56-042b38e634a1
49458 | 2015-11-13 09:21 | 161 |  | 5 | 2 | 393 | 620 | 25357 | 1094 | 11978 |  | 12 | 2015-11-13 10:58 | 12 | 2015-11-13 10:24 |  |  | Llamo Gustvo Funes dice que hablo con sergio porque tiene un problema con el equipo PQ8040 masa-masa. El equipo hace un ruido parace que es la bomba. Solicita una visita tecnica urgente. |  |  |  | FALSE | ~04-01-16 15:12 SB >HV ya mande mail a los japoneses. A esperar su respuesta. ~19-11-15 17:00 SB >HV tiene la turbo molecular dañada. Hay que hacer el claim report a los japoneses. ~13-11-15 10:59 NPP>HV Le dije a Ifran que sergio lo revisa cuando va el miercoles por otro equipo. ~13-11-15 10:47 NPP>HV Rta. de SB: "Tiralo a la basura... cuanto tiene? 6 meses? Es hora de comprar otro alito..jajaja No toy n jenck cuando vaya veo cuando paso. Si no me equivoco tenia q ir alguien a certificarte uno de los masas, por ahi aprovecho y voy yo." ~13-11-15 09:25 VSM>NPP Contacto: Dr. Gustavo Javier Funes tel: 4283-4000 int: 263 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 8836c2d6-7161-4763-9a63-77bcf2d001b4
49626 | 2015-12-01 11:31 | 117 |  | 2 | 2 | 3927 | 2013 | 15630 |  |  |  | 152 | 2016-01-15 14:10 | 74 | 2015-12-01 11:31 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: ISENO31811 151142997001 | Se realizo revisión de pendiente con estandares de 1, 10, 100 y 1000 ppm, con resultados satisfacctorios de pendiente y respuesta. |  |  | FALSE | ~15-01-16 14:05 NPP>HV remito id 29399 ~15-01-16 12:31 FEB>HV Ya se probó y funciona bien. Está en condiciones para entregarla al cliente. ~08-01-16 09:58 JM >HV Para probarlo necesitamos las soluciones estandar y buffer de hach o tenemos que conseguirlos y prapararlos nosotros lo que nos va demandar bastante tiempo.no se puede probar tan rapidamente como un electrodo de ph. ~06-01-16 08:59 DC >HV el electrodo ya llego, le dije al cliente que tenemos que probarlo ~10-12-15 08:21 NPP>NPP llamó Alejandra, le comenté que el reclamo está hecho y que tenemos que esperar a que llegue. ~04-12-15 16:20 FEB>HV Hice el reclamo en garantia y pese a que para Hach esta ya expiró, reconoció la garantia. ~04-12-15 09:13 NL >NPP El electrodo no funciona, baja sensibilidad, Fabio va a hacer el reclamo a Hach. ~02-12-15 08:18 NPP>NPP llamó Alejandra Fernandez necesita saber cómo seguimos, tiene mucho trabajo atrasado: alejandra.f@lati.com.ar |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 55a83e84-ac92-4b2b-bb97-a70a142062e8
49680 | 2015-12-10 14:33 | 67 |  | 2 | 2 | 87 | 554 | 4145 |  | 3666 |  | 151 | 2015-12-14 08:32 | 151 | 2015-12-14 08:32 |  |  | RID-6A: salio humo durante una corrida, piden que por favor vayamos a verlo antes de ponerlo en funcionamiento nuevamente | Se detecta dañada la placa CPU. La misma no puede ser reparada y debe reemplazarse. Se realizó la consulta al fabricante y la placa CPU se encuentra discontinuada. El detector no puede ser reparado. Concluido AC |  |  | FALSE | ~18-02-16 16:43 NPP>SB le informé a Claudia Iranzo que el equipo no puede ser arreglado. ~07-01-16 16:29 NPP>NPP el RID tiene quemada la placa y estamos viendo si hay repuestos o si se hace reparacion local, le informé esto a Gustavo Lopez. ~21-12-15 09:47 NPP>NPP Llegó al taller: RID-6A - 272050KG ~14-12-15 08:32 NPP>HV Pablo lo revisó y les pidió que lo manden al taller. ~11-12-15 10:10 NPP>NPP hoy está Pablo Estela en el INTI, le pedí que si puede pasar lo revise. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 8504c19e-6a5a-4a4d-9440-433dc410d8b5
49695 | 2015-12-11 16:28 | 117 |  | 5 | 2 | 4503 | 10416 | 32390 |  | 12413 |  | 152 | 2015-12-11 16:32 | 152 | 2015-12-18 09:17 |  |  | HQ-440D: dejó de funcionar uno de los sensores. Equipo en GARANTIA | Se detectó sonda muy deteriorada con un color celeste en la camara del electrolito. Se limpio y se colocó electrolito nuevo pero la sonda no responde. Se consulto a Hach y respondio que sucede por contaminación y no se puede reconocer la garantia. |  |  | FALSE | ~05-01-16 09:17 NPP>NPP LLEGÓ AL TALLER: Electrodo - 15002167 ~18-12-15 10:06 FEB>HV Hable con el usuario. Según él no tuvo problemas durante aproximadamente un mes. Despues empezó a medir mal en el rango alto y si bien calibra sigue sin medir bien. Dice que observó la formación de un color azulado dentro del electrodo rellenable, le cambió el relleno y se lo envio a la gente encargada de los equipos que limpio el electrodo pero la falla persiste. Le dije que envie la sonda a taller. ~16-12-15 11:20 DC >HV llamo nuevamente Juan (me dejo un Celular para que hablemos con el usuario directamente (0358-154365142) - Luis Miralles ~11-12-15 16:33 NPP>NPP quien llamó es Juan Ortega (es de compras) ~11-12-15 16:33 NPP>NPP Le pedí a Fabio que se comunique con ellos. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 81d3b3da-754e-4b79-8a17-f6f41adecd4a
49765 | 2015-12-22 12:18 | 126 |  | 4 | 2 | 4632 | 11960 | 7598 |  |  |  | 43 | 2016-03-31 10:27 | 117 | 2015-12-22 14:18 |  |  | equipo pago |  |  |  | FALSE | ~31-03-16 14:40 NPP>HV Rta. de Burchi: "No creo q de acuerdo a ciertos arreglos en planta podamos retirar los equipos en dicha fecha. Favor ir coordinando para mas adelante." Le dije que cuando retiren los equipos + confirmen CI recoordinamos fecha. ~31-03-16 11:40 NPP>HV le mandé mail a Burchi con fecha + pedido de retiro de equipos. ~29-03-16 14:52 ACS>NPP Coordinar fecha para visitar cliente y definir si están correctas las CI. Velia ~29-03-16 14:50 ACS>NPP Fray Cayetano Rodriguez 4074 (casi Paraná) Villa Adelina Pdo.de Vicente Lopez, Contactos Sr Carlos Lalanne 4967 7975 / Dr Juan Burchi 15 4401 2754 ~29-03-16 09:12 ACS>NPP Burchi, tiene que pasar dirección en Villa Adelina. Solicita que pase un ingeniero a chequear las CI. visto con Velia ~23-03-16 11:03 ACS>NPP mail a Lalanne x novedades, aguardamos respuesta ~23-03-16 10:58 ACS>NPP Llegó la caja reservorio ~30-12-15 10:56 ACS>NPP mail: Por razones estrictamente vacacional lo retiramos en el mes de febrero de acuerdo a lo conversado con Andrés en el momento del pago, además esto lo manifestamos en virtud de llevar la electricidad correspondiente a sector donde va estar ubicado el h.p.l.c de acuerdo por las normas por ustedes. Carlos Lalanne ~30-12-15 10:43 ACS>ACS pendiente entrega 228-45041-91 caja reservorio ~23-12-15 11:44 ACS>NPP Según Velia tiene q retirar cliente, luego aunque falta la caja se instalará igual. Falta que armen el sector de control de calidad con su responsabe ~22-12-15 14:18 NPP>NPP CI enviadas a Dr. Carlos Alberto Lalanne. ~22-12-15 12:20 ACS>NPP viene en a PO-2353 ~22-12-15 12:19 ACS>NPP enviar CI. ~22-12-15 12:19 ACS>NPP Falta que llegue la caja reservorio. |  |  | A |  | FALSE | 26672 |  | FALSE | a2f4875d-55c9-4329-a168-2be5509d2638
49766 | 2015-12-22 12:20 | 126 | 2015-12-22 12:18 | 4 | 2 | 4632 | 11960 | 7598 |  |  |  | 31 | 2015-12-23 10:32 | 126 | 2015-12-28 10:03 |  |  | equipo pago |  |  |  | FALSE | ~31-03-16 14:40 NPP>HV Rta. de Burchi: "No creo q de acuerdo a ciertos arreglos en planta podamos retirar los equipos en dicha fecha. Favor ir coordinando para mas adelante." Le dije que cuando retiren los equipos + confirmen CI recoordinamos fecha. ~31-03-16 11:40 NPP>HV le mandé mail a Burchi con fecha + pedido de retiro de equipos. ~31-03-16 10:24 HV >NPP Combinar ma 05/04. ~29-03-16 14:51 ACS>NPP Fray Cayetano Rodriguez 4074 (casi Paraná) Villa Adelina Pdo.de Vicente Lopez, Contactos Sr Carlos Lalanne 4967 7975 / Dr Juan Burchi 15 4401 2754 ~29-03-16 09:12 ACS>NPP Burchi, tiene que pasar dirección en Villa Adelina. ~23-03-16 11:03 ACS>NPP mail a Lalanne x novedades, aguardamos respuesta ~30-12-15 10:56 ACS>NPP mail: Por razones estrictamente vacacional lo retiramos en el mes de febrero de acuerdo a lo conversado con Andrés en el momento del pago, además esto lo manifestamos en virtud de llevar la electricidad correspondiente a sector donde va estar ubicado el h.p.l.c de acuerdo por las normas por ustedes. Carlos Lalanne ~30-12-15 10:30 ACS>NPP balanza lista , falta anotar n/s ~23-12-15 11:44 ACS>NPP Según Velia tiene q retirar cliente. Falta que armen el sector de control de calidad con su responsable. Luego pedirán instalación. ~22-12-15 12:46 ACS>NPP Tenemos q ver con Velia si se entrega e instala lo que hay de stock ~22-12-15 12:42 ACS>NPP Enviar CI, gracias! |  |  | A |  | FALSE | 26672 |  | FALSE | 541c93fa-0825-4607-b3ac-c840f7cee2f1
49767 | 2015-12-22 12:45 | 126 | 2015-12-22 12:18 | 4 | 2 | 4632 | 11960 | 7598 |  |  |  | 200 | 2016-03-31 10:25 | 126 | 2015-12-28 10:03 |  |  | equipo pago |  |  |  | FALSE | ~31-03-16 14:41 NPP>HV Rta. de Burchi: "No creo q de acuerdo a ciertos arreglos en planta podamos retirar los equipos en dicha fecha. Favor ir coordinando para mas adelante." Le dije que cuando retiren los equipos + confirmen CI recoordinamos fecha. ~31-03-16 11:40 NPP>HV le mandé mail a Burchi con fecha + pedido de retiro de equipos. ~31-03-16 10:26 HV >NPP Combinar ju 07/04. ~29-03-16 14:51 ACS>NPP Fray Cayetano Rodriguez 4074 (casi Paraná) Villa Adelina Pdo.de Vicente Lopez, Contactos Sr Carlos Lalanne 4967 7975 / Dr Juan Burchi 15 4401 2754 ~29-03-16 09:12 ACS>NPP Burchi, tiene que pasar dirección en Villa Adelina. ~23-03-16 11:04 ACS>NPP mail a Lalanne x novedades, aguardamos respuesta ~30-12-15 10:56 ACS>NPP mail: Por razones estrictamente vacacional lo retiramos en el mes de febrero de acuerdo a lo conversado con Andrés en el momento del pago, además esto lo manifestamos en virtud de llevar la electricidad correspondiente a sector donde va estar ubicado el h.p.l.c de acuerdo por las normas por ustedes. Carlos Lalanne ~23-12-15 11:44 ACS>NPP Según Velia tiene q retirar cliente. Falta que armen el sector de control de calidad con su responsable. Luego pedirán instalación. ~22-12-15 12:46 ACS>NPP Tenemos q ver con Velia si se entrega e instala lo que hay de stock ~22-12-15 12:45 ACS>NPP enviar CI |  |  | A |  | FALSE | 26672 |  | FALSE | aff6d3a0-14f5-4532-a29d-a3c40350c1b5
49809 | 2015-12-28 14:56 | 126 |  | 4 | 2 | 349 | 921 | 16142 |  |  |  | 101 | 2015-12-28 15:14 | 126 | 2015-12-28 16:15 |  |  | Entregar con remito ID 29307 Retiraron 04/07 |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 09:01 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:12 HV >ACR Combinar vi 07/04. ~20-03-17 10:46 DC >HV Llamo Marina, tendria que ser a partir del dia 03/04 ~20-03-17 10:16 MHS>HV hable con Marina, quedo en llamarme hoy y confirmarme. ~17-03-17 12:07 HV >MHS Combinar ju 23/03. ~17-03-17 08:38 MHS>HV confirman las CI, fijar fecha. ~15-03-17 14:52 MHS>SM ART: Fabian Pereira (dpereira@biomas.net) ~13-03-17 15:12 ACS>MHS reenvie ci ~16-11-16 09:37 ACS>ACR mail de Marina: El tema es que aún no hemos encontrado el momento de acondicionar el área para poder hacer la instalación. ~15-11-16 16:33 ACS>ACR les mandé mail mencionando q a la fecha no solicitaron instalación ~09-06-16 13:01 ACS>NPP solicité que retire cliente ~09-06-16 12:59 ACS>NPP Marina está haciendo consultas, le derivé el mail a Javi. G. ~03-06-16 11:17 ACS>NPP mail para q confirmen CI ~03-06-16 11:16 ACS>NPP PAGARON ~09-05-16 16:42 ACS>NPP oc completa ~09-05-16 16:42 ACS>NPP Esperar ok de contable para entregar e instalar ~04-02-16 16:50 ACS>NPP Cuando tengamos fecha enviar facturas, deben preparar pago para el momento de la entrega. ~19-01-16 11:49 ACS>NPP CI enviadas nuevamente ~19-01-16 11:17 ACS>NPP los equipos son para sector producción ~19-01-16 10:44 ACS>NPP mail consultando si podemos ir poniendo fecha. ~29-12-15 16:23 ACS>NPP se les deberá QS-108 ~28-12-15 15:15 ACS>NPP horario de entrega: de 9 a 15 hs ~28-12-15 15:02 ACS>NPP Naty ni bien pongan fecha, favor avisame porque tenemos que enviar la factura al momento de la entrega, gracias! ~28-12-15 14:58 ACS>NPP Se enviaron CI ~28-12-15 14:57 ACS>NPP Pendiente de entrega 1 204-23118-01 Portacelda Rect largas 100mm 2 celdas |  |  | A |  | FALSE | 26511 |  | FALSE | 766ab6b4-457d-4b08-9e14-5132a0e58286
49810 | 2015-12-28 14:58 | 126 | 2015-12-28 14:56 | 4 | 2 | 349 | 921 | 16142 |  |  |  | 101 | 2015-12-28 15:14 | 126 | 2015-12-28 16:14 |  |  | Entregar con remito ID 29310 Retiraron 04/07 |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 09:01 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:12 HV >ACR Combinar vi 07/04. ~20-03-17 10:46 DC >HV Llamo Marina, tendria que ser a partir del dia 03/04 ~20-03-17 10:16 MHS>HV hable con Marina, quedo en llamarme hoy y confirmarme. ~17-03-17 12:07 HV >MHS Combinar ju 23/03. ~17-03-17 08:38 MHS>HV confirman las CI, fijar fecha. ~15-03-17 14:53 MHS>SM ART: Fabian Pereira (dpereira@biomas.net) ~13-03-17 15:13 ACS>MHS reenvie ci ~16-11-16 09:36 ACS>ACR mail de Marina: El tema es que aún no hemos encontrado el momento de acondicionar el área para poder hacer la instalación. ~15-11-16 16:32 ACS>ACR les mandé mail mencionando q a la fecha no solicitaron instalación ~09-06-16 13:01 ACS>NPP solicité que retire cliente ~09-06-16 12:59 ACS>NPP Marina está haciendo consultas, le derivé el mail a Javi. G. ~03-06-16 11:18 ACS>NPP mail para q confirmen CI ~03-06-16 11:15 ACS>NPP PAGARON ~09-05-16 16:42 ACS>NPP oc completa ~09-05-16 16:42 ACS>NPP Esperar ok de contable para entregar e instalar ~04-02-16 16:50 ACS>NPP Cuando tengamos fecha enviar facturas, deben preparar pago para el momento de la entrega. ~19-01-16 11:49 ACS>NPP CI enviadas nuevamente ~19-01-16 11:18 ACS>NPP Equipo para sector producción ~19-01-16 10:44 ACS>NPP mail consultando si podemos ir poniendo fecha. ~29-12-15 16:23 ACS>NPP se les deberá QS-108 ~28-12-15 15:15 ACS>NPP horario de entrega: de 9 a 15 hs ~28-12-15 15:02 ACS>NPP Naty ni bien pongan fecha, favor avisame porque tenemos que enviar la factura al momento de la entrega, gracias! ~28-12-15 14:58 ACS>NPP Se enviaron CI ~28-12-15 14:58 ACS>NPP Pendiente de entrega 1 204-23118-01 Portacelda Rect largas 100mm 2 celdas |  |  | A |  | FALSE | 26511 |  | FALSE | afaf1cd8-1a8a-49d9-8a11-4274851a96bc
49826 | 2015-12-30 10:26 | 126 | 2015-12-22 12:18 | 4 | 2 | 4632 | 11960 | 7598 |  |  |  | 31 | 2016-03-31 09:44 | 126 | 2016-01-04 09:08 |  |  | equipo pago |  |  |  | FALSE | ~31-03-16 14:41 NPP>HV Rta. de Burchi: "No creo q de acuerdo a ciertos arreglos en planta podamos retirar los equipos en dicha fecha. Favor ir coordinando para mas adelante." Le dije que cuando retiren los equipos + confirmen CI recoordinamos fecha. ~31-03-16 11:41 NPP>HV le mandé mail a Burchi con fecha + pedido de retiro de equipos. ~31-03-16 10:25 HV >NPP Combinar ma 05/04. ~29-03-16 14:51 ACS>NPP Fray Cayetano Rodriguez 4074 (casi Paraná) Villa Adelina Pdo.de Vicente Lopez, Contactos Sr Carlos Lalanne 4967 7975 / Dr Juan Burchi 15 4401 2754 ~29-03-16 09:12 ACS>NPP Burchi, tiene que pasar dirección en Villa Adelina. ~23-03-16 11:04 ACS>NPP mail a Lalanne x novedades, aguardamos respuesta ~30-12-15 10:56 ACS>NPP mail: Por razones estrictamente vacacional lo retiramos en el mes de febrero de acuerdo a lo conversado con Andrés en el momento del pago, además esto lo manifestamos en virtud de llevar la electricidad correspondiente a sector donde va estar ubicado el h.p.l.c de acuerdo por las normas por ustedes. Carlos Lalanne ~30-12-15 10:31 ACS>NPP balanza lista , falta anotar n/s ~30-12-15 10:27 ACS>NPP enviar CI ~30-12-15 10:27 ACS>NPP Según Velia tiene q retirar cliente. Falta que armen el sector de control de calidad con su responsable. Luego pedirán instalación. |  |  | A |  | FALSE | 26672 |  | FALSE | 335a4f84-3cd2-48ea-8405-b780b6ccc0be
49847 | 2016-01-04 16:55 | 126 |  | 4 | 2 | 4795 | 12016 | 32629 | [9 empty] | Incluye V+E para la instalación GCMS SHIMADZU LA RIOJA equipo en poder del cliente |  |  |  | FALSE | ~25-11-16 14:59 ACS>ACR vuelvo a enviar mail respecto a las CI ~29-06-16 12:43 ACS>NPP aún les falta la instalación de gases ~29-06-16 12:43 ACS>NPP El cliente consulta por la biblioteca xq no figura en el remito, chequear antes de instalar que esté. ~05-05-16 10:07 ACS>NPP consultando si ya reunen CI ~16-03-16 12:22 ACS>NPP Recibieron equipo. Fernando O. ~14-03-16 11:44 ACS>NPP El transporte retiró mercadería ~10-03-16 10:22 ACS>HV envié CI ~10-03-16 10:22 ACS>HV que informen recepción de equipo ~10-03-16 10:22 ACS>HV El transporte retirará merc. semana próx ~07-03-16 09:57 ACS>ACS se consulta dir de entrega de equipo y usuario a fernan_oliva@hotmail.com Fernando Oliva) ~01-03-16 12:36 MHS>HV *****~01-03-16 12:34 MHS>HV LIC. LUCIA ESPECHE responde el OK para las condiciones de instalacion**** COMENTARIO ANULADO, ES DE OTRO PARTE ~01-03-16 12:34 MHS>HV LIC. LUCIA ESPECHE responde el OK para las condiciones de instalacion ~04-02-16 09:18 ACS>NPP al momento no respondieron ~04-01-16 16:56 ACS>NPP Chequeando datos de usuario para enviar CI ~04-01-16 16:56 ACS>NPP El equipo vendrá en PO-2328 |  |  | A |  | FALSE | 25548 |  | FALSE | 9af4d1ac-1cf0-46b5-a4d8-bc5871904b70
49877 | 2016-01-06 15:04 | 192 |  | 2 | 2 | 4206 | 7355 | 29786 | 511 |  |  | 70 | 2016-01-08 09:50 | 117 | 2016-01-08 10:06 |  |  | Mail de Sebastian Merino: HPLC SHI-C . Cuando se usan solventes orgánicos muy concentrados se clavan y no salen bien los análisis. |  |  |  | FALSE | ~08-01-16 10:07 NPP>HV confirmado con Diego, vamos el 11/01. ~08-01-16 09:50 NPP>HV combino para que vaya AB el lunes. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 8309cf7a-0abe-44b1-ae99-7c32cbb3d26b
49951 | 2016-01-15 11:42 | 117 |  | 2 | 2 | 393 | 620 | 24587 | 890 |  |  | 70 | 2016-01-15 11:52 | 117 | 2016-01-18 08:51 |  |  | nexera: oscila la presion, fallan los sellos y no llegan a los 30 litros. |  |  |  | FALSE | ~15-01-16 11:53 HV >NPP AB está yendo por un MP el mi 20/01. Podrá verlo. ~15-01-16 11:43 NPP>HV Florencia solicita fecha y que vaya Adrian B. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 524ab69e-fccf-49cd-88a0-6998878c38ad
49953 | 2016-01-15 12:14 | 2 |  | 4 | 2 | 4215 | 11816 | 31874 |  |  |  | 2 | 2016-01-15 14:17 | 2 | 2016-01-15 14:17 | [6 empty] | FALSE | ~15-01-16 12:17 MB >NPP Item 1 - Lote 4293. Item 2 - N/S M607273 ~15-01-16 12:16 MB >NPP Sólo se abre a efectos de garantía y ya se fueron |  |  | A |  | FALSE | 25903 |  | FALSE | 9bd7650b-2163-4b93-a40e-17128be232bd
49970 | 2016-01-18 09:09 | 117 | 2015-07-17 12:38 | 1 | 2 | 94 | 6804 | 15905 | 587 |  |  | 68 | 2016-01-18 09:10 | 117 | 2016-01-18 09:10 |  |  | ABONO ENERO MP de (1) HPLC- CC119 |  |  | 59420 | FALSE | ~18-01-16 09:10 NPP>NPP Confirmado con Farrante, vamos hoy. |  |  | A |  | FALSE | 24711 |  | FALSE | a53caf3f-34bb-4d1d-9b8c-3c77a4175676 | Y:\Service\PARTES\scan2016-01-20-150252.pdf
49996 | 2016-01-19 15:51 | 126 | 2015-04-20 15:34 | 4 | 2 | 4103 | 11551 | 27141 |  |  |  | 68 | 2016-01-20 10:46 | 117 | 2016-02-04 11:08 |  |  | Llevar con remito ID 29419 v+e a cargo de Jenck SALTA |  |  |  | FALSE | ~05-04-16 16:51 ACS>NPP mail a Leonor/Javier que confirmen CI para instalar ~02-02-16 15:29 NPP>HV le mandé mail a Leonor Barrenechea para que nos avise cuando tengan las CI. ~28-01-16 11:27 NPP>HV no atienden los tels.- ~20-01-16 11:22 HV >NPP Ya tiene CI? ~19-01-16 16:43 ACS>NPP Coordinar con Javier, fecha disponible. Gracias! ~19-01-16 16:42 ACS>NPP Le envié mail a Javier T. mencionando que diponemos el ATR definitivo y que deberán devolver el otro ATR instalado s/ parte 47378. ~19-01-16 16:31 ACS>NPP Se aprovecha el viaje para hacer dos partes 49296 y 49996 ~19-01-16 15:55 ACS>NPP El ingeniero debe entregar e intalar el ATR definitivo y traer en devolución l 1 ATR N/P 208-97240-91 que tienen instalado. |  |  | A |  | FALSE | 23115 |  | FALSE | 76441134-997a-4393-831d-e7a2713d4084
50034 | 2016-01-22 12:50 | 67 |  | 2 | 2 | 3735 | 8695 | 9532 |  | 9920 |  | 65 | 2016-01-22 14:55 | 65 | 2016-01-22 15:13 |  |  | SIL-20ACHT: le tira un mensaje de error durante la corrida (Nedlle poteccion error) |  |  |  | FALSE | ~01-02-16 16:33 NPP>HV lo hacemos junto al parte de instalacion del HPLC. ~29-01-16 11:21 HV >NPP Combinar vi 05/02. ~22-01-16 15:21 PP >HV Hablé con María Emilia. Le dije que tenemos que pasar porque muy probablemente este doblada la aguja ya que el error lo tira cuando va al puerto de lavad. Para poder seguir trabajando le hice setear el autosampler para que no lave la aguja. Necesita que pasemos lo mas pronto posible. ~22-01-16 12:53 DC >NPP pide por favor la llamemos Tel: 154182-0213 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | daec4b27-73e9-4d96-aa1c-bc0e9417bf34
50070 | 2016-01-27 12:21 | 117 |  | 2 | 2 | 266 | 1019 | 4585 |  |  |  | 57 | 2016-01-27 12:21 | 74 | 2016-01-27 12:21 |  |  | LLEGÓ AL TALLER OPGU 2200S - NVDJNM81 | Se detecta dañada la placa del sensor de presión. La misma no puede ser reparada y debe reemplazarse. El cliente no acepta el presupuesto y retira el generador sin reparar. Concluido AC | 59790 |  | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 74e13e66-068e-4050-8a19-c9595c5f6abe
50071 | 2016-01-27 15:07 | 161 |  | 2 | 2 | 8 | 184 | 32429 |  |  |  | 57 | 2016-02-03 14:04 | 137 | 2016-02-03 14:04 |  |  | llamo Sr. Sebastián Gómez tienen dos Raman identificados como CQ196 y CQ195 Ambos tienen problemas con la conección no pueden transferir los datos. Piensa que puede ser los pines o los cables. Van a enviar los equipos al taller. |  |  |  | FALSE | ~24-02-16 09:07 ASP>HV No podemos seguir con el servicio hasta tener las contraseñas de administrador cambiadas por el cliente. Ya se las hemos solicitado via mail y hemos intentado comunicarnos telefonicamente. ~03-02-16 14:04 NPP>NPP LLEGÓ AL TALLER: Truscan - TS1419 ~27-01-16 15:11 VSM>NL Sr. Sebastián Gómez dijo que mañana van a enviar los equipos |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | cb644601-2d9a-4d57-80ff-0a6253d073be
50173 | 2016-02-10 10:12 | 67 |  | 1 | 2 | 474 | 6755 | 9413 | 104 | 5656 |  | 68 | 2016-02-10 12:56 | 117 | 2016-02-10 14:26 |  |  | Llego OC por el servicio de MP de un (1) UV-1603 |  |  |  | FALSE | ~14-03-16 15:20 MHS>MHS se programa junto al SV 50174 para el 31/3 ~14-03-16 14:42 MHS>MHS lo quieren pasar para la última semana de Marzo 2016 ~02-03-16 12:46 MHS>HV los llame, no habria problema pero confirman por email ~29-02-16 14:56 HV >MHS Debemos moverla a martes 15/03. Sorry. ~12-02-16 10:34 NPP>HV le mandé mail a Bachmann con fecha. ~11-02-16 11:06 HV >NPP Combinar lu 14/03. ~10-02-16 14:26 NPP>HV RECOORDINAR: piden fecha para marzo. ~10-02-16 12:57 NPP>HV combino para mañana. ~10-02-16 10:14 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 27290 |  | FALSE | 9fda3f19-0e23-411a-9189-6b22f92a2342
50182 | 2016-02-11 12:00 | 67 |  | 2 | 2 | 4549 | 10521 | 26760 |  |  |  | 101 | 2016-02-11 12:38 | 117 | 2016-02-12 15:23 |  |  | Llego OC por el servicio de reinstalacion de soft y puesta a punto de un (1) UV-1501 Multispec |  |  |  | FALSE | ~15-02-16 10:54 NPP>NPP Confirmado: "Confirmo visita jueves 18/02 a partir de 08,30 horas. La factura debera ser a nombre : Fernando Yonni- PIDDEF 28/12-Ministerio de Defensa.B o C consumidor final." ~12-02-16 15:05 NPP>HV Le mandé mail a jhoracio@inti.gob.ar con fecha. ~12-02-16 11:02 HV >NPP Sorry.. jueves 18/02. ~12-02-16 10:03 NPP>NPP RECOORDINAR: los lunes no puede ser, deberia ser martes, jueves o viernes el día. ~12-02-16 09:15 HV >NPP Combinar lu 15/02. ~11-02-16 12:04 DC >NPP coordinar a este mail: jhoracio@inti.gob.ar ~11-02-16 12:03 DC >HV piden en lo posible que el servicio se haga los dias Martes, Jueves o Viernes de 08:00 a 12:00 hs |  |  | A |  | FALSE | 27321 |  | FALSE | b09c2156-ce07-4702-8131-bcaa86127640
50222 | 2016-02-16 15:25 | 117 |  | 2 | 2 | 12 | 6175 | 15528 | 508 | 8026 |  | 57 | 2016-04-06 10:21 | 117 | 2016-02-16 15:26 |  |  | HPLC#17/ LC-20AT: mandaran el modulo al taller para reparacion de placa. Ver CM 50109 | Se detecta dañado el circuito de alimentación de la bomba lavadora de sellos y se repara el mismo. Se comprueba el correcto funcionamiento de la bomba. Se comprueba estabilidad de presión de la bomba. Se comprueba el correcto funcionamiento general del equipo. Concluido AC |  |  | FALSE |  |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 59e9d997-390d-467a-ac10-29fa490253d9
50304 | 2016-02-23 15:43 | 192 |  | 2 | 2 | 2060 | 4302 | 22557 |  |  |  | 200 | 2016-02-29 11:22 | 129 | 2016-09-14 09:19 |  |  | Mail del cliente sobre espectrofotómetro Hach DR 3900: "El Display no enciende la iluminación, apenas se alcanza a ver el tono a grises. El equipo está funcionando y lo tenemos operativo en tareas de rutina". | El cliente retira el equipo sin reparar y lo traerá nuevamente cuando dispongamos del repuesto correspondiente. | 60222 | 60223 | FALSE | ~28-10-16 16:45 DB >ACR Agos, Hach siempre te da sorpresas: En la caja del display que vino para esta reparación dice que el display esta modificado de su version original y solo es compatible con los modelos de motherboard de la versión I en adelante. Conclusión: Nos dicen que se cambia motherboard y display juntos, o sea, una locura. Voy a hacer la consulta a Hach a ver como resolver esto. ~14-09-16 09:22 ACR>HV le envie mail pidiendo q traiga el equipo a taller ~12-09-16 10:34 DC >ACR Llego repuesto, deberian enviar el equipo para reemplazar el display ~03-03-16 09:01 DC >HV se cotizo rep + MO ~25-02-16 14:54 MHS>FEB Llamar antes de coordinar, capaz conviene que manden el equipo para acá |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | e7a71d52-12bd-4421-ad5d-130fffe139e8
50321 | 2016-02-24 12:29 | 192 |  | 2 | 2 | 186 | 6161 | 9274 | 862 |  |  | 57 | 2016-04-06 10:53 | 57 | 2016-04-06 10:53 |  |  | LLegó al taller UPS serie SUQ51213151387 del HPLC MS/MS |  | 61782 |  | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | b76de7e1-972f-4c92-99e5-b8a701b0f77f
50348 | 2016-02-29 09:29 | 2 | 2015-12-09 10:45 | 4 | 2 | 2641 | 11492 | 31690 |  |  |  | 151 | 2016-02-29 10:09 | [8 empty] | FALSE | ~08-03-16 10:55 ACS>DC No pueden recibir a Pablo mañana. Pregunta si pueden confirmar fecha para el lunes 21-03. ~29-02-16 12:56 MHS>HV Confirmado con Juan M. Echarte <juanecharte@tecnonuclear.com> para Martes 1-3-16. A partir de las 10 am ~29-02-16 11:00 MHS>HV Lo llame a los telefonos fijo y a su celular, no contesto. Le mande Mail ~29-02-16 10:09 HV >MHS Combinar mañana. ~29-02-16 09:37 MB >HV 28-12-15 10:24 NPP>NPP Segun lo conversado con Juan Echarte quedamos en que mañana se instala el equipo con una PC que ellos tienen (que no es la optima) y cuando llegue el SPD+ U. gradiente pendiente de entrega, se pone la nueva PC+se hace la IQ/OQ/C y se refuerza la capacitacion ~29-02-16 09:35 MB >HV El ing que instale tiene que traer un SPD10Avp “a préstamo” con nuestro remito Nº 31046 o bien que le hagan uno de salida para transportarlo, gracias ~29-02-16 09:32 MB >HV Ya se puede terminar la instalación y quedó pendiente la IQ, OQ y Cert. |  |  | A |  | FALSE | 25946 |  | FALSE | 8758cd5b-eef6-4863-bb9c-a61176331d1f
50427 | 2016-03-02 12:38 | 192 |  | 3 | 2 | 1611 | 3217 | 25722 | 148 |  |  | 152 | 2016-03-03 10:32 | 192 | 2016-03-07 10:18 |  |  | del SV n° 50162, se debe continuar la Certificacion del HPLC #1 ya que fue reaparado en el taller |  | 60991 | 60992 | FALSE | ~10-03-16 08:46 FEB>SM El cliente solicita una nueva carpeta para la próxima calificación. ~07-03-16 11:42 MHS>HV confirmada la fecha de visita ~07-03-16 09:47 MHS>HV salio del laboratorio, se envia mail ~03-03-16 10:32 HV >MHS Combinar mi 09/03. ~02-03-16 12:39 MHS>HV fijar fecha |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 15ea38f5-3b64-475b-a837-90567ff3ec1f | Y:\Service\PARTES\scan2016-03-28-160729.pdf
50444 | 2016-03-03 16:10 | 126 | 2016-03-03 16:09 | 4 | 2 | 89 | 9881 | 13492 |  |  |  | 70 | 2016-04-01 12:17 | 117 | 2016-04-01 12:17 |  |  | entregar con remito ID 29624 lleva IQ/OQ/CERT |  |  |  | FALSE | ~01-04-16 12:18 NPP>HV Tort confirma las CI, vamos el martes 19-20/04. ~03-03-16 16:24 ACS>HV CI enviadas por Velia. Consulto vía mail si ya las reunen. |  |  | A |  | FALSE | 25978 |  | FALSE | 4d0e5179-cfb0-4b83-8a18-802263c83863
50452 | 2016-03-04 12:30 | 192 |  | 6 | 2 | 70 | 193 | 20478 | 488 |  |  | 65 | 2016-03-22 11:06 | 117 | 2016-03-22 12:40 |  |  | ABONO por MP+C en HPLC 10A SIEMPRE COORDINAR CON DIEGO PIVATO |  |  |  | FALSE | ~01-04-16 16:02 NPP>NPP Confirmado con Claudia, vamos el 4/04. ~22-03-16 12:37 NPP>HV le mandé mail a Pivato con fecha. ~22-03-16 11:06 HV >NPP Combinar lu 04/04. ~21-03-16 10:23 NPP>HV RECOORDINAR FECHA," Esa fecha no es viable por cuestiones operativas del sector". ~18-03-16 16:36 NPP>HV Les mandé mail con fecha. ~07-03-16 16:26 HV >MHS Combinar ma 22/03. |  |  | A |  | FALSE | 27562 |  | FALSE | 67a18170-8ea6-4c4b-8a7a-448d5df037ca
50466 | 2016-03-07 10:01 | 67 |  | 2 | 2 | 62 | 4944 | 30834 |  |  |  | 70 | 2016-03-09 16:57 | 70 | 2016-03-11 10:50 |  |  | Mail del cliente: "Me comunico del laboratorio Vetanco S.A. para comentarles que estamos teniendo inconvenientes con el HPLC Binario porque inyecta volúmenes distintos a los pedidos en la secuencia, viéndose que en ocasiones inyecta 10 en vez de 20 microlitros, observándose la mitad del área esperada, haciéndolo aleatoriamente, además este mismo equipo posee la cañería para colocar la columna corta quedando muy tirante a la hora de colocarla. Pablo (empleado de Jenk) la última vez que nos visito, nos recomendó cambiar la distribución de los módulos, de esta forma se arreglaría el tema de la cañería (igual distribución PDA). En el Isocratico también habría que revisar el conector del inyector manual ya que en ocasiones no toma la misma.Por estos motivos queríamos coordinar una visita, aguardo su confirmación." |  |  |  | FALSE | ~09-03-16 16:57 SB >DC vamos el viernes 11/3 a hacer 2 MP, podemos ver este tb. ~09-03-16 16:17 MHS>HV fijar fecha ~07-03-16 16:28 HV >MHS esperamos verde. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 853d6647-d758-482d-97b0-f699cdb261e9
50481 | 2016-03-07 15:16 | 126 |  | 4 | 2 | 2641 | 5722 | 10320 |  |  |  | 99 | 2016-10-07 16:27 | 117 | 2016-03-30 14:48 |  |  | INSTALACION DE DETECTOR DE RADIACION GAMA leva IQ/OQ solamente el cliente ya tiene el equipo |  |  |  | FALSE | ~18-05-16 16:00 NPP>HV Confirmado con Natalia, vamos mañana. ~30-03-16 16:50 NPP>HV Me volvió a llamar Natalia pidiendo cambio de fecha para Mayo, confirmamos miercoles 4/mayo por la mañana. ~30-03-16 14:48 NPP>NPP Confirmado con Natalia, vamos el 6/04, le dije entre las 9.30 y las 10hs. ~22-03-16 12:38 HV >NPP Combinar ju 31/03. ~14-03-16 11:43 ACS>NPP activar instalación ~14-03-16 11:42 ACS>NPP Retiraron con el pago ~11-03-16 11:29 ACS>HV Ya están preguntando por la instalación. ~11-03-16 11:29 ACS>HV retirarán lunes o martes próx con el pago. ~07-03-16 15:17 ACS>HV La entrega depende de pagos ~07-03-16 15:17 ACS>HV ver si lleva CI |  |  | A |  | FALSE | 25196 |  | FALSE | a408c120-9317-41d8-8030-92504f12fe0c
50521 | 2016-03-10 15:53 | 126 |  | 4 | 2 | 190 | 767 | 23450 |  |  |  | 12 | 2016-09-22 12:56 | 126 | 2016-04-05 12:39 |  |  | recibieron equipo, le informaron a Ale A. OC CIF |  |  |  | TRUE | ~08-03-17 11:11 SB >HV le mande mail a alejandro para que nos pase los datos del cliente donde tenemos que instalar el GC que falta. ~21-02-17 12:15 ACR>HV falta la capacitación, solicitaron fecha, falta la instalación del GC de la OC 25411 no hay ni parte cargado, la idea es hacerlos juntos segun quiere sergio, a la espera de alguna novedad con respecto a la instalación ~11-10-16 08:20 SB >HV Instalado el HPLC + GC solo falta capacitar a los usuarios en el uso de los soft. ~03-10-16 12:45 SB >HV cambio de planes, no tienen algunas cosas. Lo dejamos para el miercoles 5/10, voy en auto. ~22-09-16 12:57 HV >ACR Cambio de planes. Lo hace Sergio la semana anterior. Combinar lu 03/10, y a continuación instala el HPLC 52016, regresando en ppio el mi 05. En auto. ~22-09-16 09:29 HV >ACR Combinar ma 11/10 con regreso mi 12. En auto. ~16-09-16 16:25 ACS>ACR Le confirmaron a Alejandro que ya está todo listo para instalar ~18-04-16 12:17 ACS>NPP Mail a Alejandro, hablé con Teodoro y estamos con problemas con la instalación de los gases porque todavía no nos enviaron los fondos para realizarla. En estos momentos estamos tramitando esos fondos, que esperamos recibir a la brevedad. En cuanto tenga novedades te escribo. Carina ~04-04-16 16:33 MB >NPP Los viáticos y estadía están a cargo de JENCK (AS) ~10-03-16 15:55 ACS>HV Alejandro se encargó de enviar CI ~10-03-16 15:54 ACS>HV mail a Alejandro A. Dentro de los datos te agradecería que nos incluyas los requerimientos en cuanto a la instalación de gases, estimación del consumo eléctrico, y requerimientos en cuanto a la PC (Windows, RAM, procesador), y cualquier otra cosa que creas necesaria aclararnos. Carina Delpiccolo |  |  | R |  | FALSE | 24175 |  | FALSE | 6986fb15-0927-42c7-b9fc-c0d999d96c39
50544 | 2016-03-14 12:55 | 192 |  | 5 | 2 | 4827 | 11288 | 29376 |  | 12056 |  | 101 | 2016-03-14 14:12 | 101 | 2016-03-15 15:34 |  |  | Llamado solicitando visita correctiva sobre UV1800 - equipo en garantia |  |  | 60585 | FALSE | ~15-03-16 15:48 NPP>HV Diego le cotiza. ~15-03-16 15:40 NPP>HV le expliqué a Walter que la garantia no cubre lampara. Pide COTIZACION por (2) dos W y (1) una D2 para el UV-1800. ~15-03-16 15:35 JGE>HV se les quemó la W. Quieren una lampara nueva porque el equipo esta en garantia. ~15-03-16 11:41 NPP>HV le pedí a JG que lo llame. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 24e1a4b6-7c0b-4d62-bd58-ffc9a4c450e7
50577 | 2016-03-18 09:58 | 126 |  | 4 | 2 | 125 | 7854 | 21835 |  |  |  | 95 | 2016-03-21 11:38 | 126 | 2016-03-18 12:24 |  |  | Operación CIF. Equipo en poder cliente |  |  |  | FALSE | ~28-12-16 12:27 HV >ACR Tito habló con el cliente y le falta que le instalen el generador de hidrógeno y el tubo de aire. Llamará cuando tengan todo. ~23-12-16 11:03 ACR>HV confirmado las CI ~21-03-16 10:39 EM >HV Hablé con Ing Bolcato, le explique el tema de los gases, le voy a mandar un correo electrónico con todo escrito. La instalación esta muy verde, no tenía ni idea que iba a necesitar tubos de N2 y Aire. ~18-03-16 10:02 ACS>NPP Alejandro quiere que un ingeniero contacte a Bolcato x consultas respecto a las CI. ~18-03-16 10:00 ACS>NPP en la oc no figura la compra de la pc. Alejandro quedó en aclarar tema c/Leonardo B. ~18-03-16 10:00 ACS>NPP mail recepción Equipo a Ale Albornoz. Esta mañana acaban de entregarnos el GC-FID Shimatzu. Entonces estaría faltando la computadora, sabe en que situación esta? Ing. Leonardo Bolcato. Tel (0261) 4135010 ext. 1228 |  |  | A |  | FALSE | 24319 |  | FALSE | 90c8a470-0bca-45ff-a65a-8fa3b0a35978
50641 | 2016-03-29 09:26 | 192 |  | 2 | 2 | 35 | 100 | 24460 |  | 11175 |  | 65 | 2016-04-08 10:32 | 117 | 2016-03-31 14:22 |  |  | OC por el servicio de reinstalación de Software para un (1) GT-200win Mitsubishi. |  |  |  | FALSE | ~07-04-16 15:37 HV >NPP ok. ~07-04-16 11:26 NPP>NPP Se puede hacer mañana con el CM 50565? ~04-04-16 09:57 NPP>HV Mail de Jacinto: "El día Jueves 07 de abril me entregan la Notebook con el sistema operativo actualizado a Windows 7. Así que podemos programar la instalación para cualquier momento a partir del viernes ( 08/04). Aguardo los posibles fechas que tengan disponibles para coordinar la instalación." ~31-03-16 14:22 NPP>HV RECOORDINAR. Mail de Jacinto (hablaron con JM): "Debido a la confirmación de que el programa es solo compatible con Windows 7 o menor, voy a tener que postergar la instalación hasta que la pc esté en condiciones." ~31-03-16 12:36 NPP>HV PC destinada a la instalación del sistema tiene como sistema operativo Windows 10. Sabes si esto será un inconveniente? ~31-03-16 11:16 NPP>HV le mandé mail a Ignacio Jacinto con fecha. ~31-03-16 10:52 HV >NPP Combinar mañana por la tarde. |  |  | A |  | FALSE | 27783 |  | FALSE | 7ed56252-3da9-4b17-9f80-082825811be5
50668 | 2016-03-31 15:17 | 117 |  | 2 | 2 | 1242 | 5742 | 11131 |  |  |  | 57 | 2016-03-31 15:18 | 57 | 2016-03-31 15:17 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: GT-200 BRT G1B01601 | Se observa mal funcionamiento en la válvula selectora. Se detecta dañado el motor de la válvula y se reemplaza el mismo. Se realizan ajustes y se comprueba el correcto funcionamiento de los motores. Se comprueba el correcto funcionamiento del módulo. Concluido AC | 64750 | 61442 | FALSE | ~25-08-16 13:05 ACR>HV Pablo llamo y le envie un mail explicando la situación ~19-08-16 12:05 AC >HV El motor que llegó, no es el correcto. PP envió un mail, solicitando número de parte con foto (para que no haya equivocación) y mandaron otro motor. Pablo Picione, está haciendo el reclamo. ~08-08-16 10:22 MHS>ACR Cuando se entregue el equipo reparado, enviar tambien BOQUILLA que compraron en OC ID 27432. Equipo + Repuesto en el mismo viaje. ~05-04-16 12:16 PP >HV Estuve revisando el equipo. Tiene el motor del rotor dañado. No conseguí encontrar un motor similar de venta local. Le mando consulta a Mitsubishi por el mismo. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | a7e5699a-721d-47e2-b5fd-25139cb1fa41
50680 | 2016-04-01 14:33 | 50 |  | 4 | 2 | 4500 | 10412 | 30754 | [5 empty] | 117 | 2016-04-04 12:46 |  |  | Deben retirar Viaticos y Estadias a cargo del cliente NO lleva IQ,OQ y Cert |  |  |  | FALSE | ~19-07-16 11:23 EF >HV E-mail de Van Durme: Los materiales de las O/C. 4550001193 y 4550001195 fueron recibidos en su totalidad. ~29-06-16 12:35 EF >NPP Confirmado a Mario/Roberto/Daniel que pueden retirar. |  |  | A |  | FALSE | 26802 |  | FALSE | 8d5a1309-07c1-40ae-9bc9-e46201ab9356
50681 | 2016-04-01 14:37 | 50 |  | 4 | 2 | 4500 | 10412 | 30754 | [5 empty] | 117 | 2016-04-04 12:45 |  |  | Deben retirar equipo Viaticos y Estadias a cargo del cliente NO lleva IQ,OQ y Cert |  |  |  | FALSE | ~19-07-16 11:24 EF >HV E-mail de Van Durme: Los materiales de las O/C. 4550001193 y 4550001195 fueron recibidos en su totalidad. ~01-07-16 15:09 EF >NL Retiraron ~01-07-16 15:07 EF >NL Dentro de una de las cajas de CEM esta el trafo para la bomba peristaltica MP-2000 del ICPE ~29-06-16 12:35 EF >NPP Confirmado a Mario/Roberto/Daniel que pueden retirar. |  |  | A |  | FALSE | 26788 |  | FALSE | bf9694f6-3f9f-4b42-b359-1ad9829ff467
50682 | 2016-04-01 14:45 | 50 |  | 4 | 2 | 4500 | 10412 | 30754 | [5 empty] | 117 | 2016-04-04 12:45 |  |  | Deben retirar Viaticos y estadias a cargo del cliente NO lleva IQ,OQ y Cert |  |  |  | FALSE | ~19-07-16 10:57 EF >HV E-mail de Van Durme: Los materiales de las O/C. 4550001193 y 4550001195 fueron recibidos en su totalidad. Respecto a su consulta sobre las condiciones de las instalaciones Agustín podrá responder. ~19-07-16 10:57 EF >HV Solicite confirmación de recepcion de equipos. ~01-07-16 15:09 EF >HV Retiraron ~01-07-16 15:09 EF >HV Dentro de una de las cajas de CEM esta el trafo para la bomba peristaltica MP-2000 del ICPE ~29-06-16 12:35 EF >NPP Confirmado a Mario/Roberto/Daniel que pueden retirar. ~29-06-16 11:28 EF >NPP Ya esta el equipo en JENCK ~01-04-16 14:54 EF >NPP El equipo esta llegando para Mayo |  |  | A |  | FALSE | 26771 |  | FALSE | 58faf8dd-631c-48fe-a170-a5cb6a4df6e2
50737 | 2016-04-07 14:36 | 117 |  | 2 | 2 | 87 | 5924 | 12469 |  |  |  | 57 | 2016-04-07 14:37 | 74 | 2016-04-07 14:37 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: LC-10AT VP - C20974371651US | El desgaste general del mecanismo hace imposible mantener en el tiempo la estabilidad de presion la cual se pierde sea con el cambio de fase movil o bien con el cambio de caudal. Se sugiere el reemplazo de la bomba. Concluido GI |  |  | FALSE | ~15-06-16 10:12 NPP>NPP Me avisó Andrea que retiran mañana. ~26-05-16 09:04 NPP>NPP remito ID 30282 ~26-05-16 09:03 NPP>NPP Avisado a Andrea que la bomba no se puede reparar. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | c9408acc-ea83-45b0-b1e6-15d67c475868
50777 | 2016-04-13 09:24 | 126 |  | 4 | 2 | 679 | 5364 | 13067 |  |  |  | 68 | 2016-12-26 12:53 | 126 | 2016-12-26 12:53 |  |  | V+E para la instalación a cargo del cliente. |  | 68533 |  | FALSE | ~09-01-17 10:45 HV >HV Fue Ezequiel a ver el equipo viejo. No tienen lugar todavía para este. ~29-12-16 08:21 ACR>HV les llego el equipo ~26-12-16 16:30 ACS>ACR retiraron equipo ~26-12-16 10:56 ACS>ACR vendrá de La Sevillanita a retirar hoy x la tarde ~22-12-16 16:11 DC >ACR Llego OC por V+E, necesitan instalarlo lo antes que podamos ya que tienen el 5500 fuera de uso hasta la llegada de la bomba turbo ~16-11-16 14:55 ACS>ACR Agos, la gente de Citromax está coordinando con el transporte el retiro del equipo. ~14-11-16 11:27 ACS>ACR Agos, recién me dijo Andrés q ya tienen equipo similar no hace falta chequear CI, las cumplen. ~14-11-16 09:33 ACS>ACR Chequear con Dra. Norma Kamiya si reunen las CI. ~11-11-16 17:08 ACS>ACR hay q modificar el parte con los datos de la EEOC ~11-11-16 17:07 ACS>ACR Andrés autorizó la entrega sólo del SCIEX. El equipo se instalará en Obispo colombres. ~05-05-16 09:23 ACS>NPP sin novedes de cancelación las ND ~13-04-16 09:28 ACS>NPP Flete para envió de equipo a cargo de jenck ~13-04-16 09:26 ACS>NPP Para instalar deberán Notas de Débitos. Esperamos ok de contable. ~13-04-16 09:26 ACS>NPP Alejandro envió las CI ~13-04-16 09:25 ACS>NPP pendiente de entrega 1 columna ABSciex 805-20100, se reemplazará por 805-20101 que se estárá comprando en breve. |  |  | A |  | FALSE | 26549 |  | FALSE | 2afc9ddf-f619-4e93-826a-f5c064d0ef68
50787 | 2016-04-13 16:12 | 117 |  | 2 | 2 | 89 | 1861 | 9963 |  | 3338 |  | 57 | 2016-04-13 16:12 | 31 | 2016-04-13 16:12 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: UV-1603 10783780026 (Esp. UV-VIS) | Se reemplazan los fusibles de la placa fuente +/- 15 volts. Se realizan ensayos de exactitud de long de onda ,exactitud fotometrica ruido y deriva con resultados optimos. Concluido GI | 62540 |  | FALSE | ~12-07-16 11:56 DC >DC RETIRARON ~28-06-16 14:15 DC >NPP llego OC ~27-05-16 12:33 NPP>HV MO cotizada. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | b94e2cf2-f1c4-4948-b716-e442ca81233a
50792 | 2016-04-14 10:10 | 117 |  | 7 | 2 | 102 | 381 | 23336 |  | 12401 |  | 57 | 2016-04-18 14:16 | 74 | 2016-04-18 14:16 |  |  | VER CM 50652 retiraron el equipo pero volvió a fallar | Se detecta la carcaza superior muy dañada y se reemplaza la misma. Debido a una falla electrónica aleatoria en la placa CPU, debe reemplazarse la misma. Se realiza limpieza de banco óptico. Se realizan ajustes y calibraciones. Se comprueba el correcto funcionamiento del turbidímetro. Concluido DB |  | 64323 | FALSE | ~29-08-16 09:59 DC >FEB llego OC por la placa ~07-06-16 12:28 FEB>HV Se verifica que el equipo falla encendiendo normalmente en algunas oportunidades y en otras no enciende. Se consulto a Hach por dicha falla y Hach responde que se trata de falla del circuito de fuente, el cual se encuentra integrado a la placa principal y por ende se recomienda el cambio de la misma. El cliente dice que está en garantia y voy a verificar si hach lo reconoce. Este cliente trata particularmente mal los equipos pero la falla no puede atribuirse de ningun modo al mal uso. ~20-04-16 14:54 ACS>NPP Se comunicó Alan quiere tener novedades del equipo, espera lo llamen. Tel 4489-8100 interno 318. ~18-04-16 14:16 NPP>HV LLEGÓ AL TALLER: 2100Q - 13110C2965 |  |  | A | 5870.7231 | TRUE |  |  | FALSE | 703d7a19-18e3-42e1-81c0-9745b6d0ad89
50794 | 2016-04-14 11:27 | 117 | 2016-04-14 11:25 | 6 | 2 | 31 | 6353 | 11032 |  |  |  | 68 | 2016-04-14 11:28 | 117 | 2016-04-14 11:29 |  |  | ABONO MP (semestral) + C (anual) de (1) TOC-V #A-024 |  |  |  | FALSE | ~14-04-16 11:31 NPP>NPP combino para 20-21/04. |  |  | A |  | FALSE | 27997 |  | FALSE | acc96a31-3be7-4a6b-ae2a-a604f53cffd7
50806 | 2016-04-15 15:57 | 117 |  | 5 | 2 | 1242 | 5742 | 11131 |  | 12570 |  | 200 | 2016-04-18 08:18 | 37 | 2016-04-15 16:04 |  |  | Mail de Caputo: "Tenemos problemas con los botones de medición del pHmetro, el mismo se rompió, me podes ayudar a entender el motivo? no tiene dos meses de uso!! " | Este equipo queda en Jenck, ya que al cliente le resulta más útil el HQ40. Lo hablé con Dario/Javier Wolonski y este equipo queda en taller para repuesto. |  |  | FALSE | ~27-05-16 10:29 NPP>HV El tema lo sigue Javier W. esperamos sus novedades. ~02-05-16 08:27 DB >NPP Natalia, ahora que no está Dario, ¿tenés idea como sigue esto de Aguas Danone? Gracias! DB ~21-04-16 08:31 DP >NPP Yo sigo el tema. ~21-04-16 08:31 NPP>NPP El cliente trajo su equipo al taller y se llevó, en prestamo, un HQ-40d. ~18-04-16 14:56 NPP>HV Dario me dijo que podemos darle un HQ-40d. Les preparo el remito a préstamo y cuando vengan a dejar el de ellos, le damos éste S/N 150700012967 / REMITO ID 29968. ~18-04-16 11:10 NPP>HV Hablé con Caputo, mandará el equipo al taller. Pregunta si tenemos otro para prestarle. Tenemos? ~15-04-16 16:29 NPP>HV Diego Braña se contactó con el cliente via mail. ~15-04-16 16:04 DP >HV El equipo se instalo este año y se esta destruyendo Por favor atender Esta en garantía Que lo llame alguien urgente |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | fdd2428c-9044-470f-903b-e81dbdf7c4e9
50821 | 2016-04-18 14:12 | 117 |  | 2 | 2 | 32 | 95 | 95 | 449 | 6644 |  | 117 | 2016-04-18 14:13 | 74 | 2016-04-18 14:13 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: DGU 20A5 - L20244504174 |  |  | 61516 | FALSE | ~25-01-17 11:15 DC >DC llego OC ~24-01-17 10:32 ACR>HV hable con cliente, me pidio que le reenvíe el presupuesto ~18-04-16 14:14 NPP>HV Lo mandó EM en la visita del CM50752 |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | ccf02309-a6ff-4496-9ad0-2b6ba6780a51
50876 | 2016-04-22 09:58 | 117 |  | 2 | 2 | 970 | 1902 | 2256 | 1082 |  |  | 42 | 2016-05-04 09:32 | 70 | 2016-04-22 09:58 |  |  | HPLC: SIL-30AC muy errático en las inyecciones. |  | 61612 | 61613 | FALSE | ~29-04-16 11:27 MHS>MHS Llevar REMITO ID 30086 para colocar. ~29-04-16 11:21 MHS>MHS OCs recibidas, dar curso al MC. ~22-04-16 10:52 MHS>MHS cotizaciones enviadas ~22-04-16 10:18 NPP>NPP cotizar MO + 228-52139 ~22-04-16 09:59 NPP>NPP NO VAMOS SIN OC. ~22-04-16 09:59 NPP>HV Dice Adrian que: "tienen el rotor hecho pedazos. Está al 150% de su uso". |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | b3188572-c4b2-4103-bf69-75980a3fb828
50882 | 2016-04-22 11:41 | 161 |  | 4 | 2 | 263 | 3839 | 5471 |  |  |  | 65 | 2016-04-22 16:43 | 151 | 2016-04-22 16:43 |  |  | llamo la Lic. Liliana Figueroa quiere hablar con un tco para explicarle el servicio que necesita. Tienen dos HPLC y lo van a cambiar de lugar y quieren la instalación y el OQ. |  | 61796 |  | FALSE | ~18-01-17 07:08 PP >DC Diego, habría que cotizarles ésto. ~02-05-16 16:45 PP >HV IQ/OQ/MP+C. el equipo hace años que no se lo mantiene. ~02-05-16 11:54 NPP>PP Pablo, por favor avisanos qué servicio cotizamos, gracas. ~22-04-16 16:16 PP >HV Le envié mail. ~22-04-16 15:30 PP >HV Siguen sin atender ~22-04-16 12:01 PP >HV No responden al telefono. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | e205e86f-cfb6-4edb-891b-4005c04b58b9
50895 | 2016-04-22 16:16 | 117 |  | 2 | 2 | 125 | 598 | 4186 |  | 12627 |  | 57 | 2016-04-22 16:17 | 31 | 2016-04-22 16:17 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: Balanza Shimadzu AUW220 N° Serie: D305800022 | Se enciende el equipo y se obseva que la balanza no estabiliza (deriva continua). Se desarma y se encuentran en conexiones eléctricas internas (en la unidad de pesada) una concentración de polvo o sales. Se eliminan las mismas y se realiza ajuste de linealidad y se realizan ensayos de linealidad , repetibilidad y excentricidad con resultados optimos. Concluido GI | 62772 |  | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | edd6baea-b978-416d-b449-014a46ff1840
50915 | 2016-04-26 08:25 | 192 |  | 2 | 2 | 2580 | 5599 | 12014 |  |  |  | 70 | 2016-04-27 08:55 | 70 | 2016-04-26 10:05 |  |  | llamado de Veronica del lab. químico, error de background en EDX. |  | 61663 |  | FALSE | ~27-04-16 15:04 NPP>NPP Confirmado con Veronica, vamos mañana. ~27-04-16 10:23 HV >NPP Combinar mañana. ~26-04-16 12:02 NPP>HV Cotizada la MO a Keimel + Veronica Giovazzini, igual podemos COORDINAR FECHA. ~26-04-16 10:15 AB >HV tenemos que pasar, error de shutter, no puede reprocesar datos. Probablemente haya que reinstalar software. Van a llamar. ~26-04-16 10:06 NPP>HV llamó Veronica, le pase con AB. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | df647b22-b639-4748-b98f-1bc92c0b410c
50976 | 2016-05-02 16:22 | 117 |  | 2 | 2 | 2580 | 5599 | 12014 |  |  |  | 57 | 2016-05-02 16:23 | 70 | 2016-05-02 16:23 |  |  | EDX-720: LLEGÓ AL TALLER |  |  | 62732 | FALSE | ~01-06-16 16:39 NPP>HV Pero el precio de lo que tienen que cambiar es muy elevado. Lo esta viendo Andrés S. ~27-05-16 13:01 HV >NPP Sergio pasó los P/N a cotizar el 19/05. ~20-05-16 11:33 MHS>HV Volvió a llamar Marcelo Almeida por novedades. ~17-05-16 12:56 NPP>HV Llamó Marcelo por novedades del equipo. Pide que, hoy por la tarde, le mande un mail con las novedades. Sergio: hiciste la consulta a Japon? Como venimos?? ~12-05-16 14:24 NPP>HV llamó Marcelo, le dije que el Shutter lo pudimos arreglar pero que estamos esperando la cotizacion de fábrica por tubo+fuente. ~09-05-16 16:50 NPP>HV llamó Keimel por novedades, le dije que entre adrian y sergio estan tratando de reparar el Shutter y que el equipo tiene el tubo quemado. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | c7fa6a5a-8a7e-4902-bb3a-f49ea0513295
50977 | 2016-05-02 16:31 | 192 |  | 1 | 2 | 1713 | 4946 | 24166 |  |  |  | 68 | 2016-05-02 16:38 | 117 | 2016-05-03 14:45 |  |  | OC por MP en TOC-VCSH. v/e a cargo del cliente |  | 62815 |  | FALSE | ~10-06-16 10:19 MHS>MHS Ése SV se realiza en el Parte n° 50978. ~06-06-16 11:08 MHS>MHS COT ID 62815 por viaticos ~03-05-16 14:45 NPP>HV CONFIRMADO con paula, vamos el 9/05. ~03-05-16 11:03 NPP>HV le mandé mail a Paula con fecha. ~02-05-16 16:49 HV >NPP Combinar lu 09/05 con regreso ma 10. En auto. |  |  | A |  | FALSE | 28191 |  | FALSE | daf7b0a8-6013-49fb-afc0-fa8db3848d8e
51025 | 2016-05-05 09:48 | 67 |  | 3 | 2 | 391 | 2303 | 27684 | 412 |  |  | 152 | 2016-05-05 10:15 | 117 | 2016-05-05 10:39 |  |  | Llego OC por el servicio de IQ/OQ y CERTIFICACION de un (1) HPLC (identificado como #299) |  |  | 62837 | FALSE | ~05-05-16 10:39 NPP>HV " al hplc 299 no lo mudamos pero nosotros cada 5 años lo verificamos." Natalia Noguer. ~05-05-16 10:15 NPP>HV combino para el 11/05. ~05-05-16 10:04 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 28229 |  | FALSE | 2fab2e90-f053-4238-a9a1-db240ee27dbc | Y:\Service\PARTES\scan2016-05-17-110626.pdf
51082 | 2016-05-10 15:50 | 2 |  | 4 | 2 | 5126 | 12043 | 32726 |  |  |  | 2 | 2016-05-10 16:02 | 2 | 2016-05-10 16:03 | [6 empty] | FALSE | ~10-05-16 15:52 MB >NPP No se instala, N/Serie 150728001063.- cuando se vaya cerramos parte |  |  | R |  | FALSE | 28075 |  | FALSE | ce8aa5c4-8867-4ada-bb33-0aee4dd11bdc
51118 | 2016-05-13 08:51 | 117 | 2016-01-19 14:48 | 6 | 2 | 560 | 994 | 30523 |  |  |  | 101 | 2016-05-13 08:52 | 117 | 2016-05-13 08:53 |  |  | ABONO MP+C de (1) UV-1603 IEF-006 |  |  |  | FALSE |  |  |  | A |  | FALSE | 27068 |  | FALSE | a5bd5a32-86bd-4a8d-9049-d72c6e0aed31
51127 | 2016-05-13 11:57 | 192 |  | 2 | 2 | 189 | 6339 | 3369 |  |  |  | 95 | 2016-05-16 09:48 | 95 | 2016-05-20 12:07 |  |  | Llamado del Ing. Chiavasa, tiene dos generadores de hidrógeno que le dan señal baja de celda. Quiere que lo llamen al 0342-4559176. Tenemos 2 generadores de Hidrógeno Shimadzu. OPGU 2211-S SERIE 2004346-08 (set 1997) OPGU 2211-S SERIE 2000182-05 (ene 1997) Uno de ellos estuvo en uso normal hasta hace apróximadamente 6 meses. El otro hace mas tiempo que esta sin operar, pero quedo lleno de agua y no fue purgado. Ambos funcionaban correctamente, nada más que fueron desafectados de usar. Al intentar ponerlos en marcha, ambos dan alarma de CELL.V, y en ambos casos al controlara la tensión, mediante el tablero, dan valores entre 1,2 y 1,5 inferiores al 2,5 que requiere para operar. La pregunta es si existe la posibilidad de recuperarlos en su funcionamiento. Uno de ello fue enviado a Jenck, hace bastante tiempo, por un problema similar y lograron revivirlo. |  |  |  | FALSE | ~31-05-16 10:12 EM >HV El número esta mal!! ~20-05-16 12:07 HV >HV Tito le mandó mail. ~20-05-16 09:50 EM >HV telefono 0342-4555-9176 ~13-05-16 15:42 MHS>NPP Cambiar EMPRESA y SECTOR a: Universidad Nacional del Litoral / INTEC, en donde esta cargado el perfil de Dante Chiavassa. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 6e2ce65d-6474-4178-ba1f-d4d111ad5fe6
51144 | 2016-05-16 08:56 | 126 | 2015-12-23 11:45 | 2 | 2 | 4760 | 11866 | 776 |  |  |  | 101 | 2016-05-27 12:52 | 117 | 2016-05-31 12:29 |  |  | Llevar con remito ID 30237 Fatima, Pilar |  |  |  | FALSE | ~31-05-16 12:40 NPP>HV Confirmado con Jose, lo lleva JG el jueves por la tarde. ~31-05-16 12:29 NPP>HV OK, combino con javi G. ~27-05-16 12:52 HV >NPP Javier va lunes y martes próximo a Sanofi. Lo podría llevar. ~16-05-16 10:09 ACS>NPP Horario de entrega, de lunes a viernes de 8 a 17 hs. ~16-05-16 08:58 ACS>NPP llevar cuando estemos por Pilar ~16-05-16 08:58 ACS>NPP Llegaron los materiales pendientes (parte 49790) |  |  | A |  | FALSE | 26746 |  | FALSE | 92dd28e5-29b3-48af-9652-e69f8f0d56b5
51185 | 2016-05-19 08:51 | 117 |  | 6 | 2 | 1872 | 3825 | 12770 | 978 | 11231 |  | 70 | 2016-05-19 09:21 | 117 | 2016-05-19 10:44 |  |  | ABONO MP+C de (1) TOC-L INCLUYE V/E |  | 62588 |  | FALSE | ~22-07-16 10:28 MHS>MHS **parte finalizado** ~03-06-16 09:07 MHS>MHS OC ID 28594. ~30-05-16 12:15 NPP>HV Adrian no pudo ingresar a Profertil. Se vuelve a Bs. As en el día de hoy sin realizar el trabajo. Cotizo una MO, esperamos novedades/autorizacion de ingreso para re-coordinar. ~19-05-16 10:44 NPP>HV confirmado con Claudio, vamos el 30. ~19-05-16 09:22 NPP>HV Combino para 30-31/05. |  |  | A |  | FALSE | 27954 |  | FALSE | 76640fed-7997-4a0b-ae44-1a46ac357eb2
51190 | 2016-05-19 15:20 | 67 |  | 13 | 2 | 2505 | 5388 | 32703 | 1161 |  |  | 68 | 2016-05-20 12:27 | 117 | 2016-05-27 12:49 |  |  | Solicitan 2da Capacitacion del HPLC instalado segun parte Nº 49301 |  |  |  | FALSE | ~30-05-16 11:01 NPP>HV confirmado con Yelitza, vamos el 31. ~27-05-16 08:35 NPP>HV le mandé mail a Yelitza con fecha. ~26-05-16 11:30 HV >NPP Combinar ma 31/05. ~24-05-16 15:58 NPP>HV RECOORDINAR: "Para la semana que viene puede ser, este viernes se nos complica porque estamos haciendo una validación en el equipo y no podemos detenerla." ~20-05-16 12:27 HV >NPP Combinar vi 27/05. ~19-05-16 15:21 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 2348566e-391a-459c-8f1c-ef58ffcaf1d2
51200 | 2016-05-20 10:06 | 117 | 2016-04-08 09:42 | 6 | 2 | 89 | 34 | 11123 |  | 5349 |  | 70 | 2016-05-20 10:08 | 117 | 2016-05-20 10:08 |  |  | ABONO MP+C de (1) TOC-V LLEVAR REPUESTOS CON REMITO |  |  |  | FALSE | ~20-05-16 10:08 NPP>HV Confirmado con Christian, vamos el martes 24/05. |  |  | A |  | FALSE | 27854 |  | FALSE | 3471bd30-f100-4113-8389-5e87c37fe4b8
51240 | 2016-05-24 09:21 | 2 |  | 4 | 2 | 1782 | 3609 | 24832 |  |  |  | 2 | 2016-05-24 10:49 | 2 | 2016-05-24 10:49 | [6 empty] | FALSE | ~24-05-16 10:49 NPP>MB Por favor, hacer el seguimiento del equipo y avisar cuándo se retira. Gracias. ~24-05-16 09:22 MB >NPP N/S 151228001159. Se abre a efectos de gtía cuando se vaya el equipo se cierra el parte.- |  |  | R |  | FALSE | 28463 |  | FALSE | 8f894a60-1e97-4a34-9a4f-12bd22231aa4
51318 | 2016-05-31 12:01 | 50 |  | 4 | 2 | 618 | 10992 | 31189 | [9 empty] | Esto es FOB. LLevar items de entrega Local 2xMicroceldas de cuarzo |  |  |  | FALSE | ~27-01-17 09:46 EF >ACR nuevamente envié e-mail, recordando la falta de instalacion. ~19-07-16 11:22 EF >HV Nuevamente envié e-mail, esperamos respuesta. ~31-05-16 12:23 EF >NPP Re envie CI + datos de Facturacion de viaticos ~31-05-16 12:08 EF >NPP V&E deben enviar aceptacion ~31-05-16 12:04 EF >NPP Las CI, ya fueron enviadas a: germansiftar86@hotmail.com; fdrparasito@gmail.com; carranza@campus1.uccor.edu.ar |  |  | A |  | FALSE | 26830 |  | FALSE | d283eb61-4ebc-4870-b5c7-b7f00267e1c4
51331 | 2016-06-01 10:14 | 117 |  | 2 | 2 | 4920 | 11572 | 13638 |  |  |  | 151 | 2016-09-01 11:48 | 65 | 2016-06-01 10:15 |  |  | DGU-20A5: salta un error y quieren saber si pueden "puentearlo" para seguir trabajando. |  | 64850 |  | FALSE | ~04-10-16 16:28 MHS>MHS este sv corresponde a OC ID 29663. ~05-09-16 10:00 ACR>HV Confirmaod con milton ~01-09-16 11:48 HV >ACR Combinar ma 20/09. ~31-08-16 09:57 DC >HV Llego OC; habria que realizar este servicio y luego el MP+C (ver parte Nº 52303) ~25-08-16 11:51 DC >ACR Llamaron para solicitar una visita, cotizo ~01-06-16 12:18 PP >HV Les expliqué cómo desconectar la señal de error. Estan usando el eqiopo, por lo que no podemos pasar hoy. Va a pedir una visita. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 145b482e-a99c-43f9-9e80-5b9572558b60
51360 | 2016-06-03 12:15 | 117 |  | 2 | 2 | 819 | 1581 | 23308 |  | 12425 |  | 57 | 2016-06-03 12:16 | 137 | 2016-06-03 12:16 |  |  | viene del CM 51230 LLEGO AL TALLER: TOC-VCSH H51815300107 (TOC) | Se recibe el equipo, se realiza una inspección general del equipo. Investigando la causa de la falla reportada por el cliente se encontraron diversos componentes dañados debido a una mala conexión en las señales de entrada para control de alarma (se conecto tensión en las salidas de señal del equipo). Esto provoco una fuga de tensión por las lineas de alimentación de la placas que utilizaban 5v, provocando daños irreparables en diversas placas. No se puede evaluar con certeza si los daños están limitados a estos componentes hasta que no se remplacen los anteriormente mencionados. Se retira el equipo sin el remplazo de los componentes presupuestado hasta que los mismos lleguen para ser remplazados por solicitud del cliente. AP |  | 62838 | FALSE | ~11-07-16 08:52 NPP>HV Remito ID: 30727 ~11-07-16 08:51 NPP>HV llamó Eva, necesitan retirar el equipo para tenerlo en planta hasta cerrar unos desvíos. Luego lo mandan nuevamente. Le confirmé que pueden retirarlo mañana. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 21ef1a4d-c6fc-4c86-9629-15266f36a0d1
51365 | 2016-06-06 09:54 | 192 |  | 2 | 2 | 1316 | 5296 | 24707 |  |  |  | 101 | 2016-06-06 14:11 | 101 | 2016-06-06 11:01 |  |  | Llamado del cliente para hablar con Javier Gemignani: Tiene un UV-1800 que le arroja valores de colores bajos en comparacion con otros equipos. |  | 62814 |  | FALSE | ~07-06-16 14:36 NPP>HV confirmado con Leandro, vamos mañana. ~06-06-16 14:11 HV >NPP Combinar mi 08/06. ~06-06-16 11:02 NPP>HV Leandro pide que vayamos, estan teniendo diferencias de resultados. COORDINAR FECHA. ~06-06-16 10:01 MHS>MHS Ya le avise a Javi para que lo llame cuando pueda. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 9d1235dc-2619-4a69-9587-a183b0378050
51368 | 2016-06-06 10:42 | 117 |  | 2 | 2 | 2960 | 8036 | 17307 |  |  |  | 137 | 2016-06-14 10:35 | 137 | 2016-06-14 10:35 |  |  | Equipo de nitratos: no funciona correctamente, lo mandarán al taller. | Se recibió el equipo. Se realizó una limpieza general del mismo. Se realizaron pruebas de funcionamientos de cada válvula para ver el desempeño de cada una. Se encontró deteriorada la válvula 5 y se procedió al remplazo de la misma. Se detectaron falsos contactos en la placa de control y en el transformador, se procedió a la reparación de los mismos. Se realizaron diversas pruebas de funcionamiento dando óptimos resultados. AP | 63181 |  | FALSE | ~22-06-16 09:49 DC >NPP retiran hoy |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 7f813a30-8384-43b3-a98e-f7848b2b33cc
51437 | 2016-06-13 09:20 | 50 |  | 4 | 2 | 411 | 817 | 32952 | [9 empty] | INSTALACION AUW-220 CAPACITACION + IQ,OQ Y CERTIFICACION LLEVAR BALANZA CON REMITO ID 30483 Traer Pagos |  |  |  | FALSE | ~19-08-16 12:13 ACS>HV RETIRARON 24-06 con el pago. ~23-06-16 16:51 ACS>NPP traerá el pago ~23-06-16 16:49 ACS>NPP avisó MARIO RAMOS que mañana retiran la balanza. Luego confirmará vía mail cuando cumpla con las CI ~15-06-16 10:10 EF >NPP La balanza ya esta lista. Se envía Factura cuando confirmen tener el Pago y las CI podemos ir y llevar la balanza, (traer Pagos) ~13-06-16 09:23 EF >NPP CI a Susana ~13-06-16 09:23 EF >NPP Esperar que este lista la balanza de Taller, avisará Pablo. ~13-06-16 09:22 EF >NPP Tendrán el Pago el día de la Instalación. |  |  | A |  | FALSE | 28721 |  | FALSE | 6a47180f-7950-4309-aea5-fe93420f0d41
51480 | 2016-06-21 15:46 | 117 |  | 2 | 2 | 747 | 2291 | 28824 | 963 | 11112 |  | 12 | 2016-07-13 09:09 | 49 | 2016-06-21 15:47 |  |  | Mail de Ariel: "estamos necesitando ayuda con el GCMS; no estamos pudiendo detectar las especies azufradas y quisiéramos ver si se debe a la configuración del método, a la composición de la columna o lo que sea. Podremos coordinar una visita para verlo y tratar de acondicionar el equipo para esos ensayos?" |  |  |  | FALSE | ~11-10-16 08:27 SB >HV le mande mail a Gasparino/contrafati/Inon para que resuelvan este problema. No es un problema instrumental, no sirve lo que tienen para hacer lo que quieren. ~10-08-16 15:16 SB >HV estamos intercambiando muchos mails y hoy le deje mensaje para que me llame por telefono. ~21-07-16 12:28 SB >MHS fue el 20-7-2016 Guillermo Contrafati, va a ver que se puede desarrollar para resolver sus inquietudes. ~15-07-16 14:11 MHS>MHS Pide Sergio correr fecha para miercoles 20-7, Lucas Puca confirma la fecha. ~07-07-16 15:01 NPP>HV Confirmado con Ariel, vamos el 18/07. ~23-06-16 14:56 NPP>HV llamó Ariel le pasé con Guille. ~21-06-16 15:50 NPP>HV Le pedí a Anibal que lo llame. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 27e0f40a-abcd-476b-8242-3e58cbdf5da8
51482 | 2016-06-22 08:45 | 117 |  | 2 | 2 | 2064 | 5925 | 32635 | 1237 | 1598 |  | 101 | 2016-06-22 12:03 | 117 | 2016-06-22 15:00 |  |  | Mail de Jose Luis: " el espectrofotómetro TAG: P-Anm -01, Modelo: UV1603, Marca: Shimadzu perteneciente a producción (sector DS2), se encuentra realizando lecturas erróneas y mediciones anormal. El equipo se necesita con urgencia. Por favor te pido una fecha y su cotización, para que puedan venir a repararlo." |  | 63179 |  | FALSE | ~22-06-16 15:00 NPP>HV Confirmado con Damian Floriani, vamos el 27. ~22-06-16 12:59 NPP>HV le mandé mail a José Luis Pareja Aguirre con fecha. ~22-06-16 12:54 HV >NPP Combinar lu 27/06. ~22-06-16 10:25 NPP>HV COORDINAR FECHA. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | a43f25f1-b18c-492e-a03d-2470111b9786
51484 | 2016-06-22 10:23 | 117 | 2016-04-01 16:20 | 13 | 2 | 2858 | 6227 | 30706 | 1236 |  |  | 43 | 2016-06-22 12:02 | 117 | 2016-06-23 10:01 |  |  | CAPACITACION en el uso del equipo UFLC instalado segun CM 50684 |  |  |  | FALSE | ~23-06-16 10:01 NPP>NPP confirmado con Ale, vamos el 27. le dije alrededor de las 10hs. ~22-06-16 16:25 NPP>HV le mandé mail a Victoria Ale con fecha. ~22-06-16 16:04 HV >NPP Combinar lu 27/06. ~22-06-16 10:23 NPP>HV coordinar fecha. |  |  | A |  | FALSE | 26736 |  | FALSE | e577125a-3103-401d-82c9-05719e054acb
51504 | 2016-06-23 10:03 | 192 |  | 4 | 2 | 2641 | 5722 | 10320 |  |  |  | 137 | 2016-07-22 12:50 | 12 | 2016-06-24 16:24 |  |  | Sistema Scan-RAM radio-TLC: Llamo Leonardi diciendo que ya tienen todo preparado para que continue la instalacion, quede operativo y se hagan las certificaciones. VER PARTE de Instalacion n° 50481. |  |  |  | FALSE | ~22-07-16 15:17 MHS>HV Natalia confirma la visita. ~22-07-16 12:49 MHS>HV no atienden, vuelvo a intentar mas tarde. ~22-07-16 12:46 MHS>HV Se combina para lunes 25-7-16. ~27-06-16 16:44 NPP>HV faltan los STD para el servicio. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 4a5c6303-21f5-4a5e-8548-2912bc113828
51528 | 2016-06-24 16:32 | 117 | 2016-01-22 12:23 | 1 | 2 | 277 | 856 | 4515 |  |  |  | 70 | 2016-06-24 16:32 | 117 | 2016-06-24 16:32 |  |  | ABONO MP de (1) HPLC#4 |  |  |  | FALSE | ~24-06-16 16:33 NPP>HV Vamos el lunes 27/06. |  |  | A |  | FALSE | 26868 |  | FALSE | 45d740c7-4886-4903-bd59-f4fb95f57f3e
51560 | 2016-06-28 16:01 | 117 | 2015-09-04 10:01 | 1 | 2 | 826 | 1601 | 1828 |  | 9702 |  | 12 | 2016-06-28 16:02 | 117 | 2016-06-28 16:02 |  |  | ABONO MP de (1) EDX-720 **** llevar REMITO*** |  |  |  | FALSE | ~28-06-16 16:02 NPP>HV Confirmado con Ricardo, vamos el 30/06. |  |  | A |  | FALSE | 25381 |  | FALSE | 8e43134e-be10-4349-b48e-1587f86d45f0
51561 | 2016-06-28 16:03 | 117 | 2015-09-04 10:01 | 1 | 2 | 826 | 1601 | 1828 |  | 1551 |  | 12 | 2016-06-28 16:03 | 117 | 2016-06-28 16:03 |  |  | ABONO MP de (1) XRF-1700 **** llevar REMITO*** |  |  |  | FALSE | ~28-06-16 16:03 NPP>HV Confirmado con Ricardo, vamos el 30/06. |  |  | A |  | FALSE | 25381 |  | FALSE | 617f5555-f358-4b4c-a04e-52f6d9dd633d
51591 | 2016-07-01 11:05 | 117 | 2016-02-11 16:43 | 1 | 2 | 1316 | 3574 | 28418 |  | 8270 |  | 70 | 2016-07-01 11:05 | 117 | 2016-07-01 11:05 |  |  | ABONO MP de (1) TOC-V |  | 63686 |  | FALSE | ~01-07-16 11:06 NPP>HV Confirmado con Romina, vamos el 4/07. |  |  | A |  | FALSE | 27325 |  | FALSE | 89ee77a4-3436-4a1e-8026-2580f2240eb2
51609 | 2016-07-04 12:06 | 117 | 2015-03-20 08:44 | 13 | 2 | 2 | 398 | 16898 |  |  |  | 70 | 2016-07-04 12:06 | 117 | 2016-07-04 12:06 |  |  | Finalizacion de instalacion de AA3 + Capacitacion en el uso del equipo VIENE DEL CM 47129 |  |  |  | FALSE | ~04-07-16 12:07 NPP>HV confirmado con Pablo Galassi, vamos el 14/07 por la mañana. AB + FI |  |  | A |  | FALSE | 22270 |  | FALSE | de4286c7-9f59-40ab-98d5-543252905185
51613 | 2016-07-04 16:27 | 117 |  | 2 | 2 | 560 | 994 | 30523 |  | 10157 |  | 43 | 2016-07-04 16:28 | 117 | 2016-07-04 16:28 |  |  | Reinstalacion de modulo reparado en taller segun 51468 |  |  |  | FALSE | ~04-07-16 16:29 NPP>HV confirmado con Lucas, vamos mañana. LLEVAR MODULO CON REMITO |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | b638c962-cd9a-43bc-b1f2-e7837f69385f
51614 | 2016-07-04 16:34 | 117 | 2016-03-15 08:32 | 1 | 2 | 130 | 1233 | 14772 |  |  |  | 68 | 2016-07-04 16:36 | 117 | 2016-07-05 15:51 |  |  | Servicio de mantenimiento y reparación de compresores. Mantenimiento de generador de nitrógeno marca PEAK SCIENTIFIC, modelo MN32-LA. |  |  | 64042 | FALSE | ~07-09-16 15:20 MHS>ACR se le cotizo el kit en COT ID 64042 sin respuesta. Ahora piden actualizarlo, COT ID 65302. ~04-07-16 16:51 NPP>HV OJO: el cliente deberia tener el Kit de mantenimiento del generador. N/p 08-4780 |  |  | A |  | FALSE | 26827 |  | FALSE | f6a3904e-e155-4c25-a1f3-f70db2cb19e2
51635 | 2016-07-06 08:47 | 126 | 2016-06-01 10:08 | 4 | 2 | 1822 | 5394 | 8512 |  |  |  | 70 | 2016-07-07 08:17 | 70 | 2016-07-11 15:24 |  |  | Entregar con remito ID 30686 |  |  |  | FALSE | ~13-07-16 10:12 HV >DC Ya están instalando. ~06-07-16 09:01 ACS>NPP Naty cuando pongas fecha favor avisame, gracias ~06-07-16 08:48 ACS>NPP viene de parte 51330 ~06-07-16 08:48 ACS>NPP Llegó el software. |  |  | A |  | FALSE | 27229 |  | FALSE | c1c8afee-1511-47e0-b6d4-3630c4625d85
51663 | 2016-07-06 16:37 | 117 |  | 3 | 2 | 131 | 333 | 15486 |  | 11051 |  | 101 | 2016-07-07 09:29 | 117 | 2016-07-11 16:03 |  |  | IQ/OQ/C de (1) UV-3600 Mail de Cepero: " El UV fue instalado y calificado en enero del 2014 en el 4to. piso del Edificio INAME. Durane el transcurso del 2015 el equipo fue trasladado al edificio nuevo de la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos. Bajo este contexto, se ha solicitado en PAC 2016 una nueva certificación del equipo para poder comenzar a usarlo nuevamente. En cuanto no informen de su adjudicación, nos comunicaremos para su realización." |  |  |  | FALSE | ~11-07-16 16:04 NPP>HV Hablé con María Verónica López Cepero prefiere dejarlo para cuando la OC (x licitacion) porque sino ella antes de eso no puede firmar nada. Asique SUSPENDIDO. ~11-07-16 15:19 NPP>HV le mandé mail a López Cepero con fecha. ~11-07-16 15:15 HV >NPP Combinar mañana. ~07-07-16 11:23 NPP>HV COORDINAR FECHA. ~06-07-16 16:39 NPP>HV Andres autoriza que hagamos el servicio, despues ellos mandaran la OC. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 33aba0ba-773d-4bf7-b474-a74f5ebdc23e
51667 | 2016-07-07 10:47 | 192 |  | 6 | 2 | 2613 | 4148 | 391 |  | 9122 |  | 101 | 2016-07-11 15:03 | 192 | 2016-07-15 15:15 |  |  | ABONO por MP+Cert+IQ/OQ+Linealidad en UV1800 E0549. |  |  |  | FALSE | ~08-09-16 15:46 MHS>MHS COT ID 65364 por los repuestos. ~22-07-16 16:00 MHS>HV Maria confirma la fecha. ~22-07-16 15:23 MHS>HV Se envía mail a Maria. ~21-07-16 14:23 HV >DC Combinar vi 05/08. ~21-07-16 12:57 MHS>HV Llamó Maria diciendo que ya estan organizados y necesitan del servicio cuanto antes, ya que ningun equipo lo tiene calificado. ~19-07-16 11:07 MHS>HV Tamara no pertenece mas al sector, ahora a cargo de Sra. María Pozzo. Solicitan fecha a partir de jueves 28-7-16. ~18-07-16 10:12 MHS>HV Nunca contesto. Llame al laboratorio y nadie atiende, vuelvo a enviar email. ~13-07-16 15:55 MHS>HV se envia mail a Tamara con las fechas. ~13-07-16 14:48 HV >DC Combinar mi 20/07. |  |  | A |  | FALSE | 29052 |  | FALSE | 3bb7c347-a40f-47bb-b8a0-1706929fd19f | Y:\Service\PARTES\26_PDFsam_12-08scan2016-08-12-132249.pdf
51672 | 2016-07-07 15:33 | 117 |  | 4 | 2 | 3904 | 9040 | 20144 |  |  |  | 42 | 2016-07-11 15:01 |  |  |  |  | Llevar con remito ID 30530 |  |  |  | FALSE | ~14-03-17 16:39 ACS>MHS mail de Matias S.: en amb pehuen comprar un QP2020 con AOC. en el parte dice que en la instalacion se encontro una falla y no hay nada mas informacion. alguien sabe en que quedo eso? estamos esperando algun repuesto ~18-07-16 08:58 AD >HV También falta la capacitación. ~18-07-16 08:58 AD >HV Durante la instalación se detectó la falta del soporte de jeringas, el AOC-6000 no se puede usar. ~18-07-16 08:57 AD >HV El kit de instalación llegó y se instaló el 15/7. ~13-07-16 10:54 ACS>MHS se les deberá el kit de instalación q llegará en breve ~13-07-16 10:53 ACS>MHS El purificador que se entrega es de la oc 24257 univ. de gral san martin luego se repone. ~13-07-16 10:38 MHS>MHS Confirmado con Luis Imperiale, hablo con Velia ~11-07-16 15:01 HV >NPP Combinar ju 14/07. ~07-07-16 15:50 ACS>NPP Pide Andrés ir reservando fecha ~07-07-16 15:48 ACS>NPP El purificador 2-7600-U, no tiene DJAI vemos si se puede entregar alguno de los reservados ~07-07-16 15:46 ACS>NPP EL Kit de instalación de AOC-6000 en GC-2010 Plus P/N: PAL3-Kit-S2010, ya se embarcó llegará por Courrier semana próxima |  |  | A |  | FALSE | 26990 |  | FALSE | b0abe62b-f9c3-4571-a3d5-78b4e1a86388
51743 | 2016-07-14 12:29 | 192 | 2016-02-22 15:52 | 2 | 2 | 316 | 66 | 15700 | 559 |  |  | 57 | 2016-07-15 14:49 | 192 | 2016-07-15 14:49 |  |  | M. Correctivo sobre HPLC CC-123: no está funcionando el horno de columnas, por lo que pudimos ver, se rompió una “cinta” de cables que conecta la tapa de dicho horno con el resto del módulo. ver mail "FOTO PARA SV 51743" |  |  |  | FALSE | ~04-08-16 08:26 MHS>MHS ***PARTE DUPLICADO, CONTINUA EN SV N° 51735*** ~14-07-16 12:59 MHS>MHS se avisa al cliente para que envie el equipo al taller. ~14-07-16 12:33 MHS>MHS Tambien se puede coordinar con Gabriela Fuentes ~14-07-16 12:30 MHS>MHS Servicio contemplado dentro del ABONO |  |  | A |  | TRUE | 27418 |  | FALSE | c920ec36-5ad1-4ef9-9333-2e889e3ee893
51749 | 2016-07-14 14:50 | 126 | 2016-07-07 15:33 | 4 | 2 | 3904 | 9040 | 20144 |  |  |  | 42 | 2016-07-15 14:48 | 42 | 2016-07-15 14:48 |  |  | llevar con remito ID 30760 |  |  |  | FALSE | ~18-07-16 08:56 AD >HV Se hace junto con el 51672, son los soportes del AOC-6000 ~14-07-16 14:53 ACS>MHS lo llevará el pollo el 15/07/16 ~14-07-16 14:53 ACS>NPP Viene del parte 51672 |  |  | A |  | FALSE | 26990 |  | FALSE | fad61d9b-696f-460a-9f66-e7f0bd56dc71
51756 | 2016-07-14 16:28 | 67 |  | 2 | 2 | 1871 | 9411 | 25529 |  | 9089 |  | 68 | 2016-07-18 11:56 | 68 | 2016-07-18 12:02 |  |  | OC por correctivo UV-1800 mail del cliente: "Tenemos un problema con un equipo Shimadzu UV-1800 que tenemos. Marca un salto extraño a la longitud de onda de 250nm aproximadamente." |  |  |  | FALSE | ~22-07-16 08:56 MHS>HV Continua en el SV n° 51819. ~22-07-16 08:53 DC >HV envió mail Gabriel A. solicitando fecha ~21-07-16 10:40 EG >HV hablé con Patricio Veiga porque Gabriel esta de vacaciones, realizaron correccion de linea de base instrumental y siguen con la falla. Ahora me dice que tienen mucho ruido de190 a 380 nm y tambien se cuelga el soft aleatoriamente. Tenemos que ir. Avisar cuando vamos. ~18-07-16 12:02 EG >HV Estoy llamando para hablar con Gabriel pero no se encuentra en el interno, lo llamo mas tarde. ~14-07-16 16:30 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 29116 |  | FALSE | 95b69e41-cf74-4ccf-8c20-7ff9e0e2385a
51758 | 2016-07-15 11:48 | 50 |  | 4 | 2 | 4103 | 11551 | 6161 | [5 empty] | 50 | 2016-07-15 14:21 |  |  | Instalacion Incluye V&E Gastos de Flete para el envío del equipo |  |  |  | FALSE | ~25-11-16 09:21 ACR>HV volvi a enviar ci ~26-07-16 10:45 ACS>MHS llegó equipo, mail de Ing. Pedro Villagran ~19-07-16 12:28 EF >HV LLamo Javier, le confirme que el equipo sale mañana. ~19-07-16 11:28 EF >HV Hoy no pudo salir elequipo, se reprograma para el prox martes. ~15-07-16 14:21 EF >HV CI enviada a Villagran ~15-07-16 12:07 EF >HV Estamos coordinando el envío del equipo a Salta por uenta de Jenck, en cuanto el cliente confieme la recepcion y CI, se podrá coordinar fecha de instalación. |  |  | A |  | FALSE | 27014 |  | FALSE | b70b18e4-e3f3-42e8-9f62-e6eb1cfd70d2
51775 | 2016-07-18 12:40 | 67 |  | 2 | 2 | 189 | 11035 | 28411 | 1164 |  |  | 68 | 2016-07-18 12:48 | 68 | 2016-07-18 12:42 |  |  | HPLC (instalado en Nov 2015 - parte Nº 49100): se les tapa muy seguido, desarmaron la bomba y ahora les pierde por el lavador de sellos |  |  |  | FALSE | ~21-07-16 11:56 EG >HV Cuando Hablé con Mercedes le dije que busque entre los sobrantes si tenia una tuberia de para reemplazar la de de salida del inyector, me dijo que no lo encuentran lo cual puede ser que se haya utilizado para la instalación. Igual estoy dejando una tuberia armada para que la retiren o que se la enviemos. ~19-07-16 11:20 MHS>HV Llamado de Sonia Bocanegra: Dice que desde JENCK con la instalacion le proporcionabamos la tuberia de 0.3 pero no la encuentran, no se la entregamos. ~18-07-16 15:00 EG >HV Hablé con Maria y me dijo que de un principio se les tapa la tuberia de inyector a columna, esta tuberia es de 0.1 mm de diametro interno y ese es el motivo por el cual se tapa. Le propuse modificar el diametro de tuberia a 0.3 y tambien ahora deben cambiar los sellos de piston ya que desarmaron los cabezales y pierde fase movil. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 77558e31-d7be-4560-90cf-a89740ab564c
51779 | 2016-07-19 08:27 | 192 |  | 1 | 2 | 87 | 553 | 10944 |  | 1678 |  | 42 | 2016-07-25 14:11 |  |  |  |  | ABONO por M. Preventivo para QP-5050. Con esta visita también pasar por el sector Agroalimentos con Estela Kneeteman para HPLC, ya que sienten olor a solvente en el laboratorio (Service n° 51759). |  |  |  | FALSE | ~27-07-16 11:21 MHS>HV Estela Kneeteman confirma fecha. ~25-07-16 14:11 HV >DC Combinar ju 11/08. |  |  | A |  | FALSE | 29169 |  | FALSE | 1ddbf71b-afda-4b78-9edb-25d10246ea4b | Y:\Service\PARTES\7_PDFsam_12-08scan2016-08-12-132249.pdf
51780 | 2016-07-19 09:29 | 50 |  | 4 | 2 | 4500 | 10412 | 30754 | [5 empty] | 50 | 2016-07-19 09:31 |  |  | Instalación Retiraron equipo el día 01-07-16 NO incluye Viaticos y Estadías. |  |  |  | FALSE | ~19-07-16 10:55 EF >HV E-mail de Van Durme: Los materiales de las O/C. 4550001193 y 4550001195 fueron recibidos en su totalidad. Respecto a su consulta sobre las condiciones de las instalaciones Agustín podrá responder. ~19-07-16 10:55 EF >HV Solicite confirmación de recepcion de equipos. ~19-07-16 10:01 EF >HV Esto es en Santa Cruz ~19-07-16 09:31 EF >HV Esperamos solicitud de instalacion por parte del usuario, como tambien la confirmación de las CI. |  |  | A |  | FALSE | 26766 |  | FALSE | 52c07636-7121-44cc-9c3e-2c73d78a70d6
51789 | 2016-07-20 14:40 | 192 |  | 2 | 2 | 89 | 34 | 11123 |  |  |  | 151 | 2016-07-20 14:43 |  |  |  |  | Continuacion de SV n° 51705. (abono del HPLC n° 2) |  |  |  | FALSE | ~20-07-16 15:12 MHS>HV Confirmada la visita con Christian. ~20-07-16 15:03 MHS>HV No atiende, le envio mail. ~20-07-16 14:45 MHS>HV Llame a Cristian y no esta, vuelvo a llamar en minutos. ~20-07-16 14:45 MHS>HV Va PE el jueves 21-7-16. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 44302cd3-31a6-47a5-b7fe-66d449495d2a
51821 | 2016-07-22 10:41 | 192 |  | 3 | 2 | 2 | 398 | 16898 |  |  |  | 70 | 2016-07-22 10:42 | 192 | 2016-07-29 10:17 |  |  | Continuacion de SV n° 51609: Continuan las calificaciones de AA3 instalado. |  |  |  | FALSE | ~03-08-16 14:48 MHS>HV confirma la visita. ~03-08-16 12:26 MHS>HV No contesta, lo vuelvo a llamar desp de las 14 hrs. ~28-07-16 10:00 MHS>HV se envia fecha por mail a Pablo. ~26-07-16 09:00 HV >DC Combinar vi 05/08. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | b2271430-f778-44d4-985d-a0bec73211aa
51879 | 2016-07-27 16:08 | 2 |  | 4 | 2 | 2060 | 4302 | 22557 |  |  |  | 2 | 2016-07-29 08:58 | 2 | 2016-07-29 08:59 | [6 empty] | FALSE | ~27-07-16 16:10 MB >HV Se abre sólo a efectos de garantía N/S 16030C034123.- |  |  | A |  | FALSE | 29295 |  | FALSE | 1145384d-e558-4cc7-b78a-cc4fdfab772f
51899 | 2016-07-29 11:29 | 67 |  | 2 | 2 | 145 | 6076 | 32667 |  |  |  | 151 | 2016-07-29 12:34 | 129 | 2016-08-11 10:25 |  |  | Solicitan fecha para continuar la instalacion del HPLC (del parte Nº 50918), no se pudo concluir por un problema en el detector |  |  |  | FALSE | ~12-08-16 10:39 ACR>HV Confirmado con roxana para el 23/08 solicito pasajes ~11-08-16 10:24 HV >ACR Esta es nuestra única posibilidad en agosto. Después cierra el aeropuerto de Mendoza por 3 meses, y se hace mucho más complicado. ~10-08-16 12:20 ACR>HV Roxana Pide que se comience un lunes en vez de miércoles porque le trae muchos problemas que se comience un miercoles. ~05-08-16 09:50 HV >ACR Combinar mi 24/08, en ppio se queda hasta el viernes. Tiene que terminar una instalación que le trajo problemas y certificar. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | f1d159b4-61d6-47f9-8738-f861f0ecf871
51907 | 2016-07-29 16:19 | 192 |  | 2 | 2 | 87 | 854 | 27492 |  |  |  | 12 | 2016-07-29 17:08 | 67 | 2016-08-01 08:51 |  |  | Continuacion de SV n° 51405. Continua la instalacion del GCMS-TQ8040. Llamó Sergio del Castillo avisando que ya tiene Argón. Ademas, comenta que del regulador que tiene para conectar al equipo no le coincide la rosca. Pide que se lleven los adaptadores necesarios para que este tema no nos frene. |  |  |  | FALSE | ~25-08-16 16:39 ACR>HV No fue Sergio, todavía no lo solucionaron ~05-08-16 14:19 MHS>HV Va Sergio el 8-8-16. ~29-07-16 16:56 DC >HV Llamo Javier, finalmente seguridad e higiene les objeto el tubo de argon, ellos avisaran cuando este solucionado |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 1b38bfd3-4f08-42af-9128-2ec2da2e5bb5
51936 | 2016-08-02 11:41 | 2 | 2015-11-23 09:47 | 4 | 2 | 4277 | 9865 | 29849 |  |  |  | 152 | 2016-08-02 11:47 | [8 empty] | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE | 24627 |  | FALSE | 6c191b8b-b384-4346-a1a9-16bf4dbf1848
51968 | 2016-08-04 10:46 | 126 |  | 4 | 2 | 2358 | 7503 | 18805 | [5 empty] | 12 | 2016-08-19 14:42 |  |  | LLEVA IQ/OQ/CERT OC 27794 entregar con remito ID 30898. Llevar recibo |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 09:24 ACS>ACR solicité que retiren urgente el equipo x falta de espacio en depósito ~25-11-16 12:06 ACS>ACR Hola Analia gracias por tu respuesta. Para el TOC estaría faltando la instalación de la cañería, estimo que llevara un tiempo. Germán B. ~25-11-16 11:55 ACS>ACR CONSULTAR con el cliente si se puede instalar! gracias! ~26-08-16 15:05 ACS>ACR que avise contable x el pago ~17-08-16 14:10 ACS>ACR Respuesta de Sergio B, enviada al cliente. Con el aire analitico cero le alcanza y le sobra, el agua no es problema en el toc por las diferentes trampas de agua que tiene en el camino. ~17-08-16 10:39 ACS>ACR Mail Germán Baldasseroni, consulta: el proveedor de gases que tenemos en Atlas (para nitrógeno), también me ofrece dos tipos de calidad de Aire (según adjunto): Aire analítico cero - Aire analítico ultra cero. Ahora si me baso es las especificaciones que piden ustedes, ninguno de los dos cumple con el límite de CO2. Aguardo opinión. Tel 4568-7700 int. 28 - Celular: 15-6236-1017 ~17-08-16 08:25 ACS>ACR mail de Germán: Por el momento no, estamos trabajando en eso. En cuanto tengamos la instalaciones en condiciones te avisare. ~16-08-16 16:37 ACS>ACR Reenvié mail consultando x las CI. Luego hay q coordinar el tema de recepción de pago. ~04-08-16 10:58 ACS>ACR Contable debe confirmarcuando está el pago disponible. Si coordina que lo retire el ingeniero, debe llevar recibo. ~04-08-16 10:56 ACS>ACR se enviaron las CI |  |  | A |  | FALSE | 27793 |  | FALSE | 7c056b70-90b6-47b4-91dc-006531fd2db3
51970 | 2016-08-04 11:09 | 129 |  | 2 | 2 | 3427 | 7802 | 15154 |  |  |  | 70 | 2016-08-04 11:11 | 129 | 2016-08-08 09:40 |  |  | Continuación del parte 50656 |  |  |  | FALSE | ~29-08-16 09:06 ACR>HV Mail de Adri: : EDX 720, instale sistema operativo en una PC y el software, cargue parámetros del equipo y corregí energía en posiciones de torreta ( me tuve que ir hasta Jenck el viernes para grabar el disquete de 3,5 en un pendrive). La PC vieja se quemó cuando la enchufe por última vez para sacar los datos del día anterior. Por el EDX 7000 hice una consulta a Miyake ya que al intentar cargar los drivers de la cámara que vienen con el equipo me ponía pantalla azul el Windows. No pude ajustar el offset de la cámara, los parámetros aparecen grisados ( en Laring los cambie sin problemas, los llamé y me dicen que también les aparecen grisados pero distintos de 0, el tema es que no puedo recordar como lo hice) ~09-08-16 09:33 ACR>HV Confirmado con Anahí para 25 y 26 de agosto ~09-08-16 08:57 HV >ACR ok, quedamos entonces 25 y 26 /08. ~08-08-16 11:17 ACR>HV Te confirmo que puede ser jueves y viernes, fijar fecha ~08-08-16 09:40 HV >ACR Adrián necesita 2 días. Puede ser jueves y viernes? Los lunes hasta 12/09 no tiene disponibilidad. ~08-08-16 09:24 ACR>HV Valeria pide que sea si o si un lunes o viernes porque quiere estar ella p hablar con el tecnico ~05-08-16 10:30 HV >ACR Combinar mi 24/08. ~04-08-16 11:11 ACR>HV Coordinar fecha ~04-08-16 11:11 ACR>HV Llamo Adrián, el cliente se contaco con el para que continue el servicio pendiente de los dos EDX. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 4e6aea5f-1e48-45fc-96a4-4fbdf5dd2d3d
51977 | 2016-08-04 12:18 | 129 |  | 3 | 2 | 474 | 6755 | 8238 | 104 |  |  | 101 | 2016-08-04 12:19 | 129 | 2016-09-14 12:01 |  |  | OC por CERTIFICACION de tres UV: (1) UV-1603 (identificado como #627) (1) UV-1800 (identificado como #1783) (1) UV-1800 (identificado como #1795) |  | 64527 |  | FALSE | ~27-09-16 16:05 MHS>ACR Se reemplaza REM ID 31310 por REM ID 31387. ~14-09-16 10:01 MHS>HV Llego OC ID 29821 por las lamparas. Llevar REM ID 31310. ~12-08-16 12:15 MHS>MHS En éste Parte se realiza el UV-1603 (identificado como #627). ~04-08-16 12:19 ACR>HV Confirmado con el cliente 08/08 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 9b775614-d615-4e40-93ca-12d21b0d3741
51978 | 2016-08-04 12:19 | 129 |  | 3 | 2 | 474 | 797 | 8238 | 518 |  |  | 101 | 2016-08-04 12:20 | 129 | 2016-09-14 12:01 |  |  | OC por CERTIFICACION de tres UV: (1) UV-1603 (identificado como #627) (1) UV-1800 (identificado como #1783) (1) UV-1800 (identificado como #1795) |  |  | 64528 | FALSE | ~27-09-16 16:06 MHS>ACR Se reemplaza REM ID 31311 por REM ID 31388. ~14-09-16 10:04 MHS>HV Llego OC ID 29821 por las lamparas. Llevar REM ID 31311. ~12-08-16 12:15 MHS>MHS En este Parte se realiza el UV-1800 (identificado como #1783). ~04-08-16 12:20 ACR>HV Confirmado por el cliente 08/08 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | b620f8b8-5ceb-420a-81fe-36b07e8f9e46
51996 | 2016-08-04 16:41 | 192 | 2016-01-19 14:48 | 6 | 2 | 560 | 994 | 30523 |  | 3676 |  | 57 | 2016-08-04 16:47 | 129 | 2016-08-11 10:19 |  |  | ABONO por MP+Cert en AirWave7000 - IMU 003 |  |  |  | FALSE | ~10-08-16 10:16 NL >HV Esto ya se habia cotizado. ~05-08-16 09:07 ACR>HV no se realiza por el momento porque se les rompió la bomba de extracción, pidieron cotización por la misma ~04-08-16 16:48 MHS>ACR en planilla para el 8-8-16. |  |  | A |  | FALSE | 27068 |  | FALSE | a73ae897-0947-49d8-b90f-51460fe767ae
52001 | 2016-08-05 09:31 | 129 |  | 2 | 2 | 2783 | 6186 | 9536 |  |  |  | 43 | 2017-01-24 09:18 | 171 | 2016-08-05 09:44 |  |  | Viene del CM 51828 el soft no le responde y el perfil cromatográfico le dan todos distintos |  |  |  | FALSE | ~02-11-16 12:11 AAM>ACR Este servicio fue concluido por Javier Mallón. Se puede cerrar el parte. ~05-08-16 09:46 ACR>HV Confirmado con Ariel para el 08/08 |  |  |  | 6092.7219 | FALSE |  |  | FALSE | 4c00e4ba-5a74-433f-b5a2-179e229bf9d9
52013 | 2016-08-05 12:20 | 67 |  | 2 | 2 | 325 | 640 | 13230 |  | 12790 |  | 101 | 2016-08-08 09:30 | 101 | 2016-08-05 12:21 |  |  | UV Probe: no esta funcionando bien |  |  |  | FALSE | ~08-08-16 11:19 ACR>HV Confirmado con Fernanda 11/08 ~08-08-16 09:30 HV >ACR Combinar ju 11/08. ~05-08-16 12:21 DC >HV Hablaron con JG, habria que pasar a verlo |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | d6ac8107-ee1f-4722-b0fe-10ca55fdc0bc
52016 | 2016-08-05 12:48 | 129 |  | 4 | 2 | 190 | 767 | 749 |  |  |  | 12 | 2016-09-22 12:56 | 75 | 2016-08-09 08:53 |  |  | m mail de Kaufman: Te consulto porque del ANMAT nos regalaron un equipo HPLC Shimadzu que quisieramos usar para docencia. Tiene una Controladora SCL 10 AVP, un detector SPD 10A, Horno CTO 10A, autosampler SIL AD y dos bombas (10AS y una mas nueva 20AT). La computadora es vieja, no funciona y “esta quemada”. Como la controladora tiene una salida RS moderna, hemos visto que el equipo se podría controlar con una PC moderna y algun software. Te consulto que soft necesitaríamos para eso. |  |  |  | FALSE | ~11-10-16 08:28 SB >HV instale el HPLC y di de baja la LC10AS por vieja y obsoleta. Verifique sensibilidad / repetibilidad y quedo en funcionamiento. Solo queda capacitar a los usuarios en el uso del classVP 6.42. ~22-09-16 12:59 HV >ACR Combinar a continuación de la instalación del GC. Esto lo hará entre martes y miércoles (4-5/10). En auto. ~19-09-16 09:37 ACR>HV Se recombina para q se haga junto a los otros equipos ~12-09-16 08:54 HV >ACR Combinar ju 22/09 con regreso vi 23. En auto. ~19-08-16 14:39 HV >SB Sergio, habíamos quedado que un LC-Sol estaría ok para esta gente. El LC-Sol se cumunica con el SCPvp. ~18-08-16 11:58 SB >FI Windows xp o superior? nono. Solo windows XP con puerto serie. Lo ideal para esta gente seria que compre una CBM20 y un hub y le metemos un soft para poder controlar todo esto. De la manera que esta planteado, puede ir un classLC o un classvp, cosas muy antiguas que andan en maquinas antiguas y que traen muchos dolores de cabeza en maquina nuevas. ~08-08-16 09:05 ACR>HV Mail de Kaufman: Gracias por el mensaje. Los números de serie de los diferentes componentes del equipo son los que figuran más abajo. Es posible que en el caso del detector haya algun error con las letras, que no se ven muy bien. Saludos a ambos y buen fin de semana Teodoro S. Kaufman SIL 10AD VP - C21153601031 LP SPD - 10A - C20333206112 KO CTO - 10A - C20383001657 LP SCL - 10A VP - C2101390842 CD LC - 20AT - L20114506844 - AE LC - 10 AS - C20313203852 - LP ~05-08-16 12:50 ACR>HV Voy averiguando N° de serie y procedencia de los modulos ~05-08-16 12:50 ACR>HV Respuesta de Nano a Kaufman: Según lo que hemos conversado recién telefónicamente, es de nuestro interés poder ayudarlo en la puesta en marcha del equipo. Si uds pueden proveer una computadora en funcionamiento (con Windows XP o superior y un puerto RS-232, idealmente nativo), nosotros podemos realizar la instalación y la puesta en marcha sin costo alguno para el Instituto. Al fin de poder amortizar los viáticos, estaremos realizando el trabajo aprovechando algún viaje a Rosario. Entiendo que tenemos pendiente una instalación de un GC y un HPLC, con lo cual en la primera que ocurra cronológicamente realizaremos esta actividad. También Lo tendremos en mente si podemos realizarlo si llegar a surgir otro servicio por la zona. Nos pondremos en contacto con UDs para coordinarlo |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 7449d2eb-4798-4e3d-b0e9-3ed3b620e0de
52031 | 2016-08-08 09:32 | 50 |  | 4 | 2 | 257 | 947 | 25843 | 1599 | 13412 |  |  |  | 50 | 2016-08-08 09:44 |  |  | El cliente Retira Balanza AUW-220D - N/S D306620056 |  |  |  | FALSE | ~11-08-16 11:51 EF >HV Retiraron, falta CI ~08-08-16 09:34 EF >HV Se envian las CI, de todos modos esperamos que retiren y confimen pedido de instalacion. La balanza esta en taller para bajar sus datos |  |  | R |  | FALSE | 29414 |  | FALSE | 7a606b2d-deca-45c4-8655-271c2ed2fa2e
52038 | 2016-08-08 11:03 | 129 |  | 2 | 2 | 1481 | 2921 | 26644 |  | 10619 |  | 70 | 2016-10-13 11:23 | 70 | 2016-08-29 08:54 |  |  | Continuación parte 51848 Lleva remito ID 30930 |  |  |  | FALSE | ~13-10-16 21:27 AB >HV hay que combinar un rato para traerse la pc e instalar el software en la de ellos ~29-08-16 08:54 ACR>HV Mail de Adrián: TOC-L están usando una PC nuestra y no ha vuelto a fallar, iban a comprar una PC exclusiva para el TOC y deberíamos retirar la nuestra. ~08-08-16 11:04 ACR>HV Va a pasar Adrián en la semana con una PC para probar |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | db909ee2-721e-4b39-8781-6c32458abe02
52072 | 2016-08-09 16:13 | 126 |  | 4 | 2 | 132 | 357 | 13786 | 1359 | 13014 |  | 68 | 2016-09-09 12:08 | 129 | 2016-09-12 09:13 |  |  | entregar/ instalar con remito ID 30946 LLEVA IQ/OQ/CERT del software |  |  |  | FALSE | ~12-09-16 09:17 ACR>HV Confirmado para el vi 16/09 ~09-09-16 12:08 HV >ACR Combinar vi 16/09. ~05-09-16 14:14 ACR>HV Solicita que sea por la mañana ya que se van en un rato ~05-09-16 11:57 HV >ACR Combinar hoy. ~31-08-16 15:16 ACS>HV envió mail Brenda G. Feely, nuevamente solicitando fecha. ~25-08-16 11:22 ACS>ACR FIJAR FECHA. Gracias! ~25-08-16 11:21 ACS>ACR llegó la oc modificada donde incluyen el IQ/OQ/CERT ~24-08-16 14:58 ACS>ACR Cumplen requerimientos pc ~10-08-16 15:33 ACS>ACR usuarios Andres Jimenez del Pino/Brenda Feely ~10-08-16 15:20 ACS>ACR pasé requerimientos pc ~09-08-16 16:44 ACS>ACR consultando si van a adquirir el servicio de iq/oq/cert del soft ~09-08-16 16:14 ACS>ACR software para instalar en HPLC: CCLC-9 |  |  | A |  | FALSE | 28005 |  | FALSE | a2e92b58-522e-452a-8906-95664fc9f733 | Y:\Service\PARTES\35_PDFsam_HHscan2016-09-27-081818.pdf
52079 | 2016-08-10 09:07 | 129 | 2015-10-14 12:12 | 1 | 2 | 141 | 483 | 12582 |  |  |  | 57 | 2016-08-10 09:08 | 129 | 2016-08-11 11:56 |  |  | Abono Agosto 2016 MP de AIRWAVE7000 |  |  |  | FALSE | ~25-08-16 12:34 ACR>HV el equipo esta con el parte 52204 ~25-08-16 12:33 ACR>HV El equipo se encuentra en taller, se realiza luego de la reparación ~10-08-16 09:08 ACR>HV Envio mail a Enzo confirmando fecha 26/08 |  |  | R |  | FALSE | 25904 |  | FALSE | c067bbe7-69e2-4dee-b38e-6cf31a5d52ca
52082 | 2016-08-10 09:51 | 126 |  | 4 | 2 | 22 | 5685 | 8324 |  |  |  | 15 | 2016-08-11 09:49 | 15 | 2016-08-12 09:32 |  |  | Entregar e instalar. Llevar c/ remito ID 30948 |  |  |  | FALSE | ~17-03-17 13:04 ACS>ACR ANULAR PARTE DE SERVICIOS- El cliente anuló la operación ~12-08-16 09:32 HV >HV Respondió Alfredo ~11-08-16 08:55 ACS>ACR mail Andrés Cheroni para responder. Con respecto a los requisitos de la PC, lo único que no estaríamos cumpliendo sería la salida de video, las desktop HP que utilizamos tienen salida VGA, no SVGA. Igualmente, nosotros ya estamos utilizando en una de esas PCs el mismo software IRSolution, sin el módulo del ClassAgent. ¿Podrían confirmarme que no se trata de una limitación? ~11-08-16 08:51 ACS>ACR codificación interna, el CCFTI 02 (Shimadzu Affinity-1). ~10-08-16 09:52 ACS>ACR Agos envié los requisitos de la PC. y solicité indiquen codificacion interna del FTIR. |  |  | A |  | FALSE | 27695 |  | FALSE | 75538d30-9d23-4e99-a774-21da82cc3177
52092 | 2016-08-10 14:22 | 126 |  | 4 | 2 | 30 | 447 | 2630 |  |  |  | 68 | 2016-08-19 14:36 | 68 | 2016-08-22 15:35 |  |  | Entregar c/ remito ID 29750 |  |  |  | FALSE | ~01-09-16 11:56 ACR>HV Confirmado para el 13/09 ~30-08-16 11:39 HV >ACR Combinar ma 13/09. ~26-08-16 15:25 ACS>ACR Ya tengo disponible la pc. Vean cuando pueden venir y avísenme. Lic. Alberto A. Olivieri ~19-08-16 10:28 ACS>HV Me parece recordar que en algún momento hablamos por teléfono (no lo encuentro por mail) que ya que a la pc se conectaban 2 CBM, eran necesarias 2 placas de red. (Así la pedí a Sistemas, poniendo énfasis en que eran 2 placas, y seguramente no fue idea mía). Ahora la gente de Sistemas me pregunta si son efectivamente 2 placas de red, o 1 placa + 1 hub como en los otros equipos. (o, llegado el caso, 2 placas y 1 Hub). Pido esta respuesta a la brevedad, ya que es lo único que falta definir para que me entreguen la pc. Lic. Alberto A. Olivieri ~10-08-16 16:10 ACS>ACR HPLC cód. EQ-CC-012. En cuanto a la instalación, todavía no tengo la pc. En cuanto me la entreguen aviso para que hagan la instalación. Lic. Alberto A. Olivieri ~10-08-16 15:18 ACS>ACR mail con requirimientos de la pc ~10-08-16 14:26 ACS>ACR Incluye CAPACITACION EN LA OPERACIÓN ~10-08-16 14:23 ACS>ACR mail que indiquen codificación de HPLC donde se instala el CBM |  |  | A |  | FALSE | 27617 |  | FALSE | b1f9588f-e0eb-482f-b6fb-0fe6fa433515
52103 | 2016-08-11 11:28 | 2 |  | 4 | 2 | 2326 | 4962 | 7227 |  |  |  | 2 | 2016-08-12 09:30 | 2 | 2016-08-12 09:30 | [6 empty] | FALSE | ~11-08-16 11:32 MB >ACR Falta la sonda que se está comprando en la RM-340 ~11-08-16 11:30 MB >ACR Se abre parte sólo a efectos de la garantía. Muy probablemente lo entregue Javier Wolansky, pero tiene que coordinar visita. Aviso |  |  | R |  | FALSE | 29386 |  | FALSE | 3205425c-7366-4e68-8189-d92c8941d13e
52106 | 2016-08-11 14:07 | 129 |  | 2 | 2 | 188 | 7248 | 17293 | 618 | 8864 |  | 42 | 2016-09-09 11:11 | 65 | 2016-08-12 09:29 |  |  | El detector le tira error y no avisa |  | 64820 |  | FALSE | ~09-09-16 15:38 ACR>HV Confirmado con Adriana para el 13/09 ~09-09-16 11:11 HV >ACR Combinar ma 13/09. ~09-09-16 11:04 ACR>HV Adriana pide que se vaya martes o miercoles ya q ella esta esos días! ~01-09-16 11:45 DC >HV solicitan que pasemos a verlo ~29-08-16 08:42 ACR>HV mando mail Adriana Sassone, diciendo que escanearon la PC y encontraron un solo virus y los datos para el backup pesan 120Gb, le cotizaron un servicio por reparación del detector, pero ya fuimos hace poco, le cambiamos la lámpara y siguió fallando. Para mi son problemas de red o PC ya que se desconecta aleatoriamente ello detector y no de el equipo en si. ~11-08-16 14:22 ACR>HV Ojo! la pc es nuestra y por eso IT no la quieren tocar xq no es del hospital ~11-08-16 14:21 ACR>HV PP. pc llena de virus, el error q manda es de conexion, va averiguar si puede llevar la pc a taller y sino hay que ir formatear y reinstalar todo. ~11-08-16 14:09 ACR>HV Se lo pase a PP |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | c75dce62-17cc-4319-a21d-cbe2cba6092a
52109 | 2016-08-11 16:14 | 129 |  | 2 | 2 | 921 | 2097 | 23534 |  | 12885 |  | 57 | 2016-08-11 16:34 |  |  |  |  | Entro a taller Espectrofotómetro Minolta CM-600d, NS D21010106 | El cliente retira el espectrofótometro, sin reparar y lo volverá a traer cuando dipongamos de los repuestos. Concluido AC | 64519 |  | FALSE | ~08-03-17 11:03 DC >SB los repuestos estan en deposito reservados ~08-03-17 11:01 DC >SB llego el repuesto, les avise para que envien el equipo nuevamente ~04-10-16 09:41 DC >HV Llego OC; Se estan comprando los repuestos ~11-08-16 16:38 ACR>HV Entro junto a la Dt. Virginia Sanchez 4552-2724 int 38/48 contacto vesprof@yahoo.com; rosabaezabsas@yahoo.com.ar |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 2e533561-484a-44e9-bac6-e7455df6a228
52127 | 2016-08-16 14:15 | 129 |  | 2 | 2 | 30 | 447 | 2630 |  | 3743 |  | 57 | 2016-08-16 14:17 |  |  |  |  | Entro a taller bomba HPLC Shimadzu modelo LC-10AS ns c20313203257 |  |  |  | FALSE | ~22-08-16 15:07 ACR>HV La trajo Ale Martinez de ultimo mp + c según parte 51988 |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | fc39dbc1-0cf1-4d69-a5b8-015848d7c8ca
52132 | 2016-08-16 16:36 | 2 | 2016-01-15 12:14 | 4 | 2 | 4215 | 11816 | 31874 |  |  |  | 2 | 2016-08-17 08:33 | 2 | 2016-08-17 08:33 | [6 empty] | FALSE | ~16-08-16 16:36 MB >ACR N/S M608497. No se instala se abre a efectos de gtía. |  |  | R |  | FALSE | 25903 |  | FALSE | 738c9e7b-4260-4f2d-b099-8fda02aca80f
52148 | 2016-08-17 15:37 | 129 |  | 2 | 2 | 347 | 2388 | 24604 |  |  |  | 57 | 2016-10-13 11:26 | 57 | 2016-10-13 11:26 |  |  | Entro a taller Controlador del Stirrer, el 08/08. Lo trajo Pablo Piccione luego del service de CM 51853 |  |  |  | FALSE | [5 empty] | TRUE |  |  | FALSE | d6ab2053-6174-4498-b507-b283423a0064
52149 | 2016-08-17 15:42 | 129 |  | 2 | 2 | 2993 | 6777 | 33471 |  |  |  | 57 | 2016-10-13 11:26 | 67 | 2016-10-13 11:26 |  |  | Entro a taller 17/08 Espectrofotómetro Hach DR-5000 NS 1315380 |  | 65090 | 65091 | FALSE | ~30-09-16 10:33 MHS>MHS COT ID 66049. ~30-09-16 10:10 MHS>MHS enviar COT por sv+rep todo incluido a "jose_l_gattoni@aysa.com.ar 6319-5036". |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | cf59459f-1a96-4c3f-ac6c-4f45b9b5d30b
52157 | 2016-08-18 09:59 | 129 |  | 2 | 2 | 391 | 2303 | 15473 | 780 |  |  | 152 | 2016-08-23 12:26 | 129 | 2016-08-23 12:26 |  |  | HPLC 008 cree que el problema es la lámpara |  |  |  | FALSE | ~19-08-16 15:29 ACR>HV Cofirmado a pedido del cliente para el 24/08 junto al mp + cert ~19-08-16 14:59 HV >ACR Combinar lu 22/08. ~18-08-16 10:00 ACR>HV Solicita visita para el HPLC 008 cree que el problema es la lámpara |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 29fffc38-c821-4050-86b9-1ae29fcec3b3
52168 | 2016-08-22 08:47 | 192 | 2016-03-01 16:40 | 2 | 2 | 1871 | 9411 | 25529 |  |  |  | 171 | 2016-09-02 10:21 | 129 | 2016-09-05 12:10 |  |  | Mail del cliente: "tenemos el problema con el HPLC L-392, la bomba B vemos que tiene sal acumuluda como estuviera perdiendo." MC contemplado dentro del ABONO. |  |  |  | FALSE | ~07-09-16 09:51 ACR>HV Se cambia para el 08/09 ~02-09-16 11:01 ACR>HV Confirmado para el 09/09 ~02-09-16 10:21 HV >ACR Combinar vi 09/09. ~29-08-16 14:47 AAM>HV Debido a que hay que cambiar los sellos el cliente decide adelantar el MP+C. |  |  | A |  | FALSE | 27506 |  | FALSE | 32cd906c-eb56-4d1f-bc28-20e0c503b60f
52171 | 2016-08-22 09:15 | 129 | 2016-07-26 11:41 | 1 | 2 | 347 | 2388 | 24604 |  | 9841 |  | 65 | 2016-08-22 11:20 | 129 | 2016-09-06 08:33 |  |  | ABONO MP NSX-2100 |  |  | 67689 | FALSE | ~22-08-16 14:26 ACR>HV Confirmado con cliente para el 07/09 ~22-08-16 14:22 HV >ACR Combinar mi 07/09. ~22-08-16 09:19 ACR>HV Se iba a hacer en el cm 51853 pero PP puso en el parte: El NSX-2100 se coordinará fecha debido a que se requieren tres días para el mp debido a la complejidad del equipo, y que no se ha efectuado ninguno desde su instalación (hace 4 años) |  |  | A |  | FALSE | 29276 |  | FALSE | 248eda96-9d56-40ee-89d1-a39b96bca46a
52172 | 2016-08-22 09:27 | 2 |  | 4 | 2 | 2326 | 12267 | 33476 |  |  |  | 2 | 2016-08-22 11:20 | 2 | 2016-08-22 11:20 | [6 empty] | FALSE | ~22-08-16 09:30 MB >ACR Se abre sólo a los efectos de la gtía. ~22-08-16 09:27 MB >ACR LOTE A6130, N/S 16030E294327. |  |  |  |  | FALSE | 29516 |  | FALSE | f0d0473c-7cc8-4ca7-9942-57d25f8cbe6d
52174 | 2016-08-22 10:22 | 192 |  | 2 | 2 | 126 | 5372 | 33362 |  |  |  | 43 | 2016-08-22 12:18 | 129 | 2016-08-22 12:18 |  |  | Continuación del SV n° 52039: No se instalo el software por incompatibilidad del sistema operativo. Ver mail al respecto. Instalación de LAB Solution + Capacitacion en el uso del mismo. |  |  |  | FALSE | ~22-08-16 12:18 ACR>HV Confirmado p mañana ~22-08-16 10:50 ACR>ACR Hay que combinar con Fernanda 5287-4672 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | f1082c9d-d6df-40d3-a1a4-c91f50da1c3a
52206 | 2016-08-23 14:24 | 129 | 2016-03-02 09:59 | 6 | 2 | 2918 | 6368 | 22501 | 545 |  |  | 171 | 2016-08-23 14:35 | 129 | 2016-08-26 14:15 |  |  | Abono MP+C HPLC O-0646 |  |  |  | FALSE | ~31-08-16 12:50 ACR>HV **52289* ~31-08-16 12:49 ACR>HV se hace junto al parte 22289 ~29-08-16 14:41 HV >ACR ok. ~29-08-16 13:07 ACR>HV Hugo se puede hacer en el mismo servicio? mail cliente: revio o junto con al mantenimiento y certificación hay que realizar la instalación de un detector de índice de refracción en este equipo (lo recibimos esta semana), es la OC--001-1004904 por el servicio de Calificación de Instalación (IQ), Calificación de Operación (OQ) y Certificación. ~26-08-16 14:16 ACR>ACR COnfirmado para que se haga este equipo 07/09 ~23-08-16 14:36 ACR>HV para el 06/09 ~23-08-16 14:36 ACR>HV Envio mail con fecha a Hernán Ayala |  |  | A |  | FALSE | 25918 |  | FALSE | f746798c-6d46-4bed-8fb6-1e8300f3c61e
52214 | 2016-08-23 16:40 | 129 |  | 2 | 2 | 28 | 281 | 3282 |  | 12488 |  | 137 | 2016-08-24 09:08 | 75 | 2016-08-23 16:52 |  |  | MAil cliente a Nano: Necesitamos asistencia para resolver fallas con nuestro instrumento SN: 1733. Comenzaron a presentarse fallas en la identificación de la Materia Prima “Clavulanato de Potasio/Avicel”, empleando la aplicación habitual “RoemmersMoranv13” (ver historial de IDs de este insumo adjunto). Se observan algunos espectros recientes erráticos, tanto de este insumo como de otros. Comentario: el día 12/08/16, se efectuó la calificación del instrumento, y se reemplazó la lámpara previamente, a nuestro pedido. |  |  |  | FALSE | ~26-09-16 16:32 ACR>HV Va con remito id 31357 ~23-08-16 16:44 ACR>HV Mail de nano a cliente: Hola Hernán Registramos el pedido. Esta semana me encuentro de vacaciones y no tengo PC para ver los espectros. Andrés lo hará por mí para ver si es un tema del equipo o de la materia prima Con las otras sustancias anda bien ? |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | 295c0f6e-6e90-4a56-b1c2-7ddb24d6f7d7
52226 | 2016-08-24 12:41 | 67 |  | 2 | 2 | 819 | 1581 | 23308 |  | 7561 |  | 42 | 2016-08-25 14:15 | 70 | 2016-08-24 12:41 |  |  | TOC-V: tienen problemas con el coeficiente de variacion |  |  |  | FALSE | ~25-08-16 15:53 ACR>HV Confirmado con Ariel para mañana ~25-08-16 14:16 HV >ACR Combinar mañana. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | ca8c9a40-ef61-47cc-9555-84bf346380ec
52280 | 2016-08-29 10:21 | 129 |  | 2 | 2 | 2580 | 5599 | 21067 |  | 12636 |  | 31 | 2016-08-29 14:24 |  |  |  |  | Mail cliente: Estimadas necesito coordinar la revisión de esta balanza que la tenemos fuera de uso: Balanza Electrónica Shimadzu (LB1636) Nº Serie: D472740027 Modelo: UW2200H Capacidad: 2200g Resolución: 0.01g |  | 64897 | 65226 | FALSE | ~09-02-17 12:06 MHS>GI Rodrigo nos informa que los repuestos llegan a ppios de Marzo. ~29-08-16 15:42 HV >ACR Que la manden a taller.La balanza debe ser trabada. Cualquier duda que hablen con taller. ~29-08-16 10:38 ACR>ACR Coordinar con daniel.cava@lenorgroup.com int 164 |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | d36968ab-7c08-4e29-9e7c-28b69108f949
52289 | 2016-08-29 16:32 | 129 |  | 4 | 2 | 2918 | 6368 | 14062 |  |  |  | 171 | 2016-08-29 16:34 | 129 | 2016-08-29 16:40 |  |  | Lleva IQ/OQ/Cert OC 28691 Oc FOB el cliente ya tiene el equipo |  |  |  | FALSE | ~29-08-16 16:39 ACR>HV se hace el 06/09 ~29-08-16 16:34 ACR>HV Se hace junto al parte 52206 |  |  | A |  | FALSE | 28690 |  | FALSE | 59992a4e-66c0-4e16-9799-13a154e12779
52294 | 2016-08-30 08:56 | 129 | 2016-03-02 12:14 | 6 | 2 | 4206 | 851 | 28167 | 912 | 10494 |  | 31 | 2016-08-30 08:56 | 129 | 2016-08-30 08:56 |  |  | Abono MP+C Balanza AUW-220D BA-FQ-372 |  |  |  | FALSE | ~15-09-16 08:44 ACR>HV según parte 52481 ~15-09-16 08:43 ACR>HV Entro el 09/09 a taller la balanza por lo que se tendra que posponer hasta que este reparada ~30-08-16 08:57 ACR>HV Confirmado con Bernardo para el 19/09 |  |  | R |  | TRUE | 27384 |  | FALSE | f254069c-d019-4a72-84ca-aa53ee1b5005
52300 | 2016-08-30 12:38 | 192 |  | 2 | 2 | 263 | 3839 | 12806 |  |  |  | 152 | 2016-09-06 16:43 |  |  |  |  | Desinstalación de dos (2) sistemas HPLC. |  |  |  | FALSE | ~07-09-16 10:36 DC >HV confirmado con Marcelo para el 09/09 ~06-09-16 16:43 HV >ACR Combinar vi 09/09. ~05-09-16 09:32 ACR>HV Volvio a llamar solicitando fecha lo antes posible ya que tienen la mudanza encima ~30-08-16 14:26 MHS>ACR Para coordinar con Marcelo hay que avisarle a su celular, esta cargado en el perfil. ~30-08-16 14:20 MHS>HV Hable con Marcelo Bello, jefe del sector. Dice que desinstalamos y mueven los equipos en ese mismo momento, como para que se realize la reinstalacion en el mismo dia. El SV de la reinstalacion es el 52301. |  |  | A |  | FALSE | 29655 |  | FALSE | 4181b228-0e6e-4612-acee-0260e9f9e160
52307 | 2016-08-31 10:46 | 129 |  | 2 | 2 | 372 | 582 | 22336 |  | 237 |  | 57 | 2016-08-31 11:25 | 129 | 2016-08-31 11:25 |  |  | Viene del parte CM 51602 |  |  |  | FALSE | ~02-09-16 14:05 ACR>HV Mail cliente:Hola Agostina, gracias por tu pronta respuesta. Te comento que estamos en el medio de un lanzamiento y no podemos cambiar de equipo, me podras dar alguna opción a partir 08/09/2016. ~31-08-16 10:48 ACR>HV Voy a pedirles que traigan el equipo para ya se les vaya haciendo el diagnóstico al equipo en el taller ~31-08-16 10:47 ACR>HV Mail Jg: Gente ayer en IMA el uv 1700 tiene falla aleatoria en el chequeo de longitud de onda de D2. Debe estar fallando el relé que enciende y apaga la wi. Se lo comente ayer a gente del laboratorio de Ima y lo quieren reparar, pero no pueden quedarse sin UV. Se que hay un uv para prestamo para estos casos, si es así , habría que combinar con el cliente. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | c511766d-5535-4325-acdb-a678d2edd5f7
52315 | 2016-08-31 12:08 | 192 |  | 2 | 2 | 87 | 5924 | 3030 | 924 |  |  | 101 | 2016-09-01 14:35 | 101 | 2016-09-02 09:22 |  |  | Llamdo de Tomas Lopez: tiene dudas sobre el soft del HPLC, hace dos corridas consecutivas y no puede visualizar la segunda. |  | 65894 |  | FALSE | ~26-09-16 11:58 MHS>HV Llamo Estela: dice que limpiaron todo con metanol y siguen apareciendo los picos negativos. Sacó la columna y pasa igual, asi que creen que el problema esta en el PDA. Se le cotiza el MC. ~20-09-16 14:46 DC >PP PP les indico que purguen todo con metanol ~20-09-16 14:46 DC >PP ahora llamaron indicando que tienen picos negativos ~01-09-16 15:08 JGE>HV hable con Lopez, y quieren realizar cambio de longitud de onda con un Rf a mitad de metodo. Le sugerí que coloque un "cero" en el time program cuando se efectua el cambio de long. de onda, pues el cromatograma queda planchado (se debe estar saturando el detector). Van a probar y cualquier cosa vuelve a llamar. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 8aa88b40-09c6-431c-a98a-2666cbea4dae
52334 | 2016-09-01 09:38 | 192 | 2016-09-01 09:22 | 3 | 2 | 1822 | 5394 | 8607 |  | 6233 |  | 42 | 2016-09-22 08:42 | 129 | 2016-09-22 08:42 |  |  | OC por Certificación de software: GC: Lab Solutions, el cual comparte PC con el HPLC 03 de desarrollo analítico. |  |  |  | FALSE | ~22-09-16 08:42 ACR>HV Va hoy polli ~01-09-16 09:42 MHS>ACR Le voy consultando por mail a Dieguez. ~01-09-16 09:41 MHS>ACR Agos, cuando la llames para coordinar confirma que realmente sea este GC. |  |  | A |  | FALSE | 29690 |  | FALSE | 43716b19-1267-4ab3-b21f-d757d544bd0e
52346 | 2016-09-01 16:04 | 192 | 2016-02-18 14:10 | 3 | 2 | 2 | 398 | 27535 |  | 2349 |  | 43 | 2016-09-01 16:05 | 43 | 2016-09-02 08:54 |  |  | Certificación de ASC acoplado al UV-1800. |  |  |  | FALSE | ~01-09-16 16:05 MHS>HV Se realiza hoy 01-09-16 junto al Parte n° 52281. |  |  | A |  | FALSE | 27397 |  | FALSE | 81ad3162-a4a4-47ca-902f-a43ff1ee8aee
52378 | 2016-09-05 12:22 | 67 |  | 6 | 2 | 819 | 1581 | 18528 |  | 1077 |  | 101 | 2016-09-09 14:45 | 129 | 2016-09-12 10:29 |  |  | OC por MP+C de un (1) UV-1603 y de un (1) UV-1800 |  |  |  | FALSE | ~12-09-16 10:35 ACR>HV Confirmado para el 23/09 con Beatriz ~09-09-16 14:45 HV >ACR Combinar vi 23/09. ~05-09-16 12:23 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 29734 |  | FALSE | 9601ebe3-305b-4a97-8d6e-24d5638fb62f
52428 | 2016-09-07 14:48 | 129 | 2016-08-09 12:16 | 6 | 2 | 2078 | 4346 | 26287 | 238 |  |  | 171 | 2016-09-07 14:54 | 129 | 2016-09-07 14:54 |  |  | Abono MP+C HPLC LCA08 |  |  |  | FALSE | ~07-09-16 14:55 ACR>HV Confirmado para ir a partir del 12/09 |  |  | A |  | FALSE | 29163 |  | FALSE | 9d35e08d-1dd0-4750-98e9-9671505fb50c
52429 | 2016-09-07 14:55 | 129 | 2016-08-09 12:16 | 6 | 2 | 2078 | 4346 | 26287 | 239 |  |  | 171 | 2016-09-07 14:56 | 129 | 2016-09-07 14:56 |  |  | Abono MP+C HPLC LCA09 |  |  |  | FALSE | ~07-09-16 14:57 ACR>HV Confirmado para ir a partir del 12/09 |  |  | A |  | FALSE | 29163 |  | FALSE | f3e9f4a2-3102-46d9-8af3-6593a0145199
52430 | 2016-09-07 14:58 | 129 | 2016-08-09 12:16 | 6 | 2 | 2078 | 4346 | 26287 | 541 |  |  | 171 | 2016-09-07 14:58 | 129 | 2016-09-07 14:58 |  |  | Abono MP+C HPLC LCA10 |  |  |  | FALSE | ~07-09-16 14:59 ACR>HV Confirmado para ir a partir del 12/09 |  |  | A |  | FALSE | 29163 |  | FALSE | ece742ea-9bfc-42b8-b40d-a1cf2667d84c
52435 | 2016-09-07 15:41 | 2 |  | 4 | 2 | 5118 | 12028 | 32682 |  |  |  | 15 | 2016-09-14 15:53 | 2 | 2016-09-09 08:54 | [6 empty] | FALSE | ~15-03-17 12:32 EF >HV Se esta comprando el chiller en la OC-32212 ~17-01-17 15:00 EF >HV No coordinar fecha aun, falta chiller ~07-09-16 15:44 MB >ACR Agos, podrías averiguar si tienen todas las condiciones de instalación?, gracias |  |  | R |  | FALSE | 27374 |  | FALSE | 77b29322-2934-496c-a064-be9cabaef5a6
52461 | 2016-09-08 10:17 | 129 |  | 6 | 2 | 4144 | 10676 | 11764 |  | 10223 |  | 101 | 2016-09-08 10:27 | 192 | 2016-09-12 15:08 |  |  | Abono MP+C UV-1800 serie nº: A11454908437 ID: P42 |  |  |  | FALSE | ~12-09-16 15:10 MHS>HV Este servicio ya se realizo, habia orden duplicada por el mismo servicio OC ID 28816. |  |  | R | 5958.9545 | FALSE | 28340 |  | FALSE | 4c078ae3-5349-41f4-927e-0528d7fadbbd
52471 | 2016-09-09 10:02 | 192 |  | 7 | 2 | 135 | 2558 |  |  |  |  | 12 | 2016-09-09 11:28 | 12 | 2016-09-14 09:32 |  |  | El 27-07-16 se instaló una bomba turbomolecular que compraron, según SV n° 51510. Dicen que la misma no esta funcionando. Avisó Melisa Medina "mmedina@quimica.unlp.edu.ar". |  |  |  | FALSE | ~27-09-16 14:50 SB >HV Ahi me pude comunicar con Melisa, va a poner internet en la computadora del masas asi lo puedo controlar desde aca. Le pedi que me llame ni bien esta conectada. ~22-09-16 13:00 SB >SB Le mande varios mails y me mandaron un telefono que nunca me puedo comunicar. Le mande mail pidiendo que se comunique conmigo asi hablamos. ~14-09-16 09:33 SB >HV Le mande un mail para que me llame. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | e35b75a9-d2ba-47e7-8c3b-c5c29380f7e9
52478 | 2016-09-09 12:45 | 192 |  | 2 | 2 | 121 | 5002 | 12259 |  |  |  | 101 | 2016-09-12 09:45 | 192 | 2016-10-13 09:21 |  |  | Se resetea la impresora del UV-1700, pide que la llamen. |  |  |  | FALSE | ~09-09-16 12:54 MHS>HV Se le cotizo MP+Cert+Linealidad en COT ID 65379. Si el problema amerita visita decirles que manden la orden correspondiente. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | d7a31c34-4331-49ad-b748-0d4afbdfe740
52482 | 2016-09-09 14:28 | 129 |  | 2 | 2 | 4206 | 851 |  | 912 | 12966 |  | 57 | 2016-09-09 14:29 | 57 | 2016-09-09 16:10 |  |  | 09/09 entro a taller EP-80 D458902477 | Se realiza reemplazo de el cabezal de impresión y se chequea su funcionamiento con resultados óptimos. Concluido GI |  | 65748 | FALSE | ~17-11-16 10:08 MHS>MHS mandaron OC ID 30691 por el repuesto. ~15-11-16 10:54 MHS>MHS COT ID 67539 por el repuesto. |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | 38fd1ba9-7c76-4d36-9673-9f7b69c95c22
52485 | 2016-09-09 15:43 | 192 |  | 6 | 2 | 2398 | 5122 | 28359 |  | 12826 | [7 empty] | ABONO (renovado) por MP+Cert en UV-1800. |  |  |  | FALSE | ~20-01-17 10:17 ACR>ACR se corre a JULIO 2017 ~12-09-16 08:25 MHS>MHS se corre para Enero 2017. |  |  | R |  | FALSE | 29788 |  | FALSE | a7f6f30a-e2b5-478f-9be2-20e4a40040e4
52513 | 2016-09-13 15:29 | 126 |  | 4 | 2 | 12 | 6174 | 10041 | 1129 |  |  | 70 | 2016-09-16 10:41 | 129 | 2016-09-19 11:02 |  |  | entregar con remito ID 31309 Bomba de reemplazo para LC-2010 |  |  | 65804 | FALSE | ~19-09-16 14:41 ACR>HV Confirmado p mañana ~16-09-16 10:42 HV >ACR Combinar ma 20/09. ~14-09-16 10:15 ACS>ACR HPLC # 8 ~14-09-16 09:25 ACS>ACS mail consultando si el LC-2010 está identificado con algún código interno. ~14-09-16 09:14 ACS>ACR Coordinar fecha, gracias! |  |  | A |  | FALSE | 27877 |  | FALSE | b18b33bd-9eb9-40e0-9503-67db89fd9035 | Y:\Service\PARTES\20_PDFsam_HHscan2016-09-27-081818.pdf
52514 | 2016-09-13 16:16 | 67 |  | 2 | 2 | 277 | 856 | 4515 |  |  |  | 42 | 2016-09-13 16:49 | 129 | 2016-09-14 08:44 |  |  | HPLC #9: continuan los problemas (ver parte Nº 52459) |  |  |  | FALSE | ~10-11-16 16:14 HV >HV Lo tomó aplicaciones ~15-09-16 08:36 AD >HV Estuve ayer, sigue con problemas. Hay que continuarlo. Estan urgidos. ~13-09-16 16:50 HV >ACR Combinar mañana. ~13-09-16 16:19 DC >HV solicitan que pasemos mañana |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 101839f1-534b-4179-9435-00c92f785309
52521 | 2016-09-14 12:23 | 129 |  | 2 | 2 | 1631 | 7279 | 33762 |  |  |  | 200 | 2016-09-16 09:39 | 67 | 2016-11-10 16:15 |  |  | PH marca Hach pocket multi 2 se rompio la vulva, se le cayó. Quiere saber si tiene arreglo ono |  |  | 65920 | FALSE | ~08-11-16 15:02 DC >ACR llego OC; Se esta comprando el repuesto ~26-09-16 16:15 DC >HV se cotiza sensor de reemplazo ~14-09-16 12:27 ACR>HV Se llama Magali ~14-09-16 12:27 ACR>HV Pide que llamen al 0291-459-9263 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 71ed701c-d571-4906-be2d-6b250d92327f
52522 | 2016-09-14 12:59 | 126 |  | 4 | 2 | 171 | 7441 | 13123 | [9 empty] | Lleva IQ/OQ/CERT bonificado entregar c/remito ID 31313 EQUIPO EN PODER CLIENTE |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:41 ACS>ACR Retiraron 30-03-17 ~22-03-17 11:34 ACS>ACR El día 29 de marzo x la mañana retirarán equipos, mail de Clara. ~20-03-17 09:32 ACS>ACR mail aviso q retiren equipos urg. x falta de espacio en ntros dep. ~02-11-16 10:33 ACS>ACR Tema instalación: no tienen listo el laboratorio. Van a informar cuando retirarán equipo x tema de espacio en ntro depósito. ~02-11-16 10:31 ACS>ACR pagaron ~27-09-16 08:50 ACS>ACR mail de Clara M. los Dres les avisarán respecto de la fecha posible de instalación ~14-09-16 13:00 ACS>ACR envié las CI ~14-09-16 13:00 ACS>ACR Que informen si se puede facturar el saldo. |  |  | A |  | FALSE | 28419 |  | FALSE | 5e945968-126c-4aae-9453-0f8f24ade222
52582 | 2016-09-20 11:24 | 192 |  | 6 | 2 | 4827 | 11288 | 29376 |  | 12056 |  | 101 | 2016-09-21 10:36 |  |  |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) UV-1800 Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~23-09-16 12:46 ACR>HV Confirmado con cliente para el 17/10 ~22-09-16 11:09 HV >ACR Combinar lu 17/10. |  |  | A |  | FALSE | 29868 |  | FALSE | d9fb77ee-1dec-4e3c-b285-54beb9d0c4f3
52613 | 2016-09-22 10:58 | 129 |  | 3 | 2 | 3502 | 12045 | 32728 | [5 empty] | 129 | 2016-09-23 12:41 |  |  | IQ/OQ + cap del HPLC |  |  |  | FALSE | ~02-11-16 12:13 AAM>ACR Este servicio ser reasigno a otro tecnico. ~20-10-16 11:29 ACS>ACR llevar sin remito xq figura cuando se entregó el equipo (ver remito Nº 33067) ~20-10-16 11:28 ACS>ACR Llevar Software 223-07700-92, lo tiene Pablito ~29-09-16 14:20 ACR>HV Ariel me dijo que no pueden la semana que viene, pidio que lo llame la semana qe viene y me cuenta ~22-09-16 10:59 ACR>ACR Combinar 03/10 |  |  | R |  | FALSE | 29294 |  | FALSE | b8b610d0-b8a6-4e65-bb0d-29b9f97160be
52628 | 2016-09-23 09:00 | 192 |  | 7 | 2 | 3712 | 8639 | 33717 |  |  |  | 137 | 2016-09-23 17:00 | 42 | 2016-09-23 09:04 |  |  | Llamado del cliente por un microscopio Pro Phenom Venia fallando, lo reinicio del boton de atrás del equipo y no arrancó mas. |  |  | 65812 | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | c02f7717-2f2e-4d91-8f3e-30ac4ccda74e
52654 | 2016-09-26 14:53 | 192 | 2016-09-26 14:53 | 6 | 2 | 31 | 6353 | 29759 |  | 10194 |  | 101 | 2016-09-27 10:51 | 129 | 2016-09-29 10:57 |  |  | OC por MP+Cert en UV-1800 A11454908430. |  |  |  | FALSE | ~02-11-16 12:10 MHS>MHS no esta el parte, se factura el servicio comprobado por el acuse de recibo de la certificacion. ~30-09-16 12:21 ACR>HV Se va el lunes 03/10 ~27-09-16 16:11 HV >ACR Combinar vi 14/10. |  |  | A |  | FALSE | 29944 |  | FALSE | c4086cbe-a31b-4497-b89a-07adb9215ff1
52668 | 2016-09-27 14:53 | 129 | 2016-09-01 15:11 | 13 | 2 | 4 | 2989 | 21424 |  | 12059 |  | 156 | 2016-09-27 14:53 | 156 | 2016-09-29 10:55 |  |  | En CM 52344 dice que puso tito: "En la próxima visita vendrá Guillermo Contrafatti de I+D a terminar la capacitación |  |  |  | FALSE | ~29-09-16 10:55 HV >ACR Está hoy allá. |  |  | A |  | FALSE | 27842 |  | FALSE | bcadd197-cf64-482f-851e-6017d7859bb1
52680 | 2016-09-28 16:02 | 129 |  | 2 | 2 | 2132 | 10648 | 30356 |  | 12233 |  | 57 | 2016-11-10 16:22 | 67 | 2016-11-10 16:22 |  |  | Entro a taller HQ 30d ns 141200015130 28/09/16 | Reemplazo de sensor cap, calibración al 100% según el procedimiento del fabricante. | 66480 | 66481 | FALSE | ~01-12-16 10:03 DC >ACR REMITO LISTO; Pueden retirar ~29-11-16 15:11 DC >ACR Llego OC |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | b066f588-dd8f-4526-a1d2-8e98f792c2f5
52684 | 2016-09-29 08:55 | 192 |  | 6 | 2 | 31 | 6353 | 12738 | 1389 | 4276 |  | 57 | 2016-10-20 08:49 |  |  |  |  | OC por MP+Cert en TOC-VCSH. Van a enviar el equipo al taller, ya que lo fuimos a ver porque aparecen fallas aleatorias y no se pudo solucionar. Capaz que tres semanas anda perfecto y despues otras tres semanas fluctua mucho o aparece mucho ruido al punto que no se puede medir nada. Una vez arreglado, se debe Certificar el equipo. |  |  | 67809 | FALSE | ~08-03-17 11:05 DC >SB llego el detector ~14-12-16 10:14 MHS>NL la celda ya esta reservada. ~06-12-16 10:30 MHS>HV OC ID 30949 por los repuestos necesarios. ~03-11-16 15:10 MHS>MHS MP/MC corresponde al abono, OC ID 27997. Certificación corresponde a OC ID 29996. ~31-10-16 10:11 MHS>MHS ver SV 52902. |  |  | A |  | TRUE | 29996 |  | FALSE | 9bbddc30-d15d-447a-bd57-7c09b7cee1f3
52690 | 2016-09-29 11:19 | 129 |  | 2 | 2 | 89 | 34 | 11123 |  |  |  | 101 | 2016-10-07 14:39 | 101 | 2016-09-30 16:21 |  |  | Mail cliente: Buenos días estimados, me permito hacerles una consulta: estamos teniendo inconvenientes con el software UV-Probe (versión 2.33). Puntualmente, al tratar de correr alguna muestra nos da una advertencia como que la memoria del equipo está llena y que no tiene capacidad para procesar el pedido. La PC en la que se encuentra instalado tiene memoria disponible, pero el equipo no la detecta o tiene alguna partición generada al momento de la instalación. Les pido por favor me confirmen si podemos tratar con algún técnico, o si cargamos una solicitud por el servicio de mantenimiento. Más que nada para tener noción del detalle de la falla que debemos citar al momento de cargar el pedido.Como siempre, los saludo cordialmente y quedo a vuestra disposición por cualquier consulta. |  |  |  | FALSE | ~12-10-16 10:19 ACR>HV hugo no llego la orden, lo damos de baja hasta que llegue la misma, el mismo usuario me indica que si no llega la orden no lo vamos a poder cobrar dps ~04-10-16 10:49 ACR>HV Cristian me comento que mantengamos la fecha, pero q primero tenemos que recibir la solciitud desde compras de la cotización ~03-10-16 15:12 HV >ACR Combinar ju 13/10. ~30-09-16 08:20 JGE>HV hay que reinstalar software, la version 2.33 es muy vieja, también puede ser el cable. Hoy lo llamo pero tendriamos que ir a confirmar todo lo anterior. ~29-09-16 11:33 ACR>HV Le pase el mail a Javi G |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 9c7bc9cb-b753-47b9-85eb-d7d86613a8c4
52707 | 2016-09-30 11:30 | 67 |  | 13 | 2 | 2881 | 6280 | 33692 |  |  |  | 12 | 2016-10-03 14:16 | 129 | 2016-10-11 11:31 |  |  | OC por puesta en funcionamiento y capacitacion operacional de un (1) GC-2010 y de un QP-2010 Incluye V+E; Debemos sacar nosotros LLEVAR REMITO |  |  |  | FALSE | ~07-12-16 11:21 ACR>HV no viajo en esa fecha aun no viajo ~28-10-16 14:44 ACR>HV confirmada la fecha ~28-10-16 09:50 HV >ACR Combinar lu 05/12 con regreso mi 07. ~20-10-16 10:45 ACR>SB piden fecha ~19-10-16 09:13 ACR>SB tenes fecha sergi? ~05-10-16 16:03 ACR>HV Mail cliente: Estimada Agostina: Lamentablemente en esos días no estará el técnico encargado del equipo. Así que le pediría si por favor puede porgramar la visita para Noviembre en la fecha que Uds lo consideren oportuno. Gracias por su amable atención ~03-10-16 15:00 HV >ACR Combinar ma 18/10 con regreso ju 20/10. Se vuela por La Rioja. Ver terrestres. ~30-09-16 11:32 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 30029 |  | FALSE | 25272f1f-eddf-4265-92c0-00c8302d304e
52711 | 2016-09-30 16:19 | 129 | 2016-04-01 11:48 | 6 | 2 | 49 | 8041 | 17994 |  |  |  | 171 | 2016-09-30 16:21 | 129 | 2016-09-30 16:21 |  |  | Abono MP+C HPLC LC10 "6584" |  |  |  | FALSE | ~30-09-16 16:21 ACR>HV Confirmdo con Guillermo Picco para el 11/10 |  |  | A |  | FALSE | 27052 |  | FALSE | dea3d914-7e39-4cdd-8ab9-537d75deea26
52712 | 2016-09-30 16:21 | 129 | 2016-04-01 11:48 | 6 | 2 | 49 | 8041 | 17994 |  |  |  | 171 | 2016-09-30 16:23 | 129 | 2016-09-30 16:23 |  |  | Abono MP+C HPLC VPs20 "7008" |  |  |  | FALSE | ~30-09-16 16:23 ACR>HV Confirmado con Guillermo Picco para el 11/10 |  |  | A |  | FALSE | 27052 |  | FALSE | 56754a2d-b556-4627-99e4-3d387ae3fb95
52713 | 2016-09-30 16:23 | 129 | 2016-04-01 11:48 | 6 | 2 | 49 | 8041 | 17994 |  |  |  | 171 | 2016-09-30 16:24 | 129 | 2016-09-30 16:24 |  |  | Abono MP+C HLPC CDQ10 "5081" |  |  |  | FALSE | ~28-10-16 16:39 MHS>MHS Corresponde a OC ID 27476. ~30-09-16 16:24 ACR>HV Confirmado con Guillermo para el 11/10 |  |  | A |  | FALSE | 27052 |  | FALSE | 8abb0e0f-1a3b-4659-80dc-cabef6def65b
52714 | 2016-09-30 16:33 | 2 |  | 4 | 2 | 232 | 5200 | 32869 |  |  |  | 57 | 2016-10-03 14:15 | 129 | 2016-10-03 14:15 |  |  |  |  | 66226 |  | FALSE | ~05-10-16 15:25 ACR>HV Se las envie a Agustina ahora ~30-09-16 16:46 MB >ACR Agos, le reenvias condiciones de instalación? Lo pasaron a retirar el miércoles cuando lo tengan en planta avirasan para coordinar instalación. Nos tienen que pasar los datos del usuario. |  |  | A |  | FALSE | 29243 |  | FALSE | e03aec34-9a9f-487c-b971-77dbacec8bd2
52737 | 2016-10-03 14:44 | 126 |  | 4 | 2 | 171 | 7441 | 13123 | [9 empty] | lleva IQ/OQ/CERT bonificado Remito ID 31470 EQUIPO EN PODER CLIENTE |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:41 ACS>ACR Retiraron 30-03-17 ~22-03-17 11:34 ACS>ACR El día 29 de marzo x la mañana retirarán equipos, mail de Clara. ~20-03-17 09:32 ACS>ACR mail aviso q retiren equipos urg. x falta de espacio en ntros dep. ~21-12-16 14:16 ACS>ACR pagaron ~02-11-16 10:38 ACS>ACR Tema instalación: no tienen listo el laboratorio. Van a informar cuando retirarán equipo luego del pago x tema de espacio en ntro depósito. ~02-11-16 10:33 ACS>ACR solicitaron facturación saldo ~03-10-16 14:46 ACS>ACR se enviaron las CI ~03-10-16 14:45 ACS>ACR que indiquen si podemos facturar el saldo. |  |  | A |  | FALSE | 28418 |  | FALSE | 101c892d-e7ce-46fc-9898-b1726ecec47e
52738 | 2016-10-03 14:47 | 126 |  | 4 | 2 | 171 | 7441 | 13123 | [9 empty] | Lleva IQ/OQ/CERT bonficiado remito ID 31469 EQUIPO EN PODER CLIENTE |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:41 ACS>ACR Retiraron 30-03-17 ~22-03-17 11:34 ACS>ACR El día 29 de marzo x la mañana retirarán equipos, mail de Clara. ~20-03-17 09:32 ACS>ACR mail aviso q retiren equipos urg. x falta de espacio en ntros dep. ~21-12-16 14:16 ACS>ACR pagaron ~02-11-16 10:38 ACS>ACR Tema instalación: no tienen listo el laboratorio. Van a informar cuando retirarán equipo luego del pago x tema de espacio en ntro depósito. ~02-11-16 10:36 ACS>ACR solicitaron facturación saldo ~03-10-16 14:48 ACS>ACR CI enviadas ~03-10-16 14:48 ACS>ACR que indiquen si podemos facturar el saldo. |  |  | A |  | FALSE | 28417 |  | FALSE | 479c97d2-871a-4524-bfae-e837fd5e54e9
52739 | 2016-10-03 14:51 | 126 |  | 4 | 2 | 171 | 7441 | 13123 | [5 empty] | 129 | 2016-10-03 15:35 |  |  | Remito ID 31467 Lleva IQ/OQ/CERT Bonificado EQUIPO EN PODER CLIENTE |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:40 ACS>ACR Retiraron 30-03-17 ~22-03-17 11:34 ACS>ACR El día 29 de marzo x la mañana retirarán equipos, mail de Clara. ~20-03-17 09:32 ACS>ACR mail aviso q retiren equipos urg. x falta de espacio en ntros dep. ~06-12-16 08:25 ACS>ACR pagaron ~02-11-16 10:38 ACS>ACR Tema instalación: no tienen listo el laboratorio. Van a informar cuando retirarán equipo luego del pago x tema de espacio en ntro depósito. ~02-11-16 10:35 ACS>ACR solicitaron facturación saldo ~03-10-16 14:54 ACS>ACR CI enviadas ~03-10-16 14:54 ACS>ACR que indiquen si podemos facturar el saldo. |  |  | A |  | FALSE | 28305 |  | FALSE | b07332f8-89a3-42d3-bba8-26e2ba74fbea
52740 | 2016-10-03 14:52 | 126 | 2016-10-03 14:51 | 4 | 2 | 171 | 7441 | 13123 | [9 empty] | remito ID 31468 Lleva IQ/OQ/Cert bonificado EQUIPO EN PODER CLIENTE |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:40 ACS>ACR Retiraron 30-03-17 ~20-03-17 09:32 ACS>ACR mail aviso q retiren equipos urg. x falta de espacio en ntros dep. ~06-12-16 08:26 ACS>ACR pagaron ~02-11-16 10:38 ACS>ACR Tema instalación: no tienen listo el laboratorio. Van a informar cuando retirarán equipo luego del pago x tema de espacio en ntro depósito. ~02-11-16 10:35 ACS>ACR solicitaron facturación saldo ~03-10-16 14:54 ACS>ACR CI enviadas ~03-10-16 14:54 ACS>ACR que indiquen si podemos facturar el saldo. |  |  | A |  | FALSE | 28305 |  | FALSE | a47fa078-af55-4c47-aa27-b55b00f9ba12
52767 | 2016-10-04 16:00 | 50 | 2016-06-22 15:08 | 4 | 2 | 411 | 6991 | 31787 |  |  |  | 12 | 2017-02-13 09:14 | 129 | 2016-10-11 11:24 |  |  | RENGLÓN 1 - ITEM 2 |  |  |  | FALSE | ~11-10-16 11:24 HV >ACR Van mañana y pasado Sergio + Anibal. ~05-10-16 09:07 ACR>HV ayer reenvie mail con CI de todos los equipos total 12 y a maria laura, FECHA PROGRAMDA PARA 12/10 toda la semana Aníbal y Sergio toda la semana |  |  |  |  | FALSE | 26678 |  | FALSE | d2197922-03fd-4dc7-a7a9-dc685ea8ddc1
52768 | 2016-10-04 16:03 | 50 | 2016-06-22 15:08 | 4 | 2 | 411 | 6991 | 31787 |  |  |  | 12 | 2017-02-13 09:14 | 129 | 2016-10-11 11:23 |  |  | RENGLON 1 -ITEM 1 |  |  |  | FALSE | ~11-10-16 11:24 HV >ACR Van mañana y pasado Sergio + Anibal. ~05-10-16 09:07 ACR>HV ayer reenvie mail con CI de todos los equipos total 12 y a maria laura, FECHA PROGRAMDA PARA 12/10 toda la semana Aníbal y Sergio toda la semana |  |  |  |  | FALSE | 26678 |  | FALSE | 0362a1d9-dbe1-4bf8-b7b2-dfa29d5d27ee
52770 | 2016-10-04 16:12 | 50 | 2016-06-22 15:08 | 4 | 2 | 411 | 6991 | 31787 |  |  |  | 42 | 2016-10-11 11:23 | 129 | 2016-10-11 11:23 |  |  | RENGLON 1 - ITEM 4 - HPLC |  |  |  | FALSE | ~11-10-16 11:24 HV >ACR Van mañana y pasado Sergio + Anibal. ~05-10-16 09:07 ACR>HV ayer reenvie mail con CI de todos los equipos total 12 y a maria laura, FECHA PROGRAMDA PARA 12/10 toda la semana Aníbal y Sergio toda la semana |  |  | A |  | FALSE | 26678 |  | FALSE | 41abec11-11df-4715-8ba8-ee71565adae8
52779 | 2016-10-04 16:24 | 50 | 2016-06-22 15:08 | 4 | 2 | 411 | 6991 | 31787 |  |  |  | 12 | 2016-10-07 10:16 | 129 | 2016-10-11 11:22 |  |  | RENGLON 9 - ITEM 1 |  |  |  | FALSE | ~11-10-16 11:25 HV >ACR Van mañana y pasado Sergio + Anibal. ~05-10-16 09:05 ACR>HV ayer reenvie mail con CI de todos los equipos total 12 y a maria laura, FECHA PROGRAMDA PARA 12/10 toda la semana Aníbal y Sergio toda la semana |  |  | A |  | FALSE | 26678 |  | FALSE | 6fe6460f-2be5-4b12-90f5-150de9e761dd
52788 | 2016-10-05 09:13 | 129 |  | 2 | 2 | 3226 | 5036 | 33032 |  | 10656 |  | 152 | 2016-11-04 08:22 | 57 | 2016-11-10 11:46 |  |  | Entro a taller 28/09 Sension Ph31 ns 302036 |  | 68491 | 68492 | FALSE | ~22-11-16 15:15 FEB>HV Vencio ampliamente la garantia. No hay otro equipo en stock para probar con otra placa. ~14-11-16 08:28 FEB>HV Hach respondio que tiene 3 años de garantia. Vamos a rastrear si esta vigente. ~09-11-16 09:19 AC >MHS Estamos consutando con Hach, para ver si nos venden la CPU para reparar el equipo. ~04-11-16 08:26 MHS>HV como proseguimos? Verónica pregunta por el equipo, le podemos dar alguna info parcial? ~19-10-16 16:59 FEB>HV El equipo enciende la luz del display pero no muestra nada. No es el teclado y dudo que sea el display. Necesito placas para probar, no hay en stock ni repuestos ni nuevos. No esta en garantia y tiene mas de tres años de uso. Necesito buscar info en hach pero no anda el servidor. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | be61808c-6439-451f-ba49-2c48390f9d24
52804 | 2016-10-06 10:20 | 126 |  | 4 | 2 | 1761 | 11994 | 32507 |  |  |  | 33 | 2016-10-07 09:36 | 129 | 2016-10-24 11:27 |  |  | no incluye V+E para la instalación |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 08:59 ACR>HV confirmado ~15-03-17 10:57 HV >MHS Combinar ma 28/03 (Ezequiel ya habló con ellos). Volamos a Rio IV (Eze y yo) el lunes 27 y combinar terrestre a Cabrera. Imagino que dormimos en Cabrera pero desconozco. Regresamos sábado 01/04 por la mañana desde Rio IV. ~13-03-17 10:55 MHS>SB ya les avise a hugo y eze que cumplen las CI, para que definan fecha de servicio. ~07-03-17 10:08 MHS>HV hablo Ezequiel por dudas sobre las CI. Parece que ya las cumplen, despues hay que llamar y confirmar. Les dijo que estimamos realizar la instalacion para finales de marzo. ~03-03-17 16:50 EF >MHS retiraron ~10-02-17 10:43 ACR>HV envie CI ~10-02-17 10:29 ACS>ACR Horno listo. Todo embalado 19 cajas ~08-02-17 11:50 ACS>ACR Me dijo Guille C. q el horno es usado embalado x Jenck ~07-02-17 11:10 ACS>ACR chequear q le falta para reunir las CI ~07-02-17 11:09 ACS>ACR Para que retiren tienen que pagar las ND, avisa Agus. Contable ~07-02-17 11:09 ACS>ACR el CTO-20A está en el laboratorio hay que desinstalar y embalar. Envié mail a Nico x favor ayudarlo. Gracias! ~07-02-17 11:07 ACS>ACR mail de David Barrio. Necesito Coordinar la entrega del equipo: Sciex modelo ATRAP 6500. Ya tenemos listo el lugar de instalación. Deberíamos definir la fecha de entrega la cual debería ser lo mas rápido posible. Necesitaríamos que nos envíen la hoja de instalación, donde se indican los requerimientos de conexiones eléctricas, etc. Una vez tenido el equipo en nuestras instalaciones... coordinaremos vuestra visita para la instalación y puesta en marcha definitiva ~03-02-17 10:18 ACS>ACR Luego q paguen ND, preguntar si está el laboratorio listo. ~18-01-17 15:19 ACS>ACR pagaron IVA. ~20-10-16 14:47 ACR>ACS ci enviadas ~06-10-16 10:20 ACS>ACR Agos, favor enviar CI gracias |  |  | A |  | FALSE | 29048 |  | FALSE | df89becf-06b7-4cde-baaa-82e75a32c809
52814 | 2016-10-06 16:42 | 129 |  | 2 | 2 | 4795 | 11954 |  |  | 12535 |  | 75 | 2017-03-27 08:52 | 68 | 2016-10-11 10:04 |  |  | No ensciende la pantalla | Se reemplaza la PC en garantía. Se instala el software Labsolutions IR Se comprueba correcto conexión y funcionamiento con el instrumento. Concluido AM |  |  | FALSE | ~27-03-17 08:49 ACR>HV lo lleva nano 28/03 ~13-03-17 09:36 MHS>FI llame y el Dr. no esta, me dijeron que llame mas tarde. ~30-01-17 08:39 DC >ACR REMITO LISTO, ya pueden retirar ~06-12-16 11:38 AC >ACR Luis Juarez, la envia a service de Lenovo. ~11-11-16 08:19 ACR>HV entro a taller Lenovo C260 CS02595222 ~07-10-16 14:33 EG >HV Hablé con el Dr. Heredia y me dijo que ya habia hablado con Alfredo y lo que le pasa es que no enciende el monitor de la PC All in One, le dije igual que Alfredo que la envie a taller para poder controlarla. Me dijo que el lunes la envia. ~06-10-16 16:46 ACR>HV por favor q llamen al Dr. Heredia al 0385-428-3251. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | e04b2b6c-2c0c-4d29-b20f-4a4cce3e74be
52816 | 2016-10-07 09:33 | 129 | 2015-09-28 15:36 | 1 | 2 | 411 | 6991 | 22752 | 1157 |  |  | 70 | 2016-10-11 11:17 | 129 | 2016-10-11 15:23 |  |  | cont 49001 falta puesta en marcha del AA3 |  |  |  | FALSE | ~11-10-16 15:22 HV >HV Agos habló con el cliente y NO tiene los reactivos. ~11-10-16 11:17 HV >ACR Tienen los reactivos ya? |  |  | A |  | FALSE | 23567 |  | FALSE | 138db2de-6799-4448-9036-a5b7e81f67d5
52827 | 2016-10-07 12:03 | 67 |  | 3 | 2 | 4989 | 7527 | 9804 |  | 12861 |  | 33 | 2016-10-11 11:12 | 129 | 2016-11-02 15:20 |  |  | OC por IQ/OQ y CERTIFICACION de un (1) ICPE-9820 |  |  |  | FALSE | ~02-11-16 15:20 ACR>HV confirmado para 15/11 ~02-11-16 10:22 HV >ACR Combinar ma 15/11. ~07-10-16 12:04 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 30127 |  | FALSE | b90dc319-b575-4f24-a47b-fd9718370310
52833 | 2016-10-07 16:00 | 129 |  | 2 | 2 | 5278 | 12332 | 30290 |  |  |  | 74 | 2016-12-07 09:01 | 74 | 2016-12-07 09:01 |  |  | Entro a taller 06/10/16 --> 2100Q - 14070C033859 |  | 68874 | 68876 | FALSE | ~04-01-17 09:11 FEB>SB Cotizar con lampara 4653900. NO HAY STOCK a la fecha. ~04-01-17 09:09 FEB>SB Se prueba con una lampara extraida de un equipo nuevo de stock, se calibra, se comprueba buen funcionamiento, repetibilidad, estabilidad y exactitud. Cotizar cambio de lampara, limpieza de banco optico y general, control de funcionamiento y calibración. Consultar si requieren certificacion. ~18-11-16 17:04 FEB>HV Se comprueba que arroja fuera de rango a cualquier lectura. Se encuentra lampara quemada pero no se puede seguir probando por falta de lampara nueva en stock. ~13-10-16 09:31 ACR>ACR contacto gestiondeplantas@aguapotablejujuy.com.ar; smendez@aguapotablejujuy.com.ar |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 21054e8c-a5e5-4ce3-aa01-e28fa90b42cc
52872 | 2016-10-12 16:31 | 129 |  | 2 | 2 | 11 | 4151 | 9392 |  | 4423 |  | 57 | 2016-10-12 16:32 | 57 | 2016-12-07 09:02 |  |  | Entro a taller 19-sep-16 |  | 66403 | 66404 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | f858c924-de8b-4c5f-b0d6-94f14a30e97a
52902 | 2016-10-17 09:57 | 129 | 2016-04-14 11:25 | 1 | 2 | 31 | 6353 | 11032 |  |  |  | 68 | 2016-10-17 10:12 | 129 | 2016-10-17 10:14 |  |  | Abono MP TOC A0524 |  |  |  | FALSE | ~03-11-16 15:08 MHS>MHS siguen en SV 52684. ~31-10-16 10:11 MHS>MHS ver SV 52684. ~18-10-16 10:23 ACR>HV no se hace porque el equipo viene al taller, luego de ser reparado se realizar este serive ~17-10-16 10:14 ACR>HV fecha en planilla para el 20/10 |  |  | R |  | FALSE | 27997 |  | FALSE | 9cab88bf-3862-4689-b71f-c7bcae20555d
52925 | 2016-10-18 11:32 | 129 |  | 13 | 2 | 49 | 1491 | 20850 |  |  |  | 70 | 2016-12-01 09:55 |  |  |  |  | Mail adrian: Hola Agos, me llamó Ignacio de Gador solicitando coordinar una capacitación de Class Agent ya que por un lado tienen en breve una auditoría, van a tener que comenzar a firmar digitalmente y van a transferir la administración a la gente de sistemas. Seguramente Ignacio te estará enviando mail. |  | 66597 |  | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 249c66ab-c82b-4135-833f-e99bc7c8e59a
52926 | 2016-10-18 11:41 | 50 |  | 2 | 2 | 5100 | 12368 | 33892 |  | 13062 |  | 57 | 2016-10-21 14:47 | 57 | 2016-10-24 11:10 |  |  | Llegará al taller un DR-1900 este equipo no fue instalado por nosotros. Ver parte 51225. El equipo es nuevo. Ver OC 28441 |  |  |  | FALSE | ~09-11-16 11:17 ACR>ACR si llaman expicarles que estamos en comunicación con HACH, Que estamos buscando una solución. El problema eestá en la placa principal. |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | c73c7cec-2753-4d53-94fb-bf1030de23eb
52935 | 2016-10-19 09:02 | 129 |  | 2 | 2 | 102 | 381 | 23336 |  | 12401 |  |  |  | 200 | 2016-11-01 15:25 |  |  | Entro a taller 14/10 | Tiene Lámpara Quemada. La misma no entra dentro de la garantía de reparación, ya que no se reemplazó en la última reparación. |  | 67099 | FALSE | ~01-11-16 15:27 DB >DC Hay que cotizar sólo repuesto de lámpara Hach para 2100Q: 46539-00 ~31-10-16 12:39 ACR>HV consulta su estado |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 134bfe98-8ac0-4b6c-a48e-8edc88aa0e08
52951 | 2016-10-20 10:21 | 192 | 2016-01-15 09:08 | 6 | 2 | 3671 | 8534 | 28509 | 1039 | 10013 |  | 101 | 2016-10-25 09:15 | 192 | 2016-10-26 10:11 |  |  | ABONO (solicitan ahora) por MP+Cert en UV-1800 "D-0286". |  |  |  | FALSE | ~13-12-16 15:20 ACR>HV se hizo el servicio, falta enviar la documentacion ~13-12-16 11:58 MHS>HV este servicio no se realizo, hay que fijar fecha. ~28-10-16 10:15 ACR>HV confirmado para el 09/11 ~27-10-16 10:16 HV >ACR Combinar mi 09/11. ~26-10-16 10:11 ACR>HV mail cliente: El 8/11 está ocupado el equipo todo el día. Se encuentra disponible 9 – 10 – 11 - 14 (por larde) – 15 de noviembre. ~25-10-16 09:15 HV >ACR Combinar ma 08/11. |  |  | A |  | FALSE | 26859 |  | FALSE | 20756092-3d36-40b4-8d2e-a1def71f7442
52972 | 2016-10-21 16:31 | 126 | 2016-10-21 16:25 | 4 | 2 | 189 | 2988 | 4037 |  |  |  | 12 | 2017-02-09 15:04 | 126 | 2016-11-02 11:07 |  |  | GCMS QP2010 ULTRA fue Licitación Incluye IQ/OQ/CERT V+E instalación a cargo de JENCK |  |  |  | FALSE | ~09-02-17 15:05 SB >HV le mande un mail con las condiciones de instalacion de la cañeria de gases. Espero su respuesta. ~14-11-16 12:36 EM >ACR Hablé con Cristina Perotti. Me explicó que en el primer piso ya tiene un GC con N2. Tiene que hacer la instalación de He . Cuando vaya Alejandro por el HPLC le va a preguntar ~14-11-16 09:13 ACS>ACR Todavía no me han contacto por el tema de instalación de estos equipos, vos me podrías dar algun adelanto, saludos cristina … ~04-11-16 09:38 ACS>ACR Los dos equipos van en el mismo domicilio, santiago del estero 2829, 3000 santa fe, pero el HPLC va en uno de los laboratorios del Instituto de Tecnología de Alimentos, en planta baja, y el GC-MS va en el Instituto de Lactología Industrial, en el primer piso del mismo edificio.Como te decia en el mail, ya esta todo para instalar el HPLC pero para el GC-MS necesitaríamos sugerencias de ustedes luego del reconocimiento del lugar,Te comunico ademas que ayer llegarón cinco bultos, que según el detalle son dos computadoras y equipamiento para el GC-MS. Dra Cristina P. ~31-10-16 09:16 ACS>ACR El GC-MS va en el Instituto de Lactología Industrial, en el primer piso del mismo edificio. Como te decía en el mai anteriorl, ya está todo para instalar el HPLC pero para el GC-MS necesitaríamos sugerencias de ustedes luego del reconocimiento del lugar, mail de Cristina ~25-10-16 11:22 ACS>ACS fue licitación junto con el parte 52971 misma OC ~25-10-16 10:57 ACS>ACR mail del Cristina Sin embargo, para el GC-MS se necesitaría un tramo de instalación para los gases. Lo que nosotros proponemos es que ustedes vengan a hacer un reconocimiento del lugar donde iría el equipo y poder establecer los requerimientos más apropiados para las corrientes de gases. ~21-10-16 16:37 ACS>ACR Tenemos que enviar los siguientes materiales antes de la instalación: 1 PC LENOVO5/ 1 Sistema anti-retorno N/P 15442/ 1 Purificador de gases N/P 2-7600-U/ 1 Regulador de presión de Helio N/P 16572 ~21-10-16 16:33 ACS>ACR CI ENVIADAS ~21-10-16 16:33 ACS>ACR Mail a Maria Cristina Perotti cperotti@fiq.unl.edu.ar, que confirme lugar instalación. Que confirme lugar de entrega de items locales de OC 25696 |  |  | A |  | FALSE | 25694 |  | FALSE | 309b7ade-552c-47ee-bd1f-2d71bd32e1f1
52977 | 2016-10-24 08:32 | 129 |  | 2 | 2 | 18 | 8947 | 19690 |  | 1689 |  | 57 | 2016-10-24 08:34 | 57 | 2016-11-25 14:12 |  |  | Entro a taller 20/10 SPDM 10Avp C20903501612 |  | 67821 | 67822 | FALSE | ~22-11-16 10:27 SB >ACR lo esta viendo antonio. en breve tendremos novedades. ~16-11-16 11:14 ACR>HV LLAMARON RECLAMANDO NUEVAMENTE |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | bad38bfa-d9b2-4ca1-b457-0a6cf59f6fa5
53003 | 2016-10-25 12:28 | 129 | 2016-10-17 14:10 | 1 | 2 | 43 | 9430 | 10090 | 903 |  |  | 151 | 2016-11-23 12:40 | 129 | 2016-10-25 12:30 |  |  | OC por MP de ocho (8) HPLC (identificados como DG-075, 060, 112, 101, 036, 077, 022 y CC-053) - Son los que estuvieron expuestos a polvillo x obra) |  |  |  | FALSE | ~26-12-16 14:34 MHS>MHS avisar ya que cuando se realize este sv se factura toda la orden. ~14-12-16 12:00 ACR>HV ella avisará a partir de cuando se puede combinar ~14-12-16 10:26 ACR>HV combinar fecha ya que no se llego a realizar ~23-11-16 12:40 ACR>HV va pablo a realizarlo 02/12 ~25-10-16 12:30 ACR>HV confirmado para el 10-11/11 |  |  | R |  | FALSE | 30215 |  | FALSE | b2f1a4f3-096d-4923-850e-9db6ba16ba5c
53009 | 2016-10-25 14:35 | 126 |  | 4 | 2 | 2737 | 11354 | 29664 |  |  |  | 33 | 2017-01-16 12:32 | 33 | 2017-01-16 12:32 | [6 empty] | TRUE | ~31-03-17 13:02 ACR>HV va hugo y eze lu 03/04 ~16-01-17 12:33 HV >ACR Se preinstaló para la inauguración. Cuando tengasn las UPS y otras cosas avisan y terminamos. ~11-01-17 12:40 ACR>HV se instalo esto? |  |  | A |  | FALSE | 23766 |  | FALSE | a2505d43-68df-49e4-ad58-30d8a59ab123
53029 | 2016-10-26 16:15 | 129 |  | 2 | 2 | 46 | 6998 | 16480 |  |  |  | 57 | 2016-12-07 09:06 | 57 | 2016-12-07 09:06 |  |  | Entro a taller AY220 D439700005 25/10 |  |  |  | FALSE | [5 empty] | TRUE |  |  | FALSE | 5f4be22d-8e3c-49a0-81cf-998ab32f0088
53038 | 2016-10-27 14:09 | 126 |  | 4 | 2 | 120 | 131 | 21879 | 1467 |  |  | 43 | 2016-11-08 15:18 | 129 | 2016-11-10 11:44 |  |  | lleva IQ/OQ/CERT OC 29205 entregar con remito ID 31574 |  |  |  | FALSE | ~14-11-16 09:45 ACR>HV confirmado ~08-11-16 15:18 HV >ACR Combinar mi 16/11. ~07-11-16 15:55 ACR>HV volvieron a llamar pidiendo fecha ~03-11-16 11:13 ACS>ACR Otra vez llamaron solicitando fecha ~02-11-16 15:24 ACS>ACR Favor Agos cuando fijen fecha avisame please. ~02-11-16 15:22 ACS>ACR Estimada Analia, estan dadas todas las condiciones para que puedan hacer la instalacion del equipo.Aguardamos nos informen la fecha en que vendran a hacer la instalacion ~27-10-16 14:18 ACS>ACR CI enviadas |  |  | A |  | FALSE | 29204 |  | FALSE | 2053d76a-0517-422a-990b-cfe9c199d053 | Y:\Service\PARTES\19_segundscan2016-11-21-092836.pdf
53041 | 2016-10-27 15:01 | 192 |  | 6 | 2 | 3986 | 9216 | 26949 | 631 | 8957 |  | 12 | 2016-12-01 15:49 | 129 | 2016-11-08 10:18 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) GC-2014 (C114848) Shimadzu. |  |  | 68321 | FALSE | ~01-12-16 15:49 ACR>HV cambiamos a nacho x sergio, ser, no les prende la llama asíque lleva repuestos ~29-11-16 16:47 ACR>HV confirmado ~29-11-16 16:09 HV >ACR Combinar lu 05/12. ~29-11-16 14:46 ACR>HV llamo leonardo, quiere coordinar, por favor combinar fecha ~24-11-16 11:26 ACR>HV suspendido el usuario nunca confirmo fecha y además se encuentra de vacaciones ~02-11-16 10:26 HV >ACR Combinar vi 25/11. ~28-10-16 11:36 MHS>ACR La persona con la cual tenés que acordar la visita es el sr. Marcelo Judzik, directamente llamás a Naturel (4707-2211) y ahí mismo en recepción te lo ubican, él viene de lunes a viernes entre las 8 y las 12hs!!! ~27-10-16 15:02 MHS>HV ir fijando fecha, le pido datos del usuario para coordinar. |  |  | A |  | FALSE | 30401 |  | FALSE | 2ca86d50-d56a-4150-9b75-366fb3743f7e
53043 | 2016-10-27 15:09 | 129 |  | 2 | 2 | 2731 | 9896 | 33945 |  | 12149 |  | 152 | 2016-11-29 14:59 | 152 | 2016-11-29 14:59 |  |  | Entro a taller 26-oct-16 Pocket Colorimeter II 14090E255007 | Se realizaron pruebas y se comprobó que toma la referencia pero las lectura son todas cero. Se desarma y se prueba con osciloscopio el detector conversor de luz a frecuencia verificando que funciona. Se chequea el circuito y se limpian las opticas y se vuelve a armar. Se comprueban mediciones con los estandares secundarios de certificacion y mide dentro de tolerancia. Se comprueba el correcto funcionamiento general del colorímetro. Concluido FB |  |  | FALSE | ~02-12-16 15:04 DC >ACR REMITO listo, pueden retirar ~18-11-16 17:03 FEB>HV Lo probe y comprobe que toma la referencia pero las lectura son todas cero. Se desarma y se prueba con osciloscopio el detector conversor de luz a frecuencia verificando que funciona. Se chequea el circuito y se limpian las opticas y se vuelve a armar. Se comprueban mediciones con los estandares secundarios de certificacion y mide dentro de tolerancia. Mantener bajo prueba unos dias y si no vuelve a fallar darlo por concluido. ~27-10-16 15:13 ACR>HV mail cliente: Buenas tardes Diego, el clorímetro que me enviaste calibrado no funciona, mide cero independientemente de la coloración que tome la muestra. La semana que viene te lo envío nuevamente. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 32e5d3a1-8e0d-40a9-87dc-f3aa0e8e32b0
53047 | 2016-10-28 08:25 | 67 |  | 4 | 2 | 393 | 620 | 7144 |  |  |  | 200 | 2016-10-31 12:15 | 126 | 2016-10-28 11:27 |  |  | HQ N/S 160500022834 - LDO N/S 160412597002 el equipo lo tiene el cliente |  |  |  | FALSE | ~03-11-16 09:52 ACR>ACS es portatil, no requieren CI, envio mail consutando si necesitan que vayamos ~28-10-16 08:27 ACS>ACR enviar CI, gracias ~28-10-16 08:26 ACS>ACR Que retiren |  |  | A |  | FALSE | 30402 |  | FALSE | 8df1a027-0488-42ba-90cf-03b9606675e2
53051 | 2016-10-28 09:14 | 129 |  | 2 | 2 | 4037 | 11812 | 32768 |  | 12477 |  | 12 | 2016-11-29 11:06 | 42 | 2016-10-28 09:18 |  |  | GCMS, nuevamente mismo problema, no se conecta el equipo a la computadora |  |  |  | FALSE | ~29-11-16 15:25 ACR>HV confirmado pido pasajes a juli ~29-11-16 11:06 HV >ACR Combinar mi 21/12 con regreso ju 22. ~17-11-16 10:33 ACR>HV la pc ya esta en jenck + windows , cuando vuelva sergio le instalará el soft ~01-11-16 12:21 ACR>HV pedi a compras de jenck que se compre la PC ~31-10-16 10:50 ACR>HV ya hable con sergio, le vamos a enviar una PC nueva ~31-10-16 08:29 AD >HV El problema es la PC. Para principio de año la trajimos y se reinstaló todo, pero siguió fallando (con una de ellos anduvo bien). Piden una solución definitiva. Habría que reemplazar la PC. ~28-10-16 09:18 ACR>HV se lo a pase a polli |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 2b3f1219-8bbe-405d-beb2-75fbdc43828a
53053 | 2016-10-28 11:46 | 50 |  | 4 | 2 | 260 | 1324 | 16653 |  |  |  | 42 | 2016-10-31 12:02 | 50 | 2016-10-31 12:02 |  |  | El cliente ya tiene recibio el equipo - Es Condicion CIF Llevar items de entrega local con Remito REMITO ID 29914 Lleva COPIA Biblioteca NIST |  |  |  | FALSE | ~07-11-16 14:52 ACR>HV En contacto con Sergio con los requerimientos |  |  | A |  | FALSE | 27947 |  | FALSE | 2b0ffc13-91ab-438e-b69e-057364abf0cd
53077 | 2016-10-31 12:42 | 129 |  | 2 | 2 | 1626 | 3361 | 32753 | 286 | 1673 |  | 42 | 2016-10-31 14:29 | 42 | 2016-11-01 12:33 |  |  | mail cliente: Buen día Sergio, mi nombre es Verónica, trabajo en el ITEM (Laboratorio de Aduana), sección orgánica. Quería comentarte que estoy trabajando con el GC15 que tenemos acreditado (una reliquia), lo utilizamos para análisis de aceites, perfil de ácidos grasos. En la última visita de mantenimiento lo único que se le cambió fue el inserto, desde entonces no puedo obtener definición en los picos del cromatograma, el esteárico sale junto con el oleico y no tengo manera de obtener una buena definición. Yo creo que es la columna pero no tengo manera de asegurarlo, tampoco cuento con una columna extra para intercambiar y ver si mejoro los resultados. ¿Existe alguna posibilidad de solicitarles otra visita técnica en la cual traigan ustedes una columna que tengan en uso para hacer pruebas? En caso de ser la columna estaríamos necesitando su remplazo. La columna que usamos es una: DB-WAX 60 m x 0.320 mm 0.5 micrones 20 a 240°/250° Nos mantenemos en contacto, saludos y muchas gracias!! |  | 67053 |  | FALSE | ~02-11-16 12:01 ACR>HV veronica me dijo que hay q esperar a que envien la OC ~31-10-16 14:30 HV >ACR Combinar ju 03/11. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 55465117-70b1-401c-868e-c6d709722d06
53085 | 2016-11-01 08:38 | 129 | 2016-03-02 10:10 | 6 | 2 | 49 | 182 | 29734 | 1423 | 2692 |  | 43 | 2016-11-01 08:46 | 129 | 2016-11-07 09:28 |  |  | Abono MP+C TIM 900 #5157 |  |  |  | FALSE | ~07-11-16 09:28 ACR>HV confirmado ~01-11-16 08:47 ACR>HV Fecha en planilla para el 15/11 |  |  | A |  | FALSE | 27476 |  | FALSE | 41f101f5-b87a-46ef-ad80-7f5d17c7d393
53088 | 2016-11-01 08:59 | 129 | 2016-04-07 08:30 | 6 | 2 | 49 | 10633 | 17994 | 859 |  |  | 151 | 2016-11-01 09:02 | 129 | 2016-11-07 09:28 |  |  | Abono MP+C HPLC #5369 |  |  | 67908 | FALSE | ~07-11-16 09:28 ACR>HV confirmada ~01-11-16 09:03 ACR>HV Fecha en planiilla para el 09/11 |  |  | A |  | FALSE | 27017 |  | FALSE | 9c90c646-7b11-48b8-843e-d3972614dd1c | Y:\Service\PARTES\28_lunesscan2016-11-14-090658.pdf
53119 | 2016-11-02 09:47 | 192 |  | 2 | 2 | 571 | 4469 | 10870 | 879 | 10672 |  | 99 | 2016-11-02 10:37 | 99 | 2016-11-08 10:13 |  |  | Llamado del cliente: quiere realizar un método distinto al que venia realizando y quiere saber si el detector que tiene le sirve o debe comprar otro. Pide que lo llamen. |  |  |  | FALSE | ~02-11-16 09:54 MHS>HV ya que estan todos de viaje, se lo paso a Diego Grassi y le pido novedades. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 37fcdf1e-970f-483a-9ba5-bbef32a2a0df
53128 | 2016-11-03 09:58 | 50 |  | 4 | 2 | 4420 | 12297 | 33577 |  |  |  | 57 | 2017-01-16 14:11 | 50 | 2016-11-08 10:12 |  |  | Retiran. La entrega es Parcial, el cliente necesita comenzar a usar la Balanza Balanza N/S 209405361 |  |  |  | FALSE | ~16-01-17 16:31 NL >NL Le pedí que me mandara el resultado de diez corridas para analizar los datos. ~16-01-17 14:13 EF >NL No se fue instalada por nosotros, en estos días estamos enviandole un kit de calibracion de temperatura. ~16-01-17 14:11 EF >NL Respecto a la balanza ya comenzamos a utilizarlas pero estamos teniendo algunos problemas de reproducibilidad y nos gustaría que nos derive con alguien de asistencia técnica para que pueda darnos algunas indicaciones sobre el uso de la misma ~03-11-16 09:59 EF >ACR Retiran con el Pago, no confirmaron aun si requieren de nuestra instalacion. |  |  | A |  | FALSE | 30194 |  | FALSE | 45572888-e671-463f-abaf-77a01e66eb34
53142 | 2016-11-04 09:10 | 192 |  | 3 | 2 | 393 | 620 | 18014 |  | 11867 |  | 70 | 2016-11-08 10:09 | 129 | 2016-11-08 15:56 |  |  | Continuacion de SV 52605: Antes hicimos solo MP, ahora con equipo operativo debemos realizar Certificación. |  |  |  | FALSE | ~09-11-16 12:43 ACR>HV se suspende ya que aún no tenemos los estándares, queda pendiente ~08-11-16 15:57 ACR>HV confirmado 10/11 ~08-11-16 14:48 HV >ACR Combinar ju 10/11. ~04-11-16 10:32 MHS>MHS corresponde a OC ID 29895 - ABONO. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | cd04acb8-9fe1-43e7-8311-fa90f23944c1
53143 | 2016-11-04 09:31 | 192 |  | 3 | 2 | 393 | 620 | 18014 |  |  |  | 12 | 2017-01-03 09:42 |  |  |  |  | Continuación de SV 52599: Hicimos solo MP en GCMS-SH-121 que es un TQ-8040. Para realizar la Certificación primero debemos desarrollar el procedimiento. |  |  |  | FALSE | ~04-11-16 10:32 MHS>MHS corresponde a OC ID 29895 - ABONO. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | c5b7ea99-1569-47a7-aa23-0b6da9ea37c8
53147 | 2016-11-04 10:38 | 192 | 2016-09-21 15:29 | 1 | 2 | 393 | 620 | 18014 | 898 | 10753 |  | 42 | 2016-11-04 10:39 | 192 | 2016-11-04 10:39 |  |  | ABONO por MP+Cert en GCMS-SH-117. |  |  |  | FALSE | ~23-12-16 12:24 MHS>MHS el GCMS-SH-117 se realizo en el Parte 53146. ~08-11-16 14:26 ACR>HV hugo, se cambia, es solo MP a pedido del cliente, cuando lo leas destildalo gracias ~04-11-16 11:10 MHS>HV fecha confirmada. ~04-11-16 10:39 MHS>HV en planilla para el 15-11, se envia fecha. |  |  | A |  | FALSE | 29895 |  | FALSE | f16a6f76-3bd0-4098-a558-cca54995a592
53169 | 2016-11-07 09:38 | 129 |  | 2 | 2 | 115 | 499 | 33996 |  |  |  | 200 | 2016-12-14 14:31 | 129 | 2016-11-11 08:41 |  |  | para diagnóstico de sistema HACH AWRS con SD900 como controlador en Quilmes. |  |  |  | FALSE | ~29-12-16 16:00 ACR>HV bueno, no, se vencieron los estudios medicos tmb de braña, se hará unos nuevos y nos indicarán desde rrhh cuanod pueden ingresar. doy de baja de la planilla online ~28-12-16 11:06 HV >ACR Combinar ju 05/01. ~14-12-16 14:31 ACR>HV irá diego ya q esta habilitado ~22-11-16 10:35 SB >ACR falto algo? que necesita para entrar? ~18-11-16 14:57 HV >ACR No lo dejaron entrar por problemas de ART. ~11-11-16 09:42 ACR>HV confirmado ~08-11-16 10:52 HV >ACR Combinar vi 18/11. ~07-11-16 09:44 ACR>HV sin cargo, coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 65e288d6-472e-42f8-bd9d-4ae3958bd671
53191 | 2016-11-07 14:45 | 126 | 2016-08-17 15:53 | 4 | 2 | 403 | 637 | 33268 |  |  |  | 31 | 2016-11-22 10:38 | 129 | 2016-11-23 09:50 |  |  | N/S D305920007 REMITO ID 31772 lleva Iq/Oq/Certificación OC 28997 Llevar equipo al instalar |  |  |  | FALSE | ~23-11-16 10:01 ACR>HV el 24/11 gustavo solo los entrega ~22-11-16 10:38 SB >ACR lo lleva cuando va a instalar la otra balanza. ~17-11-16 09:55 ACS>ACR llegó mail de Yanina Possanzin, Solo se debe ENTREGAR, la instalacion la programaremos en cuanto en planta SB esten dadas las condiciones ( mobiliario). ~16-11-16 16:28 ACS>ACR mail mencionando q cumplen con las CI ~07-11-16 16:52 ACS>ACR se envía CI, que indiquen lugar de instalación |  |  | A |  | FALSE | 28996 |  | FALSE | ca7730ac-4fe2-44a3-bd2c-9e03e6ba8156
53192 | 2016-11-07 14:46 | 126 | 2016-08-17 15:53 | 4 | 2 | 403 | 637 |  |  |  |  | 31 | 2016-11-22 10:39 | 129 | 2016-11-23 09:47 |  |  | remito ID 31775 Llevar equipo al instalar |  |  |  | FALSE | ~23-11-16 10:00 ACR>HV el 24/11 gustavo las entrega unicamente ~22-11-16 10:39 SB >ACR la lleva Gustavo cuando instala la otra balanza. ~16-11-16 16:42 ACS>ACR mail mencionando q cumplen con las CI ~16-11-16 16:34 ACS>ACR perdón es para Planta TERRADA. Solicitante: Matías Andrade - Coordinar con Ariel Santillán ~16-11-16 16:23 ACS>ACR Solicitante: ADRIAN CERRACIO - Planta SB - Tortuguitas ~07-11-16 16:52 ACS>ACR se envía CI, que indiquen lugar de instalación |  |  | A |  | FALSE | 28996 |  | FALSE | ab51235a-b191-4c44-b0e5-050b04f6c74a
53232 | 2016-11-10 08:56 | 192 | 2016-11-10 08:56 | 3 | 2 | 1982 | 4138 | 16494 | 236 |  |  | 95 | 2016-11-11 09:15 | 129 | 2016-11-11 08:54 |  |  | Fuimos la semana pasada por MP en HPLC segun SV 52946. Ahora mandaron OC por IQ + OQ sobre el mismo equipo. |  |  |  | FALSE | ~23-11-16 10:31 ACR>HV por el momento suspendido, nos llamarán cuando lo quieran, ~22-11-16 10:59 SB >ACR combinar para terminar la iqoq 29/11, tito. ~18-11-16 09:29 ACR>HV el usuario no entendio que ibamos hoy, dicen q hubo un mal entendido (yo hable x telefono y además le mande un mail con la fecha y los requeremientos de certificación), pero bueno, hay q coordinar otra fecha ~11-11-16 08:54 ACR>HV confirmado ~10-11-16 14:25 HV >ACR Combinar vi 18/11. |  |  | A |  | FALSE | 30597 |  | FALSE | 1025c7b3-86a9-4164-929c-87aa616a2732
53243 | 2016-11-11 10:12 | 2 |  | 4 | 2 | 258 | 6509 | 10137 | [5 empty] | 129 | 2016-11-14 12:05 | [6 empty] | FALSE | ~11-11-16 10:47 MB >ACR Listo Agos, podes enviar las condiciones a la usuaria, gracias ~11-11-16 10:30 MB >ACR Le podrás enviar condiciones de instalación? Graciaas ~11-11-16 10:30 MB >ACR esto es para DR OSCAR IRIBARNE Compardor: CONICET - IIMyC, tengo q averiguarte datos !! |  |  | R |  | FALSE | 28086 |  | FALSE | 2a321dea-977f-456d-860d-9e4da9acb53d
53248 | 2016-11-11 16:10 | 67 |  | 2 | 2 | 4037 | 12263 | 33459 |  | 1268 |  | 15 | 2017-03-31 11:20 | 68 | 2016-11-14 12:22 |  |  | mail del cliente: " Querìa hcerles una consulta. Recientemente hemos observado un error en el posicionamiento del espejo luego del encendido del equipo; y error en el detector luego del aotoajuste. Vimos que el haz del láser era débil, a la salida hacia la muestra y ademàs el laser hace un ruido como vibraciòn que antes no hacia. Querìa su opiniòn sobre estos errores y preguntarles si les parece conveniente que cambiemos el làser nosotros, tenemos uno nuevo que habìamos comprado el año pasado. De la lectura del manual no surge una calibraciòn como determinante, de manera que nos preguntamos si lo podrìamos hacer nosotros, o creen poco probable que se relacione con un deterioro del mismo. Desde ya muchas gracias.Cordialmente Gabriela Foray" |  | 67448 |  | TRUE | ~31-03-17 15:17 ACR>HV confirmado ~28-03-17 16:48 AM >ACR Cambio de día: combinar jue 27/4. ~28-03-17 15:32 AM >ACR Combinar mie 26/4. En conjunto con CM54592. ~28-03-17 14:36 DC >HV Llego OC; Se puede coordinar ~16-11-16 07:52 EG >HV Hablé con Gabriela y me dijo que el FTIR esta dando error de espejo fijo, el laser hace un sumbido y al desconectarlo deja de hacerlo. Quedamos que ella va a averiuar para que vayamos para tratar de dejar funcionando el equipo ya sea en forma provisoria porque estan comprando un equipo y necesita por el momento que este operativo. Nos va a llamar para informar como seguimos. ~14-11-16 15:04 EG >HV Recien llamé nuevamente y me dijeron que Gabriela hoy no fue a trabajar, la llamo mañana. ~14-11-16 12:22 EG >HV Llamé para hablar con Gabriela y no atiende el interno, llamo mas tarde. |  |  | A | 6088.041 | FALSE |  |  | FALSE | 8595db66-3eea-47f8-885e-7ea058617c15
53252 | 2016-11-14 08:27 | 129 |  | 2 | 2 | 1316 | 7453 | 28418 |  |  |  | 68 | 2016-11-14 11:58 | 68 | 2016-11-14 12:12 |  |  | mail cliente: Hola Eliana!! Buenas tardes!! Estamos teniendo problemas con el equipo TOC; en varas ocasiones se desconecta de la computadora y nos tira error. Hasta ahora pudimos hacerlo andar pero me gustaría que lo revisen. Podrá venir algún técnico la próxima semana?? Espero rta!! Gracias!! |  |  |  | FALSE | ~19-01-17 17:03 EG >HV Se puede cerrar el parte ya que no tuvimos novedades por 2 meses. ~19-01-17 17:02 EG >HV Me comunique con Romina por mail y luego hablé por telefono, me comentó que la computadora se estaba colgando cuando dejaban corriendo una secuencia pero dijo que estaban sin aire y hacia mucho calor. En ese momento no presentaba la falla, lo iban a probar una vez que reparen el aire y si volvia a fallar nos llaman para generar un servicio. ~16-11-16 07:49 EG >HV Hace 2 dias que estoy tratando de comunicarme con Romina y es imposible, si no esta comiendo esta en reunion. Hoy intento nuevamente. ~14-11-16 12:12 EG >HV Llame para hablar con Romina y estaba almorzando, llamo mas tarde. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 46af51d8-2e2d-48cd-a615-973c8892c5ed
53268 | 2016-11-14 14:47 | 67 |  | 6 | 2 | 372 | 582 | 22336 |  | 4055 |  | 43 | 2016-11-16 11:26 | 129 | 2016-11-17 10:27 |  |  | OC por MP+C de un (1) TIM-550 |  |  |  | FALSE | ~17-11-16 10:28 ACR>HV confirmado ~16-11-16 11:26 HV >ACR Combinar mi 30/11. ~14-11-16 14:48 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 30650 |  | FALSE | 25f55c72-6fbb-4215-b072-42626e343744
53278 | 2016-11-15 09:33 | 129 | 2016-09-09 14:20 | 13 | 2 | 2064 | 5925 | 32635 |  |  |  | 101 | 2016-11-16 08:52 | 129 | 2016-11-17 10:20 |  |  | Solicitan 2da capacitación del soft de UV-VISIBLE |  |  |  | FALSE | ~24-11-16 08:50 ACR>HV confirmado ~16-11-16 10:46 HV >ACR Combinar ma 06/12. ~15-11-16 09:40 ACR>HV mail cliente p tener en cuenta la fecha: Con respecto a la capacitación pendiente del software, se tendría que realizar un martes debido a la disponibilidad de los sectores involucrados. |  |  | A |  | FALSE | 29318 |  | FALSE | 8cbd0bcc-b44e-4526-9d21-0d0dc95f5259
53282 | 2016-11-15 14:50 | 2 |  | 4 | 2 | 126 | 5372 | 34161 | [5 empty] | 129 | 2016-11-17 09:31 | [6 empty] | TRUE | ~29-03-17 15:27 ACR>HV se puede coordinar ~29-03-17 15:27 ACR>HV CI EN Y:\Service\Condiciones de Instalación\Fichas confirmadas Clientes\Fac Farm y Bqca ~28-03-17 12:22 ACR>HV me llamo agustin navarro me pidio que le reenvie las CI q ya las tiene asi combinamos fecha ~14-02-17 14:41 ACR>HV me evio un correo Nicolas Jabois nmjabois@gmail.com pidiendo la instalación, le reenvíe las CI |  |  | A |  | FALSE | 26023 |  | FALSE | 804d4fbd-0183-480c-882d-65fe736ab403
53295 | 2016-11-16 15:31 | 129 | 2016-05-04 09:52 | 5 | 2 | 4959 | 11651 | 30970 | 1312 | 12941 |  | 43 | 2016-11-16 15:33 | 43 | 2016-11-16 15:33 |  |  | No enciende, tiene el trafo quemado |  |  |  | FALSE | ~16-11-16 15:33 ACR>HV lo lleva Javi Mallón cuando termine el KF31 |  |  | A |  | FALSE | 25619 |  | FALSE | 36664a60-22b3-4047-b5cc-380d09e53870
53300 | 2016-11-16 16:47 | 126 | 2016-08-17 15:53 | 4 | 2 | 403 | 12190 | 33502 |  |  |  | 31 | 2016-11-22 11:11 | 129 | 2016-11-23 09:52 |  |  | Entrega con REMITO ID 31885 |  |  |  | FALSE | ~23-11-16 10:02 ACR>HV la lleva gustavo 25/11 ~22-11-16 11:11 SB >ACR la lleva gustavo el viernes que instala balanza. ~16-11-16 16:52 ACS>ACR esta impresora se instalará en balanza AUW-220 ver parte 52151. |  |  | A |  | FALSE | 28996 |  | FALSE | e2951d8d-5273-4691-a43c-e38d28e12f8d
53301 | 2016-11-17 09:12 | 192 |  | 6 | 2 | 474 | 6755 | 8238 | 104 | 5656 |  | 101 | 2016-11-17 09:22 | 129 | 2016-12-02 11:38 |  |  | OC por Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) UV-1603 Shimadzu, serie A10783500100, código "627-UV-01". |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 14:44 ACR>HV este servicio no se hizo en diciembre, se conifrma se hace vi 07/04 ~23-11-16 12:44 ACR>HV confirmado ~17-11-16 10:40 HV >ACR Combinar lu 05/12. |  |  | A |  | FALSE | 30687 |  | FALSE | 38bffc9c-0e61-49a8-821f-e590ca858184
53302 | 2016-11-17 09:30 | 129 | 2016-05-04 09:52 | 2 | 2 | 4959 | 11651 | 30970 | 1329 | [8 empty] | cont 52540 modulo CA31 |  |  |  | FALSE | ~17-11-16 09:33 ACR>HV por falta de reactivo y balanza no se completó la instalación, el usuario informará cuando tenga el reactivo |  |  | R |  | FALSE | 25619 |  | FALSE | e47d4919-e160-4bf4-a371-91d06639ab05
53335 | 2016-11-21 11:19 | 67 |  | 1 | 2 | 1782 | 3609 | 30605 |  | 7034 |  | 101 | 2016-11-25 12:14 | 129 | 2016-11-30 16:16 |  |  | OC por MP de un (1) UV-1800 (incluye V+E) |  |  |  | FALSE | ~01-12-16 10:53 ACR>HV confirmadas la fecha pido pasaje a juliet ~29-11-16 14:22 HV >ACR Combinar lu 19/12. (Al día siguiente UNC). ~21-11-16 11:21 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 30755 |  | FALSE | 0d1d91af-e10e-4ba9-b4d2-f99333e45151
53344 | 2016-11-21 16:25 | 129 |  | 2 | 2 | 277 | 856 | 24041 | 981 |  |  | 68 | 2016-11-22 16:31 | 68 | 2016-11-21 16:29 |  |  | no arranca la bomba mecánica |  |  |  | FALSE | ~04-01-17 09:23 SB >ACR se encarga FI de pedirle al representante la reparacion de la misma. ~01-12-16 12:32 ACR>HV Entro a taller 22/11 Fuente turbo MsMs IT1339C529 ~22-11-16 16:32 SB >HV Me traje la fuente de la bomba rotativa, esta quemada la electronica. Lo ve Antonio en el taller a ver si puede descubrir los valores de los resistores de la placa. ~21-11-16 16:29 ACR>HV hablaron con eze tenemos q ir xq dejo de funcionar una bomba rotativa |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | 79d339b2-5f54-4fd4-a9b5-f6acd1142140
53354 | 2016-11-22 14:45 | 67 |  | 2 | 2 | 347 | 7557 | 34295 |  | 7326 |  | 70 | 2016-11-29 11:22 | 129 | 2016-12-02 09:20 |  |  | EDX-900HS: creen tener el tubo de rayos X envejecido |  | 68724 |  | FALSE | ~13-01-17 07:24 AB >HV Hable con el cliente y le explique que con las fotos que habian enviado era dificil determinar si se trataba del tubo de rayos X, el problema es que casa ves necesitan tener el equipo encendido durante mas tiempo (1hr, 2 3 y ahora medio día ) para que al medir unos estandares que tienen le de valores correctos. Le pregunté cada cuanto realizaban la calibracion de energía del detector y el usuario desconocia que habia que calibrarlo. por estos motivos quedamos en cotizarle una visita. ~14-12-16 09:44 ACR>HV adri se iba a poner en contacto ~06-12-16 09:38 ACR>HV fotos en: Y:\Service\FOTOS de Servicios\YPF podrán revisar si hay q cotizarles tubo nuevo + visita? ~30-11-16 12:24 ACR>HV el viernes le hacen el MP con otra empresa y de ahi nos mandan una foto si se puede para confirmar q sea eso, de ahi le cotizamos el service y el tubo luego de la aprobación se va ~29-11-16 11:22 HV >ACR Combinar vi 02/12. ~22-11-16 14:48 DC >SB habria que contactarlos para ver si tenemos que pasar o bien pueden determinar lo que tenemos que cotizarles |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 321b86f0-f396-42ab-bd6c-1c38df396257
53359 | 2016-11-23 08:23 | 129 |  | 2 | 2 | 258 | 388 | 26724 |  |  |  | 12 | 2016-11-25 11:53 | 12 | 2016-11-23 08:27 |  |  | se le dobla muy seguido el émbolo de la jeringa |  |  |  | FALSE | ~04-01-17 09:25 SB >ACR no puedo poner esperas por alguna misteriosa razon. ~04-01-17 09:24 SB >ACR selecciona mal los liquidos de lavado. le explique que liquidos tiene que poner y prueba. ~23-11-16 08:29 ACR>SB ser pone el diagnostico de cesar |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 3a915a48-945f-4e58-ad36-befd0cf34996
53364 | 2016-11-23 12:49 | 129 | 2015-06-10 08:36 | 13 | 2 | 411 | 6991 | 32491 | 1447 |  |  | 57 | 2016-11-23 12:50 |  |  |  |  | Solicita capacitación sobre el equipo |  |  |  | FALSE | ~29-11-16 16:53 NL >NL Se le envió lista de materiales necesarios. ~23-11-16 12:50 ACR>HV cuando tengan los reactivos solicitarán fecha |  |  | R |  | FALSE | 23575 |  | FALSE | 8f7e5947-a525-4299-ad4c-98dc9904945c
53376 | 2016-11-25 08:48 | 67 |  | 3 | 2 | 121 | 5002 | 12259 |  | 8781 |  | 101 | 2016-11-25 11:42 | 129 | 2016-11-30 10:25 |  |  | OC por IQ/OQ y CERTIFICACION de un (1) UV-1700 |  |  |  | FALSE | ~30-11-16 10:25 ACR>HV confirmado ~29-11-16 11:21 HV >ACR Combinar ju 01/12. ~25-11-16 08:50 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 30809 |  | FALSE | b5a6c2e4-9460-4a88-8f8b-b820e8f34ca4
53392 | 2016-11-29 11:13 | 67 | 2016-11-29 | 2 | 2 | 1721 | 3456 | 7680 | 202 | 4101 |  | 74 | 2016-11-29 14:38 | 129 | 2016-12-06 09:32 |  |  | OC por cambio de optica del SPD (del HPLC#6), hay OC por los repuestos tambien | Se realiza reemplazo de los espejos M1; M2 ; M3 :Red ; Ventana y lámpara D2. Se chequea Exactitrud Fotometrica ,exactitud long. De Onda , ruido y deriva con resultados Optimos. Energia D2 Ref. a 237 Nm 1330. Concluido GI |  | 68176 | FALSE | ~28-12-16 12:50 DC >HV LLego OC por rep Adicional ~06-12-16 10:43 ACR>HV llego a taller 05/12 ~29-11-16 11:14 DC >ACR deben enviar el modulo a taller |  |  | A |  | TRUE | 30830 |  | FALSE | c57474bb-2e16-4ae1-8cde-f95e1ae52372
53406 | 2016-11-30 11:45 | 50 |  | 4 | 2 | 411 | 817 | 10563 |  |  |  | 50 | 2016-12-07 09:31 | 50 | 2016-11-30 11:56 |  |  | Entrega Remito 31967 LLEVAR NOTA |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 14:19 EF >HV Les aclaro, que el equipo ya esta en la UTN, no hay que llevar Nota, solo el HVG y 4 lámparas. ~16-03-17 11:07 EF >HV Cuando confirmen las CI, llevar HVG y Lamp As con remito, las otras 3 lamparas salen sin remito. ~16-03-17 11:03 EF >HV Llegaron las 3 lamparas: Hierro, Cobre y Mercurio. tambien se entrega un HVG y una lámpara de AS. Las tres lamparas Hierro, Cobre y Mercurio ya fueron declaradas en el remito junto con la entrega del equipo. ~26-01-17 09:52 EF >ACR Falta aun el HVG ~26-01-17 09:47 EF >ACR Llegaron las tres lámparas faltantes, las tiene Pablo en stock, llevar día de la instalacion - sin remito, se puede llevar un acuse de recibo. ~05-12-16 12:19 EF >ACR Confirmado con Hernan Martinez de deposito, se entrega mañana 6/12 de 10 a 13 o de 14 a 17 ~01-12-16 15:09 ACR>HV fechas correcta 06-07/12 ~01-12-16 11:42 EF >EF Espero confirmacion del cliente 01 o 02/12 ~30-11-16 12:06 EF >HV Vamos programando la entrega con el parte 53407, luego se coordina la instalacion. ~30-11-16 11:56 EF >HV Se entrega un HGV-1 N/P 206-17143-58 y tres lamparas Cat Hueco (ver OC 30498) llegan en la PO-2495, el cliente ya esta informado de esto. ~30-11-16 11:52 EF >HV envié e-mail a Gutierres y Reina, informando que vamos a programar la entrega parcial, pues nos faltan tres lamparas de cat hueco. |  |  | A |  | FALSE | 30274 |  | FALSE | 2ab4ff7a-6d9b-4795-832e-73694313474d
53407 | 2016-11-30 11:57 | 50 | 2016-11-30 11:45 | 4 | 2 | 411 | 817 | 20514 |  |  |  | 50 | 2016-12-07 09:30 | 50 | 2016-11-30 11:57 |  |  | Entrega Remito 31967 LLEVAR NOTA |  |  |  | FALSE | ~14-12-16 11:23 EF >ACR LLEVAR EL CABLE ~05-12-16 12:19 EF >ACR Confirmado con Hernan Martinez de deposito, se entrega mañana 6/12 de 10 a 13 o de 14 a 17 ~01-12-16 15:10 ACR>HV fechas correcta 06-07/12 ~01-12-16 11:42 EF >EF Espero confirmacion del cliente 01 o 02/12 ~30-11-16 12:06 EF >HV Vamos programando la entrega con el parte 53406, luego se coordina la instalacion. ~30-11-16 11:58 EF >HV CI por el DRB, enviadas a Silvio Bressan (bressan@frba.utn.edu.ar civil@civil.frba.utn.edu.ar) |  |  | A |  | FALSE | 30274 |  | FALSE | d22986e0-ca9a-4cb3-8c19-6be3c0eeff44
53424 | 2016-12-01 12:29 | 129 |  | 2 | 2 | 175 | 345 | 23857 |  |  |  | 57 | 2016-12-21 09:44 | 129 | 2016-12-21 09:44 |  |  | Entro a taller 21/11 Sampler Gilson 197061 | El muestreador no inicializa. Se detecta dañada la fuente de alimentación y se repara la misma. Se comprueba que el equipo realice la inicialización y mueva todos los motores. El equipo deberá probarse junto el sistema ARCS. Concluido NLL | 68112 |  | FALSE | ~21-12-16 09:45 MHS>ACR hay que llevar con el sampler la FC ID 57233 para que nos generen la orden. La OC esta en la carpeta, avisame que le pido a contaduria que la emita. ~05-12-16 10:35 ACR>DC gisela.paone@merck.com |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | c7a06ad1-41fd-43b1-a29e-c35c54e9c2f7
53441 | 2016-12-02 15:39 | 129 |  | 2 | 2 | 1631 | 8719 | 19816 | 1433 | 10892 |  | 57 | 2016-12-05 11:31 | 101 | 2016-12-05 11:31 |  |  | le aparece error WL Check | Se reemplaza motor de espejo selector de lampara y fusible de placa fuente. Se prueba el equipo en exactitud fotometrica y en longitud de onda. Concluido GI | 68311 | 68313 | FALSE | ~05-12-16 08:29 ACR>ACR equipo a prestamo con remito id 32000 ~02-12-16 15:41 ACR>HV hablaron con Javier tienen q traer el equipo a taller le daremos uno a préstamo |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | cc1d94ff-134a-4048-a7eb-90c23b9d5aae
53445 | 2016-12-05 08:50 | 129 | 2016-04-21 11:30 | 13 | 2 | 4596 | 11316 | 33037 | 1409 | 13084 |  | 65 | 2016-12-05 12:53 | 129 | 2016-12-06 09:35 |  |  | solicitan 2da capacitación |  |  |  | FALSE | ~14-12-16 08:19 ACR>HV se reprogramó según pedido del cliente para el lu 19/12 ~06-12-16 09:58 ACR>HV confirmado ~05-12-16 12:54 HV >ACR Combinar vi 16/12. |  |  | A |  | FALSE | 26667 |  | FALSE | ceb297bb-b06d-4130-b1d2-6f8aaccbad67
53458 | 2016-12-05 10:29 | 192 |  | 2 | 2 | 277 | 856 | 4515 | 1 |  |  | 70 | 2016-12-05 11:15 | 129 | 2017-02-10 10:08 |  |  | una de las bombas LC10A hace un pitido/zumbido fuerte. MC contemplado dentro del abono. |  |  |  | FALSE | ~05-12-16 15:42 ACR>HV confirmado ~05-12-16 12:48 HV >ACR Combinar mañana. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 996158aa-53f8-4d0e-a4f2-417576807b3d
53474 | 2016-12-05 16:00 | 129 |  | 2 | 2 | 12 | 6175 | 13551 | 305 | 7775 |  | 57 | 2016-12-05 16:02 | 57 | 2017-01-31 10:59 |  |  | Entro a taller 01/12 | Se detecta placa CPU y cable flexible, dañados por derrame de líquido. Se reemplazan repuestos dañados. Se realiza limpieza del inyector. Se realizan ensayos de repetibilidad a varios volúmenes de inyección, con resultados positivos. Se realizan ensayos de linealidad com resultados positivos. Se comprueba el correcto funcionamiento general del nyector. Concluido AP | 68318 | 68319 | FALSE | ~16-02-17 16:50 MHS>MHS llego OCs por servicios y repuestos. ~16-02-17 11:30 MHS>MHS avisar a ernesto presa asi lo manda a retirar. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | c9c05eb0-2ca0-4ce1-a297-3d8fb5937286
53478 | 2016-12-05 19:54 | 129 | 2016-09-21 15:29 | 6 | 2 | 393 | 620 | 16331 | 1183 |  |  | 12 | 2016-12-05 19:58 | 129 | 2016-12-05 19:58 |  |  | ABONO MP+C LCMS-SHIM-017-LC |  |  |  | FALSE | ~05-12-16 19:58 ACR>HV Fecha en planilla 28 al 30/12. confirmado |  |  | A |  | FALSE | 29895 |  | FALSE | 10492b85-7028-454d-846f-c39763007716
53503 | 2016-12-06 17:47 | 126 |  | 4 | 2 | 35 | 8598 | 11657 |  |  |  | 31 | 2016-12-07 09:14 | 126 | 2016-12-07 09:15 |  |  | Equipos en poder cliente N/S D306620063 balanza; N/S D459002707 EP-90 lleva IQ/OQ/Certificación |  |  |  | FALSE | ~14-12-16 09:17 ACR>HV envie ci ~06-12-16 17:50 ACS>ACR Chequear si reunen CI y fijar fecha |  |  | A |  | FALSE | 30512 |  | FALSE | 97635739-85bf-4b3a-bc39-581918616cd4
53507 | 2016-12-07 09:42 | 126 |  | 4 | 2 | 2 | 398 | 28499 | [9 empty] | El cliente ya tiene el equipo lleva IQ/OQ/CERT |  |  |  | FALSE | ~09-02-17 10:46 ACS>ACR Agos chequear si reunen las CI, gracias! |  |  | A |  | FALSE | 27707 |  | FALSE | f8fafda1-8b10-4bec-8af3-aeffbd51741a
53517 | 2016-12-07 16:29 | 129 |  | 2 | 2 | 132 | 3154 | 11628 |  |  |  | 70 | 2016-12-13 11:27 | 70 | 2017-01-04 09:29 |  |  | En una de las visitas que hicimos con Sebastian Felix a Maprimed , Andres Jimenez del Pino , me informo que el software del HPLC tiene dos inconvenmienes: 1) Cuando hay un usuario ingreso con su clave y está haciendo una corrida, si otro usuario quiere entrar al online, no puede debe reiniciar la pc. Todo un inconveniente para el usuario. 2) Cuando van hacer el backup , no pueden distinguir los archivos porque le figuran encriptados. |  | 71274 |  | FALSE | ~04-01-17 09:30 SB >ACR no puedo poner esperas ~13-12-16 11:27 ACR>HV adrian dijo q: Hablé con Andrés y me pidió coordinar una visita para principio de febrero que vuelven de las vacaciones y ver estos temas con tranquilidad. ~07-12-16 16:30 ACR>HV mailq me mando ariel |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 3be6bb46-55f7-4dc2-982a-7228072b121f
53522 | 2016-12-12 10:59 | 192 |  | 6 | 2 | 391 | 7157 | 30592 | 823 |  |  | 171 | 2016-12-14 11:46 | 129 | 2016-12-14 11:46 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación sobre un (1) sistema HPLC #1 Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~14-12-16 11:51 ACR>HV fecha para 2-3/01. Confirmado |  |  | A |  | FALSE | 30985 |  | FALSE | 41743643-600b-4c26-a731-3ec57b5ed233
53523 | 2016-12-12 10:59 | 192 | 2016-12-12 10:59 | 6 | 2 | 391 | 7157 | 30592 | 1005 |  |  | 171 | 2016-12-14 11:46 | 129 | 2016-12-14 11:46 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación sobre un (1) sistema HPLC #2 Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~14-12-16 11:52 ACR>HV fecha para 2-3/01. Confirmado |  |  | A |  | FALSE | 30985 |  | FALSE | 4a06a2e0-585b-4c6c-aec6-3dc1f9fad8de
53539 | 2016-12-13 08:47 | 129 |  | 2 | 2 | 1242 | 5742 | 21126 |  | 4111 |  | 67 | 2017-02-10 10:02 | 67 | 2017-02-10 10:02 |  |  | Entro a taller 07/12 | El cabezal pierde los datos seteados. Se debe reemplazar la placa por problemas en el circuito de carga de baterias. El cliente no acepta el presupuesto. El colorímetro no se repara por decisión del cliente. Concluido AC | 68510 | 68511 | FALSE | ~20-02-17 14:50 DC >ACR no se repara por decision del del cliente, pueden retirar, REMITO listo |  |  | R | 6109.7523 | TRUE |  |  | FALSE | 13eedabc-26ac-4291-a8b4-3d52b1de6fdb
53544 | 2016-12-13 11:35 | 67 |  | 2 | 2 | 146 | 2801 | 22516 |  | 11783 | [7 empty] | OC por Serv Correctivo de un MULTINA (incluye V+E, debemos sacar nosotros) |  |  |  | FALSE |  |  |  | A |  | FALSE | 31013 |  | FALSE | 0b0eb8e6-1b62-4329-a53a-0f21936000d0
53554 | 2016-12-13 15:33 | 2 |  | 4 | 2 | 5161 | 12512 | 32957 |  |  |  | 152 | 2017-03-02 14:57 | 129 | 2016-12-26 12:22 | [6 empty] | FALSE | ~06-03-17 11:54 MB >ACR Agos, por favor avisar cuando vayan a instalar para enviar factura gracias ~03-03-17 10:27 MB >MHS OC relacionada con la 30304.- ~03-03-17 10:27 MB >MHS Sale con ID de Rem 32818 - Por ahora sólo va la entrega aproximadamente en un mes pedirán instalación ~14-12-16 14:02 ACR>HV envie CI ~13-12-16 15:38 MB >SB Por el momento enviar condiciones de instalación. Piden que la misma la efectuen a partir del 16/01 que se reincorpora la usuaria.- |  |  | R |  | FALSE | 30298 |  | FALSE | e562a357-a8a0-4b8f-9ed9-c4e93b3ecbe1
53566 | 2016-12-14 10:43 | 129 | 2016-11-16 14:20 | 3 | 2 | 812 | 1570 | 27609 | 527 |  |  | 95 | 2016-12-26 12:22 | 95 | 2016-12-26 12:22 |  |  | Los días 12 y 13 de Diciembre estuve en granix en haciendo una certificación de un GC 2014 la cual no se pudo concretar por tener un ruido y deriva bastante importante. Después de varias pruebas se concluyó que el ruido proviene de la linea de gases. Así que tendremos que volver corregir eso para certificar el equipo. |  |  |  | TRUE | ~10-03-17 10:50 SB >HV Hugo, pedi las trampas la semana pasada, 3 en total. Esperamos a que lleguen, Rodrigo nos avisa. ~31-01-17 08:54 HV >ACR Cuando llegan? ~26-01-17 10:28 ACR>HV huguis, como seguimos con esto? ~04-01-17 09:34 SB >ACR no tenemos trampas en stock, no se cuando vienen, preguntar a pabloT. ~21-12-16 14:43 ACR>HV Buen día Ernesto,Gracias por el tiempo dedicado. Quedo mas que claro las dudas que teníamos. Ya que nosotros seguimos realizando análisis y no teníamos certezas de que tanto podíamos confiar en los resultados obtenidos. Pero si tengo que pedir una fecha para realizar esta reparación cuanto antes, porque no podemos tener el equipo sin calibrar. Ya me pondré en contacto con su par administrativo para ver cuando pueden venir y pedir presupuesto con lo que le vayan a poner al equipo. Nuevamente te agradezco la respuesta y deseándole un muy buen año nuevo. Saluda atte. |  |  |  |  | FALSE | 30681 |  | FALSE | 93d9ccce-259f-4004-94b1-73c4520a7cc5
53569 | 2016-12-14 11:39 | 67 |  | 2 | 2 | 473 | 6040 | 14826 |  | 11975 |  | 31 | 2016-12-26 11:10 | 31 | 2016-12-14 11:40 |  |  | AUW-220: les tira error CAL E4 | Se realiza desarme y limpieza del unibloc. Se realizan ensayos de linealidad, repetibilidad y excentricidad con resultados optimos. Concluido GI | 68632 |  | FALSE |  |  |  | A | 6063.7996 | TRUE |  |  | FALSE | 43026b60-9bb2-47c9-ae41-5e0c2e58203a
53585 | 2016-12-16 12:50 | 67 | 2016-06-06 09:51 | 4 | 2 | 361 | 4250 | 33274 | [5 empty] | 129 | 2016-12-26 12:19 |  |  | Instalacion GC-2010, ya enviaron aceptacion por V+E |  |  |  | FALSE | ~27-12-16 09:08 ACR>HV vuelvo enviar ci a crieforagrufor@gmail.com ~16-12-16 14:32 ACR>ACR envia a mendezjorge2001@yahoo.com.ar ~16-12-16 14:32 ACR>ACR envie CI |  |  | A |  | FALSE | 26139 |  | FALSE | bf10ba13-1a77-4446-92cb-e33930474f61
53597 | 2016-12-19 13:57 | 129 |  | 2 | 2 | 393 | 620 | 18014 | 893 |  |  | 12 | 2016-12-19 13:58 | 12 | 2016-12-19 13:58 |  |  | Solicito pedirles un Mantenimiento Correctivo por un gcms sh-120. El mismo está operativo, pasa la sintonía, pero deja de adquirir en forma imprevista, indicando el siguiente error TRAP CURRENT INSUFICIENT. |  |  |  | FALSE | ~19-12-16 14:02 ACR>HV lo ve sergio cuando va a realizar el mp+c del lcms |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 469a8ee8-1ae8-41d3-8925-a3927ed06e90
53598 | 2016-12-19 14:15 | 129 |  | 2 | 2 | 2083 | 4970 | 26918 |  | 4948 |  | 57 | 2016-12-19 14:17 |  |  |  |  | fue javi 14/12 según cm 26197 ENTRO A TALLER 16/12 | Se realizò la reparaciòn de la placa fuente de las làmparas, y se realizaron ensayos de funcionamiento sin detectarse fallas. N.LL | 68731 |  | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 069465d5-aaf1-4c90-b7c5-a8c719be42ba
53613 | 2016-12-21 08:25 | 129 |  | 2 | 2 | 393 | 620 | 18014 | 1518 | 12358 |  | 70 | 2016-12-21 08:26 | 70 | 2016-12-21 08:26 |  |  | Lo que ocurre es que las conexiones con mangueras hechas entre material de vidrio, como mezcladores y fraccionadores, están comenzando a tener pérdidas, creemos que al tiempo de instalación (un año) |  |  |  | FALSE | ~21-12-16 08:26 ACR>HV lo ve adri cuando va a realizar un MP según parte 53472 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 65042a23-9cd4-4123-a398-dbd6ed610e4f
53620 | 2016-12-21 11:04 | 192 |  | 6 | 2 | 32 | 3027 | 30840 | 3 |  |  | 171 | 2016-12-21 11:56 | 129 | 2016-12-21 11:56 |  |  | ABONO por MP+Cert en HPLC DES C02. |  |  |  | FALSE | ~21-12-16 11:56 ACR>HV confirmado ~21-12-16 11:08 MHS>ACR fecha de planilla, se realizan entre los dias 27 al 29-12-16. |  |  | A |  | FALSE | 31116 |  | FALSE | b339ee18-13c6-4f1c-b891-d23a0f8dd9ba
53621 | 2016-12-21 11:04 | 192 | 2016-12-21 11:04 | 6 | 2 | 32 | 3027 | 30840 | 304 |  |  | 171 | 2016-12-21 11:56 | 129 | 2016-12-21 11:56 |  |  | ABONO por MP+Cert en HPLC DES C03. |  |  |  | FALSE | ~21-12-16 11:56 ACR>HV confirmado ~21-12-16 11:08 MHS>ACR fecha de planilla, se realizan entre los dias 27 al 29-12-16. |  |  | A |  | FALSE | 31116 |  | FALSE | 379d2aaa-9dd5-4420-9c89-8388f0f7b474
53622 | 2016-12-21 11:04 | 192 | 2016-12-21 11:04 | 6 | 2 | 32 | 3027 | 30840 | 502 |  |  | 171 | 2016-12-21 11:57 | 129 | 2016-12-21 11:57 |  |  | ABONO por MP+Cert en HPLC DES C04. |  |  |  | FALSE | ~21-12-16 11:57 ACR>HV confirmado ~21-12-16 11:09 MHS>ACR fecha de planilla, se realizan entre los dias 27 al 29-12-16. |  |  | A |  | FALSE | 31116 |  | FALSE | 75df0946-bae3-40ed-a3b3-ac7dfc9b9552
53626 | 2016-12-21 12:59 | 2 |  | 4 | 2 | 2326 | 12521 | 30955 |  |  |  | 129 | 2017-02-10 09:25 | 129 | 2017-02-10 09:25 | [6 empty] | FALSE | ~14-03-17 16:56 MB >MB Agos se fue el 26-12-16 ~21-12-16 13:02 MB >ACR PHC10101 N/S: 162922567059 / 16293256005 / 162932568005 ~21-12-16 13:01 MB >ACR HQ40d, N/S 160500022743 / 160500022882 / 160500022744 ~21-12-16 13:00 MB >ACR Agos se abre sólo a efectos de gtía, faltan las pilas y se envian los equipos |  |  | R | 6109.7271 | FALSE | 30967 |  | FALSE | da7c5ccf-c74b-46f5-bbd8-2fe92b54bf75
53629 | 2016-12-21 14:58 | 129 |  | 2 | 2 | 11 | 2855 | 8521 |  | 3922 |  | 31 | 2016-12-26 12:10 | 31 | 2016-12-26 12:10 |  |  | mail: Hola Diego, como estas? Por cuestiones operativas recién ayer pudimos instalar la bomba reparada en el equipo, pero al querer ponerla en funcionamiento notamos una muy marcada fluctuación de la presión. A que puede deberse? Ustedes probaron la bomba en condiciones operativas? Porque al ponerla a bombear desconectada de la columna a un flujo de 5 ml/min, vemos que en lugar de hacer un "chorrito" continuo hace como pulsos y eso hace fluctuar la presión. Que nos recomiendan que podríamos hacer aca? Gracias. | Se chequea el equipo observando una gran inestabilidad de la presión. Se ajustan parametros sin conseguir resultados satisfactorios. Se reemplazan válvulas, fritas, sensor de presión sin poder conseguir compenzar el desgate del mecanismo de la bomba. Se sugiere el reemplazo de la bomba. Concluido GI. |  |  | FALSE | ~28-12-16 14:48 GI >HV Hable con Saul. me comento que la bomba se encuentra inestable. le comente que aca anduvo muy bien con el cambio de los repuestos listados en el parte. Le pedi purgue y bombee con metanol y luego de unos 20 minutos llame y seguia con el mismo problema. enviaran el equipo nuevamente. ~28-12-16 14:43 GI >HV Hable con Saúl, me comento que la bomba se encuentra inestable.le sugerí puegue y bombee metanol con identicos resultados. El queria desarmarle los cabezales pero le dije que no ya que de lo contario tendria que cambiar sellos. ~21-12-16 15:00 ACR>HV llamo y se lo pase a gustavo |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | 70045acf-2d3b-41f0-b38c-19b4e4ec078b
53632 | 2016-12-21 15:12 | 126 | 2016-12-21 15:12 | 4 | 2 | 43 | 11214 | 18568 |  |  |  | 70 | 2017-03-15 10:48 | 192 | 2017-03-16 11:42 |  |  | IQ/OQ/CERT Bonificado! Entregar con remito ID 32123 |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 09:38 MHS>HV confirmado con Giselle. ~15-03-17 14:15 HV >MHS Combinar ju 23/03. ~15-03-17 09:44 MHS>HV Giselle: "Buenos días, necesito por favor que tengan en cuenta las fechas del 22/03 y 23/03 para la instalación, certificación y calificación de este equipo en la planta de JLS, necesitamos por favor lo tengan presente ya que a principios del mes de abril tendremos una inspección municipal, a la brevedad les enviare la planilla que me enviaron con las condiciones de la instalación. Gracias." ~26-12-16 12:35 ACR>HV LO LLEVA EZEQUIEL 27/12 ~22-12-16 10:08 ACS>ACR Chequear si ya reunen las CI |  |  | A |  | FALSE | 29215 |  | FALSE | 83c7f221-6b51-49af-b8b7-9f5a99dd316f
53636 | 2016-12-21 16:34 | 2 |  | 4 | 2 | 5273 | 12314 | 33656 |  |  |  | 2 | 2016-12-26 12:09 | 2 | 2016-12-26 12:09 | [6 empty] | FALSE | ~03-01-17 15:49 MB >ACR Agos el N/ de Serie es 16090C052471 se lo llevaron hoy del transporte ~21-12-16 16:35 MB >ACR Falta el número de serie y lotes si los hay. Cuando el cliente tenga el equipo cerramos el parte.- |  |  | R |  | FALSE | 31097 |  | FALSE | 1f214cf7-11bb-4b2d-87a9-e0101c479c84
53637 | 2016-12-22 08:13 | 129 |  | 2 | 2 | 32 | 95 | 32831 | 1367 | 4152 |  | 57 | 2016-12-22 08:13 | 129 | 2016-12-22 08:13 |  |  | Entro a taller 20/12 | Se realiza desarme ,limpieza y reemplazo de o´ring de la válvula de tres vias. También fué necesario el reemplazo de los tornillos de fijacion de la misma. Se realizan pruebas del equipo sin que se observen pérdidas. Concluido GI |  |  | FALSE | ~03-01-17 09:05 AC >ACR Se lo llevó JM el 28/12. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 838a5481-a3d1-4973-97ac-80e8db9cb81b
53640 | 2016-12-22 09:11 | 126 | 2016-12-22 09:04 | 4 | 2 | 43 | 9430 | 10090 | 1618 | 13453 |  | 151 | 2016-12-22 12:21 | 129 | 2016-12-22 12:21 |  |  | entregar con remito ID 32131 IQ/OQ/CERT DEL DETECTOR, bonificado! Detector de Fluorescencia para UHPLC Shimadzu |  |  |  | FALSE | ~27-01-17 10:32 ACR>HV se hace solo instalación, el IQ/OQ/CERT se realizarán luego de la instalación del soft ~24-01-17 15:44 ACR>HV confirmado se realiza 31/01 - 01/02 ~28-12-16 08:53 HV >HV Equipos entregados. Según Velia todavía no tienen el lugar. Esperemos que llamen. ~23-12-16 12:15 ACR>HV no se instaló ya que se instala en los nuevos UHPLC que se entregan la primer semana de enero combinar la instalación junto a ellos ~22-12-16 12:21 ACR>HV se lleva e instala 23/12 ~22-12-16 10:08 ACS>ACR Chequear si ya reunen las CI |  |  | A |  | FALSE | 29217 |  | FALSE | e205adf0-fe66-4151-84fb-dc59124a3b91 | Y:\Service\PARTES\20170205220731369_0030.pdf
53642 | 2016-12-22 09:13 | 126 | 2016-12-22 09:04 | 4 | 2 | 43 | 9430 | 10090 |  |  |  | 70 | 2016-12-26 12:05 | 50 | 2017-01-03 14:10 |  |  | entregar con remito ID 32134 No lleva IQ/OQ/CERT |  |  |  | FALSE | ~25-01-17 10:54 ACR>HV proponemos lu 06/02 ~13-01-17 07:33 AB >HV Ya pedimos a Japon las licencias electrónicas, tambien hablé con Juan Martin Carril de IT y ya tenía todo lo ncesario. Quedé en llamarlo cuando llegaran las licencias para coordinar una visita. ~28-12-16 08:53 HV >HV Equipos entregados. Según Velia todavía no tienen el lugar. Esperemos que llamen. ~23-12-16 12:23 ACR>HV entregado, ya saco la infoo adrian ~23-12-16 07:22 AB >ACR No entregar todavias pro favor, hay qye sacar los S/N para que nos envien las llaves virtualizadas. ~22-12-16 12:17 ACR>HV se entrega 23/12 pablo estela ~22-12-16 10:09 ACS>ACR Chequear si se puede instalar |  |  | A |  | FALSE | 29217 |  | FALSE | 833d69bf-bb61-4f44-aaf1-26c1840e15ea
53644 | 2016-12-22 09:15 | 126 | 2016-12-22 09:04 | 4 | 2 | 43 | 9430 | 10090 | [9 empty] | IQ/OQ/CERT Bonificado! |  |  |  | FALSE | ~11-01-17 12:04 ACS>ACR vendrá en PO-2522 ~22-12-16 09:50 ACS>ACR Agos, la balanza no está en stock. Tenemos q ver que hacemos. |  |  | R |  | FALSE | 29217 |  | FALSE | 06407afa-5a64-4d2d-9516-631b9a459aea
53671 | 2016-12-23 16:16 | 50 |  | 4 | 2 | 3902 | 12560 | 34318 |  |  |  | 12 | 2017-02-09 14:58 | 50 | 2016-12-23 16:17 |  |  | remito 32172 |  | 68891 |  | FALSE | ~20-02-17 15:03 ACR>HV confirmada la fecha, solicito pasajes a juli ~14-02-17 16:03 ACR>HV vuelve de vacaciones 17/02 ~13-02-17 16:38 SB >ACR me equivoque con el numero agos, es 23/2, sorry!!! ~13-02-17 11:22 ACR>HV ES FERIADO, por favor combinar otra fecha ~09-02-17 15:03 SB >HV combinar 27/2, sergio. ~03-02-17 08:54 MB >ACR Ya llegó equipo a Cba. Poner fecha instalación.- ~12-01-17 08:35 EF >HV retiraron el equipo, se puede coordinar fecha de instalacion ~10-01-17 12:42 ACR>HV ci en Y:\Service\Condiciones de Instalación\Fichas confirmadas Clientes\Weber OC 31147 ~10-01-17 09:27 EF >ACR Deberan estar pagando aprox el 25/01, luego se puede coordinar que retiren. ~06-01-17 11:48 DC >ACR llego OC por los V&E ~04-01-17 16:10 EF >ACR CI re enviada a O. Menso ~04-01-17 16:01 EF >ACR Diego C, ya cotizo los viaticos para la instalacion ID 68891, aguardamos OC ~03-01-17 10:06 EF >HV El equipo se instala en Cordoba, falta me envien todos los datos, hable hoy con la compradora Tamara. ~23-12-16 16:17 EF >ACR CI, enviadas a tamara de Compras, falta confirmar el usuario y el destino final del equipo. No incluye envio ni viaticos |  |  | A |  | FALSE | 31147 |  | FALSE | 1aceb818-2a1e-4e73-a483-d14a92a9d57a
53674 | 2016-12-26 09:39 | 126 |  | 4 | 2 | 35 | 8598 | 11657 |  |  |  | 31 | 2016-12-26 11:30 | 126 | 2016-12-26 11:30 |  |  | SN: D473140003 - SN: D473140002 equipos en poder cliente |  |  |  | FALSE | ~11-01-17 12:14 ACS>ACR retiraron 02-01-17 ~26-12-16 09:40 ACS>ACR Enviar CI. Deben indicar si van a adquirir el IQ/OQ/CERT |  |  | A |  | FALSE | 31079 |  | FALSE | c3f8b7a9-84b8-4387-8b31-24d6940f5a69
53691 | 2016-12-26 12:29 | 126 |  | 4 | 2 | 5113 | 12018 | 32644 |  |  |  | 12 | 2017-02-09 14:22 | 129 | 2016-12-27 11:50 |  |  | v+e a cargo cliente |  | 69997 |  | FALSE | ~24-02-17 12:19 ACR>HV le falta la conexion de gases ~09-02-17 16:25 ACR>SB lo llame calcula q va a tener terminado la instalacion de los gases la semana q viene pero tdv no esta seguro, le vamos enviando cotiza por viaticos ~09-02-17 14:23 SB >HV pongo tentativo 1-2 de marzo si tienen CI, si las cumplen vamos. ~08-02-17 15:17 ACS>ACR chequear si reunen CI ~27-01-17 10:01 ACS>ACR retirado ~16-01-17 14:12 ACS>ACR en estos dias retira transporte ~11-01-17 12:13 ACS>ACR Te comento que estoy de vacaciones, estoy de regreso el 16 de enero, ni bien llegue me ocupo del tema. Norberto ~27-12-16 09:19 ACR>ACS envie ci ~26-12-16 14:33 ACS>ACR favor enviar CI, gracias! |  |  | R |  | FALSE | 29649 |  | FALSE | 6a9c3bac-263e-4279-b2c9-63d8d3129317
53694 | 2016-12-26 14:47 | 126 |  | 4 | 2 | 2974 | 9444 | 11531 |  |  |  | 101 | 2017-03-15 10:46 | 126 | 2017-01-16 12:21 |  |  | V+E para la instalación a cargo de Jenck Incluye IQ/OQ/CERT |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 09:46 ACR>HV confirmado solicito pasajes a juli ~20-03-17 08:38 HV >MHS Combinar ma 04/04 con regreso mi 05. ~16-03-17 11:56 ACS>MHS Dijo Marne q el ANMAT estaría pasando a ppios de Abril. ~16-03-17 11:51 MHS>HV Marne acaba de llamar, pregunta fecha de viaje. ~08-03-17 14:55 EF >SB Confirmaron las CI ~19-01-17 12:06 ACS>ACR recibieron equipos ~12-01-17 08:53 ACS>ACR Hoy entregaremos equipo en transporte ~11-01-17 09:40 ACS>ACR Agos, Favor enviar CI, Gracias! ~11-01-17 09:40 ACS>ACR Tenemos que despachar equipo junto con GC de OC 29561. Parte 53826. |  |  | A |  | FALSE | 29562 |  | FALSE | 4cbb1e3c-f3c6-48fc-9746-ae101f86b7f7
53703 | 2016-12-27 15:08 | 126 |  | 4 | 2 | 3447 | 7848 | 26145 |  |  |  | 31 | 2016-12-28 08:45 | 129 | 2016-12-28 08:45 |  |  | D305820093 equipo en poder cliente |  |  |  | FALSE | ~11-01-17 12:22 ACS>ACR les mandé mail para q indiquen si tenemos q instalar o lo hacen ellos. ~09-01-17 15:21 ACS>ACS retiraron 05-01 ~27-12-16 15:51 ACR>ACS envie ci ~27-12-16 15:09 ACS>ACR Favor enviar CI, gracias! ~27-12-16 15:09 ACS>ACR Luego que paguen retiran. |  |  | A |  | FALSE | 31134 |  | FALSE | 8ae318bc-2bac-4c17-b198-e4a34b121fb1
53732 | 2017-01-02 10:27 | 67 |  | 2 | 2 | 35 | 100 | 11657 |  | 3761 |  |  |  | 137 | 2017-01-05 10:42 |  |  | Ingreso SPD-10A Serie Nº C20332901826 |  | 68842 | 68833 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 4aa5a46d-ec4e-4a10-bee9-f741353c53c9
53744 | 2017-01-03 11:35 | 50 |  | 4 | 2 | 3095 | 10542 | 28138 |  | 11542 | [7 empty] | Son repuestos para una modificación de un GC-2014AT (Comprado en OC 56253) llevar todo con remito 32592 |  |  |  | FALSE | [5 empty] | FALSE | 30209 |  | FALSE | 2ab779bc-deaa-471c-8f47-22bf4ca408f2
53749 | 2017-01-03 16:13 | 67 |  | 2 | 2 | 701 | 3074 | 11520 | 1207 | 12588 |  | 151 | 2017-01-05 15:13 | 151 | 2017-01-03 16:14 |  |  | HPLC: CC-044 - tiene problemas de reproducibilidad ******ES EL EQUIPO DS-009 HPLC #1****** |  |  |  | FALSE | ~05-01-17 15:16 PJE>SB Me dijo que hacia lo que le dije, lo probaba y cualquier cosa llamaba. ~05-01-17 15:15 PJE>SB Hable con gustavo le recomende purgr el inyector primero en 100% de MeOH para eliminar cualquier burbuja. Luego con el equipo andando que verificara que no hubiera ninguna perdida, ya que el equipo habia sido modificado hace unos dias. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 7f35381c-ecdd-47f2-952b-2d1a13b90db4
53752 | 2017-01-04 09:19 | 129 |  | 2 | 2 | 701 | 3074 | 11520 | 1207 | 4145 |  |  |  | 43 | 2017-01-04 09:20 |  |  | viene del cm 53595 llego al taller 03/01/17 |  | 68962 | 68964 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 7da6d51a-59fc-4c77-a67c-6b1dcceed85d
53761 | 2017-01-04 16:15 | 129 |  | 2 | 2 | 49 | 3967 | 20850 | 180 |  |  | 70 | 2017-01-04 16:22 | 129 | 2017-01-04 16:22 |  |  | fluctua mucho la presión |  |  |  | FALSE | ~04-01-17 16:22 ACR>HV va Adri vi 06/01 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | ba0da070-ce70-4ec9-a140-501780ba82a4
53778 | 2017-01-05 11:47 | 129 |  | 2 | 2 | 1626 | 3361 | 12993 |  | 7849 |  | 12 | 2017-01-05 15:06 | 12 | 2017-01-05 11:51 |  |  | error cuando comienza la corrida |  |  |  | FALSE | ~05-01-17 15:07 SB >ACR se les quemo el filamento 1, les dije que cambien de filamento y que llamen si no funciona. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 0d1bb1be-773c-4cd1-8f58-df1823565868
53779 | 2017-01-05 12:25 | 129 |  | 2 | 2 | 131 | 1495 | 30343 | 959 |  |  | 43 | 2017-01-05 15:06 | 43 | 2017-01-05 12:26 |  |  | Cuando conecta la columna empieza a perder |  | 68968 |  | FALSE | ~06-01-17 13:25 SB >ACR hay que venderles las ferulas de restek numero de parte 25938. ~05-01-17 12:52 JM >SB Se gasto la ferula y tuerca de entrada de columna del UHPLC.Hay que cambiar probablemente hay que cambiar la tuberia de entrada completa.Van a solicitar presupuesto visita ~05-01-17 12:26 ACR>SB se lo pase a javi mallon |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 2fb385ad-ad06-48cb-9e7f-ed0f7607d374
53793 | 2017-01-06 14:21 | 126 |  | 4 | 2 | 2326 | 4962 | 7227 | [9 empty] | "EQUIPO EN PODER CLIENTE" |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:25 ACS>ACR retirado 28-03-17 ~30-03-17 09:24 ACS>ACR equipo retirado el np 45756 ~20-03-17 09:54 ACS>ACR mail solicitando a Gabriela q retiren el equipo a la brevedad x falta de espacio en dep. ~13-03-17 14:40 ACS>MHS reiteramos mail CI ~06-01-17 14:39 ACS>ACR Agos ni bien fijes fecha avisame así enviamos factura. ~06-01-17 14:38 ACS>ACR que confirmen CI |  |  | A |  | FALSE | 30507 |  | FALSE | d07bfa98-9d21-4084-a90e-bfdf6a73fb2e
53797 | 2017-01-06 15:51 | 129 |  | 14 | 2 | 26 | 5641 | 25310 | 1607 |  |  | 156 | 2017-02-17 10:09 | 129 | 2017-02-02 09:24 |  |  | Servicio de Desarrollo, Puesta a Punto y Transferencia de Metodología Analítica para la Determinación de Anisoles en vino y Etanol en bebidas espirituosas. |  |  |  | FALSE | ~17-02-17 10:10 ACR>DG confirmado con Paula va del 20 a 22/02 ~16-01-17 14:55 ACR>DG no incluye V+E deben sacar ellos ~16-01-17 14:55 ACR>DG Este servicio lo piden para la semana del 19/02 ~06-01-17 15:52 ACR>ACR servicio posterior a la inst del GC adquirido viajaría Guille o Diego |  |  | A |  | FALSE | 29669 |  | FALSE | 9337424a-3219-4374-9888-06d0367a6a61
53800 | 2017-01-06 16:37 | 2 |  | 4 | 2 | 1004 | 12528 | 34252 |  |  |  | 101 | 2017-01-09 10:07 | 129 | 2017-03-16 11:41 | [6 empty] | FALSE | ~10-01-17 11:35 ACR>HV hugo, no tienen las CI va orellano a entregar ~10-01-17 09:08 HV >ACR Si cumplen las CI, combinar ju 12/01. ~06-01-17 16:47 MB >ACR CI enviadas ~06-01-17 16:40 MB >HV Hugo si podemos instalar antes del 20 q es la fecha límite estaría genial, sino llevarlo y dejarlo solamente. El remito lo tengo yo, que debe ir y volver porque ya figura como entregado. |  |  | R |  | FALSE | 30737 |  | FALSE | dfc17cb5-fb9c-4709-b667-ee752649c1ff
53826 | 2017-01-11 09:32 | 126 |  | 4 | 2 | 2974 | 9444 | 11531 | [5 empty] | 126 | 2017-01-16 12:13 |  |  | viáticos de instalación a cargo de Jenck Incluye IQ/OQ/CERT |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 11:56 ACS>MHS Se contactó Marne informando que le faltan los gases. ~19-01-17 12:06 ACS>ACR recibieron equipos ~12-01-17 08:52 ACS>ACR Hoy entregaremos en transporte. ~11-01-17 15:35 ACS>ACR pc lista ~11-01-17 09:35 ACS>ACR Favor enviar CI, gracias! ~11-01-17 09:34 ACS>ACR Luis está preparando la PC, cuando esté lista se enviará equipo x transporte |  |  | A |  | FALSE | 29561 |  | FALSE | 484e367e-c5f9-4f1f-bbdd-32a741e5025d
53851 | 2017-01-12 12:44 | 2 |  | 4 | 2 | 2326 | 4962 | 7227 | [9 empty] | Equipo en poder del cliente Lleva iq/oq/cert |  |  |  | FALSE | ~23-01-17 12:18 ACS>ACR retiraron 20-01-17 ~12-01-17 15:25 MB >ACR Se otorgarán 2 Becas parae curso: "Introducción a la espectrofotometría UV-Visible" ~12-01-17 12:46 MB >ACR Que retiren y luego van a instalar o se hace todo junto ~12-01-17 12:46 MB >ACR Lleva IQ, OQ, y Cert. (en calimática la OC esta cargada como la 29410) pero es todo una.- |  |  | A |  | FALSE | 29385 |  | FALSE | d58d7f22-c712-4a49-8570-0bc55dc9e13a
53852 | 2017-01-12 14:56 | 129 |  | 2 | 2 | 1626 | 3361 | 33559 | 282 | 4567 |  | 68 | 2017-01-16 12:09 | 68 | 2017-01-12 14:57 |  |  | mail: Hola Agostina, se produjo una falla de "Initialize" del equipo y estoy sospechando que es por baja tensión (tenemos 199 V), el mensaje de error, previo timeout, es: "Firmwarecheck failed". |  |  |  | FALSE | ~12-01-17 14:57 ACR>HV mail q le manda eze a usuario La falla que presenta el equipo podría haber sido originada por la baja tensión, generalmente cuando la falla da Timeout o por Firmwarecheck Failed significa que el soft no se pudo comunicar con el equipo. Uno de los posibles motivos es que se haya desconectado el cable de comunicación del lado de la pc o del equipo (tener en cuenta que el cable entra en una sola posición) si se lo conecta forzándolo al revés se quema el circuito de comunicación del equipo. Otro motivo podría ser que por la baja tensión se desconfiguro algo interrumpiendo la comunicación equipo/pc. Les recomiendo revisar las conexiones y verificar en el soft si esta configurado el correcto modelo de instrumento. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 39aa7899-d0ff-46cf-afc8-dcb0ece6338b
53858 | 2017-01-12 16:42 | 2 |  | 4 | 2 | 2993 | 7052 | 24664 |  |  |  | 70 | 2017-01-13 14:25 | 129 | 2017-01-13 14:25 | [6 empty] | FALSE | ~07-02-17 10:43 ACR>HV debido a quie aún nos falta una aprobación se cambia por el momento para el 21/02, no obstante, aún no tienen los reactivos, se realizá primeramente la instalación y cuando tengan los reactivos se pondrá en marcha ~13-01-17 14:27 ACR>HV fecha confirmada con usuario desde el 7/02 al 10/02 ~13-01-17 12:14 MB >ACR No aplica info volvada en el parte 53858 ~13-01-17 12:12 MB >ACR ID Rem 32414 por la PC e Impresora ~13-01-17 11:14 MB >ACR Relacionada con la OC 28329 |  |  | A |  | FALSE | 28328 |  | FALSE | 1b231c7f-7623-475d-9968-fa6667b46858
53870 | 2017-01-13 14:49 | 129 |  | 2 | 2 | 560 | 994 |  | 259 | 808 |  |  |  | 57 | 2017-01-13 14:54 |  |  | Entro a taller 10/01 |  |  |  | FALSE | ~28-03-17 10:11 MHS>NL llego oc, continuar sv. ~23-02-17 15:48 DC >DC COT ID Nº 68967 |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | dafd3b81-d787-4549-8953-7af20ad32f4e
53872 | 2017-01-13 15:30 | 129 | 2016-12-21 10:18 | 14 | 2 | 248 | 8984 | 21188 |  |  |  | 75 | 2017-01-18 10:27 | 126 | 2017-01-18 10:25 |  |  | Es desarrollo y transferenica de determinación de hidrazida maleica en tabaco |  |  |  | FALSE | ~17-01-17 14:22 ACS>ACR Por ahora menciona q le debemos la columna. ~17-01-17 14:21 ACS>ACR Hablé con Ceciili para obterner info de la parte administrativa, me comentó que hasta mediados de febrero estarán de licencia. Está muy conforme con el equipo como están con mucho trabajo no pudieron usarlo a full. ~17-01-17 14:12 ACS>ACR llegó la columna. Llevar con remito ID 32481 |  |  | A |  | FALSE | 30943 |  | FALSE | 290e6ae6-d613-4191-babe-4f2594d9a514
53881 | 2017-01-16 09:01 | 129 |  | 2 | 2 | 560 | 994 | 30523 | 270 | 2676 |  |  |  | 129 | 2017-01-16 09:02 |  |  | Entro a taller 12/01 |  | 69326 | 69329 | FALSE | ~28-03-17 10:12 MHS>NL llego OC por la MO, falta de los REP. Le aviso al cliente. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 83fc39f9-fda8-4f90-9a92-16f5d67babc6
53887 | 2017-01-16 15:09 | 129 | 2016-05-31 14:11 | 2 | 2 | 131 | 1598 | 32976 |  | 13351 |  | 57 | 2017-01-18 08:49 | 129 | 2017-01-16 15:14 |  |  | La semana pasada había consultado por una balanza Shimadzu que entró en el mes 06/2016 por la garantía porque en el display marcaba un error de la pesa interna. Al querer encenderla ahora no enciende y no marca nada en el display. Quisiera consultar si todavía esta en garantía. |  |  |  | FALSE | ~18-01-17 08:49 HV >ACR Que la manden a taller. ~16-01-17 15:15 ACR>HV estaría en garanía si la falla es de fábrica |  |  |  |  | TRUE | 26860 |  | FALSE | 5846b5d4-ee5d-4439-8453-c63041a7884c
53890 | 2017-01-16 15:42 | 192 |  | 2 | 2 | 826 | 1601 | 1828 |  | 1551 |  | 137 | 2017-01-16 16:54 | 192 | 2017-01-16 16:54 |  |  | Contactaron a Andres Pujalte porque hay pérdida en la enfriadora del XRF y se esta inundando. |  |  |  | FALSE | ~14-02-17 09:24 ASP>HV Se encontro la perdida reportada, se debia a una perdida por el nivel del estado de carga de la enfriadora. Se reparo dicha perdida. El equipo queda funcionando. ~16-01-17 16:54 MHS>HV va mañana Andres. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 472db26a-3070-4cf6-a802-2e5a5b5c927b
53914 | 2017-01-18 09:54 | 192 |  | 2 | 2 | 49 | 1491 | 20850 |  |  |  | 70 | 2017-01-18 09:54 | 192 | 2017-01-18 09:54 |  |  | Instalacion de DEMO LabSolution CS. |  |  |  | FALSE | ~18-01-17 10:31 MHS>HV Adrian hablo con Molina y lo confirmó. ~18-01-17 10:12 HV >ACR Va mañana AB + AP |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 1286961c-da58-4112-a9da-46e5592707c6
53915 | 2017-01-18 10:39 | 192 |  | 2 | 2 | 1822 | 5394 | 33419 |  |  |  | 43 | 2017-01-19 09:50 | 43 | 2017-01-20 09:23 |  |  | Llamar al cliente, tiene dudas sobre la proporcion de metanol que debe usar para su metodo e inyector. |  |  |  | FALSE | ~20-01-17 09:22 HV >HV Va hoy Mallón. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | ab962129-ad21-4167-850c-99bfd3ea34b3
53919 | 2017-01-18 12:35 | 126 |  | 4 | 2 | 679 | 5364 | 13067 | [9 empty] | V+E para la instalación a cargo del cliente. |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 16:31 ACS>MHS informado a Norma K. que ya pueden retirar equipo ~10-03-17 16:31 ACS>MHS avisó contable q pagaron ~06-02-17 10:11 ACS>ACR que avise contable si terminaron de pagar. ~18-01-17 12:49 ACS>ACR Instalar juntos los partes 53919 AB-3G y 53921 HPLC ~18-01-17 12:48 ACS>ACR Cuando Citromax haya pagado el Generador Nitrógeno Genius AB-3G OC 30608, podrá retirar el transporte el Generador y el HPLC de OC 26549. Todo va a Obispo Colombres para ser instalado con el QTRAP4500 que ya retiró Obispo C./Citromax. ~18-01-17 12:36 ACS>ACR Depende de pagos, esperar el ok de contable |  |  | A |  | FALSE | 30608 |  | FALSE | efc352fc-bd4f-4e9f-8b5f-8b6806739061
53920 | 2017-01-18 12:37 | 192 | 2017-01-18 12:20 | 6 | 2 | 2 | 398 | 27535 |  | 802 |  | 57 | 2017-01-20 09:21 |  |  |  |  | ABONO (renovado) por MP+C en MAS7000. A realizar en Febrero 2017. |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 11:07 MHS>HV confirmado. ~20-03-17 09:15 MHS>HV sigo sin poder comunicarme ni me responden los mails. ~17-03-17 15:44 MHS>HV envio mail. ~16-03-17 16:02 HV >MHS Combinar ma 21/03. ~07-03-17 11:10 MHS>SB coordinar junto al SV 54342. ~23-01-17 08:10 MHS>HV habian enviado aceptacion, pero ahora dicen que revisan el presupuesto y envian OC. |  |  | A |  | FALSE | 31563 |  | FALSE | 1c001ddb-bdd0-43fa-b3e9-0e6ffe242e3f
53921 | 2017-01-18 12:38 | 126 | 2016-04-13 09:24 | 4 | 2 | 679 | 5364 | 13067 | [9 empty] | V+E para la instalación a cargo del cliente. |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 16:30 ACS>MHS que retiren ~10-03-17 16:29 ACS>MHS pagaron, avisado a Norma K q pueden retirar ~18-01-17 12:48 ACS>ACR Instalar juntos los partes 53919 AB-3G y 53921 HPLC ~18-01-17 12:47 ACS>ACR Cuando Citromax haya pagado el Generador Nitrógeno Genius AB-3G OC 30608, podrá retirar el transporte el Generador y el HPLC de OC 26549. Todo va a Obispo Colombres para ser instalado con el QTRAP4500 que ya retiró Obispo C./Citromax. |  |  | A |  | FALSE | 26549 |  | FALSE | b6b6f057-b044-43b5-9702-ea69a31ee632
53927 | 2017-01-19 09:01 | 129 |  | 2 | 2 | 2326 | 12267 | 33470 |  | 13353 |  |  |  | 129 | 2017-01-19 09:08 |  |  | Entro a taller 16/01 |  | 69370 | 69371 | FALSE | ~08-02-17 12:47 MHS>MHS OC ID 31859 por MO+REP. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 48194149-1a2b-4149-b71e-ec799090ed1f
53928 | 2017-01-19 09:10 | 129 |  | 2 | 2 | 2326 | 12267 | 33470 |  | 13354 |  |  |  | 129 | 2017-01-19 09:11 |  |  | Entro a taller 16/01 |  | 69372 | 69405 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | d2b02c13-7b1a-4b3e-82e5-c6d55e63a6d9
53930 | 2017-01-19 09:32 | 129 |  | 2 | 2 | 4504 | 10590 | 29407 |  | 13355 |  |  |  | 49 | 2017-01-19 09:38 |  |  | Entro a taller 17/01 | Se reparó el ventilador de circulación interna, se calibararon las termocuplas y se realizó ensayo de funcionamiento gral. sin detectarse fallas. 6-2-2017 | 69835 |  | FALSE | ~20-01-17 08:39 MHS>HV "La incubadora la setean en 21°C pero asciende la temperatura y queda estabilizada en 24/25°C." |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | b3cbcb2c-9866-42c3-98e1-c22786fa3586
53931 | 2017-01-19 09:40 | 129 |  | 2 | 2 | 4504 | 10590 | 29407 |  | 13357 |  | 200 | 2017-01-19 10:11 | 49 | 2017-01-19 09:40 |  |  | Entro a taller 17/01 |  | 69321 | 69322 | FALSE | ~29-03-17 08:51 DB >DC Ingresó con Error E15 durante la autocomprobación, y display con luz de fondo dañada. Para dejar el mismo en óptimas condiciones de funcionamiento se requiere reemplazo de lámpara visible, de display, MP y calibración con filtros certificados. ~19-01-17 10:10 DB >DC Hay que cotizar los siguientes repuestos: A23778 (lámpara visible), LZV764 (Display), además del MP + C. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | c82e63ff-1265-496a-a804-7a90901927f3
53937 | 2017-01-19 15:33 | 67 |  | 6 | 2 | 4738 | 11610 | 32130 |  | 12448 |  | 152 | 2017-01-20 09:14 | 129 | 2017-01-20 10:36 |  |  | OC por MP+C de un (1) DRB-200 | Se realizó mantenimiento preventivo y certificacion según procedimientos vigentes. Limpieza general externa y calibración. |  |  | FALSE | ~06-02-17 10:00 HV >ACR Fabio estuvo el 02/02 en taller para estos temas. ~01-02-17 09:49 ACR>HV llegaron los equipos, asignar dia p q los haga ~20-01-17 10:36 ACR>HV cuando lleguen los equipos asignar a un tco HACH para la realización. Grax ~19-01-17 15:34 DC >ACR deben enviar el equipo a taller |  |  | A |  | TRUE | 31590 |  | FALSE | dc782150-ca14-4c83-afd0-5bb66db28550
53938 | 2017-01-19 15:34 | 67 | 2017-01-19 15:33 | 6 | 2 | 4738 | 11610 | 32130 |  | 12447 |  | 152 | 2017-01-20 09:14 | 129 | 2017-01-20 10:36 |  |  | OC por MP+C de un (1) DR-2700 | Se realizó mantenimiento preventivo y certificacion según procedimientos vigentes. Limpieza de banco optico y general, control de funcionamiento de software y hardware, exactitud de longitud de onda y de absorbancia y luz dispersa. |  |  | FALSE | ~06-02-17 10:00 HV >ACR Fabio estuvo el 02/02 en taller para estos temas. ~01-02-17 09:49 ACR>HV llegaron los equipos, asignar dia p q los haga ~20-01-17 10:36 ACR>HV cuando lleguen los equipos asignar a un tco HACH para la realización. Grax ~19-01-17 15:34 DC >ACR deben enviar el equipo a taller |  |  | A |  | TRUE | 31590 |  | FALSE | 24770c9b-f33a-4102-bdc9-7ca560e56c8d
53939 | 2017-01-20 08:41 | 129 | 2012-05-24 15:42 | 4 | 2 | 1647 | 5959 | 9833 | 783 |  |  | 12 | 2017-01-24 16:24 | 129 | 2017-03-23 14:54 |  |  | Llamo indicando que se compro e instalo en el 2012 menos el inyector automático que quedo en la caja cerraa porque no lo iban a usar y ahora si |  | 69658 |  | FALSE | ~23-03-17 14:54 ACR>HV hable con Adolfo le di fecha para ma 28/03, tienen que enviar el lunes la OC de la capacitacion ~20-01-17 08:48 ACR>HV junto al cm 53940 |  |  |  |  | FALSE | 11953 |  | FALSE | b6c2fbb1-d511-4f6c-9c65-fcc46e6014c4
53940 | 2017-01-20 08:42 | 129 |  | 4 | 2 | 1647 | 5959 | 9833 | 315 |  |  | 12 | 2017-01-24 16:24 | 129 | 2017-03-23 14:54 |  |  | se compro hace muchos años este equipo y nunca se instaló el inyector automático quedo en caja cerrada y ahora lo quieren instalar |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 14:54 ACR>HV hable con Adolfo le di fecha para ma 28/03, tienen que enviar el lunes la OC de la capacitacion ~20-01-17 08:48 ACR>HV junto al cm 53939 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | b5f203f7-3a83-45bb-b266-7e2e4727aac2
53960 | 2017-01-23 11:01 | 67 |  | 6 | 2 | 87 | 9241 | 21144 |  | 9215 |  | 101 | 2017-01-31 08:47 | 129 | 2017-02-09 16:32 |  |  | OC por MP+C de un (1) UV-1800 (incluye V+E, debemos sacar nosotros) |  |  |  | FALSE | ~06-03-17 13:01 MHS>SB le pedi pasaje a Rodrigo y Silvina. ~06-03-17 12:30 MHS>SB confirmado ~16-02-17 09:19 HV >ACR Combinar ma 14/03. ~13-02-17 09:40 ACR>HV mail: "Tal lo que te comentara telefónicamente la Lic Baroja por motivos personales ha debido extender su licencia reincorporándose el 1 de marzo. Por favor coordinar directamente con ella a partir de esa fecha. Detallo un teléfono al que podés comunicarte 02666 15 416 3001, es un celular de nuestro centro, ya que estamos sin línea fija. Disculpá las molestias". ~10-02-17 09:44 ACR>HV a partir del 01/03 nos podemos comunicar con MAriana 0266-15-416-3001 y combinar la fecha, por favor, proponer otra fecha gracias ~10-02-17 09:43 ACR>HV a partir del 01/ ~09-02-17 14:44 HV >ACR Combinar ju 23/02. I/V en el día. Remise a V.Mercedes. ~23-01-17 11:18 DC >HV Coordinar fecha (en la semana del 20/02 y que no sea Lunes ni martes) - LLEVAR REMITO ~23-01-17 11:02 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 31612 |  | FALSE | eef3b018-4e2d-4e63-9c7b-eb1e02ea04a1
53980 | 2017-01-25 11:30 | 67 |  | 6 | 2 | 1440 | 3717 | 15522 | [5 empty] | 50 | 2017-02-13 12:40 |  |  | OC por MP+C de un (1) DR-2400 | Se realiza mantenimiento del espectrofotómetro. Se realiza limpieza de banco óptico, calibración y ajustes del instrumento. Se realiza limpieza completa del instrumento. Se realiza mantenimiento preventivo y certificación. Se comprueba el correcto funcionamiento general del instrumento. |  |  | FALSE | ~16-03-17 16:37 MHS>HV aviso disponibilidad de retiro. ~25-01-17 13:00 SM >HV Para este modelo no tenemos procedimiento. ~25-01-17 11:31 DC >ACR una vez que llegue el equipo, tenemos que darle aviso a Javier Herrera para que venga a hacerlo |  |  | A |  | TRUE | 31646 |  | FALSE | 56fae877-be44-4868-9a88-2a4ded87d887
53985 | 2017-01-25 15:11 | 67 |  | 6 | 2 | 1682 | 3386 | 23688 |  | 9504 |  | 95 | 2017-01-25 15:21 | 67 | 2017-01-25 15:21 |  |  | OC por MP+C de un (1) GC-2010 Plus C/AOC-20i y 20s |  |  |  | FALSE | ~25-01-17 15:21 ACR>HV confirmado con cliente para lu 10/04 |  |  | A |  | FALSE | 31650 |  | FALSE | 7cc36a56-3084-466e-ab10-6d20e9d31592
53989 | 2017-01-26 11:39 | 67 |  | 6 | 2 | 1919 | 3950 | 15830 |  | 9721 |  | 95 | 2017-01-31 08:46 | 129 | 2017-02-08 11:25 |  |  | OC por MP+C de dos (2) GC-2014 (no incluye V+E, debe enviar el cliente) |  |  |  | FALSE | ~09-02-17 09:58 ACR>HV se cambia del 21 al 23/03 ~08-02-17 12:18 ACR>HV Agostina, Perdón, pero al confirmarte la fecha del servicio de mantenimiento, no tuve en cuenta que 2 de los días, estamos en un curso de capacitación. Por favor, podrías proponer otra fecha de visita? ~08-02-17 11:18 ACR>HV confirmado, envio datos a cliente para q saque pasajes ~08-02-17 09:21 HV >ACR Lore dice que no requiere estudios. Combinar ma 14/03 con regreso ju 16. ~30-01-17 11:44 ACR>HV requiere estudios medicos ~26-01-17 11:43 DC >HV coordinar junto al 53990, como en el servicio anterior, piden que vaya un solo tecnico) |  |  | A |  | FALSE | 31661 |  | FALSE | f1b6ac60-c7e5-4c90-9419-0923e26ad74e
53990 | 2017-01-26 11:41 | 67 | 2017-01-26 11:39 | 6 | 2 | 1919 | 3950 | 15830 |  | 9297 |  | 95 | 2017-01-31 08:46 | 129 | 2017-02-08 11:17 |  |  | OC por el servicio de MP+C de una Balanza modelo AW-220 (no incluye V+E, debe enviar el cliente) |  |  |  | FALSE | ~09-02-17 09:57 ACR>HV se cambia del 21 al 23/03 ~08-02-17 12:18 ACR>HV Agostina, Perdón, pero al confirmarte la fecha del servicio de mantenimiento, no tuve en cuenta que 2 de los días, estamos en un curso de capacitación. Por favor, podrías proponer otra fecha de visita? ~08-02-17 11:18 ACR>HV confirmado, envio datos a cliente para q saque pasajes ~08-02-17 09:19 HV >ACR Lore dice que no requiere estudios. Combinar ma 14/03 con regreso ju 16. ~30-01-17 11:44 ACR>HV requiere estudios medicos ~26-01-17 11:43 DC >HV coordinar junto al 53989, como en el servicio anterior, piden que vaya un solo tecnico) |  |  | A |  | FALSE | 31661 |  | FALSE | 217d9169-5e93-4892-9a37-5d612ed32bd3
53992 | 2017-01-27 08:32 | 129 |  | 2 | 2 | 393 | 620 | 14715 | 892 | 4294 |  | 12 | 2017-01-31 08:44 | 202 | 2017-01-27 10:03 |  |  | Tenemos problemas con la sintonía que no pasa y no detectamos nada en las corridas en scan ni en sim. |  |  |  | FALSE | ~31-01-17 12:27 ACR>HV confirmado ~31-01-17 09:59 HV >ACR Combinar mañana. ~30-01-17 15:14 ACR>HV mial: Hoy estuvo Sergio Bak, viendo la manera de resolver el problema vía Team Viewer pero no logramos resolverlo, es por esto te solicito nuevamente con urgencia un MC, por favor podrás enviarnos un técnico mañana? Hace una semana que ese equipo está inoperativo realmente necesitamos resolver esto con urgencia ~30-01-17 09:00 ACR>HV coordinar fecha ~30-01-17 09:00 ACR>HV mail cliente: Se comunicó Ignacio y le comentamos los problemas que estamos teniendo con el equipo, hicimos una prueba para ver las conecciones en la cámara y lentes pero seguimos sin detectar nada. Le comentamos que el vacío se clava en < 1.0pa. ~27-01-17 09:19 IBF>HV El cliente va a verificar estos items y en caso de no resolverlo, se volvera a comunicar con nosotros. ~27-01-17 09:18 IBF>HV (continuacion). Ademas en el ultimo tunning tuvo un potencial de detector de 2,5 KV lo cual puede indicar un problema en el detector o una mala conexion de los terminales de las lentes. ~27-01-17 09:16 IBF>HV Segun lo conversado telefonicamente con Jorge de Induser, el equipo llega a vacio de una manera sospechosamente rapida puede ser que tenga un problema en el soft. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 7a77c5bb-574b-411e-825f-1c208876f298
53993 | 2017-01-27 08:40 | 129 |  | 2 | 2 | 4143 | 3684 | 20152 | 845 | 10446 |  | 152 | 2017-01-31 08:44 | 152 | 2017-01-27 08:41 |  |  | se les mojó la parte del detector |  |  |  | FALSE | ~02-02-17 07:35 FEB>HV Se le cayo agua encima del HPLC y se mojo mucho el detector UV llegando el liquido hasta la placa. Querian indicaciones de que hacer ellos. Les recomendé limpiar la placa con isopropanol en aerosol, dejar secar y luego conectar a una linea con disyuntor y probar. Lo iban a probar y si necesitaban mayor ayuda, en virtud de los resultados llamarian nuevamente. ~31-01-17 08:44 HV >FEB Novedades? ~27-01-17 08:42 ACR>HV se lo pase a fabio |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | f937fdc5-b1c5-4a5c-ac04-af359cd323ae
53998 | 2017-01-27 09:39 | 67 |  | 2 | 2 | 15 | 395 | 8085 | 251 | 4321 |  | 57 | 2017-01-31 08:40 | 65 | 2017-01-27 09:40 |  |  | SCL-10avp: esta en corto |  |  |  | FALSE | ~31-01-17 08:40 HV >ACR Que lo manden a taller ~27-01-17 09:43 DC >DC en el parte Nº 53952 se le limpio la placa de teclas de funcion, pero ahora la falla continua, hay que pasar |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 8a471217-437d-4314-a5f5-bd1258f67275
54000 | 2017-01-27 10:04 | 192 |  | 2 | 2 | 89 | 7187 | 20669 | 1412 | 9024 |  | 70 | 2017-02-01 09:17 | 129 | 2017-02-06 11:23 |  |  | OC Por el servicio de Reparación de un (1) TOC "CCQL032" Shimadzu: reemplazo de tubería TC/IC. |  |  |  | FALSE | ~07-02-17 10:06 ACR>HV confirmado con Leonardo Magra ~06-02-17 14:51 ACR>HV confirmado ~01-02-17 09:17 HV >ACR Combinar vi 17/02. ~31-01-17 12:53 ACR>HV despues del 15/02.... ART ~31-01-17 09:55 HV >ACR Combinar mañana. |  |  | A |  | FALSE | 31670 |  | FALSE | 5ca1c0f3-d7c9-40dc-a4b3-0553199ed32c
54001 | 2017-01-27 10:27 | 129 | 2016-12-22 09:04 | 3 | 2 | 43 | 9430 | 10090 | 1618 | 13453 |  | 152 | 2017-01-31 10:15 | 129 | 2017-01-27 10:29 |  |  | IQ/OQ/CERT de la celda instalada en CM 53640 RF-20Axs 230V |  |  |  | FALSE | ~01-02-17 10:48 ACR>HV confirmado ~31-01-17 10:15 HV >ACR Combinar ju 09/02. |  |  | A |  | FALSE | 29217 |  | FALSE | 6272bde0-1df0-4ddb-a452-85748ffc8317
54007 | 2017-01-27 15:38 | 129 |  | 2 | 2 | 1286 | 2583 |  | 1226 | 12700 |  | 68 | 2017-02-06 09:27 | 68 | 2017-02-02 10:28 |  |  | error en rid, alarma en display y no se balanza |  |  |  | FALSE | ~01-02-17 09:58 EG >HV Hablé con Alba y me dijo que habló con Guillermo y ya esta haciendo las pruebas sugeridas por el, si necesita algo nos vuelve a llamar. ~27-01-17 15:46 ACR>HV llamarla Alba al int 1617 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 297a8972-7e64-447b-80fe-9e8220c286d6
54008 | 2017-01-30 08:31 | 129 |  | 2 | 2 | 1748 | 6302 | 16767 | 537 | 8247 |  | 68 | 2017-01-30 15:10 | 42 | 2017-01-30 08:32 |  |  | se les rompió la PC y necesitan que lo asesoren para instalar el soft |  |  |  | FALSE | ~08-02-17 08:42 EG >HV Ayer hablé con Guillermina porque ya tienen la PC nueva, me concete por temviewer e instalamos el soft lcsolution y lo configuramos. Quedo funcionando correctamente, lo prueban y avisan. ~01-02-17 10:04 EG >HV Hablé con Matias y aun no tienen la PC, cuando la tengan nos vuelve a llamar para guiarlo con la instalación del soft. ~31-01-17 14:53 EG >HV Llamé 2 veces para hablar con Matias y la segunda vez me dijeron que se retiró. Mañana lo vuelo a llamar. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 360224bb-bcc0-45a4-9351-8e47e3be1cc9
54009 | 2017-01-30 08:38 | 129 |  | 2 | 2 | 146 | 10246 | 33195 | 872 |  |  | 57 | 2017-01-30 15:10 | 99 | 2017-01-30 08:40 |  |  | "La primera fue por que cambiaron la lámpara de D2 querían alinearla. Eso quedó OK. Las otras fueron porque el Cu no les está dando bien (aun luego del cambio de lámpara). Indagando, vi que el equipo esta muy poco sensible" |  |  |  | FALSE | ~03-02-17 15:52 NL >HV Aparentemente tiene mal alineado el mechero, le dí explicaciones de como hacerlo. veremos. ~30-01-17 08:40 ACR>ACR mail diego: Le pedí que mida el caudal de aspiración y me dio 5.6mL/min. Le pedí que destape el nebulizador y que controle la alineación del mechero, pero se estaba yendo ahora, asi que le dije q el lunes haga eso y te llame Nelson (estoy de vacaciones). |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 2223f538-bda4-4e03-9537-4f7873fff0f0
54011 | 2017-01-30 09:26 | 129 |  | 2 | 2 | 4206 | 9260 | 25593 | 956 | 11056 |  | 95 | 2017-01-30 15:07 | 95 | 2017-01-30 09:26 |  |  | "Error C2" y se le prende la luz roja |  |  |  | FALSE | ~01-02-17 10:17 EM >HV Hablé con Gaston y lo van a enviar a taller ~01-02-17 08:40 EM >HV Le da error de celda ni bien enciende. Le cambiaron el agua y sigue igual. ~30-01-17 09:27 ACR>HV se lo pase a tito |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 27c5f6c2-ecd7-43d3-9d87-c6c982a77dac
54012 | 2017-01-30 09:41 | 129 |  | 2 | 2 | 325 | 640 | 4533 | 1379 |  |  | 65 | 2017-01-30 15:07 | 65 | 2017-01-30 09:42 |  |  | "no le resuelve una gradiente" |  |  |  | FALSE | ~30-01-17 09:54 ACR>HV probablemente tiene un problema de estabilización de columna, le pidio que haga unas pruebas y sino vuelve a llamar ~30-01-17 09:42 ACR>HV se lo pase a pablo piccione |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 2bd3c8a3-a009-47bb-a5c4-cea620d04d7a
54016 | 2017-01-30 11:07 | 67 |  | 2 | 2 | 2580 | 5599 | 30936 |  | 12840 |  | 57 | 2017-01-30 15:05 | 57 | 2017-01-31 08:34 |  |  | ICPE-9000: no encuentra la funcion para volumen de dilucion |  |  |  | FALSE | ~30-01-17 16:54 NL >HV Ya se le aclararon las dudas. ~30-01-17 11:09 DC >HV pide por favor que lo llamemos |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | ec7c5dea-34f2-4b5e-8c3e-dd34cb6eefb9
54018 | 2017-01-30 15:03 | 192 |  | 2 | 2 | 2183 | 4638 | 19091 |  |  |  | 15 | 2017-01-31 14:48 | 15 | 2017-02-09 16:14 |  |  | Mail del cliente: "Conseguimos que nos compren compus nuevas y necesitamos cambiar los soft de un cpu a otro. El viernes hable por telefono con Alfredo Manso y nos recomendo que el cambio de los cpu los hicieran uds, y para eso tenian que venir hasta aca, yo necesitaria que me envies una cotizacion de eso, considerando que tenemos 3 equipos (gc,ftir,aa). PAOLA" |  |  |  | FALSE | ~15-02-17 09:37 AM >HV Por ahora no tienen una PC adecuada para el QP. ~10-02-17 16:49 SB >SB test ~09-02-17 15:56 AM >HV Van a cambiar sólo la PC del AA y del QP. No cambiarán la del FTIR. ~06-02-17 09:26 HV >ACR Alfredo hablará con ellos para asegurarse que tienen las PC adecuadas. ~31-01-17 14:49 HV >ACR En este caso el FTIR tiene microscopio. Entonces Alfredo puede ir e instalar el soft del FTIR + AA, y con ayuda remota instalar el de GC. ~31-01-17 08:02 MHS>ACR a "labcriminalisticalp@yahoo.com.ar" se contacta a Paola Menghi |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | d2ec8b98-84f7-4ebc-a4d5-91f2b438a1b9
54020 | 2017-01-31 08:33 | 192 |  | 2 | 2 | 4206 | 9260 | 28167 | 956 | 11056 |  | 202 | 2017-01-31 14:37 | 202 | 2017-01-31 14:37 |  |  | Mail del cliente: "Te solicito una visita a planta dado que el GC tiene un error en el generador de hidrogeno (OPGU-2200S): el error aparece en la celda y el código es C.2" |  |  | 70302 | FALSE | ~01-02-17 08:26 IBF>HV Hugo, agos ya le mando un correo a la gente de tuteur para que lo envien a taller. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 740427e4-7ef6-48c8-afa9-bf931de9623a
54024 | 2017-01-31 09:51 | 126 | 2017-01-31 09:33 | 4 | 2 | 49 | 3967 | 8579 |  |  |  | 70 | 2017-02-16 09:20 | 129 | 2017-02-08 11:31 |  |  | OC FOB Items 1 y 2 llevan IQ/OQ/Cert OC 27480 |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:46 ACS>ACR mail de Adrian B. Analia, esto todavía no se hizo, tengo el parte en mí escritorio. El tema es que los equipos están con problemas y hasta no tener eso resuelto no van a instalar el software. Slds, Adrián. ~24-02-17 15:02 ACR>HV confirmado mi 01/03 ~21-02-17 14:03 ACR>HV a la espera de q vaya PP mi 22/02 se ahí si deja los equipos funcionando se realizará esta instalación el mi 01/03 ~16-02-17 09:20 HV >ACR Combinar mi 01/03. ~08-02-17 15:33 ACR>HV además piden que sea Adrian ~08-02-17 14:36 ACR>HV mail: Agostina, Debemos coordinar la fecha de instalación. Por cuestiones operativas de uso de equipo no podremos realizarlo este lunes. Me pondré en contacto contigo para coordinar una nueva fecha. Quien es la persona que vendrá a realizar la instalación y capacitación? ~08-02-17 11:03 HV >ACR Combinar lu 13/02. ~02-02-17 09:14 ACR>HV combinar fecha ~01-02-17 12:21 ACS>ACR mail de Andrea: la semana que viene le pasaremos una fecha estimada en la que podríamos disponer del equipo para poder realizar la instalación/IQ/OQ /certificación (OC 2016001014). Le consulto si Ud. me puede informar o con quien debo comunicarme, por el tema de la capacitación en el mismo. ~31-01-17 15:33 ACS>ACR maill de Juan Garro: Hemos recibido el software hoy por la tarde. A diferencia de la gente de validaciones no requeriremos una instalación inmediata. La Dra. Martinez se contactará con vos para coordinar la instalación/IQ/OQ certificación (OC 2016001014). ~31-01-17 09:55 ACS>ACR Agos como Valeria Nadal parte 54021 confirmó q recibió el Software para su sector, le envié mail a Garro que nos indique si los q son para él se pueden instalar. |  |  | A |  | FALSE | 28867 |  | FALSE | 356926ad-bc05-44eb-8575-a5c1bf528838
54026 | 2017-01-31 10:13 | 129 |  | 2 | 2 | 2703 | 5863 | 28113 |  |  |  | 152 | 2017-03-07 16:18 | 161 | 2017-01-31 10:17 |  |  | Hach Digital Digesdhal P/N 44336-62 S/N 150700005707 dejo de funcionar |  |  |  | FALSE | ~15-02-17 14:59 ACR>ACR avisarme a czuleta@ossesanjuan.com.ar cuando llegue el equipo ~31-01-17 10:17 ACR>HV esta en garantía todavía, les pedi q lo envien al taller |  |  |  |  | TRUE | 27838 |  | FALSE | 389cccd0-3b50-47a6-aaa3-be916c3ff518
54028 | 2017-01-31 10:35 | 129 |  | 2 | 2 | 411 | 6991 | 29193 | 1555 |  |  |  |  | 202 | 2017-01-31 10:36 |  |  | Entro a taller 25/01 QP2020 ns Q21425400339 |  |  |  | FALSE | [5 empty] | TRUE |  |  | FALSE | 1c861b89-06c1-4538-bada-8c3974ea323c
54029 | 2017-01-31 10:41 | 129 |  | 2 | 2 | 919 | 1797 | 12468 | 994 | 3912 |  |  |  | 151 | 2017-01-31 10:42 |  |  | Entro a taller 30/01 luego del cm 53969 | Se chequea exactitud de caudal y estabilidad de presión. Concluido AC |  |  | FALSE | [5 empty] | TRUE |  |  | FALSE | d4b9fc60-52a3-4c24-9bde-3c08d69366ca
54030 | 2017-01-31 10:44 | 129 |  | 2 | 2 | 115 | 497 | 24180 |  | 13427 |  |  |  | 74 | 2017-01-31 10:47 |  |  | Entro al taller 30*01 | Se realizó mantenimiento preventivo y certificación según procedimientos vigentes. Limpieza de banco óptico y general, control de funcionamiento de hardware y software, control de exaxtitud y repetibilidad y calibración con emisión de certificados. Se deja pendiente el cambio de portacelda en espera de la recepción del repuesto. El equipo funciona correctamente. | 70750 | 70752 | FALSE | ~29-03-17 15:37 FEB>ACR El número de serie real es DR2800 1183015. Hay que avisarles cuando llegue el repuesto LZV600. ~28-03-17 15:13 DC >HV Llego OC; Piden que lo vayamos certificando sin ese soporte ~08-03-17 12:47 DB >AC Cotizar MP+C y reemplazo de sujeta celdas (está roto). DB ~17-02-17 11:20 DB >HV Lo enviaron para verificar funcionamiento, MP + C. Del sector dicen que tienen diferencias en las lecturas, sin mayor precisión. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 5e1856bc-b956-4efe-9ed0-67bb8738bbc5
54031 | 2017-01-31 11:07 | 129 |  | 2 | 2 | 2725 | 5907 | 13782 | 1224 |  |  | 33 | 2017-01-31 14:30 | 33 | 2017-01-31 11:10 |  |  | problemas de ignición |  |  |  | FALSE | ~31-01-17 14:30 HV >HV Le pedí que verifique el Ar y pérdidas. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | a41cd018-6b02-45b6-89ee-f3a063e0460f
54034 | 2017-01-31 11:50 | 129 | 2016-03-02 10:40 | 3 | 2 | 74 | 10143 | 15603 | 577 |  |  | 152 | 2017-01-31 11:52 | 129 | 2017-01-31 11:51 |  |  | Abono MP+C HPLC SR-002 Febrero 2017 **** solo cert + linealidad **** |  |  |  | FALSE | ~31-01-17 12:50 ACR>HV no se realizarán ningun servicio hasta que se muden los sectores completamente ~31-01-17 11:52 ACR>HV Fecha en planilla vi 03/02 |  |  | R |  | FALSE | 26658 |  | FALSE | 4f73fa13-b1d5-45ef-8632-2183e6716f02
54043 | 2017-01-31 12:55 | 129 |  | 2 | 2 | 1743 | 3521 | 15359 |  | 7780 |  | 75 | 2017-01-31 12:57 | 75 | 2017-01-31 12:57 |  |  | se les murió la PC del NIR |  | 69618 |  | FALSE | ~07-02-17 10:24 ACR>FI MAIL: Consiguieron el mismo disco, esta semana lo envían a san luis y vamos a esperar para ver si al menos recuperamos el disco. Cualquier novedad te escribo en marzo y te cuento si es necesario que vengas o bien si lo solucionamos. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 8840aa6f-2479-4d60-afce-b3694a6eceba
54051 | 2017-02-01 10:22 | 129 |  | 2 | 2 | 30 | 447 | 20395 |  | 12992 |  | 68 | 2017-02-01 15:57 | 68 | 2017-02-01 10:23 |  |  | Se les cortó la luz y no les arranca el labsolution |  |  |  | FALSE | ~01-02-17 12:46 EG >HV hable con Ariel y despúes del corte de luz no arrancaba el servicio del LabSolution, intentamos volviendo a un punto de restauración y no funcionó. Me conecte por team viewer y reinstalamos el programa. ~01-02-17 10:23 ACR>HV se lo pase a eze |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 3cf478b6-be00-4754-bfeb-005fc82fbcd5
54053 | 2017-02-01 10:59 | 129 | 2016-09-21 15:29 | 6 | 2 | 393 | 620 | 18014 | 898 |  |  | 12 | 2017-02-20 12:11 | 129 | 2017-02-01 11:00 |  |  | Abono GCMS-SH-117. Febrero 2017 |  |  |  | FALSE | ~01-02-17 11:00 ACR>HV Fecha en planilla 21/02. Confirmado |  |  | A |  | FALSE | 29895 |  | FALSE | a84f3ff3-4967-4f97-b68d-bf7efccf3034
54061 | 2017-02-02 11:43 | 126 |  | 4 | 2 | 1065 | 2076 | 33926 |  |  |  | 101 | 2017-02-13 10:49 | 126 | 2017-02-10 09:49 |  |  | lleva IQ/OQ/CERT OC 30598 Equipo en poder del cliente |  |  |  | TRUE | ~30-03-17 16:48 AM >ACR ¿Confirmaron las C.I.? ~30-03-17 09:29 ACR>HV mail: Buenas tardes, nos gustaría solicitar el servicio de capacitación para el Espectofotometro que había quedado pendiente. De ser posible comenzaríamos a partir de la semana que viene. Preferentemente jueves por las mañanas. Por favor pónganse en contacto con nosotros para que podamos informarle al bioquímico. Desde ya gracias y saludos. ~10-02-17 14:32 ACS>ACR Cuando vayan a instalar deben retirar del cliente un sobre con certificado de excención original IVA. Es para contable. gracias! ~10-02-17 08:34 ACS>ACR Agos chequear si se puede instalar, gracias! ~10-02-17 08:32 ACS>ACR Pagaron. Equipo en poder del cliente ~09-02-17 15:24 ACS>ACR lLa OC 31721 se anuló. El servicio sale de OC 30598 ~09-02-17 15:22 ACS>ACR El equipo lo entregará Sebas Salvo al momento de recibir el pago. ~07-02-17 16:15 ACS>ACR coordinar fecha a partir del pago con Sebastián Vain ~07-02-17 16:14 ACS>ACR Pagarán el jueves 09-02 ~02-02-17 11:57 ACS>ACR CI enviadas |  |  | A |  | FALSE | 30598 |  | FALSE | 02ce8864-7fd3-40b8-be97-50426d6603a7
54064 | 2017-02-03 08:16 | 129 |  | 2 | 2 | 413 | 8358 | 20576 | [9 empty] | Hola Javier, te escribo desde la Facultad de Agronomía por un espectrofotómetro marca Shimadzu que viniste a revisar en el mes de septiembre. Los usuarios están preocupados porque dicen que fluctúa mucho en la lectura. Podremos coordinar una visita? |  |  | 69827 | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | e8f64d30-550b-455c-aae6-fdba5d7e34a4
54073 | 2017-02-06 10:53 | 33 |  | 2 | 2 | 4136 | 9545 | 28340 | 1488 | 13168 |  | 33 | 2017-02-06 10:53 | 33 | 2017-02-06 10:53 |  |  | Se comunicó el jueves con problemas de burbujeo por el drenaje. |  |  |  | FALSE | ~06-02-17 10:55 HV >HV Después de varios mails, destaparon la antorcha (sales) pero tenía baja energía y no pasaba la calibración. Hoy avisa que encontró la antorcha 2 mm mal. Funciona. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 9372f676-b155-481b-b73c-e5e7fb61343d
54074 | 2017-02-06 10:56 | 33 |  | 2 | 2 | 4080 | 9408 | 27232 |  | 9000 |  | 33 | 2017-02-06 10:57 | 33 | 2017-02-06 10:57 |  |  | El viernes llamó Andrea por pérdidas en el drain. |  |  | 69848 | FALSE | ~06-02-17 10:58 HV >HV Hoy hablé con Verónica y las pérdidas vienen del Air filter. Le pedí que lo desarmen y traten de lavar eel flotante. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | a4fe2ba6-84e6-4ba1-ad5b-8dfd7e62a145
54076 | 2017-02-06 12:24 | 192 |  | 6 | 2 | 2194 | 4664 | 18378 |  | 3507 |  |  |  | 129 | 2017-02-13 12:46 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y certificacion de un (1) UV-Mini 1240 marca Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~06-02-17 14:45 MHS>HV envian el equipo al taller de JENCK SA. ~06-02-17 12:26 MHS>HV Diego cotizo el servicio sin viaticos, entiendo que el cliente manda el equipo. Al confirmar ésto activo el parte. |  |  | A |  | TRUE | 31817 |  | FALSE | 6c6e5d0a-2973-4e00-828c-d0501d49ed58
54080 | 2017-02-06 15:42 | 2 |  | 4 | 2 | 124 | 5336 | 26870 | [13 empty] | FALSE | ~07-02-17 12:36 MB >ACR Agos, no cuenta con la PC y tampoco terminaron con el tema de los gases se van a comunicar.- Te: 0351-5353867 int 53334 ó 53310 ~07-02-17 12:15 MB >ACR Agos, verificar con cliente antes de ir que el cliente tenga la PC porq no la compraron.- ~07-02-17 09:39 ACR>HV la valvula la lleva el ing q vaya ~06-02-17 16:04 MB >ACR LOs gastos de instalación ya se le cobraron al cliente.- ~06-02-17 16:02 MB >ACR Agos, en la OC 26485 hay una nota que en su momento Andrés dijo que llevaba estos materiales el ingeniero cuando fuese a instalar.- ~06-02-17 16:00 MB >ACR ID de remito 32656. ~06-02-17 15:46 MB >ACR Para instalar esto hay que enviar a Córdoba la OC 26485 |  |  | R |  | FALSE | 26474 |  | FALSE | 2c5ec336-fc75-496f-b0b0-00c5e51e7224
54082 | 2017-02-07 09:25 | 129 |  | 2 | 2 | 592 | 4955 |  |  | 9861 |  | 137 | 2017-02-07 10:49 | 137 | 2017-02-07 09:26 |  |  | cambio la placa de red en la pc y no le reconoció mas el dispositivo |  |  |  | FALSE | ~14-02-17 09:22 ASP>HV Atendi el llamado, se cambio la configuracion de la PC. Se corroboro la conexion con el equipo. Se reconfiguro el servicio para poder sincronizar los datos en la misma carpeta. El equipo quedo funcionando, quede a la espera de novedades por parte del cliente ~07-02-17 09:26 ACR>HV Llamo Javier de sistemas, se lo pase a Andi |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | ebfed549-71ce-44e7-9aa6-7b4f9e27af7f
54088 | 2017-02-07 11:20 | 129 |  | 2 | 2 | 2797 | 7875 | 23633 |  |  |  | 65 | 2017-02-07 17:01 | 65 | 2017-02-07 11:22 |  |  | HPLC EQ30, estaba corriendo y derepente se bloquearon todas las claves juntas |  |  |  | FALSE | ~07-02-17 12:08 ACR>HV hablo pp, las claves fallas porque hicieron pruebas con phromilion ~07-02-17 11:22 ACR>HV se lo pase a pablo |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 527168c6-c693-4fa4-8ea8-ad1e3ff8216c
54091 | 2017-02-07 14:56 | 129 | 2016-08-09 12:16 | 6 | 2 | 2078 | 4346 | 26287 | 241 |  |  | 171 | 2017-02-07 14:57 | 129 | 2017-02-07 14:57 |  |  | Abono MP+C HPLC LCA-01. Febrero 2017 |  |  |  | FALSE | ~07-02-17 14:58 ACR>HV Fecha en planilla del 13 al 17/02 junto a los otros 4 HPLC, confirmado |  |  | A |  | FALSE | 29163 |  | FALSE | d1635656-fa12-45ac-b35b-45974c809395
54094 | 2017-02-07 15:02 | 129 | 2016-08-09 12:16 | 6 | 2 | 2078 | 4346 | 26287 | 240 |  |  | 171 | 2017-02-07 15:03 | 129 | 2017-02-07 15:03 |  |  | Abono MP+C LCA07. Febrero 2017 |  |  |  | FALSE | ~07-02-17 15:03 ACR>HV Fecha en planilla del 13 al 17/02 junto a los otros 4 HPLC, confirmado |  |  | A |  | FALSE | 29163 |  | FALSE | 9061210c-5d82-4f36-bb20-35fee395609f
54095 | 2017-02-07 15:04 | 129 | 2016-08-09 12:16 | 6 | 2 | 2078 | 4346 | 26287 |  |  |  | 171 | 2017-02-07 15:05 | 129 | 2017-02-07 15:05 |  |  | Abono MP+C HPLC LCA11. Febrero 2017 |  |  |  | FALSE | ~07-02-17 15:05 ACR>HV Fecha en planilla del 13 al 17/02 junto a los otros 4 HPLC, confirmad |  |  | A |  | FALSE | 29163 |  | FALSE | 689edefa-8965-42d6-b91b-63cadf1bf76b
54096 | 2017-02-07 16:43 | 129 |  | 2 | 2 | 919 | 1797 | 10526 | 994 |  |  | 151 | 2017-02-08 09:14 | 151 | 2017-02-08 09:14 |  |  | mail: Le mande la bomba y a pabloE para instalarla y comprobar si con eso solucionabamos el problema. Lamentablemente no, le mande a roxana a hacerme una serie de pruebas para ver el estado de las columnas d gpc pero se ve q no deben tener ni tiempo para hacer pruebas pq roxana hace de todo ahi adentro. Las pruebas q le mande a hacer son de larga duracion… |  |  |  | FALSE | ~13-02-17 16:17 SB >HV les mande a hacer unas pruebas con sus columnas por separado ya que tienen una variacion de tiempo menor con la bomba nueva, pero siguen teniendo variacion. Espero sus resultados. ~07-02-17 16:45 ACR>HV mail de sergio: Le mande la bomba y a pabloE para instalarla y comprobar si con eso solucionabamos el problema. Lamentablemente no, le mande a roxana a hacerme una serie de pruebas para ver el estado de las columnas d gpc pero se ve q no deben tener ni tiempo para hacer pruebas pq roxana hace de todo ahi adentro. Las pruebas q le mande a hacer son de larga duracion… |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 54fc81c2-deed-4483-8abc-72d8b6f2efe0
54099 | 2017-02-08 09:55 | 129 |  | 2 | 2 | 172 | 837 | 16338 |  |  |  | 152 | 2017-03-01 16:09 | 192 | 2017-03-01 16:03 |  |  | Entro 30/01 a taller Incutrol 2 ns 980900010405 |  |  |  | TRUE | ~01-03-17 16:10 MHS>SB Fabio el 02-03-17 arranca con la compra de los componentes necesarios, vuelve y sigue con el arreglo. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | d677bf14-8d97-4d54-ac88-a932331af92f
54103 | 2017-02-08 11:16 | 129 | 2017-01-26 11:39 | 6 | 2 | 1919 | 3950 | 15830 |  | 9716 |  | 95 | 2017-02-08 11:17 | 129 | 2017-02-08 11:17 |  |  | OC por MP+C de dos (2) GC-2014 (no incluye V+E, debe enviar el cliente) |  |  |  | FALSE | ~08-03-17 14:33 MHS>SB confirmado ~09-02-17 09:57 ACR>HV se cambia del 21 al 23/03 ~08-02-17 12:18 ACR>HV Agostina, Perdón, pero al confirmarte la fecha del servicio de mantenimiento, no tuve en cuenta que 2 de los días, estamos en un curso de capacitación. Por favor, podrías proponer otra fecha de visita? ~08-02-17 11:18 ACR>HV confirmado, envio datos a cliente para q saque pasajes ~08-02-17 11:18 ACR>HV 53989 ~08-02-17 11:17 ACR>HV ~08-02-17 09:21 HV >ACR Lore dice que no requiere estudios. Combinar ma 14/03 con regreso ju 16. ~30-01-17 11:44 ACR>HV requiere estudios medicos ~26-01-17 11:43 DC >HV coordinar junto al 53990, como en el servicio anterior, piden que vaya un solo tecnico) |  |  | A |  | FALSE | 31661 |  | FALSE | 50136cbf-81c2-4e71-b707-3bb3c34d93aa
54107 | 2017-02-08 15:30 | 126 |  | 4 | 2 | 5030 | 12596 | 34469 |  |  |  | 137 | 2017-03-16 11:40 | 126 | 2017-02-09 10:10 |  |  | equipo en poder del cliente retirado 01-02-17 Viaticos y Estadías a cargo del Cliente |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 10:07 EF >HV Estamos esperando que el cliente defina si vamos ahora o esperaos a los dos equipos faltantes de la OC. ~15-03-17 12:18 EF >HV Solicitan la instalación ~08-02-17 16:02 ACS>ACR info@windsa.com.ar, micaela.forlini@gmail.com ~08-02-17 15:55 ACS>ACR mail de Velia: Nano, piden un curso de capacitación para el SEM ~08-02-17 15:32 ACS>ACR ~03-01-17 09:44 ¦ EF ¦ CI enviadas. |  |  | A |  | FALSE | 30465 |  | FALSE | dd4de907-fa52-4407-8d0c-f30a4956c3f3
54108 | 2017-02-08 15:36 | 126 |  | 4 | 2 | 5030 | 12596 | 34469 |  |  |  | 137 | 2017-03-16 11:40 | 126 | 2017-02-09 10:10 |  |  | equipo en poder del cliente retirado 01-02-17 Viaticos y Estadías a cargo del Cliente |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 10:07 EF >HV Estamos esperando que el cliente defina si vamos ahora o esperaos a los dos equipos faltantes de la OC. ~15-03-17 12:17 EF >HV Solicitan la Instalación ~08-02-17 16:02 ACS>ACR info@windsa.com.ar, micaela.forlini@gmail.com ~08-02-17 15:37 ACS>ACR ~03-01-17 09:44 ¦ EF ¦ CI enviadas |  |  | A |  | FALSE | 30466 |  | FALSE | 2def407f-35f2-465e-b3c4-24ccb18b7f10
54109 | 2017-02-08 16:09 | 192 |  | 2 | 2 | 17 | 10830 | 29259 | 1322 | 11109 |  | 101 | 2017-02-09 10:09 | 129 | 2017-02-15 11:58 |  |  | Viene del SV n° 51446: Tenemos que pasar a reimprimir el informe que arroja el equipo sobre el MP. Javier seguramente lo entrego pero el cliente no lo tiene y es algo que no podemos verificar, igual es algo rapido. Lo requiere el cliente ya que tiene una auditoria dentro de poco |  |  |  | FALSE | ~15-02-17 12:48 ACR>HV va el ju 23/02 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 4b0d87d8-ad7a-4b7a-a109-071a0d567ea1
54117 | 2017-02-09 10:33 | 126 |  | 4 | 2 | 2 | 398 | 16898 | [5 empty] | 126 | 2017-02-09 14:55 |  |  | Entregar e instalar con remito ID 32676 |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 09:39 ACS>ACR mail al comprador y al usuario informando al respecto. ~20-03-17 09:38 ACS>ACR aún fra impaga ~09-02-17 10:33 ACS>ACR FAVOR Chequear si lleva CI, Gracias! |  |  | R |  | FALSE | 30308 |  | FALSE | 75ecfd2d-7457-4d33-9a48-26f758c8a04e
54120 | 2017-02-09 11:40 | 129 |  | 2 | 2 | 4378 | 10127 | 3018 |  | 10536 |  | 15 | 2017-02-09 15:02 | 15 | 2017-02-10 10:05 |  |  | hace el barrido pero no le muestra en la pantalla la visualización de lo que esta haciendo |  |  |  | FALSE | ~10-02-17 10:05 AM >HV Hablé con Patricia Amitrano. Se les perdieron las ventanas de operación dentro del Photometric en el UVProbe. Le di indicaciones para que reinstalen. ~09-02-17 15:05 AM >HV Llamé y no respondieron. ~09-02-17 11:41 ACR>HV si puede llamarla alfred cuando se desocupe? gracias besos |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | a821c4e1-7aa6-4e4e-9fa6-e10cfcd24748
54124 | 2017-02-09 12:02 | 192 |  | 6 | 2 | 3768 | 8763 | 8463 | 933 | 10930 |  | 202 | 2017-02-10 09:41 | 129 | 2017-02-13 10:36 |  |  | ABONO (renovado) por MP+C en GC-2010. |  |  |  | FALSE | ~13-02-17 11:16 ACR>HV lo van a realizar recien en junio 2017, cuando lo veas destildalo ~10-02-17 12:21 HV >ACR Combinar ju 16/02. |  |  | R |  | FALSE | 31882 |  | FALSE | f7e8ac14-9007-457c-b01f-e60fa08ebbee
54125 | 2017-02-09 12:01 | 129 |  | 2 | 2 | 646 | 7716 | 18747 |  | 6232 |  | 15 | 2017-02-09 12:25 | 15 | 2017-02-09 12:03 |  |  | cuando prende el equipo y chequea todo le da que la lampara esta apagada |  |  | 69943 | FALSE | ~09-02-17 16:25 ACR>HV hoy ya vinieron a retirar la lampara ~09-02-17 12:25 AM >HV En principio tiene la lámpara de W quemada. Hay que cotizar lámpara. ~09-02-17 12:03 ACR>HV se lo pase a Alfredo |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 84d47bf7-f0a6-4812-86a6-cef8af990d07
54136 | 2017-02-10 09:10 | 129 |  | 2 | 2 | 4781 | 11164 | 34531 |  | 13485 |  | 200 | 2017-02-13 12:29 | 129 | 2017-02-17 16:59 |  |  | mail: Sr. Matías Sosa: De acuerdo a lo hablado en forma telefónica, el día 9/2/2017 a las 15 hs con el Sr. Javier respecto a los problemas encontrados en el equipo HACH DR 1900, los mismos ya habían sido informado a la Srita. Vivian. Los que detallamos a continuación: Se hicieron mediciones de sílice en HR, con muestras de concentración conocida de agua de pozo. Se detectó una diferencia del 20 % superior con el DR-1900, comparado con el DR-2000 (que tenemos en uso). Cada uno con sus respectivos reactivos.Se respetaron las técnicas analíticas para cada caso, ya que las alícuotas de agua a tomar son distintas. Y también se hizo la comparación de los resultados para la determinación de Molibdeno obteniéndose el mismo porcentaje en la diferencia. Además, enviamos el 25/1/2017 los lotes de los reactivos comprados oportunamente para saber si los mismos estaban condiciones. Concluimos que al medir en longitudes de onda entre 400 y 500 era cuando se veían estas diferencias (20 % por encima del valor real. Valor real de sílice en pozo = 60 ppm.) Medimos hierro en agua con la longitud de onda 510 y ahí pudimos observar que no teníamos diferencia de acuerdo a lo medido con el DR-2000. OK Necesitamos una respuesta en forma inmediata, para saber qué acciones se tomarán ya que nos retrasa con nuestros compromisos hacia nuestros clientes. Saludo muy atte.-Tco. Qco.Marcelo López | El cliente recibió el equipo nuevo en enero y observó que tiene diferencia de lecturas por exceso en la mayoría de las metodologías empleadas, comparado contra los resultados de un DR2000 y "valores conocidos de muestras". Nunca usó una solución de concentración conocida. Le vamos a solicitar que nos envíe el equipo para su verificación al taller. DB Se armaron dos soluciones patrones de Si de 10 y 50ppm. Se ejecutó el método correspondiente y se cuantificó tanto con el DR1900 en cuestión como con el UV DR6000 que está en laboratorio. Los resultados están en las fotos que copié en el servidor (abajo está el link). El DR1900 cuantifica mejor de lo esperado y funciona correctamente.DB | 70050 | 70749 | FALSE | ~09-03-17 14:54 DB >SB Se armaron dos soluciones patrones de Si de 10 y 50ppm. Se ejecutó el método correspondiente y se cuantificó tanto con el DR1900 en cuestión como con el UV DR6000 que está en laboratorio. Los resultados están en las fotos que copié en el servidor (abajo está el link). El DR1900 cuantifica mejor de lo esperado y funciona correctamente. ~09-03-17 14:52 DB >SB Se llamó al cliente, se le explicó que el equipo está en perfecto estado, pero no quiere entrar en razones. Insiste que para él no anda. ~09-03-17 14:51 DB >SB W:\Fotos\Jenck\OAI - Hach DR1900 Silice HR\Hach_dr1900 ~20-02-17 16:45 FEB>SB Se preparó un estandar de 50 mg/l de Silice en base a un estandar de 1000 mg/l y se comparó la medición del DR1900 con un DR2800 (ambos con 5 nm de ancho de banda) y se obtuvieron valores con una diferencia cercana a 2 mg/l y variaciones descendentes iguales en ambos casos. Se intenta hablar con el cliente para verificar si realiza el metodo de forma adecuada con ambos espectrofotómetros ya que, en el caso del DR2000 se utilizan otras celdas, otros reactivos, se tiene un ancho de banda de 12 nm y se requiere de tricloruro de holmio para sintonizar la longitud de onda mas adecuada mientras que no es asi con el DR1900. ~20-02-17 08:22 ACR>ACR mail diego brañan: Estimados, hoy llegó el HACH DR1900 de OAI al taller de Jenck, por la garantía. Se verificó el funcionamiento fotométrico del mismo y funciona correctamente. Por lo cuál, no se deberían tener los problemas de cuantificación informados por el cliente. Lo otro que se podría verificar es el ensayo de sílice HR con los reactivos que nos envió el cliente, pero para lo cuál deberíamos sacrificar una solución estándar del stock. ~17-02-17 09:53 MHS>DB Detectamos un 20 % por encima del valor estipulado. Estimamos que entre longitudes de onda de 400 y 500 nm es cuando se presentan las diferencias en las mediciones. Solicitando que nos hagan llegar un informe de los trabajos realizados y nos garanticen el correcto funcionamiento de todos los métodos,(ya que el equipo es nuevo) caso contrario necesitamos hacer valer la garantía. ~14-02-17 15:15 MHS>HV envian el equipo al taller. ~14-02-17 10:13 DB >HV Le vamos a dar las opciones de visita con V+E o que nos despache el equipo para su verificación en garantía. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | f209092f-ab01-49e7-9ed7-8aab60a65ba1 | Y:\Service\PARTES\20170320225134049_0018.pdf
54137 | 2017-02-10 12:20 | 129 |  | 2 | 2 | 2078 | 4346 | 26287 |  |  |  | 171 | 2017-02-10 12:21 | 129 | 2017-02-10 12:21 |  |  | el horno no se comunica con el equipo HPLC LCA11 |  |  |  | FALSE | ~10-02-17 12:22 ACR>HV lo ve ale cuando le hace el mp+C e ese equipo la semana del 13 al 17/02 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 12db907c-fc36-41b2-a81b-3b505d7d23dd
54138 | 2017-02-10 13:06 | 126 |  | 4 | 2 | 1552 | 8624 | 27769 |  |  |  | 31 | 2017-03-21 09:08 | 129 | 2017-03-22 11:44 |  |  | Entregar e instalar con remito ID 32686 |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 11:57 ACR>HV confirmado con Romina Filippo lu 10/04 ~29-03-17 10:00 ACR>HV envio fecha para ju 06/04 ~22-03-17 14:47 MHS>HV llamaron, dicen que llamemos a partir del lunes 27-3-17 para coordinar. ~22-03-17 14:28 ACR>HV no lofeo contactarme con Romina, hable con Miguel Contantino me dijo q me llamaba Romina sino lo pasaremos p mas adelante ~21-03-17 11:25 HV >ACR Combinar ju 23/03. ~20-03-17 11:28 ACS>MHS Tel. 4227-7100 int 318 de 9 a 15 hs ~20-03-17 11:26 ACS>MHS cidec@ceamse.gov.ar ~20-03-17 11:26 ACS>MHS Coordinar fecha, gracias! ~20-03-17 11:25 ACS>MHS Mi nombre es Romina Filippo.Les escribo para coordinar la entrega de la balanza granataria, de la orden de compra del asunto. Las instalaciones se encuentran en Villa Dominico, Bs As. Adjunto la ficha de control que enviaron. ~17-03-17 12:11 ACS>MHS reitero CI ~17-03-17 12:03 ACS>MHS ya pagaron! ~10-02-17 14:24 ACS>ACR CI enviadas a mlcostantino@ceamse.gov.ar; acittadino@ceamse.gov.ar ~10-02-17 13:07 ACS>ACR Que avise contable x pagos ~10-02-17 13:07 ACS>ACR Deben pagar antes de la entrega. VTO OC 28-02-17 |  |  | A |  | FALSE | 31899 |  | FALSE | f3cf4ff3-0a70-4f95-9781-95891957a05d
54141 | 2017-02-10 15:44 | 192 |  | 6 | 2 | 2604 | 9189 | 25762 | [9 empty] | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) CR-410 Konica Minolta. |  | 70062 |  | FALSE | ~10-02-17 15:48 MHS>SM pido numero de serie. |  |  | R |  | FALSE | 31911 |  | FALSE | 221a8659-7135-40c3-986a-fd9d9ea2382e
54148 | 2017-02-13 08:25 | 129 |  | 2 | 2 | 773 | 8594 | 18160 |  |  |  | 200 | 2017-02-14 10:58 | 200 | 2017-02-14 10:55 |  |  | mail: Hola Alejandro , buenas tardes! Quería realizarte una consulta o que me pases el contacto con quien debo hablar. Aparentemente la computadora en la cual tenemos conectado el HPLC (Shimadzu serie LC 20 A) se murió el disco. Por lo cual debemos realizar la instalación del soft. El Windows que tenía era XP. Pero ahora por el tema de licencias están usando Windows 7 (32 bits) y aquí viene mi consulta. El soft ( Labsolutions – Release 1.23 SP1) que maneja el HPLC es compatible con el Windows 7? Como debemos proceder?? |  |  |  | FALSE | ~14-02-17 10:58 DB >HV Se llamó al Sr. Humberto, el cuál no se encuentra en planta. Se van a comunicar con nosotros para la instalación de la actualización del software LC sol compatible con win7 32bits. ~14-02-17 08:17 HV >ACR Esperamos verde. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 4c6eb8cf-554f-4e92-a6e2-7167c6340481
54150 | 2017-02-13 09:18 | 129 | 2016-06-22 15:08 | 13 | 2 | 411 | 6991 | 29193 | 1555 |  |  | 12 | 2017-02-13 09:20 | 129 | 2017-02-13 09:20 |  |  | capacitación y puesta a punto de equipos |  |  |  | FALSE | ~13-02-17 09:20 ACR>HV va Sergio del 14 al 16/02 |  |  | A |  | FALSE | 26678 |  | FALSE | 2958d739-9c4d-42d5-8484-d8057266986f
54151 | 2017-02-13 10:02 | 129 | 2016-12-22 09:04 | 13 | 2 | 43 | 9430 | 10090 | 1618 |  |  | 70 | 2017-02-13 10:39 | 70 | 2017-02-13 10:04 |  |  | llamaron a Adrin, no lo logran hacer arrancar el UFLC, solicitan capacitación, en lo posible mañana |  |  |  | FALSE | ~13-02-17 12:31 HV >ACR Va mañana Adrián. |  |  | A |  | FALSE | 29217 |  | FALSE | fb2e9300-c6b7-43bd-aeae-695f70a92b80
54153 | 2017-02-13 10:06 | 129 |  | 2 | 2 | 146 | 11292 | 34545 |  | 12113 |  | 43 | 2017-02-13 10:39 | 43 | 2017-02-16 10:00 |  |  | no realiza la muestras |  |  |  | FALSE | ~17-02-17 10:10 JM >HV Se indico como resetear los contadores de consumo de reactivo y acelerar el proceso de inicio de titulacion.Ahora esta probando el equipo nos informara si tienen novedades ~14-02-17 09:10 JM >HV El equipo da errores relacionados al catado(el usuario no recuerda exactamente ;le pedi que nos envie foto del error en pantalla ). Se realizaran pruebas de inicio del equipo para verificar correcto funcionamineto.Informara comportamiento ~13-02-17 10:07 ACR>HV pide q lo llame Javi Mallon |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 470ccdda-106c-41c2-9c1a-64421da81c12
54154 | 2017-02-13 12:46 | 129 |  | 2 | 2 | 2194 | 4664 | 18378 |  | 13463 |  |  |  | 129 | 2017-02-13 12:49 |  |  | entro a taller 13/02 |  | 70371 | 70372 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 29872422-fefe-4ebc-89ba-9f12292e88b6
54155 | 2017-02-13 12:57 | 129 |  | 2 | 2 | 126 | 2334 | 17337 |  |  |  | 57 | 2017-03-08 15:22 | 129 | 2017-03-08 15:23 |  |  | Entro a taller AY220 ns D432811087 |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 09:20 NL >NL Estimado Julian. Se revisó el mecanismo de la balanza y se lo encontró dañado debido al ingreso de restos de muestras en su interior, la reparación del mismo implica el reemplazo de distintos repuestos lo que hace desaconsejable económicamente la reparación, además algunos de los repuestos no están disponibles por ser una balanza que está discontinuada, por lo cual se sugiere el reemplazo de la unidad por una balanza nueva . Cualquier duda nos comunicamos nuevamente. Saludos cordiales. ~23-03-17 09:19 NL >NL Se le envió esto: ~08-03-17 15:23 MHS>SB julian pide saber x la balanza "fudajulian@gmail.com" |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | c5137c3d-34e1-4472-8e29-4ece59ff3fdb
54169 | 2017-02-14 10:19 | 129 |  | 2 | 2 | 2505 | 5388 | 32703 |  |  |  | 65 | 2017-02-14 14:54 | 65 | 2017-02-14 10:20 |  |  | HPLC 001: cuando cambie en la corrida la longitud de onda no ve la señal en el integrador |  |  |  | FALSE | ~14-02-17 10:20 ACR>HV Pablo le dio indicaciones para que lo ponga de nuevo en 0, iba a probar y sino nos llamaba |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | b296c2ba-cfe1-4a3e-8035-b1176cbe12d9
54175 | 2017-02-14 10:55 | 129 |  | 2 | 2 | 3690 | 8592 | 10141 |  | 12283 |  |  |  | 129 | 2017-02-14 10:55 |  |  | Entro a taller 13/02/17 |  | 70756 | 70762 | FALSE | ~08-03-17 12:44 DB >AC Se observa rueda de filtro en mal estado, LZV786. Pase a Diego Cid para cotizar. DB ~03-03-17 14:57 DB >DB El equipo muestra aleatoreamente el siguiente mensaje de error: Error 15: "Autocomprobación interrumpida": Sirvase comprobar la lámpara. |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | 111a8bc2-3ecc-4281-90aa-84c09e73c0d4
54177 | 2017-02-14 12:20 | 192 |  | 1 | 2 | 3608 | 8368 | 21715 | 1095 |  |  | 43 | 2017-02-16 11:21 | 129 | 2017-02-21 09:57 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo de un (1) sistema HPLC Iónico Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~21-02-17 09:57 ACR>HV confirmado mi 01/03 ~21-02-17 09:56 ACR>HV creen además que el equipo esta tapado, levanta mucha presión ~16-02-17 11:22 HV >ACR Combinar mi 01/03. |  |  | A |  | FALSE | 31940 |  | FALSE | b530096e-3bb5-4fc4-b34d-bd1ce1cae599
54183 | 2017-02-14 16:30 | 192 |  | 2 | 2 | 52 | 225 | 18406 | 937 |  |  | 95 | 2017-02-23 15:26 | 95 | 2017-02-14 16:33 |  |  | La pantalla no tiene contraste pero el equipo esta operativo. Ernesto detalla: |  |  |  | FALSE | ~07-03-17 16:19 SB >MHS no puedo poner esperas, le hice la consulta a los japoneses para ver que tenemos que cambiar. ~06-03-17 09:01 EM >SB Llamo el usuario. En modo service pudo modificar el contraste pero lo apagó y prendió y volvió a apagarse la pantalla ~16-02-17 16:18 EM >HV El equipo lo estan usando conrolado por la PC ~16-02-17 16:18 EM >HV La pantalla de ve toda blanca. Se intenta cambiar el contraste y sigue igual. El Back Light funciona.Hay una nota técnica que dice ajustar el contraste en modo service. Le expliqué como acerlo al usuario pero tampoco funcionó. Creemos que la pantalla esta bien y es un problema electrónico o de memoria RAM. Hay que investigar que cambiarle. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | aa0011c9-a6cf-46e2-aff4-974cc658ae0e
54188 | 2017-02-15 11:02 | 50 |  | 4 | 2 | 11 | 4151 | 9875 | [5 empty] | 129 | 2017-02-16 09:57 |  |  | Llevar Viales con Remito ID 32731 LLEVA SERVICIO DE IQ, OQ Y CERTIFICACION OC 29482 Iq/Oq/Cert |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 12:39 ACR>HV Estimada Analía: Quería hablar con vos para aclarar algunos temas de las condiciones de instalación requeridas del equipo de HPLC. Como ustedes saben los tomas que tenemos en el laboratorio no son de tres patas planas como indica el documento con las condiciones de instalación, sino los Schuko, los cuales podemos reemplazar el día de la instalación. Con respecto a la alimentación, es con UPS on Line, seguida de un transformador de aislación con protección galvánica como filtro adicional y puesta a tierra asegurada a la segunda napa. Ni bien tenga el resto de los items solicitados te paso por fax el documento. Saludos Mario Shimizu ~23-03-17 11:27 ACS>ACR CI enviadas a Gabriela Tubio ~23-03-17 10:22 ACS>ACR El parte se creox error aún no llamaorn para instalar. Agos |  |  | A |  | FALSE | 30969 |  | FALSE | f38fa406-fd0f-48e4-b4e6-8b118a4e1709
54191 | 2017-02-15 15:11 | 129 |  | 2 | 2 | 2078 | 4346 | 33969 |  | 5862 |  | 31 | 2017-02-16 09:53 | 31 | 2017-02-15 15:13 |  |  | mail: Estimada Natalia: Como estas? te molesto por lo siguiente, la balanza modelo AW-220 marca Shimadzu esta dando un error. CAL E4 queria saber si algun tecnica me podia ayudar, ya que no se como solucionarlo. | Se realiza desarme y limpieza del interior de la balanza. Se realiza calibración de la pesa interna. Se realizan ensayos de linealidad, repetibilidad y excentricidad con resultados optimos. Concluido |  |  | FALSE | ~10-03-17 12:27 MHS>MHS corre como MP del abono. ~15-02-17 16:09 GI >HV Hablé con Ada , por lo que comenta de la falla, no es algo que se solucione en el cliente . Le sugerí envíe el equipo a jenck. ~15-02-17 15:13 ACR>HV le pase a gus el mail p q le responda |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 5312dad0-08e1-424a-961b-2b74c302b96d
54192 | 2017-02-15 15:24 | 129 |  | 3 | 2 | 89 | 7187 | 34116 | 1642 | 10104 |  | 15 | 2017-02-16 11:16 | 129 | 2017-02-21 10:06 |  |  | OC programada Certificación IR |  |  |  | FALSE | ~16-02-17 11:17 HV >ACR Combinar lu 27/03. ~15-02-17 15:30 ACR>HV MAIL: Te molesto porque necesitaría programar una visita para que realicen la calibración anual de nuestro IR el 28 de marzo según lo especificado en la orden de compra 4500081368. Tendrás disponibilidad para esa fecha o alguna anterior? |  |  | A |  | FALSE | 31819 |  | FALSE | 38a57f54-8adc-43dc-90ab-08d6def4bd83
54193 | 2017-02-16 08:28 | 129 |  | 2 | 2 | 22 | 5685 | 8324 | 598 | 8727 |  | 15 | 2017-02-16 09:38 | 15 | 2017-02-16 14:28 |  |  | mail: Necesito su asistencia con respecto al equipo FTIR Shimadzu Affinity-1 que tenemos en el laboratorio. El mismo está teniendo problemas al momento de utilizarlo. Los analistas notaron que al adquirir el background están obteniendo señales inusuales y luego el espectro obtenido no se corresponde con las librerías. Por otro lado, al realizar el diagnóstico, obtuve el siguiente resultado: |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 10:30 MHS>HV confirmado. ~16-03-17 09:53 MHS>HV no esta, me mando mail. ~13-03-17 16:11 MHS>MHS combinar para lunes 20-3-17. ~10-03-17 14:48 MHS>SB ya tenemos ek OK de documentacion para ingresar a planta, debemos ir. ~21-02-17 11:51 ACR>HV se combina para mi 08/02. Avise a Su M. que ellos iban a presionar para que AON ya haya dado el OK de la doc para esa fecha ~21-02-17 11:46 ACR>HV mail andres cheroni: En el día de hoy un analista intentó utilizar el equipo y volvió a ocurrir lo mismo. ¿Te parece ir coordinando una visita de diagnóstico? ~16-02-17 16:49 AM >HV Aparentemente se resolvió con un Auto Adjust. ~16-02-17 14:28 HV >HV Alfredo le mandó mail. ~16-02-17 08:30 ACR>HV FTIR Diagnostic Report 15/02/2017 11:26 IRAffinity- SerNo: A21374700805 User: aba15494 ************************************************************ Diagnostic: IRAffinity-1 Interface: Main/Zeta OK Version: Main ROM 1.00, Prog 1.01 Zeta ROM 1.00, Prog 1.00 Ram[kb]: Main 2048, Zeta 128 Checksum: Main ROM 000000, PRG 0XF3C1 Checksum: Zeta ROM 000000, PRG 0XC7F3 ************************************************************ Equipment: Mirror: 0, Aperture: present ASC A: no External Beam: no Laser: OK, N2: OK, Humidity: OK Beamsplitter: KBr Detector: standard Option1: no Light Source: OK Accessory: ************************************************************ Diagnostic Measurements: Piezo Voltage [101]: OK Piezo Voltage [102]: OK Detector Power: failed Pos.[1/cm]: 3000 Error (Limit: 20) Value: 0.0231328 Pos.[1/cm]: 2000 Error (Limit: 50) Value: 0.0050013 Pos.[1/cm]: 1000 Error (Limit: 15) Value: 0.0184102 ************************************************************ ¿Pueden decirme que es lo que está fallando, o coordinar una visita técnica para la revisión del equipo? |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 41e7b5bc-2364-4a6c-a19a-6dcaebd1aef5
54194 | 2017-02-16 08:35 | 129 |  | 2 | 2 | 444 | 728 | 23383 | 1013 | 13451 |  |  |  | 129 | 2017-02-16 08:36 |  |  | cont 54079, estuvo en el taller lo retiraron el 10/02 y volvio a fallar, ENTRO NUEVAMENTE AL TALLER 14/02 | Se cheque el equipo detectando fallas en la placa que controla eventos externos, se reparó la misma y se puso el equipo en marcha durante dos dias con resultados óptimos. Concluido GI |  |  | FALSE | ~17-03-17 12:47 MHS>HV el equipo volvio a fallar y volvio al taller, siguen en SV 54487. ~22-02-17 09:40 DC >ACR REMITO LISTO; Pueden retirar |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | c92f6d0f-7059-412a-a36b-fa736e5c6415
54198 | 2017-02-16 09:45 | 129 |  | 2 | 2 | 3710 | 8634 | 104 | 727 |  |  | 202 | 2017-02-16 12:51 | 202 | 2017-02-16 09:52 |  |  | en el último service N° 52246 Anibal les recomendo cambiar la rosca que agarra la columna. Lucía dice que quisieron cambiar de columna y se les rompió la rosca |  |  |  | FALSE | ~24-02-17 11:26 ACR>HV le cotizamos los repuestos esperamos OC ~16-02-17 09:52 ACR>HV hablo Nacho con ellos, ahora le vamos a cotizar |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | cc30d333-a48c-4db8-9052-8951f9d95ac3
54200 | 2017-02-16 12:47 | 129 |  | 2 | 2 | 1552 | 12283 | 33515 |  | 13484 |  |  |  | 129 | 2017-02-17 12:08 |  |  | Entro a taller 15/02 |  | 70741 |  | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | e8d1046f-0346-4ff4-ba97-9a0e4ae275d6
54212 | 2017-02-17 11:25 | 192 |  | 2 | 2 | 43 | 9430 | 20511 | 1619 | 13446 |  | 70 | 2017-02-17 11:27 | 70 | 2017-02-17 11:33 |  |  | No enciende. |  |  |  | FALSE | ~17-02-17 11:30 ACR>HV Va Adrián hoy 17/02 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | cdf4b586-f421-48ad-9b38-1896cdb6cf74
54219 | 2017-02-20 09:40 | 129 |  | 2 | 2 | 49 | 1491 | 25329 | 1424 | 8236 |  | 137 | 2017-02-21 09:00 | 15 | 2017-02-20 09:44 |  |  | mail:Ante todo disculpa las molestias, Quería hacerte una consulta,el día de hoy nos encontramos con un problema en el equipo Raman (TruScan 2572) que necesitamos resolverlo con urgencia,el mismo no reconoce el transformador de carga. Lo estamos utilizando de ese modo desde hace poco tiempo ya que las baterías que tenemos no soportan tanto la carga hasta que nos lleguen nuevas baterías que solicitamos.Para contactarme telefónicamente si es necesario con quien debería para resolver este problema? | Se recibió el equipo, se realizó una inspección del mismo. Se reacondiciono el mismo. Se cambiaron componentes defectuosos. Se encontrón que el equipo tenía problemas en la adquisición de datos. Se limpió la memoria cache del mismo, se limpiaron registros redundantes. Se actualizo el S.O. Se realizan diversas pruebas de funcionamiento dando óptimos resultados. AP | 70336 |  | FALSE | ~21-02-17 08:59 ACR>HV llego a taller 20/02 ~20-02-17 09:45 ACR>HV hablaron con Alfred, lo van a enviar al taller |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 0cf8aa47-1560-4e27-9996-eaad5f96264e
54229 | 2017-02-21 11:07 | 129 |  | 2 | 2 | 583 | 10941 | 28330 |  | 12665 |  | 137 | 2017-02-21 11:07 | 137 | 2017-02-21 11:07 |  |  | cont 53669 hay q ir a concluir el servicio |  |  |  | FALSE | ~21-02-17 16:50 ACR>HV confirmado ~21-02-17 11:12 ACR>HV envio fecha para el vi 10/03 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 9b022867-11df-44cf-9f41-47d44d6fabeb
54238 | 2017-02-21 12:50 | 129 | 2016-09-16 16:14 | 4 | 2 | 190 | 5341 | 7780 |  |  |  | 12 | 2017-03-29 09:30 | 129 | 2017-03-27 09:04 |  |  | V+E incluídos incluye copia de soft IQ, OQ y Cert bonificada |  |  |  | TRUE | ~27-03-17 09:07 ACR>HV CI en Y:\Service\Condiciones de Instalación\Fichas confirmadas Clientes\UNR ~27-03-17 09:04 ACR>HV mail:Estimada Agostina buen día. mai de Enrigue Langhi: Por la presente le aviso que estamos en condiciones de solicitar la instalación del GC-FID Shimadzu. En el archivo adjunto encontrará las páginas escaneadas con el cumplimiento de condiciones de instalación con firmas originales. Así mismo y debido a cuestiones de agenda (debo ausentarme durante tres semanas) le propongo como fecha tentativa de instalación del equipo la semana posterior a las Pascuas (17/04). Creo que con la antelación con la que estamos realizando este pedido no habría inconvenientes en que viniera el Técnico Sergio Bak. En relación con la capacitación solicitamos que la misma sea realizada a partir del 08/05, fecha en la cual se reintegra la técnica de Facultad que se encargará de operar dicho equipamiento. Desde ya le agradezco la atención. ~02-03-17 11:56 ACR>ACR mail: Estimada Agostina, buen dia.En el transcurso de la próxima semana estaré remitiéndole las hojas de las condiciones de instalación.Cordialmente, Enrique Langhi ~22-02-17 08:13 ACR>HV SE CAMBIA EL SOFT AL GCSOLUTION ~21-02-17 14:06 ACR>HV va con LabSolutions GC WS Ver 5.3 Single GC |  |  | A |  | FALSE | 25411 |  | FALSE | 137ae313-2440-499e-ba99-e732cf197e04
54240 | 2017-02-21 15:27 | 67 |  | 6 | 2 | 4628 | 11236 | 25609 | 1662 | 4939 |  | 43 | 2017-02-23 15:42 | 129 | 2017-03-01 11:06 |  |  | OC por MP+C de un (1) UV-1700 (incluye Viaticos, la estadia la saca el cliente) |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 12:48 MHS>SB javi M debe confirmar entre las dos opciones que nos pasaron. ~02-03-17 08:52 ACR>HV confirmada la fecha ~24-02-17 08:29 HV >ACR Combinar ma 14/03 con regreso mi 15. ~21-02-17 15:29 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32038 |  | FALSE | 20768dd0-8a98-4823-a41a-31a0f84adcb0
54241 | 2017-02-21 15:30 | 67 | 2017-02-21 15:27 | 6 | 2 | 4628 | 11236 | 25609 | 160 |  |  | 43 | 2017-02-23 15:42 | 129 | 2017-03-01 11:08 |  |  | OC por MP+C de un (1) HPLC (incluye Viaticos, la estadia la saca el cliente) |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 12:48 MHS>SB javi M debe confirmar entre las dos opciones que nos pasaron. ~06-03-17 16:36 MHS>SB confirmado ~24-02-17 08:30 HV >ACR Combinar ma 14/03 con regreso mi 15. ~21-02-17 15:30 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32038 |  | FALSE | aad5f36c-12c6-4a6c-aab6-68fe767018b9
54245 | 2017-02-22 11:54 | 129 |  | 2 | 2 | 3134 | 7036 | 14549 |  | 13494 | [7 empty] | Entro a taller 20/02 |  | 71318 | 71319 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 716ed091-8830-431e-9878-41b98c68ef78
54265 | 2017-02-23 10:39 | 129 | 2017-01-02 11:14 | 4 | 2 | 560 | 994 | 30523 | 260 |  |  | 171 | 2017-02-23 10:39 | 129 | 2017-02-23 10:39 |  |  | Abono MP+C HPLC ICG-003. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~23-02-17 15:40 ACR>HV confirmada ~23-02-17 10:40 ACR>HV Fecha en planilla lu 13/03 |  |  | A |  | FALSE | 31270 |  | FALSE | 647b6e4d-c059-4be2-9233-7b42ea591b2f
54266 | 2017-02-23 10:44 | 129 | 2017-02-07 09:27 | 6 | 2 | 1871 | 9411 | 14699 | 1404 |  |  | 171 | 2017-02-23 10:45 | 129 | 2017-02-23 10:45 |  |  | Abono MP+C HPLC L-387. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~02-03-17 10:09 ACR>HV volvi a enviarle mail p q confirme ~23-02-17 10:45 ACR>HV Fecha en planilla mi 15/03 |  |  | A |  | FALSE | 31201 |  | FALSE | 0e1c4eae-528f-4089-985d-0fb2a3455640
54267 | 2017-02-23 11:17 | 129 | 2016-08-31 12:20 | 6 | 2 | 4206 | 851 | 25593 | 911 | 8965 |  | 31 | 2017-02-23 11:18 | 129 | 2017-02-23 11:18 |  |  | Abono MP+C AUW-220 BA-FQ 458. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 14:37 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:10 HV >ACR Combinar ju 30/03. ~20-03-17 16:57 MHS>HV este servicio no se llego a realizar hoy, fijar fecha a partir del 27-3-17. ~23-02-17 11:20 ACR>HV Fecha en planilla 20-21/03. Envie fecha a Bernardo |  |  | A |  | FALSE | 29679 |  | FALSE | 1c43c28e-a510-4986-85a6-8a21dbc075a5
54270 | 2017-02-23 11:37 | 129 |  | 6 | 2 | 4206 | 851 | 28168 | 1331 |  |  | 171 | 2017-02-23 11:39 | 129 | 2017-02-23 11:39 |  |  | Abono MP+C HPLC-FQ-5. Marzo 2017 |  | 70965 |  | FALSE | ~16-03-17 15:44 DC >HV Piden que en lugar de este equipo se haga el #12 ~23-02-17 11:40 ACR>HV Fecha en planilla 20/03. Envio fecha a Bernardo |  |  | A |  | FALSE | 31742 |  | FALSE | 8b030418-7e59-49be-ab18-510aa5fff491
54271 | 2017-02-23 11:40 | 129 | 2017-02-23 11:37 | 6 | 2 | 4206 | 851 | 28168 | 478 |  |  | 171 | 2017-02-23 11:46 | 129 | 2017-02-23 11:46 |  |  | Abono MP+C HPLC HP-FQ-6. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~23-02-17 11:45 ACR>HV Fecha en planilla 21/03. Envio fecha a Bernardo |  |  | A |  | FALSE | 31742 |  | FALSE | 01d322f1-6d31-4741-ad3f-b2a3d04867ee
54272 | 2017-02-23 11:47 | 129 | 2017-02-23 11:37 | 6 | 2 | 4206 | 851 | 28168 | 709 |  |  | 171 | 2017-02-23 11:49 | 129 | 2017-02-23 11:49 |  |  | Abono MP+C HPLC HP-FQ-7. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~31-03-17 16:32 ACR>HV se reprograma 5-6/04. Confirmado ~01-03-17 08:23 ACR>HV piden fecha en abril, confirmaod fecha: 3-4/04 ~23-02-17 11:50 ACR>HV Fecha en planilla 22/03. Envio fecha a Bernardo |  |  | A |  | FALSE | 31742 |  | FALSE | 48220140-e496-4c9d-b19d-373a75ffcb05
54273 | 2017-02-23 11:50 | 129 | 2017-02-23 11:37 | 6 | 2 | 4206 | 851 | 28168 | 704 |  |  | 171 | 2017-02-23 11:50 | 129 | 2017-02-23 11:50 |  |  | Abono MP+C HPLC HP-FQ-8. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~31-03-17 16:32 ACR>HV se reprograma 5-6/04. Confirmado ~01-03-17 08:22 ACR>HV fecha: 3-4/04 confirmado ~01-03-17 08:22 ACR>HV piden que sea en Abril. Confirmado ~23-02-17 11:51 ACR>HV Fecha en planilla 23/03. Envio fecha a Bernardo |  |  | A |  | FALSE | 31742 |  | FALSE | e117c4b3-d426-49ef-9798-7a64a3516980
54286 | 2017-02-24 08:26 | 129 |  | 2 | 2 | 663 | 1241 | 27747 | 7 | 486 |  |  |  | 57 | 2017-02-24 08:27 |  |  | Entro a taller 20/02 | Se realiza la actualización de la controladora a la versión 3.6, para que puedan controlar el inyector SIL10Advp. Para que la SCL10A reconozca los módulos, estos deberan estar en modo 10A. Se comprueba la conexión con los diferentes módulos. Se comprueba el correcto funcionamiento general de la controladora. Concluido AC | 71079 |  | FALSE | ~21-03-17 10:25 AC >HV Van a usar la SCL, solo para controlar. Para adquirir, usan Empower. Presupuestar MO+ ROM ~09-03-17 12:19 AC >SB (Sigue) En nuestro stock de ROM, tenemos una 3.6, con estás ROM y poniendo el SIL10Advp en modo 10A, el SIL es reconocido por la SCL, pero no tiene forma de adquirir los datos. Estoy tratando de hablar con Eugenia para que me diga si esto le sirve o buscamos otra solución. ~09-03-17 12:15 AC >SB Este módulo SCL10A, tiene una versión de ROM muy vieja 1.7 y quiere controlar un SIL10Adv. Para controlar el SIL10Advp, debe tener una ROM superior a 3.5. ~06-03-17 15:02 EF >AC No tiene conexión a otros módulos (inyector) por fibra optica. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | a954cea0-9d05-4cb6-91f7-27e1540f9606
54287 | 2017-02-24 08:31 | 129 |  | 2 | 2 | 49 | 181 | 28828 | 1056 | 11747 |  |  |  | 57 | 2017-02-24 08:36 |  |  | Entro a taller 23/02 |  |  | 70782 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | eb51f50a-fb31-4f49-8ab0-8f4a2568c517
54289 | 2017-02-24 09:16 | 129 |  | 2 | 2 | 1899 | 3979 | 18311 |  | 3154 |  | 42 | 2017-02-24 10:11 | 42 | 2017-02-24 09:16 |  |  | el equipo no enciende, creen que es la UPS |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 16:45 AD >HV Con el equipo encendido, se apagaba a los pocos minutos. Lo vimios junto con la gente de la UPS y el problema son las baterías que no aguantan la carga. El tema lo tenían que resolver con ellos y definir su reemplazo. El equipo anda OK. ~07-03-17 16:19 SB >MHS pollin, novedades? ~24-02-17 09:19 ACR>HV se lo pase a polli |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | d67b17f6-8a1e-4176-8570-e2f30217cd14
54296 | 2017-02-24 09:55 | 129 | 2016-09-07 10:33 | 1 | 2 | 32 | 95 | 15674 | 1367 | 4152 |  | 43 | 2017-02-24 10:01 | 129 | 2017-02-24 10:01 |  |  | Abono MP TIM-550. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~24-02-17 10:06 ACR>HV confirmado ~24-02-17 10:02 ACR>HV Fecha en planilla 17/03 |  |  | A |  | FALSE | 29512 |  | FALSE | 052049aa-857e-46e2-b2b0-d54e320eb0cc
54298 | 2017-02-24 10:12 | 67 |  | 1 | 2 | 1402 | 8188 | 16737 |  | 10118 |  | 70 | 2017-02-24 11:00 |  |  |  |  | OC por MP de un AA3 Incluye V+E (debemos sacar nosotros) |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 11:03 MHS>SB confirmado. ~08-03-17 09:02 SB >MHS combinar 16/3, Adrian. ~24-02-17 10:15 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32067 |  | FALSE | 4f490178-4811-42d5-a5bb-6e995d36cba9
54300 | 2017-02-24 10:32 | 129 | 2016-09-21 15:29 | 1 | 2 | 393 | 620 | 18014 | 893 | 7860 |  | 12 | 2017-02-24 10:34 | 129 | 2017-02-24 10:34 |  |  | Abono MP GCMS-SH-120. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~06-03-17 16:35 MHS>SB se cambia para 14 y 15 de marzo. ~24-02-17 10:34 ACR>HV Fecha en planilla 09/03. Confirmado |  |  | A |  | FALSE | 29895 |  | FALSE | 03d0269d-b992-44b1-9aa3-bcb3abd288f1
54301 | 2017-02-24 10:35 | 129 | 2016-09-21 15:29 | 1 | 2 | 393 | 620 | 18014 | 1094 |  |  | 12 | 2017-02-24 10:35 | 129 | 2017-02-24 10:35 |  |  | Abono MP GCMS TQ-8040. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~24-02-17 10:36 ACR>HV Fecha en planilla 16/03. Confirmado |  |  | A |  | FALSE | 29895 |  | FALSE | a43723e7-b19d-49c5-a741-3e6b8eef5d77
54302 | 2017-02-24 10:36 | 129 | 2016-09-21 15:29 | 1 | 2 | 393 | 620 | 18014 | 1183 |  |  | 12 | 2017-02-24 10:38 | 129 | 2017-02-24 10:38 |  |  | Abono MP LCMS-SHIM-017-LC. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~24-02-17 10:38 ACR>HV Fecha en planilla 20/03. Confirmado |  |  | A |  | FALSE | 29895 |  | FALSE | 09906379-f29c-4ec3-905d-4ea80e8fee35
54311 | 2017-03-01 08:30 | 129 |  | 2 | 2 | 5115 | 12021 | 32659 |  |  |  | 31 | 2017-03-01 08:31 | 129 | 2017-03-01 08:31 |  |  | Entro a taller 23/02 MOC 63 D209402296 | Se realiza limpieza y calibracion de la balanza. Se realizan ensayos de linealidad, repetibilidad ,excentricidad y exactitud de temperatura del equipo con resultados optimos. Tambien se realizaron ensayos de humedad a partir de muestras suministradas por el cliente con resultados optimos. Concluido GI |  |  | FALSE | ~10-03-17 12:31 MHS>SB se fue a instalar la balanza en SV 54345. ~02-03-17 16:27 MHS>SB debemos ir a instalar la balanza. |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | 674093aa-f669-4438-b2d0-249c527a6d23
54316 | 2017-03-01 11:05 | 67 |  | 2 | 2 | 2035 | 4227 | 15105 |  | 8320 |  | 42 | 2017-03-07 16:30 | 42 | 2017-03-01 15:49 |  |  | GC-2014: problemas de reproducibilidad |  |  |  | FALSE | ~01-03-17 15:48 AD >SB La linea de base se vuelve ruidosa por momentos y pega saltos. Le pedí que hiciera un par de pruebas. Mañana llama con los resultados. ~01-03-17 11:18 AD >SB No me atienden, intento mas tarde. ~01-03-17 11:06 DC >ACR piden que los llamemos (0223-4640369) |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | bc322ed1-a0c7-434b-affd-075683c0fe42
54322 | 2017-03-01 12:04 | 67 |  | 6 | 2 | 1760 | 3561 | 21724 |  | 3809 |  | 68 | 2017-03-07 16:34 | 192 | 2017-03-08 12:59 |  |  | OC por MP+C de un (1) IR-Prestige21 |  |  |  | FALSE | ~13-03-17 10:16 MHS>SB confirma Tca. Qca. Laura Sabrina Coelho Benito para lunes 20-3-17. ~10-03-17 14:26 MHS>SB se pasa para el 20-3, combinar. ~08-03-17 12:59 MHS>SB confirmada la fecha ~07-03-17 16:34 SB >MHS combinar 17/3, ezeG. ~01-03-17 12:04 DC >ACR coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32093 |  | FALSE | 7a98d3db-3ad0-434c-a826-b917bd925785
54323 | 2017-03-01 12:17 | 192 |  | 2 | 2 | 49 | 1491 | 20850 |  |  |  | 70 | 2017-03-07 16:34 | 192 | 2017-03-01 12:18 |  |  | OC Por servicio sobre software Class Agent: generación de base de datos, generación de usuarios y configuraciones. |  |  |  | TRUE | ~22-03-17 11:59 ACR>HV envie mail pidiendo dicha informacion ~07-03-17 16:35 SB >MHS que te envie por mail que es lo que quiere hacer detalladamente asi vemos la cantidad de gente y dias mati, abzs ~01-03-17 12:22 MHS>SB le voy preguntando para que equipo seria |  |  | A |  | FALSE | 32094 |  | FALSE | 8d374f35-b14f-4ccf-abac-9147a0f4a413
54324 | 2017-03-01 12:36 | 2 |  | 4 | 2 | 5161 | 12512 | 32957 | [13 empty] | FALSE | ~06-03-17 11:55 MB >MB Agos, por favor avisar cuando vayan a instalar para enviar factura gracias ~03-03-17 10:24 MB >MHS Relacionada con la OC 30298 - Todo sale con remito ID-32046 ~01-03-17 12:49 MB >ACR Esta gente para el HPLC no adquirió PC ni columnas ~01-03-17 12:46 MB >ACR Ya le envié las condiciones de instalación. Como no tiene nada e incluso tampoco PC propone hacer la entrega de lo que tenemos e instalar este equipo dentro de un mes.- ~01-03-17 12:45 MB >ACR ID de Rem 32818 |  |  | R |  | FALSE | 30304 |  | FALSE | 0cc472e1-d914-455e-b0cf-604e630b5042
54325 | 2017-03-01 13:02 | 2 |  | 4 | 2 | 4783 | 11173 | 16707 | [13 empty] | FALSE | ~16-03-17 10:59 MB >MHS Coordinar fecha de instalación Mat y ~01-03-17 14:35 MB >ACR Viáticos a Vemado Tuerto a cargo del cliente.- ~01-03-17 14:22 MB >ACR ID de remito 32808 ~01-03-17 13:06 MB >ACR Agos lleva copia autorizada del soft hasta que llegue el original de ellos.- |  |  | R |  | FALSE | 30246 |  | FALSE | d26b54b7-fde0-47d2-96c1-464bde9883e2
54326 | 2017-03-01 14:02 | 192 |  | 14 | 2 | 28 | 281 | 3282 |  |  |  | 137 | 2017-03-07 16:35 | 192 | 2017-03-01 14:11 |  |  | OC: - Equipo MicroPhazir: Por el servicio de Actualización a ver 4, incluyendo Method Generator ver 4. - Por el servicio de Calificación de Instalación (IQ), Calificación de Operación (OQ) y Certificación. - Recompilación de 2 bibliotecas/proyectos existentes a ver 4. |  |  |  | TRUE | ~30-03-17 09:26 ACR>HV MAIL: Buen día Agostina, Para coordinar el trabajo diario y para contratar el seguro por el traslado, necesitamos nos informes cuántos días va a permanecer el equipo uPhazir en Jenck SA, para completar la actualización y certificación. A continuación de este servicio en Jenck, será necesario completar IQ/OQ/Actualización de Software en PC Roemmers (MethGen/Admin) y brindar un mínimo entrenamiento al personal que emplea el equipo, a fin de poder adquirir los conocimientos necesarios para el uso diario (ID de muestras, Sincronización uPhazir->PC, impresión de reportes, uso de MethGen, etc). Vamos a necesitar coordinar también este servicio en Planta lo antes posible, a fin de minimizar el tiempo de uPhazir inoperable. Cordialmente, ~23-03-17 09:11 ASP>HV En principio no sabiamos que cliente lo solicitaba, pero habiamos Fernando I. y habiamos quedado que lo mandaran para hacer la actualizacion y certificacion. Para luego ir al cliente a hacer IQ y OQ, y actualizacion del MethGen. Ahora reenvio el email ~23-03-17 09:09 ASP>HV Ya se habia consultado por email. ~07-03-17 16:36 SB >MHS esperamos respuesta de andres P para ver si lo mandan o si vamos. |  |  | A |  | TRUE | 32097 |  | FALSE | b03b47df-8afe-45e1-a564-06815cf1ddb2
54333 | 2017-03-01 15:40 | 192 | 2017-03-01 15:34 | 6 | 2 | 4206 | 9260 | 28167 | 956 | 11054 |  | 95 | 2017-03-08 09:37 |  |  |  |  | ABONO (renovado) por MP+Cert en GC 2010 Plus "GC-FQ-848". |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 11:47 MHS>SB servicio suspendido. el generador esta aca en el taller. se esta viendo de comprar uno nuevo. ~10-03-17 11:12 MHS>SB el generador sigue por el SV 54409 para que se repesete esta fecha. los contacte por telefono y mail, estan consultando entre ellos. ~08-03-17 15:43 DC >MHS el generado esta fuera de servicio, hay que suspender el servicio ~08-03-17 12:56 MHS>SB Bernardo me confirma en un rato ya que no sabe si falla el Generador de H2. ~08-03-17 09:37 SB >MHS combinar 16/3, ernestoM. |  |  | R |  | FALSE | 32099 |  | FALSE | 44afb41d-315d-4ffe-afa5-7152707eb6df
54335 | 2017-03-02 08:23 | 129 |  | 2 | 2 | 26 | 5641 | 25310 | 1607 |  |  | 156 | 2017-03-02 08:24 | 156 | 2017-03-02 08:25 |  |  | mail: Estimados, Buenas tardes: En la capacitación de puesta a punto de la técnica se consideró oportuno nuevamente una visita por parte de Uds. para reforzar el manejo de la técnica.Flavia en estas semanas de Marzo estará realizando nuevos ensayos con ambos productos para evaluar los resultados obtenidos y las dificultades que puedan presentarse durante las corridas. Como así también contactándose con Ciati para comparativa de detecciones de los picos obtenidos de etanol entre otros. Es por tal motivo que se propone una próxima visita para la primera semana de Abril (6-7/04) Se aguarda sus comentarios para avanzar.Muchas gracias. Sldos, Paula |  | 70459 |  | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 2576a7f6-e592-49bf-8062-85b1e9231d93
54336 | 2017-03-02 08:49 | 129 |  | 2 | 2 | 4143 | 3684 | 20152 |  |  |  | 151 | 2017-03-07 16:37 | 129 | 2017-03-15 10:41 |  |  | mail: Estuvimos teniendo problemas con las pc que controlan los equipos GC y UFLC. En el transcurso de marzo estaremos cambiando las mismas. Desearía saber si al cambiarlas podrían venir a reinstalar los softwares? |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 15:38 ACR>HV le envie mail con la info q puso ser ~07-03-17 16:37 SB >MHS Si, no hay problema, que nos digan que dia van a tener las PC en el laboratorio y cuantas son asi diagramamos el servicio y la cantidad de personas involucradas. ~02-03-17 08:50 ACR>HV COTIZACIÓN 70454 |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 2c6948bb-1c8c-4202-8d5f-eb9381b0fb15
54337 | 2017-03-02 09:03 | 129 | 2016-09-26 16:29 | 1 | 2 | 141 | 483 | 12582 |  | 5020 |  | 42 | 2017-03-16 09:22 | 129 | 2017-03-02 09:03 |  |  | Abono MP IR Pres. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~13-03-17 16:09 MHS>SB se cambia para Eze martes 21, se confirma la visita. ~02-03-17 09:04 ACR>HV Fecha en planilla lu 20/03. Confirmado |  |  | A |  | FALSE | 29954 |  | FALSE | f77d7dbb-ef5a-4db6-bd24-dc062708536d
54338 | 2017-03-02 09:05 | 129 | 2016-09-26 16:29 | 1 | 2 | 141 | 483 | 12582 |  | 2351 |  | 42 | 2017-03-16 09:22 | 129 | 2017-03-02 09:05 |  |  | Abono MP DSC-60. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~13-03-17 16:09 MHS>SB se cambia para Eze martes 21, se confirma la visita. ~02-03-17 09:05 ACR>HV Fecha en planilla lu 20/03. Confirmado |  |  | A |  | FALSE | 29954 |  | FALSE | 76d9f38c-cdb4-4d69-aa0e-54b4076714ae
54339 | 2017-03-02 09:32 | 129 |  | 2 | 2 | 49 | 3967 | 20561 | 181 |  |  | 70 | 2017-03-02 09:33 | 129 | 2017-03-02 09:34 |  |  | cont 54230 |  |  |  | FALSE | ~07-03-17 09:16 MHS>SB en esta visita no se pudo terminar el servicio como para completar parte, solo se determina que hay que volver. Se recordina para el jueves 9-3-17. ~02-03-17 09:34 ACR>HV va Adri hoy 02/03 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | da7e1fbc-2900-4867-944a-02ab4aea89bc
54340 | 2017-03-02 09:34 | 129 |  | 2 | 2 | 49 | 3967 | 8579 | 180 | 3949 |  | 70 | 2017-03-02 09:35 | 129 | 2017-03-02 09:35 |  |  | cont 54231 |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 11:50 MHS>HV va hoy 15-3-17. ~02-03-17 09:39 ACR>HV LLEVAR CON REMITO ID 32837 ~02-03-17 09:38 ACR>HV llevar CON REMITO ID 32834 ~02-03-17 09:35 ACR>HV se lleva a prestamo SIL20A ns L20345103019 y una CBM-20A ns L20235121476 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 290c6581-0b5d-4f1d-9b2f-e93753e56bf3
54342 | 2017-03-02 10:05 | 129 | 2017-01-18 12:20 | 6 | 2 | 2 | 398 | 27535 |  | 7343 |  | 57 | 2017-03-02 10:06 | 129 | 2017-03-02 10:06 |  |  | Abono MP+C HVG-1 |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 11:07 MHS>HV confirmado. ~20-03-17 10:23 MHS>ACR sigo sin poder comunicarme ni me responden los mails. ~17-03-17 15:44 MHS>HV envio mail. ~16-03-17 16:02 HV >MHS Combinar ma 21/03. ~15-03-17 11:34 MHS>HV piden fecha, se realiza junto al SV 53920. ~07-03-17 11:09 MHS>SB este servicio no se llego a hacer, queda pendiente para realizar junto a la visita de la mufla, ver parte 53920. ~02-03-17 12:13 ACR>HV confirmado ~02-03-17 10:06 ACR>HV Fecha en planilla 06/03. Envie fecha |  |  | A |  | FALSE | 31563 |  | FALSE | f1398285-71d5-418a-8cb2-f70e6d77fe42
54343 | 2017-03-02 10:36 | 67 |  | 13 | 2 | 4573 | 12616 | 27469 |  |  |  | 43 | 2017-03-30 11:49 | 129 | 2017-03-22 11:46 |  |  | OC por servicio de capacitacion en soft LAB SOLUTION a realizarse en una jornada |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 14:46 ACR>HV 31/03 ~23-03-17 14:46 ACR>HV confirmado para vi 31/0 ~22-03-17 11:55 MHS>HV Doena y Biotechno Pharma son la misma firma. El 28 va Pablo Estela a realizar un HPLC y le dan prioridad a esto. Habria que asignar nueva fecha para la capacitacion. ~22-03-17 11:46 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:06 HV >ACR Combinar ma 28/03. ~20-03-17 08:57 MHS>HV mañana no puede, pide fecha en la semana del 27-3 al 31-3. ~17-03-17 15:42 MHS>HV la llame tres veces y no esta, la llamo el lunes. ~17-03-17 12:13 HV >MHS Combinar ma 21/03. ~17-03-17 09:41 MHS>HV hugo, fijar nueva fecha. ~13-03-17 09:04 MHS>SB Ahora tampoco atiende nadie, le enviamos mail con Adrian para ver cuando estan asi coordinamos. ~10-03-17 16:39 MHS>SB los llame dos veces y no constesto nadie, se deben ir temprano. llamo el lunes antes de ir. ~09-03-17 15:05 MHS>SB confirmado. ~08-03-17 11:56 MHS>SB hable con Cecilia, tiene que consultar ya que ingresa una persona nueva en estos dias y quieren que este. Consulta y despues me confirma. ~07-03-17 16:38 SB >MHS combinar 14/3, AdrianB. ~02-03-17 10:44 DC >ACR coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32109 |  | FALSE | 0cce9f5b-9c5f-44cd-bf0b-d59023b6ff5c
54344 | 2017-03-02 10:40 | 129 |  | 2 | 2 | 2641 | 11492 | 23089 | 1190 | 12494 |  | 43 | 2017-03-07 16:39 | 43 | 2017-03-02 10:41 |  |  | le tirrar error y no lo puede solucionar |  | 70478 |  | FALSE | ~08-03-17 10:32 MHS>SB confirmada la visita. ~07-03-17 16:39 SB >MHS combinar 9/3, JM. ~07-03-17 14:28 MHS>SB mandaron OC, fijar fecha de servicio. ~02-03-17 11:15 JM >SB La bomaba de vacio no para y queda encendido led de error.Hay que ir a reparar bomba ~02-03-17 10:41 ACR>HV se lo pase a Jabi |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 3a2d5f73-caf3-49c0-869e-0089363bafa2
54347 | 2017-03-03 10:17 | 192 |  | 2 | 2 | 701 | 1344 | 22888 |  | 6244 |  | 68 | 2017-03-07 16:40 |  |  |  |  | OC Por el servicio de mantenimiento correctivo (reinstalacion de soft) de (1) IRPrestige-21 marca Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~14-03-17 10:05 EG >SB El servicio no se realizó porque la PC nueva no tiene slot pci para instalar la placa IEEE, le indiqué a Laura que consigan una placa IEEE PCI express o que vean la posibilidad de conseguir otra PC. Nos llama cuando tengan algo definido. ~09-03-17 15:52 MHS>SB confirmado ~08-03-17 12:22 MHS>SB envio fecha por mail, no me atiende. ~07-03-17 16:40 SB >MHS combinar 14/3, exeG. |  |  | A |  | FALSE | 32118 |  | FALSE | 89b52c18-1c3f-4a47-a8f9-74c73c0715f2
54348 | 2017-03-03 10:21 | 192 |  | 1 | 2 | 258 | 1322 | 28498 |  | 8476 |  | 15 | 2017-03-03 14:35 |  |  |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo sobre un (1) TGA-50 Shimadzu. Incluye V+E. |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 15:22 MHS>SB confirmado. ~10-03-17 15:20 MHS>SB se coordina para 21 y 22-3-17. ~03-03-17 10:24 MHS>SB se realiza junto al SV 54349. |  |  | A |  | FALSE | 32119 |  | FALSE | 850e4b9e-5f49-40ba-9d30-c2fe7a68c499
54349 | 2017-03-03 10:21 | 192 | 2017-03-03 10:21 | 1 | 2 | 258 | 1322 | 28498 |  | 2310 |  | 15 | 2017-03-03 14:35 |  |  |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo sobre un (1) DSC-50 Shimadzu. Incluye V+E. |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 15:22 MHS>SB confirmado. ~10-03-17 15:20 MHS>SB se coordina para 21 y 22-3-17. ~03-03-17 10:24 MHS>SB se realiza junto al SV 54348. |  |  | A |  | FALSE | 32119 |  | FALSE | 208ceb10-35b2-46bc-b027-d199b593a531
54350 | 2017-03-03 10:55 | 67 |  | 6 | 2 | 2253 | 4810 | 20343 |  | 9116 |  | 101 | 2017-03-03 14:34 | 129 | 2017-03-22 15:51 |  |  | OC por MP+C de un (1) UV-1800 |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 15:53 ACR>HV confirmado ~03-03-17 14:35 SB >MHS combianr 3/4, JG. ~03-03-17 10:58 DC >SB coordinar fecha (piden el dia 03/04) |  |  | A |  | FALSE | 32126 |  | FALSE | c5f414e6-28a5-4eb7-882e-df39dae784fc
54351 | 2017-03-03 11:41 | 192 |  | 2 | 2 | 3173 | 7139 | 33403 | [9 empty] | ****parte creado por error**** |  |  |  | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE | 32129 |  | FALSE | 9501926d-acf4-4865-839f-9e3a1ccba235
54352 | 2017-03-03 12:30 | 192 |  | 6 | 2 | 701 | 8705 | 34543 | 1633 |  |  | 171 | 2017-03-08 10:12 | 129 | 2017-03-23 11:55 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) sistema HPLC S10A Shimadzu. Incluye V+E |  |  |  | FALSE | ~13-03-17 09:51 MHS>SB confirmada la fecha con macarena ~13-03-17 09:49 MHS>SB nueva fecha lun 27-3-17. ~08-03-17 16:20 MHS>SB llamo Macarena, tiene que ser Lunes o Viernes, a partir del Viernes 17-3-17. ~08-03-17 16:15 MHS>SB confirmada la fecha. ~08-03-17 11:31 MHS>SB hable con la repecionista, macarena no esta. Le avisaba ella para que me llame. ~08-03-17 10:12 SB >MHS combinar 14/3, AleM. |  |  | A |  | FALSE | 32132 |  | FALSE | 0cd38d29-f272-4b04-8dd3-10bba1ca4e46
54353 | 2017-03-03 16:25 | 161 |  | 2 | 2 | 2748 | 10868 | 28996 | 998 |  |  | 65 | 2017-03-07 16:45 | 65 | 2017-03-08 09:39 |  |  | Llamo Romina y Alfredo, tienen problemas con el HPLC quiere hablar con un tco. |  |  |  | FALSE | ~08-03-17 08:53 PP >SB Le mande mail, porque los telefonos no funcionan. ~07-03-17 16:46 SB >MHS Pablo le pegas un llamado mañana antes del OERP a ver si lo podemos solucionar por fono? mil gracias. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 9a584c52-af16-4c54-93ec-e0ec280f94b7
54354 | 2017-03-03 16:32 | 192 |  | 4 | 2 | 2562 | 4390 | 33725 |  |  |  | 101 | 2017-03-07 16:48 |  |  |  |  | Compra CIF. No hay materiales de entrega local. |  |  |  | FALSE | ~08-03-17 16:12 MHS>SB maximo confirma la visita ~08-03-17 14:34 MHS>SB se envia fecha por mail ~07-03-17 16:49 SB >MHS combinar 21/3, JaviG. ~03-03-17 16:39 MHS>SB Envie CI, esperamos rta. ~03-03-17 16:38 MHS>SB solicitan instalacion. |  |  | A |  | FALSE | 28905 |  | FALSE | 77f0fd26-8d2a-4846-af9c-4d88dd300b89
54356 | 2017-03-06 08:53 | 126 |  | 4 | 2 | 2326 | 4963 | 7228 | [9 empty] | V+E a cargo cliente |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 15:08 ACS>MHS Sí, fue recepcionado. Luis F. Culaciati - Tel. 0291 4597080 - Cel. 0291 155032895 ~15-03-17 14:55 ACS>MHS nuevamente consulté q avisen x recepción MARS6 ~06-03-17 08:57 ACS>MHS Que avisen si llegó equipo. ~06-03-17 08:54 ACS>MHS ~08-02-17 12:53 ¦ ACS¦ CI enviadas a Luis C./ Magalí L. |  |  | A |  | FALSE | 30848 |  | FALSE | 5102c2c2-fe1d-4fb8-b41d-942e11a4f1c5
54357 | 2017-03-06 09:07 | 192 |  | 2 | 2 | 411 | 7882 |  |  | 9594 |  | 68 | 2017-03-07 16:55 | 68 | 2017-03-06 10:49 |  |  | llamo Javier diciendo que quieren instalar el soft (tiene el cd) pero le pide que para proseguir necesita que antes se instale una version anterior. el numero es 0221-4124387. |  |  |  | FALSE | ~07-03-17 16:55 SB >MHS mati, clavale una espera. Abrazos ~07-03-17 16:55 SB >MHS gracias eze.- ~06-03-17 09:33 EG >SB Hablé con Gaston y me dijo que pudieron instalar el programa sin inconvenientes, la falla que tiene ahora es que no realiza la mediciones. Hicimos un autoajuste y sigue igual. Tenemos que ir porque puede tener un problema de alineacion. Igual va a consultar con el director y nos avisa para programar el servicio. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 689b1b4d-729c-43f8-a031-470e61d047df
54358 | 2017-03-06 10:14 | 192 |  | 6 | 2 | 175 | 345 | 16735 | 848 |  |  | 137 | 2017-03-06 10:40 | 192 | 2017-03-06 10:15 |  |  | ABONO por MP+C en ARCS-126. Piden fecha para 29 o 30 de marzo, le aviso a Seba. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 16:11 MHS>HV se adelanta para el 27 y 28/3/17, confirmado con el cliente. ~10-03-17 10:47 MHS>SB confirmado. ~07-03-17 16:57 SB >MHS combinar 29 y 30/3 ANdresP. ~06-03-17 10:42 MHS>SB Seba esta con OPEN, se asigna a Pujalte para el 29-3-17 que paran el equipo. Tambien esta disponible el 30-3-17. Dice Seba que si puede lo acompaña. |  |  | A |  | FALSE | 32141 |  | FALSE | e49fd01b-db9f-4a7c-80c6-77595f1c24a0
54359 | 2017-03-06 10:16 | 192 | 2017-03-06 10:14 | 6 | 2 | 175 | 345 | 16735 |  | 13509 |  | 95 | 2017-03-07 16:59 | 192 | 2017-03-06 10:17 |  |  | ABONO por MP+C en GC-2010 ID-113, ubicado en LAB2. |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 10:48 MHS>SB confirmado. ~07-03-17 16:59 SB >MHS combinar 29/3, EM. ~06-03-17 10:17 MHS>SM le pido los datos del equipo. ~06-03-17 10:17 MHS>SB ir definiendo fecha. |  |  | A |  | FALSE | 32141 |  | FALSE | e8af2f01-3d16-4f16-b563-cc7fde383817
54360 | 2017-03-06 10:26 | 67 |  | 6 | 2 | 115 | 497 | 24180 | 1666 | 3821 |  | 101 | 2017-03-08 10:35 | 67 | 2017-03-21 08:18 |  |  | OC por MP+C de un (1) UV-1603 (identificado como CC00094) |  |  |  | FALSE | ~09-03-17 10:20 MHS>SB confirmado. ~08-03-17 10:36 SB >MHS combinar 22/3, JavierG ~06-03-17 10:27 DC >SB coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32143 |  | FALSE | 0ba3e345-6c23-40a9-862f-0ea57005ad27
54362 | 2017-03-06 10:28 | 67 | 2017-03-06 10:26 | 6 | 2 | 115 | 497 | 24180 | 1667 | 9560 |  | 101 | 2017-03-08 10:36 | 67 | 2017-03-21 08:17 |  |  | OC por MP+C de un (1) UV-1800 (identificado como CC00218) |  |  |  | FALSE | ~09-03-17 10:20 MHS>SB confirmado. ~08-03-17 10:36 SB >MHS combinar 22/3, javierG junto con el UV1603 ~06-03-17 10:28 DC >SB coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32143 |  | FALSE | 416fd9ad-f794-4f31-8b02-50b6d36d58cd
54365 | 2017-03-06 11:52 | 192 | 2017-02-03 | 6 | 2 | 2918 | 6748 | 12406 |  | 13508 |  | 43 | 2017-03-08 10:41 |  |  |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) UV-1800 Shimadzu "D-0518" |  |  |  | FALSE | ~08-03-17 12:01 MHS>SB confirmada la visita. ~08-03-17 10:42 SB >MHS combinar 20/3, JavierM. ~06-03-17 11:54 MHS>SM le pido numero de serie. |  |  | A |  | FALSE | 31790 |  | FALSE | 792778cc-e0b2-445e-bd28-0b659984ccef
54369 | 2017-03-06 14:45 | 2 |  | 4 | 2 | 74 | 10143 | 14156 |  |  |  | 200 | 2017-03-08 10:44 | 192 | 2017-03-16 10:15 | [6 empty] | FALSE | ~16-03-17 10:09 MHS>HV Fernando dice que estan en mudanza de sector. Ellos nos avisan aprox en dos semanas cuando este el laboratorio OK. ~16-03-17 09:43 HV >MHS Combinar lu 20/03. ~13-03-17 14:09 ACS>MHS De todo el equipo ~08-03-17 10:44 SB >MHS avisame cuando salga el rojo. ~07-03-17 10:07 SM >MHS IQ/OQ y Certificación de todo el equipo o sólo del detector? ~07-03-17 10:07 SM >MHS Mati, por favor preguntá en que HPLC se instalan. ~07-03-17 10:04 SM >MHS Mati, ~06-03-17 15:31 MB >MHS Rem ID 32860 ~06-03-17 15:27 MB >MHS No depende de pagos ~06-03-17 15:23 MB >MHS tinen que retirar módulos que se tomaron en parte de pago de planta V. Martelli ~06-03-17 15:21 MB >MHS Se entrega e instala ~06-03-17 15:20 MB >MHS LLEVA IQ/OQ/CERT OC 29727 |  |  | R |  | FALSE | 29726 |  | FALSE | aa371407-bf20-475d-9e0e-e5a9c5fe60e3
54370 | 2017-03-06 15:32 | 192 |  | 2 | 2 | 2797 | 7875 | 23633 |  |  |  | 70 | 2017-03-14 16:32 | 68 | 2017-03-14 16:30 |  |  | Error en LC Solution. Foto: Y:\Service\FOTOS de Servicios\Umicore\SV-54370. |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 12:05 MHS>HV va hoy Adrian. ~14-03-17 16:32 SB >MHS combinar 21/3, AB. ~10-03-17 09:58 EG >SB Habia hablado Adrian con Mauricio y recien lo llame y por la falla que tiene tenemos que ir. Programar el servicio lo ante sposible. ~08-03-17 10:46 SB >EG le pegas un llamadito pq no veo el problema. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 6502dd00-fb76-480b-a6a9-694425e66241
54373 | 2017-03-06 15:53 | 192 |  | 2 | 2 | 260 | 1324 | 28171 | 799 | 10105 |  | 12 | 2017-03-08 10:47 |  |  |  |  | Continuacion del SV 54255: viene el equipo al taller. |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 12:36 MHS>SB Llego el equipo el 08-mar-17. ~08-03-17 10:48 SB >MHS aviasme cuando llegue el equipo a jenck. ~06-03-17 15:55 MHS>MHS La factura del parte de servicio del viernes la precisamos a nombre de: Dra. Daniela Lick PIP 522 CCT- Conicet La Plata CUIT 30-71010014-0 En estos dias estare enviando el equpo. Gracias Laura Barbelli |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | ddd4f5b3-8b52-4315-b12a-ead2c542afe8
54374 | 2017-03-06 16:03 | 2 |  | 4 | 2 | 970 | 1902 | 16503 | [13 empty] | FALSE | ~07-03-17 14:05 MHS>SB todavia no se instala, falta completar el pago de las notas de debito. ~06-03-17 16:05 MB >MHS ID de Rem 32862 ~06-03-17 16:04 MB >MHS Ya esta todo en stock, en A.Thomas 212 hay 3 pallets, OC Completa. Coordinar instalación |  |  | R |  | FALSE | 30000 |  | FALSE | b0ba34ff-2bb3-4006-a14a-91b82ff1616c
54375 | 2017-03-06 16:52 | 192 |  | 2 | 2 | 1822 | 5395 | 27753 | 27 | 3001 | [7 empty] | entro al taller el 28-feb-17. SIL-10ADvp C21053805141 |  | 71172 | 71173 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | fca74669-58b6-4724-8978-2b613df28a7d
54376 | 2017-03-06 17:04 | 192 |  | 3 | 2 | 819 | 1581 | 23308 |  | 12425 |  | 137 | 2017-03-17 12:17 | 192 | 2017-03-21 08:58 |  |  | Viene de Parte n° 52496. Equipo reparado en taller. Quiere que vallamos a instalarlo y Certificarlo. |  | 70581 |  | FALSE | ~20-03-17 09:23 MHS>HV confirmado. ~17-03-17 12:17 HV >MHS Combinar ma 21/03. ~16-03-17 10:07 DC >HV Llego OC; Se Puede coordinar |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 1375419e-c9c1-411f-bff7-f43116482d9a
54380 | 2017-03-07 10:13 | 126 |  | 4 | 2 | 225 | 5624 | 16892 |  |  |  | 42 | 2017-03-15 14:45 | 129 | 2017-03-22 12:23 |  |  | V+E a cargo cliente OC FOB el cliente ya recibió los materiales |  |  |  | TRUE | ~27-03-17 08:57 ACR>HV mail: Agostina, como entenderás lo que pedís (pasajes aéreos y viáticos) en una repartición pública no es algo que se resuelva de un día para otro. Además, el día 7 de marzo nos comunicamos telefónicamente y enviamos un correo a la Lic. Velia Vinent para coordinar esta instalación de estos equipos y analizar la posibilidad de continuar con el desarrollo para la determinación de aminoácidos que comenzamos con el Lic.Guillermo Contrafatti en el 2014, y continuamos en el 2015 con el Dr. Fernando Iñon, al instalar el digestor de microondas. Paralelamente hay un requerimiento de la Lic. Nora Montoya de otro grupo de investigación sobre un HPLC, por lo tanto considero conveniente coordinar todas estas actividades. ~23-03-17 09:05 ACR>HV volvi a enviarles mail solicitando los pasajes ~15-03-17 14:46 HV >MHS Combinar los 2 servicios de INIDEP martes 28/03. Anibal confirmará si se hace en el día o se vuelve al día siguiente. En avión. ~08-03-17 08:16 ACS>MHS Tratar con Agueda Massa < ague.e.massa@gmail.com >. Con ella y a su mail es con la que tienen que ponerse de acuerdo, tanto sea para la instalación de los equipos como la parte de desarrollo. mail de Fernández Compás, Andrea |  |  | A |  | FALSE | 26674 |  | FALSE | 8102fbbc-60e8-4515-8216-d6c94eaa2d15
54381 | 2017-03-07 10:13 | 126 | 2017-03-07 10:13 | 4 | 2 | 225 | 5624 | 16892 |  |  |  | 42 | 2017-03-15 14:45 |  |  |  |  | V+E a cargo cliente OC FOB el cliente ya recibió los materiales |  |  |  | TRUE | ~27-03-17 08:57 ACR>HV mail: mail: Agostina, como entenderás lo que pedís (pasajes aéreos y viáticos) en una repartición pública no es algo que se resuelva de un día para otro. Además, el día 7 de marzo nos comunicamos telefónicamente y enviamos un correo a la Lic. Velia Vinent para coordinar esta instalación de estos equipos y analizar la posibilidad de continuar con el desarrollo para la determinación de aminoácidos que comenzamos con el Lic.Guillermo Contrafatti en el 2014, y continuamos en el 2015 con el Dr. Fernando Iñon, al instalar el digestor de microondas. Paralelamente hay un requerimiento de la Lic. Nora Montoya de otro grupo de investigación sobre un HPLC, por lo tanto considero conveniente coordinar todas estas actividades. ~23-03-17 09:05 ACR>HV volvi a enviarles mail solicitando los pasajes ~15-03-17 14:46 HV >MHS Combinar los 2 servicios de INIDEP martes 28/03. Anibal confirmará si se hace en el día o se vuelve al día siguiente. En avión. ~08-03-17 08:16 ACS>MHS Tratar con Agueda Massa < ague.e.massa@gmail.com >. Con ella y a su mail es con la que tienen que ponerse de acuerdo, tanto sea para la instalación de los equipos como la parte de desarrollo. mail de Fernández Compás, Andrea |  |  | A |  | FALSE | 26674 |  | FALSE | 80cfefca-47a9-4f52-bed2-e1c344d005cd
54383 | 2017-03-07 12:26 | 192 |  | 6 | 2 | 115 | 3214 | 32286 |  | 11722 |  | 200 | 2017-03-08 10:50 | 129 | 2017-03-27 14:34 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) DR-6000 Hach. Si incluye V+E. |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 10:20 MHS>HV confirmado. ~08-03-17 12:16 SB >MHS combinar 28/3, DB. ~08-03-17 11:34 SB >MHS espero confirmacion de fecha de diego/javi. |  |  | A |  | FALSE | 32150 |  | FALSE | 9eeba0a2-39bb-46c2-aa42-3ac53cdd5359
54384 | 2017-03-07 12:27 | 192 | 2017-03-07 12:27 | 6 | 2 | 115 | 3214 | 32286 |  | 6578 |  | 101 | 2017-03-08 11:30 | 192 | 2017-03-27 08:37 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) UV-1700 Shimadzu. Si incluye V+E. |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 10:20 MHS>HV confirmado. ~08-03-17 12:15 SB >MHS combinar 28/3. JG. ~08-03-17 11:34 SB >MHS espero confirmacion de fecha de diego/javi. |  |  | A |  | FALSE | 32150 |  | FALSE | 6fc64799-68b0-4ff8-9407-1d2ada3269aa
54386 | 2017-03-07 14:05 | 67 |  | 2 | 2 | 15 | 4745 | 8958 | [9 empty] | mail del cliente: "Estimado Diego,En Junio del año pasado compramos un loop de 500 µl que fue instalado en uno de los HPLC del sector de Desarrollo luego de una certificación (Parte 51315). El inyector no era reproducible los días posteriores y en julio volvieron, hicieron varias pruebas que dieron bien (parte 51692), pero luego vimos que las pruebas consistieron en inyectar solo 20 µl y el problema es cuando usa el lazo grande. En diciembre volvieron y hablamos del tema por lo que realizaron más pruebas (parte 53605, adjunto) y verificaron que el problema era el loop. Intentaron modificarlo, pero los resultados no eran buenos. Se dejó desconectado para que viéramos si usando el loop original el problema también se presenta. Probamos por los últimos dos meses y no hemos tenido problema alguno.Por este motivo les pido si pueden venir a cambiar el loop de 500 µl por otro.Aguardo tus comentarios y desde ya muchas gracias. |  |  |  | TRUE | ~31-03-17 15:21 ACR>HV esta los partes puestos entreparentesis en indicaciones ~08-03-17 10:58 SB >MHS mati, decime los partes asociados a este servicio asi reviso quien fue y le pregunto que paso. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 5acb7b26-4e59-4d6b-b9d9-7dcbb1c236dc
54388 | 2017-03-07 15:20 | 192 |  | 1 | 2 | 1391 | 9753 | 32797 | 860 |  |  | 43 | 2017-03-16 11:18 | 129 | 2017-03-22 12:06 |  |  | OC Por el servicio Mantenimiento Preventivo sobre un (1) sistema HPLC Prominence Shimadzu. Incluye V+E, debemos sacar nosotros. |  |  |  | TRUE | ~28-03-17 11:26 MHS>HV "falla la la valvula de alta presion y pierde una de las bombas" ~27-03-17 12:06 MHS>HV se coordina junto al sv 54579. ~27-03-17 11:16 ACR>HV mail: La novedad es que el HPLC Prominence Shimadzu de Toxicología quedó fuera de servicio por una falla en uno de sus motores por lo que solicito por favor que nos programen una visita urgente. ~22-03-17 12:34 MHS>HV cot id 71098 enviada. ~22-03-17 12:09 ACR>HV quiere hacerlo junto a un GC, ahora se le envie el presupuesto y si esta todo OK habría que cambiar de persona q vaya q hace gc y hplc ~16-03-17 16:19 HV >MHS Combinar ju 30/03. I/V en el día. |  |  | A |  | FALSE | 32154 |  | FALSE | 3b2fb8ee-d14a-42df-a20e-09f25709f488
54394 | 2017-03-08 10:31 | 67 |  | 2 | 2 | 1808 | 10495 |  |  | 13032 |  | 65 | 2017-03-08 11:04 | 65 | 2017-03-15 10:24 |  |  | CA-200: no logra que le de el "0" |  |  |  | FALSE | ~08-03-17 14:35 PP >SB Tiene la silica agotadísima. La cambia y llama cualquier cosa. ~08-03-17 11:04 SB >PP se me fue el capslock. ~08-03-17 11:04 SB >PP LE PEGAS UN LLAMADO PABLO A VER QUE SUCEDE? ~08-03-17 10:32 DC >PP piden que llamemos a Diego Cervera al 116271-6257 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 86de3bef-fd3a-4056-bf66-d5eb146f996e
54396 | 2017-03-08 10:55 | 192 |  | 2 | 2 | 1982 | 4138 | 5871 |  | 7634 |  | 95 | 2017-03-08 11:05 |  |  |  |  | OC Por el servicio de reinstalación de software y migración de la informacion en una (1) PC relacionada a un (1) sistema GC Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 12:31 MHS>HV ahora dicen que no saben cuando podemos ir hasta que no vuelva el analista.... ~15-03-17 12:22 MHS>HV piden nueva fecha. ~13-03-17 15:54 DC >SB suspenden el servicio, avisaran cuando desean realizarlo ~08-03-17 10:59 MHS>SB confirmado ~08-03-17 10:55 MHS>SB se coordina para el 15-3-17. |  |  | A |  | FALSE | 32160 |  | FALSE | 3cc7f3e1-34ac-4145-a115-9cc762c051a4
54397 | 2017-03-08 11:22 | 67 |  | 2 | 2 | 1822 | 5394 | 8512 | 1131 |  |  | 151 | 2017-03-09 09:19 | 192 | 2017-03-09 09:19 |  |  | HPLC: pierde por el Inyector |  |  |  | FALSE | ~09-03-17 09:19 MHS>SB confirmado ~08-03-17 11:23 DC >SB pide que vayamos a verlo cuanto antes |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 777a89b8-56d3-4396-8154-c492ea8dfa60
54398 | 2017-03-08 12:22 | 67 |  | 6 | 2 | 4618 | 10729 | 29995 |  | 11172 |  | 101 | 2017-03-15 10:23 | 67 | 2017-03-16 14:49 |  |  | OC por el MP+C de un (1) UV-1800 |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 15:35 DC >HV confirmado para el dia 27/03 ~16-03-17 14:49 DC >HV envie mail con fecha ~16-03-17 09:50 HV >MHS Combinar lu 27/03. ~15-03-17 16:26 DC >HV Llamaron reclamando fecha, necesitan hacerlo dentro de Marzo ~08-03-17 12:22 DC >SB coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32162 |  | FALSE | 1c765266-5370-4c4d-a431-10de353cdcf4
54401 | 2017-03-08 16:39 | 192 |  | 6 | 2 | 74 | 3997 | 25420 |  | 10678 |  | 152 | 2017-03-20 14:23 | 192 | 2017-03-15 10:23 |  |  | ABONO (recien lo envian) por MP+C en 2100 Hach. NO inluye V+E, debe sacar el cliente. |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 14:49 ACR>HV confirmado ~23-03-17 15:51 ACR>HV *07/04* ~23-03-17 15:51 ACR>HV le envio fecha anabella para el vi 07/0 ~22-03-17 09:08 MHS>FEB Fabio me comenta que el viernes 7-4 no tiene problema. ~21-03-17 15:26 MHS>HV piden nueva fecha ya que necesitan de varios dias antes para sacar V+E. ~21-03-17 09:22 MHS>HV "Necesitamos que por favor gestiones la fecha de servicio del 05/04 al 07/04". ~20-03-17 17:11 FEB>HV Podria ir el miercoles en el vuelo bien temprano y volver en el de la tarde siempre que la induccion y el ingreso no se demore mucho ~20-03-17 14:58 MHS>HV envio fecha por mail. ~20-03-17 14:23 HV >MHS Combinar mi 29/03. ~20-03-17 11:00 MHS>HV tambien lunes 3-4-17 como mucho. ~17-03-17 15:59 MHS>HV hugo, piden si podemos ir el 30 o 31-3-17. Necesitan saber lo antes posible ya que ellos se encargan de los V+E. ~13-03-17 16:19 MHS>SB les envie mail para que envien el equipo al taller, vamos a ver que comentan. ~08-03-17 16:51 MHS>SB piden fecha en la semana del 27 al 31-3-17. |  |  | A |  | FALSE | 32182 |  | FALSE | 691aa5eb-c9cc-4bd0-965d-bf34d61fb191
54402 | 2017-03-09 16:13 | 67 |  | 2 | 2 | 2 | 398 | 20403 | 1384 | 13052 |  | 75 | 2017-03-10 16:36 | 192 | 2017-03-10 16:36 |  |  | mail del cliente:"Lamentablemente, no pudimos resolver el problema con el equipo. Cambiamos todas las mangueras, pasamos Brij, HCl 1N y dejamos estabilizando con los reactivos. Al principio, las burbujas tienen un ritmo adecuado pero después de una hora y media empieza este problema de que se detiene el flujo y retoma.Para seguir avanzando, podrías por favor indicarme que día estarían viniendo y alguna cotización así definimos junto con uds y Tamara la visita? Por favor, si pudiera ser la semana que viene, nos vendría muy bien." |  | 70685 |  | FALSE | ~13-03-17 16:28 MHS>SB confirmado. ~10-03-17 16:37 MHS>SB se coordina para Martes 14-3-17. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | a4fa3e4c-2487-453d-99e5-c2f6bc1483ff
54403 | 2017-03-10 08:19 | 67 |  | 2 | 2 | 32 | 3027 | 12713 | 502 |  |  | 70 | 2017-03-13 08:56 |  |  |  |  | mail del cliente: Nos esta apareciendo este error en el procesamiento de datos y no podemos levantar el reporte.Ya que cuando queres generar el reporte aparece el cartel.Si pueden venir a verlo ya que debe ser algún problema de drivers, y ya que están, les solicito también por el HPLC des c04 , que la última vez que vinieron me comentaron que no se puede inyectar más de 100 microlitros (si bien tiene el loop) por un tema de drivers y que se debe instalar la versión correspondiente. Desde sistemas de acá me dijeron que no pueden hacer nada al respecto. |  |  |  | FALSE | ~13-03-17 09:15 MHS>SB confirmado. ~13-03-17 08:55 MHS>SB va hoy Adri. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 051f5c54-cab7-48d5-945b-acf7ba37b9eb
54407 | 2017-03-10 10:15 | 192 | 2017-03-10 10:11 | 1 | 2 | 43 | 7413 | 18568 |  | 2753 |  | 202 | 2017-03-16 10:11 |  |  |  |  | ABONO (renov) por MP en GC-17. |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 15:12 MHS>HV pasa para Mayo 2017. ~16-03-17 10:11 HV >MHS Combinar ma 21/03. |  |  | A |  | FALSE | 32155 |  | FALSE | fabadc4f-0f90-40ed-8ebf-db7e3d6d95fd
54409 | 2017-03-10 10:28 | 192 |  | 2 | 2 | 4206 | 9260 | 28167 | 956 | 11056 |  | 42 | 2017-03-10 10:29 | 192 | 2017-03-10 10:29 |  |  | Esta fallando. |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 11:46 MHS>SB se cancela, el generador esta aca. estan viendo si lo arreglan o compran uno nuevo. ~10-03-17 11:11 MHS>SB los contacte por telefono y mail, estan consultando entre ellos. ~10-03-17 10:29 MHS>SB se coordina para lunes 13-3-17. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 495f911f-0592-4ec3-952d-5260cb783723
54411 | 2017-03-10 11:21 | 192 |  | 6 | 2 | 31 | 6353 | 11032 |  | 12450 |  | 137 | 2017-03-10 11:22 | 192 | 2017-03-10 11:22 |  |  | OC por MP+Cert despues de que Guillermo le termine de cargar la biblioteca con las 28 muestras que faltaban. | Se recibio el equipo. Se realizo un MP+C según procedimientos (TTS-C001-03). Se realizan pruebas de funcionamiento dando optimos resultados. AP |  |  | FALSE |  |  |  | A |  | TRUE | 24386 |  | FALSE | a098d94a-6db4-4e99-b0ac-df7a0372adba
54412 | 2017-03-10 11:24 | 192 |  | 2 | 2 | 135 | 2558 |  |  | 4935 | [7 empty] | error con uno de los dos filamentos del módulo MS. |  | 70709 |  | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 839da817-e304-4211-aa2d-178f261f4603
54413 | 2017-03-10 11:34 | 192 |  | 2 | 2 | 2658 | 5936 | 10008 | 255 | 4446 | [7 empty] | entro al taller el 7-3-17. RF-10AXL C20954204656CD | Se realizó limpieza del sistema de rerigeración del sector de lámparas, se controló funcionamiento del sensor de temperatura y se lo tuvo en funcionamiento durante varias horas sin detectarse fallas. N.LL | 70837 |  | FALSE |  |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 5d4719a8-3322-4d97-935e-85701685425c
54414 | 2017-03-10 11:52 | 192 |  | 2 | 2 | 32 | 3027 | 12713 | 304 |  |  | 70 | 2017-03-13 08:55 |  |  |  |  | No inyecta mas de 200ul. Uno de nosotros cuando fue le dijo que podia ser un tema de soft. |  |  |  | FALSE | ~13-03-17 09:15 MHS>SB confirmado. ~13-03-17 08:55 MHS>SB va hoy Adri. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 1f074ba9-2d7b-4aa6-899f-50efefc9988f
54415 | 2017-03-10 12:27 | 192 |  | 3 | 2 | 2078 | 4346 | 33969 |  | 5862 |  | 31 | 2017-03-15 10:19 | 192 | 2017-03-10 12:28 |  |  | ABONO: se arreglo en el taller segun SV 54191, ahora piden que vallamos a Certificarla. |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 10:20 MHS>ACR REMITO!!! ~20-03-17 10:20 MHS>GI preguntar por Ada Perazzo o David Rafael. ~20-03-17 10:20 MHS>HV confirmado. ~16-03-17 11:35 HV >MHS Combinar ju 23/03. ~16-03-17 09:31 MHS>HV pide fecha para la semana del 20 al 23-3-17. ~16-03-17 09:18 MHS>HV me comunique recien, todavia tiene que confirmar. dijo que mas tarde me llama. ~15-03-17 10:20 HV >MHS Veo en planilla vi 17/03. ~10-03-17 12:29 MHS>SB piden que sea el 18/3 o antes. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 2d9aba88-8be1-4072-8619-3c00172a026c
54416 | 2017-03-10 12:32 | 192 |  | 2 | 2 | 1570 | 10312 |  |  | 13510 |  |  |  | 192 | 2017-03-20 12:55 |  |  | entro al taller el 01-mar-17. CA-21 C3M30174 (Titulador) |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 12:55 MHS>HV tiene OC ID 32350, dar curso. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 415f925b-7a33-415f-ae13-0de53b691d69
54417 | 2017-03-10 12:34 | 192 |  | 2 | 2 | 81 | 7092 | 14004 | 655 | 9135 |  | 74 | 2017-03-29 15:40 | 74 | 2017-03-29 15:40 |  |  | entra al taller el 08-mar-17. SIL-20ACHT L20354801765 | El inyector arroja ERROR TEMP SENSOR. Tenía dañado el sensor de temperatura del dehumidificador, se reemplazó el mismo. Se comprobó durante varios días el correcto funcionnamiento. Concluido AC | 71113 | 71114 | FALSE | ~28-03-17 11:36 MHS>NL llegaron las OC, seguir con el sv. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 9d625ef6-497b-41dc-bea4-b31d3645008c
54420 | 2017-03-13 10:31 | 126 | 2016-11-21 14:30 | 4 | 2 | 2307 | 4932 | 22703 | [13 empty] | FALSE | ~13-03-17 10:32 ACS>MHS el cliente debe retirar equipo ~13-03-17 10:31 ACS>MHS parte a efectos de garantia |  |  | A |  | FALSE | 30760 |  | FALSE | 961258ac-5e0a-4752-9fb0-f10f17613fc6
54421 | 2017-03-13 10:39 | 192 |  | 2 | 2 | 3194 | 7172 |  |  | 13516 | [7 empty] | entro DR-5000 serie 1189472 el 10-3-17. |  | 70820 | 70821 | FALSE | ~23-03-17 15:52 DB >DB El soporte técnico de Hach nos dice de comprar el LZV764 y despiezarlo para reemplazar solo el display en el equipo que está para reparar. ~23-03-17 15:50 DB >DC Diego, para la reparación hay que cotizar MO y la pieza LZV764. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 90eecb23-2473-4f37-8ae5-007626551394
54423 | 2017-03-13 12:17 | 126 |  | 14 | 2 | 12 | 6174 | 5461 |  |  |  | 156 | 2017-03-14 16:22 | 192 | 2017-03-27 11:52 |  |  | Corresponde a la oc 29346 - partes 53058/ 53059 2 TruScan RM |  |  |  | FALSE | ~17-03-17 11:44 MHS>GMC confirmado para martes 28-3-17. ~15-03-17 11:13 MHS>GMC Semana del 20-3-17 tienen auditoria, pueden a partir de la semana del 27-3-17. ~15-03-17 09:49 ACS>MHS Favor indicar fecha de fin de parte para emitir la factura. Gracias! ~13-03-17 12:28 ACS>GMC mail de Liliana Rey. Podrán estimarnos una fecha de finalización de la calificación e incorporación de la biblioteca a los equipos? ~13-03-17 12:20 ACS>MHS Armado de 176 métodos para identificación de materias primas con análisis de selectividad por Raman. |  |  | A |  | FALSE | 32221 |  | FALSE | 3076be8f-8ad2-4fa8-913b-acac72b033c7
54424 | 2017-03-13 14:44 | 192 |  | 2 | 2 | 4499 | 6055 | 31665 | 637 | 9014 |  | 68 | 2017-03-15 09:55 |  |  |  |  | Los calefactores se ponen al rojo vivo. Hablaron con Eze y determina que tenemos que ir. |  |  |  | FALSE | ~17-03-17 15:11 MHS>HV confirmado. ~17-03-17 14:34 HV >MHS Combinar ma 21/03. En avión, ida a Sta Fe con regreso por Paraná. ~17-03-17 10:19 MHS>HV Gabriel llamo de nuevo a Ezequiel, quiere definir fecha. ~16-03-17 15:20 MHS>HV llamo Gabriel por la visita ~14-03-17 17:07 EG >HV Hablé con Gabriel y me dijo que revisaron los cables de coneccion de la turbo V y cambiaron una masa y aislaron un cable y quedo funcionando pero tira error cuando termina la corrida y los calefactores se ponen rojos. Tambien tienen un error en el generador N300 que quiere que lo veamos. QUieren que vayamos lo ante sposible. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | e223e730-582a-45a4-988b-8cf1462fe0fe
54426 | 2017-03-13 15:27 | 67 |  | 2 | 2 | 145 | 7424 | 13057 |  | 6172 |  |  |  | 42 | 2017-03-13 15:28 |  |  | GC-17A: esta inyectando estandares y no ve los picos, solo ve los del solvente |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 10:36 AD >HV Hablé con él el lunes y le dije que chequeara los ajustes del cero de la CBM y del equipo y vuelva a probar. Todavía no pudo hacer nada porque están de auditoría. Una vez que haga las pruebas avisa. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 5cc1a75d-f1a9-4f1e-849d-9d9d6d8d9f02
54427 | 2017-03-13 15:36 | 192 |  | 2 | 2 | 136 | 3935 | 9452 | 917 | 10826 |  | 95 | 2017-03-15 09:52 | 95 | 2017-03-16 11:33 |  |  | Cambiaron los tubos de aire y ahora el RID no funciona. Salta el error E4204. Si no se encuentra Mildred se puede contactar a Marina Medanich a "nutrialimentos@mail. unlu.edu.ar" |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 14:16 EM >HV Me enviaron un correo electrónico. Los miercoles no trabajan. El número es 423171 interno 1369 con Marina Medanich. Nos van a llamar cuando prueben unas acciones que les dije ~16-03-17 15:36 IBF>HV Hugo, llame al cliente y no fue posible encontrarla. Voy a enviarle un correo electrónico para ver de coordinar un llamado telefonico. ~15-03-17 10:14 EM >HV LLamo pero no atiende nadie. Les envié un correo electrónico. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | d0e99b75-a323-4404-9798-cc4b50c926b7
54428 | 2017-03-14 09:30 | 192 |  | 2 | 2 | 393 | 620 | 18014 | 891 | 4454 |  | 12 | 2017-03-14 09:31 | 192 | 2017-03-14 09:31 |  |  | falla el teclado. |  |  |  | FALSE | ~14-03-17 09:31 MHS>MHS hoy va serio por MP en otro equipo y ve que se puede hacer. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 943093cf-5d84-44b3-80f1-9d68aef0bdf9
54429 | 2017-03-14 10:04 | 192 |  | 2 | 2 | 49 | 181 | 28828 | 1192 | 9450 |  | 42 | 2017-03-16 10:01 | 192 | 2017-03-14 10:05 |  |  | Viene del parte 54379: el equipo falla, debemos ir a cambiar las check valves. |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 10:24 MHS>HV confirmado. ~16-03-17 10:01 HV >MHS Combinar mañana. ~15-03-17 10:19 MHS>SB llamó Roberto pidiendo que vallamos a colocar las check. ~14-03-17 16:26 SB >MHS lo dejamos para el proximo mantenimiento. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | cf480cdc-de91-4547-a679-7a7f4b498c91
54430 | 2017-03-14 10:07 | 192 |  | 2 | 2 | 4604 | 4102 | 8236 |  |  |  | 42 | 2017-03-15 09:51 | 74 | 2017-03-15 15:08 |  |  | Al intentar usarlo acusa el siguiente error: “Error lámpara (batería baja)” – adjunto imagen-, por lo que entiendo es necesario realizar una reparación. Por favor podrías comentarme si esto es así, y de serlo, por favor podrías enviarme una cotización para realizarlo? Por otro lado, al intentar reemplazarlo con el equipo reparado, luego de hacer la calibración normal de equipo, nos solicita realizar la “Calibración del usuario”. Pero luego de volver a calibrarlo aparece un “Error lámpara” en el estado del instrumento – adjunto imagen-, y las mediciones no son coherentes. |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 15:08 AD >HV El equipo con error de lámpara era por culpa de la fuente, probaron con otra y salió andando. El otro equipo del que hablan es el que deben mandar a minolta para su ajuste interno, nosotros no podemos hacer nada. Ya lo aclaró Nano con el cliente. Por ahora no hace falta ir. ~15-03-17 15:05 MHS>HV dicen que el error encontraron que venia por la fuente, cancelan el servicio. ~15-03-17 14:35 HV >MHS Combinar mañana. ~14-03-17 10:18 MHS>SB hay fotos en Y:\Service\FOTOS de Servicios\Archroma\SV-54430. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | d6e67d3d-2d9d-4594-b11f-b8bf3a8f0e2f
54433 | 2017-03-14 10:49 | 192 |  | 6 | 2 | 3095 | 10542 | 34653 | 1028 | 11542 |  | 95 | 2017-03-16 10:09 |  |  |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) GC-2014 Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~17-03-17 12:42 MHS>HV confirmado. ~17-03-17 12:31 MHS>HV se envia fecha por mail. ~16-03-17 10:10 HV >MHS Combinar lu 27/03. |  |  | A |  | FALSE | 32244 |  | FALSE | f4641eba-ac29-48f6-91a4-6638c0ab7a72
54434 | 2017-03-14 11:03 | 192 |  | 6 | 2 | 2518 | 8477 | 17823 |  |  |  | 152 | 2017-03-16 10:23 | 192 | 2017-03-16 11:33 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) sistema HPLC Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 15:38 MHS>HV Milton confirma por mail. ~16-03-17 10:35 MHS>HV no atiende, envio mail. ~16-03-17 10:23 HV >MHS Combinar ma 21/03. ~14-03-17 11:04 MHS>SM voy pidiendo los NdeS |  |  | A |  | FALSE | 32246 |  | FALSE | eda20a65-cb16-45b7-b938-09d2a8780e31
54436 | 2017-03-14 12:31 | 192 |  | 6 | 2 | 31 | 6353 | 11032 | 1663 | 10194 |  | 101 | 2017-03-15 09:45 | 129 | 2017-03-29 08:12 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) UV-1800 Shimadzu "ARI-0007274" ubicado en AE. |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 14:58 MHS>HV confirmado ~16-03-17 09:53 HV >MHS Combinar ju 30/03. |  |  | A |  | FALSE | 32253 |  | FALSE | 11fabe15-18fb-4481-8869-762d4cd33f87
54437 | 2017-03-14 12:32 | 192 | 2017-03-14 12:32 | 6 | 2 | 31 | 6353 | 11032 | 1422 | 9022 |  | 101 | 2017-03-15 09:45 | 129 | 2017-03-29 08:12 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) UV-1800 Shimadzu "A0494" ubicado en FQ. |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 14:58 MHS>HV confirmado. ~16-03-17 09:53 HV >MHS Combinar ju 30/03. |  |  | A |  | FALSE | 32253 |  | FALSE | e57bd214-5586-49a0-9d27-ef9ef26de0ed
54438 | 2017-03-14 15:14 | 192 |  | 6 | 2 | 2797 | 7875 | 20247 | 496 |  |  | 152 | 2017-03-16 10:15 | 129 | 2017-03-21 10:43 |  |  | ABONO renovado por MP+C de un (1) HPLC EQ-030 marca Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 11:36 MHS>HV confirmado. ~16-03-17 10:17 HV >MHS Combinar ma 28/03. |  |  | A |  | FALSE | 32257 |  | FALSE | bcb16fa3-51df-4db5-bbe2-570592fa3ea6
54439 | 2017-03-14 15:14 | 192 | 2017-03-14 15:14 | 6 | 2 | 2797 | 7875 | 20247 | 580 |  |  | 152 | 2017-03-16 10:15 | 129 | 2017-03-21 10:43 |  |  | ABONO renovado por MP+C de un (1) HPLC EQ-027 marca Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 11:36 MHS>HV confirmado. ~16-03-17 10:16 HV >MHS Combinar lu 27/03. |  |  | A |  | FALSE | 32257 |  | FALSE | 927bfa2f-137b-494c-b3be-2402f90bd8c7
54440 | 2017-03-14 15:14 | 192 | 2017-03-14 15:14 | 6 | 2 | 2797 | 7875 | 20247 |  | 11022 |  | 202 | 2017-03-16 10:15 | 129 | 2017-03-21 10:37 |  |  | ABONO renovado por MP+C de un (1) GC-2014 marca Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 14:43 ACR>HV Ignacio fue y no se hizo ya que no tienen gases ~21-03-17 10:38 ACR>HV confirmado con daiana ~16-03-17 10:16 HV >MHS Combinar lu 27/03. |  |  | R |  | FALSE | 32257 |  | FALSE | 68c3470e-9a67-4cb0-9e88-e8ff0b1c846f
54441 | 2017-03-14 15:17 | 67 |  | 4 | 2 | 277 | 856 | 151 |  | 11252 |  | 33 | 2017-03-22 08:18 | 192 | 2017-03-20 08:53 |  |  | Instalacion de Bomba rotativa |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 08:53 MHS>HV confirmado para mierc 22-3-17. ~17-03-17 14:26 DC >HV LLego la Bomba, se puede coordinar - LLEVARLA CON REMITO ID Nº 32955 ~14-03-17 15:19 DC >HV La bomba estará llegando en dos semanas aproximadamente, tenemos que ir previendo una fecha en funcion de esto para no perder tiempo al momento que llegue |  |  | A |  | FALSE | 31184 |  | FALSE | a1f66ee9-f583-466c-8d04-18a3cae86a86
54442 | 2017-03-14 16:02 | 192 |  | 2 | 2 | 473 | 6040 | 14826 | 1597 | 12443 |  | 43 | 2017-03-16 12:28 |  |  |  |  | error 9203. Se viene repitiendo la falla desde varios servicios y no lo podemos solucionar. |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 16:03 MHS>HV Laura confirma por mail. ~16-03-17 15:39 MHS>HV laura no atiende, le envio mail. ~16-03-17 12:28 HV >MHS Combinar ma 21/03. ~16-03-17 11:14 MHS>HV hugo, estaba esperando que me pase el codigo de error ya que en los partes anteriores no habia mucha info. Llamó laura pidiendo por favor que pasemos. ~15-03-17 09:41 HV >MHS La indicación del cliente está en blanco. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 6777d857-fe95-4b16-8e71-f0b9269db33c
54443 | 2017-03-15 09:46 | 2 | 2017-01-06 16:37 | 4 | 2 | 1004 | 2094 | 23401 |  |  |  | 101 | 2017-03-15 16:58 | [8 empty] | TRUE | ~15-03-17 09:48 MB >MHS Maty, por favor ver si ya cumplen con las condiciones de instalación. Ya le pedía a Pablo T que por favor prepare urgente esta orden que tenemos que entregar e instalar. |  |  | R |  | FALSE | 30737 |  | FALSE | 654c3adc-1d61-4852-8dd3-85ebbd3e60ff
54444 | 2017-03-15 10:19 | 67 |  | 2 | 2 | 49 | 181 | 28828 | 1201 | 12815 |  | 42 | 2017-03-16 10:00 |  |  |  |  | Tiene ruido en la linea de base |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 10:24 MHS>HV confirmado. ~16-03-17 10:00 HV >MHS Combinar mañana. ~15-03-17 10:20 DC >HV pide que pasemos y que lo veamos junto al parte Nº 54429 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 5ed7198b-1ffb-4953-859d-3d73575f4d22
54446 | 2017-03-15 10:27 | 126 |  | 4 | 2 | 5224 | 12219 | 23865 | [9 empty] | lleva IQ/OQ/CERT Entregar c/ remito ID 31749 |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 12:36 ACS>MHS mail de Facundo, estamos terminado de acomodar el laboratorio químico, estimo que en 15 días estaríamos en condiciones de recibir el equipo. Por tal motivo, te pido que a fin de mes, nos volvamos a comunicar así coordinamos una fecha. ~15-03-17 10:54 ACS>MHS envie las CI |  |  | R |  | FALSE | 30438 |  | FALSE | 475e7f09-01fc-4f82-ba7d-1ccaba10a810
54447 | 2017-03-15 10:33 | 67 |  | 6 | 2 | 2803 | 6080 | 18639 |  | 6913 |  | 202 | 2017-03-16 15:56 | 129 | 2017-03-21 09:25 |  |  | OC por MP+C de un (1) GC-2010 C/Head Space |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 11:55 ACR>HV confirmado ~29-03-17 10:29 ACR>HV envie fecha para 04-05/04 ~27-03-17 11:21 ACR>HV pide para la semana que viene fecha a partir del martes ~21-03-17 09:25 ACR>HV trabaja lu - mi - vi combinar dentrode esos días ~16-03-17 15:57 HV >MHS Combinar ma 28/03. ~15-03-17 10:35 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32266 |  | FALSE | 72dc97ff-598e-4ac8-8250-221c92b13211
54448 | 2017-03-15 10:38 | 67 |  | 6 | 2 | 1487 | 2957 | 14358 | 871 |  |  | 200 | 2017-03-16 15:13 | 129 | 2017-03-31 12:59 |  |  | OC por MP+C de un (1) HPLC - Incluye Linealidad y repetibilidad en el inyector |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 13:44 DC >HV confirmado con carla para el Lu 03/04 ~22-03-17 13:21 DC >ACR envie mail con fecha ~16-03-17 15:13 HV >MHS Combinar lu 03/04. ~15-03-17 10:40 DC >HV coordinar fecha (piden para principios de Abril) |  |  | A |  | FALSE | 32267 |  | FALSE | 26433abe-b5b8-4626-98f7-ca88615e9eaf
54449 | 2017-03-15 10:39 | 192 |  | 2 | 2 | 560 | 9037 | 26924 |  | 13518 |  | 137 | 2017-03-15 10:50 | 192 | 2017-03-15 10:50 |  |  | entró al taller el viernes 10-3-17. | Retiran el equipo sin reparación a la espera de que llegue el repuesto necesario. Cuando llegue el repuesto traeran nuevamente el equipo para ser reparado. Concluido AP | 70867 |  | FALSE | ~27-03-17 11:09 MHS>HV Retiran. cuando tengamos los elementos lo vuelven a traer ya que necesitan seguir midiendo. ~20-03-17 11:02 MHS>MHS OC ID 32343. ~15-03-17 11:21 MHS>HV Nano y Pujalte estan en tema: hay que cambiarle una ficha. Cambiar toda la placa les va a salir muy caro, se esta tratando de conseguir los elementos por medio local para arreglarlo nosotros. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 528d4985-84c8-4de1-9db3-4bd25a49d01e
54450 | 2017-03-15 10:49 | 67 |  | 6 | 2 | 3601 | 9798 | 31093 | 1063 |  |  | 151 | 2017-03-16 16:00 | 129 | 2017-03-21 09:37 |  |  | OC por MP+C de un (1) HPLC |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 09:37 ACR>HV confirmada la fecha ~16-03-17 16:00 HV >MHS Combinar ma 28/03. ~15-03-17 10:49 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32269 |  | FALSE | 5669d8a6-7060-4a94-b7f1-a56ab9216b14
54452 | 2017-03-15 11:04 | 67 |  | 6 | 2 | 1038 | 2032 | 10536 |  | 10301 |  | 101 | 2017-03-15 11:42 | 129 | 2017-03-21 10:23 |  |  | OC por MP+C de un (1) UV-1800 Incluye V+E |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 10:25 ACR>HV confirmada la fecha ~20-03-17 08:42 HV >MHS Combinar ma 11/04. I/V en el día en auto. ~15-03-17 11:24 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32272 |  | FALSE | f0c23189-aba1-4fd2-8c4b-cb2912396993
54453 | 2017-03-15 11:49 | 67 |  | 6 | 2 | 4750 | 12600 | 34486 |  |  |  | 200 | 2017-03-16 15:15 | 129 | 2017-03-22 12:16 |  |  | OC por MP+C de un (1) BODTRAK II |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 15:16 HV >MHS Combinar mi 29/03. ~15-03-17 11:50 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32276 |  | FALSE | edccce64-97ad-41d3-9cc2-1e9c74bf493e
54454 | 2017-03-15 11:50 | 67 | 2017-03-15 11:49 | 6 | 2 | 4750 | 12600 | 34486 |  |  |  | 200 | 2017-03-16 15:15 | 129 | 2017-03-22 12:17 |  |  | OC por MP+C de una (1)INCUBADORA modelo 205 HACH |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 15:16 HV >MHS Combinar mi 29/03. ~15-03-17 11:52 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32276 |  | FALSE | e19b2c07-f519-4010-889d-147bab557a4e
54455 | 2017-03-15 11:52 | 126 |  | 4 | 2 | 2960 | 8036 | 16209 | [9 empty] | no incluye V+E |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 11:53 ACS>DC Que reciban el material. Tenemos q instalar, no incluye V+E |  |  | R |  | FALSE | 30413 |  | FALSE | 64259f04-904e-4bba-8dc2-78deada3d7dd
54456 | 2017-03-15 11:52 | 67 | 2017-03-15 11:49 | 6 | 2 | 4750 | 12600 | 34486 |  |  |  | 200 | 2017-03-16 15:15 | 129 | 2017-03-22 12:16 |  |  | OC por MP+C de un Colorimetro DR-890 HACH |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 15:15 HV >MHS Combinar mi 29/03. ~15-03-17 11:53 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32276 |  | FALSE | b8e83e8a-61cd-40f4-93f7-40aa9f51621e
54457 | 2017-03-15 11:53 | 67 | 2017-03-15 11:49 | 6 | 2 | 4750 | 12600 | 34486 |  |  |  | 200 | 2017-03-16 15:15 | 129 | 2017-03-22 12:16 |  |  | OC por MP+C de un (1) Reactor DRB-200 HACH |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 15:15 HV >MHS Combinar mi 29/03. ~15-03-17 11:54 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32276 |  | FALSE | f44224f5-6aad-427f-a1df-4f2089cf57cb
54458 | 2017-03-15 12:12 | 192 |  | 1 | 2 | 2725 | 5907 | 19946 | 1181 |  |  | 43 | 2017-03-16 15:53 | 192 | 2017-03-15 12:13 |  |  | OC por MP en HPLC Ionico Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 15:44 ACR>HV confirmado ~16-03-17 15:53 HV >MHS Combinar lu 27/03. |  |  | A |  | FALSE | 32287 |  | FALSE | 800ef5a7-f7aa-48e7-9e3b-01105cd245bd
54459 | 2017-03-15 12:44 | 126 |  | 4 | 2 | 1241 | 11200 | 26170 | [13 empty] | FALSE | ~23-03-17 11:28 ACS>ACR CI envidas a Dra. Silvia Bosco ~15-03-17 12:44 ACS>MHS que avise contable |  |  | R |  | FALSE | 30929 |  | FALSE | e1f530c2-8cdd-4110-ac80-c3dd655ed7fc
54460 | 2017-03-15 12:49 | 126 |  | 4 | 2 | 1241 | 11200 | 26170 | [13 empty] | FALSE | ~15-03-17 14:59 ACS>MHS CI Enviadas ~15-03-17 12:50 ACS>MHS que avise contable tema pagos ~15-03-17 12:50 ACS>MHS Quedará pendiente de entrega 1 202-39897 portacelda, faltante merc. |  |  | R |  | FALSE | 30928 |  | FALSE | 902dfa99-74af-4eff-8069-ea21ab8e0335
54461 | 2017-03-15 12:54 | 67 |  | 6 | 2 | 1402 | 6521 | 13177 | 829 |  |  | 42 | 2017-03-16 11:25 | 129 | 2017-03-21 09:42 |  |  | MP+C de un (1) QP-2010 mano de obra del contrato Hay OC por V+E (debemos sacar nosotros) |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 09:09 ACR>HV confirmada la fecha solicite hotel a juli ~16-03-17 16:57 HV >MHS Combinar ma 04/04 con regreso ju 06. En auto. ~15-03-17 12:56 DC >HV piden fecha para la primera semana de Abril |  |  | A |  | FALSE | 32292 |  | FALSE | 8258ae7b-8807-4d5e-8325-ffa38ca6ea33
54462 | 2017-03-15 16:29 | 192 |  | 1 | 2 | 1713 | 8147 | 27771 | 1664 |  |  | 151 | 2017-03-16 11:25 | 192 | 2017-03-15 16:31 |  |  | ABONO renovado por MP en HPLC #14. |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 11:51 ACR>HV confirmada la fecha envio mail a luciano para q saque pasajes ~21-03-17 08:36 HV >ACR Combinar lu 17/04. I/V en el día en avión. ~15-03-17 16:32 MHS>SM le pido modulos y numeros de serie. |  |  | A |  | FALSE | 32298 |  | FALSE | 389ebbf5-ae63-466a-b3be-9bf5bd84fc38
54463 | 2017-03-15 16:54 | 67 |  | 6 | 2 | 2464 | 11043 | 28444 |  |  |  | 152 | 2017-03-16 16:45 | 129 | 2017-03-22 15:41 |  |  | OC por MP+C de un (1) espectrofotometro DR-2700 HACH coordinar fecha Incluye V+E |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 15:40 ACR>HV confirmado ~21-03-17 12:04 HV >ACR En realidad es km 70, por lo que en ppio va y vuelve los 2 días. ~16-03-17 16:46 HV >MHS Combinar los 3 servicios ju 30/03 con regreso vi 31. ~15-03-17 16:54 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32300 |  | FALSE | ceb02712-7d07-451f-b043-f322dde871b0
54464 | 2017-03-15 16:55 | 67 | 2017-03-15 16:54 | 6 | 2 | 2464 | 11043 | 28444 |  |  |  | 152 | 2017-03-16 16:45 | 129 | 2017-03-22 15:41 |  |  | OC por MP+C de un (1) DRB-200 HACH coordinar fecha Incluye V+E |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 15:40 ACR>HV confirmado ~16-03-17 16:46 HV >MHS Combinar los 3 servicios ju 30/03 con regreso vi 31. ~15-03-17 16:56 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32300 |  | FALSE | 73009562-cc0a-44bf-9489-8565ed6323a0
54465 | 2017-03-15 16:56 | 67 | 2017-03-15 16:54 | 6 | 2 | 2464 | 11043 | 28444 |  |  |  | 152 | 2017-03-16 16:45 | 129 | 2017-03-22 15:41 |  |  | OC por MP+C de un (1) BODTRAK HACH Incluye V+E |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 15:40 ACR>HV confirmado ~16-03-17 16:46 HV >MHS Combinar los 3 servicios ju 30/03 con regreso vi 31. ~15-03-17 16:57 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32300 |  | FALSE | b3dec046-a2d6-414e-8bcd-5ce116ca1b97
54466 | 2017-03-16 08:44 | 2 |  | 4 | 2 | 1004 | 12528 | 34252 |  |  |  | 70 | 2017-03-16 08:53 | [8 empty] | TRUE | ~27-03-17 09:12 ACR>HV mail: Estimado Carlos, Como sabrás entregamos el equipo el viernes que viene y la puesta en marcha se haría una vez que tengan los reactivos. Las condiciones de instalación las habíamos enviado en enero. La pregunta es si por alguna razón precisan que presentemos el equipo sobre la mesada (instalación parcial) o esperamos a que cuenten con todos los reactivos y realizamos todo junto. saludos Fernando ~16-03-17 14:36 HV >MB Tiene CI? Me dicen que les faltan los reactivos. ~16-03-17 08:45 MB >SS Sergio por favor programar fecha urgente gracias |  |  | R |  | FALSE | 30738 |  | FALSE | 9db00bbf-67e1-428e-93e7-b8a0d81c5076
54467 | 2017-03-16 09:08 | 192 | 2016-12-22 09:04 | 4 | 2 | 43 | 9430 | 10090 |  |  |  | 70 | 2017-03-16 09:09 | 192 | 2017-03-16 09:09 |  |  | Se debe seguir cargando los Softwares. Va adrian el viernes 17-3-17. |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 09:40 MHS>HV confirmado con Soledad. ~16-03-17 09:15 MHS>HV Soledad no esta, vuelvo a llamar mas tarde. |  |  | A |  | FALSE | 29217 |  | FALSE | ecfee4a3-9096-4b9c-8d83-652f279a4fa2
54468 | 2017-03-16 09:23 | 126 |  | 4 | 2 | 1293 | 2527 | 33489 | [5 empty] | 126 | 2017-03-16 11:20 |  |  | Entregar e instalar con remito ID 32941 |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 09:30 ACS>FI Adquieren el Servicio de armado de Biblioteca para Identificación de Materias Primas basada en Análisis de Correlación (R2). ~16-03-17 09:29 ACS>MHS ~02-03-17 10:42 ¦ EF ¦ E-mail de Oriela: Las condiciones de instalación las cumplimos sin ningún problema, en ambos casos nos falta la PC, estamos aguardando el monitor para completar la misma. De todos modos, para el NIR, tengo que enviarles los activos para crear la biblioteca. Esto todavía no lo tengo listo. Me comunicaré con ustedes cuando esto esté completo. ~16-03-17 09:28 ACS>MHS ~09-02-17 12:54 ¦ ACS¦ CI enviadas a Lic. Oriela Dudulec |  |  | A |  | FALSE | 31261 |  | FALSE | 2f2d7852-62cc-420a-97bf-e9b791ad200d
54470 | 2017-03-16 09:58 | 67 |  | 3 | 2 | 1982 | 4138 | 5871 |  | 9396 |  | 65 | 2017-03-17 12:30 | 129 | 2017-03-22 15:46 |  |  | OC por CERTIFICACION de un (1) KF-21 |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 15:47 ACR>HV confirmado ~17-03-17 12:30 HV >MHS Combinar lu 27/03. ~16-03-17 09:59 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32301 |  | FALSE | ad3ba7d3-3a4a-4dff-b222-e141685c3877
54473 | 2017-03-16 12:23 | 67 |  | 2 | 2 | 1276 | 4880 | 19860 |  | 6922 |  |  |  | 95 | 2017-03-16 12:29 |  |  | Mail del cliente:"Precisamos con urgencia la cotización por Reparación del GC-FID 2010, dado que no enciende el FID. El filamento prende, probablemente y según hablamos telefónicamente con Ernesto Mediavilla debe estar tapado." |  | 70927 |  | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 7b93d86f-0a62-402d-abb7-92f71656da80
54474 | 2017-03-16 12:34 | 192 |  | 1 | 2 | 52 | 225 | 22183 | 918 |  |  | 95 | 2017-03-29 15:52 | 192 | 2017-03-16 12:34 |  |  | ABONO renovado por MP en HPLC 0009. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 15:52 ACR>HV confirmado vi 31/03 |  |  | A |  | FALSE | 32311 |  | FALSE | 151ee236-07e9-401f-88d6-26a7a1690f90
54475 | 2017-03-16 12:41 | 192 |  | 1 | 2 | 52 | 225 | 22183 | 1687 | 3867 |  | 15 | 2017-03-29 15:54 | 192 | 2017-03-16 12:42 |  |  | ABONO renovado por MP en "SPCT-0001" FTIR-Pr21. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 15:56 ACR>HV confirmado vi 31/03 |  |  | A |  | FALSE | 32312 |  | FALSE | 04fca046-3524-4060-8d06-72b8e745dc04
54476 | 2017-03-16 12:49 | 67 |  | 2 | 2 | 921 | 2097 | 23534 |  | 12885 |  | 74 | 2017-03-16 14:30 |  |  |  |  | Ingreso CM-600D para continuar el servicio (del parte Nº 52109) | Se detecta dañada la esfera integradora y la trampa de luz (SCI). Se reemplazan lo repuestos dañados. Se realiza ajuste y chequeos de óptica. Se realizan ensayos de repetibilidad sobre la placa blanca de calibración con resultados positivos. Se realizan mediciones sobre placas de colores patrones para comprobar el correcto funcionamiento general del espectrofotómetro. Concluido AC |  |  | FALSE |  |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | e88d9579-1ad3-434c-9e9b-cea0418099a8
54477 | 2017-03-16 12:52 | 192 |  | 6 | 2 | 2613 | 4148 | 20845 | 568 |  |  | 65 | 2017-03-27 11:47 | 192 | 2017-03-16 12:53 |  |  | OC por MP+C en HPLC E-0535. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 12:39 ACR>HV confirmado ~21-03-17 08:39 HV >ACR Combinar mi 29/03. |  |  | A |  | FALSE | 32079 |  | FALSE | 20655a44-3fa2-4f85-9870-1e1c6a36ce03
54478 | 2017-03-16 12:52 | 192 | 2017-03-16 12:52 | 6 | 2 | 2613 | 4148 | 20845 | 636 |  |  | 65 | 2017-03-27 11:47 | 192 | 2017-03-16 12:53 |  |  | OC por MP+C en HPLC E-0545. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 12:39 ACR>HV confirmado ~21-03-17 08:38 HV >ACR Combinar ma 28/03. |  |  | A |  | FALSE | 32079 |  | FALSE | ec8a822f-f6d9-4ba4-b2f3-a46bc9245132
54480 | 2017-03-16 16:02 | 67 |  | 2 | 2 | 431 | 7231 | 12297 |  | 9635 |  | 15 | 2017-03-17 09:19 | 67 | 2017-03-17 10:23 |  |  | OC para reinstalacion de SOFT en IR-Affinity-1 |  |  |  | FALSE | ~17-03-17 14:08 DC >HV confirmado para el 23/03 ~17-03-17 10:25 DC >HV envie mail con fecha ~17-03-17 09:19 HV >MHS Combinar ju 23/03. ~16-03-17 16:03 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32318 |  | FALSE | 82530989-e2ef-4b4f-9167-d0d7ceafef22
54481 | 2017-03-16 16:43 | 192 |  | 2 | 2 | 4206 | 851 | 28634 | 1155 |  |  | 171 | 2017-03-17 10:25 | 192 | 2017-03-17 10:26 |  |  | "posiblemente tenga los sellos de bomba o de lavado dañados dado que el recipiente que contiene la solución de lavado de la bomba se llena de líquido proveniente de la fase móvil". |  |  |  | FALSE | ~17-03-17 10:24 MHS>HV va hoy alejandro. ~17-03-17 09:21 HV >MHS Combinar lu 20/03. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 6cd6f1c4-6c60-4ba1-989a-ec0e1ecec003
54482 | 2017-03-17 08:52 | 126 |  | 4 | 2 | 4920 | 11572 | 13638 | [9 empty] | Entregar e instalar c/remito ID 32946 |  |  |  | FALSE | ~17-03-17 08:52 ACS>MHS Tema pagos, esperar OK de contable. |  |  | R |  | FALSE | 31072 |  | FALSE | c20f23e7-d3e4-4b32-8786-fe6e2b6d837a
54483 | 2017-03-17 10:39 | 192 | 2016-05-23 12:33 | 2 | 2 | 2993 | 7052 | 24664 |  | 5343 |  | 70 | 2017-03-21 09:00 | 192 | 2017-03-17 10:41 |  |  | Mail del cliente por el modulo MABS: "Adrián/Agostina: Buen día, quisiera coordinar con ustedes una visita al laboratorio central para poner a punto el equipo recientemente ingresado, la línea de MBAS ya que falta que ingresen algunos reactivos para la de sulfuros. Estuvimos probando y por el momento no funcionó. Necesitamos que funcione para poder empezar a probar las muestras de rango alto y que no se nos junte con las pruebas de la línea de sulfuros. Es posible una visita de Adrián la próxima semana? debido a que voy a estar de vacaciones del 27/03 al 22/04, sino, de cualquier manera esta Lucas en mi remplazo." |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 14:21 HV >ACR Combinar mi 29/03. ~17-03-17 10:46 MHS>ACR LLEMAR REM ID 32950 !!! ~17-03-17 10:41 MHS>MHS MC del abono. |  |  | A |  | FALSE | 28464 |  | FALSE | 8e682991-c080-429e-b4e9-aec487dc5b3e
54484 | 2017-03-17 10:48 | 126 | 2017-01-10 12:34 | 4 | 2 | 4206 | 7355 | 11081 |  |  |  | 151 | 2017-03-21 11:38 | 129 | 2017-03-22 15:20 |  |  | entregar e instalar con remito ID 32947 lleva IQ/OQ/CERT |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 15:19 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:40 HV >ACR Combinar mi 29/03. ~21-03-17 08:46 ACR>HV mail: mail: Favor de que junto con la instalación de los 2 equipos venga el switch para comunicarlos con la PC. ~17-03-17 14:13 ACS>MHS ir fijando fecha ~17-03-17 14:13 ACS>MHS Las condiciones de instalaciones están realizadas. Pueden venir durante la semana que viene a realizar la instalación y calificación (de IQ/OQ/CERTIFACION) de ambos equipos. Favor de notificar fecha y hora para poder recibirlos. Hernán G. ~17-03-17 11:00 ACS>ACR que envíen oc x IQ/OQ/CERT ~17-03-17 10:50 ACS>ACR CI enviadas |  |  | A |  | FALSE | 31145 |  | FALSE | 8e1085dd-e6ff-4056-8683-b300020cdab7
54485 | 2017-03-17 10:49 | 126 | 2017-01-10 12:34 | 4 | 2 | 4206 | 7355 | 11081 |  |  |  | 65 | 2017-03-21 11:37 | 129 | 2017-03-21 12:10 |  |  | entregar e instalar con remito ID 32948 lleva IQ/OQ/CERT |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 12:27 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:39 HV >ACR Ver si podemos comenzar mañana con este. ~21-03-17 08:45 ACR>HV mail: Favor de que junto con la instalación de los 2 equipos venga el switch para comunicarlos con la PC. ~17-03-17 14:13 ACS>MHS ir fijando fecha ~17-03-17 14:13 ACS>MHS Las condiciones de instalaciones están realizadas. Pueden venir durante la semana que viene a realizar la instalación y calificación (de IQ/OQ/CERTIFACION) de ambos equipos. Favor de notificar fecha y hora para poder recibirlos. Hernán G. ~17-03-17 11:00 ACS>ACR que envíen oc x IQ/OQ/CERT ~17-03-17 10:50 ACS>ACR CI enviadas |  |  | A |  | FALSE | 31145 |  | FALSE | 8bd3770d-4557-4cf0-bfcd-ca1876219ecb
54486 | 2017-03-17 10:51 | 192 |  | 6 | 2 | 28 | 8540 | 8570 |  | 8200 |  | 43 | 2017-03-17 11:19 | 192 | 2017-03-17 10:52 |  |  | OC Por el servicio de mantenimiento preventivo y certificacion de un (1) POLARÓGRAFO - MDE-150 marca Radiometer, a realizar en Marzo 2017. |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 15:31 ACR>HV confirmado ~21-03-17 12:13 HV >ACR Combinar ju 30/03. ~21-03-17 09:15 ACR>HV mail: Buenas tardes, Desearía que me confirmen la fecha en el cual podrían concurrir a realizar el mantenimiento preventivo y certificación del Polarógrafo MDE – 150 situado en nuestra Planta, el cual correspondería realizarlo en el corriente mes (Marzo). Aguardo una pronta respuesta. Muchas gracias. Mauro Lomoro mlomoro@roemmers.com.ar |  |  | A |  | FALSE | 31107 |  | FALSE | 97764236-a08e-49bd-aa8d-4cf956f750fc
54487 | 2017-03-17 12:46 | 192 |  | 2 | 2 | 444 | 728 | 23383 | 1013 | 13451 |  |  |  | 192 | 2017-03-17 12:47 |  |  | Viene del SV 54194: el equipo se arreglo en el taller, volvio a fallar en el cliente y reingresó a Jenck. | Al llegar el generador a Jenck, se comprueba falla A2, se resetea y se mantiene en prueba sin volver a repetirse la falla. Se sospecha que la paca dañada es la de eventos, se coloca una placa del equipo de Jenck a prueba para tratar de solucionar el inconveniente. Se prueba durante varios días sin registrarse falla. El cliente retira el generador y verificará su funcionamiento. En caso de volver a repetirse la falla, lo deberán traer a Jenck y deberemos contar con más dias para realizar un diagnóstico. Concluido AC |  |  | FALSE | ~17-03-17 14:34 DC >DC RETIRARON |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | a0e64a36-117a-489f-a4f5-fdf7991a2deb
54488 | 2017-03-17 14:41 | 67 |  | 2 | 2 | 686 | 8430 | 23257 |  | 10989 |  | 15 | 2017-03-22 16:20 | 15 | 2017-03-17 14:41 |  |  | IR: no pasa el chequeo inicial |  | 70979 |  | FALSE | ~21-03-17 10:34 ACR>HV lo solucionaron ellos por ahora el equipo anda, quiere que vayamos cuando llegue la OC ~17-03-17 14:42 DC >HV Hicieron las pruebas que indico AM, pero no resultaron; Piden que pasemos a verlo lo mas rapido que podamos |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 6cf2e570-187c-4381-89aa-b05a816700e6
54489 | 2017-03-17 14:50 | 192 |  | 2 | 2 | 1822 | 5395 | 27753 | 28 | 7542 |  | 42 | 2017-03-20 11:57 | 192 | 2017-03-20 11:57 |  |  | falla la bomba, piden visita. |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 11:57 MHS>HV va hoy anibal. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 74f30a42-f86b-496f-aaac-908c7dfc0ede
54490 | 2017-03-17 14:54 | 192 | 2017-01-18 12:20 | 6 | 2 | 2 | 398 | 27535 |  | 4225 |  | 57 | 2017-03-21 08:49 |  |  |  |  | ABONO piden ahora MP+C de mufla Phoenix CEM. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 10:08 MHS>HV queda para Junio 2017. |  |  | R |  | FALSE | 31563 |  | FALSE | bdd8a3ec-940b-42e2-8a71-014855fa9ce3
54491 | 2017-03-17 15:25 | 67 |  | 1 | 2 | 266 | 11069 | 28511 |  |  |  | 42 | 2017-03-21 08:47 | 129 | 2017-03-22 11:36 |  |  | OC por MP de un GC-MS QP-2010 |  |  |  | TRUE | ~31-03-17 11:47 DC >ACR LLEVAR REMITO ID Nº 33070 ~31-03-17 08:33 ACR>HV hay que hacerlo junto al otro GCMS que esta fallando según sv 54642 ~31-03-17 08:31 ACR>HV ya tienen solicitan fecha lo antes posible, q vaya anibal o sergio ~23-03-17 08:23 ACR>HV mail: Estimada Agostina, Por el momento es imposible que Anibal venga a realizar el servicio de mantenimiento, atento que no tenemos gas helio y el equipo de GC-MS en cuestión esta fuera de servicio por ese motivo. La empresa INDURA tiene problemas para proveer el gas, hace tiempo ya que lo estamos reclamando y entiendo que no puede tardar mucho mas. En cuanto tengamos el gas helio para el equipo, nos ponemos en contacto para que Anibal venga a realizar el servicio. Saludos Cordiales. Daniel Mirson ~21-03-17 12:00 HV >ACR Combinar ju 30/03. ~20-03-17 08:21 DC >HV la semana del 20/03 Mirson esta de licencia, tendria que ser la del 27/03 ~17-03-17 15:27 DC >HV Coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32326 |  | FALSE | 9d208c9f-c30e-492b-8791-43129bc6e53c
54492 | 2017-03-20 09:36 | 192 |  | 2 | 2 | 630 | 9362 | 11995 |  | 10992 |  | 137 | 2017-03-20 09:37 |  |  |  |  | Continuacion de Parte 53352: "Todas las consultas eran sobre la instalación del soft, ya que no quedó instalado de la misma manera que estaba antes, en la otra PC. Básicamente hay carpetas que están visibles y además se puede acceder desde el explorer, por fuera del programa. Por otro lado, en la nueva PC se observa un icono de method generator al que se puede acceder teniendo clave de ingreso a la PC ( independiente del nirs) y por lo que veo se puede editar la información de las bibliotecas ( en la pantalla adjunta se ingresó con el usuario de Néstor) Por lo que veo esta es una característica que se indica en el manual. No veo que tenga acceso restringido. Creo que es algo que debería verificar Alfredo, porque no sé si cumple con data integrity. Si solamente un admin puede editar usuarios y cargar / descargar los métodos en el equipo, pero el method generator también debería estar restringido, sobre todo ya que en la nueva PC no es exclusiva podrán ingresar los que usan el NIRS y el FTIR. |  |  |  | TRUE | ~20-03-17 15:06 ASP>HV A pedido del cliente hay que coordinar para que, estando la gente de sistemas de Bristol, decirles a que carpetas deben restringir el acceso. ~20-03-17 09:39 MHS>ASP hay foto Y:\Service\FOTOS de Servicios\Bristol Myers Squibb\SV-54492. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | cec0fd22-65a7-4f10-8cbf-ecb565e0ba40
54494 | 2017-03-20 10:12 | 192 |  | 2 | 2 | 701 | 1344 | 9264 | 220 | 3955 |  | 151 | 2017-03-21 08:44 |  |  |  |  | "La falla que presenta es que la aguja no desciende dentro del puerto de inyeccion. al mismo tiempo pierde la fase mòvil por dicho puerto cayendo la presiòn del sistema." |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 08:56 ACR>HV confirmado ~21-03-17 08:44 HV >ACR Combinar hoy. ~20-03-17 16:02 EM >HV Hay que ir |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 5ad91c94-1f40-4bfe-9392-f287c81cee85
54497 | 2017-03-20 11:29 | 192 | 2017-03-20 11:29 | 1 | 2 | 4485 | 10288 | 30387 |  | 10634 |  | 70 | 2017-03-21 08:15 | 129 | 2017-03-30 14:29 |  |  | OC por MP en TOC-4200. Incluye V+E, debemos sacar nosotros. |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 14:29 ACR>HV confirmado, solicito pasajes a juli ~22-03-17 12:01 ACR>HV le envio mail a las chicas de art p saber si esta todo ok la fecha ~22-03-17 08:53 HV >ACR Combinar lu 03/04 con regreso vi 07/04. En auto. ~20-03-17 11:31 MHS>MHS en vez de abono anual enviaro OC solo por este SV. reenviar para el otro cuatrimestre (archivado en carpeta de abono) |  |  | A |  | FALSE | 32345 |  | FALSE | 66b4a394-7f69-4fe4-b709-8855a4d44aaf
54498 | 2017-03-20 12:10 | 192 |  | 2 | 2 | 49 | 1491 | 20850 |  | 4279 |  | 65 | 2017-03-21 07:19 |  |  |  |  | "Estamos teniendo un inconveniente con el funcionamiento del teclado del titulador TIM 550 que nos impide su normal funcionamiento. Quería pedirles si por favor nos podrían agendar una visita lo antes posible para su revisión. Nos adaptamos a la mejor fecha que puedan ofrecernos." |  |  |  | TRUE | ~21-03-17 11:12 PP >HV Desde temprano lo estoy llamando y siempre tiene el interno ocupado. Le dejé un mensaje pidiéndole que se comunique con nosotros. ~21-03-17 07:19 PP >MHS Los llamo a ver qué pasa. Si hay que pasar voy a la tarde. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 30a69bc8-0b16-411c-9919-53232a3c6b04
54499 | 2017-03-20 12:43 | 192 |  | 6 | 2 | 1295 | 6381 | 9715 |  |  |  | 202 | 2017-03-20 15:06 |  |  |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación sobre un (1) GC-2014 Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 15:06 MHS>HV confirmado para martes 21-3-17. ~20-03-17 14:27 IBF>HV Hugo , podria realizar el servicio el dia 21-03. Ya me comunico con matias para coordinar. ~20-03-17 12:44 MHS>SM pido NdeS. |  |  | A |  | FALSE | 32348 |  | FALSE | d379fbc6-6087-4a2e-8b39-fb58d6bc1c90
54500 | 2017-03-20 12:48 | 192 |  | 2 | 2 | 135 | 2558 | 34821 |  | 4935 |  | 202 | 2017-03-21 12:08 | 129 | 2017-03-21 13:02 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Correctivo sobre un (1) GCMS QP-2010 Shimadzu. Les marca error en el filamento. Lo compraron, hay que llevarlo. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 13:02 ACR>HV confirmado ~21-03-17 12:08 HV >ACR Combinar mañana. |  |  | A |  | FALSE | 32349 |  | FALSE | 8bfb011f-10ec-4aa4-a831-1a3efb1d6319
54501 | 2017-03-20 14:57 | 126 |  | 4 | 2 | 35 | 8598 | 11657 | [9 empty] | OC FOB |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 14:58 ACS>ACR Deben confirmar recepción de equipo para coordinar instalacion inmediata ~20-03-17 14:57 ACS>ACR CI enviadas a Emiliano Sánchez |  |  | R |  | FALSE | 31210 |  | FALSE | 23e0ac59-0280-4e73-9870-cd7f9f42b241
54502 | 2017-03-20 15:25 | 126 |  | 4 | 2 | 2035 | 4227 | 6059 | [9 empty] | V+E a cargo de JENCK |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 09:15 ACS>ACR Ya llegaron los equipos, no hemos abierto ninguna caja porque eso debe hacerlo alguien de JENCK para constatar que todo se encuentre en buen estado y conforme al pliego de licitación. La semana que viene les informaremos para qué día tendremos todo listo para la instalación para poder programar el viaje de la gente de JENCK. Prof. Dr. ALBERTO A. CHEVALIER ~20-03-17 15:37 ACS>ACR CI enviadas ~20-03-17 15:37 ACS>ACR V+E a cargo de JENCK |  |  | A |  | FALSE | 30826 |  | FALSE | 990bb7ef-2a59-441c-afdf-cbf0a014dc0b
54503 | 2017-03-20 15:26 | 126 | 2017-03-20 15:25 | 4 | 2 | 2035 | 4227 | 6059 | [9 empty] | al instalar llevar Inyector manual 7725i-188 V+E a cargo de JENCK "LLEVAR INYECTOR" |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 09:17 ACS>ACR "LLEVAR INYECTOR" ~27-03-17 09:15 ACS>ACR Ya llegaron los equipos, no hemos abierto ninguna caja porque eso debe hacerlo alguien de JENCK para constatar que todo se encuentre en buen estado y conforme al pliego de licitación. La semana que viene les informaremos para qué día tendremos todo listo para la instalación para poder programar el viaje de la gente de JENCK. Prof. Dr. ALBERTO A. CHEVALIER ~22-03-17 14:39 ACS>ACR AGOS, llegó el inyector. Lo tiene Pablito pedirselo al momento de instalar. ~20-03-17 15:37 ACS>ACR CI enviadas ~20-03-17 15:36 ACS>ACR V+E a cargo de JENCK ~20-03-17 15:28 ACS>ACR Aún no recibimos el Inyector manual 7725i-188, lo debe llevar el ingeniero al momento de la instalación. |  |  | A |  | FALSE | 30826 |  | FALSE | be4b9193-17fd-4fca-b0c1-c5b06cc8d444
54504 | 2017-03-20 15:28 | 192 |  | 2 | 2 | 124 | 3152 |  |  | 11377 |  | 57 | 2017-03-20 15:29 |  |  |  |  | Llamo Candelaria: el equipo despues de realizar un pesaje no vuelve a cero. Llamarla al 0351-153470805. |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 15:40 NL >NL Se traba el mecanismo, le pedí que la envíe. |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | abebdbda-78cf-41c7-b2d1-271aad77b4c3
54507 | 2017-03-20 16:22 | 192 |  | 2 | 2 | 1822 | 5394 | 8512 | 324 | 6197 |  | 200 | 2017-03-21 09:14 | 129 | 2017-03-21 11:44 |  |  | El detector pierde, se ve agua adentro. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 11:44 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:05 HV >ACR Combinar hoy. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 32883e49-1879-4be3-836c-42f8be7f70b7
54508 | 2017-03-20 16:23 | 2 |  | 4 | 2 | 731 | 10943 | 28116 | [5 empty] | 192 | 2017-03-21 08:13 | [6 empty] | FALSE | ~20-03-17 16:24 MB >MHS Enviar condiciones de instalación. La PC corre por cuenta de ellos.- |  |  | R |  | FALSE | 28323 |  | FALSE | 7451298b-6f16-4292-89d3-1474ebdb338f
54509 | 2017-03-21 09:30 | 192 |  | 2 | 2 | 1822 | 5396 | 33283 |  |  |  | 137 | 2017-03-21 09:31 |  |  |  |  | Andrés ya termino de instalar el LabSol, ahora quieren que se migren datos del software anterior al nuevo. Este servicio va con cargo. |  | 71045 |  | FALSE | ~30-03-17 12:04 ACR>HV x autorización de Velia es sin cargo, va mañana Andi 31/03 ~21-03-17 15:03 MHS>HV Andres iria el Juev 23-3 si es qe acepta Daniel Denis el presupuesto. ~21-03-17 09:32 MHS>HV Fijado con Daniel para juev 23-03-17. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | ee218caa-9a30-4ca2-83ad-c2f26c298f61
54510 | 2017-03-21 11:38 | 129 |  | 2 | 2 | 248 | 8984 | 21188 | [5 empty] | 70 | 2017-03-21 11:39 |  |  | HPLC: le salle una falla como si tuviera un pérdida de líquido en la columna, pero ella no la ve |  |  |  | TRUE | ~21-03-17 11:39 ACR>HV se lo pase a Adri. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 0693c60b-abad-456d-8174-1aacd0312f64
54512 | 2017-03-21 11:40 | 192 |  | 2 | 2 | 43 | 7413 | 18568 | 1249 |  |  | 200 | 2017-03-21 15:03 | 129 | 2017-03-21 15:56 |  |  | Habló Diego Braña, tenemos que ir a reinstalar el soft. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 15:56 ACR>HV confirmado ~21-03-17 15:03 HV >ACR Combinar mañana después del OPEN. ~21-03-17 11:59 MHS>ACR llamar al cel. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | b41f8b71-029d-4242-975b-736b754abfa6
54513 | 2017-03-21 12:00 | 129 |  | 6 | 2 | 1141 | 5344 | 24244 | 751 | 9773 |  | 12 | 2017-03-23 15:25 | 129 | 2017-03-23 15:25 |  |  | Abono MP+C GCMS-QP2010 LLEVAR REMITO! |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 15:26 ACR>HV Confirmado 30-31/03 ~21-03-17 15:22 MHS>ACR llevar REM ID 33002. ~21-03-17 12:05 ACR>HV llamo solicitando fecha, en lo posible ante de pascua |  |  | A |  | FALSE | 31293 |  | FALSE | 7b3e780b-48b9-4859-adec-24eae75e8d51
54514 | 2017-03-21 12:36 | 129 |  | 2 | 2 | 686 | 8430 | 21086 |  |  |  | 70 | 2017-03-21 14:15 |  |  |  |  | mail: Estimada Natalia, Luego de varios meses de inactividad con los equipos de medición de Boro online Bran+Luebbe, queremos volver a ponerlos en servicio, para esto necesitamos realizarle un servicio de mantenimiento completo. Se ha intentado hacerlos funcionar, pero ambos equipos presentan errores, este es el listado de los mismos: Equipo KUA15 CQ001 – (3000) -9811018 Heating security stop Max. warning Limit Si hay movimiento de las bombas peristálticas, en modo manual y remoto Equipo KUA15 CQ002 –(1000) -9811017 Min. Warning limit Min. Operation Limit No hay movimiento de las bombas peristálticas |  | 71070 |  | TRUE | ~27-03-17 08:31 ACR>HV mal: Te envío lo que pide la gente de protección física al respecto, pongo en copia a Carolina Oliveira por cualquier inquietud: para regularizar el ingreso del técnico a Zona Radiológicamente Controlada deberá traer: - una copia del preocupacional, en el cual no debe faltar el laboratorio de recuento de plaquetas y reticulocitos. - Cuando tenga los estudios solo le faltaría que el médico de Planta le revise la piel y haga dosimetría. Una vez que tengamos todo esto, el técnico estará habilitado por 6 meses. Por otro lado hay que asegurarse que el fondo blanco no este vencido, (más de 3 meses). De estar vencido tiene que volver a rendirlo. Sé que dictan el curso todos los días pero eso debería coordinarlo con Carolina para venir un día ,rendirlo y actualizar todos los tramites de ingreso a planta Espero te sirvan estos datos Por otro lado ya está hecha la solped (Solicitud de Pedido de Compra Interna) del servicio de Mantenimiento de los Analizadores de Boro On line. Saludos Guillermo |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 15151fc7-5140-463b-b341-1f551dd1b184
54515 | 2017-03-21 12:41 | 129 |  | 2 | 2 | 560 | 994 | 30523 | 265 |  |  | 152 | 2017-03-21 15:02 | 129 | 2017-03-21 15:20 |  |  | mail: Te quería pedir un mantenimiento correctivo para el ICG-015 por que levanta mucha presión con volumen muerto y hace ruido en la parte del pistón. |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 08:15 FEB>HV Cuando se haga el proximo mantenimiento no quitar el pistón izquierdo o llevar, previa aprobacion de compra del cliente el siguiente repuesto: 228-34771. ~21-03-17 15:24 MHS>HV confirmado. ~21-03-17 15:01 HV >ACR Combinar mañana. ~21-03-17 12:41 ACR>HV combinar fecha |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | c19dddf5-716b-4aae-8886-ca70121434a5
54516 | 2017-03-21 12:47 | 129 |  | 2 | 2 | 225 | 1282 | 3694 |  |  |  | 42 | 2017-03-21 14:05 |  |  |  |  | mail: Servicio Técnico Jenck S.A Me comunico con ustedes pues tengo entendido que visitarán en breve el INIDEP para realizar la instalación de módulos de un equipo HPLC en el área Tecnología Pesquera a cargo del Ing. Emilio Manca. Quería solicitarles que cuando realicen esta visita al INIDEP, pasen por mi laboratorio para reparar una falla en un equipo HPLC. Como ustedes saben utilizo un equipo HPLC modelo Class LC10 del año 1997 que ha sido actualizado en diversas oportunidades. El programa que utiliza para el manejo del mismo es Class VP. Dicho equipo tiene un detector de fluorescencia RF10Axl y un detector de diodos SPD M10Avp que funcionan en forma alternativa de acuerdo a los análisis que realizamos. Hemos tenido problemas en varias oportunidades para que el programa reconozca al detector de diodos y el año pasado luego de muchos intentos logramos que reconozca al detector, pero no pudimos utilizarlo pues no tomaba la orden de adquirir datos cuando inyectamos con el SIL10Axl. Esta falla solo ocurre cuando utilizamos el detector de diodos, que por otra parte, enciende sus dos lámparas normalmente. |  |  |  | TRUE | ~27-03-17 08:57 ACR>HV mail: Agostina, como entenderás lo que pedís (pasajes aéreos y viáticos) en una repartición pública no es algo que se resuelva de un día para otro. Además, el día 7 de marzo nos comunicamos telefónicamente y enviamos un correo a la Lic. Velia Vinent para coordinar esta instalación de estos equipos y analizar la posibilidad de continuar con el desarrollo para la determinación de aminoácidos que comenzamos con el Lic.Guillermo Contrafatti en el 2014, y continuamos en el 2015 con el Dr. Fernando Iñon, al instalar el digestor de microondas. Paralelamente hay un requerimiento de la Lic. Nora Montoya de otro grupo de investigación sobre un HPLC, por lo tanto considero conveniente coordinar todas estas actividades. ~23-03-17 09:03 ACR>HV volvi a enviarles mail solicitando los pasajes ~21-03-17 14:08 HV >ACR Anibal iba a confirmar si el otro parte era uno o 2 días, pero si sumamos esto, serán 2. ~21-03-17 12:49 ACR>HV se podrá hacer junto a los cm 54381/0 ? grax confirmame |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 71449b3f-ac69-4805-8e23-593682c19c38
54517 | 2017-03-21 16:11 | 129 |  | 2 | 2 | 1102 | 2155 |  |  | 2240 | [7 empty] | Entro a taller 16/03 | Se detecta problema de inicialización. El problema no puede ser resuelto debido a que los repuestos necesarios se encuentran discontinuados. No se puede reparar el espectrofotómetro. Concluido AC | 71100 |  | FALSE | ~23-03-17 10:18 DC >HV Llego OC por los repuestos |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | f8b540e6-192c-47be-9897-ffa631660a31
54518 | 2017-03-21 16:16 | 67 |  | 6 | 2 | 444 | 728 | 23383 |  | 12667 | [7 empty] | OC por MP+C de un (1) TOC-L + ASI+L |  |  |  | TRUE | ~21-03-17 16:17 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32366 |  | FALSE | b4abdfb5-038f-4f4c-a82f-046f70ed6fb9
54519 | 2017-03-22 08:31 | 192 |  | 6 | 2 | 474 | 797 | 33260 | 518 | 7846 |  | 101 | 2017-03-23 12:04 | 129 | 2017-03-23 12:04 |  |  | OC por MP+C en UV1800 #1783. |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 12:10 ACR>HV confirmado para mi 29/02 ~22-03-17 09:44 MHS>HV piden para que sea en la ultima semana de marzo |  |  | A |  | FALSE | 32368 |  | FALSE | 93484df9-d9e2-4cca-ba40-24db877d58ba
54520 | 2017-03-22 08:31 | 192 | 2017-03-22 08:31 | 6 | 2 | 474 | 797 | 33260 | 1668 | 8138 |  | 101 | 2017-03-23 12:04 | 129 | 2017-03-23 12:04 |  |  | OC por MP+C en UV1800 #1795. |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 12:10 ACR>HV confirmado para mi 29/02 ~22-03-17 09:44 MHS>HV piden para que sea en la ultima semana de marzo |  |  | A |  | FALSE | 32368 |  | FALSE | 3b92d231-991f-4699-86b9-2dca179356a5
54521 | 2017-03-22 08:55 | 2 |  | 4 | 2 | 189 | 2917 | 17771 |  |  |  | 12 | 2017-03-29 09:27 | [8 empty] | TRUE | ~22-03-17 09:34 MB >ACR Los gastos de instalación ya fueron facturados y cobrados.- ~22-03-17 09:26 MB >ACR Llevar material de remito 33009 (pedir en contable que lo impriman) este material lo lleva el ingeniero cuando instala.- ~22-03-17 09:04 MB >ACR Relacionada con la OC 28135 |  |  | R |  | FALSE | 28132 |  | FALSE | abc55e05-a3fb-4182-bb25-26db20c1c6e7
54522 | 2017-03-22 09:14 | 192 |  | 2 | 2 | 74 | 1613 | 17485 | 458 | 6494 |  | 171 | 2017-03-22 14:53 | 129 | 2017-03-22 15:14 |  |  | No funciona el desgaser ni la bomba de lavado de sellos. |  |  |  | FALSE | ~28-03-17 10:30 ACR>HV lo trajo ale 28/03 ~22-03-17 14:53 MHS>HV va mañana ale martinez, confirmado. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | fa467355-9d8c-4a53-97ae-b0bb4aef9691
54523 | 2017-03-22 09:45 | 50 |  | 4 | 2 | 1141 | 8238 | 20439 | [5 empty] | 50 | 2017-03-22 09:53 |  |  | Instalacion y Capacitación |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 09:53 EF >HV Confirme a Anaía, entrega del equipo. 23/03 ~22-03-17 09:53 EF >HV Las CI ya fueron enviadas aun no las confirmaron, de todos modos no quieren ya la instalacion ya que estan con auditorias y prefieren esperar a mediados de Abril. ellos llamaran y solicitaran la fecha. ~22-03-17 09:52 EF >HV Jueves 23/03 se entrega equipo con documentacion (Remito y Factura) para cumplir con el plazo de entrega según la Licitación |  |  | A |  | FALSE | 32047 |  | FALSE | f6fa3460-2e5d-4ec6-b009-a5e0b4d62e48
54524 | 2017-03-22 10:30 | 192 |  | 6 | 2 | 43 | 9430 | 31981 | 903 |  |  | 152 | 2017-03-29 11:30 | 129 | 2017-03-29 11:30 |  |  | ABONO renovaron tarde, por MP+C en HPLC DG-077. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 11:30 ACR>HV confirmado del 3 al 5/04 |  |  | A |  | FALSE | 32211 |  | FALSE | 16898694-bb90-463a-b5d4-37e530fa6e92
54525 | 2017-03-22 10:54 | 192 | 2017-03-22 10:30 | 6 | 2 | 43 | 9430 | 31981 | 641 | [8 empty] | ABONO renovaron tarde por MP+C en nex DG-036. |  |  |  | FALSE |  |  |  | A |  | FALSE | 32211 |  | FALSE | 1ff71499-d75f-4c4c-933e-c0dc7d0acaec
54528 | 2017-03-22 10:56 | 192 |  | 2 | 2 | 43 | 9430 | 20511 | 903 |  |  | 43 | 2017-03-22 12:35 | 129 | 2017-03-22 14:21 |  |  | Volvieron a modificar la fecha de la computadora y vuelve a fallar la licencia. Piden por favor de pasar mañana 23-3-17. |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 14:21 ACR>HV confirmado p mañana 23/03 ~22-03-17 10:58 MHS>HV Ale M. fue a hacer lo mismo la sem pasada. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 21b0f685-11e3-438a-849c-1edc3c78263a
54529 | 2017-03-22 11:00 | 192 | 2017-03-22 10:30 | 6 | 2 | 43 | 9430 | 31981 | 1043 |  |  | 171 | 2017-03-28 11:10 | 129 | 2017-03-28 11:10 |  |  | ABONO renovaron tarde por MP+C en HPLC DG-101. |  |  |  | FALSE | ~28-03-17 11:10 ACR>HV confirmado del 29 al 31/03 |  |  | A |  | FALSE | 32211 |  | FALSE | 31cc8956-61ec-43ef-a7a6-2d0e1ae75471
54530 | 2017-03-22 11:01 | 192 | 2017-03-22 10:30 | 6 | 2 | 43 | 9430 | 31981 | 1428 |  |  | 152 | 2017-03-29 11:29 | 129 | 2017-03-29 11:29 |  |  | ABONO renovaron tarde por MP+C en HPLC CC-053. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 11:30 ACR>HV confirmado del 3 al 5/04 |  |  | A |  | FALSE | 32211 |  | FALSE | cd78a2ea-1bf7-4a01-956f-6279f7a66877
54531 | 2017-03-22 11:02 | 192 | 2017-03-22 10:30 | 6 | 2 | 43 | 9430 | 31981 | 1427 |  |  | 152 | 2017-03-29 11:30 | 129 | 2017-03-29 11:30 |  |  | ABONO renovaron tarde por MP+C en HPLC DG-112. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 11:30 ACR>HV confirmado del 3 al 5/04 |  |  | A |  | FALSE | 32211 |  | FALSE | afaa1bc8-9f9a-46f0-b27f-f2b5436eb0fc
54532 | 2017-03-22 11:05 | 192 | 2017-03-22 10:30 | 6 | 2 | 43 | 9430 | 31981 | 840 |  |  | 171 | 2017-03-28 11:12 | 129 | 2017-03-28 11:13 |  |  | ABONO renovaron tarde por MP+C en HPLC DG-060. |  |  |  | FALSE | ~28-03-17 11:13 ACR>HV confirmado del 29 al 31/0 |  |  | A |  | FALSE | 32211 |  | FALSE | f3d9379e-234d-4743-974e-b66ba1614da9
54533 | 2017-03-22 11:07 | 192 | 2017-03-22 10:30 | 6 | 2 | 43 | 9430 | 31981 | 873 |  |  | 171 | 2017-03-28 11:12 | 129 | 2017-03-28 11:12 |  |  | ABONO renovaron tarde por MP+C en HPLC DG-075. |  |  |  | FALSE | ~28-03-17 11:12 ACR>HV confirmado del 29 al 31/03 |  |  | A |  | FALSE | 32211 |  | FALSE | 03026210-a7d9-4800-bb58-3c6a061c28f0
54534 | 2017-03-22 11:07 | 192 | 2017-03-22 10:30 | 6 | 2 | 43 | 9430 | 31981 | 1186 | 10660 |  | 15 | 2017-03-29 11:28 | 129 | 2017-03-29 11:28 |  |  | ABONO renovaron tarde por MP+C en UV-1800 DG-073. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 11:28 ACR>HV confirmado para mañana 30/03 |  |  | A |  | FALSE | 32211 |  | FALSE | 8bccabd9-dd08-4a93-b3aa-a4fa43e75596
54535 | 2017-03-22 11:08 | 126 |  | 4 | 2 | 2581 | 7931 | 26567 | [9 empty] | Lleva IQ/OQ/CERT OC 30993 Entregar con remito ID 33011 |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 11:09 ACS>ACR CI enviadas a Diego N. ~22-03-17 11:09 ACS>ACR Depende de pagos, esperar ok de contable |  |  | R |  | FALSE | 30990 |  | FALSE | 835246dc-5802-4281-a649-9ccb5f43279b
54536 | 2017-03-22 11:10 | 129 |  | 2 | 2 | 7 | 202 | 31132 | 589 | 8659 |  | 15 | 2017-03-27 13:38 | 129 | 2017-03-27 14:43 |  |  | mail: Me informan desde el sector lo siguiente: “El equipo lee las muestras pero emite espectros que no se corresponden con las muestras, incluso leyendo dos veces las misma muestra, no se obtiene un espectro equivalente”. |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 14:43 ACR>HV confirmaod con Gustavo A. Timpanaro ~27-03-17 13:38 AM >ACR Combinar mié 29/3. AM ~22-03-17 11:12 ACR>HV combinar fecha |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 8f48b3a8-7d9b-45f2-926e-3c11b3794e84
54537 | 2017-03-22 12:45 | 129 |  | 2 | 2 | 2125 | 4499 | 24167 |  | 13541 | [7 empty] | cont 52376 equipo reparado en taller, hay q ir a reinstalarlo |  |  |  | TRUE | ~27-03-17 13:33 AM >DC Recordale que, más allá de las condiciones de instalación, tienen que recuperar de la PC anterior la plaqueta IEEE1394 y el cable de conexión correspondiente. ~22-03-17 14:17 DC >ACR le pase las condiciones de instalacion ~22-03-17 14:17 DC >ACR este equipo anteriormente estaba en Cia de Lapices, ahora pasa a Nerova |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 5bebbfeb-c113-42a9-85d8-ad0be7593ba5
54538 | 2017-03-22 12:48 | 192 |  | 6 | 2 | 1482 | 2924 | 21333 |  | 9763 |  | 57 | 2017-03-23 08:35 | 129 | 2017-03-23 08:57 |  |  | ABONO por MP+C en MARS5. confirman realizan ahora. |  |  |  | FALSE | ~28-03-17 15:47 ACR>HV llegaron los repuetos, se hace mañana 29/03 ~23-03-17 11:43 NL >HV ess te equipo no se puede hacer, está esperando repuestos. ~23-03-17 08:57 ACR>HV confirmado ~23-03-17 08:36 HV >ACR Combinar ma 28/03. |  |  | A |  | FALSE | 31813 |  | FALSE | 98cd9731-ab2b-4149-91aa-cf186ccb5d0c
54539 | 2017-03-22 12:48 | 192 | 2017-03-22 12:48 | 6 | 2 | 1482 | 2924 | 21333 |  | 11669 |  | 57 | 2017-03-23 08:35 | 129 | 2017-03-23 08:58 |  |  | ABONO por MP+C en MARS6. Confirman que quieren realizar ahora. |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 08:58 ACR>HV confirmado ~23-03-17 08:36 HV >ACR Combinar ma 28/03. |  |  | A |  | FALSE | 31813 |  | FALSE | 10e114be-2ec8-46ab-b56b-0a0ac98d83f6
54540 | 2017-03-22 12:51 | 192 | 2017-03-22 12:48 | 6 | 2 | 1482 | 2924 | 21333 |  | 3294 |  | 57 | 2017-03-23 08:35 | 129 | 2017-03-23 08:58 |  |  | ABONO por MP+C en mart5 system. Confirman que quieren realizar ahora. |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 08:58 ACR>HV confirmado ~23-03-17 08:36 HV >ACR Combinar ma 28/03. |  |  | A |  | FALSE | 31813 |  | FALSE | 8a4da65b-39f3-4277-bc02-f5fe482b6a9d
54541 | 2017-03-22 12:50 | 129 |  | 2 | 2 | 32 | 3027 | 12713 | 502 |  |  | 200 | 2017-03-23 12:01 | 129 | 2017-03-23 12:01 |  |  | mail: Estimados: Buenos días. Estamos teniendo problemas con el desgasser cuando se prende el equipo pasa de verde a rojo, y al reiniciarlo se vuelve a producir el mismo error. El logbook no tira error, pero el modulo esta en rojo. Aguardo sus comentarios. |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 12:02 ACR>HV confirmado para lu 27/03 ~22-03-17 14:29 JM >HV Coordinar visita para reparar DGU20A.Deficiente generacion de vacio |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 4532d689-c89e-4cb2-ad3d-041530dd7cd9
54542 | 2017-03-22 12:51 | 192 | 2017-03-22 12:48 | 6 | 2 | 1482 | 2924 | 21333 |  | 8521 |  | 57 | 2017-03-23 08:35 | 129 | 2017-03-23 08:57 |  |  | ABONO por MP+C en smart5 turbo. Confirman que realizan ahora. |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 08:57 ACR>HV confirmado ~23-03-17 08:36 HV >ACR Combinar ma 28/03. |  |  | A |  | FALSE | 31813 |  | FALSE | 3cfd7aeb-733e-46fd-ba6e-981f2cefaf69
54543 | 2017-03-22 12:59 | 129 |  | 2 | 2 | 2918 | 6748 |  |  | 4978 |  |  |  | 31 | 2017-03-22 13:00 |  |  | Entro a taller 17/03 |  |  |  | FALSE | [5 empty] | TRUE |  |  | FALSE | ea59bf32-b0f3-48f0-8af0-aec60eb626cc
54544 | 2017-03-22 13:01 | 129 |  | 2 | 2 | 4457 | 5368 | 27583 | 1460 | 11107 |  |  |  | 31 | 2017-03-22 13:02 |  |  | Entro a taller 17/03 |  | 71136 | 71138 | FALSE | ~23-03-17 09:51 DB >DC Cotizar electrodo nuevo HACH 5011T, catálogo número: LZW5011T.97.002 |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 75adee42-94f4-4d13-931a-86c305dd4f46
54545 | 2017-03-22 14:13 | 126 |  | 4 | 2 | 2581 | 7931 | 26567 | [9 empty] | Entregar con remito ID 33012 Lleva IQ/OQ/CERT OC 30992 |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 14:26 ACS>ACR CI enviadas a Farm. Diego Nobile ~22-03-17 14:13 ACS>ACR Depende de pagos, esperar ok de contable |  |  | R |  | FALSE | 30988 |  | FALSE | b3eebe30-9c6c-4198-a55c-882ea3181086
54546 | 2017-03-22 14:21 | 67 |  | 2 | 2 | 49 | 3967 | 8579 | 180 | 3949 | 533 | [6 empty] | ingreso SIL-10ADvp C21054109213 22/03 viene del parte Nº 54340 | Se desarma bomba de medición. Se ajustan posiciones de válvulas. Se realizan ensayos con metilparabeno obteniendose resultados dentro de las especificaciones del fabricante. Se deja a préstamo rack 7 de 1.5 ml. Concluido AC |  |  | FALSE | ~22-03-17 14:28 DC >ACR se lo lleva Adrian hoy |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 12d55ac2-c17d-408f-88e3-dd78b5761b42
54547 | 2017-03-22 14:31 | 192 |  | 2 | 2 | 87 | 554 | 24390 | 210 | [8 empty] | se repite la falla del parte 53758: el usuario no puede precisar la falla. no tiene linea de base y fallan los modulos. |  | 71109 |  | FALSE | ~29-03-17 14:33 ACR>HV mail: Buenos días Matías. Recién me llamaron para coordinar la visita, pero le comenté a la chica que llamó, el equipo está andando en este momento y como venimos desde enero con problemas tenemos mucho trabajo atrasado así que estamos con eso ahora. Si surgen nuevamente problemas los llamaremos. ~29-03-17 10:51 ACR>HV dice que por ahora funciona que tienen mucho trabajo y no pueden pararlo ~28-03-17 10:37 MHS>HV llego OC, coordinar. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 22752e3f-43c8-4f08-b741-db187337e0de
54548 | 2017-03-22 14:39 | 192 |  | 2 | 2 | 583 | 10941 | 28330 |  | 12665 |  | 137 | 2017-03-22 14:39 |  |  |  |  | No conecta con la PC- |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 14:39 MHS>HV va hoy pujalte. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 42e7b244-2775-4413-9a75-e1d050479369
54549 | 2017-03-22 14:52 | 126 |  | 4 | 2 | 500 | 1068 | 32129 | [9 empty] | Lleva IQ/OQ/CERT OC 31420 HPLC completo Entregar con remito ID 33014 |  |  |  | TRUE | ~22-03-17 16:31 ACR>HV mail Estimada Analía, Muchas gracias. Aguardamos a Agostina para fijar fecha de instalación. Copiar por favor al responsable de Calidad (Pablo Ledesma) y a nuestra DT (Dra. Andrea Caminos) para que estén informados. Saludos, ~22-03-17 15:06 ACS>ACR Coordinar fecha de entrega e instalación con Farm. María Florencia Juorio ~22-03-17 15:06 ACS>ACR Aviso de disponibilidad |  |  | A |  | FALSE | 31419 |  | FALSE | 03e3bb9a-794a-4d8d-a487-c597b1403143
54550 | 2017-03-22 15:35 | 192 |  | 2 | 2 | 94 | 8029 | 33935 |  |  |  | 152 | 2017-03-23 09:23 | 129 | 2017-03-23 09:23 | [6 empty] | FALSE | ~23-03-17 09:24 ACR>HV confirmado va hoy fabio ~22-03-17 16:08 JM >HV Tiene dañado algun archivo del lc solution ya que no puede visualizar el reporte; aparece en blanco o se cierra el programa.Hay que ir y reinstalar el soft en principio. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 6de12563-e3ee-4f5e-acb9-799d7a9739ff
54551 | 2017-03-22 15:58 | 129 | 2016-08-09 12:16 | 6 | 2 | 2078 | 4346 | 26287 | 239 |  |  | 151 | 2017-03-22 15:58 | 129 | 2017-03-22 15:58 |  |  | Abono MP+C HPLC LCA09. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 16:03 ACR>HV confirmado ~22-03-17 15:59 ACR>HV Fecha en planilla lu 27/03 |  |  | A |  | FALSE | 29163 |  | FALSE | e6d4b03d-b4e9-4e74-b13f-8d6026507135
54552 | 2017-03-22 15:59 | 192 |  | 6 | 2 | 3257 | 7349 | 14598 | 455 | [8 empty] | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) sistema HPLC "COC HPL 002" Shimadzu. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32383 |  | FALSE | 644dd531-9f65-414f-b12f-d6cd6608c713
54553 | 2017-03-22 15:59 | 192 | 2017-03-22 15:59 | 6 | 2 | 3257 | 7349 | 14598 | 759 | 9818 |  | 15 | 2017-03-30 16:51 | 129 | 2017-03-31 11:25 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) AA-7000 "COC AAT 001" Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~31-03-17 11:26 ACR>HV confirmado ~30-03-17 16:52 AM >ACR Corrijo: Combinar martes 4/4. ~30-03-17 16:52 AM >ACR Combinar mar 3/4. |  |  | A |  | FALSE | 32383 |  | FALSE | 86151a94-5e55-4ac6-a839-675d55f60a79
54554 | 2017-03-22 15:59 | 129 | 2016-08-09 12:16 | 6 | 2 | 2078 | 4346 | 26287 |  | 1138 |  | 31 | 2017-03-22 16:01 | 129 | 2017-03-22 16:01 |  |  | Abono MP+C AEG-220. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 16:02 ACR>HV Fecha en planilla 27/03. Confirmado |  |  | A |  | FALSE | 29163 |  | FALSE | 7870fc0f-5134-4e61-82fe-bf7b2bb03bbf
54555 | 2017-03-22 16:03 | 129 | 2016-08-09 12:16 | 6 | 2 | 2078 | 4346 | 26287 |  | 5862 |  | 31 | 2017-03-22 16:04 | 129 | 2017-03-22 16:04 |  |  | Abono MP+C AUW-220D. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 16:08 ACR>HV fecha en planilla lu 27/03. Confirmado |  |  | A |  | FALSE | 29163 |  | FALSE | 9f4e55af-92b5-4fd8-a8bb-57376859a96f
54556 | 2017-03-22 16:08 | 129 | 2016-11-16 09:16 | 1 | 2 | 277 | 856 | 4515 |  |  |  | 70 | 2017-03-22 16:13 | 129 | 2017-03-22 16:13 |  |  | Abono MP HPLC 3 |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 16:13 ACR>HV fecha en planilla lu 27/03. Confirmado |  |  | A |  | FALSE | 30354 |  | FALSE | 3eede8a5-db45-424d-8b7a-22a5671c77e2
54557 | 2017-03-22 16:28 | 192 |  | 6 | 2 | 3173 | 7139 | 33403 |  | 10390 |  | 42 | 2017-03-29 11:43 | 129 | 2017-03-29 11:43 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) TOC-VCSH Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 11:43 ACR>HV confirmaod lu 03/04, piden q vayamos urgente xq les esta andando mal |  |  | A |  | FALSE | 32386 |  | FALSE | 68c716d9-7fa7-4a43-8cb1-7ca489686dd0
54558 | 2017-03-22 16:58 | 129 |  | 2 | 2 | 473 | 6040 | 14826 | 1597 | 12443 |  | 42 | 2017-03-23 08:48 | 171 | 2017-03-23 08:48 |  |  | MISMO PROBLEMA cm 54442 |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 08:48 ACR>HV va hoy 23/03 pollo |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 21131ecb-2179-43d9-ad67-451396a75f08
54559 | 2017-03-23 08:37 | 67 |  | 2 | 2 | 43 | 7413 | 18568 |  | 10109 |  | 15 | 2017-03-23 12:35 | 129 | 2017-03-23 12:35 |  |  | IR: se apaga la luz roja de secado, piden que pasemos y tengamos en cuenta que durante el ultimo MP se recomendo el cambio del desecador electronico |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 12:35 ACR>HV LLEVAR IMPORTANTE!! cambio del desecador electronico ~23-03-17 12:35 ACR>HV confirmaod con giselle va alfredo ma 28/03 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 2254395d-02e4-4036-b5fd-931256219cef
54560 | 2017-03-23 09:34 | 129 | 2017-03-14 11:32 | 4 | 2 | 701 | 3074 | 11520 | [9 empty] | CONT 54435 tenian una computadora para los HPLC #2 y #3, ahora compraron otra computadora y necesitan que le instalemos el Class VP. |  |  |  | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE | 32249 |  | FALSE | 7f8cb55f-61d3-44fa-a05b-7c2d882d3173
54561 | 2017-03-23 09:48 | 50 | 2017-02-17 16:19 | 4 | 2 | 361 | 12058 | 33723 | 1675 |  |  |  |  | 50 | 2017-03-23 09:48 |  |  | Continuación del parte 54216. El equipo vendrá a taller para su reparacion |  |  |  | TRUE | ~27-03-17 10:29 EF >HV Llego el equipo al taller. Lo trajo Primer Alferez Alberto Rivero, quien comento que en el caso de que la CBM no se pueda reparar ellos tienen en Mendoza una CBM-101 para reemplazo. ~23-03-17 09:49 EF >HV Hable con Sanz, le confirme que envíe el equipo + pc + cbm + los repuestos incluidos en la OC al taller. |  |  | A |  | TRUE | 31986 |  | FALSE | 33c4cff3-139d-4f6f-8fbf-8c359dbbb03d
54562 | 2017-03-23 09:55 | 50 |  | 2 | 2 | 146 | 2801 | 7672 |  |  |  | 200 | 2017-03-27 08:53 | 200 | 2017-03-23 09:56 |  |  | problemas con el detector del HPLC, es la lamp de W La comunique con Diego B, ya que estaban intercambio info por e-mail |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 10:51 ACR>HV fue diego 28/03 ~23-03-17 15:10 DC >ACR Llevar lampara con REMITO ID nº 33020 ~23-03-17 12:57 DB >HV Diego Cid le envió presupuesto al cliente. Consulté con Sergio para pasar el martes 28 a reemplazar la lámpara aprovechando que estoy en Mendoza. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 87fc70d2-28cc-4314-8dad-13fa1c26d1db
54563 | 2017-03-23 10:51 | 50 |  | 4 | 2 | 3939 | 9125 | 24670 | [5 empty] | 50 | 2017-03-23 10:52 |  |  | Instalacion, Capacitacion. Incluye IQ,OQ y Certificación LLEVAR EQUIPO EL DÍA DE LA INSTALACION Con Remito |  |  |  | TRUE | ~23-03-17 10:53 EF >HV Tambien hay parte por un KF-31 de la misma OC ~23-03-17 10:52 EF >HV recorde a Mariana Gomez y J. Pawlik, las CI, en cuanto confirmen las mismas se puede programar la instalación. |  |  | A |  | FALSE | 30887 |  | FALSE | e7b9c0bf-7106-49c5-ab34-01add295f376
54564 | 2017-03-23 10:55 | 50 | 2017-03-23 10:51 | 4 | 2 | 3939 | 9125 | 32788 | [9 empty] | Instalacion, Capacitacion. Incluye IQ,OQ y Certificación LLEVAR EQUIPO EL DÍA DE LA INSTALACION Con Remito |  |  |  | TRUE | ~23-03-17 10:56 EF >HV recorde a Mariana Gomez y J. Pawlik, las CI, en cuanto confirmen las mismas se puede programar la instalación. |  |  | A |  | FALSE | 30887 |  | FALSE | 9ad082c3-bdc4-4785-babb-5ce34f690cfa
54565 | 2017-03-23 14:16 | 67 |  | 2 | 2 | 277 | 856 | 12008 |  | 13054 |  | 42 | 2017-03-29 10:32 | 57 | 2017-03-23 14:17 |  |  | MARS:6: se apaga la pantalla |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 15:41 AD >HV El equipo no inicializa, pareciera ser un problema de CPU. Vamos a hacer una consulta aCEM ~29-03-17 10:35 ACR>HV va pollo hoy 29/03 ~23-03-17 14:46 NL >HV En realidad es el mars6 nuevo. ~23-03-17 14:19 DC >HV hablaron con Nelson, hay que pasar a verlo |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 30da9c1b-5771-48d9-ac6e-e54abeb2c8c2
54566 | 2017-03-23 14:24 | 67 |  | 13 | 2 | 500 | 1068 | 32129 | [9 empty] | Por el servicio de capacitacion en LC-Solution a dictarse en una jornada de 6 horas LLEVAR REMITO |  |  |  | TRUE | ~23-03-17 14:30 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32393 |  | FALSE | 0563d9ed-0125-4fa5-9673-48903876fb64
54567 | 2017-03-23 14:33 | 129 |  | 2 | 2 | 49 | 182 | 9622 | 175 | 4284 |  |  |  | 31 | 2017-03-23 14:34 |  |  | Entro a taller 10/03 | Se reemplaza la placa CPU permitiendonos obtener valores de lectura estables. Se reem`plazan los espejos M1 ,M2 ,M3 ,Red de difraccion ,Ventana y lampara D2.. Posteriormente se realizan ensayos de ruido y deriva con resultados óptimos. Energía de lámpara D2 a 237 Nm 1137 Muestra y 1273 Referencia. Concluido GI | 71154 | 71155 | FALSE |  |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | ba71e3d1-ac39-489d-a040-720f92932aed
54568 | 2017-03-23 14:56 | 129 |  | 2 | 2 | 585 | 1462 | 24776 |  | 7066 |  |  |  | 101 | 2017-03-23 14:57 |  |  | Entro a taller 16/03 |  |  | 71269 | FALSE | [5 empty] | TRUE |  |  | FALSE | 40cb0f45-614c-416c-8da7-2c4807f8a2fc
54569 | 2017-03-23 15:06 | 129 |  | 2 | 2 | 277 | 856 |  |  |  |  | 68 | 2017-03-23 15:11 | 129 | 2017-03-23 15:11 |  |  | PEAK Genius 3020. fallo un compresor de uno de los sistemas |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 15:12 ACR>HV esta eze hoy 23/03 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 4744adba-47aa-4bc8-8e06-0f47d93349ca
54570 | 2017-03-23 15:18 | 129 |  | 2 | 2 | 2326 | 10604 | 27045 |  | 13542 | [7 empty] | lo trajo Wolaski 20/03 |  |  |  | FALSE | [5 empty] | TRUE |  |  | FALSE | 458542b3-1fe0-42c6-90c8-a9158459fb29
54572 | 2017-03-23 16:10 | 67 |  | 6 | 2 | 87 | 6034 | 17472 | 1187 | [8 empty] | OC por MP+C de un (1) HPLC Llevar Lamparas con REMITO |  |  |  | TRUE | ~23-03-17 16:11 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32397 |  | FALSE | e9792377-5ee3-4b0a-a910-83720aada582
54574 | 2017-03-27 10:04 | 192 |  | 2 | 2 | 43 | 7413 | 18568 |  | 10674 |  | 42 | 2017-03-29 10:55 | 42 | 2017-03-27 12:04 |  |  | da valores muy distintos. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 10:54 ACR>HV envio fecha para vi 31/03. confirmado ~29-03-17 10:10 AD >HV Luego del blank check pareció andar bien por un par de muestras, pero ahora vuelve a fallar. Hay que pasar a verlo. ~27-03-17 12:04 AD >HV Le pedí que chequee niveles de soluciones, burbujeo de vaso IC, catalizador y pérdidas. Todo parece estar OK. Va a hacer un blank check y llama con resultados. ~27-03-17 11:30 AD >HV Intenté hablar con ella, pero no la ubico. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | ba6308f9-456a-42f7-a0cb-6139896ee63f
54575 | 2017-03-27 11:08 | 129 |  | 2 | 2 | 115 | 497 | 24180 | 1667 | 9560 | [7 empty] | Hola Diego, buenísimo el presupuesto, ya sabemos dónde estamos parados (muchísima plata para un equipo obsoleto), te cuento que desde ayer cuando se fue Javier Gemignani de planta dejó de funcionar dicho espectro (Shimadzu 1603), este equipo hasta ayer funcionaba, con sus cosas levantadas pero funcionaba. Te paso la foto de donde quedo colgado. |  |  |  | TRUE | ~27-03-17 11:13 ACR>HV foto en Y:\Service\FOTOS de Servicios\quilmes ~27-03-17 11:09 ACR>HV fue javi el 22/03 según SV 54362. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 11928527-4819-4a93-9075-a6c546333cf6
54576 | 2017-03-27 11:36 | 192 |  | 6 | 2 | 1864 | 3925 | 34957 | 494 |  |  | 43 | 2017-03-29 11:10 | 129 | 2017-03-29 11:12 |  |  | ABONO renovado Por el servicio de Mantenimiento Preventivo, Certificación y Linealidad anual sobre un (1) sistema HPLC "C-004" Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 08:38 MHS>JM REM ID 33052 listo, retirar por Planta Baja. ~29-03-17 11:12 ACR>HV confirmado del lu 3 al mi 05/04 ~28-03-17 09:03 MHS>ACR ver de llevar los REP de la OC ID 32406 !!! |  |  | A |  | FALSE | 32407 |  | FALSE | c0325d1b-12ea-467a-9c17-44d083c61a90
54577 | 2017-03-27 11:39 | 192 | 2017-03-27 11:36 | 6 | 2 | 1864 | 3925 | 34957 | 514 |  |  | 43 | 2017-03-29 11:10 | 129 | 2017-03-29 11:10 |  |  | ABONO renovado Por el servicio de Mantenimiento Preventivo, Certificación y Linealidad anual sobre un (1) sistema HPLC "C-064" Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 08:39 MHS>JM REM ID 33052 listo, retirar por Planta Baja. ~29-03-17 11:11 ACR>HV confirmado del lu 3 al mi 05/04 ~28-03-17 09:03 MHS>ACR ver de llevar los REP de la OC ID 32406 !!! |  |  | A |  | FALSE | 32407 |  | FALSE | 2953ad32-0924-4514-8d2a-8ef4372b776a
54578 | 2017-03-27 11:40 | 192 | 2017-03-27 11:36 | 6 | 2 | 1864 | 3925 | 34957 | 1686 | 11922 |  | 43 | 2017-03-29 11:10 | 129 | 2017-03-29 11:10 |  |  | ABONO renovado Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación anual sobre un (1) Karl Fisher "C-081" Mitsubishi. |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 08:39 MHS>JM REM ID 33052 listo, retirar por Planta Baja. ~29-03-17 11:12 ACR>HV confirmado del lu 3 al mi 05/04 ~28-03-17 09:03 MHS>ACR ver de llevar los REP de la OC ID 32406 !!! |  |  | A |  | FALSE | 32407 |  | FALSE | 02b7e0e5-1688-4035-8637-3f6b627f308e
54579 | 2017-03-27 11:59 | 192 | 2017-03-07 15:20 | 1 | 2 | 1391 | 7317 | 32797 |  | 10596 |  | 95 | 2017-03-31 16:21 | 129 | 2017-03-31 16:21 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo a realizar sobre un (1) GC-2010 Shimadzu. Incluye V+E, debemos sacar nosotros. |  |  |  | TRUE | ~27-03-17 12:00 MHS>HV se coordina junto al sv 54388. |  |  | A |  | FALSE | 32154 |  | FALSE | ff3d63e5-b9e2-48ea-9321-2f024c6cfea2
54580 | 2017-03-27 12:29 | 129 |  | 2 | 2 | 94 | 8029 | 15538 |  |  |  | 42 | 2017-03-27 12:37 | 129 | 2017-03-27 12:38 |  |  | cont SV 54550 tenian que formatear la PC para reinstalar el soft |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 12:38 ACR>HV va polli hoy 27/03 dps del mediodía |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | bd90c1f1-c5c5-4e51-bc09-4b5b1b253511
54581 | 2017-03-27 14:11 | 129 | 2017-01-18 12:20 | 6 | 2 | 2 | 398 | 28499 |  | 12624 |  | 57 | 2017-03-27 14:21 | 129 | 2017-03-27 14:21 |  |  | Abono MP+C CT6-E HITACHI. Abril 2017 |  |  |  | FALSE | ~28-03-17 08:59 ACR>HV confirmado ~27-03-17 14:22 ACR>HV le pedi el ns ~27-03-17 14:22 ACR>HV Fecha en planilla 03/04 |  |  | A |  | FALSE | 31563 |  | FALSE | 5601872e-2bcd-4d1b-aa86-6e1bf21b4c89
54582 | 2017-03-27 14:23 | 67 |  | 4 | 2 | 4460 | 10313 | 25989 |  |  |  | 43 | 2017-03-28 11:27 | 129 | 2017-03-28 11:27 |  |  | CA-100: debemos ir a colocar los repuestos indicados abajo, llevar con REMITO |  |  |  | FALSE | ~28-03-17 11:32 ACR>HV confirmado p mañana 29/03 ~27-03-17 14:23 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 29904 |  | FALSE | 1ac8bf63-f23e-4a70-bbe8-ea45b79ed34b
54583 | 2017-03-27 15:02 | 129 |  | 13 | 2 | 298 | 201 | 34959 | 1230 | 11376 |  |  |  | 70 | 2017-03-31 09:07 |  |  | mail: Me comunico con ustedes para consultarles si es posible que me puedan contactar con un técnico especialista en TOC para poder realizarle unas consultas relacionadas con el equipo. Tengo entendido que en el momento de la puesta a punto del mismo estuvo presente el señor Adrián Batlle.Muchas gracias. Saludos cordiales. |  |  |  | TRUE | ~31-03-17 09:00 ACR>HV le pedi a mati que le cotice un día de capacitación ~28-03-17 07:10 AB >HV Le enviè mail con mis datos para que se comunique |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | c3e7efa3-f227-4d1f-83de-3d5e89ea258b
54584 | 2017-03-28 08:26 | 67 |  | 2 | 2 | 164 | 8694 | 20475 | 839 | 10404 |  | 202 | 2017-03-28 08:54 | 129 | 2017-03-28 08:54 |  |  | Mail del cliente: "Hola Diego, buenos días, como hablamos necesitamos solicitar cuanto antes su servicio técnico para nuestro equipo Cromatógrafo Gaseoso Jenck GC -2014.Inicialmente el equipo arrojó el error: HEAT IS ESCAPING[E1001]. Luego detectamos una rotura, en una de las cañerías, dentro del horno, como puede observarse en la imagen" |  |  |  | FALSE | ~28-03-17 11:41 ACR>HV fue nacho hoy 28/03 ~28-03-17 08:29 DC >HV imagen guardada en. Y:\Service\FOTOS de Servicios\Merck |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 94aff06a-731d-4b77-9e8b-6ab8777c49ef
54585 | 2017-03-28 08:32 | 129 |  | 2 | 2 | 4206 | 7355 | 28492 | 510 | 7752 | 776 | 151 | 2017-03-28 08:34 | 129 | 2017-03-28 08:35 |  |  | mail: Me comunico con vos para solicitarte mantenimiento correctivo para el HPLC identificado como SHI-B, la falla que tiene está en el detector, pierde por la celda y esto inhabilita el equipo. El día miércoles vuestro técnico tiene que venir a instalar un Hplc nuevo, no sé si podríamos aprovechar la visita para que vea el mismo |  |  |  | FALSE | ~28-03-17 08:41 ACR>HV mañana 29/03 ~28-03-17 08:41 ACR>HV Lo ve pablito cuando va a instalar |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 7bd2f289-b5f6-4597-bec8-3a2d611fc46b
54586 | 2017-03-28 08:43 | 129 |  | 2 | 2 | 11 | 5409 | 14936 | 1269 | 12854 |  |  |  | 75 | 2017-03-28 14:28 |  |  | Dejo de funcionar el gatillo | Se recibio el equipo. Se detectó la falla reportada. Se encontró que estaba suelto tanto el lector de codigo de barras y la placa de carga de bateria. Se ajustaron. Se reparó el gatillo de modo provisorio. Se recomienda el cambio del sistema de gatillo completo. AP | 71340 |  | FALSE | ~28-03-17 14:29 AM >SB Lo están mandando al taller. |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | 0e3bdbe6-f9b1-44dc-ae2c-77f489fb5c68
54587 | 2017-03-28 09:07 | 129 |  | 2 | 2 | 3174 | 8717 | 8133 |  | 13543 |  |  |  | 57 | 2017-03-28 09:08 |  |  | Entro a taller 23/03 |  | 71214 | 71215 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 4be7ef0a-e6cf-43be-8ef3-5a84bd7e0a2d
54588 | 2017-03-28 09:19 | 129 | 2017-02-23 11:37 | 6 | 2 | 4206 | 851 | 28168 | 479 |  |  | 42 | 2017-03-28 09:21 | 129 | 2017-03-28 09:22 |  |  | Abono MP+C HPLC HP-FQ-5. |  |  |  | FALSE | ~28-03-17 09:25 ACR>HV cconfirmado para vi 31/03 |  |  | A |  | FALSE | 31742 |  | FALSE | 0c644a54-6a24-45a5-b8ef-ae7cd6b96a63
54589 | 2017-03-28 09:25 | 192 |  | 6 | 2 | 9 | 4206 | 14888 | 1665 |  |  | 171 | 2017-03-30 09:47 | 129 | 2017-03-30 09:47 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) sistema HPLC DF-055. |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:47 ACR>HV confirmado lu 10/03 |  |  | A |  | FALSE | 32417 |  | FALSE | 2e630a84-7ff5-42da-a012-fa687f7b426f
54591 | 2017-03-28 10:35 | 67 |  | 6 | 2 | 73 | 8043 | 21644 | 1689 | 8842 |  | 15 | 2017-03-31 16:08 | 129 | 2017-03-31 16:08 |  |  | OC por MP+C de un (1) UV-1800 (identificado como UV-008) |  |  |  | TRUE | ~28-03-17 10:36 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32428 |  | FALSE | 054efb57-4609-4643-97ef-ea5047c7c23f
54592 | 2017-03-28 11:02 | 192 |  | 1 | 2 | 124 | 6288 | 20707 |  | 9464 |  | 15 | 2017-03-28 15:31 | 129 | 2017-03-31 15:39 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo sobre un (1) AA-7000 Series A30784800115 Shimadzu. SI incluye V+E. |  |  |  | FALSE | ~31-03-17 15:39 ACR>HV confirmado solicito pasajes a juli ~28-03-17 16:48 AM >ACR Cambio: Combinar mié 26/4. ~28-03-17 15:31 AM >ACR Combinar mar 25/4. En conjunto con CM53248. |  |  | A |  | FALSE | 32435 |  | FALSE | e7dc988a-5c30-40a1-ab7c-cebe95812f95
54593 | 2017-03-28 11:08 | 192 |  | 6 | 2 | 2224 | 9176 | 33788 | 656 |  |  | 152 | 2017-03-29 11:36 | 129 | 2017-03-29 11:36 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación sobre el equipo HPLC # 0242 Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 11:37 ACR>HV confirmado ma 11/04 |  |  | A |  | FALSE | 32436 |  | FALSE | f6ab9643-4965-4ff7-af33-59d06eb68ca9
54594 | 2017-03-28 11:27 | 192 |  | 6 | 2 | 3096 | 6937 | 35045 | 1681 | 7660 | [7 empty] | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) UV-Mini 1240 Shimadzu. |  |  |  | TRUE | ~31-03-17 15:01 ACR>HV me dijeron q llame el martes para combinar ma 04/04 |  |  | A |  | FALSE | 32437 |  | FALSE | 44b03cd2-73f4-4449-8044-a5d4703e28e7
54595 | 2017-03-28 11:43 | 129 |  | 2 | 2 | 1036 | 7280 | 16564 | 991 | 11342 |  | 202 | 2017-03-29 08:27 | 95 | 2017-03-28 11:44 |  |  | no le enciende la luz y no le funciona el equipo |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 10:55 ACR>HV fue nacho hoy 29/03 ~28-03-17 15:54 EM >SB Hable y no arranca hay que ir a verlo ~28-03-17 12:15 EM >HV No enciende el Versa, le dije que pruebe con otro cable de alimentación y en otro enchufe. Si no anda tendremos que ir ~28-03-17 11:45 ACR>HV se lo pase a titot |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 4fc1a63b-face-4617-aa63-4d49610a4b84
54596 | 2017-03-28 14:41 | 67 |  | 2 | 2 | 49 | 3967 | 8579 | 181 | 3228 |  | 65 | 2017-03-29 10:44 | 171 | 2017-03-28 14:42 |  |  | SIL-10ADvp: error pump home |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 10:44 ACR>HV va mañana piccione ~28-03-17 14:42 DC >HV tenemos que pasar |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 9d373798-7360-4cda-9ff5-1d5e61b03e82
54597 | 2017-03-28 14:42 | 129 |  | 2 | 2 | 70 | 193 | 20478 | 1572 | 7879 |  | 15 | 2017-03-28 14:43 | 129 | 2017-03-28 14:43 |  |  | hay q cambiar la lámpara urgente. |  |  | 71237 | FALSE | ~28-03-17 14:53 ACR>HV va mañana alfredo 29/03 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 151b9e24-388f-42ca-b278-59ed8288f66e
54598 | 2017-03-28 14:59 | 192 |  | 6 | 2 | 1452 | 2848 | 20346 | 1468 | 5201 | [7 empty] | llego ABONO por MP+C en GC-2010. SI incluye V+E. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32444 |  | TRUE | 9dfd9958-9588-4e67-b973-ac2623a95755
54599 | 2017-03-28 15:10 | 192 |  | 6 | 2 | 70 | 193 | 20478 | 487 |  |  | 95 | 2017-03-29 11:49 | 129 | 2017-03-29 11:49 |  |  | ABONO renovado por MP+C en HPLC 10A. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 11:52 ACR>HV VENCE EN JULIO 2017 |  |  | R |  | FALSE | 32445 |  | FALSE | 05560d03-75ca-42d1-a2c2-c9b7a9b34f1b
54600 | 2017-03-28 15:11 | 192 | 2017-03-28 15:10 | 6 | 2 | 70 | 193 | 20478 | 488 |  |  | 171 | 2017-03-31 16:30 | 129 | 2017-03-29 11:49 |  |  | ABONO renovado por MP+C en HPLC 20A. |  |  |  | TRUE | ~31-03-17 16:36 ACR>HV confirmado ~31-03-17 16:30 ACR>HV lo adelantamos para el ma 04/04 ~29-03-17 11:52 ACR>HV confirmado i 05/04 ~29-03-17 11:51 ACR>HV LLEVAR PEAK DE ACERO! |  |  | A |  | FALSE | 32445 |  | FALSE | 07fd8a8b-aa7d-4b79-a1d6-cd43fc0ee5ff
54601 | 2017-03-29 09:06 | 129 |  | 4 | 2 | 1647 | 5959 | 9833 |  |  |  | 12 | 2017-03-29 09:06 | 129 | 2017-03-29 09:06 |  |  | instalación de jeringa |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 09:06 ACR>HV va sergi 29/03 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 3b140f3d-21ad-4857-84af-abe501f04d20
54602 | 2017-03-29 10:00 | 129 |  | 2 | 2 | 90 | 237 | 16024 | 1167 | 12367 |  | 42 | 2017-03-29 10:01 | 12 | 2017-03-29 10:01 |  |  | problema de sensibilidad |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 10:03 ACR>HV va polli 30/03 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | ebcb2390-50a4-4f07-9e75-ece55a04941f
54603 | 2017-03-29 10:11 | 129 |  | 2 | 2 | 3771 | 10235 | 28500 | [5 empty] | 49 | 2017-03-29 10:11 |  |  | mail: Gabriel, buen día. como estás? Estamos necesitando instalar en una notebook el software Spectramagic del espectrofotómetro Konica Minolta CM3600d. Comentame como podemos hacer, tengo que enviarte la notebook?. Por otro lado también quería consultarte si existe alguna otra manera de resolver este tema, ya que en su momento adquirimos el espectrofotómetro con el software, pero no contamos con el mismo para su instalación. Nos genera un inconveniente cuando se nos rompe alguna notebook o cuando tenemos alguna máquina en uso y queremos conectarlo a otra. Aguardo tus comentarios. |  |  |  | TRUE | ~29-03-17 10:12 ACR>HV es el mail que mando Gabriel Gasparino |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | e6be42df-aa25-4c01-bc84-eb0f3cdfd444
54604 | 2017-03-29 11:31 | 192 |  | 6 | 2 | 52 | 225 | 22183 | 317 | [8 empty] | ABONO renovado por MP+C en HPLC 0005. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32452 |  | FALSE | 7b2e2fbd-b1be-4670-8bcd-62ef3ed6264d
54605 | 2017-03-29 11:52 | 192 |  | 1 | 2 | 52 | 225 | 22183 | 932 | [8 empty] | ABONO renovado por MP en GC-2014ASFC. Abril 2017 |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32455 |  | FALSE | b0ce4471-d640-4c33-9b94-5e0102ee4102
54606 | 2017-03-29 12:10 | 192 | 2017-02-15 15:24 | 1 | 2 | 89 | 7187 | 20669 |  | 9024 | [7 empty] | OC por MP en TOC-V. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 31819 |  | FALSE | 6f871692-d6f2-4743-bc57-830dfa6dd61f
54607 | 2017-03-29 12:50 | 192 |  | 2 | 2 | 560 | 9037 | 26924 |  | 13518 |  | 137 | 2017-03-29 12:51 | 192 | 2017-03-29 12:58 |  |  | Anexo al SV 54449. El equipo salio del taller y no realiza lecturas. Hablo Andy Pujalte y determina que tiene que ir ya que debe haber quedado un conector suelto. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 12:59 MHS>ASP preguntar por Ramiro o Lucas. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 9ff91900-8e73-4872-beea-aea8a92896ad
54608 | 2017-03-29 14:37 | 129 |  | 2 | 2 | 28 | 8540 | 27065 | 1615 | 7794 |  | 12 | 2017-03-31 10:41 | 129 | 2017-03-29 14:41 |  |  | no detecta los picos de carbono |  |  |  | FALSE | ~31-03-17 10:42 ACR>HV va sergio lu 03/04 ~29-03-17 14:42 ACR>HV confirmado mi 05/04 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | c580ac2b-c26a-4424-87ff-1e8379778e9c
54609 | 2017-03-29 15:06 | 129 |  | 2 | 2 | 474 | 797 | 33260 |  |  |  | 101 | 2017-03-29 15:06 | 101 | 2017-03-29 15:06 |  |  | Hay que ir a reinstalar el soft UV probe |  | 71357 |  | FALSE | ~29-03-17 15:07 ACR>HV va javi vi 31/03 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 388f5e62-d7d1-4c29-8e44-6fa8726b88e5
54610 | 2017-03-29 15:20 | 192 |  | 1 | 2 | 1626 | 3361 | 6170 |  | 4281 | [7 empty] | llegó ABONO por MP de CS 9000. REM ID 33041. |  |  |  | FALSE |  |  |  | A |  | FALSE | 32441 |  | FALSE | a8871761-8c6b-45b2-9ad1-a74344846a76
54611 | 2017-03-29 15:21 | 192 | 2017-03-29 15:20 | 1 | 2 | 1626 | 3361 | 6170 |  | 6093 | [7 empty] | llegó ABONO por MP en MDS 2000. REM ID 33043. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32441 |  | FALSE | dd3f46d6-934f-4e7b-acff-386ea01d975d
54612 | 2017-03-29 15:23 | 192 | 2017-03-29 15:20 | 6 | 2 | 1626 | 3361 | 6170 | 283 | 2447 | [7 empty] | llego ABONO por MP+C en UV-160A #1. REM ID 33044. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32441 |  | FALSE | 04e3aa59-a1b6-4c5c-8bbc-19e19d2bdcaf
54613 | 2017-03-29 15:30 | 192 | 2017-03-29 15:20 | 6 | 2 | 1626 | 3361 | 6170 | 284 | 2448 | [7 empty] | llego ABONO por MP+C en UV-160A #2. REM ID 33044. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32441 |  | FALSE | 5f7a544a-86b5-4f72-b244-4d125f01c811
54614 | 2017-03-29 15:57 | 192 | 2017-03-29 15:20 | 6 | 2 | 1626 | 3361 | 6170 | 281 | 4580 | [7 empty] | llego ABONO por MP+C en GC-2010A. REM ID 33045. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32441 |  | FALSE | 3197c0dc-8ddc-4881-9ae5-4ebb686bddbd
54615 | 2017-03-29 15:57 | 129 |  | 2 | 2 | 1036 | 7280 | 16564 | 991 |  |  | 202 | 2017-03-29 15:58 | 202 | 2017-03-29 15:58 |  |  | cont cm 54595, se trajo del servicio CPU board al taller para repararlo |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 15:59 ACR>HV lo lleva mañana 30/03 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 231b762f-42d9-4fbf-bc38-1564b394ffcc
54616 | 2017-03-29 16:00 | 192 | 2017-03-29 15:20 | 6 | 2 | 1626 | 3361 | 6170 | 286 | 1673 | [7 empty] | llego ABONO por MP+C en GC-15. REM ID 33046. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32441 |  | FALSE | eb28832c-495f-4a1f-9e1d-67841da71a17
54617 | 2017-03-29 16:02 | 192 | 2017-03-29 15:20 | 6 | 2 | 1626 | 3361 | 6170 |  | 7849 | [7 empty] | llego ABONO por MP+C en GCMS QP-2010. REM ID 33047. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32441 |  | FALSE | f45efcd0-68cd-45ac-a7bb-400a61dc3a69
54618 | 2017-03-29 16:04 | 192 | 2017-03-29 15:20 | 6 | 2 | 1626 | 3361 | 6170 | [9 empty] | llego ABONO por MP+C en HPLC LC10AS. REM ID 33049. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32441 |  | FALSE | 6c47caf7-9d3b-4093-8b27-0ada91d8263d
54619 | 2017-03-29 16:07 | 192 | 2017-03-29 15:20 | 6 | 2 | 1626 | 3361 | 6170 |  | 1304 | [7 empty] | llego ABONO por MP+C en FTIR 8601. REM ID 33050. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32441 |  | FALSE | 30d7ce33-c0a4-4a56-9f49-379702ebb2a9
54620 | 2017-03-29 16:08 | 192 | 2017-03-29 15:20 | 6 | 2 | 1626 | 3361 | 6170 |  | 4567 | [7 empty] | llego ABONO por MP+C en IR Pres21. REM ID 33051. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32441 |  | FALSE | 414fecdd-cea7-44ae-a3b9-3e0c7c9874a9
54621 | 2017-03-29 16:07 | 129 |  | 2 | 2 | 2078 | 4346 | 33969 |  | 5862 |  | 31 | 2017-03-29 16:08 | 129 | 2017-03-29 16:08 |  |  | cont sv 54191, se reparó en el taller pero falla aleatoriamente |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 16:09 ACR>HV pasa mañana 30/03 gustavo |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 12f9c866-45f8-4299-9b41-0a638a89279d
54622 | 2017-03-30 08:49 | 129 |  | 2 | 2 | 1822 | 5394 | 18089 | 1458 | 6233 |  | 202 | 2017-03-30 08:52 | 129 | 2017-03-30 08:52 |  |  | Estimados, Al querer utilizar el GC, aparece un error que dice lo siguiente: CAR 1 AFC leaks (E2130) Podrán, por favor, venir a ver el equipo? |  |  |  | FALSE | ~31-03-17 11:51 ACR>HV fue nnacho ayer 30/03 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 83c4c70f-33f7-41ff-a6f5-5e38f3574aed
54623 | 2017-03-30 08:53 | 129 |  | 2 | 2 | 32 | 3027 | 12713 | 502 | [8 empty] | Estimados: Buen día! Tenemos otro problema en el mismo equipo. Mando fotos con la perdida. Nos fijamos y no tenemos respuestos. Según el manual el el Sample loop Assy 228-45402-91 o 228-45402-95. Si pueden venir con el repuesto a cambiarlo, ya que lo tenemos sin funcionar el equipo. Suponemos que la perdida esta ahí ya que se ve la gota y se corto el equipo por perdida. Envio archivo con fotos. |  |  |  | TRUE | ~30-03-17 09:01 ACR>HV fotos en: Y:\Service\FOTOS de Servicios\Baliarda ~30-03-17 08:58 ACR>HV fue Diego segun sv 54541 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 5bceb29e-533a-4b03-bcd0-d845c79f7213
54624 | 2017-03-30 09:01 | 129 |  | 2 | 2 | 2580 | 5599 | 22283 | 572 | 8514 |  | 65 | 2017-03-30 10:02 | 129 | 2017-03-30 10:02 |  |  | Pierde por abajo del inyector o por la fase móvil, no sabe bien |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 10:02 ACR>HV confirmado p mañana 31/03 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | cb4ba5a4-d21b-4ab2-83d5-4ebdcaa400ab
54625 | 2017-03-30 09:06 | 129 |  | 2 | 2 | 277 | 856 | 8870 | 667 |  |  | 95 | 2017-03-30 09:54 | 129 | 2017-03-30 09:54 |  |  | No levanta la temperatura |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 12:11 ACR>HV va tito hoy 30/03 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 332b564f-8168-437e-ba9a-86a839e61363
54626 | 2017-03-30 09:09 | 192 | 2016-05-23 12:33 | 1 | 2 | 2993 | 7175 | 24664 | 1480 | 10277 | [7 empty] | ABONO por MP en UV2600 CQAE063. REM ID 33053. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 28464 |  | FALSE | 8ce0d612-3cf8-4828-983c-b1bf11935890
54627 | 2017-03-30 09:16 | 129 |  | 7 | 2 | 43 | 7413 | 18568 |  | 10109 |  | 15 | 2017-03-30 10:06 | 129 | 2017-03-30 10:06 |  |  | fue alfred 28/03. segun sv 54559, la luz roja se mantuvo prendida y hoy ya esta apagada y no prende mas |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 10:06 ACR>HV pasa alfred mañana 31/03 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 3838e184-8c23-41d2-b58b-a3ac2cead0f7
54628 | 2017-03-30 09:21 | 129 |  | 2 | 2 | 64 | 2858 | 18241 |  |  |  | 57 | 2017-03-30 09:22 | 74 | 2017-03-30 09:22 |  |  | Entro a taller: Bureta 10 ml TIM 63121.30/16.08 |  |  |  | FALSE | [5 empty] | TRUE |  |  | FALSE | 26ab7cbe-bf18-4c2c-ab09-2ed4260ebe90
54629 | 2017-03-30 09:23 | 129 |  | 2 | 2 | 1352 | 2644 | 3446 |  | 13561 |  | 57 | 2017-03-30 09:23 | 74 | 2017-03-30 09:23 |  |  | Entro a taller 29/03 |  |  |  | FALSE | [5 empty] | TRUE |  |  | FALSE | b12d7b69-f085-49a5-b51e-b3c9c3450fcf
54630 | 2017-03-30 09:26 | 192 | 2016-05-23 12:33 | 1 | 2 | 2993 | 6635 | 11265 | [9 empty] | ABONO por MP en Peak PH-2000 "ORG-EA2-052". REM ID 33054. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 28464 |  | FALSE | 87ba63ab-24dd-42cf-8196-1dbfc04faab7
54631 | 2017-03-30 09:38 | 129 | 2017-01-20 09:24 | 6 | 2 | 1822 | 5395 | 27753 | 1150 |  |  | 152 | 2017-03-31 16:33 | 129 | 2017-03-30 09:38 |  |  | Abono MP+C HPLC #11. Abril 2016 |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:39 ACR>HV Fecha en planilla ju 06/04 |  |  | A |  | FALSE | 31593 |  | FALSE | c2615a2d-491f-4ee3-9e47-76ca2fe8f3e3
54632 | 2017-03-30 09:48 | 129 | 2017-02-14 16:13 | 6 | 2 | 9 | 4206 | 14888 | 562 |  |  | 200 | 2017-03-30 09:48 | 129 | 2017-03-30 09:48 |  |  | Abono MP+C HPLC CC-059. Abril 2017 |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:49 ACR>HV Fecha en planilla del 5 al 7/04. Confirmado |  |  | A |  | FALSE | 31943 |  | FALSE | 3528f143-cf6b-4d0c-919f-334dfe8860c5
54633 | 2017-03-30 09:49 | 129 | 2017-02-14 16:13 | 6 | 2 | 9 | 2409 | 14888 | 1688 |  |  | 200 | 2017-03-30 09:51 | 129 | 2017-03-30 09:51 |  |  | Abono MP+C HPLC DF-054. Abril 21017 |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:51 ACR>HV Fecha en planilla 5 al 7/04. Confirmado |  |  | A |  | FALSE | 31943 |  | FALSE | d8460bcd-a0ab-4b12-8c96-9d87416bcb34
54634 | 2017-03-30 09:52 | 129 | 2017-02-14 16:13 | 6 | 2 | 9 | 2409 | 14888 | 616 |  |  | 200 | 2017-03-30 09:52 | 129 | 2017-03-30 09:52 |  |  | Abono MP+C HPLC DF-056. Abril 2017 |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:52 ACR>HV Fecha en planilla 5 al 7/04. Confirmad |  |  | A |  | FALSE | 31943 |  | FALSE | 18aadf49-4198-4f5f-b3cf-785fd0c5d086
54635 | 2017-03-30 10:23 | 67 |  | 6 | 2 | 812 | 11152 | 28926 |  | 11914 | [7 empty] | OC por MP+C de un (1) DRB-200 HACH |  |  |  | TRUE | ~30-03-17 10:24 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32466 |  | FALSE | 0355de13-7e8e-4b94-9b7f-fb9adca9b396
54636 | 2017-03-30 10:24 | 67 | 2017-03-30 10:23 | 4 | 2 | 812 | 11152 | 28926 |  | 11913 | [7 empty] | OC por MP+C de un (1) Colorimetro HACH DR-900 |  |  |  | TRUE | ~30-03-17 10:25 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32466 |  | FALSE | 56eafc1f-d1ed-4a93-a1e9-de080078bfe4
54637 | 2017-03-30 11:10 | 129 |  | 2 | 2 | 2395 | 5116 | 14012 | [5 empty] | 74 | 2017-03-30 11:29 |  |  | Sension 7 - no prende cree que es la pila | Se recibe el conductímetro y durante las pruebas no se pude reproducir la falla. Igualmente se desarma y se repasan soldaduras del plug de alimentación. Se controla interconexión entre placas. Se chequea el estado de la pila interna y se encuentra en buen estado. Se comprueba el correcto funcionamiento del conductímetro. Concluido AC |  |  | TRUE | ~31-03-17 16:15 AC >ACR Ayer trajeron el Sension 7 N/S 07060C270074. ~30-03-17 11:31 AC >ACR Hablé con Gabriel, no enciende el Sension. Midió el trafo y está bien. Le dije que lo mande a taller. Me comentó algo del abono de los equipos, le dije que DC o AR lo llamaban para coordinar el envio. |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | 7af33da1-c647-4fb6-ba4a-294ba626c957
54638 | 2017-03-30 11:31 | 192 |  | 2 | 2 | 391 | 2303 | 16728 | 543 | 8397 | 809 | 95 | 2017-03-31 15:30 | 129 | 2017-03-31 15:30 |  |  | siempre se repite la misma falla: pierde el detector. |  |  |  | FALSE | ~31-03-17 15:31 ACR>HV confirmado con romina para lu 03/04 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 1f3f24b8-c29b-4321-81e9-cef57a0c835b
54639 | 2017-03-30 11:51 | 129 | 2016-11-24 11:36 | 2 | 2 | 677 | 6786 | 10476 | 1375 | 13031 |  | 70 | 2017-03-30 11:51 | 129 | 2017-03-30 11:51 |  |  | cont. instalación SSM-5000A |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 11:52 ACR>HV va Adri 31/03 |  |  |  |  | FALSE | 30803 |  | FALSE | f28ca130-8475-4b58-82af-9f8e4c2908eb
54640 | 2017-03-30 14:29 | 50 | 2017-03-03 16:32 | 2 | 2 | 2562 | 4390 | 33725 | [9 empty] | Ingreso al taller un UV-1280 N/S A12065200376 Fue una compra CIF, el equipo no lo entregó Jenck. |  |  |  | TRUE | ~30-03-17 14:33 EF >HV Informe del Parte 54354: , durante la apertura de la caja del equipo se encontró la tapa del mismo fuera de su lugar, un pestillo de la misma quebrado y el display no responde al encender el espectrofotómetro. Se suspende la instalacion - Javier Gemignani 21/03 |  |  |  |  | TRUE | 28905 |  | FALSE | 550ee8cd-cf39-41ec-a468-da1ead97e69f
54641 | 2017-03-31 08:15 | 129 |  | 2 | 2 | 2078 | 4346 | 18180 | 238 |  |  | 65 | 2017-03-31 08:23 | 65 | 2017-03-31 08:23 |  |  | pierde por la válvula |  |  |  | FALSE | ~31-03-17 11:39 ACR>HV va hoy pp 31/03 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 849fcd12-98c1-4ca1-b041-0e3ae84e38b5
54642 | 2017-03-31 08:31 | 129 |  | 2 | 2 | 266 | 11069 | 28511 |  |  |  | 12 | 2017-03-31 15:14 | 42 | 2017-03-31 08:32 |  |  | GCMS error de temperatura de la interfase |  |  |  | FALSE | ~31-03-17 15:15 ACR>HV confirmado va sergi 5 y 7/04 ~31-03-17 11:47 DC >ACR LLEVAR REMITO ID Nº 33070 ~31-03-17 08:32 ACR>HV solicitan fecha lo antes posible, junto al otro equipo q se tiene q hacer mp según sv 54491 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | dcac8966-3ad9-4532-8cbf-2d56f93fd840
54643 | 2017-03-31 08:41 | 129 |  | 2 | 2 | 1482 | 2924 | 21333 |  | 11669 |  | 57 | 2017-03-31 08:41 | 57 | 2017-03-31 08:41 |  |  | mai: Hola Nelson, Nos comunicamos con vos para decirte que hace un instante se nos presentó nuevamente el inconveniente con la potencia y se paró el análisis (corriendo con el método classic y la rampa modificada por ambos). Te envío la corrida adjunta. En la misma se corrieron 3 vasos con la misma muestra y matriz ácida (todo lo mismo). Aguardamos tus comentarios. Desde ya muchas gracias. |  |  |  | TRUE | ~31-03-17 16:31 NL >NL Se le pidió que repitiera unos ensayos. ~31-03-17 08:44 ACR>HV Archivo en: Y:\Service\FOTOS de Servicios\Johnson Matthey |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 99eb6db3-cdbb-494e-b365-a23bab26f70e
54644 | 2017-03-31 08:46 | 129 |  | 2 | 2 | 32 | 3027 | 12713 |  | 11817 |  | 202 | 2017-03-31 08:47 | 129 | 2017-03-31 08:47 |  |  | Estimada: Buen día Tuvimos el día miércoles un error de comunicación en el equipo (aparecía ese cartel) y se doblo la aguja, creímos que era casualidad cambiamos la jeringa y relargamos, el día jueves no se había roto la aguja pero había corrido sin grabar los cromatogramas, entrabas al cromatograma y no esta almacenado. Volvimos a prepara todo ya que los viales estaban pinchados y era por Headspace y relargamos. Volvió a tener error de comunicación y se rompió la jeringa nuevamente. Te solicito que vengan a revisar el equipo y te pido que traigan 2 jeringas que haré la SOLPED hoy, ya que le debemos devolver una a control de calidad y una para que sea funcional el equipo cuando lo prueban. Es la Hamilton ctc analytics part 203084/04 (Head space). |  |  |  | TRUE | [5 empty] | FALSE |  |  | FALSE | 047f0210-bafc-4b68-a428-d346b71b6072
54646 | 2017-03-31 08:57 | 192 |  | 3 | 2 | 71 | 71 | 28147 | 307 | 4632 | [7 empty] | cont 51094: hay que ir a colocar repuestos y certificar que quedo pendiente. REM ID 33068. Pide Pablo Torrilla que pasen por el deposito y agarren los materiales ya listos. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 610ee115-69ea-418b-89c7-48d1c51dd2ae
54647 | 2017-03-31 09:13 | 129 |  | 2 | 2 | 28 | 8540 | 8570 |  | 8200 |  | 43 | 2017-03-31 09:14 | 43 | 2017-03-31 09:14 |  |  | cont sv 54486. Trajo el electrodo de referencia para acondicionamiento |  |  |  | FALSE | ~31-03-17 09:14 ACR>HV va el ju 06/04 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 4359a2da-fab4-4ac5-a4ec-28fef7fa341e
54648 | 2017-03-31 09:17 | 129 |  | 2 | 2 | 146 | 4255 | 29383 | 1397 | 13077 |  | 202 | 2017-03-31 09:18 | 129 | 2017-03-31 09:18 |  |  | mail: Estimados: Necesitamos que a la brevedad pueda concurrir un técnico para revisar nuestro cromatógrafo de gases Shimadzu 2010 plus . Nuestro motivo es que desde el ultimo dia que quisimos realizar nuestras corridas, la linea de base se encuentra inestable y erratica , sin pòder corregirla por ninguna de las indicaciones o consejos telefonicas realizadas por Ernesto Mediavilla o Ignacio Bandino .Les recuerdo que este equipo fue instalado en octubre de 2016 , muchas gracias, espero sus comentarios y no duden de comunicarse conmigo ante alguna duda , pues es muy importante el pedido que les estamos solicitando. |  |  |  | FALSE | ~31-03-17 09:21 ACR>HV quiere pa el vi 07/04 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 71f98078-05c4-49ba-90af-173ddb5b51c8
54649 | 2017-03-31 09:40 | 129 |  | 6 | 2 | 1822 | 5394 | 27753 | 1458 | 6233 | [7 empty] | MP+C GC#1 |  |  |  | TRUE | ~31-03-17 09:42 ACR>HV combinar fecha |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | b4db5ce0-e19b-4c83-aa57-a1c8df20c638
54650 | 2017-03-31 11:55 | 129 |  | 2 | 2 | 12 | 6174 |  | 466 | [8 empty] | un usuario cambio la aguja y no pasa el test de caliibración |  |  |  | TRUE | ~31-03-17 15:35 ACR>HV llamo Leticia Otero |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 794b0dc1-c02e-439e-a0cb-25572848176c
54651 | 2017-03-31 12:51 | 67 | 2017-03-30 | 2 | 2 | 4206 | 851 | 21566 | 1023 | 10873 |  | 57 | 2017-03-31 15:51 | 129 | 2017-03-31 15:52 |  |  | PHOENIX: debemos ir a colocar los repuestos detallados abajo, ya los tienen ellos |  |  |  | TRUE | ~31-03-17 15:52 ACR>HV envio fecha para mi 05/04 ~31-03-17 12:52 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 31756 |  | FALSE | cce77429-0f68-43e2-a898-121d7d347249
54652 | 2017-03-31 16:20 | 192 |  | 6 | 2 | 1328 | 2593 | 32636 | 434 | [8 empty] | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) sistema HPLC Shimadzu. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32486 |  | FALSE | 6fbf84af-418b-4b5b-9522-72f5e5f0403c
54653 | 2017-03-31 16:26 | 192 |  | 2 | 2 | 391 | 2303 | 16728 | [9 empty] | OC Por el servicio de configuración de software asociado a un (1) equipo IR Shimadzu: quiere separar los permisos de los usuarios. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32487 |  | FALSE | 23870971-a053-448f-9cc6-f74cda926f1a
54654 | 2017-03-31 16:53 | 192 |  | 6 | 2 | 31 | 6353 | 11032 |  | 5126 | [7 empty] | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) GC-17APF C10693101200 "A0402" Shimadzu. |  |  |  | TRUE |  |  |  | A |  | FALSE | 32488 |  | FALSE | dcdf6b8f-536f-4edd-a027-62d36b3d3729

## TipoServicio
IdTipoServicio | TipoServicio | Abr | IdTipoMaterial | TextoPpto | Precio | rowguid
1 | M. Preventivo | MP | 10 | mantanimiento preventivo |  | 4e9cd90f-fbe7-4e9f-82ba-e6616b3ef1c2
2 | M. Correctivo | M | 9 | reparación | 930 | 44cb08d2-2bac-4c6b-a4ea-42c6adb0a376
3 | Certificación | C | 11 | certificación |  | 790c922d-4fec-496f-9598-e4b34d399015
4 | Instalación | I |  |  |  | 1ec2ba46-d05c-42df-90f4-d0acc691cc97
5 | Garantia | G |  |  |  | aeaab4c9-e052-4fb7-94f0-0e29396a494a
6 | MP y Certif. | MyC | 12 | mantenimiento preventivo y certificación |  | 75a04a71-1108-4e75-a7d0-f5cea495792f
7 | Reclamo | R |  |  |  | 6cfbbc9b-c5bb-43d0-846a-7b33a7107345
13 | Capacitación | E | 13 | entrenamiento |  | 0fcfbae5-caf2-4f95-9fbc-de38d78b535d
14 | Metodologías | Mtd |  |  |  | 9051cd63-eb58-4235-b9a1-c3e23b63c0ab

## Acciones
IdAccion | IdServicio | IdIngreso | Alta | IdResponsable | IdTipo | Inicio | Fin | Notas | Horas | rowguid | IdServicio2 | FechaSolicitud | IdIngreso2 | FechaPrevista | IdTipoServicio | IdUrgencia | IdEmpresa | IdSector | IdPersona | IdSistema | IdEquipo | IdFalla | IdResponsable2 | FechaAsignado | IdAtendio | FechaAtencion | IdConcluyo | FechaConcluido | IndCliente | Informe | IdPresupMO | IdPresupMat | Atencion | Comm | IdVerif | FechaVerif | Estado | FCdbl | Taller | IdOC | IdContrato | AtencionTelefonica | rowguid2 | Adjunto
11868 | 40671 | 117 | 2013-04-12 09:10 | 117 | 1 | 2013-04-12 09:11 | 2013-04-22 09:34 | que llegue PHM a jenck |  | f4255c79-edca-4a9b-836d-3452f9cd89f4 | 40671 | 2013-03-27 16:33 | 67 |  | 2 | 2 | 686 | 4249 | 8999 |  |  |  | 57 | 2013-04-05 09:47 | 117 | 2013-04-12 09:10 |  |  | LLego OC Nº 4500063203 por el servicio correctivo de un (1) PHM-220 | El equipo no se reparar por decision del cliente. |  | 36853 | FALSE | ~21-06-16 14:35 NPP>HV REMITO ID 30547 ~21-06-16 14:12 NPP>HV Rta. de Patiño: "Consulte este tema y la reparación no se va a realizar, por lo que personal de la empresa va a estar pasando a retirar en equipo por vuestras oficinas." Esperamos que retiren. ~21-06-16 12:43 NPP>NPP le reenvié el presup por el teclado a Patiño + Fernandez para ver cómo seguimos. ~30-05-16 09:22 HV >NPP En que quedó esto? ~31-01-14 14:28 NPP>HV llamó David Fernández por este equipo. En su momento Torrilla preparó un presupuesto pero no lo envio porque es muy caro, ruben y andres quedaron en confirmar si directamente les ofreciamos uno nuevo. Hay que definirle a 03487-480677 int. 4345 o 4348 (cdfernandez@na-sa.com.ar) ~22-04-13 09:34 NPP>HV LLEGO AL TALLER: PHM 220 - 657R063N004 ~12-04-13 09:10 NPP>HV es un problema de display, no funciona la tecla SAMPLE asique el lunes 15 que ira hugo por otro tema, lo trae. ~05-04-13 09:47 HV >NPP Combinar lu 29/04. ~27-03-13 16:36 DC >NPP habria que ver que problema presenta este equipo y si el servicio se puede realizar en el laboratorio del cliente. |  |  | R |  | TRUE | 15908 |  | FALSE | 44bf3ad1-ed3e-4ed8-a8df-308be6625f3f
11977 | 40849 | 33 | 2013-05-09 11:11 | 12 | 1 | 2013-05-08 15:11 | 2013-05-22 14:49 | Esperamos bomba |  | 24eea6d0-b165-4ff7-a9a3-2467059bc8f6 | 40849 | 2013-04-24 11:48 | 117 |  | 7 | 2 | 118 | 5228 | 10332 |  |  |  | 12 | 2013-04-25 09:46 | 12 | 2013-04-25 09:59 |  |  | EDWARDS RV3 N/S: 996154031: Reparada en el taller segun CM 38627 Ahora no hace el vacio correspondiente. | Se repara la pérdida de vacio de la bomba |  |  | FALSE | ~15-10-14 16:15 NPP>HV esta bomba aun está en Cindelvac, Loreta esta gestionando su retiro. Una vez en Jenck le informaré al cliente para que la retire. ~15-10-14 09:39 SB >HV Deberiamos enviar esta bomba a la CNEA ya que esta reparada. La misma fue probada en el masas de abajo y funciona bien. ~22-05-13 14:49 NPP>HV LLEGÓ LA BOMBA. ~08-05-13 14:37 SB >NPP Envian la bomba que fue reparada por CINDELVAC ya que no hace vacio. Ponen una nueva y funciona todo bien. ~25-04-13 11:02 NPP>HV llamó Ruben, pide que SB lo llame entre las 14 y las 16.30hs. (estará en un curso antes) ~25-04-13 09:59 SB >NPP Ruben no estaba, hable con Silvana y me dijo que tienen una nueva y que esta funcionando con esa ahora. Le dije que me llame despues. ~24-04-13 11:50 NPP>HV llamó Ruben Fernandez, pide que SB lo llame. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 46eb5c68-eac4-4fb0-a28f-ac2baed9008e
12593 | 41670 | 25 | 2013-08-30 15:17 | 25 | 2 | 2013-08-30 15:18 | 2013-09-02 10:04 | Repuesto de compra local |  | b1933630-989d-42b6-a213-49afde8aea55 | 41670 | 2013-07-30 16:28 | 117 |  | 2 | 2 | 261 | 8290 | 18465 |  |  |  | 57 | 2013-07-31 08:49 | 117 | 2013-07-31 13:40 |  |  | mail de Reale: "horno de secado shimadzu modelo stac-500k que en el día de hoy no lo pudimos encender." |  | 38825 | 39399 | FALSE | ~27-09-13 16:08 EF >HV Llamo Marisaol, pregunto por la reparación, le dije que hay un material que no esta en stock . ~31-07-13 13:40 NPP>HV cofnirmado con Marisol, vamos mañaa. ~31-07-13 12:39 NPP>HV le mande mail a Reale con fecha. ~31-07-13 11:22 HV >NPP Combinar mañana. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | d7092105-cd66-4a43-9a44-daf28338c520
12731 | 42235 | 50 | 2013-10-01 13:03 | 50 | 1 | 2013-10-01 13:03 | 2013-10-02 15:04 | Fecha |  | cf4af3a2-9b35-4b9f-8b2d-bb92aee64a3f | 42235 | 2013-09-24 12:25 | 161 |  | 6 | 2 | 166 | 63 | 27241 |  |  |  | 101 | 2013-09-26 10:23 | 50 | 2013-10-01 13:03 |  |  | Llego OC por MP+C de un UV-1603 |  |  |  | FALSE | ~02-10-13 15:10 EF >HV Requisito. ~02-10-13 15:04 EF >HV Confirmó feha Alexandra, pero deben realizar antes un inductivo de 40 min aprox. Es requicito para ingresar a Planta. ~01-10-13 13:03 EF >HV Confirmado x e-mail, aguardo respuesta. ~26-09-13 10:24 HV >NPP Combinar lu 07/10. ~24-09-13 14:12 SM >NPP La OC dice UV-1603. No lleva linealidad? ~24-09-13 12:33 VSM>HV Coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 17489 |  | FALSE | 42343e19-ccda-49c7-8bf8-f02501ef3651
12859 | 42393 | 33 | 2013-10-16 09:04 | 57 |  | 2013-10-08 10:30 | 2013-10-21 11:34 | llamado |  | 5e83e695-378f-40bb-b206-6ff6c53f4aa9 | 42393 | 2013-10-07 08:27 | 50 |  | 7 | 2 | 1761 | 3562 | 25096 |  | 7821 |  | 57 | 2013-10-09 11:29 | 57 | 2013-10-09 09:05 |  |  | E-AMIL: Estimados, en el día de hoy recibimos el titulador luego del Servicio de posventa efectuado en sus instalaciones: Cambio del display. Les comunico que han dejado el film protector que cubre el display, debajo de la cubierta plástica del equipo. Se notan burbujas de aire, o sea el film se viene despegando...y después de haber estado encendido por 3 horas, se va notando que este desprendimiento se hace más notorio (supongo que por el calentamiento del display). Por lo que estimo vamos a tener que desarmar y sacar el film protector... o sea....enviamos el equipo a sus instalaciones para no perder la garantía del repuesto si lo colocábamos nosotros y resulta ser que nos encontramos con este inconveniente! |  |  |  | FALSE | ~01-11-13 16:45 NL >HV Pueden usar el equipo aunque se está despegando el film. No van a mandar el equipo a BsAs, me piden que pasemos por ahi cuando tengamos algún servicio cerca. Hay que avisarles. ~01-11-13 16:33 NL >NPP Esta en reunion ,Le pedí que me llamara. ~01-11-13 10:09 NL >NPP LLega a las 15. vuelvo a llamar. ~21-10-13 11:34 NPP>HV llamó Alejandra le comenté que lo mejor sería que vuelvan a mandar al taller de todas formas le dije que NLL la llamará. ~08-10-13 10:30 NL >HV No está, se va a comunicar cuando llegue. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 52c6fa83-e6fd-43b9-8e1b-98204879abbd
12913 | 42351 | 67 | 2013-10-24 10:37 | 67 | 2 | 2013-10-24 10:37 |  | REP (150 dias) |  | be2eec30-27c3-4626-92d0-e857ad427ec7 | 42351 | 2013-10-03 11:23 | 50 |  | 2 | 2 | 6 | 306 | 11609 |  | 5499 |  | 57 | 2013-10-03 11:39 | 31 | 2013-10-23 16:42 |  |  | llego al taller una bomba LC 10ATvp C20974214993 |  |  | 40562 | FALSE | ~24-10-13 10:38 DC >DC COTIZADO ~23-10-13 16:43 NPP>HV les mandé informe tecnico que indica el cambio de bomba. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | b1988b51-0a9d-482d-af91-1e470525f6bd
12940 | 42393 | 117 | 2013-10-31 16:11 | 117 | 3 | 2013-10-21 17:00 |  | retiramos el equipo por córdoba |  | 9240077d-d17a-440a-aad2-56a0c79cbd57 | 42393 | 2013-10-07 08:27 | 50 |  | 7 | 2 | 1761 | 3562 | 25096 |  | 7821 |  | 57 | 2013-10-09 11:29 | 57 | 2013-10-09 09:05 |  |  | E-AMIL: Estimados, en el día de hoy recibimos el titulador luego del Servicio de posventa efectuado en sus instalaciones: Cambio del display. Les comunico que han dejado el film protector que cubre el display, debajo de la cubierta plástica del equipo. Se notan burbujas de aire, o sea el film se viene despegando...y después de haber estado encendido por 3 horas, se va notando que este desprendimiento se hace más notorio (supongo que por el calentamiento del display). Por lo que estimo vamos a tener que desarmar y sacar el film protector... o sea....enviamos el equipo a sus instalaciones para no perder la garantía del repuesto si lo colocábamos nosotros y resulta ser que nos encontramos con este inconveniente! |  |  |  | FALSE | ~01-11-13 16:45 NL >HV Pueden usar el equipo aunque se está despegando el film. No van a mandar el equipo a BsAs, me piden que pasemos por ahi cuando tengamos algún servicio cerca. Hay que avisarles. ~01-11-13 16:33 NL >NPP Esta en reunion ,Le pedí que me llamara. ~01-11-13 10:09 NL >NPP LLega a las 15. vuelvo a llamar. ~21-10-13 11:34 NPP>HV llamó Alejandra le comenté que lo mejor sería que vuelvan a mandar al taller de todas formas le dije que NLL la llamará. ~08-10-13 10:30 NL >HV No está, se va a comunicar cuando llegue. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 52c6fa83-e6fd-43b9-8e1b-98204879abbd
13023 | 42803 | 15 | 2013-11-13 16:50 | 15 | 1 | 2013-11-13 16:50 | 2013-11-14 14:35 | Novedades |  | d2bb5b46-b9a1-4a5c-be66-73136d9e918c | 42803 | 2013-11-13 14:27 | 117 |  | 2 | 2 | 4206 | 9260 | 14624 |  | 10910 |  | 15 | 2013-11-13 16:49 | 15 | 2013-11-13 16:49 |  |  | TruscanRM: no pasa el auto-test, tirar error de baja energia del laser. EQUIPO EN GARANTIA |  |  |  | FALSE | ~16-05-14 16:41 NPP>HV El 21/05 les estaremos entregando otro equipo a prestamo, ver CM 44271. ~03-12-13 10:48 NPP>HV el trámite lo sigue Rodrigo. ~18-11-13 12:44 NPP>HV efectivamente no funciona el laser, haremos le reclamo a fábrica. Le avisé a FI para que lo haga. ~15-11-13 11:45 NPP>HV llegó el Truscan RM - TM2804 ~14-11-13 15:30 NPP>HV les pedí que lo manden al taller. ~14-11-13 15:06 AM >NPP Yo no tengo tiempo de ir a verlo durante la semana próxima. Que envíen el equipo y lo vemos en taller. Está recién instalado y en garantía. ~14-11-13 14:36 ACS>HV Solicita urg. Solución ~14-11-13 14:36 ACS>HV Se comunicó Adriana Santagata mencionando que no dio resultado la prueba ~13-11-13 16:50 AM >HV Le dije que verifique que esté bien insertado el adaptador de viales y/o el cono de medición. ~13-11-13 14:29 NPP>HV Sebastian pide que hablemos con él o con Federico Dimdart, int. 268 |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 688b220f-e2ad-4d05-92b8-4b7b40ad492d
13029 | 42803 | 117 | 2013-11-14 15:30 | 117 | 1 | 2013-11-14 15:30 | 2013-11-15 11:45 | que llegue el equipo |  | f1b0939e-85e2-4313-97df-70d7b47f5f8c | 42803 | 2013-11-13 14:27 | 117 |  | 2 | 2 | 4206 | 9260 | 14624 |  | 10910 |  | 15 | 2013-11-13 16:49 | 15 | 2013-11-13 16:49 |  |  | TruscanRM: no pasa el auto-test, tirar error de baja energia del laser. EQUIPO EN GARANTIA |  |  |  | FALSE | ~16-05-14 16:41 NPP>HV El 21/05 les estaremos entregando otro equipo a prestamo, ver CM 44271. ~03-12-13 10:48 NPP>HV el trámite lo sigue Rodrigo. ~18-11-13 12:44 NPP>HV efectivamente no funciona el laser, haremos le reclamo a fábrica. Le avisé a FI para que lo haga. ~15-11-13 11:45 NPP>HV llegó el Truscan RM - TM2804 ~14-11-13 15:30 NPP>HV les pedí que lo manden al taller. ~14-11-13 15:06 AM >NPP Yo no tengo tiempo de ir a verlo durante la semana próxima. Que envíen el equipo y lo vemos en taller. Está recién instalado y en garantía. ~14-11-13 14:36 ACS>HV Solicita urg. Solución ~14-11-13 14:36 ACS>HV Se comunicó Adriana Santagata mencionando que no dio resultado la prueba ~13-11-13 16:50 AM >HV Le dije que verifique que esté bien insertado el adaptador de viales y/o el cono de medición. ~13-11-13 14:29 NPP>HV Sebastian pide que hablemos con él o con Federico Dimdart, int. 268 |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 688b220f-e2ad-4d05-92b8-4b7b40ad492d
13091 | 42937 | 117 | 2013-12-04 10:11 | 117 | 1 | 2013-12-04 10:11 | 2013-12-09 12:08 | que manden equipo |  | dd8b4d5c-9866-4089-b1df-9ac1d15f21eb | 42937 | 2013-12-04 09:22 | 117 |  | 2 | 2 | 128 | 299 | 23861 |  | 7854 |  | 57 | 2013-12-09 12:08 | 117 | 2013-12-04 10:10 |  |  | DT-MINI -MDT354.QA Approved41405. MAIL DE RICCI: "tenemos una fuente de ocean optics, modelo DT-mini, la cual aparentemente ha comenzado a fallar. Esta fuente fue adquirida a su empresa aproximadamente en el año 2005 por la Dra. Sara Aldabe Bilmes" |  | 41872 | 41870 | FALSE | ~19-12-13 08:51 DC >DC COTIZADO ~10-12-13 16:33 NL >HV Aparentemente esta agotada la lámpara, Nano está consultando. ~09-12-13 12:08 NPP>HV LLEGÓ DT-MINI MDT 354 ~04-12-13 10:11 NPP>HV Le pedí a Ma. Luz que mande la fuente del USB-4000 al taller. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 6af6f17f-7421-495d-b071-eb5fa4d9810e
13140 | 42803 | 117 | 2013-12-16 11:54 | 117 | 3 | 2013-12-03 17:00 |  | reclamo a fábrica |  | 4916e8bb-1194-44fc-9858-c6d0d1b7dde6 | 42803 | 2013-11-13 14:27 | 117 |  | 2 | 2 | 4206 | 9260 | 14624 |  | 10910 |  | 15 | 2013-11-13 16:49 | 15 | 2013-11-13 16:49 |  |  | TruscanRM: no pasa el auto-test, tirar error de baja energia del laser. EQUIPO EN GARANTIA |  |  |  | FALSE | ~16-05-14 16:41 NPP>HV El 21/05 les estaremos entregando otro equipo a prestamo, ver CM 44271. ~03-12-13 10:48 NPP>HV el trámite lo sigue Rodrigo. ~18-11-13 12:44 NPP>HV efectivamente no funciona el laser, haremos le reclamo a fábrica. Le avisé a FI para que lo haga. ~15-11-13 11:45 NPP>HV llegó el Truscan RM - TM2804 ~14-11-13 15:30 NPP>HV les pedí que lo manden al taller. ~14-11-13 15:06 AM >NPP Yo no tengo tiempo de ir a verlo durante la semana próxima. Que envíen el equipo y lo vemos en taller. Está recién instalado y en garantía. ~14-11-13 14:36 ACS>HV Solicita urg. Solución ~14-11-13 14:36 ACS>HV Se comunicó Adriana Santagata mencionando que no dio resultado la prueba ~13-11-13 16:50 AM >HV Le dije que verifique que esté bien insertado el adaptador de viales y/o el cono de medición. ~13-11-13 14:29 NPP>HV Sebastian pide que hablemos con él o con Federico Dimdart, int. 268 |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 688b220f-e2ad-4d05-92b8-4b7b40ad492d
13157 | 42937 | 67 | 2013-12-19 08:51 | 67 | 2 | 2013-12-19 08:51 |  | LAMP + MO (90 dias) |  | 49d7250d-acbb-4fd5-9604-6c9cfad6a06d | 42937 | 2013-12-04 09:22 | 117 |  | 2 | 2 | 128 | 299 | 23861 |  | 7854 |  | 57 | 2013-12-09 12:08 | 117 | 2013-12-04 10:10 |  |  | DT-MINI -MDT354.QA Approved41405. MAIL DE RICCI: "tenemos una fuente de ocean optics, modelo DT-mini, la cual aparentemente ha comenzado a fallar. Esta fuente fue adquirida a su empresa aproximadamente en el año 2005 por la Dra. Sara Aldabe Bilmes" |  | 41872 | 41870 | FALSE | ~19-12-13 08:51 DC >DC COTIZADO ~10-12-13 16:33 NL >HV Aparentemente esta agotada la lámpara, Nano está consultando. ~09-12-13 12:08 NPP>HV LLEGÓ DT-MINI MDT 354 ~04-12-13 10:11 NPP>HV Le pedí a Ma. Luz que mande la fuente del USB-4000 al taller. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 6af6f17f-7421-495d-b071-eb5fa4d9810e
13400 | 43583 | 95 | 2014-02-26 15:46 | 95 | 1 | 2014-02-26 15:40 | 2014-03-05 09:30 | esperamos que llamen |  | 07e3224f-0bfd-4149-b927-967795ada6ce | 43583 | 2014-02-20 16:42 | 117 |  | 13 | 2 | 2873 | 6262 | 27279 | 767 | 9881 |  | 42 | 2014-02-24 11:33 | 95 | 2014-02-27 16:44 |  |  | CAPACITACION en el uso el ECD |  |  |  | FALSE | ~13-03-14 15:40 EM >SB enviaron mail con metodo} ~05-03-14 16:54 EM >HV llame para que me envien por correo electrónico un metodo, esperamos que envien. ~05-03-14 15:29 EM >HV Llame e hicimos el diagnóstico del ECD. Dio mal. Pero me dijeron que el Make Up esta conectado el N2 sin filtro. Ello mudaron el equipo y lo instalaron mal. Hay que llamarlos para que lo conecten bien y probemos con un método de limpieza. ~26-02-14 15:46 EM >SB Me contó que conectan la columna al ECD y la línea de base nunca baja a cero y no pueden hacer cero. Pero ellos lo encienden enseguida y no esperan a que purgue los gases. Quise explicarles como hacer el diagnostico del detector pero tiene que estar la jefa. Mañana llaman para hacerlo. ~20-02-14 16:47 NPP>SB Llamar a: Lic. Florencia Marcial - (0387) 4311680 int. 3840 / (0387)155-058323 ~20-02-14 16:46 NPP>SB Segun Horacio tienen sucia la celda. Andres pide que algun inge los llame para determinar esto. Una vez que sepamos eso podremos calcular los tiempos y costos. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 8e86adfb-a858-4f82-babd-c3e7beac1bb8
13427 | 43583 | 95 | 2014-03-05 16:54 | 95 | 1 | 2014-03-05 16:50 | 2014-03-06 09:30 | esperamos mail |  | b8171b0e-bf8a-4582-ae70-410a9bc4e949 | 43583 | 2014-02-20 16:42 | 117 |  | 13 | 2 | 2873 | 6262 | 27279 | 767 | 9881 |  | 42 | 2014-02-24 11:33 | 95 | 2014-02-27 16:44 |  |  | CAPACITACION en el uso el ECD |  |  |  | FALSE | ~13-03-14 15:40 EM >SB enviaron mail con metodo} ~05-03-14 16:54 EM >HV llame para que me envien por correo electrónico un metodo, esperamos que envien. ~05-03-14 15:29 EM >HV Llame e hicimos el diagnóstico del ECD. Dio mal. Pero me dijeron que el Make Up esta conectado el N2 sin filtro. Ello mudaron el equipo y lo instalaron mal. Hay que llamarlos para que lo conecten bien y probemos con un método de limpieza. ~26-02-14 15:46 EM >SB Me contó que conectan la columna al ECD y la línea de base nunca baja a cero y no pueden hacer cero. Pero ellos lo encienden enseguida y no esperan a que purgue los gases. Quise explicarles como hacer el diagnostico del detector pero tiene que estar la jefa. Mañana llaman para hacerlo. ~20-02-14 16:47 NPP>SB Llamar a: Lic. Florencia Marcial - (0387) 4311680 int. 3840 / (0387)155-058323 ~20-02-14 16:46 NPP>SB Segun Horacio tienen sucia la celda. Andres pide que algun inge los llame para determinar esto. Una vez que sepamos eso podremos calcular los tiempos y costos. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 8e86adfb-a858-4f82-babd-c3e7beac1bb8
13434 | 43695 | 67 | 2014-03-06 15:52 | 67 | 3 | 2014-03-06 15:53 |  | Celda (228-42593-91) - OC Nº 18981 |  | cc45003e-86b0-4ec2-99fb-0d5689c389e3 | 43695 | 2014-03-05 11:13 | 50 | 2014-02-28 | 6 | 2 | 4206 | 7355 | 16249 | 511 |  |  | 151 | 2015-01-30 15:07 | 117 | 2014-09-02 12:50 |  |  | ABONO MARZO MP + C DE UN (1) HPLC (IDENTIFICADOS COMO SHI-C) |  |  |  | FALSE | ~10-03-14 15:10 NPP>HV Agostino me confirma que prefieren esperar a que llegue la celda. esperamos (esto aun no tiene DJAI) ~10-03-14 11:24 NPP>HV le consulté a Graciela Agostino como quieren hacer (la celda no estará para mañana), lo consulta y me llama. ~06-03-14 15:52 DC >HV esto es por un repuesto que esta llegando, y quieren realizar el servicio cuando llegue ~05-03-14 11:17 EF >NPP Nati, antes de confirmar la fecha, habla con Adriana, porque querían comprar un repuesto para este equipo, (lo charlaron con Diego C) |  |  | A |  | FALSE | 19277 |  | FALSE | 1b515391-a098-4944-8f29-dd7d41db32dd
14137 | 44842 | 67 | 2014-08-11 11:03 | 67 | 2 | 2014-08-11 11:03 | 2014-09-16 16:16 | MO+REP |  | 1231db31-fee8-4438-b734-7d3800dcd1ae | 44842 | 2014-07-03 15:47 | 117 |  | 2 | 2 | 4516 | 10439 | 26455 |  |  |  | 57 | 2014-07-03 15:47 | 74 | 2014-07-03 15:47 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: UW 2200H - D472740012 | Se realiza cambio del display de la balanza al igual que las bandas de aleación Pt-Ni. Se realiza calibracion de la pesa interna y se chequea el funcionamiento de la balanza con resultados óptimos. Concluido 02-10-14 GI | 46716 | 46717 | FALSE | ~03-10-14 08:29 NPP>NPP mandaron OC. ~11-08-14 11:03 DC >DC COTIZADO ~06-08-14 14:52 NPP>HV Llamo walter por novedades, pide que le manden el presup a: walter.palomino@rehau.com ~24-07-14 14:43 DC >HV llamaron por novedades |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 99bf4709-ec6e-4ba0-936f-0a275da33025
14175 | 45201 | 67 | 2014-08-20 15:05 | 67 | 2 | 2014-08-20 15:05 | 2016-07-29 08:00 | REP |  | cca967c5-219f-49f3-8d49-57cb7790416a | 45201 | 2014-08-12 12:06 | 117 |  | 2 | 2 | 560 | 994 | 13832 | 260 | 3075 |  | 57 | 2014-08-12 12:07 | 74 | 2014-08-12 12:07 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: SIL 10ADVP - C21053705700 |  |  | 46995 | FALSE | ~14-04-15 09:18 NPP>HV Cuando se repara el modulo debemos hacer el CM 46765. |  |  | R | 5913.6887 | TRUE |  |  | FALSE | 9e15ca46-c2cf-49f1-b190-afa0d138a199
14193 | 45281 | 67 | 2014-08-26 09:27 | 67 | 2 | 2014-08-26 09:27 |  | MO+REP (90 dias) |  | 65e37a19-6b14-4bd3-8534-93a2dacf3cfb | 45281 | 2014-08-21 10:02 | 117 |  | 2 | 2 | 32 | 95 | 25709 |  | 2965 |  | 57 | 2014-08-21 10:02 | 74 | 2014-08-21 10:02 |  |  | llegó al taller: PHM 220 - 657R031N003 |  | 47112 | 47113 | FALSE | ~26-08-14 09:28 DC >DC COTIZADO |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | c64cba7e-d722-48c0-840b-ffb9590001f2
14265 | 45324 | 67 | 2014-09-15 09:21 | 67 | 2 | 2014-09-15 09:21 | 2015-06-16 14:48 | MO+REP |  | 29ca7939-b37b-4942-8e14-a7975c12cef3 | 45324 | 2014-08-26 08:58 | 117 |  | 2 | 2 | 140 | 10579 | 27943 |  |  |  | 57 | 2014-08-26 08:58 | 95 | 2014-08-26 08:58 |  |  | llegó al taller: GC 14 | Se detectan problemas en la placa de control del TCD. Se reemplaza la misma y se controla el buen funcionamiento del detector. Se comprueba el correcto funcionamiento general del cromatógrafo. Concluido AC | 47636 |  | FALSE | ~16-06-15 14:49 DC >NPP llego la OC ~15-09-14 09:21 DC >DC COTIZADO ~11-09-14 15:30 EM >HV Tiene mal la plaqueta de control del TCD, daba error de Over TCD. Le pusimos una que teníamos. Y esta andando. Hay que cotizar |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | e377b812-c35b-4d88-b45d-d560eda87733
14279 | 45487 | 67 | 2014-09-16 10:39 | 67 | 2 | 2014-09-16 10:39 | 2014-09-16 11:01 | MO+REP (90 DIAS) |  | ca1b9fdf-a9ce-47c0-b0c0-bed1c4113b3f | 45487 | 2014-09-10 12:15 | 117 |  | 2 | 2 | 3232 | 7297 | 20150 |  |  |  | 57 | 2014-09-10 12:15 | 74 | 2014-09-10 12:15 |  |  | llegó al taller Digesdahl HACH - 050400004187 | El equipo no calienta. Se detecta dañado el sensor de temperatura y se reemplaza el mismo. Se realizan pruebas y se chequea estabilidad a 500 °. Se comprueba el correcto funcionamiento general. Concluido AC | 47695 | 47697 | FALSE | ~07-09-15 11:20 VSM>NL llegaron los rep ~16-09-14 10:39 DC >DC COTIZADO |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | ca17a668-de9d-4b24-a13e-ce1c18aa05ec
14281 | 45487 | 67 | 2014-09-16 11:01 | 67 | 3 | 2014-09-16 11:01 | 2015-09-07 11:19 | Llegada del REP |  | 86219aa5-db68-494b-9f51-121d1d471e72 | 45487 | 2014-09-10 12:15 | 117 |  | 2 | 2 | 3232 | 7297 | 20150 |  |  |  | 57 | 2014-09-10 12:15 | 74 | 2014-09-10 12:15 |  |  | llegó al taller Digesdahl HACH - 050400004187 | El equipo no calienta. Se detecta dañado el sensor de temperatura y se reemplaza el mismo. Se realizan pruebas y se chequea estabilidad a 500 °. Se comprueba el correcto funcionamiento general. Concluido AC | 47695 | 47697 | FALSE | ~07-09-15 11:20 VSM>NL llegaron los rep ~16-09-14 10:39 DC >DC COTIZADO |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | ca17a668-de9d-4b24-a13e-ce1c18aa05ec
14313 | 45616 | 67 | 2014-09-24 11:07 | 67 | 2 | 2014-09-24 11:07 | 2014-12-17 14:56 | MO+REP |  | bfafb6d9-c211-4158-a0a1-ccbb063926b6 | 45616 | 2014-09-24 09:16 | 117 |  | 2 | 2 | 118 | 10805 | 29030 |  |  |  | 57 | 2014-09-24 09:19 | 74 | 2014-09-24 09:19 |  |  | llegó al taller SENSION 156 - 050200C90203 | Se detectan dañadas las sondas y deben reemplazarse. El equipo no se repara por decisión del cliente. AC | 47904 | 47905 | FALSE | ~17-12-14 14:56 DC >HV llamo Gisela, no lo repara ~24-09-14 11:07 DC >DC COTIZADO |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 555b0965-7d64-4fe3-bbe5-20cd6db4275d
14337 | 45701 | 126 | 2014-10-02 10:13 | 126 | 1 | 2014-10-02 10:14 | 2014-10-20 10:42 | PAGOS |  | 67b0df97-3fa5-4834-8f3d-f02e165276f0 | 45701 | 2014-10-02 10:13 | 126 |  | 4 | 2 | 2035 | 4227 | 6059 |  |  |  | 31 | 2014-10-14 10:05 | 31 | 2014-10-14 10:05 |  |  | 221-71125-42 N/S D305820026 321-71126-16 N/S D472740024 instala cliente |  |  |  | FALSE | ~21-10-14 12:55 ACS>NPP Entregadas ayer en transporte ~20-10-14 10:43 ACS>NPP Equipo listo ~07-10-14 13:08 ACS>NPP ya vino inspección, Gus preparando equipos ~02-10-14 10:25 ACS>NPP UW-2200H esperando inspección de SIMELA, luego llevamos al transporte ~02-10-14 10:16 ACS>NPP no lleva IQ/OQ/CERT ~02-10-14 10:15 ACS>ACS Es probable que instale cliente. ~02-10-14 10:14 ACS>NPP Enviar CI, GRACIAS |  |  | A |  | FALSE | 21550 |  | FALSE | f91ffc20-b651-42f0-b0dc-26f5e1d7da70
14339 | 45702 | 126 | 2014-10-02 10:16 | 126 | 1 | 2014-10-20 10:43 | 2014-10-20 10:43 | PAGOS |  | fafb8fad-e9e3-434b-8ce6-fec3386ae899 | 45702 | 2014-10-02 10:16 | 126 |  | 4 | 2 | 2035 | 4227 | 6059 |  |  |  | 31 | 2014-10-14 10:05 | 31 | 2014-10-14 10:05 |  |  | N/S D472940009 instala cliente |  |  |  | FALSE | ~21-10-14 12:54 ACS>NPP Entregado ayer en transporte ~20-10-14 10:43 ACS>NPP Equipo listo ~07-10-14 13:11 ACS>NPP Vino inspección, Gus preparando equipo ~02-10-14 10:18 ACS>NPP Llevamos al transporte, por ahora hay q esperar inspección de SIMELA ~02-10-14 10:16 ACS>NPP Es probable q instale cliente ~02-10-14 10:16 ACS>NPP Enviar CI |  |  | A |  | FALSE | 21553 |  | FALSE | de1a2f24-ca4c-43aa-b4ef-b44f55e3cc63
14376 | 45731 | 117 | 2014-10-15 09:39 | 117 | 1 | 2014-10-15 09:39 | 2014-10-23 16:17 | OK ART |  | 12f52ce0-39d2-43a3-8409-b861ead45400 | 45731 | 2014-10-06 11:15 | 117 | 2014-01-09 14:52 | 1 | 2 | 2993 | 7113 | 13212 |  | 5130 |  | 101 | 2014-10-06 11:15 | 117 | 2014-10-06 16:06 |  |  | ABONO MP CUATRIMESTRAL de (1) UV-240 N/S 1212288 #ESP-04 |  |  |  | FALSE | ~23-10-14 16:31 NPP>HV Ya tenemos la ART OK, combino para ir mañana. ~15-10-14 09:38 NPP>NPP NO VAMOS HOY, nos resta cumplir con doc de ART. en cuanto se regularice, recoordinamos. ~06-10-14 16:07 NPP>NPP cofnirmado con Nicolas Muñoz, vamos el 15/10. ~06-10-14 11:18 NPP>NPP Le mandé mail a Muñoz con fecha. |  |  | A |  | FALSE | 17814 |  | FALSE | 8e5fd42e-4c7a-4915-a124-ac33d317b22f
14390 | 45701 | 126 | 2014-10-20 10:46 | 126 | 1 | 2014-10-20 10:46 | 2014-10-21 16:19 | Llevar al transporte |  | 5776d7fc-84c5-4e7c-9ef9-4dc8cda7d32f | 45701 | 2014-10-02 10:13 | 126 |  | 4 | 2 | 2035 | 4227 | 6059 |  |  |  | 31 | 2014-10-14 10:05 | 31 | 2014-10-14 10:05 |  |  | 221-71125-42 N/S D305820026 321-71126-16 N/S D472740024 instala cliente |  |  |  | FALSE | ~21-10-14 12:55 ACS>NPP Entregadas ayer en transporte ~20-10-14 10:43 ACS>NPP Equipo listo ~07-10-14 13:08 ACS>NPP ya vino inspección, Gus preparando equipos ~02-10-14 10:25 ACS>NPP UW-2200H esperando inspección de SIMELA, luego llevamos al transporte ~02-10-14 10:16 ACS>NPP no lleva IQ/OQ/CERT ~02-10-14 10:15 ACS>ACS Es probable que instale cliente. ~02-10-14 10:14 ACS>NPP Enviar CI, GRACIAS |  |  | A |  | FALSE | 21550 |  | FALSE | f91ffc20-b651-42f0-b0dc-26f5e1d7da70
14484 | 46061 | 126 | 2014-11-11 11:52 | 126 | 1 | 2014-11-11 11:52 | 2014-11-21 12:49 | Depende de PAGOS |  | aaeb4595-79f5-45a4-9de2-88f78be55c0d | 46061 | 2014-11-11 11:47 | 126 |  | 4 | 2 | 679 | 10585 | 26989 |  |  |  | 42 | 2014-12-17 14:24 | 117 | 2014-12-04 09:47 |  |  | v+e a cargo cliente |  |  |  | FALSE | ~31-03-15 10:24 NPP>NPP No puedo comunicarme telefónicamente, le mandé mail a Salas. Espero comentarios. ~27-03-15 12:37 HV >NPP Y.. finalmente hay que instalarlo? ~04-03-15 12:01 NPP>HV COORDINAR FECHA - Esto es en Tucumán. ~16-12-14 15:21 ACS>HV ver 46391, el equipo no funciona ~04-12-14 09:47 NPP>NPP CI enviadas a Salas. ~03-12-14 16:45 ACS>NPP mail de Alejandro: Recién le envié un mensaje al Salas, pero casi seguro que necesitaran entrenamiento ~03-12-14 16:44 ACS>NPP 0381 5502017 ~03-12-14 16:43 ACS>NPP El usuario es Hernán Salas de Obispo Colombres ~03-12-14 16:29 ACS>NPP retirado ~21-11-14 12:50 ACS>ACS Retirará La Sevillanita ~11-11-14 14:13 ACS>NPP Entrega Jenck ~11-11-14 14:10 ACS>NPP Consultando datos de usuario con Ale, es para Obispo Colombres. |  |  | A |  | FALSE | 20397 |  | FALSE | 06b176ae-e78c-447e-9476-36ed5988a3f1
14546 | 46153 | 67 | 2014-11-20 14:27 | 67 | 2 | 2014-11-20 14:27 | 2014-12-19 11:17 | MO (incluye fuente) |  | 20b8fc9c-28f5-4b3c-8937-5b2480a897ca | 46153 | 2014-11-20 12:28 | 117 |  | 2 | 2 | 686 | 8430 | 21086 |  | 8619 |  | 57 | 2014-11-20 12:28 | 137 | 2014-11-20 12:28 |  |  | llegó al taller CDM-230 N/S 654R069N012 | Se detecta dañada la fuente de alimentación y se reemplaza la misma. Se comprueba el correcto funcionamiento general del equipo. AC | 49205 |  | FALSE | ~19-12-14 11:17 DC >NPP LLEGO OC ~20-11-14 14:27 DC >DC COTIZADO |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | f5de1663-3adb-4a99-8a5e-8d24c590e6d8
14571 | 46077 | 117 | 2014-12-01 09:58 | 43 | 3 | 2014-11-13 17:00 | 2014-12-11 09:13 | garantia |  | de4ba82a-97db-41ab-aa31-6c198257b58c | 46077 | 2014-11-12 10:11 | 117 |  | 2 | 2 | 4685 | 10924 | 28045 |  |  |  | 57 | 2014-11-12 10:12 | 57 | 2014-11-12 10:12 |  |  | llegó al taller: HACH INTELLICAL NITRATE - N/S 133372998006 N/P ISENO318101 |  |  |  | FALSE | ~14-08-15 12:40 PT >NPP Llego el electrodo por garantia N/S 151472998002, hay que enviarlo, gracias ~19-01-15 12:20 NPP>NPP Andres dijo que le reconocemos la garantía. Hay que reemplazarle la sonda al cliente. ~11-12-14 09:15 NPP>NPP De fábrica no reconocen la gtia. Este equipo estuvo mucho tiempo en el labo. estuvo reservado para exhibición... Andres: le damos uno en garantia (jenck) de todos modos? hay que chequear si hay en stock. ~13-11-14 11:49 JM >HV Se prepararon soluciones estandart para verificar funcionamiento y se encontro que el electrodo tiene una bajisima sensibilidad.Se reclamara la garantia del mismo. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 007d37fa-96ce-425f-bd6d-fb27a1a8ba4c
14590 | 46061 | 117 | 2014-12-04 09:47 | 117 | 1 | 2014-12-04 09:47 | 2015-03-04 12:01 | CI |  | efaf0b8a-b19a-4c14-bf0e-845da3e5168e | 46061 | 2014-11-11 11:47 | 126 |  | 4 | 2 | 679 | 10585 | 26989 |  |  |  | 42 | 2014-12-17 14:24 | 117 | 2014-12-04 09:47 |  |  | v+e a cargo cliente |  |  |  | FALSE | ~31-03-15 10:24 NPP>NPP No puedo comunicarme telefónicamente, le mandé mail a Salas. Espero comentarios. ~27-03-15 12:37 HV >NPP Y.. finalmente hay que instalarlo? ~04-03-15 12:01 NPP>HV COORDINAR FECHA - Esto es en Tucumán. ~16-12-14 15:21 ACS>HV ver 46391, el equipo no funciona ~04-12-14 09:47 NPP>NPP CI enviadas a Salas. ~03-12-14 16:45 ACS>NPP mail de Alejandro: Recién le envié un mensaje al Salas, pero casi seguro que necesitaran entrenamiento ~03-12-14 16:44 ACS>NPP 0381 5502017 ~03-12-14 16:43 ACS>NPP El usuario es Hernán Salas de Obispo Colombres ~03-12-14 16:29 ACS>NPP retirado ~21-11-14 12:50 ACS>ACS Retirará La Sevillanita ~11-11-14 14:13 ACS>NPP Entrega Jenck ~11-11-14 14:10 ACS>NPP Consultando datos de usuario con Ale, es para Obispo Colombres. |  |  | A |  | FALSE | 20397 |  | FALSE | 06b176ae-e78c-447e-9476-36ed5988a3f1
14645 | 46395 | 50 | 2014-12-18 09:27 | 50 | 1 | 2014-12-18 09:27 | 2014-12-18 15:46 | Fecha |  | 4a81085b-7903-4e82-bf25-9990917aa0d2 | 46395 | 2014-12-16 14:32 | 67 |  | 2 | 2 | 128 | 1273 | 15564 |  | 2420 |  | 57 | 2014-12-17 15:25 | 50 | 2014-12-18 09:26 |  |  | mail del cliente: "Te paso la inquietud de nuestros becarios : Al parecer hay aire en el sistema y burbujea..Cuando calculás que podrán pasar a verlo?Saludos cordiales, Cristina |  |  |  | FALSE | ~18-12-14 16:49 EF >SB E-amil de CristinaPara ustedes no hay ninguna posibilidad de venir el lunes 22/12, porque ese día es el último que viene la persona a cargo del equipo. ~18-12-14 09:26 EF >SB Confirmado a Cristina por e-mail 23/12 ~17-12-14 15:25 SB >EF combinar 23-12, NLL. ~16-12-14 14:33 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 95888185-2d47-46c3-8133-f69bedb2badc
14675 | 46480 | 117 | 2015-01-05 10:28 | 117 | 1 | 2015-01-05 10:28 | 2015-01-12 15:01 | CI |  | 31318800-39a4-408b-83b3-13511a4b4995 | 46480 | 2014-12-30 12:41 | 126 |  | 4 | 2 | 257 | 947 | 18429 |  |  |  | 152 | 2015-01-30 15:37 | 117 | 2015-01-05 10:28 |  |  | Una vez instalado va Guille C. a transferirle el metodo. |  |  |  | FALSE | ~13-01-15 10:19 NPP>HV confirmado con Anselmo, vamos el 20/01. ~12-01-15 15:02 NPP>NPP nicolas anselmo confirma las CI. Les propuse fecha para el martes 20/01. ~12-01-15 14:58 NPP>NPP el equipo se instala con la GPC-803 que estaba en el labo y se la quedan como nueva. Luego les entregamos la 802 que llega en la PO 2217, en marzo. De todos modos pueden usar el equipo. ~06-01-15 16:55 NPP>HV reenvié las CI a Anselmo, pide que nos comuniquemos con él por la instalacion. ~05-01-15 10:28 NPP>NPP CI enviadas a Ugliarolo. ~30-12-14 13:07 ACS>NPP Gabriel pide que instale Adrián Battle. ~30-12-14 13:03 ACS>NPP El equipo cotizado incluye el desarrollo y puesta a punto de Metodologia Analitica para analisis de aditivo AFTON en Naftas AXION. El usuario deberá proveer todo el material necesario (Equipos, Accesorios, Reactivos) para el desarrollo e implementación de la técnica en cuestión así como el personal Analista para el trabajo de mesada. ~30-12-14 13:01 ACS>NPP Se entregan 40 viales completos N/P 14940 y 1 computadora LENOVO-AIO-2 ~30-12-14 13:00 ACS>NPP Se les debe: 1 Columna Shim-Pack GPC-802 8mm x 30cm P/N 228-20804-91; 1 Sello de aguja de Vespel para SIL-20AXR P/N 228-50390-01 ~30-12-14 12:43 ACS>NPP Horario de instalación entre 9/10 hs Campana ~30-12-14 12:42 ACS>NPP Enviar CI |  |  | A |  | FALSE | 22424 |  | FALSE | 9d7f2037-1797-413a-a230-e460b62c0145
14714 | 46182 | 117 | 2015-01-15 15:02 | 117 | 1 | 2015-01-15 15:02 |  | novedades del cliente |  | 3c29972b-4e1f-4027-b452-9451d196d8c6 | 46182 | 2014-11-25 14:31 | 117 |  | 4 | 2 | 115 | 3260 | 16570 |  |  |  | 152 | 2014-11-26 09:38 | 117 | 2014-12-05 17:06 |  |  | INSTALACION DE: peachimetro HACH HQ 440 dmulti (Nº serie= PHC28101). El equipo lo compró Quilmes directo a HACH, ya lo recibieron. |  |  |  | FALSE | ~15-01-15 15:01 NPP>HV recoordinar, quilmes debe aprobarles la oc para sacar los vuelos. espero novedad de Exequiel para recoordinar. ~14-01-15 15:25 NPP>NPP Exequiel me confirma en un rato si es factible hacerlo el 16. ~30-12-14 08:57 HV >NPP Combinar vi 16/01. I/V en el día. ~11-12-14 14:20 NPP>NPP RECOORDINAR fecha: iremos cuando Quilmes saque los pasajes. ~05-12-14 10:08 NPP>NPP le mande mail con fecha. ~03-12-14 08:16 HV >NPP Combinar vi 12/12. I/V en el día. (Terrestre 46 km) ~25-11-14 14:34 NPP>NPP contacto: Exequiel Orosco - ceorosco@quilmes.com.ar ~25-11-14 14:34 NPP>NPP COORDINAR FECHA (V/E a cargo del cliente) |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 3f4480da-4548-45fb-8151-6bf120ffe974
14758 | 46637 | 67 | 2015-02-02 10:25 | 67 | 2 | 2015-02-02 10:25 |  | MO+REP (90 dias) |  | 1172e059-e02e-434b-8b03-3dc14812edd2 | 46637 | 2015-01-26 12:28 | 117 |  | 2 | 2 | 115 | 500 | 28230 |  |  |  | 57 | 2015-01-26 12:30 | 137 | 2015-01-26 12:30 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: turbidimetro marca Hach modelo AN2100 |  | 50505 | 50506 | FALSE | ~01-04-15 10:54 NPP>NPP llamó Cristian por el estado de la reparacion, le recordé que deben mandar la OC. Me dijo que la reclamará internamente. ~02-02-15 10:25 DC >DC COTIZADO |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | fb322b77-b84c-419f-9b27-3a61aedf4e08
14767 | 46704 | 126 | 2015-02-03 09:50 | 126 | 1 | 2015-02-03 09:50 | 2015-02-04 16:30 | Retirarán |  | 20f8c417-ea43-4705-9682-47cac77a704f | 46704 | 2015-02-03 09:49 | 126 |  | 4 | 2 | 4370 | 10130 |  |  |  |  | 49 | 2015-02-10 08:55 | 117 | 2015-02-09 16:30 |  |  | Son tres partes para instalar: Nº 46703 GC-2010AF PLUS * DETECTOR FID / Nº 46702 Accesorios GC y Nº 46704 Generador de Hidrógeno + Automuestreador p/ análisis x Head Space |  |  |  | FALSE | ~19-02-16 10:41 NPP>SB SUSPENDIDO: no tienen las CI aun, piden presup por V/E. ~18-02-16 12:23 NPP>SB le mandé mail a Lorena Rossini con pedido de reserva hotel y comidas. ~17-02-16 09:16 SB >NPP combinar 15 al 17 de marzo, va tito en auto. ~12-02-16 15:27 MB >NPP Ya pagaron ND poner fecha de instalación, gracias ~29-01-16 15:12 ACS>NPP Deben ND, esperamos el OK de contable para activar partes! ~29-01-16 14:10 ACS>NPP pagaron deuda! ~09-02-15 16:30 NPP>HV SUSPENDIDO: "Lamentablemente no podemos confirmar la instalación del equipo correspondiente a la Orden de Compra citada en la fecha que se propone. Nos pondremos en contacto cuando tengamos disponibles nuestras instalaciones." ~09-02-15 15:56 NPP>HV le mandé mail a Cristaldi/ Lorena Rossini con fecha. ~06-02-15 14:22 HV >NPP Combinar lu 24/02. ~05-02-15 11:19 ACS>NPP Recibieron equipo. No incluye V+E para la instalación ~04-02-15 16:52 ACS>NPP Retiró el transporte equipos ~03-02-15 10:01 ACS>NPP Enviar CI, Gracias ~03-02-15 10:00 ACS>NPP Contactos: Dr Mariano Cristaldi/ Lorena Rossini |  |  | A |  | FALSE | 21714 |  | FALSE | 4bc0f42c-8180-4f40-9b29-1404193f5740
14794 | 46783 | 126 | 2015-02-09 12:43 | 126 | 1 | 2015-02-09 12:43 |  | Que avisen para instalar |  | 64422064-e502-4644-81ab-7d19e7298e8f | 46783 | 2015-02-09 12:38 | 126 |  | 4 | 2 | 4302 | 9935 | 24639 | [9 empty] | llevar columna local ID rem columna 26612 |  |  |  | FALSE | ~03-03-16 15:12 EF >HV LLamo Barragan, dice que aun no esta terminado el laboratorio, que pasa con la garantia? Le respondi que es un año desde la instalación o un año y medio desde el embarque cuando aun no se instalo el equipo. ~01-06-15 12:58 ACS>NPP Consultando por novedades a Barragan ~09-02-15 12:40 ACS>NPP Aún no tienen la instalación de gases, enviará un mail cuando cumpla las CI. ~09-02-15 12:39 ACS>NPP LLevar columna ~09-02-15 12:39 ACS>NPP Avisa que recibió todo menos la columna, le mencioné q es item local |  |  | A |  | FALSE | 19766 |  | FALSE | 8b25a11b-8df7-402a-848b-2cb10a2165a5
14797 | 46704 | 117 | 2015-02-09 16:30 | 117 | 1 | 2015-02-09 16:30 |  | CI |  | 208fe77f-ce1e-4064-b621-8e8cc6e1c92b | 46704 | 2015-02-03 09:49 | 126 |  | 4 | 2 | 4370 | 10130 |  |  |  |  | 49 | 2015-02-10 08:55 | 117 | 2015-02-09 16:30 |  |  | Son tres partes para instalar: Nº 46703 GC-2010AF PLUS * DETECTOR FID / Nº 46702 Accesorios GC y Nº 46704 Generador de Hidrógeno + Automuestreador p/ análisis x Head Space |  |  |  | FALSE | ~19-02-16 10:41 NPP>SB SUSPENDIDO: no tienen las CI aun, piden presup por V/E. ~18-02-16 12:23 NPP>SB le mandé mail a Lorena Rossini con pedido de reserva hotel y comidas. ~17-02-16 09:16 SB >NPP combinar 15 al 17 de marzo, va tito en auto. ~12-02-16 15:27 MB >NPP Ya pagaron ND poner fecha de instalación, gracias ~29-01-16 15:12 ACS>NPP Deben ND, esperamos el OK de contable para activar partes! ~29-01-16 14:10 ACS>NPP pagaron deuda! ~09-02-15 16:30 NPP>HV SUSPENDIDO: "Lamentablemente no podemos confirmar la instalación del equipo correspondiente a la Orden de Compra citada en la fecha que se propone. Nos pondremos en contacto cuando tengamos disponibles nuestras instalaciones." ~09-02-15 15:56 NPP>HV le mandé mail a Cristaldi/ Lorena Rossini con fecha. ~06-02-15 14:22 HV >NPP Combinar lu 24/02. ~05-02-15 11:19 ACS>NPP Recibieron equipo. No incluye V+E para la instalación ~04-02-15 16:52 ACS>NPP Retiró el transporte equipos ~03-02-15 10:01 ACS>NPP Enviar CI, Gracias ~03-02-15 10:00 ACS>NPP Contactos: Dr Mariano Cristaldi/ Lorena Rossini |  |  | A |  | FALSE | 21714 |  | FALSE | 4bc0f42c-8180-4f40-9b29-1404193f5740
14854 | 46912 | 2 | 2015-02-27 12:14 | 2 | 1 | 2015-02-27 12:14 | 2015-03-02 17:00 | LLevar al transp y esperar q el cliente avise si quiere inst. |  | 054df0f6-cc2f-444d-9905-2d728a5d1349 | 46912 | 2015-02-27 12:12 | 2 |  | 4 | 2 | 4779 | 11158 | 28950 |  | 12858 |  | 152 | 2015-03-02 10:45 | [5 empty] | Correcponde también en esta entrega el DRB 200 con N/S 14030C0234. |  |  | FALSE | ~18-07-16 14:16 EF >HV Se entrego al cliente el 2/3/15, por transporte. ~02-03-15 12:15 NPP>HV El viernes se queda FB en jenck para armarlas. ~27-02-15 12:29 NPP>SB No estan hechas las CI del DR-900. Las podrán armar? |  |  | A |  | FALSE | 21242 |  | FALSE | 5d78c1c1-65cf-47b4-b193-a2feedcb5a3a
14905 | 47081 | 50 | 2015-03-17 10:13 | 50 | 3 | 2015-03-17 10:14 | 2015-07-15 10:40 | ART - Pablo Grinstein |  | 1089a8f1-723f-4e95-9b81-b10c714f8a7e | 47081 | 2015-03-17 10:13 | 50 | 2015-03-17 10:05 | 6 | 2 | 2993 | 7175 | 21859 |  |  |  | 152 | 2015-03-17 14:14 | 117 | 2015-08-04 15:38 |  |  | Llego la OC por MP+C de un DR-4000 HACH |  |  |  | FALSE | ~05-08-15 09:59 NPP>HV les pedí que lo manden al taller para hacer el trabajo. ~05-08-15 08:49 FEB>NPP Tener en cuenta que este modelo es muy obsoleto y no tenemos nada para su calibracion, lo hace Javier Herrera. ~04-08-15 15:38 NPP>HV confirmado con Soledad, vamos el jue.6/08 ~04-08-15 14:18 NPP>HV Combino jue. 6/08 ~28-07-15 11:43 NPP>HV COORDINAR FECHA ~07-04-15 10:13 NPP>NPP seguimos esperando el OK de ingreso. PG esta viendo este tema. ~06-04-15 11:11 SM >HV Este equipo dice Andrés que lo hace Herrera. ~30-03-15 12:13 SM >HV Para este modelo se requieren accesorios que no tenemos, Fabio le hizo una consulta a Andrés por mail. En función de su respuesta, vemos si hacemos nosotros el servicio hay que redactar un informe con la info que pidió Fabio. ~17-03-15 14:17 SB >SM misma pregunta que con el dr5000, tenemos algun modelo para copiar? ~17-03-15 12:13 SM >HV Tener en cuenta que no tenemos procedimiento para este equipo. ~17-03-15 10:17 EF >NPP Que registren N/S y codificación del equipos por favor - gracias ~17-03-15 10:13 EF >HV Falta aprobación de doc de ART. |  |  | A |  | FALSE | 23150 |  | FALSE | 50dae722-cb71-494a-b42b-679831a33955
14936 | 46061 | 117 | 2015-03-31 10:24 | 117 | 1 | 2015-03-31 10:25 |  | Rta. Cliente |  | a9c180a2-93d5-45c8-85e7-fbb2c26f0ca3 | 46061 | 2014-11-11 11:47 | 126 |  | 4 | 2 | 679 | 10585 | 26989 |  |  |  | 42 | 2014-12-17 14:24 | 117 | 2014-12-04 09:47 |  |  | v+e a cargo cliente |  |  |  | FALSE | ~31-03-15 10:24 NPP>NPP No puedo comunicarme telefónicamente, le mandé mail a Salas. Espero comentarios. ~27-03-15 12:37 HV >NPP Y.. finalmente hay que instalarlo? ~04-03-15 12:01 NPP>HV COORDINAR FECHA - Esto es en Tucumán. ~16-12-14 15:21 ACS>HV ver 46391, el equipo no funciona ~04-12-14 09:47 NPP>NPP CI enviadas a Salas. ~03-12-14 16:45 ACS>NPP mail de Alejandro: Recién le envié un mensaje al Salas, pero casi seguro que necesitaran entrenamiento ~03-12-14 16:44 ACS>NPP 0381 5502017 ~03-12-14 16:43 ACS>NPP El usuario es Hernán Salas de Obispo Colombres ~03-12-14 16:29 ACS>NPP retirado ~21-11-14 12:50 ACS>ACS Retirará La Sevillanita ~11-11-14 14:13 ACS>NPP Entrega Jenck ~11-11-14 14:10 ACS>NPP Consultando datos de usuario con Ale, es para Obispo Colombres. |  |  | A |  | FALSE | 20397 |  | FALSE | 06b176ae-e78c-447e-9476-36ed5988a3f1
15007 | 47387 | 117 | 2015-04-21 12:20 | 117 | 1 | 2015-04-21 12:20 |  | CI |  | 63a5d103-916f-4a1f-b748-a58cc4eb1808 | 47387 | 2015-04-21 11:48 | 163 |  | 4 | 2 | 4926 | 11560 | 30640 | [5 empty] | 117 | 2015-04-21 12:18 |  |  | INSTALACIÓN+CAPAC DE AA-7000F/AAC V+E NO INCLUIDOS.- ya tienen el equipo |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 12:34 EF >HV Se esta comprando el CA-1115 en la OC-32212 ~17-01-17 15:01 EF >HV No coordinar fecha aun - Falta chiller ~23-04-15 12:53 MPT>NPP Naty, hablé con el Bqco.Carlos O.Gonzalez informa que aun no tienen el lugar terminado para instalar, contactarlos en un mes aprox para novedades.-Es el CUERPO MEDICO FORENSE-PODER JUDICIAL DE MISIONES.- ~21-04-15 12:20 NPP>MPT Se instala en Viedma o en Misiones? El sector es Cuerpo Medico Forense?? ~21-04-15 12:18 NPP>HV CI enviadas a Gonzalez + Piñeiro. ~21-04-15 11:50 MPT>NPP Ir confirmando CI, todavia no se despachó.- |  |  | R |  | FALSE | 21490 |  | FALSE | 0c242472-bfd2-45df-a6c0-ab283dcb6d47
15278 | 48142 | 117 | 2015-07-01 14:53 | 117 | 1 | 2015-07-01 14:53 | 2015-07-15 15:19 | que llegue a taller |  | a84e685e-96d3-426e-9225-bb91d3422052 | 48142 | 2015-06-29 16:10 | 161 |  | 2 | 2 | 571 | 11676 | 31073 |  |  |  | 152 | 2015-06-30 08:19 | 152 | 2015-07-01 14:47 |  |  | Tienen un DR-2100 tienen un problema en el programador. Solicitan que se comunique algun tecnico para ver si mandan el equipo a taller o coordinamos un servicio. | Se recibio el equipo. Se realizo una limpieza general del mismo. Se procedio a la inspeccion del mismo. Se detecto que el equipo fallaba debido a que la placa principal esta dañada. Se intento conseguir un remplazo de la misma, pero se nos reporta que la misma esta discontinuada. Se intento reparar localmente sin éxito.. El equipo no puede ser reparado. AP |  |  | FALSE | ~15-07-15 15:19 NPP>HV llegó al taller: DR2010 - 970800003445 ~01-07-15 14:47 FEB>HV hablé con ella y le pedi que lo mande al taller. ~29-06-15 16:49 VSM>NPP los programas con timer avanzan hasta un punto y vuelven a iniciar |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 8fe90efb-e7bb-48fa-ac95-1fdb21db9dcc
15279 | 48090 | 117 | 2015-07-01 16:19 | 117 | 1 | 2015-07-01 16:19 | 2015-07-20 17:00 | NOVEDADES |  | bb6c1f2e-a791-4310-a50e-fba2b49cf3c3 | 48090 | 2015-06-26 09:55 | 117 |  | 2 | 2 | 145 | 11340 | 29621 |  | 12486 |  | 42 | 2015-06-26 09:56 | 42 | 2015-06-29 09:00 |  |  | CM-700: entró carne en el integrador. | Se detectan variaciones en las mediciones de las placas de colores. Se observa la esfera integradora manchada, se procede a realizar una limpieza y se logra desvanecer la mancha. Se realizan nuevamente las mediciones y se observa una considerable mejora. La esfera debe ser reemplazada, en estos momentos no disponemos de stock. El cliente se llevará el equipo y una vez que dispongamos del repuesto, enviará nuevamente el equipo a Jenck, para finalizar la reparación. Se comprueba el correcto funcionamiento general del equipo. Concluido AC | 54648 | 54286 | FALSE | ~25-01-16 10:46 NPP>HV LLEGÓ AL TALLER: CM700d - 1101120760 ~26-10-15 11:58 NPP>HV le mandé mail a Laura Beatriz Pouzo pidiendo que mande el equipo. ~26-10-15 11:53 NPP>HV llego el repuesto N/P A0E8-0352-01 lo tiene PT en stock. ~07-08-15 11:24 DC >NPP REMITO LISTO, retiran asi y luego cuando llegue el repuesto lo mandan nuevamente ~23-07-15 12:32 NPP>HV mandaron el equipo al taller: CM 700 - 11011760 ~30-06-15 09:13 AD >HV Le entró carne por el orificio de medición y ahora sus lecturas están dando valores diferentes. Además a veces le tira error al calibrar. Le di instrucciones para remover el cono y que intente ver si había restos en el interior (y de ser posible los remueva). Si no consegue mejoras lo enviará a taller. ~29-06-15 09:01 NPP>NPP Llamó Laura, le pasé con AD. ~29-06-15 08:35 AD >HV Intenté hablar con ella el viernes en varias oportunidades pero no me pude comunicar. Intento hoy nuevamente. ~26-06-15 09:56 NPP>HV laura pide que la llamen al 0226615-449769. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 3165ca9e-d48c-46dd-af1f-b80ee387eb4c
15280 | 48146 | 33 | 2015-07-02 08:30 | 152 | 1 | 2015-07-02 08:30 | 2015-07-15 15:30 | Esperamos equipo |  | 8cdeecb9-d3b3-44cf-a287-7edffeaacda4 | 48146 | 2015-06-30 12:28 | 117 |  | 2 | 2 | 1654 | 3314 | 27092 |  | 11610 |  | 152 | 2015-06-30 12:31 | 152 | 2015-06-30 16:22 |  |  | Mail de Tassara: "Me comunico de la Empresa Surfactan S.A. con el motivo de consultarle sobre un equipo que les enviamos en el mes de octubre del año pasado, adjuntado a este mail le envío el presupuesto que nos enviaron en su momento. Mi consulta es sobre cuales son los pasos y la información que ustedes necesitan para poder enviarles el equipo nuevamente, porque cuando queremos utilizarlo para realizar cualquier lectura nos tira una frase que dice LAMP. APAGADA?, y no nos deja utilizar el equipo con ningún método. Me parece que esto es lo que había ocurrido la ultima ves que se lo enviamos. La verdad el asunto es que este equipo hace muchos años que lo tenemos y nunca tuvimos problemas pero en menos de un año tuvimos el mismo inconveniente 2 veces. Por favor ante cualquier consulta contáctese conmigo, este equipo es muy importante para nosotros y necesitamos que funcione optimamante. Especificaciones del equipo: DR2000 Serie Nº 940400029363 marca Hach Company." | No se registra la falla acusada por el cliente "LAMP APAGADA". El equipo estuvo bajo prueba durante varios dias y no se registró la falla. Se realizaron ensayos con estandares certificados y se comprobó el correcto funcionamiento del espectrofotómetro. Se realizó limpieza del equipo. Concluido AC | 54948 |  | FALSE | ~15-07-15 15:30 NPP>HV LLEGÓ EL DR/2000 - 940400029363 ~30-06-15 15:50 FEB>NPP Le respondí telefónicamente que haga unas pruebas y al parecer tiene quemada la placa pre amplificadora y ya sabe que esa placa no se hace mas hace muchos años. Quedamos en que va a enviar el equipo para ver si no es eso y puede repararse y de lo contrario va a solicitar cotización de un espectrofotómetro nuevo. ~30-06-15 14:48 EF >HV Llamo Alberto, lo comunique con Fabio. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | f40f1fba-8b84-4722-a1b8-e3815ff585aa
15289 | 47956 | 67 | 2015-07-03 14:38 | 67 | 2 | 2015-07-03 14:38 | 2015-07-22 10:54 | MO+REP |  | 4e3110a1-badb-459f-9d63-e8b47f19706d | 47956 | 2015-06-12 15:06 | 117 |  | 2 | 2 | 6 | 1474 | 1656 |  |  |  | 57 | 2015-06-12 15:07 | 57 | 2015-06-12 15:07 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: GC-9A 54217DN | Se recibió el equipo, se realizo una limpieza del mismo. Se detecto que la pila estaba muy dañada y se procedió al cambio de la misma. Se debió reparar el Flex que conecta el teclado con la placa principal, ya que el mismo se encontraba sulfatado. Se detecto que el inserto de vidrio del inyector estaba deteriorado y se procedió al reemplazo del mismo. Se comprobó la sensibilidad del detector FID dando buenos resultados de repetibilidad. Se hicieron pruebas de funcionamiento, dando muy buenos resultados. Concluido AC AC | 54125 | 54126 | FALSE | ~22-09-15 10:49 NPP>HV Le mandé mail a Marcelo para que retiren equipo. ~11-08-15 11:24 NPP>HV REMITO Listo ID 28137. avisado a marcelo para que retiren. ~22-07-15 10:54 DC >NPP llego OC ~30-06-15 11:30 AC >HV Hablé con Marcelo, le comenté que hay un problema electrónico aleatorio y que está complicada la reparación. Le dije también que no disponemos de repuestos, me dijo que va a hablar con alguien de Baradero, para ver si tienen algún GC9 que nos manden y sirva para sacar repuestos. Mientras nosotros, seguimos trabajando con este. ~26-06-15 14:40 NPP>HV llamó Cantarutti por novedades, le dije que esta comprometida la placa madre. Haremos pruebas hasta el lunes para definir. llamará el lunes por la tarde. ~22-06-15 15:30 NPP>HV llamó Cantarutti por novedades, necesita el presupuesto para ir adelantando el trámite de pago. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 2982f00e-8618-4b0a-8c62-1a8a93f8995a
15337 | 48270 | 67 | 2015-07-14 11:27 | 67 | 1 | 2015-07-14 11:27 | 2015-08-11 17:00 | llegada de la PC |  | b1be095f-6188-4850-924e-55090349f8c2 | 48270 | 2015-07-14 11:21 | 67 |  | 2 | 2 | 87 | 6034 | 17472 |  |  |  | 57 | 2015-08-18 14:20 | 137 | 2015-08-18 14:20 |  |  | Llego OC por el servicio de reparacion de una PC (cambio de fuente, mother, micro y memoria) - van a enviar la PC a taller | Se recibió la PC. Se realizo una limpieza de la misma. Se remplazaron las partes solicitadas. Se verifico su buen funcionamiento. ASP |  |  | FALSE | ~02-09-15 09:52 NPP>HV Llamó Monica por novedades, le dije que estamos a la espera de la llegada de los reps. ~24-08-15 12:29 EF >HV LLamo Monica, la comunique con Andres P. |  |  | A |  | TRUE | 24698 |  | FALSE | d8ce2a09-dddc-4303-956c-c7dda7ad0a4a
15365 | 48295 | 67 | 2015-07-21 16:25 | 67 | 2 | 2015-07-21 16:25 | 2015-11-10 10:56 | MO+REP |  | 6235b89d-4fc5-47fe-9ea3-78a6653c2192 | 48295 | 2015-07-15 16:50 | 117 |  | 2 | 2 | 678 | 2055 | 19888 |  |  |  | 57 | 2015-07-15 16:51 | 57 | 2015-07-15 16:51 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: 2100Q - 11120C014940 | Se recibió el equipo. Se verifico la falla. Se realizo un cambio de lámpara. Se realizo una limpieza y ajuste del sistema óptico. Se realizo una calibración del equipo y se verifico su buen funcionamiento. | 54558 | 54559 | FALSE | ~10-11-15 10:57 DC >NPP llego OC |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 687e291d-b16a-4460-87e3-b97ebfa2fa53
15374 | 48090 | 67 | 2015-07-23 15:04 | 67 | 2 | 2015-07-23 15:04 | 2015-08-07 10:59 | MO+REP |  | b4061541-07f0-4ea7-a262-f7a6ae82c682 | 48090 | 2015-06-26 09:55 | 117 |  | 2 | 2 | 145 | 11340 | 29621 |  | 12486 |  | 42 | 2015-06-26 09:56 | 42 | 2015-06-29 09:00 |  |  | CM-700: entró carne en el integrador. | Se detectan variaciones en las mediciones de las placas de colores. Se observa la esfera integradora manchada, se procede a realizar una limpieza y se logra desvanecer la mancha. Se realizan nuevamente las mediciones y se observa una considerable mejora. La esfera debe ser reemplazada, en estos momentos no disponemos de stock. El cliente se llevará el equipo y una vez que dispongamos del repuesto, enviará nuevamente el equipo a Jenck, para finalizar la reparación. Se comprueba el correcto funcionamiento general del equipo. Concluido AC | 54648 | 54286 | FALSE | ~25-01-16 10:46 NPP>HV LLEGÓ AL TALLER: CM700d - 1101120760 ~26-10-15 11:58 NPP>HV le mandé mail a Laura Beatriz Pouzo pidiendo que mande el equipo. ~26-10-15 11:53 NPP>HV llego el repuesto N/P A0E8-0352-01 lo tiene PT en stock. ~07-08-15 11:24 DC >NPP REMITO LISTO, retiran asi y luego cuando llegue el repuesto lo mandan nuevamente ~23-07-15 12:32 NPP>HV mandaron el equipo al taller: CM 700 - 11011760 ~30-06-15 09:13 AD >HV Le entró carne por el orificio de medición y ahora sus lecturas están dando valores diferentes. Además a veces le tira error al calibrar. Le di instrucciones para remover el cono y que intente ver si había restos en el interior (y de ser posible los remueva). Si no consegue mejoras lo enviará a taller. ~29-06-15 09:01 NPP>NPP Llamó Laura, le pasé con AD. ~29-06-15 08:35 AD >HV Intenté hablar con ella el viernes en varias oportunidades pero no me pude comunicar. Intento hoy nuevamente. ~26-06-15 09:56 NPP>HV laura pide que la llamen al 0226615-449769. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 3165ca9e-d48c-46dd-af1f-b80ee387eb4c
15402 | 48146 | 67 | 2015-08-04 09:26 | 67 | 2 | 2015-08-04 09:27 |  | MO |  | 07d9fd4e-7ad1-4ada-9785-8be021d60de5 | 48146 | 2015-06-30 12:28 | 117 |  | 2 | 2 | 1654 | 3314 | 27092 |  | 11610 |  | 152 | 2015-06-30 12:31 | 152 | 2015-06-30 16:22 |  |  | Mail de Tassara: "Me comunico de la Empresa Surfactan S.A. con el motivo de consultarle sobre un equipo que les enviamos en el mes de octubre del año pasado, adjuntado a este mail le envío el presupuesto que nos enviaron en su momento. Mi consulta es sobre cuales son los pasos y la información que ustedes necesitan para poder enviarles el equipo nuevamente, porque cuando queremos utilizarlo para realizar cualquier lectura nos tira una frase que dice LAMP. APAGADA?, y no nos deja utilizar el equipo con ningún método. Me parece que esto es lo que había ocurrido la ultima ves que se lo enviamos. La verdad el asunto es que este equipo hace muchos años que lo tenemos y nunca tuvimos problemas pero en menos de un año tuvimos el mismo inconveniente 2 veces. Por favor ante cualquier consulta contáctese conmigo, este equipo es muy importante para nosotros y necesitamos que funcione optimamante. Especificaciones del equipo: DR2000 Serie Nº 940400029363 marca Hach Company." | No se registra la falla acusada por el cliente "LAMP APAGADA". El equipo estuvo bajo prueba durante varios dias y no se registró la falla. Se realizaron ensayos con estandares certificados y se comprobó el correcto funcionamiento del espectrofotómetro. Se realizó limpieza del equipo. Concluido AC | 54948 |  | FALSE | ~15-07-15 15:30 NPP>HV LLEGÓ EL DR/2000 - 940400029363 ~30-06-15 15:50 FEB>NPP Le respondí telefónicamente que haga unas pruebas y al parecer tiene quemada la placa pre amplificadora y ya sabe que esa placa no se hace mas hace muchos años. Quedamos en que va a enviar el equipo para ver si no es eso y puede repararse y de lo contrario va a solicitar cotización de un espectrofotómetro nuevo. ~30-06-15 14:48 EF >HV Llamo Alberto, lo comunique con Fabio. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | f40f1fba-8b84-4722-a1b8-e3815ff585aa
15415 | 48090 | 67 | 2015-08-07 11:24 | 67 | 1 | 2015-08-07 11:25 | 2015-10-01 17:00 | q retiren |  | 38b7847d-3574-46cf-8da1-d56f545b5d25 | 48090 | 2015-06-26 09:55 | 117 |  | 2 | 2 | 145 | 11340 | 29621 |  | 12486 |  | 42 | 2015-06-26 09:56 | 42 | 2015-06-29 09:00 |  |  | CM-700: entró carne en el integrador. | Se detectan variaciones en las mediciones de las placas de colores. Se observa la esfera integradora manchada, se procede a realizar una limpieza y se logra desvanecer la mancha. Se realizan nuevamente las mediciones y se observa una considerable mejora. La esfera debe ser reemplazada, en estos momentos no disponemos de stock. El cliente se llevará el equipo y una vez que dispongamos del repuesto, enviará nuevamente el equipo a Jenck, para finalizar la reparación. Se comprueba el correcto funcionamiento general del equipo. Concluido AC | 54648 | 54286 | FALSE | ~25-01-16 10:46 NPP>HV LLEGÓ AL TALLER: CM700d - 1101120760 ~26-10-15 11:58 NPP>HV le mandé mail a Laura Beatriz Pouzo pidiendo que mande el equipo. ~26-10-15 11:53 NPP>HV llego el repuesto N/P A0E8-0352-01 lo tiene PT en stock. ~07-08-15 11:24 DC >NPP REMITO LISTO, retiran asi y luego cuando llegue el repuesto lo mandan nuevamente ~23-07-15 12:32 NPP>HV mandaron el equipo al taller: CM 700 - 11011760 ~30-06-15 09:13 AD >HV Le entró carne por el orificio de medición y ahora sus lecturas están dando valores diferentes. Además a veces le tira error al calibrar. Le di instrucciones para remover el cono y que intente ver si había restos en el interior (y de ser posible los remueva). Si no consegue mejoras lo enviará a taller. ~29-06-15 09:01 NPP>NPP Llamó Laura, le pasé con AD. ~29-06-15 08:35 AD >HV Intenté hablar con ella el viernes en varias oportunidades pero no me pude comunicar. Intento hoy nuevamente. ~26-06-15 09:56 NPP>HV laura pide que la llamen al 0226615-449769. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 3165ca9e-d48c-46dd-af1f-b80ee387eb4c
15439 | 48554 | 67 | 2015-08-19 11:13 | 67 | 2 | 2015-08-19 11:13 | 2015-09-07 14:26 | MO |  | d259997c-cbb2-4ec2-8d33-b7c3e1511674 | 48554 | 2015-08-13 16:41 | 117 |  | 2 | 2 | 718 | 6497 |  |  |  |  | 57 | 2015-08-13 16:42 | 74 | 2015-08-13 16:42 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: DR4000V - 9709V0000274 | El equipo no puede ser reparado. Se utilizó la fuente de alimentación de 5V para reparar el DR4000U. Concluido AC |  |  | FALSE | ~07-09-15 14:27 DC >NPP REMITO LISTO; Pueden retirar ~14-08-15 10:56 NPP>NPP Contacto: Graciela Rodera - 5627-2000 int. 733-785 / COTIZAR A: lab-quim@unimoron.edu.ar |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 82283a16-b6ab-4e5e-a807-dd366b82814b
15540 | 48662 | 117 | 2015-09-08 16:08 | 37 | 1 | 2015-09-07 17:00 | 2015-09-17 16:46 | novedades |  | 3221fa0d-5ce5-46e1-bf6d-e291cf3c2460 | 48662 | 2015-08-26 14:37 | 67 |  | 5 | 2 | 4732 | 11017 | 30845 |  |  |  | 152 | 2015-08-27 09:31 | 37 | 2015-09-08 16:07 |  |  | mail del cliente: "Buenos días Dario, hace aproximadamente dos meses, hemos comprado dos sondas de pH para un equipo Hach HQ 40 d. Hay una de las sondas la PHC10101 pH GEL PROBE, STD, w/1m CABLE; que no esta funcionando... inclusive la sumergimos en los buffers y marca fuera de rango. Es raro, ya que la misma, fue usada muy pocas veces y no sufrió ningún golpe. Como podemos hacer, para que la misma sea revisada, esta dentro de garantía" |  |  |  | FALSE | ~07-01-16 10:43 VSM>VSM Le envie un mail a Romina recordandole que tiene que retirar la sonda ~07-01-16 10:42 VSM>VSM REMITO ID 29199 ~15-12-15 08:58 NPP>NPP le dije a Romina que a partir de mañana pueden retirarla. Le pedí a fabio que chequee una y la deje preparada en stock. ~01-12-15 09:40 AS >HV Le vamos a dar uno sin cargo. Por favor, Veamos que esté todo bien antes de entregarlo.Yo voy a continuar los reclamos con HACH a modo de antecedente. ~18-11-15 15:02 FEB>HV Hay 20 sonda de este tipo en stock. ~18-11-15 15:00 FEB>HV El cliente retiró la sonda en en mes 6 y llego a taller en el mes 8 pero Hach considera el periódo de garantia de 6 meses desde su fabricación y rechazó la garantia. Debemos ver si nos hacemos cargo nosotros. ~22-10-15 10:32 FEB>HV Hice el reclamo por la garantia y Hach pidio informacion adicional que acabo de enviarle.Estamos a la espera de la respuesta. ~20-10-15 11:41 AC >DP Dari, Fabio probó mas en profundidad la sonda y no funciona, el cliente dice que la compró hace dos meses, no se como es el tema de la garantía. ~23-09-15 12:36 NPP>NPP Fabio probó el equipo pero no falló, le pedi que la llame a Romina (usuaria) para comentarle. ~17-09-15 16:47 NPP>HV LLEGÓ: PHC-101 - 150072567026 ~07-09-15 10:37 HV >NPP ok ~07-09-15 08:00 NPP>HV Le pido que las mande? ~06-09-15 16:11 DP >NPP reclamo el cliente este tema, port favor atender a la brevedad. ~26-08-15 15:03 DP >NPP si es garantia hacen el claim y lo ven con andres y rodrigo ~26-08-15 15:03 DP >NPP que pasen el N/S para chequear que sean los que entregamos nosotros por tema garantia ~26-08-15 15:02 DP >NPP electrodos comprados en la Oc 24393 |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | f643c6ef-051f-4492-844f-d680b1244c27
15565 | 47905 | 2 | 2015-09-14 16:48 | 2 | 1 | 2015-09-14 16:48 |  | CI |  | 3b723741-fbac-4fda-989c-f93d2b65f688 | 47905 | 2015-06-10 08:36 | 2 |  | 4 | 2 | 411 | 6991 | 30764 |  |  |  | 57 | 2015-06-19 09:34 | 57 | 2015-06-19 09:35 |  |  | ID Rem 27639 |  |  |  | FALSE | ~19-06-15 09:34 HV >HV Hoy lo pone sobre la mesa Nelson para la inauguración. |  |  | R |  | FALSE | 23575 |  | FALSE | f6213446-9962-4f52-8749-70ac10af9e75
15598 | 48973 | 67 | 2015-09-23 09:49 | 67 | 3 | 2015-09-23 09:49 | 2016-08-02 16:33 | que lleguen los repuestos y el equipo este resparado |  | 17e05179-da85-4957-a425-aba391f29206 | 48973 | 2015-09-23 09:47 | 67 |  | 6 | 2 | 1871 | 9411 | 25529 |  |  |  | 171 | 2016-10-03 15:10 |  |  |  |  | Llego OC por el servicio de MP+C de un HPLC (LC2010) - esta en taller (segun parte de servicio Nº 48699) - una vez reparado habria que realizar este servicio |  | 66237 |  | FALSE | ~06-10-16 10:15 ACR>HV todavia no quiere este serivce mail cliente: El día de mañana no se va a poder realizar ya que tenemos que ubicar el equipo… necesito la información que les solicite para poder definir como nos organizamos en espacio, además no puedo generar la orden de compras para que la empresa de transporte retire el equipo…Buenos días. Con respecto al equipo HPLC LC-2010 que tienen en su taller, como les comentaba por teléfono, tenemos algunos problemas. La computadora que usábamos con este equipo no la tenemos más. Tendríamos que reinstalar el equipo en otra computadora que ya tiene instalado LCSolution, por lo que necesitaría que nos coticen la instalación, IQ y OQ para este equipo. Por otra parte, ¿que cable de conexión tiene con la computadora, me podes enviar estas especificaciones? ¿Tiene algún límite de longitud de cable? ~06-10-16 08:59 MHS>HV A pedido de Gabriel lleva IQ/OQ !!! ~03-10-16 15:10 HV >ACR Combinar vi 07/10. ~03-10-16 12:53 DC >ACR el equipo ya esta listo, se puede ir coordinando ~02-08-16 16:33 EF >HV Cuando este listo el equipo en taller continuar co este servicio. |  |  | A |  | FALSE | 25638 |  | FALSE | d59afbc9-5283-4457-905b-b5b584f0e216
15720 | 48090 | 117 | 2015-10-26 11:58 | 117 | 1 | 2015-10-26 11:58 | 2016-01-25 10:47 | que manden equipo para cambio de repuesto |  | 3f169c53-93e7-4e52-9610-4a3689971eb5 | 48090 | 2015-06-26 09:55 | 117 |  | 2 | 2 | 145 | 11340 | 29621 |  | 12486 |  | 42 | 2015-06-26 09:56 | 42 | 2015-06-29 09:00 |  |  | CM-700: entró carne en el integrador. | Se detectan variaciones en las mediciones de las placas de colores. Se observa la esfera integradora manchada, se procede a realizar una limpieza y se logra desvanecer la mancha. Se realizan nuevamente las mediciones y se observa una considerable mejora. La esfera debe ser reemplazada, en estos momentos no disponemos de stock. El cliente se llevará el equipo y una vez que dispongamos del repuesto, enviará nuevamente el equipo a Jenck, para finalizar la reparación. Se comprueba el correcto funcionamiento general del equipo. Concluido AC | 54648 | 54286 | FALSE | ~25-01-16 10:46 NPP>HV LLEGÓ AL TALLER: CM700d - 1101120760 ~26-10-15 11:58 NPP>HV le mandé mail a Laura Beatriz Pouzo pidiendo que mande el equipo. ~26-10-15 11:53 NPP>HV llego el repuesto N/P A0E8-0352-01 lo tiene PT en stock. ~07-08-15 11:24 DC >NPP REMITO LISTO, retiran asi y luego cuando llegue el repuesto lo mandan nuevamente ~23-07-15 12:32 NPP>HV mandaron el equipo al taller: CM 700 - 11011760 ~30-06-15 09:13 AD >HV Le entró carne por el orificio de medición y ahora sus lecturas están dando valores diferentes. Además a veces le tira error al calibrar. Le di instrucciones para remover el cono y que intente ver si había restos en el interior (y de ser posible los remueva). Si no consegue mejoras lo enviará a taller. ~29-06-15 09:01 NPP>NPP Llamó Laura, le pasé con AD. ~29-06-15 08:35 AD >HV Intenté hablar con ella el viernes en varias oportunidades pero no me pude comunicar. Intento hoy nuevamente. ~26-06-15 09:56 NPP>HV laura pide que la llamen al 0226615-449769. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 3165ca9e-d48c-46dd-af1f-b80ee387eb4c
15729 | 49296 | 117 | 2015-10-27 16:26 | 117 | 3 | 2015-10-27 16:26 |  | CI |  | 7cc46c64-f930-42da-a735-18031270090a | 49296 | 2015-10-27 16:16 | 117 |  | 4 | 2 | 4103 | 9872 | 31344 | [5 empty] | 117 | 2015-10-27 16:26 |  |  | INSTALACION AFFINITY-1 Tendríamos que entregarle al Ministerio publico de salta, lo que ya tengamos de la O.C. Que seria el FT-IR y la PC. Ya que les estaríamos prestando un ATR nuestro. Autorizado por Andrés. la oc incluye V+E para la instalación en Salta |  |  |  | FALSE | ~21-02-17 14:32 ACR>HV le volvi a enviar las CI ~21-02-17 14:32 ACR>HV mail: Buenos días Diego...trabajo en el CIF del Ministerio Público de la Provincia de Salta, tengo entendido que el ingeniero Pedro Villagrán se contactó con ud por la instalación del FTIR. Tengo asignada la capacitación del mismo como así la coordinación de cuando se lo instalará.Necesitamos que ésto sea a la mayor brevedad posible. Espero me comunique la disponibilidad de su agenda. Graciela Susana Siles siles.gs@gmail.com ~14-03-16 12:40 ACS>HV reitero mail respeto a las CI ~02-02-16 15:30 NPP>HV le mandé mail a Leonor Barrenechea para que nos avise cuando tengan las CI. ~29-01-16 14:17 ACS>NPP Confirmaré el lunes, si reunimos todo lo necesario para la instalacion. Te hago una consulta necesito hace ensayo de hidrocarburo totales, puedo hacerlo en el FTIR pero requiero el accesorio correspondiente. Consulta, tendrian el accesorio para el FTIR enviado y cuanto cuesta? derivo mail a Diego Nigro. ~25-01-16 15:04 NPP>NPP CI re enviadas a Leonor Barrenechea. ~21-01-16 14:57 ACS>NPP Naty le mandaste CI, grax! ~19-01-16 16:32 ACS>NPP Se aprovecha el viaje para hacer dos partes 49996 y 49296 ~19-01-16 16:15 ACS>NPP El ingeniero deberá llevar el ATR definitivo remito ID 29420 y traer en devolución 1 Kit de Demostración para FTIR N/P 050-2016 (que fue a préstamo, aún sin instalar). ~19-01-16 12:57 ACS>NPP reenviar CI ~09-12-15 16:49 ACS>NPP Le pregunté si reunen las CI, por las dudas. ~09-12-15 16:46 ACS>NPP Queria programar la instalacion y capacitacion del uso del FTIR, si es factible dentro del mes de diciembre. Leonor B. ~09-12-15 16:45 ACS>NPP Recibieron equipo. ~17-11-15 10:13 ACS>NPP La librería no fue mencionada en el remito pero está dentro de una de las cajas, le informé a Leonor y Pedro V. ~17-11-15 09:46 ACS>NPP Despachando x cargas y correos q avisen q llegó ~11-11-15 16:04 ACS>NPP Luego el ATR vendrá en PIKE-31 ~09-11-15 16:54 ACS>NPP Se presta un ATR: Kit de accesorios para medidas de reflectancia Ultima-Line para FTIR marca Shimadzu, marca PIKE Technologies, N/P 050-2016. ~27-10-15 17:19 ACS>ACS copiar a lbarrenechea@mpublico.gov.ar ~27-10-15 16:26 NPP>HV CI enviadas a Ing. Pedro Villagran. |  |  | A |  | FALSE | 24484 |  | FALSE | 11820174-b84f-4673-8a2e-b041334f4c08
15740 | 49319 | 192 | 2015-10-29 14:33 | 192 | 1 | 2015-10-29 14:34 |  | Traer el equipo al taller de JENCK |  | 26f689a6-7fc7-4e53-ac7e-fbb3f95e761d | 49319 | 2015-10-29 14:32 | 192 |  | 3 | 2 | 1871 | 9411 | 25529 |  |  |  | 57 | 2015-10-30 12:19 | 192 | 2015-10-30 12:19 |  |  | Por el servicio de certificacion de un Estandar de Poliestireno a realizarse en nuestro laboratorio |  |  |  | FALSE | [5 empty] | TRUE | 26157 |  | FALSE | 3470436e-7f9b-4707-8421-968910a31a90
15744 | 49328 | 117 | 2015-10-30 12:28 | 117 | 1 | 2015-10-30 12:29 | 2015-12-02 14:58 | que llegue equipo al taller |  | 7a3cb82c-939f-40fb-a41c-610697620441 | 49328 | 2015-10-30 08:34 | 67 |  | 2 | 2 | 1220 | 10336 | 30568 |  | 12472 |  | 152 | 2016-01-20 16:17 | 117 | 2015-10-30 12:28 |  |  | BOD TRAK: deben enviarlo para reparacion, los repuestos ya llegaron | Se realizó limpieza general interna y externa, control de hardware y calibración de todos los canales de lectura. Se reemplazaron tapas y tuberias. Faltan repuestos para reemplazar y colocar. Se entrega el equipo calibrado con faltante de tapa, arandela y stem del canal 6. Se entrega al cliente a la espera de la llegada de material para culminar la reparación a fin de asegurar el buen funcionamiento de los 6 canales. |  | 59205 | FALSE | ~05-02-16 16:36 FEB>NPP Lo llame porque consultó porque no podia usar uno de los canales pero no atienden el teléfono. Intenté desde el dia 3 al 5 sin exito. ~20-01-16 11:41 NPP>HV Le dije a Sebastian que el diagnostico del equipo indicó el cambio de ciertos repuestos, que son los cotizados. Pero que, al probarlos resultó que faltaban cambiar mas repuestos. Le propuse que retire el equipo como está (se puede usar de manera limitada) y cuando llegan los reps que faltan lo vuelven a mandar. ~04-01-16 15:51 NPP>HV pedimos mal los repuestos, tendriamos que esperar la llegada de los correctos. Aguardo ok de andres para informarle al cliente. ~02-12-15 14:58 NPP>HV llegó al taller: BOD trak - 02078006 ~30-10-15 12:28 NPP>HV le mandé mail a Panero para que manden el equipo. ~30-10-15 08:36 DC >NPP tienen que mandar el equipo |  |  | R |  | TRUE | 23843 |  | FALSE | 00899794-e636-42c6-b57f-60ee0ad39dcc
15782 | 49357 | 67 | 2015-11-16 11:32 | 67 | 2 | 2015-11-16 11:32 |  | MO+REP |  | 122a237c-c6f5-453c-9381-f5edc01c67f5 | 49357 | 2015-11-03 15:31 | 50 |  | 2 | 2 | 855 | 4330 | 22367 |  | 10110 |  | 57 | 2015-11-05 08:31 | 57 | 2015-11-09 11:12 |  |  | Se deformó el rotos, en realidad dice que es el eje. El rotor es un T9A31-0542, es como si el plastico se fundió. Llamar a Alan Reinwald o Javier 0341-4984444 (Areinwald@laboratoriolitoral.com) |  | 58064 | 58066 | FALSE | ~13-11-15 14:38 NPP>NPP LLEGÓ AL TALLER - CF16RxII - 121290 ~06-11-15 16:37 NL >HV confirmado, eje roto. La manda a taller. ~05-11-15 09:25 NL >HV Aparentemente se les rompió el eje del motor. Le pdí fotod para poder confirmar y vemos como seguimos. ~05-11-15 08:32 SB >NL ahora te toca renegar a vos con el innombrable. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 50307fab-4813-4c73-bb56-042b38e634a1
15827 | 47979 | 117 | 2015-11-24 16:27 | 117 | 1 | 2015-11-24 16:27 |  | que retiren Sension |  | 8f494557-dcb0-464b-9af0-addbb3ea0c20 | 47979 | 2015-06-16 14:18 | 117 |  | 2 | 2 | 115 | 497 | 24180 |  |  |  | 57 | 2015-06-16 14:18 | 57 | 2015-06-16 14:18 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: SENSION 6 - 07020c260000 | No se repara por pedido del cliente. 23-11-15 | 57731 |  | FALSE | ~24-11-15 16:27 NPP>HV avisado a Coronel para que retiren. ~24-11-15 16:26 NPP>HV remito ID- 29079 ~01-09-15 16:26 DP >NPP yo tengo una sonda me la piden, pero ademas hay sension378 para probar si es la sonda ~14-07-15 12:42 FEB>ASP Se acondiciona la sonda con nuevo electrolito y nueva solucion pero no responde. Para confirmar que es la sonda y el equipo funciona se necesita otra sonda de reemplazo y no tenemos en stock. Se le pide al cliente pero tampoco tiene una para probar. Quedamos a la espera de una sonda nueva. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | c54924c0-d5f9-44a1-88db-33947aa9b70d
15873 | 49680 | 117 | 2015-12-14 08:32 | 151 | 1 | 2015-12-14 08:32 | 2015-12-21 09:47 | RID AL TALLER |  | 5f6eb353-8d21-42fa-984f-d9a062fe358c | 49680 | 2015-12-10 14:33 | 67 |  | 2 | 2 | 87 | 554 | 4145 |  | 3666 |  | 151 | 2015-12-14 08:32 | 151 | 2015-12-14 08:32 |  |  | RID-6A: salio humo durante una corrida, piden que por favor vayamos a verlo antes de ponerlo en funcionamiento nuevamente | Se detecta dañada la placa CPU. La misma no puede ser reparada y debe reemplazarse. Se realizó la consulta al fabricante y la placa CPU se encuentra discontinuada. El detector no puede ser reparado. Concluido AC |  |  | FALSE | ~18-02-16 16:43 NPP>SB le informé a Claudia Iranzo que el equipo no puede ser arreglado. ~07-01-16 16:29 NPP>NPP el RID tiene quemada la placa y estamos viendo si hay repuestos o si se hace reparacion local, le informé esto a Gustavo Lopez. ~21-12-15 09:47 NPP>NPP Llegó al taller: RID-6A - 272050KG ~14-12-15 08:32 NPP>HV Pablo lo revisó y les pidió que lo manden al taller. ~11-12-15 10:10 NPP>NPP hoy está Pablo Estela en el INTI, le pedí que si puede pasar lo revise. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 8504c19e-6a5a-4a4d-9440-433dc410d8b5
15876 | 49626 | 117 | 2015-12-14 10:01 | 117 | 1 | 2015-12-14 10:01 | 2016-01-06 08:58 | que llegue electrodo nuevo |  | 7379a672-a9da-4d3d-af3f-2b66c38e0e42 | 49626 | 2015-12-01 11:31 | 117 |  | 2 | 2 | 3927 | 2013 | 15630 |  |  |  | 152 | 2016-01-15 14:10 | 74 | 2015-12-01 11:31 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: ISENO31811 151142997001 | Se realizo revisión de pendiente con estandares de 1, 10, 100 y 1000 ppm, con resultados satisfacctorios de pendiente y respuesta. |  |  | FALSE | ~15-01-16 14:05 NPP>HV remito id 29399 ~15-01-16 12:31 FEB>HV Ya se probó y funciona bien. Está en condiciones para entregarla al cliente. ~08-01-16 09:58 JM >HV Para probarlo necesitamos las soluciones estandar y buffer de hach o tenemos que conseguirlos y prapararlos nosotros lo que nos va demandar bastante tiempo.no se puede probar tan rapidamente como un electrodo de ph. ~06-01-16 08:59 DC >HV el electrodo ya llego, le dije al cliente que tenemos que probarlo ~10-12-15 08:21 NPP>NPP llamó Alejandra, le comenté que el reclamo está hecho y que tenemos que esperar a que llegue. ~04-12-15 16:20 FEB>HV Hice el reclamo en garantia y pese a que para Hach esta ya expiró, reconoció la garantia. ~04-12-15 09:13 NL >NPP El electrodo no funciona, baja sensibilidad, Fabio va a hacer el reclamo a Hach. ~02-12-15 08:18 NPP>NPP llamó Alejandra Fernandez necesita saber cómo seguimos, tiene mucho trabajo atrasado: alejandra.f@lati.com.ar |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 55a83e84-ac92-4b2b-bb97-a70a142062e8
15897 | 49695 | 117 | 2015-12-21 10:28 | 117 | 1 | 2015-12-21 10:29 | 2016-01-04 16:49 | QUE LLEGUE AL TALLER |  | d20a014e-8fc0-4e23-b1be-7b9df85e31fb | 49695 | 2015-12-11 16:28 | 117 |  | 5 | 2 | 4503 | 10416 | 32390 |  | 12413 |  | 152 | 2015-12-11 16:32 | 152 | 2015-12-18 09:17 |  |  | HQ-440D: dejó de funcionar uno de los sensores. Equipo en GARANTIA | Se detectó sonda muy deteriorada con un color celeste en la camara del electrolito. Se limpio y se colocó electrolito nuevo pero la sonda no responde. Se consulto a Hach y respondio que sucede por contaminación y no se puede reconocer la garantia. |  |  | FALSE | ~05-01-16 09:17 NPP>NPP LLEGÓ AL TALLER: Electrodo - 15002167 ~18-12-15 10:06 FEB>HV Hable con el usuario. Según él no tuvo problemas durante aproximadamente un mes. Despues empezó a medir mal en el rango alto y si bien calibra sigue sin medir bien. Dice que observó la formación de un color azulado dentro del electrodo rellenable, le cambió el relleno y se lo envio a la gente encargada de los equipos que limpio el electrodo pero la falla persiste. Le dije que envie la sonda a taller. ~16-12-15 11:20 DC >HV llamo nuevamente Juan (me dejo un Celular para que hablemos con el usuario directamente (0358-154365142) - Luis Miralles ~11-12-15 16:33 NPP>NPP quien llamó es Juan Ortega (es de compras) ~11-12-15 16:33 NPP>NPP Le pedí a Fabio que se comunique con ellos. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 81d3b3da-754e-4b79-8a17-f6f41adecd4a
15903 | 49766 | 126 | 2015-12-22 12:21 | 126 | 1 | 2015-12-22 12:21 |  | CI/ que retiren |  | 035632be-2ea6-4997-923a-733a32aa4566 | 49766 | 2015-12-22 12:20 | 126 | 2015-12-22 12:18 | 4 | 2 | 4632 | 11960 | 7598 |  |  |  | 31 | 2015-12-23 10:32 | 126 | 2015-12-28 10:03 |  |  | equipo pago |  |  |  | FALSE | ~31-03-16 14:40 NPP>HV Rta. de Burchi: "No creo q de acuerdo a ciertos arreglos en planta podamos retirar los equipos en dicha fecha. Favor ir coordinando para mas adelante." Le dije que cuando retiren los equipos + confirmen CI recoordinamos fecha. ~31-03-16 11:40 NPP>HV le mandé mail a Burchi con fecha + pedido de retiro de equipos. ~31-03-16 10:24 HV >NPP Combinar ma 05/04. ~29-03-16 14:51 ACS>NPP Fray Cayetano Rodriguez 4074 (casi Paraná) Villa Adelina Pdo.de Vicente Lopez, Contactos Sr Carlos Lalanne 4967 7975 / Dr Juan Burchi 15 4401 2754 ~29-03-16 09:12 ACS>NPP Burchi, tiene que pasar dirección en Villa Adelina. ~23-03-16 11:03 ACS>NPP mail a Lalanne x novedades, aguardamos respuesta ~30-12-15 10:56 ACS>NPP mail: Por razones estrictamente vacacional lo retiramos en el mes de febrero de acuerdo a lo conversado con Andrés en el momento del pago, además esto lo manifestamos en virtud de llevar la electricidad correspondiente a sector donde va estar ubicado el h.p.l.c de acuerdo por las normas por ustedes. Carlos Lalanne ~30-12-15 10:30 ACS>NPP balanza lista , falta anotar n/s ~23-12-15 11:44 ACS>NPP Según Velia tiene q retirar cliente. Falta que armen el sector de control de calidad con su responsable. Luego pedirán instalación. ~22-12-15 12:46 ACS>NPP Tenemos q ver con Velia si se entrega e instala lo que hay de stock ~22-12-15 12:42 ACS>NPP Enviar CI, gracias! |  |  | A |  | FALSE | 26672 |  | FALSE | 541c93fa-0825-4607-b3ac-c840f7cee2f1
15904 | 49765 | 117 | 2015-12-22 14:18 | 126 | 1 | 2015-12-22 14:18 |  | CI/ que retiren |  | 3b7e1b4a-750e-47f5-9118-0a942b5a06f8 | 49765 | 2015-12-22 12:18 | 126 |  | 4 | 2 | 4632 | 11960 | 7598 |  |  |  | 43 | 2016-03-31 10:27 | 117 | 2015-12-22 14:18 |  |  | equipo pago |  |  |  | FALSE | ~31-03-16 14:40 NPP>HV Rta. de Burchi: "No creo q de acuerdo a ciertos arreglos en planta podamos retirar los equipos en dicha fecha. Favor ir coordinando para mas adelante." Le dije que cuando retiren los equipos + confirmen CI recoordinamos fecha. ~31-03-16 11:40 NPP>HV le mandé mail a Burchi con fecha + pedido de retiro de equipos. ~29-03-16 14:52 ACS>NPP Coordinar fecha para visitar cliente y definir si están correctas las CI. Velia ~29-03-16 14:50 ACS>NPP Fray Cayetano Rodriguez 4074 (casi Paraná) Villa Adelina Pdo.de Vicente Lopez, Contactos Sr Carlos Lalanne 4967 7975 / Dr Juan Burchi 15 4401 2754 ~29-03-16 09:12 ACS>NPP Burchi, tiene que pasar dirección en Villa Adelina. Solicita que pase un ingeniero a chequear las CI. visto con Velia ~23-03-16 11:03 ACS>NPP mail a Lalanne x novedades, aguardamos respuesta ~23-03-16 10:58 ACS>NPP Llegó la caja reservorio ~30-12-15 10:56 ACS>NPP mail: Por razones estrictamente vacacional lo retiramos en el mes de febrero de acuerdo a lo conversado con Andrés en el momento del pago, además esto lo manifestamos en virtud de llevar la electricidad correspondiente a sector donde va estar ubicado el h.p.l.c de acuerdo por las normas por ustedes. Carlos Lalanne ~30-12-15 10:43 ACS>ACS pendiente entrega 228-45041-91 caja reservorio ~23-12-15 11:44 ACS>NPP Según Velia tiene q retirar cliente, luego aunque falta la caja se instalará igual. Falta que armen el sector de control de calidad con su responsabe ~22-12-15 14:18 NPP>NPP CI enviadas a Dr. Carlos Alberto Lalanne. ~22-12-15 12:20 ACS>NPP viene en a PO-2353 ~22-12-15 12:19 ACS>NPP enviar CI. ~22-12-15 12:19 ACS>NPP Falta que llegue la caja reservorio. |  |  | A |  | FALSE | 26672 |  | FALSE | a2f4875d-55c9-4329-a168-2be5509d2638
15915 | 49767 | 126 | 2015-12-23 11:42 | 126 | 1 | 2015-12-23 11:43 |  | CI/ que retiren |  | 8a7715b3-e0a3-4b07-87cc-a6c7a1d62e8f | 49767 | 2015-12-22 12:45 | 126 | 2015-12-22 12:18 | 4 | 2 | 4632 | 11960 | 7598 |  |  |  | 200 | 2016-03-31 10:25 | 126 | 2015-12-28 10:03 |  |  | equipo pago |  |  |  | FALSE | ~31-03-16 14:41 NPP>HV Rta. de Burchi: "No creo q de acuerdo a ciertos arreglos en planta podamos retirar los equipos en dicha fecha. Favor ir coordinando para mas adelante." Le dije que cuando retiren los equipos + confirmen CI recoordinamos fecha. ~31-03-16 11:40 NPP>HV le mandé mail a Burchi con fecha + pedido de retiro de equipos. ~31-03-16 10:26 HV >NPP Combinar ju 07/04. ~29-03-16 14:51 ACS>NPP Fray Cayetano Rodriguez 4074 (casi Paraná) Villa Adelina Pdo.de Vicente Lopez, Contactos Sr Carlos Lalanne 4967 7975 / Dr Juan Burchi 15 4401 2754 ~29-03-16 09:12 ACS>NPP Burchi, tiene que pasar dirección en Villa Adelina. ~23-03-16 11:04 ACS>NPP mail a Lalanne x novedades, aguardamos respuesta ~30-12-15 10:56 ACS>NPP mail: Por razones estrictamente vacacional lo retiramos en el mes de febrero de acuerdo a lo conversado con Andrés en el momento del pago, además esto lo manifestamos en virtud de llevar la electricidad correspondiente a sector donde va estar ubicado el h.p.l.c de acuerdo por las normas por ustedes. Carlos Lalanne ~23-12-15 11:44 ACS>NPP Según Velia tiene q retirar cliente. Falta que armen el sector de control de calidad con su responsable. Luego pedirán instalación. ~22-12-15 12:46 ACS>NPP Tenemos q ver con Velia si se entrega e instala lo que hay de stock ~22-12-15 12:45 ACS>NPP enviar CI |  |  | A |  | FALSE | 26672 |  | FALSE | aff6d3a0-14f5-4532-a29d-a3c40350c1b5
15923 | 49809 | 126 | 2015-12-28 14:58 | 126 | 1 | 2015-12-28 14:59 | 2016-06-03 11:15 | CI / Pagos que avise contable |  | f2c78d6d-882c-4271-961d-097acd257d00 | 49809 | 2015-12-28 14:56 | 126 |  | 4 | 2 | 349 | 921 | 16142 |  |  |  | 101 | 2015-12-28 15:14 | 126 | 2015-12-28 16:15 |  |  | Entregar con remito ID 29307 Retiraron 04/07 |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 09:01 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:12 HV >ACR Combinar vi 07/04. ~20-03-17 10:46 DC >HV Llamo Marina, tendria que ser a partir del dia 03/04 ~20-03-17 10:16 MHS>HV hable con Marina, quedo en llamarme hoy y confirmarme. ~17-03-17 12:07 HV >MHS Combinar ju 23/03. ~17-03-17 08:38 MHS>HV confirman las CI, fijar fecha. ~15-03-17 14:52 MHS>SM ART: Fabian Pereira (dpereira@biomas.net) ~13-03-17 15:12 ACS>MHS reenvie ci ~16-11-16 09:37 ACS>ACR mail de Marina: El tema es que aún no hemos encontrado el momento de acondicionar el área para poder hacer la instalación. ~15-11-16 16:33 ACS>ACR les mandé mail mencionando q a la fecha no solicitaron instalación ~09-06-16 13:01 ACS>NPP solicité que retire cliente ~09-06-16 12:59 ACS>NPP Marina está haciendo consultas, le derivé el mail a Javi. G. ~03-06-16 11:17 ACS>NPP mail para q confirmen CI ~03-06-16 11:16 ACS>NPP PAGARON ~09-05-16 16:42 ACS>NPP oc completa ~09-05-16 16:42 ACS>NPP Esperar ok de contable para entregar e instalar ~04-02-16 16:50 ACS>NPP Cuando tengamos fecha enviar facturas, deben preparar pago para el momento de la entrega. ~19-01-16 11:49 ACS>NPP CI enviadas nuevamente ~19-01-16 11:17 ACS>NPP los equipos son para sector producción ~19-01-16 10:44 ACS>NPP mail consultando si podemos ir poniendo fecha. ~29-12-15 16:23 ACS>NPP se les deberá QS-108 ~28-12-15 15:15 ACS>NPP horario de entrega: de 9 a 15 hs ~28-12-15 15:02 ACS>NPP Naty ni bien pongan fecha, favor avisame porque tenemos que enviar la factura al momento de la entrega, gracias! ~28-12-15 14:58 ACS>NPP Se enviaron CI ~28-12-15 14:57 ACS>NPP Pendiente de entrega 1 204-23118-01 Portacelda Rect largas 100mm 2 celdas |  |  | A |  | FALSE | 26511 |  | FALSE | 766ab6b4-457d-4b08-9e14-5132a0e58286
15924 | 49810 | 126 | 2015-12-28 14:59 | 126 | 1 | 2015-12-28 14:59 | 2016-06-03 11:15 | CI / Pagos que avise contable |  | c2b12201-a384-412a-a06b-6fa06840040c | 49810 | 2015-12-28 14:58 | 126 | 2015-12-28 14:56 | 4 | 2 | 349 | 921 | 16142 |  |  |  | 101 | 2015-12-28 15:14 | 126 | 2015-12-28 16:14 |  |  | Entregar con remito ID 29310 Retiraron 04/07 |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 09:01 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:12 HV >ACR Combinar vi 07/04. ~20-03-17 10:46 DC >HV Llamo Marina, tendria que ser a partir del dia 03/04 ~20-03-17 10:16 MHS>HV hable con Marina, quedo en llamarme hoy y confirmarme. ~17-03-17 12:07 HV >MHS Combinar ju 23/03. ~17-03-17 08:38 MHS>HV confirman las CI, fijar fecha. ~15-03-17 14:53 MHS>SM ART: Fabian Pereira (dpereira@biomas.net) ~13-03-17 15:13 ACS>MHS reenvie ci ~16-11-16 09:36 ACS>ACR mail de Marina: El tema es que aún no hemos encontrado el momento de acondicionar el área para poder hacer la instalación. ~15-11-16 16:32 ACS>ACR les mandé mail mencionando q a la fecha no solicitaron instalación ~09-06-16 13:01 ACS>NPP solicité que retire cliente ~09-06-16 12:59 ACS>NPP Marina está haciendo consultas, le derivé el mail a Javi. G. ~03-06-16 11:18 ACS>NPP mail para q confirmen CI ~03-06-16 11:15 ACS>NPP PAGARON ~09-05-16 16:42 ACS>NPP oc completa ~09-05-16 16:42 ACS>NPP Esperar ok de contable para entregar e instalar ~04-02-16 16:50 ACS>NPP Cuando tengamos fecha enviar facturas, deben preparar pago para el momento de la entrega. ~19-01-16 11:49 ACS>NPP CI enviadas nuevamente ~19-01-16 11:18 ACS>NPP Equipo para sector producción ~19-01-16 10:44 ACS>NPP mail consultando si podemos ir poniendo fecha. ~29-12-15 16:23 ACS>NPP se les deberá QS-108 ~28-12-15 15:15 ACS>NPP horario de entrega: de 9 a 15 hs ~28-12-15 15:02 ACS>NPP Naty ni bien pongan fecha, favor avisame porque tenemos que enviar la factura al momento de la entrega, gracias! ~28-12-15 14:58 ACS>NPP Se enviaron CI ~28-12-15 14:58 ACS>NPP Pendiente de entrega 1 204-23118-01 Portacelda Rect largas 100mm 2 celdas |  |  | A |  | FALSE | 26511 |  | FALSE | afaf1cd8-1a8a-49d9-8a11-4274851a96bc
15942 | 49826 | 126 | 2015-12-30 10:27 | 126 | 1 | 2015-12-30 10:27 |  | CI/ que retiren |  | 0c031896-dce4-400e-9a03-f7ba51ab7405 | 49826 | 2015-12-30 10:26 | 126 | 2015-12-22 12:18 | 4 | 2 | 4632 | 11960 | 7598 |  |  |  | 31 | 2016-03-31 09:44 | 126 | 2016-01-04 09:08 |  |  | equipo pago |  |  |  | FALSE | ~31-03-16 14:41 NPP>HV Rta. de Burchi: "No creo q de acuerdo a ciertos arreglos en planta podamos retirar los equipos en dicha fecha. Favor ir coordinando para mas adelante." Le dije que cuando retiren los equipos + confirmen CI recoordinamos fecha. ~31-03-16 11:41 NPP>HV le mandé mail a Burchi con fecha + pedido de retiro de equipos. ~31-03-16 10:25 HV >NPP Combinar ma 05/04. ~29-03-16 14:51 ACS>NPP Fray Cayetano Rodriguez 4074 (casi Paraná) Villa Adelina Pdo.de Vicente Lopez, Contactos Sr Carlos Lalanne 4967 7975 / Dr Juan Burchi 15 4401 2754 ~29-03-16 09:12 ACS>NPP Burchi, tiene que pasar dirección en Villa Adelina. ~23-03-16 11:04 ACS>NPP mail a Lalanne x novedades, aguardamos respuesta ~30-12-15 10:56 ACS>NPP mail: Por razones estrictamente vacacional lo retiramos en el mes de febrero de acuerdo a lo conversado con Andrés en el momento del pago, además esto lo manifestamos en virtud de llevar la electricidad correspondiente a sector donde va estar ubicado el h.p.l.c de acuerdo por las normas por ustedes. Carlos Lalanne ~30-12-15 10:31 ACS>NPP balanza lista , falta anotar n/s ~30-12-15 10:27 ACS>NPP enviar CI ~30-12-15 10:27 ACS>NPP Según Velia tiene q retirar cliente. Falta que armen el sector de control de calidad con su responsable. Luego pedirán instalación. |  |  | A |  | FALSE | 26672 |  | FALSE | 335a4f84-3cd2-48ea-8405-b780b6ccc0be
16021 | 49328 | 117 | 2016-01-20 11:41 | 117 | 3 | 2016-01-20 11:41 |  | que lleguen repuestos |  | 41d1643d-2240-4f0c-986f-141b4673f21c | 49328 | 2015-10-30 08:34 | 67 |  | 2 | 2 | 1220 | 10336 | 30568 |  | 12472 |  | 152 | 2016-01-20 16:17 | 117 | 2015-10-30 12:28 |  |  | BOD TRAK: deben enviarlo para reparacion, los repuestos ya llegaron | Se realizó limpieza general interna y externa, control de hardware y calibración de todos los canales de lectura. Se reemplazaron tapas y tuberias. Faltan repuestos para reemplazar y colocar. Se entrega el equipo calibrado con faltante de tapa, arandela y stem del canal 6. Se entrega al cliente a la espera de la llegada de material para culminar la reparación a fin de asegurar el buen funcionamiento de los 6 canales. |  | 59205 | FALSE | ~05-02-16 16:36 FEB>NPP Lo llame porque consultó porque no podia usar uno de los canales pero no atienden el teléfono. Intenté desde el dia 3 al 5 sin exito. ~20-01-16 11:41 NPP>HV Le dije a Sebastian que el diagnostico del equipo indicó el cambio de ciertos repuestos, que son los cotizados. Pero que, al probarlos resultó que faltaban cambiar mas repuestos. Le propuse que retire el equipo como está (se puede usar de manera limitada) y cuando llegan los reps que faltan lo vuelven a mandar. ~04-01-16 15:51 NPP>HV pedimos mal los repuestos, tendriamos que esperar la llegada de los correctos. Aguardo ok de andres para informarle al cliente. ~02-12-15 14:58 NPP>HV llegó al taller: BOD trak - 02078006 ~30-10-15 12:28 NPP>HV le mandé mail a Panero para que manden el equipo. ~30-10-15 08:36 DC >NPP tienen que mandar el equipo |  |  | R |  | TRUE | 23843 |  | FALSE | 00899794-e636-42c6-b57f-60ee0ad39dcc
16050 | 50071 | 161 | 2016-01-27 15:10 | 161 | 1 | 2016-01-27 15:10 | 2016-02-03 14:03 | van a enviar el equipo al taller |  | 3b53aacb-ced8-488b-a865-fbced438f0bc | 50071 | 2016-01-27 15:07 | 161 |  | 2 | 2 | 8 | 184 | 32429 |  |  |  | 57 | 2016-02-03 14:04 | 137 | 2016-02-03 14:04 |  |  | llamo Sr. Sebastián Gómez tienen dos Raman identificados como CQ196 y CQ195 Ambos tienen problemas con la conección no pueden transferir los datos. Piensa que puede ser los pines o los cables. Van a enviar los equipos al taller. |  |  |  | FALSE | ~24-02-16 09:07 ASP>HV No podemos seguir con el servicio hasta tener las contraseñas de administrador cambiadas por el cliente. Ya se las hemos solicitado via mail y hemos intentado comunicarnos telefonicamente. ~03-02-16 14:04 NPP>NPP LLEGÓ AL TALLER: Truscan - TS1419 ~27-01-16 15:11 VSM>NL Sr. Sebastián Gómez dijo que mañana van a enviar los equipos |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | cb644601-2d9a-4d57-80ff-0a6253d073be
16062 | 46702 | 126 | 2016-01-29 15:11 | 126 | 1 | 2016-01-29 15:11 | 2016-02-12 15:15 | Que paguen ND |  | c1c2ea81-a569-4cda-8fa8-d508c8f57fbd | 46702 | 2015-02-03 09:39 | 126 |  | 4 | 2 | 4370 | 10130 | 24379 |  |  |  | 95 | 2016-02-17 09:16 | 117 | 2015-02-09 16:30 |  |  | en poder del cliente Son tres partes para instalar: Nº 46703 GC-2010AF PLUS * DETECTOR FID / Nº 46702 Accesorios GC y Nº 46704 Generador de Hidrógeno + Automuestreador p/ análisis x Head Space |  | 59952 |  | FALSE | ~19-02-16 10:22 NPP>SB SUSPENDIDO: no tienen las CI aun, piden presup por V/E. ~18-02-16 12:23 NPP>SB le mandé mail a Lorena Rossini con pedido de reserva hotel y comidas. ~17-02-16 09:16 SB >NPP combinar 15 al 17 de marzo, va tito en auto. ~16-02-16 10:21 NPP>NPP COORDINAR FECHA - Recreo - Sta. Fe. ~12-02-16 15:16 MB >NPP Naty ya pagaron ND pls poner fecha gracias ~29-01-16 15:11 ACS>NPP Deben ND, esperamos el OK de contable para activar partes! ~29-01-16 14:10 ACS>NPP pagaron deuda! ~09-02-15 16:30 NPP>HV SUSPENDIDO: "Lamentablemente no podemos confirmar la instalación del equipo correspondiente a la Orden de Compra citada en la fecha que se propone. Nos pondremos en contacto cuando tengamos disponibles nuestras instalaciones." ~05-02-15 11:20 ACS>NPP No incluye V+E para la instalación ~03-02-15 10:01 ACS>NPP Enviar CI, Gracias ~03-02-15 10:00 ACS>NPP Contactos: Dr Mariano Cristaldi/ Lorena Rossini |  |  | A |  | FALSE | 21755 |  | FALSE | 998a9f24-080d-42f1-a3f1-c55bce661f2f
16063 | 46703 | 126 | 2016-01-29 15:11 | 126 | 1 | 2016-01-29 15:11 | 2016-02-12 15:17 | Que paguen ND |  | 1d15cfd9-7782-41ad-89e5-6dcb9664607d | 46703 | 2015-02-03 09:40 | 126 |  | 4 | 2 | 4370 | 10130 | 24379 |  |  |  | 95 | 2016-02-17 09:16 | 117 | 2015-02-09 16:30 |  |  | En poder del cliente Son tres partes para instalar: Nº 46703 GC-2010AF PLUS * DETECTOR FID / Nº 46702 Accesorios GC y Nº 46704 Generador de Hidrógeno + Automuestreador p/ análisis x Head Space |  |  |  | FALSE | ~19-02-16 10:41 NPP>SB SUSPENDIDO: no tienen las CI aun, piden presup por V/E. ~18-02-16 12:23 NPP>SB le mandé mail a Lorena Rossini con pedido de reserva hotel y comidas. ~17-02-16 09:16 SB >NPP combinar 15 al 17 de marzo, va tito en auto. ~29-01-16 15:11 ACS>NPP Deben ND, esperamos el OK de contable para activar partes! ~29-01-16 14:10 ACS>NPP pagaron deuda! ~09-02-15 16:30 NPP>HV SUSPENDIDO: "Lamentablemente no podemos confirmar la instalación del equipo correspondiente a la Orden de Compra citada en la fecha que se propone. Nos pondremos en contacto cuando tengamos disponibles nuestras instalaciones." ~05-02-15 11:20 ACS>NPP No incluye V+E para la instalación ~04-02-15 16:32 ACS>NPP Enviar CI ~03-02-15 10:00 ACS>NPP Contactos: Dr Mariano Cristaldi/ Lorena Rossini |  |  | A |  | FALSE | 21607 |  | FALSE | 73ebc783-8991-442f-aa97-7c2eec023238
16083 | 49996 | 33 | 2016-02-04 11:08 | 117 | 1 | 2016-02-02 16:08 |  | CI |  | d38edf78-3baa-4e26-83ec-7344bf65ed61 | 49996 | 2016-01-19 15:51 | 126 | 2015-04-20 15:34 | 4 | 2 | 4103 | 11551 | 27141 |  |  |  | 68 | 2016-01-20 10:46 | 117 | 2016-02-04 11:08 |  |  | Llevar con remito ID 29419 v+e a cargo de Jenck SALTA |  |  |  | FALSE | ~05-04-16 16:51 ACS>NPP mail a Leonor/Javier que confirmen CI para instalar ~02-02-16 15:29 NPP>HV le mandé mail a Leonor Barrenechea para que nos avise cuando tengan las CI. ~28-01-16 11:27 NPP>HV no atienden los tels.- ~20-01-16 11:22 HV >NPP Ya tiene CI? ~19-01-16 16:43 ACS>NPP Coordinar con Javier, fecha disponible. Gracias! ~19-01-16 16:42 ACS>NPP Le envié mail a Javier T. mencionando que diponemos el ATR definitivo y que deberán devolver el otro ATR instalado s/ parte 47378. ~19-01-16 16:31 ACS>NPP Se aprovecha el viaje para hacer dos partes 49296 y 49996 ~19-01-16 15:55 ACS>NPP El ingeniero debe entregar e intalar el ATR definitivo y traer en devolución l 1 ATR N/P 208-97240-91 que tienen instalado. |  |  | A |  | FALSE | 23115 |  | FALSE | 76441134-997a-4393-831d-e7a2713d4084
16123 | 50222 | 117 | 2016-02-19 09:12 | 117 | 1 | 2016-02-19 09:12 | 2016-02-23 10:23 | LLEGADA EQUIPO |  | ef1e9b4c-9438-46b2-bb48-bc7bf954806f | 50222 | 2016-02-16 15:25 | 117 |  | 2 | 2 | 12 | 6175 | 15528 | 508 | 8026 |  | 57 | 2016-04-06 10:21 | 117 | 2016-02-16 15:26 |  |  | HPLC#17/ LC-20AT: mandaran el modulo al taller para reparacion de placa. Ver CM 50109 | Se detecta dañado el circuito de alimentación de la bomba lavadora de sellos y se repara el mismo. Se comprueba el correcto funcionamiento de la bomba. Se comprueba estabilidad de presión de la bomba. Se comprueba el correcto funcionamiento general del equipo. Concluido AC |  |  | FALSE |  |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 59e9d997-390d-467a-ac10-29fa490253d9
16128 | 46702 | 117 | 2016-02-19 10:23 | 117 | 1 | 2016-02-19 10:23 |  | CI |  | e6e1b173-4ea9-4cab-ab27-0fb8aa000712 | 46702 | 2015-02-03 09:39 | 126 |  | 4 | 2 | 4370 | 10130 | 24379 |  |  |  | 95 | 2016-02-17 09:16 | 117 | 2015-02-09 16:30 |  |  | en poder del cliente Son tres partes para instalar: Nº 46703 GC-2010AF PLUS * DETECTOR FID / Nº 46702 Accesorios GC y Nº 46704 Generador de Hidrógeno + Automuestreador p/ análisis x Head Space |  | 59952 |  | FALSE | ~19-02-16 10:22 NPP>SB SUSPENDIDO: no tienen las CI aun, piden presup por V/E. ~18-02-16 12:23 NPP>SB le mandé mail a Lorena Rossini con pedido de reserva hotel y comidas. ~17-02-16 09:16 SB >NPP combinar 15 al 17 de marzo, va tito en auto. ~16-02-16 10:21 NPP>NPP COORDINAR FECHA - Recreo - Sta. Fe. ~12-02-16 15:16 MB >NPP Naty ya pagaron ND pls poner fecha gracias ~29-01-16 15:11 ACS>NPP Deben ND, esperamos el OK de contable para activar partes! ~29-01-16 14:10 ACS>NPP pagaron deuda! ~09-02-15 16:30 NPP>HV SUSPENDIDO: "Lamentablemente no podemos confirmar la instalación del equipo correspondiente a la Orden de Compra citada en la fecha que se propone. Nos pondremos en contacto cuando tengamos disponibles nuestras instalaciones." ~05-02-15 11:20 ACS>NPP No incluye V+E para la instalación ~03-02-15 10:01 ACS>NPP Enviar CI, Gracias ~03-02-15 10:00 ACS>NPP Contactos: Dr Mariano Cristaldi/ Lorena Rossini |  |  | A |  | FALSE | 21755 |  | FALSE | 998a9f24-080d-42f1-a3f1-c55bce661f2f
16131 | 46703 | 117 | 2016-02-19 10:41 | 117 | 1 | 2016-02-19 10:41 |  | CI |  | 9306bbd9-cbfc-4db8-9d25-faae2567f3da | 46703 | 2015-02-03 09:40 | 126 |  | 4 | 2 | 4370 | 10130 | 24379 |  |  |  | 95 | 2016-02-17 09:16 | 117 | 2015-02-09 16:30 |  |  | En poder del cliente Son tres partes para instalar: Nº 46703 GC-2010AF PLUS * DETECTOR FID / Nº 46702 Accesorios GC y Nº 46704 Generador de Hidrógeno + Automuestreador p/ análisis x Head Space |  |  |  | FALSE | ~19-02-16 10:41 NPP>SB SUSPENDIDO: no tienen las CI aun, piden presup por V/E. ~18-02-16 12:23 NPP>SB le mandé mail a Lorena Rossini con pedido de reserva hotel y comidas. ~17-02-16 09:16 SB >NPP combinar 15 al 17 de marzo, va tito en auto. ~29-01-16 15:11 ACS>NPP Deben ND, esperamos el OK de contable para activar partes! ~29-01-16 14:10 ACS>NPP pagaron deuda! ~09-02-15 16:30 NPP>HV SUSPENDIDO: "Lamentablemente no podemos confirmar la instalación del equipo correspondiente a la Orden de Compra citada en la fecha que se propone. Nos pondremos en contacto cuando tengamos disponibles nuestras instalaciones." ~05-02-15 11:20 ACS>NPP No incluye V+E para la instalación ~04-02-15 16:32 ACS>NPP Enviar CI ~03-02-15 10:00 ACS>NPP Contactos: Dr Mariano Cristaldi/ Lorena Rossini |  |  | A |  | FALSE | 21607 |  | FALSE | 73ebc783-8991-442f-aa97-7c2eec023238
16133 | 49680 | 117 | 2016-02-19 16:12 | 117 | 1 | 2016-02-19 16:12 |  | QUE RETIREN |  | 14467a05-c1c3-4ec6-a464-4cfdf8484e20 | 49680 | 2015-12-10 14:33 | 67 |  | 2 | 2 | 87 | 554 | 4145 |  | 3666 |  | 151 | 2015-12-14 08:32 | 151 | 2015-12-14 08:32 |  |  | RID-6A: salio humo durante una corrida, piden que por favor vayamos a verlo antes de ponerlo en funcionamiento nuevamente | Se detecta dañada la placa CPU. La misma no puede ser reparada y debe reemplazarse. Se realizó la consulta al fabricante y la placa CPU se encuentra discontinuada. El detector no puede ser reparado. Concluido AC |  |  | FALSE | ~18-02-16 16:43 NPP>SB le informé a Claudia Iranzo que el equipo no puede ser arreglado. ~07-01-16 16:29 NPP>NPP el RID tiene quemada la placa y estamos viendo si hay repuestos o si se hace reparacion local, le informé esto a Gustavo Lopez. ~21-12-15 09:47 NPP>NPP Llegó al taller: RID-6A - 272050KG ~14-12-15 08:32 NPP>HV Pablo lo revisó y les pidió que lo manden al taller. ~11-12-15 10:10 NPP>NPP hoy está Pablo Estela en el INTI, le pedí que si puede pasar lo revise. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 8504c19e-6a5a-4a4d-9440-433dc410d8b5
16144 | 50222 | 67 | 2016-02-23 10:24 | 67 | 1 | 2016-02-23 10:24 | 2016-02-23 12:50 | que retiren |  | f263fed7-eab9-4d65-9914-4cd1d69d0af4 | 50222 | 2016-02-16 15:25 | 117 |  | 2 | 2 | 12 | 6175 | 15528 | 508 | 8026 |  | 57 | 2016-04-06 10:21 | 117 | 2016-02-16 15:26 |  |  | HPLC#17/ LC-20AT: mandaran el modulo al taller para reparacion de placa. Ver CM 50109 | Se detecta dañado el circuito de alimentación de la bomba lavadora de sellos y se repara el mismo. Se comprueba el correcto funcionamiento de la bomba. Se comprueba estabilidad de presión de la bomba. Se comprueba el correcto funcionamiento general del equipo. Concluido AC |  |  | FALSE |  |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 59e9d997-390d-467a-ac10-29fa490253d9
16167 | 50348 | 192 | 2016-02-29 11:00 | 192 | 1 | 2016-02-29 11:00 | 2016-02-29 12:56 | confirmacion de SV |  | 2ea1a687-9261-4003-b906-ed163e1abb7d | 50348 | 2016-02-29 09:29 | 2 | 2015-12-09 10:45 | 4 | 2 | 2641 | 11492 | 31690 |  |  |  | 151 | 2016-02-29 10:09 | [8 empty] | FALSE | ~08-03-16 10:55 ACS>DC No pueden recibir a Pablo mañana. Pregunta si pueden confirmar fecha para el lunes 21-03. ~29-02-16 12:56 MHS>HV Confirmado con Juan M. Echarte <juanecharte@tecnonuclear.com> para Martes 1-3-16. A partir de las 10 am ~29-02-16 11:00 MHS>HV Lo llame a los telefonos fijo y a su celular, no contesto. Le mande Mail ~29-02-16 10:09 HV >MHS Combinar mañana. ~29-02-16 09:37 MB >HV 28-12-15 10:24 NPP>NPP Segun lo conversado con Juan Echarte quedamos en que mañana se instala el equipo con una PC que ellos tienen (que no es la optima) y cuando llegue el SPD+ U. gradiente pendiente de entrega, se pone la nueva PC+se hace la IQ/OQ/C y se refuerza la capacitacion ~29-02-16 09:35 MB >HV El ing que instale tiene que traer un SPD10Avp “a préstamo” con nuestro remito Nº 31046 o bien que le hagan uno de salida para transportarlo, gracias ~29-02-16 09:32 MB >HV Ya se puede terminar la instalación y quedó pendiente la IQ, OQ y Cert. |  |  | A |  | FALSE | 25946 |  | FALSE | 8758cd5b-eef6-4863-bb9c-a61176331d1f
16195 | 50304 | 67 | 2016-03-03 09:01 | 67 | 1 | 2016-03-03 09:01 | 2016-03-28 15:59 | MO+REP |  | 188d5204-0bb9-4573-91f7-0311b978a9bd | 50304 | 2016-02-23 15:43 | 192 |  | 2 | 2 | 2060 | 4302 | 22557 |  |  |  | 200 | 2016-02-29 11:22 | 129 | 2016-09-14 09:19 |  |  | Mail del cliente sobre espectrofotómetro Hach DR 3900: "El Display no enciende la iluminación, apenas se alcanza a ver el tono a grises. El equipo está funcionando y lo tenemos operativo en tareas de rutina". | El cliente retira el equipo sin reparar y lo traerá nuevamente cuando dispongamos del repuesto correspondiente. | 60222 | 60223 | FALSE | ~28-10-16 16:45 DB >ACR Agos, Hach siempre te da sorpresas: En la caja del display que vino para esta reparación dice que el display esta modificado de su version original y solo es compatible con los modelos de motherboard de la versión I en adelante. Conclusión: Nos dicen que se cambia motherboard y display juntos, o sea, una locura. Voy a hacer la consulta a Hach a ver como resolver esto. ~14-09-16 09:22 ACR>HV le envie mail pidiendo q traiga el equipo a taller ~12-09-16 10:34 DC >ACR Llego repuesto, deberian enviar el equipo para reemplazar el display ~03-03-16 09:01 DC >HV se cotizo rep + MO ~25-02-16 14:54 MHS>FEB Llamar antes de coordinar, capaz conviene que manden el equipo para acá |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | e7a71d52-12bd-4421-ad5d-130fffe139e8
16205 | 50444 | 126 | 2016-03-03 16:24 | 126 | 1 | 2016-03-03 16:24 | 2016-04-01 12:17 | Que confirmen CI |  | 81121d59-bbaa-4049-8dff-9470dd64898a | 50444 | 2016-03-03 16:10 | 126 | 2016-03-03 16:09 | 4 | 2 | 89 | 9881 | 13492 |  |  |  | 70 | 2016-04-01 12:17 | 117 | 2016-04-01 12:17 |  |  | entregar con remito ID 29624 lleva IQ/OQ/CERT |  |  |  | FALSE | ~01-04-16 12:18 NPP>HV Tort confirma las CI, vamos el martes 19-20/04. ~03-03-16 16:24 ACS>HV CI enviadas por Velia. Consulto vía mail si ya las reunen. |  |  | A |  | FALSE | 25978 |  | FALSE | 4d0e5179-cfb0-4b83-8a18-802263c83863
16230 | 50481 | 126 | 2016-03-07 15:17 | 126 | 1 | 2016-03-07 15:17 | 2016-03-14 11:41 | PAGO SALDO/ retiran con pago. |  | 78e808e9-6aaf-4190-add0-f4b9ef654d9a | 50481 | 2016-03-07 15:16 | 126 |  | 4 | 2 | 2641 | 5722 | 10320 |  |  |  | 99 | 2016-10-07 16:27 | 117 | 2016-03-30 14:48 |  |  | INSTALACION DE DETECTOR DE RADIACION GAMA leva IQ/OQ solamente el cliente ya tiene el equipo |  |  |  | FALSE | ~18-05-16 16:00 NPP>HV Confirmado con Natalia, vamos mañana. ~30-03-16 16:50 NPP>HV Me volvió a llamar Natalia pidiendo cambio de fecha para Mayo, confirmamos miercoles 4/mayo por la mañana. ~30-03-16 14:48 NPP>NPP Confirmado con Natalia, vamos el 6/04, le dije entre las 9.30 y las 10hs. ~22-03-16 12:38 HV >NPP Combinar ju 31/03. ~14-03-16 11:43 ACS>NPP activar instalación ~14-03-16 11:42 ACS>NPP Retiraron con el pago ~11-03-16 11:29 ACS>HV Ya están preguntando por la instalación. ~11-03-16 11:29 ACS>HV retirarán lunes o martes próx con el pago. ~07-03-16 15:17 ACS>HV La entrega depende de pagos ~07-03-16 15:17 ACS>HV ver si lleva CI |  |  | A |  | FALSE | 25196 |  | FALSE | a408c120-9317-41d8-8030-92504f12fe0c
16257 | 49847 | 126 | 2016-03-10 10:22 | 126 | 1 | 2016-03-10 10:22 |  | CI |  | 6f67f6cc-8080-4d53-807a-5dcc6086e5b3 | 49847 | 2016-01-04 16:55 | 126 |  | 4 | 2 | 4795 | 12016 | 32629 | [9 empty] | Incluye V+E para la instalación GCMS SHIMADZU LA RIOJA equipo en poder del cliente |  |  |  | FALSE | ~25-11-16 14:59 ACS>ACR vuelvo a enviar mail respecto a las CI ~29-06-16 12:43 ACS>NPP aún les falta la instalación de gases ~29-06-16 12:43 ACS>NPP El cliente consulta por la biblioteca xq no figura en el remito, chequear antes de instalar que esté. ~05-05-16 10:07 ACS>NPP consultando si ya reunen CI ~16-03-16 12:22 ACS>NPP Recibieron equipo. Fernando O. ~14-03-16 11:44 ACS>NPP El transporte retiró mercadería ~10-03-16 10:22 ACS>HV envié CI ~10-03-16 10:22 ACS>HV que informen recepción de equipo ~10-03-16 10:22 ACS>HV El transporte retirará merc. semana próx ~07-03-16 09:57 ACS>ACS se consulta dir de entrega de equipo y usuario a fernan_oliva@hotmail.com Fernando Oliva) ~01-03-16 12:36 MHS>HV *****~01-03-16 12:34 MHS>HV LIC. LUCIA ESPECHE responde el OK para las condiciones de instalacion**** COMENTARIO ANULADO, ES DE OTRO PARTE ~01-03-16 12:34 MHS>HV LIC. LUCIA ESPECHE responde el OK para las condiciones de instalacion ~04-02-16 09:18 ACS>NPP al momento no respondieron ~04-01-16 16:56 ACS>NPP Chequeando datos de usuario para enviar CI ~04-01-16 16:56 ACS>NPP El equipo vendrá en PO-2328 |  |  | A |  | FALSE | 25548 |  | FALSE | 9af4d1ac-1cf0-46b5-a4d8-bc5871904b70
16263 | 50521 | 126 | 2016-03-10 15:55 | 126 | 1 | 2016-03-10 15:55 | 2016-09-16 16:24 | CI |  | 6d79acc3-3b0b-4ab7-bae6-6274d672e35b | 50521 | 2016-03-10 15:53 | 126 |  | 4 | 2 | 190 | 767 | 23450 |  |  |  | 12 | 2016-09-22 12:56 | 126 | 2016-04-05 12:39 |  |  | recibieron equipo, le informaron a Ale A. OC CIF |  |  |  | TRUE | ~08-03-17 11:11 SB >HV le mande mail a alejandro para que nos pase los datos del cliente donde tenemos que instalar el GC que falta. ~21-02-17 12:15 ACR>HV falta la capacitación, solicitaron fecha, falta la instalación del GC de la OC 25411 no hay ni parte cargado, la idea es hacerlos juntos segun quiere sergio, a la espera de alguna novedad con respecto a la instalación ~11-10-16 08:20 SB >HV Instalado el HPLC + GC solo falta capacitar a los usuarios en el uso de los soft. ~03-10-16 12:45 SB >HV cambio de planes, no tienen algunas cosas. Lo dejamos para el miercoles 5/10, voy en auto. ~22-09-16 12:57 HV >ACR Cambio de planes. Lo hace Sergio la semana anterior. Combinar lu 03/10, y a continuación instala el HPLC 52016, regresando en ppio el mi 05. En auto. ~22-09-16 09:29 HV >ACR Combinar ma 11/10 con regreso mi 12. En auto. ~16-09-16 16:25 ACS>ACR Le confirmaron a Alejandro que ya está todo listo para instalar ~18-04-16 12:17 ACS>NPP Mail a Alejandro, hablé con Teodoro y estamos con problemas con la instalación de los gases porque todavía no nos enviaron los fondos para realizarla. En estos momentos estamos tramitando esos fondos, que esperamos recibir a la brevedad. En cuanto tenga novedades te escribo. Carina ~04-04-16 16:33 MB >NPP Los viáticos y estadía están a cargo de JENCK (AS) ~10-03-16 15:55 ACS>HV Alejandro se encargó de enviar CI ~10-03-16 15:54 ACS>HV mail a Alejandro A. Dentro de los datos te agradecería que nos incluyas los requerimientos en cuanto a la instalación de gases, estimación del consumo eléctrico, y requerimientos en cuanto a la PC (Windows, RAM, procesador), y cualquier otra cosa que creas necesaria aclararnos. Carina Delpiccolo |  |  | R |  | FALSE | 24175 |  | FALSE | 6986fb15-0927-42c7-b9fc-c0d999d96c39
16305 | 50577 | 126 | 2016-03-18 10:01 | 126 | 1 | 2016-03-18 10:01 | 2016-12-23 10:23 | Ale envió CI. |  | 2e669d25-8097-4d13-a65e-d4c056d08689 | 50577 | 2016-03-18 09:58 | 126 |  | 4 | 2 | 125 | 7854 | 21835 |  |  |  | 95 | 2016-03-21 11:38 | 126 | 2016-03-18 12:24 |  |  | Operación CIF. Equipo en poder cliente |  |  |  | FALSE | ~28-12-16 12:27 HV >ACR Tito habló con el cliente y le falta que le instalen el generador de hidrógeno y el tubo de aire. Llamará cuando tengan todo. ~23-12-16 11:03 ACR>HV confirmado las CI ~21-03-16 10:39 EM >HV Hablé con Ing Bolcato, le explique el tema de los gases, le voy a mandar un correo electrónico con todo escrito. La instalación esta muy verde, no tenía ni idea que iba a necesitar tubos de N2 y Aire. ~18-03-16 10:02 ACS>NPP Alejandro quiere que un ingeniero contacte a Bolcato x consultas respecto a las CI. ~18-03-16 10:00 ACS>NPP en la oc no figura la compra de la pc. Alejandro quedó en aclarar tema c/Leonardo B. ~18-03-16 10:00 ACS>NPP mail recepción Equipo a Ale Albornoz. Esta mañana acaban de entregarnos el GC-FID Shimatzu. Entonces estaría faltando la computadora, sabe en que situación esta? Ing. Leonardo Bolcato. Tel (0261) 4135010 ext. 1228 |  |  | A |  | FALSE | 24319 |  | FALSE | 90c8a470-0bca-45ff-a65a-8fa3b0a35978
16339 | 50304 | 67 | 2016-03-28 15:59 | 67 | 3 | 2016-03-28 15:59 | 2016-09-12 10:30 | Llegada del rep |  | 1ca43cdd-6c4b-4924-8b4b-e8d778eb18d2 | 50304 | 2016-02-23 15:43 | 192 |  | 2 | 2 | 2060 | 4302 | 22557 |  |  |  | 200 | 2016-02-29 11:22 | 129 | 2016-09-14 09:19 |  |  | Mail del cliente sobre espectrofotómetro Hach DR 3900: "El Display no enciende la iluminación, apenas se alcanza a ver el tono a grises. El equipo está funcionando y lo tenemos operativo en tareas de rutina". | El cliente retira el equipo sin reparar y lo traerá nuevamente cuando dispongamos del repuesto correspondiente. | 60222 | 60223 | FALSE | ~28-10-16 16:45 DB >ACR Agos, Hach siempre te da sorpresas: En la caja del display que vino para esta reparación dice que el display esta modificado de su version original y solo es compatible con los modelos de motherboard de la versión I en adelante. Conclusión: Nos dicen que se cambia motherboard y display juntos, o sea, una locura. Voy a hacer la consulta a Hach a ver como resolver esto. ~14-09-16 09:22 ACR>HV le envie mail pidiendo q traiga el equipo a taller ~12-09-16 10:34 DC >ACR Llego repuesto, deberian enviar el equipo para reemplazar el display ~03-03-16 09:01 DC >HV se cotizo rep + MO ~25-02-16 14:54 MHS>FEB Llamar antes de coordinar, capaz conviene que manden el equipo para acá |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | e7a71d52-12bd-4421-ad5d-130fffe139e8
16352 | 50641 | 117 | 2016-03-31 14:22 | 117 | 1 | 2016-03-31 14:22 |  | PC con W.7 |  | 2ca2d6ff-6574-46db-8bb1-2c595bdc4f79 | 50641 | 2016-03-29 09:26 | 192 |  | 2 | 2 | 35 | 100 | 24460 |  | 11175 |  | 65 | 2016-04-08 10:32 | 117 | 2016-03-31 14:22 |  |  | OC por el servicio de reinstalación de Software para un (1) GT-200win Mitsubishi. |  |  |  | FALSE | ~07-04-16 15:37 HV >NPP ok. ~07-04-16 11:26 NPP>NPP Se puede hacer mañana con el CM 50565? ~04-04-16 09:57 NPP>HV Mail de Jacinto: "El día Jueves 07 de abril me entregan la Notebook con el sistema operativo actualizado a Windows 7. Así que podemos programar la instalación para cualquier momento a partir del viernes ( 08/04). Aguardo los posibles fechas que tengan disponibles para coordinar la instalación." ~31-03-16 14:22 NPP>HV RECOORDINAR. Mail de Jacinto (hablaron con JM): "Debido a la confirmación de que el programa es solo compatible con Windows 7 o menor, voy a tener que postergar la instalación hasta que la pc esté en condiciones." ~31-03-16 12:36 NPP>HV PC destinada a la instalación del sistema tiene como sistema operativo Windows 10. Sabes si esto será un inconveniente? ~31-03-16 11:16 NPP>HV le mandé mail a Ignacio Jacinto con fecha. ~31-03-16 10:52 HV >NPP Combinar mañana por la tarde. |  |  | A |  | FALSE | 27783 |  | FALSE | 7ed56252-3da9-4b17-9f80-082825811be5
16356 | 50680 | 50 | 2016-04-01 14:35 | 50 | 1 | 2016-04-01 14:35 | 2016-07-19 11:24 | CI/ Retiren |  | 1ef5376e-2018-4735-972d-98517297fc74 | 50680 | 2016-04-01 14:33 | 50 |  | 4 | 2 | 4500 | 10412 | 30754 | [5 empty] | 117 | 2016-04-04 12:46 |  |  | Deben retirar Viaticos y Estadias a cargo del cliente NO lleva IQ,OQ y Cert |  |  |  | FALSE | ~19-07-16 11:23 EF >HV E-mail de Van Durme: Los materiales de las O/C. 4550001193 y 4550001195 fueron recibidos en su totalidad. ~29-06-16 12:35 EF >NPP Confirmado a Mario/Roberto/Daniel que pueden retirar. |  |  | A |  | FALSE | 26802 |  | FALSE | 8d5a1309-07c1-40ae-9bc9-e46201ab9356
16357 | 50681 | 50 | 2016-04-01 14:38 | 50 | 1 | 2016-04-01 14:38 | 2016-07-01 15:07 | CI/ Retiren |  | 47cd89a7-06cd-48e0-9aaa-606d26584f14 | 50681 | 2016-04-01 14:37 | 50 |  | 4 | 2 | 4500 | 10412 | 30754 | [5 empty] | 117 | 2016-04-04 12:45 |  |  | Deben retirar equipo Viaticos y Estadias a cargo del cliente NO lleva IQ,OQ y Cert |  |  |  | FALSE | ~19-07-16 11:24 EF >HV E-mail de Van Durme: Los materiales de las O/C. 4550001193 y 4550001195 fueron recibidos en su totalidad. ~01-07-16 15:09 EF >NL Retiraron ~01-07-16 15:07 EF >NL Dentro de una de las cajas de CEM esta el trafo para la bomba peristaltica MP-2000 del ICPE ~29-06-16 12:35 EF >NPP Confirmado a Mario/Roberto/Daniel que pueden retirar. |  |  | A |  | FALSE | 26788 |  | FALSE | bf9694f6-3f9f-4b42-b359-1ad9829ff467
16358 | 50682 | 50 | 2016-04-01 14:45 | 50 | 1 | 2016-04-01 14:46 | 2016-07-01 15:09 | CI/retiren |  | b2bc6f6b-0c4f-48e2-9378-3e61ee55e6bf | 50682 | 2016-04-01 14:45 | 50 |  | 4 | 2 | 4500 | 10412 | 30754 | [5 empty] | 117 | 2016-04-04 12:45 |  |  | Deben retirar Viaticos y estadias a cargo del cliente NO lleva IQ,OQ y Cert |  |  |  | FALSE | ~19-07-16 10:57 EF >HV E-mail de Van Durme: Los materiales de las O/C. 4550001193 y 4550001195 fueron recibidos en su totalidad. Respecto a su consulta sobre las condiciones de las instalaciones Agustín podrá responder. ~19-07-16 10:57 EF >HV Solicite confirmación de recepcion de equipos. ~01-07-16 15:09 EF >HV Retiraron ~01-07-16 15:09 EF >HV Dentro de una de las cajas de CEM esta el trafo para la bomba peristaltica MP-2000 del ICPE ~29-06-16 12:35 EF >NPP Confirmado a Mario/Roberto/Daniel que pueden retirar. ~29-06-16 11:28 EF >NPP Ya esta el equipo en JENCK ~01-04-16 14:54 EF >NPP El equipo esta llegando para Mayo |  |  | A |  | FALSE | 26771 |  | FALSE | 58faf8dd-631c-48fe-a170-a5cb6a4df6e2
16415 | 50777 | 126 | 2016-04-13 09:26 | 126 | 1 | 2016-11-14 09:30 | 2016-12-29 08:21 | Recepción Equipo |  | d5070ff2-7bae-4460-b102-046f5684004b | 50777 | 2016-04-13 09:24 | 126 |  | 4 | 2 | 679 | 5364 | 13067 |  |  |  | 68 | 2016-12-26 12:53 | 126 | 2016-12-26 12:53 |  |  | V+E para la instalación a cargo del cliente. |  | 68533 |  | FALSE | ~09-01-17 10:45 HV >HV Fue Ezequiel a ver el equipo viejo. No tienen lugar todavía para este. ~29-12-16 08:21 ACR>HV les llego el equipo ~26-12-16 16:30 ACS>ACR retiraron equipo ~26-12-16 10:56 ACS>ACR vendrá de La Sevillanita a retirar hoy x la tarde ~22-12-16 16:11 DC >ACR Llego OC por V+E, necesitan instalarlo lo antes que podamos ya que tienen el 5500 fuera de uso hasta la llegada de la bomba turbo ~16-11-16 14:55 ACS>ACR Agos, la gente de Citromax está coordinando con el transporte el retiro del equipo. ~14-11-16 11:27 ACS>ACR Agos, recién me dijo Andrés q ya tienen equipo similar no hace falta chequear CI, las cumplen. ~14-11-16 09:33 ACS>ACR Chequear con Dra. Norma Kamiya si reunen las CI. ~11-11-16 17:08 ACS>ACR hay q modificar el parte con los datos de la EEOC ~11-11-16 17:07 ACS>ACR Andrés autorizó la entrega sólo del SCIEX. El equipo se instalará en Obispo colombres. ~05-05-16 09:23 ACS>NPP sin novedes de cancelación las ND ~13-04-16 09:28 ACS>NPP Flete para envió de equipo a cargo de jenck ~13-04-16 09:26 ACS>NPP Para instalar deberán Notas de Débitos. Esperamos ok de contable. ~13-04-16 09:26 ACS>NPP Alejandro envió las CI ~13-04-16 09:25 ACS>NPP pendiente de entrega 1 columna ABSciex 805-20100, se reemplazará por 805-20101 que se estárá comprando en breve. |  |  | A |  | FALSE | 26549 |  | FALSE | 2afc9ddf-f619-4e93-826a-f5c064d0ef68
16420 | 50668 | 192 | 2016-04-15 11:49 | 192 | 1 | 2016-04-15 11:49 | 2016-08-08 10:20 | OC por REP / 150 días, sin stock |  | 4864f5df-078b-4402-8a3c-e1660438462b | 50668 | 2016-03-31 15:17 | 117 |  | 2 | 2 | 1242 | 5742 | 11131 |  |  |  | 57 | 2016-03-31 15:18 | 57 | 2016-03-31 15:17 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: GT-200 BRT G1B01601 | Se observa mal funcionamiento en la válvula selectora. Se detecta dañado el motor de la válvula y se reemplaza el mismo. Se realizan ajustes y se comprueba el correcto funcionamiento de los motores. Se comprueba el correcto funcionamiento del módulo. Concluido AC | 64750 | 61442 | FALSE | ~25-08-16 13:05 ACR>HV Pablo llamo y le envie un mail explicando la situación ~19-08-16 12:05 AC >HV El motor que llegó, no es el correcto. PP envió un mail, solicitando número de parte con foto (para que no haya equivocación) y mandaron otro motor. Pablo Picione, está haciendo el reclamo. ~08-08-16 10:22 MHS>ACR Cuando se entregue el equipo reparado, enviar tambien BOQUILLA que compraron en OC ID 27432. Equipo + Repuesto en el mismo viaje. ~05-04-16 12:16 PP >HV Estuve revisando el equipo. Tiene el motor del rotor dañado. No conseguí encontrar un motor similar de venta local. Le mando consulta a Mitsubishi por el mismo. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | a7e5699a-721d-47e2-b5fd-25139cb1fa41
16422 | 50806 | 117 | 2016-04-15 16:29 | 200 | 1 | 2016-04-15 16:29 | 2016-04-18 11:10 | NOVEDADES CLIENTE |  | 28d24629-dca7-468a-9dcc-de30f614858d | 50806 | 2016-04-15 15:57 | 117 |  | 5 | 2 | 1242 | 5742 | 11131 |  | 12570 |  | 200 | 2016-04-18 08:18 | 37 | 2016-04-15 16:04 |  |  | Mail de Caputo: "Tenemos problemas con los botones de medición del pHmetro, el mismo se rompió, me podes ayudar a entender el motivo? no tiene dos meses de uso!! " | Este equipo queda en Jenck, ya que al cliente le resulta más útil el HQ40. Lo hablé con Dario/Javier Wolonski y este equipo queda en taller para repuesto. |  |  | FALSE | ~27-05-16 10:29 NPP>HV El tema lo sigue Javier W. esperamos sus novedades. ~02-05-16 08:27 DB >NPP Natalia, ahora que no está Dario, ¿tenés idea como sigue esto de Aguas Danone? Gracias! DB ~21-04-16 08:31 DP >NPP Yo sigo el tema. ~21-04-16 08:31 NPP>NPP El cliente trajo su equipo al taller y se llevó, en prestamo, un HQ-40d. ~18-04-16 14:56 NPP>HV Dario me dijo que podemos darle un HQ-40d. Les preparo el remito a préstamo y cuando vengan a dejar el de ellos, le damos éste S/N 150700012967 / REMITO ID 29968. ~18-04-16 11:10 NPP>HV Hablé con Caputo, mandará el equipo al taller. Pregunta si tenemos otro para prestarle. Tenemos? ~15-04-16 16:29 NPP>HV Diego Braña se contactó con el cliente via mail. ~15-04-16 16:04 DP >HV El equipo se instalo este año y se esta destruyendo Por favor atender Esta en garantía Que lo llame alguien urgente |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | fdd2428c-9044-470f-903b-e81dbdf7c4e9
16447 | 50876 | 192 | 2016-04-22 10:52 | 192 | 1 | 2016-04-22 10:52 | 2016-04-29 11:20 | OC por MO y REP |  | 6c776ec1-ef4f-46da-9167-9d5d634c2925 | 50876 | 2016-04-22 09:58 | 117 |  | 2 | 2 | 970 | 1902 | 2256 | 1082 |  |  | 42 | 2016-05-04 09:32 | 70 | 2016-04-22 09:58 |  |  | HPLC: SIL-30AC muy errático en las inyecciones. |  | 61612 | 61613 | FALSE | ~29-04-16 11:27 MHS>MHS Llevar REMITO ID 30086 para colocar. ~29-04-16 11:21 MHS>MHS OCs recibidas, dar curso al MC. ~22-04-16 10:52 MHS>MHS cotizaciones enviadas ~22-04-16 10:18 NPP>NPP cotizar MO + 228-52139 ~22-04-16 09:59 NPP>NPP NO VAMOS SIN OC. ~22-04-16 09:59 NPP>HV Dice Adrian que: "tienen el rotor hecho pedazos. Está al 150% de su uso". |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | b3188572-c4b2-4103-bf69-75980a3fb828
16449 | 50882 | 65 | 2016-04-22 16:16 | 65 | 1 | 2016-04-22 16:16 | 2016-04-25 11:11 | Se esperan novedades |  | e5a749bf-728f-4a71-bf25-f49c547f9fbd | 50882 | 2016-04-22 11:41 | 161 |  | 4 | 2 | 263 | 3839 | 5471 |  |  |  | 65 | 2016-04-22 16:43 | 151 | 2016-04-22 16:43 |  |  | llamo la Lic. Liliana Figueroa quiere hablar con un tco para explicarle el servicio que necesita. Tienen dos HPLC y lo van a cambiar de lugar y quieren la instalación y el OQ. |  | 61796 |  | FALSE | ~18-01-17 07:08 PP >DC Diego, habría que cotizarles ésto. ~02-05-16 16:45 PP >HV IQ/OQ/MP+C. el equipo hace años que no se lo mantiene. ~02-05-16 11:54 NPP>PP Pablo, por favor avisanos qué servicio cotizamos, gracas. ~22-04-16 16:16 PP >HV Le envié mail. ~22-04-16 15:30 PP >HV Siguen sin atender ~22-04-16 12:01 PP >HV No responden al telefono. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | e205e86f-cfb6-4edb-891b-4005c04b58b9
16487 | 50321 | 192 | 2016-05-02 09:36 | 192 | 1 | 2016-05-02 09:36 |  | OC por MO |  | 2ea06799-77a5-4c9b-a8d2-5d8fc1f12236 | 50321 | 2016-02-24 12:29 | 192 |  | 2 | 2 | 186 | 6161 | 9274 | 862 |  |  | 57 | 2016-04-06 10:53 | 57 | 2016-04-06 10:53 |  |  | LLegó al taller UPS serie SUQ51213151387 del HPLC MS/MS |  | 61782 |  | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | b76de7e1-972f-4c92-99e5-b8a701b0f77f
16546 | 51082 | 2 | 2016-05-10 15:52 | 2 | 1 | 2016-05-10 15:52 | 2016-05-13 16:49 | Coordinar el envio |  | 7306cac9-b080-48d5-8e65-7878b9b26efb | 51082 | 2016-05-10 15:50 | 2 |  | 4 | 2 | 5126 | 12043 | 32726 |  |  |  | 2 | 2016-05-10 16:02 | 2 | 2016-05-10 16:03 | [6 empty] | FALSE | ~10-05-16 15:52 MB >NPP No se instala, N/Serie 150728001063.- cuando se vaya cerramos parte |  |  | R |  | FALSE | 28075 |  | FALSE | ce8aa5c4-8867-4ada-bb33-0aee4dd11bdc
16588 | 51240 | 2 | 2016-05-24 09:22 | 2 | 1 | 2016-05-24 09:22 | 2017-03-16 11:24 | Q retire transporte.- |  | 9a779e47-acf1-4cac-a1e1-4a0b1cf60884 | 51240 | 2016-05-24 09:21 | 2 |  | 4 | 2 | 1782 | 3609 | 24832 |  |  |  | 2 | 2016-05-24 10:49 | 2 | 2016-05-24 10:49 | [6 empty] | FALSE | ~24-05-16 10:49 NPP>MB Por favor, hacer el seguimiento del equipo y avisar cuándo se retira. Gracias. ~24-05-16 09:22 MB >NPP N/S 151228001159. Se abre a efectos de gtía cuando se vaya el equipo se cierra el parte.- |  |  | R |  | FALSE | 28463 |  | FALSE | 8f894a60-1e97-4a34-9a4f-12bd22231aa4
16593 | 50737 | 117 | 2016-05-26 09:03 | 117 | 1 | 2016-05-26 09:03 |  | QUE RETIREN |  | d65753bf-f488-4320-9d58-b54222f69991 | 50737 | 2016-04-07 14:36 | 117 |  | 2 | 2 | 87 | 5924 | 12469 |  |  |  | 57 | 2016-04-07 14:37 | 74 | 2016-04-07 14:37 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: LC-10AT VP - C20974371651US | El desgaste general del mecanismo hace imposible mantener en el tiempo la estabilidad de presion la cual se pierde sea con el cambio de fase movil o bien con el cambio de caudal. Se sugiere el reemplazo de la bomba. Concluido GI |  |  | FALSE | ~15-06-16 10:12 NPP>NPP Me avisó Andrea que retiran mañana. ~26-05-16 09:04 NPP>NPP remito ID 30282 ~26-05-16 09:03 NPP>NPP Avisado a Andrea que la bomba no se puede reparar. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | c9408acc-ea83-45b0-b1e6-15d67c475868
16605 | 50806 | 117 | 2016-05-27 10:29 | 117 | 3 | 2016-05-27 10:30 |  | Negociacion con Javier W. |  | 05ab5057-bac8-4a55-8839-6066d8b9ba04 | 50806 | 2016-04-15 15:57 | 117 |  | 5 | 2 | 1242 | 5742 | 11131 |  | 12570 |  | 200 | 2016-04-18 08:18 | 37 | 2016-04-15 16:04 |  |  | Mail de Caputo: "Tenemos problemas con los botones de medición del pHmetro, el mismo se rompió, me podes ayudar a entender el motivo? no tiene dos meses de uso!! " | Este equipo queda en Jenck, ya que al cliente le resulta más útil el HQ40. Lo hablé con Dario/Javier Wolonski y este equipo queda en taller para repuesto. |  |  | FALSE | ~27-05-16 10:29 NPP>HV El tema lo sigue Javier W. esperamos sus novedades. ~02-05-16 08:27 DB >NPP Natalia, ahora que no está Dario, ¿tenés idea como sigue esto de Aguas Danone? Gracias! DB ~21-04-16 08:31 DP >NPP Yo sigo el tema. ~21-04-16 08:31 NPP>NPP El cliente trajo su equipo al taller y se llevó, en prestamo, un HQ-40d. ~18-04-16 14:56 NPP>HV Dario me dijo que podemos darle un HQ-40d. Les preparo el remito a préstamo y cuando vengan a dejar el de ellos, le damos éste S/N 150700012967 / REMITO ID 29968. ~18-04-16 11:10 NPP>HV Hablé con Caputo, mandará el equipo al taller. Pregunta si tenemos otro para prestarle. Tenemos? ~15-04-16 16:29 NPP>HV Diego Braña se contactó con el cliente via mail. ~15-04-16 16:04 DP >HV El equipo se instalo este año y se esta destruyendo Por favor atender Esta en garantía Que lo llame alguien urgente |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | fdd2428c-9044-470f-903b-e81dbdf7c4e9
16610 | 50787 | 117 | 2016-05-27 12:33 | 117 | 1 | 2016-05-27 12:33 | 2016-06-28 14:15 | MO |  | d20effa0-6926-4072-98bf-08465ee9e3b2 | 50787 | 2016-04-13 16:12 | 117 |  | 2 | 2 | 89 | 1861 | 9963 |  | 3338 |  | 57 | 2016-04-13 16:12 | 31 | 2016-04-13 16:12 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: UV-1603 10783780026 (Esp. UV-VIS) | Se reemplazan los fusibles de la placa fuente +/- 15 volts. Se realizan ensayos de exactitud de long de onda ,exactitud fotometrica ruido y deriva con resultados optimos. Concluido GI | 62540 |  | FALSE | ~12-07-16 11:56 DC >DC RETIRARON ~28-06-16 14:15 DC >NPP llego OC ~27-05-16 12:33 NPP>HV MO cotizada. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | b94e2cf2-f1c4-4948-b716-e442ca81233a
16630 | 51318 | 50 | 2016-05-31 12:03 | 50 | 1 | 2016-05-31 12:03 |  | CI/ OC x V&E y que llame solicitando instslacion |  | f1b7bfc6-b499-4cb9-97e9-d41819964bac | 51318 | 2016-05-31 12:01 | 50 |  | 4 | 2 | 618 | 10992 | 31189 | [9 empty] | Esto es FOB. LLevar items de entrega Local 2xMicroceldas de cuarzo |  |  |  | FALSE | ~27-01-17 09:46 EF >ACR nuevamente envié e-mail, recordando la falta de instalacion. ~19-07-16 11:22 EF >HV Nuevamente envié e-mail, esperamos respuesta. ~31-05-16 12:23 EF >NPP Re envie CI + datos de Facturacion de viaticos ~31-05-16 12:08 EF >NPP V&E deben enviar aceptacion ~31-05-16 12:04 EF >NPP Las CI, ya fueron enviadas a: germansiftar86@hotmail.com; fdrparasito@gmail.com; carranza@campus1.uccor.edu.ar |  |  | A |  | FALSE | 26830 |  | FALSE | d283eb61-4ebc-4870-b5c7-b7f00267e1c4
16649 | 51331 | 65 | 2016-06-01 12:18 | 65 | 1 | 2016-06-01 12:18 | 2016-08-25 11:51 | Se espera contacto. |  | 9d374127-ba9f-45d4-8f53-8673f6a28f03 | 51331 | 2016-06-01 10:14 | 117 |  | 2 | 2 | 4920 | 11572 | 13638 |  |  |  | 151 | 2016-09-01 11:48 | 65 | 2016-06-01 10:15 |  |  | DGU-20A5: salta un error y quieren saber si pueden "puentearlo" para seguir trabajando. |  | 64850 |  | FALSE | ~04-10-16 16:28 MHS>MHS este sv corresponde a OC ID 29663. ~05-09-16 10:00 ACR>HV Confirmaod con milton ~01-09-16 11:48 HV >ACR Combinar ma 20/09. ~31-08-16 09:57 DC >HV Llego OC; habria que realizar este servicio y luego el MP+C (ver parte Nº 52303) ~25-08-16 11:51 DC >ACR Llamaron para solicitar una visita, cotizo ~01-06-16 12:18 PP >HV Les expliqué cómo desconectar la señal de error. Estan usando el eqiopo, por lo que no podemos pasar hoy. Va a pedir una visita. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 145b482e-a99c-43f9-9e80-5b9572558b60
16657 | 50976 | 67 | 2016-06-02 14:22 | 67 | 2 | 2016-06-02 14:23 |  | REP |  | 66f78ed3-825b-4f10-88c6-6c581b0131d6 | 50976 | 2016-05-02 16:22 | 117 |  | 2 | 2 | 2580 | 5599 | 12014 |  |  |  | 57 | 2016-05-02 16:23 | 70 | 2016-05-02 16:23 |  |  | EDX-720: LLEGÓ AL TALLER |  |  | 62732 | FALSE | ~01-06-16 16:39 NPP>HV Pero el precio de lo que tienen que cambiar es muy elevado. Lo esta viendo Andrés S. ~27-05-16 13:01 HV >NPP Sergio pasó los P/N a cotizar el 19/05. ~20-05-16 11:33 MHS>HV Volvió a llamar Marcelo Almeida por novedades. ~17-05-16 12:56 NPP>HV Llamó Marcelo por novedades del equipo. Pide que, hoy por la tarde, le mande un mail con las novedades. Sergio: hiciste la consulta a Japon? Como venimos?? ~12-05-16 14:24 NPP>HV llamó Marcelo, le dije que el Shutter lo pudimos arreglar pero que estamos esperando la cotizacion de fábrica por tubo+fuente. ~09-05-16 16:50 NPP>HV llamó Keimel por novedades, le dije que entre adrian y sergio estan tratando de reparar el Shutter y que el equipo tiene el tubo quemado. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | c7fa6a5a-8a7e-4902-bb3a-f49ea0513295
16674 | 49810 | 126 | 2016-06-03 11:14 | 126 | 1 | 2016-06-03 11:15 | 2017-03-17 08:39 | CI |  | 43f01510-08f5-4af1-9428-2751aa0582c1 | 49810 | 2015-12-28 14:58 | 126 | 2015-12-28 14:56 | 4 | 2 | 349 | 921 | 16142 |  |  |  | 101 | 2015-12-28 15:14 | 126 | 2015-12-28 16:14 |  |  | Entregar con remito ID 29310 Retiraron 04/07 |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 09:01 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:12 HV >ACR Combinar vi 07/04. ~20-03-17 10:46 DC >HV Llamo Marina, tendria que ser a partir del dia 03/04 ~20-03-17 10:16 MHS>HV hable con Marina, quedo en llamarme hoy y confirmarme. ~17-03-17 12:07 HV >MHS Combinar ju 23/03. ~17-03-17 08:38 MHS>HV confirman las CI, fijar fecha. ~15-03-17 14:53 MHS>SM ART: Fabian Pereira (dpereira@biomas.net) ~13-03-17 15:13 ACS>MHS reenvie ci ~16-11-16 09:36 ACS>ACR mail de Marina: El tema es que aún no hemos encontrado el momento de acondicionar el área para poder hacer la instalación. ~15-11-16 16:32 ACS>ACR les mandé mail mencionando q a la fecha no solicitaron instalación ~09-06-16 13:01 ACS>NPP solicité que retire cliente ~09-06-16 12:59 ACS>NPP Marina está haciendo consultas, le derivé el mail a Javi. G. ~03-06-16 11:18 ACS>NPP mail para q confirmen CI ~03-06-16 11:15 ACS>NPP PAGARON ~09-05-16 16:42 ACS>NPP oc completa ~09-05-16 16:42 ACS>NPP Esperar ok de contable para entregar e instalar ~04-02-16 16:50 ACS>NPP Cuando tengamos fecha enviar facturas, deben preparar pago para el momento de la entrega. ~19-01-16 11:49 ACS>NPP CI enviadas nuevamente ~19-01-16 11:18 ACS>NPP Equipo para sector producción ~19-01-16 10:44 ACS>NPP mail consultando si podemos ir poniendo fecha. ~29-12-15 16:23 ACS>NPP se les deberá QS-108 ~28-12-15 15:15 ACS>NPP horario de entrega: de 9 a 15 hs ~28-12-15 15:02 ACS>NPP Naty ni bien pongan fecha, favor avisame porque tenemos que enviar la factura al momento de la entrega, gracias! ~28-12-15 14:58 ACS>NPP Se enviaron CI ~28-12-15 14:58 ACS>NPP Pendiente de entrega 1 204-23118-01 Portacelda Rect largas 100mm 2 celdas |  |  | A |  | FALSE | 26511 |  | FALSE | afaf1cd8-1a8a-49d9-8a11-4274851a96bc
16675 | 49809 | 126 | 2016-06-03 11:15 | 126 | 1 | 2016-06-03 11:16 | 2017-03-17 08:38 | CI |  | 9792c3c0-df64-4b60-b13a-93989b34606f | 49809 | 2015-12-28 14:56 | 126 |  | 4 | 2 | 349 | 921 | 16142 |  |  |  | 101 | 2015-12-28 15:14 | 126 | 2015-12-28 16:15 |  |  | Entregar con remito ID 29307 Retiraron 04/07 |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 09:01 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:12 HV >ACR Combinar vi 07/04. ~20-03-17 10:46 DC >HV Llamo Marina, tendria que ser a partir del dia 03/04 ~20-03-17 10:16 MHS>HV hable con Marina, quedo en llamarme hoy y confirmarme. ~17-03-17 12:07 HV >MHS Combinar ju 23/03. ~17-03-17 08:38 MHS>HV confirman las CI, fijar fecha. ~15-03-17 14:52 MHS>SM ART: Fabian Pereira (dpereira@biomas.net) ~13-03-17 15:12 ACS>MHS reenvie ci ~16-11-16 09:37 ACS>ACR mail de Marina: El tema es que aún no hemos encontrado el momento de acondicionar el área para poder hacer la instalación. ~15-11-16 16:33 ACS>ACR les mandé mail mencionando q a la fecha no solicitaron instalación ~09-06-16 13:01 ACS>NPP solicité que retire cliente ~09-06-16 12:59 ACS>NPP Marina está haciendo consultas, le derivé el mail a Javi. G. ~03-06-16 11:17 ACS>NPP mail para q confirmen CI ~03-06-16 11:16 ACS>NPP PAGARON ~09-05-16 16:42 ACS>NPP oc completa ~09-05-16 16:42 ACS>NPP Esperar ok de contable para entregar e instalar ~04-02-16 16:50 ACS>NPP Cuando tengamos fecha enviar facturas, deben preparar pago para el momento de la entrega. ~19-01-16 11:49 ACS>NPP CI enviadas nuevamente ~19-01-16 11:17 ACS>NPP los equipos son para sector producción ~19-01-16 10:44 ACS>NPP mail consultando si podemos ir poniendo fecha. ~29-12-15 16:23 ACS>NPP se les deberá QS-108 ~28-12-15 15:15 ACS>NPP horario de entrega: de 9 a 15 hs ~28-12-15 15:02 ACS>NPP Naty ni bien pongan fecha, favor avisame porque tenemos que enviar la factura al momento de la entrega, gracias! ~28-12-15 14:58 ACS>NPP Se enviaron CI ~28-12-15 14:57 ACS>NPP Pendiente de entrega 1 204-23118-01 Portacelda Rect largas 100mm 2 celdas |  |  | A |  | FALSE | 26511 |  | FALSE | 766ab6b4-457d-4b08-9e14-5132a0e58286
16682 | 51368 | 117 | 2016-06-06 10:43 | 117 | 1 | 2016-06-06 10:43 | 2016-06-14 10:35 | que llegue el equipo al taller |  | bf86ba66-4c1e-4486-9fce-918b693f54bb | 51368 | 2016-06-06 10:42 | 117 |  | 2 | 2 | 2960 | 8036 | 17307 |  |  |  | 137 | 2016-06-14 10:35 | 137 | 2016-06-14 10:35 |  |  | Equipo de nitratos: no funciona correctamente, lo mandarán al taller. | Se recibió el equipo. Se realizó una limpieza general del mismo. Se realizaron pruebas de funcionamientos de cada válvula para ver el desempeño de cada una. Se encontró deteriorada la válvula 5 y se procedió al remplazo de la misma. Se detectaron falsos contactos en la placa de control y en el transformador, se procedió a la reparación de los mismos. Se realizaron diversas pruebas de funcionamiento dando óptimos resultados. AP | 63181 |  | FALSE | ~22-06-16 09:49 DC >NPP retiran hoy |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 7f813a30-8384-43b3-a98e-f7848b2b33cc
16685 | 51360 | 67 | 2016-06-06 15:38 | 67 | 2 | 2016-06-06 15:39 | 2016-06-14 11:29 | REP |  | 595b6ab9-ba9d-46cd-83d3-10f2b3a72c67 | 51360 | 2016-06-03 12:15 | 117 |  | 2 | 2 | 819 | 1581 | 23308 |  | 12425 |  | 57 | 2016-06-03 12:16 | 137 | 2016-06-03 12:16 |  |  | viene del CM 51230 LLEGO AL TALLER: TOC-VCSH H51815300107 (TOC) | Se recibe el equipo, se realiza una inspección general del equipo. Investigando la causa de la falla reportada por el cliente se encontraron diversos componentes dañados debido a una mala conexión en las señales de entrada para control de alarma (se conecto tensión en las salidas de señal del equipo). Esto provoco una fuga de tensión por las lineas de alimentación de la placas que utilizaban 5v, provocando daños irreparables en diversas placas. No se puede evaluar con certeza si los daños están limitados a estos componentes hasta que no se remplacen los anteriormente mencionados. Se retira el equipo sin el remplazo de los componentes presupuestado hasta que los mismos lleguen para ser remplazados por solicitud del cliente. AP |  | 62838 | FALSE | ~11-07-16 08:52 NPP>HV Remito ID: 30727 ~11-07-16 08:51 NPP>HV llamó Eva, necesitan retirar el equipo para tenerlo en planta hasta cerrar unos desvíos. Luego lo mandan nuevamente. Le confirmé que pueden retirarlo mañana. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 21ef1a4d-c6fc-4c86-9629-15266f36a0d1
16710 | 51437 | 50 | 2016-06-13 09:23 | 50 | 1 | 2016-06-13 09:23 |  | CI / PEDIDO DE INSTALACION |  | df607b96-8cc6-4828-8e22-2612389b2567 | 51437 | 2016-06-13 09:20 | 50 |  | 4 | 2 | 411 | 817 | 32952 | [9 empty] | INSTALACION AUW-220 CAPACITACION + IQ,OQ Y CERTIFICACION LLEVAR BALANZA CON REMITO ID 30483 Traer Pagos |  |  |  | FALSE | ~19-08-16 12:13 ACS>HV RETIRARON 24-06 con el pago. ~23-06-16 16:51 ACS>NPP traerá el pago ~23-06-16 16:49 ACS>NPP avisó MARIO RAMOS que mañana retiran la balanza. Luego confirmará vía mail cuando cumpla con las CI ~15-06-16 10:10 EF >NPP La balanza ya esta lista. Se envía Factura cuando confirmen tener el Pago y las CI podemos ir y llevar la balanza, (traer Pagos) ~13-06-16 09:23 EF >NPP CI a Susana ~13-06-16 09:23 EF >NPP Esperar que este lista la balanza de Taller, avisará Pablo. ~13-06-16 09:22 EF >NPP Tendrán el Pago el día de la Instalación. |  |  | A |  | FALSE | 28721 |  | FALSE | 6a47180f-7950-4309-aea5-fe93420f0d41
16727 | 40671 | 117 | 2016-06-21 12:43 | 117 | 1 | 2016-06-21 12:43 |  | QUE RETIREN EQUIPO |  | e2d24e5e-32a3-470f-b4c1-956ae0aba502 | 40671 | 2013-03-27 16:33 | 67 |  | 2 | 2 | 686 | 4249 | 8999 |  |  |  | 57 | 2013-04-05 09:47 | 117 | 2013-04-12 09:10 |  |  | LLego OC Nº 4500063203 por el servicio correctivo de un (1) PHM-220 | El equipo no se reparar por decision del cliente. |  | 36853 | FALSE | ~21-06-16 14:35 NPP>HV REMITO ID 30547 ~21-06-16 14:12 NPP>HV Rta. de Patiño: "Consulte este tema y la reparación no se va a realizar, por lo que personal de la empresa va a estar pasando a retirar en equipo por vuestras oficinas." Esperamos que retiren. ~21-06-16 12:43 NPP>NPP le reenvié el presup por el teclado a Patiño + Fernandez para ver cómo seguimos. ~30-05-16 09:22 HV >NPP En que quedó esto? ~31-01-14 14:28 NPP>HV llamó David Fernández por este equipo. En su momento Torrilla preparó un presupuesto pero no lo envio porque es muy caro, ruben y andres quedaron en confirmar si directamente les ofreciamos uno nuevo. Hay que definirle a 03487-480677 int. 4345 o 4348 (cdfernandez@na-sa.com.ar) ~22-04-13 09:34 NPP>HV LLEGO AL TALLER: PHM 220 - 657R063N004 ~12-04-13 09:10 NPP>HV es un problema de display, no funciona la tecla SAMPLE asique el lunes 15 que ira hugo por otro tema, lo trae. ~05-04-13 09:47 HV >NPP Combinar lu 29/04. ~27-03-13 16:36 DC >NPP habria que ver que problema presenta este equipo y si el servicio se puede realizar en el laboratorio del cliente. |  |  | R |  | TRUE | 15908 |  | FALSE | 44bf3ad1-ed3e-4ed8-a8df-308be6625f3f
16750 | 50787 | 67 | 2016-06-28 14:49 | 67 | 1 | 2016-06-28 14:49 | 2016-07-12 11:56 | Q retiren |  | 9b0732ca-850a-4dfd-86db-8fb225e5900d | 50787 | 2016-04-13 16:12 | 117 |  | 2 | 2 | 89 | 1861 | 9963 |  | 3338 |  | 57 | 2016-04-13 16:12 | 31 | 2016-04-13 16:12 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: UV-1603 10783780026 (Esp. UV-VIS) | Se reemplazan los fusibles de la placa fuente +/- 15 volts. Se realizan ensayos de exactitud de long de onda ,exactitud fotometrica ruido y deriva con resultados optimos. Concluido GI | 62540 |  | FALSE | ~12-07-16 11:56 DC >DC RETIRARON ~28-06-16 14:15 DC >NPP llego OC ~27-05-16 12:33 NPP>HV MO cotizada. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | b94e2cf2-f1c4-4948-b716-e442ca81233a
16763 | 50681 | 50 | 2016-07-01 15:07 | 50 | 1 | 2016-07-01 15:08 |  | CI |  | e6ba7cb5-da06-4f96-9bee-7f827f1933c1 | 50681 | 2016-04-01 14:37 | 50 |  | 4 | 2 | 4500 | 10412 | 30754 | [5 empty] | 117 | 2016-04-04 12:45 |  |  | Deben retirar equipo Viaticos y Estadias a cargo del cliente NO lleva IQ,OQ y Cert |  |  |  | FALSE | ~19-07-16 11:24 EF >HV E-mail de Van Durme: Los materiales de las O/C. 4550001193 y 4550001195 fueron recibidos en su totalidad. ~01-07-16 15:09 EF >NL Retiraron ~01-07-16 15:07 EF >NL Dentro de una de las cajas de CEM esta el trafo para la bomba peristaltica MP-2000 del ICPE ~29-06-16 12:35 EF >NPP Confirmado a Mario/Roberto/Daniel que pueden retirar. |  |  | A |  | FALSE | 26788 |  | FALSE | bf9694f6-3f9f-4b42-b359-1ad9829ff467
16764 | 50682 | 50 | 2016-07-01 15:09 | 50 | 1 | 2016-07-01 15:09 |  | CI |  | cb8938e7-f69e-49d8-9a89-5628e412ac0c | 50682 | 2016-04-01 14:45 | 50 |  | 4 | 2 | 4500 | 10412 | 30754 | [5 empty] | 117 | 2016-04-04 12:45 |  |  | Deben retirar Viaticos y estadias a cargo del cliente NO lleva IQ,OQ y Cert |  |  |  | FALSE | ~19-07-16 10:57 EF >HV E-mail de Van Durme: Los materiales de las O/C. 4550001193 y 4550001195 fueron recibidos en su totalidad. Respecto a su consulta sobre las condiciones de las instalaciones Agustín podrá responder. ~19-07-16 10:57 EF >HV Solicite confirmación de recepcion de equipos. ~01-07-16 15:09 EF >HV Retiraron ~01-07-16 15:09 EF >HV Dentro de una de las cajas de CEM esta el trafo para la bomba peristaltica MP-2000 del ICPE ~29-06-16 12:35 EF >NPP Confirmado a Mario/Roberto/Daniel que pueden retirar. ~29-06-16 11:28 EF >NPP Ya esta el equipo en JENCK ~01-04-16 14:54 EF >NPP El equipo esta llegando para Mayo |  |  | A |  | FALSE | 26771 |  | FALSE | 58faf8dd-631c-48fe-a170-a5cb6a4df6e2
16780 | 51614 | 117 | 2016-07-05 15:51 | 117 | 1 | 2016-07-05 15:51 | 2016-07-06 11:49 | novedades |  | bef3b749-25ff-447c-a297-424dc23dfda5 | 51614 | 2016-07-04 16:34 | 117 | 2016-03-15 08:32 | 1 | 2 | 130 | 1233 | 14772 |  |  |  | 68 | 2016-07-04 16:36 | 117 | 2016-07-05 15:51 |  |  | Servicio de mantenimiento y reparación de compresores. Mantenimiento de generador de nitrógeno marca PEAK SCIENTIFIC, modelo MN32-LA. |  |  | 64042 | FALSE | ~07-09-16 15:20 MHS>ACR se le cotizo el kit en COT ID 64042 sin respuesta. Ahora piden actualizarlo, COT ID 65302. ~04-07-16 16:51 NPP>HV OJO: el cliente deberia tener el Kit de mantenimiento del generador. N/p 08-4780 |  |  | A |  | FALSE | 26827 |  | FALSE | f6a3904e-e155-4c25-a1f3-f70db2cb19e2
16802 | 51663 | 117 | 2016-07-11 16:05 | 117 | 1 | 2016-07-11 16:05 |  | que salga la OC |  | 350c9e79-a33d-4ea8-854a-f939a3586b39 | 51663 | 2016-07-06 16:37 | 117 |  | 3 | 2 | 131 | 333 | 15486 |  | 11051 |  | 101 | 2016-07-07 09:29 | 117 | 2016-07-11 16:03 |  |  | IQ/OQ/C de (1) UV-3600 Mail de Cepero: " El UV fue instalado y calificado en enero del 2014 en el 4to. piso del Edificio INAME. Durane el transcurso del 2015 el equipo fue trasladado al edificio nuevo de la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos. Bajo este contexto, se ha solicitado en PAC 2016 una nueva certificación del equipo para poder comenzar a usarlo nuevamente. En cuanto no informen de su adjudicación, nos comunicaremos para su realización." |  |  |  | FALSE | ~11-07-16 16:04 NPP>HV Hablé con María Verónica López Cepero prefiere dejarlo para cuando la OC (x licitacion) porque sino ella antes de eso no puede firmar nada. Asique SUSPENDIDO. ~11-07-16 15:19 NPP>HV le mandé mail a López Cepero con fecha. ~11-07-16 15:15 HV >NPP Combinar mañana. ~07-07-16 11:23 NPP>HV COORDINAR FECHA. ~06-07-16 16:39 NPP>HV Andres autoriza que hagamos el servicio, despues ellos mandaran la OC. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 33aba0ba-773d-4bf7-b474-a74f5ebdc23e
16821 | 51758 | 50 | 2016-07-15 12:06 | 50 | 1 | 2016-07-15 12:06 |  | CI |  | 018a7d7b-3912-4ffd-afab-a56a86364ddd | 51758 | 2016-07-15 11:48 | 50 |  | 4 | 2 | 4103 | 11551 | 6161 | [5 empty] | 50 | 2016-07-15 14:21 |  |  | Instalacion Incluye V&E Gastos de Flete para el envío del equipo |  |  |  | FALSE | ~25-11-16 09:21 ACR>HV volvi a enviar ci ~26-07-16 10:45 ACS>MHS llegó equipo, mail de Ing. Pedro Villagran ~19-07-16 12:28 EF >HV LLamo Javier, le confirme que el equipo sale mañana. ~19-07-16 11:28 EF >HV Hoy no pudo salir elequipo, se reprograma para el prox martes. ~15-07-16 14:21 EF >HV CI enviada a Villagran ~15-07-16 12:07 EF >HV Estamos coordinando el envío del equipo a Salta por uenta de Jenck, en cuanto el cliente confieme la recepcion y CI, se podrá coordinar fecha de instalación. |  |  | A |  | FALSE | 27014 |  | FALSE | b70b18e4-e3f3-42e8-9f62-e6eb1cfd70d2
16842 | 51780 | 50 | 2016-07-19 09:57 | 50 | 1 | 2016-07-19 09:58 |  | CI |  | 5f4914bd-2fe4-41c3-ab17-02e7b6bbc6b2 | 51780 | 2016-07-19 09:29 | 50 |  | 4 | 2 | 4500 | 10412 | 30754 | [5 empty] | 50 | 2016-07-19 09:31 |  |  | Instalación Retiraron equipo el día 01-07-16 NO incluye Viaticos y Estadías. |  |  |  | FALSE | ~19-07-16 10:55 EF >HV E-mail de Van Durme: Los materiales de las O/C. 4550001193 y 4550001195 fueron recibidos en su totalidad. Respecto a su consulta sobre las condiciones de las instalaciones Agustín podrá responder. ~19-07-16 10:55 EF >HV Solicite confirmación de recepcion de equipos. ~19-07-16 10:01 EF >HV Esto es en Santa Cruz ~19-07-16 09:31 EF >HV Esperamos solicitud de instalacion por parte del usuario, como tambien la confirmación de las CI. |  |  | A |  | FALSE | 26766 |  | FALSE | 52c07636-7121-44cc-9c3e-2c73d78a70d6
16844 | 50680 | 50 | 2016-07-19 11:24 | 50 | 1 | 2016-07-19 11:24 |  | CI |  | 537b64d4-cc23-4b3b-8405-b2e0531fd6b4 | 50680 | 2016-04-01 14:33 | 50 |  | 4 | 2 | 4500 | 10412 | 30754 | [5 empty] | 117 | 2016-04-04 12:46 |  |  | Deben retirar Viaticos y Estadias a cargo del cliente NO lleva IQ,OQ y Cert |  |  |  | FALSE | ~19-07-16 11:23 EF >HV E-mail de Van Durme: Los materiales de las O/C. 4550001193 y 4550001195 fueron recibidos en su totalidad. ~29-06-16 12:35 EF >NPP Confirmado a Mario/Roberto/Daniel que pueden retirar. |  |  | A |  | FALSE | 26802 |  | FALSE | 8d5a1309-07c1-40ae-9bc9-e46201ab9356
16848 | 51480 | 12 | 2016-07-21 12:28 | 12 | 3 | 2016-07-21 12:28 |  | creacion de guillermo |  | 9b11e073-fb02-4f29-b453-63dfe4fa1b31 | 51480 | 2016-06-21 15:46 | 117 |  | 2 | 2 | 747 | 2291 | 28824 | 963 | 11112 |  | 12 | 2016-07-13 09:09 | 49 | 2016-06-21 15:47 |  |  | Mail de Ariel: "estamos necesitando ayuda con el GCMS; no estamos pudiendo detectar las especies azufradas y quisiéramos ver si se debe a la configuración del método, a la composición de la columna o lo que sea. Podremos coordinar una visita para verlo y tratar de acondicionar el equipo para esos ensayos?" |  |  |  | FALSE | ~11-10-16 08:27 SB >HV le mande mail a Gasparino/contrafati/Inon para que resuelvan este problema. No es un problema instrumental, no sirve lo que tienen para hacer lo que quieren. ~10-08-16 15:16 SB >HV estamos intercambiando muchos mails y hoy le deje mensaje para que me llame por telefono. ~21-07-16 12:28 SB >MHS fue el 20-7-2016 Guillermo Contrafati, va a ver que se puede desarrollar para resolver sus inquietudes. ~15-07-16 14:11 MHS>MHS Pide Sergio correr fecha para miercoles 20-7, Lucas Puca confirma la fecha. ~07-07-16 15:01 NPP>HV Confirmado con Ariel, vamos el 18/07. ~23-06-16 14:56 NPP>HV llamó Ariel le pasé con Guille. ~21-06-16 15:50 NPP>HV Le pedí a Anibal que lo llame. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 27e0f40a-abcd-476b-8242-3e58cbdf5da8
16880 | 51879 | 2 | 2016-07-27 16:10 | 2 | 1 | 2016-07-27 16:10 | 2017-03-16 11:16 | Lo pasan a retirar |  | a86538df-30d7-4ce4-ab51-d4799ed5db8b | 51879 | 2016-07-27 16:08 | 2 |  | 4 | 2 | 2060 | 4302 | 22557 |  |  |  | 2 | 2016-07-29 08:58 | 2 | 2016-07-29 08:59 | [6 empty] | FALSE | ~27-07-16 16:10 MB >HV Se abre sólo a efectos de garantía N/S 16030C034123.- |  |  | A |  | FALSE | 29295 |  | FALSE | 1145384d-e558-4cc7-b78a-cc4fdfab772f
16889 | 51907 | 67 | 2016-07-29 16:56 | 67 | 1 | 2016-07-29 16:57 |  | Que solucionen lo del tubo |  | 7fa77f9d-5a55-4207-9880-b58f3da20cb2 | 51907 | 2016-07-29 16:19 | 192 |  | 2 | 2 | 87 | 854 | 27492 |  |  |  | 12 | 2016-07-29 17:08 | 67 | 2016-08-01 08:51 |  |  | Continuacion de SV n° 51405. Continua la instalacion del GCMS-TQ8040. Llamó Sergio del Castillo avisando que ya tiene Argón. Ademas, comenta que del regulador que tiene para conectar al equipo no le coincide la rosca. Pide que se lleven los adaptadores necesarios para que este tema no nos frene. |  |  |  | FALSE | ~25-08-16 16:39 ACR>HV No fue Sergio, todavía no lo solucionaron ~05-08-16 14:19 MHS>HV Va Sergio el 8-8-16. ~29-07-16 16:56 DC >HV Llamo Javier, finalmente seguridad e higiene les objeto el tubo de argon, ellos avisaran cuando este solucionado |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 1b38bfd3-4f08-42af-9128-2ec2da2e5bb5
16902 | 51936 | 2 | 2016-08-02 11:42 | 2 | 1 | 2016-08-02 11:42 |  | Tienen que retirar |  | ff591904-8700-43bc-8970-1aa57cff3982 | 51936 | 2016-08-02 11:41 | 2 | 2015-11-23 09:47 | 4 | 2 | 4277 | 9865 | 29849 |  |  |  | 152 | 2016-08-02 11:47 | [8 empty] | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE | 24627 |  | FALSE | 6c191b8b-b384-4346-a1a9-16bf4dbf1848
16905 | 49458 | 50 | 2016-08-02 16:37 | 12 | 3 | 2016-01-04 17:00 |  | Respuesta Japón |  | 4e1a508f-7cec-44a0-a119-e4f04bff98d3 | 49458 | 2015-11-13 09:21 | 161 |  | 5 | 2 | 393 | 620 | 25357 | 1094 | 11978 |  | 12 | 2015-11-13 10:58 | 12 | 2015-11-13 10:24 |  |  | Llamo Gustvo Funes dice que hablo con sergio porque tiene un problema con el equipo PQ8040 masa-masa. El equipo hace un ruido parace que es la bomba. Solicita una visita tecnica urgente. |  |  |  | FALSE | ~04-01-16 15:12 SB >HV ya mande mail a los japoneses. A esperar su respuesta. ~19-11-15 17:00 SB >HV tiene la turbo molecular dañada. Hay que hacer el claim report a los japoneses. ~13-11-15 10:59 NPP>HV Le dije a Ifran que sergio lo revisa cuando va el miercoles por otro equipo. ~13-11-15 10:47 NPP>HV Rta. de SB: "Tiralo a la basura... cuanto tiene? 6 meses? Es hora de comprar otro alito..jajaja No toy n jenck cuando vaya veo cuando paso. Si no me equivoco tenia q ir alguien a certificarte uno de los masas, por ahi aprovecho y voy yo." ~13-11-15 09:25 VSM>NPP Contacto: Dr. Gustavo Javier Funes tel: 4283-4000 int: 263 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 8836c2d6-7161-4763-9a63-77bcf2d001b4
16913 | 51968 | 126 | 2016-08-04 10:55 | 126 | 1 | 2016-08-04 10:55 | 2016-11-25 11:54 | PAGOS (que avise contable) |  | a9d827c4-6584-419e-9900-4171e0cbddbb | 51968 | 2016-08-04 10:46 | 126 |  | 4 | 2 | 2358 | 7503 | 18805 | [5 empty] | 12 | 2016-08-19 14:42 |  |  | LLEVA IQ/OQ/CERT OC 27794 entregar con remito ID 30898. Llevar recibo |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 09:24 ACS>ACR solicité que retiren urgente el equipo x falta de espacio en depósito ~25-11-16 12:06 ACS>ACR Hola Analia gracias por tu respuesta. Para el TOC estaría faltando la instalación de la cañería, estimo que llevara un tiempo. Germán B. ~25-11-16 11:55 ACS>ACR CONSULTAR con el cliente si se puede instalar! gracias! ~26-08-16 15:05 ACS>ACR que avise contable x el pago ~17-08-16 14:10 ACS>ACR Respuesta de Sergio B, enviada al cliente. Con el aire analitico cero le alcanza y le sobra, el agua no es problema en el toc por las diferentes trampas de agua que tiene en el camino. ~17-08-16 10:39 ACS>ACR Mail Germán Baldasseroni, consulta: el proveedor de gases que tenemos en Atlas (para nitrógeno), también me ofrece dos tipos de calidad de Aire (según adjunto): Aire analítico cero - Aire analítico ultra cero. Ahora si me baso es las especificaciones que piden ustedes, ninguno de los dos cumple con el límite de CO2. Aguardo opinión. Tel 4568-7700 int. 28 - Celular: 15-6236-1017 ~17-08-16 08:25 ACS>ACR mail de Germán: Por el momento no, estamos trabajando en eso. En cuanto tengamos la instalaciones en condiciones te avisare. ~16-08-16 16:37 ACS>ACR Reenvié mail consultando x las CI. Luego hay q coordinar el tema de recepción de pago. ~04-08-16 10:58 ACS>ACR Contable debe confirmarcuando está el pago disponible. Si coordina que lo retire el ingeniero, debe llevar recibo. ~04-08-16 10:56 ACS>ACR se enviaron las CI |  |  | A |  | FALSE | 27793 |  | FALSE | 7c056b70-90b6-47b4-91dc-006531fd2db3
16941 | 52031 | 50 | 2016-08-08 09:33 | 50 | 1 | 2016-08-08 09:33 | 2016-08-11 11:47 | RETIREN /CI |  | 4a889366-f880-46c4-844c-7fa4e7ddc98e | 52031 | 2016-08-08 09:32 | 50 |  | 4 | 2 | 257 | 947 | 25843 | 1599 | 13412 |  |  |  | 50 | 2016-08-08 09:44 |  |  | El cliente Retira Balanza AUW-220D - N/S D306620056 |  |  |  | FALSE | ~11-08-16 11:51 EF >HV Retiraron, falta CI ~08-08-16 09:34 EF >HV Se envian las CI, de todos modos esperamos que retiren y confimen pedido de instalacion. La balanza esta en taller para bajar sus datos |  |  | R |  | FALSE | 29414 |  | FALSE | 7a606b2d-deca-45c4-8655-271c2ed2fa2e
16965 | 52072 | 126 | 2016-08-09 16:44 | 126 | 1 | 2016-08-09 16:44 | 2016-08-25 11:20 | Que indiquen si adquieren IQ/OQ/CERT |  | 4a922410-837c-4730-82a7-11fbb29428d0 | 52072 | 2016-08-09 16:13 | 126 |  | 4 | 2 | 132 | 357 | 13786 | 1359 | 13014 |  | 68 | 2016-09-09 12:08 | 129 | 2016-09-12 09:13 |  |  | entregar/ instalar con remito ID 30946 LLEVA IQ/OQ/CERT del software |  |  |  | FALSE | ~12-09-16 09:17 ACR>HV Confirmado para el vi 16/09 ~09-09-16 12:08 HV >ACR Combinar vi 16/09. ~05-09-16 14:14 ACR>HV Solicita que sea por la mañana ya que se van en un rato ~05-09-16 11:57 HV >ACR Combinar hoy. ~31-08-16 15:16 ACS>HV envió mail Brenda G. Feely, nuevamente solicitando fecha. ~25-08-16 11:22 ACS>ACR FIJAR FECHA. Gracias! ~25-08-16 11:21 ACS>ACR llegó la oc modificada donde incluyen el IQ/OQ/CERT ~24-08-16 14:58 ACS>ACR Cumplen requerimientos pc ~10-08-16 15:33 ACS>ACR usuarios Andres Jimenez del Pino/Brenda Feely ~10-08-16 15:20 ACS>ACR pasé requerimientos pc ~09-08-16 16:44 ACS>ACR consultando si van a adquirir el servicio de iq/oq/cert del soft ~09-08-16 16:14 ACS>ACR software para instalar en HPLC: CCLC-9 |  |  | A |  | FALSE | 28005 |  | FALSE | a2e92b58-522e-452a-8906-95664fc9f733 | Y:\Service\PARTES\35_PDFsam_HHscan2016-09-27-081818.pdf
16985 | 52092 | 126 | 2016-08-10 15:17 | 126 |  | 2016-08-10 15:17 | 2016-08-26 15:24 | que tengan la PC |  | 45369636-cd4c-4f0c-a63b-918f5432a151 | 52092 | 2016-08-10 14:22 | 126 |  | 4 | 2 | 30 | 447 | 2630 |  |  |  | 68 | 2016-08-19 14:36 | 68 | 2016-08-22 15:35 |  |  | Entregar c/ remito ID 29750 |  |  |  | FALSE | ~01-09-16 11:56 ACR>HV Confirmado para el 13/09 ~30-08-16 11:39 HV >ACR Combinar ma 13/09. ~26-08-16 15:25 ACS>ACR Ya tengo disponible la pc. Vean cuando pueden venir y avísenme. Lic. Alberto A. Olivieri ~19-08-16 10:28 ACS>HV Me parece recordar que en algún momento hablamos por teléfono (no lo encuentro por mail) que ya que a la pc se conectaban 2 CBM, eran necesarias 2 placas de red. (Así la pedí a Sistemas, poniendo énfasis en que eran 2 placas, y seguramente no fue idea mía). Ahora la gente de Sistemas me pregunta si son efectivamente 2 placas de red, o 1 placa + 1 hub como en los otros equipos. (o, llegado el caso, 2 placas y 1 Hub). Pido esta respuesta a la brevedad, ya que es lo único que falta definir para que me entreguen la pc. Lic. Alberto A. Olivieri ~10-08-16 16:10 ACS>ACR HPLC cód. EQ-CC-012. En cuanto a la instalación, todavía no tengo la pc. En cuanto me la entreguen aviso para que hagan la instalación. Lic. Alberto A. Olivieri ~10-08-16 15:18 ACS>ACR mail con requirimientos de la pc ~10-08-16 14:26 ACS>ACR Incluye CAPACITACION EN LA OPERACIÓN ~10-08-16 14:23 ACS>ACR mail que indiquen codificación de HPLC donde se instala el CBM |  |  | A |  | FALSE | 27617 |  | FALSE | b1f9588f-e0eb-482f-b6fb-0fe6fa433515
16992 | 52103 | 2 | 2016-08-11 11:30 | 2 | 1 | 2016-08-11 11:30 | 2017-03-16 11:13 | Esperamos q JW nos avise si va él a PL |  | e7e43031-1e1c-47ab-a157-c7a48613af6b | 52103 | 2016-08-11 11:28 | 2 |  | 4 | 2 | 2326 | 4962 | 7227 |  |  |  | 2 | 2016-08-12 09:30 | 2 | 2016-08-12 09:30 | [6 empty] | FALSE | ~11-08-16 11:32 MB >ACR Falta la sonda que se está comprando en la RM-340 ~11-08-16 11:30 MB >ACR Se abre parte sólo a efectos de la garantía. Muy probablemente lo entregue Javier Wolansky, pero tiene que coordinar visita. Aviso |  |  | R |  | FALSE | 29386 |  | FALSE | 3205425c-7366-4e68-8189-d92c8941d13e
16993 | 52031 | 50 | 2016-08-11 11:47 | 50 | 1 | 2016-08-11 11:47 |  | CI |  | 72108bc5-b993-4f17-b0d0-22fb31429cdd | 52031 | 2016-08-08 09:32 | 50 |  | 4 | 2 | 257 | 947 | 25843 | 1599 | 13412 |  |  |  | 50 | 2016-08-08 09:44 |  |  | El cliente Retira Balanza AUW-220D - N/S D306620056 |  |  |  | FALSE | ~11-08-16 11:51 EF >HV Retiraron, falta CI ~08-08-16 09:34 EF >HV Se envian las CI, de todos modos esperamos que retiren y confimen pedido de instalacion. La balanza esta en taller para bajar sus datos |  |  | R |  | FALSE | 29414 |  | FALSE | 7a606b2d-deca-45c4-8655-271c2ed2fa2e
16996 | 52106 | 129 | 2016-08-11 14:21 | 129 | 1 | 2016-08-11 14:21 | 2016-08-24 14:54 | esperar llamado |  | 48371174-ac11-4ad9-ae11-49d10ecc4d68 | 52106 | 2016-08-11 14:07 | 129 |  | 2 | 2 | 188 | 7248 | 17293 | 618 | 8864 |  | 42 | 2016-09-09 11:11 | 65 | 2016-08-12 09:29 |  |  | El detector le tira error y no avisa |  | 64820 |  | FALSE | ~09-09-16 15:38 ACR>HV Confirmado con Adriana para el 13/09 ~09-09-16 11:11 HV >ACR Combinar ma 13/09. ~09-09-16 11:04 ACR>HV Adriana pide que se vaya martes o miercoles ya q ella esta esos días! ~01-09-16 11:45 DC >HV solicitan que pasemos a verlo ~29-08-16 08:42 ACR>HV mando mail Adriana Sassone, diciendo que escanearon la PC y encontraron un solo virus y los datos para el backup pesan 120Gb, le cotizaron un servicio por reparación del detector, pero ya fuimos hace poco, le cambiamos la lámpara y siguió fallando. Para mi son problemas de red o PC ya que se desconecta aleatoriamente ello detector y no de el equipo en si. ~11-08-16 14:22 ACR>HV Ojo! la pc es nuestra y por eso IT no la quieren tocar xq no es del hospital ~11-08-16 14:21 ACR>HV PP. pc llena de virus, el error q manda es de conexion, va averiguar si puede llevar la pc a taller y sino hay que ir formatear y reinstalar todo. ~11-08-16 14:09 ACR>HV Se lo pase a PP |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | c75dce62-17cc-4319-a21d-cbe2cba6092a
17012 | 52109 | 67 | 2016-08-12 10:57 | 67 | 2 | 2016-08-12 10:57 | 2016-10-04 09:41 | MO+REP (90dias) |  | 9e0f742b-5293-479b-b4b1-fda3b8690f17 | 52109 | 2016-08-11 16:14 | 129 |  | 2 | 2 | 921 | 2097 | 23534 |  | 12885 |  | 57 | 2016-08-11 16:34 |  |  |  |  | Entro a taller Espectrofotómetro Minolta CM-600d, NS D21010106 | El cliente retira el espectrofótometro, sin reparar y lo volverá a traer cuando dipongamos de los repuestos. Concluido AC | 64519 |  | FALSE | ~08-03-17 11:03 DC >SB los repuestos estan en deposito reservados ~08-03-17 11:01 DC >SB llego el repuesto, les avise para que envien el equipo nuevamente ~04-10-16 09:41 DC >HV Llego OC; Se estan comprando los repuestos ~11-08-16 16:38 ACR>HV Entro junto a la Dt. Virginia Sanchez 4552-2724 int 38/48 contacto vesprof@yahoo.com; rosabaezabsas@yahoo.com.ar |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 2e533561-484a-44e9-bac6-e7455df6a228
17037 | 51977 | 192 | 2016-08-16 15:07 | 192 | 1 | 2016-08-16 15:07 | 2016-08-16 15:07 | OC para COT ID 63916 por MP |  | dad8b294-cad5-440a-89d7-a875cc834b72 | 51977 | 2016-08-04 12:18 | 129 |  | 3 | 2 | 474 | 6755 | 8238 | 104 |  |  | 101 | 2016-08-04 12:19 | 129 | 2016-09-14 12:01 |  |  | OC por CERTIFICACION de tres UV: (1) UV-1603 (identificado como #627) (1) UV-1800 (identificado como #1783) (1) UV-1800 (identificado como #1795) |  | 64527 |  | FALSE | ~27-09-16 16:05 MHS>ACR Se reemplaza REM ID 31310 por REM ID 31387. ~14-09-16 10:01 MHS>HV Llego OC ID 29821 por las lamparas. Llevar REM ID 31310. ~12-08-16 12:15 MHS>MHS En éste Parte se realiza el UV-1603 (identificado como #627). ~04-08-16 12:19 ACR>HV Confirmado con el cliente 08/08 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 9b775614-d615-4e40-93ca-12d21b0d3741
17038 | 51978 | 192 | 2016-08-16 15:07 | 192 | 1 | 2016-08-16 15:07 | 2016-08-16 15:07 | OC para COT ID 63916 por MP |  | 0543a018-fa27-472a-bcf4-0f4e7f19d826 | 51978 | 2016-08-04 12:19 | 129 |  | 3 | 2 | 474 | 797 | 8238 | 518 |  |  | 101 | 2016-08-04 12:20 | 129 | 2016-09-14 12:01 |  |  | OC por CERTIFICACION de tres UV: (1) UV-1603 (identificado como #627) (1) UV-1800 (identificado como #1783) (1) UV-1800 (identificado como #1795) |  |  | 64528 | FALSE | ~27-09-16 16:06 MHS>ACR Se reemplaza REM ID 31311 por REM ID 31388. ~14-09-16 10:04 MHS>HV Llego OC ID 29821 por las lamparas. Llevar REM ID 31311. ~12-08-16 12:15 MHS>MHS En este Parte se realiza el UV-1800 (identificado como #1783). ~04-08-16 12:20 ACR>HV Confirmado por el cliente 08/08 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | b620f8b8-5ceb-420a-81fe-36b07e8f9e46
17043 | 52132 | 2 | 2016-08-16 16:37 | 2 | 1 | 2016-08-16 16:37 |  | Acordando pago y retiro c/cliente |  | c9a56487-186a-4909-a792-a26e983f1e99 | 52132 | 2016-08-16 16:36 | 2 | 2016-01-15 12:14 | 4 | 2 | 4215 | 11816 | 31874 |  |  |  | 2 | 2016-08-17 08:33 | 2 | 2016-08-17 08:33 | [6 empty] | FALSE | ~16-08-16 16:36 MB >ACR N/S M608497. No se instala se abre a efectos de gtía. |  |  | R |  | FALSE | 25903 |  | FALSE | 738c9e7b-4260-4f2d-b099-8fda02aca80f
17065 | 50668 | 74 | 2016-08-19 12:05 | 74 | 3 | 2016-08-19 12:05 |  | Esperamos que envien motor correcto |  | 735db238-9cf6-40f7-a0ff-bc342c841eee | 50668 | 2016-03-31 15:17 | 117 |  | 2 | 2 | 1242 | 5742 | 11131 |  |  |  | 57 | 2016-03-31 15:18 | 57 | 2016-03-31 15:17 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: GT-200 BRT G1B01601 | Se observa mal funcionamiento en la válvula selectora. Se detecta dañado el motor de la válvula y se reemplaza el mismo. Se realizan ajustes y se comprueba el correcto funcionamiento de los motores. Se comprueba el correcto funcionamiento del módulo. Concluido AC | 64750 | 61442 | FALSE | ~25-08-16 13:05 ACR>HV Pablo llamo y le envie un mail explicando la situación ~19-08-16 12:05 AC >HV El motor que llegó, no es el correcto. PP envió un mail, solicitando número de parte con foto (para que no haya equivocación) y mandaron otro motor. Pablo Picione, está haciendo el reclamo. ~08-08-16 10:22 MHS>ACR Cuando se entregue el equipo reparado, enviar tambien BOQUILLA que compraron en OC ID 27432. Equipo + Repuesto en el mismo viaje. ~05-04-16 12:16 PP >HV Estuve revisando el equipo. Tiene el motor del rotor dañado. No conseguí encontrar un motor similar de venta local. Le mando consulta a Mitsubishi por el mismo. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | a7e5699a-721d-47e2-b5fd-25139cb1fa41
17069 | 52172 | 2 | 2016-08-22 09:30 | 2 | 1 | 2016-08-22 09:30 | 2017-03-16 11:11 | Se esta coordinando envio |  | 7f102473-fb8a-46ac-9c9b-ed12bfefa69b | 52172 | 2016-08-22 09:27 | 2 |  | 4 | 2 | 2326 | 12267 | 33476 |  |  |  | 2 | 2016-08-22 11:20 | 2 | 2016-08-22 11:20 | [6 empty] | FALSE | ~22-08-16 09:30 MB >ACR Se abre sólo a los efectos de la gtía. ~22-08-16 09:27 MB >ACR LOTE A6130, N/S 16030E294327. |  |  |  |  | FALSE | 29516 |  | FALSE | f0d0473c-7cc8-4ca7-9942-57d25f8cbe6d
17094 | 52106 | 192 | 2016-08-24 15:18 | 192 | 1 | 2016-08-24 15:18 | 2016-09-01 11:45 | confirmacion de estado de PC |  | 99d2f4fd-a773-4ed6-870e-08d193025772 | 52106 | 2016-08-11 14:07 | 129 |  | 2 | 2 | 188 | 7248 | 17293 | 618 | 8864 |  | 42 | 2016-09-09 11:11 | 65 | 2016-08-12 09:29 |  |  | El detector le tira error y no avisa |  | 64820 |  | FALSE | ~09-09-16 15:38 ACR>HV Confirmado con Adriana para el 13/09 ~09-09-16 11:11 HV >ACR Combinar ma 13/09. ~09-09-16 11:04 ACR>HV Adriana pide que se vaya martes o miercoles ya q ella esta esos días! ~01-09-16 11:45 DC >HV solicitan que pasemos a verlo ~29-08-16 08:42 ACR>HV mando mail Adriana Sassone, diciendo que escanearon la PC y encontraron un solo virus y los datos para el backup pesan 120Gb, le cotizaron un servicio por reparación del detector, pero ya fuimos hace poco, le cambiamos la lámpara y siguió fallando. Para mi son problemas de red o PC ya que se desconecta aleatoriamente ello detector y no de el equipo en si. ~11-08-16 14:22 ACR>HV Ojo! la pc es nuestra y por eso IT no la quieren tocar xq no es del hospital ~11-08-16 14:21 ACR>HV PP. pc llena de virus, el error q manda es de conexion, va averiguar si puede llevar la pc a taller y sino hay que ir formatear y reinstalar todo. ~11-08-16 14:09 ACR>HV Se lo pase a PP |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | c75dce62-17cc-4319-a21d-cbe2cba6092a
17104 | 51331 | 67 | 2016-08-25 11:52 | 67 | 2 | 2016-08-25 11:52 | 2016-08-31 09:56 | MO |  | d9bbdc0b-0f06-4c85-a523-76f0260083e5 | 51331 | 2016-06-01 10:14 | 117 |  | 2 | 2 | 4920 | 11572 | 13638 |  |  |  | 151 | 2016-09-01 11:48 | 65 | 2016-06-01 10:15 |  |  | DGU-20A5: salta un error y quieren saber si pueden "puentearlo" para seguir trabajando. |  | 64850 |  | FALSE | ~04-10-16 16:28 MHS>MHS este sv corresponde a OC ID 29663. ~05-09-16 10:00 ACR>HV Confirmaod con milton ~01-09-16 11:48 HV >ACR Combinar ma 20/09. ~31-08-16 09:57 DC >HV Llego OC; habria que realizar este servicio y luego el MP+C (ver parte Nº 52303) ~25-08-16 11:51 DC >ACR Llamaron para solicitar una visita, cotizo ~01-06-16 12:18 PP >HV Les expliqué cómo desconectar la señal de error. Estan usando el eqiopo, por lo que no podemos pasar hoy. Va a pedir una visita. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 145b482e-a99c-43f9-9e80-5b9572558b60
17106 | 52079 | 129 | 2016-08-25 12:33 | 129 | 1 | 2016-08-25 12:33 |  | Se repara equipo en taller |  | 62dd5eb5-ad70-4c50-8107-60663af93f23 | 52079 | 2016-08-10 09:07 | 129 | 2015-10-14 12:12 | 1 | 2 | 141 | 483 | 12582 |  |  |  | 57 | 2016-08-10 09:08 | 129 | 2016-08-11 11:56 |  |  | Abono Agosto 2016 MP de AIRWAVE7000 |  |  |  | FALSE | ~25-08-16 12:34 ACR>HV el equipo esta con el parte 52204 ~25-08-16 12:33 ACR>HV El equipo se encuentra en taller, se realiza luego de la reparación ~10-08-16 09:08 ACR>HV Envio mail a Enzo confirmando fecha 26/08 |  |  | R |  | FALSE | 25904 |  | FALSE | c067bbe7-69e2-4dee-b38e-6cf31a5d52ca
17130 | 52280 | 129 | 2016-08-29 16:03 | 129 | 1 | 2016-08-29 16:03 | 2016-09-02 17:00 | Traigan equipo a taller |  | 57d852fa-1302-45cd-a670-8be493175e92 | 52280 | 2016-08-29 10:21 | 129 |  | 2 | 2 | 2580 | 5599 | 21067 |  | 12636 |  | 31 | 2016-08-29 14:24 |  |  |  |  | Mail cliente: Estimadas necesito coordinar la revisión de esta balanza que la tenemos fuera de uso: Balanza Electrónica Shimadzu (LB1636) Nº Serie: D472740027 Modelo: UW2200H Capacidad: 2200g Resolución: 0.01g |  | 64897 | 65226 | FALSE | ~09-02-17 12:06 MHS>GI Rodrigo nos informa que los repuestos llegan a ppios de Marzo. ~29-08-16 15:42 HV >ACR Que la manden a taller.La balanza debe ser trabada. Cualquier duda que hablen con taller. ~29-08-16 10:38 ACR>ACR Coordinar con daniel.cava@lenorgroup.com int 164 |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | d36968ab-7c08-4e29-9e7c-28b69108f949
17136 | 52300 | 192 | 2016-08-30 12:49 | 192 | 1 | 2016-08-30 12:50 | 2016-08-30 14:21 | Respuesta del cliente por duda del servicio a realizar |  | b10d6673-3f9c-4b9c-a819-8d52e8b18006 | 52300 | 2016-08-30 12:38 | 192 |  | 2 | 2 | 263 | 3839 | 12806 |  |  |  | 152 | 2016-09-06 16:43 |  |  |  |  | Desinstalación de dos (2) sistemas HPLC. |  |  |  | FALSE | ~07-09-16 10:36 DC >HV confirmado con Marcelo para el 09/09 ~06-09-16 16:43 HV >ACR Combinar vi 09/09. ~05-09-16 09:32 ACR>HV Volvio a llamar solicitando fecha lo antes posible ya que tienen la mudanza encima ~30-08-16 14:26 MHS>ACR Para coordinar con Marcelo hay que avisarle a su celular, esta cargado en el perfil. ~30-08-16 14:20 MHS>HV Hable con Marcelo Bello, jefe del sector. Dice que desinstalamos y mueven los equipos en ese mismo momento, como para que se realize la reinstalacion en el mismo dia. El SV de la reinstalacion es el 52301. |  |  | A |  | FALSE | 29655 |  | FALSE | 4181b228-0e6e-4612-acee-0260e9f9e160
17143 | 52307 | 129 | 2016-08-31 10:50 | 129 | 1 | 2016-08-31 10:50 |  | traigan el equipo a taller |  | 1ca59590-4893-47bc-b5a7-bee940b3bfff | 52307 | 2016-08-31 10:46 | 129 |  | 2 | 2 | 372 | 582 | 22336 |  | 237 |  | 57 | 2016-08-31 11:25 | 129 | 2016-08-31 11:25 |  |  | Viene del parte CM 51602 |  |  |  | FALSE | ~02-09-16 14:05 ACR>HV Mail cliente:Hola Agostina, gracias por tu pronta respuesta. Te comento que estamos en el medio de un lanzamiento y no podemos cambiar de equipo, me podras dar alguna opción a partir 08/09/2016. ~31-08-16 10:48 ACR>HV Voy a pedirles que traigan el equipo para ya se les vaya haciendo el diagnóstico al equipo en el taller ~31-08-16 10:47 ACR>HV Mail Jg: Gente ayer en IMA el uv 1700 tiene falla aleatoria en el chequeo de longitud de onda de D2. Debe estar fallando el relé que enciende y apaga la wi. Se lo comente ayer a gente del laboratorio de Ima y lo quieren reparar, pero no pueden quedarse sin UV. Se que hay un uv para prestamo para estos casos, si es así , habría que combinar con el cliente. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | c511766d-5535-4325-acdb-a678d2edd5f7
17146 | 52149 | 67 | 2016-08-31 15:56 | 67 | 2 | 2016-08-31 15:56 | 2016-11-03 11:50 | MO+REP, COT ID 66049. |  | 2e8184cd-d918-44f5-834a-344c3b8d24ff | 52149 | 2016-08-17 15:42 | 129 |  | 2 | 2 | 2993 | 6777 | 33471 |  |  |  | 57 | 2016-10-13 11:26 | 67 | 2016-10-13 11:26 |  |  | Entro a taller 17/08 Espectrofotómetro Hach DR-5000 NS 1315380 |  | 65090 | 65091 | FALSE | ~30-09-16 10:33 MHS>MHS COT ID 66049. ~30-09-16 10:10 MHS>MHS enviar COT por sv+rep todo incluido a "jose_l_gattoni@aysa.com.ar 6319-5036". |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | cf59459f-1a96-4c3f-ac6c-4f45b9b5d30b
17173 | 52315 | 33 | 2016-09-02 09:22 | 101 | 1 | 2016-09-02 09:22 | 2016-09-26 11:58 | Novedades |  | 27d75147-c109-4bde-bd35-c0bd6a3089d4 | 52315 | 2016-08-31 12:08 | 192 |  | 2 | 2 | 87 | 5924 | 3030 | 924 |  |  | 101 | 2016-09-01 14:35 | 101 | 2016-09-02 09:22 |  |  | Llamdo de Tomas Lopez: tiene dudas sobre el soft del HPLC, hace dos corridas consecutivas y no puede visualizar la segunda. |  | 65894 |  | FALSE | ~26-09-16 11:58 MHS>HV Llamo Estela: dice que limpiaron todo con metanol y siguen apareciendo los picos negativos. Sacó la columna y pasa igual, asi que creen que el problema esta en el PDA. Se le cotiza el MC. ~20-09-16 14:46 DC >PP PP les indico que purguen todo con metanol ~20-09-16 14:46 DC >PP ahora llamaron indicando que tienen picos negativos ~01-09-16 15:08 JGE>HV hable con Lopez, y quieren realizar cambio de longitud de onda con un Rf a mitad de metodo. Le sugerí que coloque un "cero" en el time program cuando se efectua el cambio de long. de onda, pues el cromatograma queda planchado (se debe estar saturando el detector). Van a probar y cualquier cosa vuelve a llamar. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 8aa88b40-09c6-431c-a98a-2666cbea4dae
17201 | 52280 | 67 | 2016-09-05 16:10 | 67 | 2 | 2016-09-05 16:10 | 2016-09-07 16:22 | REP (150 dias) |  | ce8cfbea-bb38-4a69-b41b-4ce2f841734e | 52280 | 2016-08-29 10:21 | 129 |  | 2 | 2 | 2580 | 5599 | 21067 |  | 12636 |  | 31 | 2016-08-29 14:24 |  |  |  |  | Mail cliente: Estimadas necesito coordinar la revisión de esta balanza que la tenemos fuera de uso: Balanza Electrónica Shimadzu (LB1636) Nº Serie: D472740027 Modelo: UW2200H Capacidad: 2200g Resolución: 0.01g |  | 64897 | 65226 | FALSE | ~09-02-17 12:06 MHS>GI Rodrigo nos informa que los repuestos llegan a ppios de Marzo. ~29-08-16 15:42 HV >ACR Que la manden a taller.La balanza debe ser trabada. Cualquier duda que hablen con taller. ~29-08-16 10:38 ACR>ACR Coordinar con daniel.cava@lenorgroup.com int 164 |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | d36968ab-7c08-4e29-9e7c-28b69108f949
17225 | 51614 | 192 | 2016-09-07 15:20 | 192 | 1 | 2016-09-07 15:20 |  |  |  | 0d339a96-7464-49ff-9c3f-0ed3a081dce3 | 51614 | 2016-07-04 16:34 | 117 | 2016-03-15 08:32 | 1 | 2 | 130 | 1233 | 14772 |  |  |  | 68 | 2016-07-04 16:36 | 117 | 2016-07-05 15:51 |  |  | Servicio de mantenimiento y reparación de compresores. Mantenimiento de generador de nitrógeno marca PEAK SCIENTIFIC, modelo MN32-LA. |  |  | 64042 | FALSE | ~07-09-16 15:20 MHS>ACR se le cotizo el kit en COT ID 64042 sin respuesta. Ahora piden actualizarlo, COT ID 65302. ~04-07-16 16:51 NPP>HV OJO: el cliente deberia tener el Kit de mantenimiento del generador. N/p 08-4780 |  |  | A |  | FALSE | 26827 |  | FALSE | f6a3904e-e155-4c25-a1f3-f70db2cb19e2
17227 | 52435 | 2 | 2016-09-07 15:43 | 2 | 1 | 2016-09-07 15:43 | 2016-09-12 08:52 | Ya salió de JENCK |  | 8db901b6-e21d-4f03-8436-d92eaef7a5a1 | 52435 | 2016-09-07 15:41 | 2 |  | 4 | 2 | 5118 | 12028 | 32682 |  |  |  | 15 | 2016-09-14 15:53 | 2 | 2016-09-09 08:54 | [6 empty] | FALSE | ~15-03-17 12:32 EF >HV Se esta comprando el chiller en la OC-32212 ~17-01-17 15:00 EF >HV No coordinar fecha aun, falta chiller ~07-09-16 15:44 MB >ACR Agos, podrías averiguar si tienen todas las condiciones de instalación?, gracias |  |  | R |  | FALSE | 27374 |  | FALSE | 77b29322-2934-496c-a064-be9cabaef5a6
17228 | 52280 | 67 | 2016-09-07 16:22 | 67 | 3 | 2016-09-07 16:22 |  | Llegada de los rep |  | 31d9bb81-d7dd-45cf-a202-1b91e65861a2 | 52280 | 2016-08-29 10:21 | 129 |  | 2 | 2 | 2580 | 5599 | 21067 |  | 12636 |  | 31 | 2016-08-29 14:24 |  |  |  |  | Mail cliente: Estimadas necesito coordinar la revisión de esta balanza que la tenemos fuera de uso: Balanza Electrónica Shimadzu (LB1636) Nº Serie: D472740027 Modelo: UW2200H Capacidad: 2200g Resolución: 0.01g |  | 64897 | 65226 | FALSE | ~09-02-17 12:06 MHS>GI Rodrigo nos informa que los repuestos llegan a ppios de Marzo. ~29-08-16 15:42 HV >ACR Que la manden a taller.La balanza debe ser trabada. Cualquier duda que hablen con taller. ~29-08-16 10:38 ACR>ACR Coordinar con daniel.cava@lenorgroup.com int 164 |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | d36968ab-7c08-4e29-9e7c-28b69108f949
17243 | 52106 | 129 | 2016-09-09 11:29 | 129 | 1 | 2016-09-09 11:30 | 2016-09-09 15:37 | confirme fheca |  | 6ba39fb6-f910-4afd-b14e-1116f7f81f62 | 52106 | 2016-08-11 14:07 | 129 |  | 2 | 2 | 188 | 7248 | 17293 | 618 | 8864 |  | 42 | 2016-09-09 11:11 | 65 | 2016-08-12 09:29 |  |  | El detector le tira error y no avisa |  | 64820 |  | FALSE | ~09-09-16 15:38 ACR>HV Confirmado con Adriana para el 13/09 ~09-09-16 11:11 HV >ACR Combinar ma 13/09. ~09-09-16 11:04 ACR>HV Adriana pide que se vaya martes o miercoles ya q ella esta esos días! ~01-09-16 11:45 DC >HV solicitan que pasemos a verlo ~29-08-16 08:42 ACR>HV mando mail Adriana Sassone, diciendo que escanearon la PC y encontraron un solo virus y los datos para el backup pesan 120Gb, le cotizaron un servicio por reparación del detector, pero ya fuimos hace poco, le cambiamos la lámpara y siguió fallando. Para mi son problemas de red o PC ya que se desconecta aleatoriamente ello detector y no de el equipo en si. ~11-08-16 14:22 ACR>HV Ojo! la pc es nuestra y por eso IT no la quieren tocar xq no es del hospital ~11-08-16 14:21 ACR>HV PP. pc llena de virus, el error q manda es de conexion, va averiguar si puede llevar la pc a taller y sino hay que ir formatear y reinstalar todo. ~11-08-16 14:09 ACR>HV Se lo pase a PP |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | c75dce62-17cc-4319-a21d-cbe2cba6092a
17254 | 52016 | 129 | 2016-09-12 09:02 | 129 | 1 | 2016-09-12 09:02 |  | Confirme fecha |  | 75c56f33-45d1-4ace-b964-bc8ecf80da17 | 52016 | 2016-08-05 12:48 | 129 |  | 4 | 2 | 190 | 767 | 749 |  |  |  | 12 | 2016-09-22 12:56 | 75 | 2016-08-09 08:53 |  |  | m mail de Kaufman: Te consulto porque del ANMAT nos regalaron un equipo HPLC Shimadzu que quisieramos usar para docencia. Tiene una Controladora SCL 10 AVP, un detector SPD 10A, Horno CTO 10A, autosampler SIL AD y dos bombas (10AS y una mas nueva 20AT). La computadora es vieja, no funciona y “esta quemada”. Como la controladora tiene una salida RS moderna, hemos visto que el equipo se podría controlar con una PC moderna y algun software. Te consulto que soft necesitaríamos para eso. |  |  |  | FALSE | ~11-10-16 08:28 SB >HV instale el HPLC y di de baja la LC10AS por vieja y obsoleta. Verifique sensibilidad / repetibilidad y quedo en funcionamiento. Solo queda capacitar a los usuarios en el uso del classVP 6.42. ~22-09-16 12:59 HV >ACR Combinar a continuación de la instalación del GC. Esto lo hará entre martes y miércoles (4-5/10). En auto. ~19-09-16 09:37 ACR>HV Se recombina para q se haga junto a los otros equipos ~12-09-16 08:54 HV >ACR Combinar ju 22/09 con regreso vi 23. En auto. ~19-08-16 14:39 HV >SB Sergio, habíamos quedado que un LC-Sol estaría ok para esta gente. El LC-Sol se cumunica con el SCPvp. ~18-08-16 11:58 SB >FI Windows xp o superior? nono. Solo windows XP con puerto serie. Lo ideal para esta gente seria que compre una CBM20 y un hub y le metemos un soft para poder controlar todo esto. De la manera que esta planteado, puede ir un classLC o un classvp, cosas muy antiguas que andan en maquinas antiguas y que traen muchos dolores de cabeza en maquina nuevas. ~08-08-16 09:05 ACR>HV Mail de Kaufman: Gracias por el mensaje. Los números de serie de los diferentes componentes del equipo son los que figuran más abajo. Es posible que en el caso del detector haya algun error con las letras, que no se ven muy bien. Saludos a ambos y buen fin de semana Teodoro S. Kaufman SIL 10AD VP - C21153601031 LP SPD - 10A - C20333206112 KO CTO - 10A - C20383001657 LP SCL - 10A VP - C2101390842 CD LC - 20AT - L20114506844 - AE LC - 10 AS - C20313203852 - LP ~05-08-16 12:50 ACR>HV Voy averiguando N° de serie y procedencia de los modulos ~05-08-16 12:50 ACR>HV Respuesta de Nano a Kaufman: Según lo que hemos conversado recién telefónicamente, es de nuestro interés poder ayudarlo en la puesta en marcha del equipo. Si uds pueden proveer una computadora en funcionamiento (con Windows XP o superior y un puerto RS-232, idealmente nativo), nosotros podemos realizar la instalación y la puesta en marcha sin costo alguno para el Instituto. Al fin de poder amortizar los viáticos, estaremos realizando el trabajo aprovechando algún viaje a Rosario. Entiendo que tenemos pendiente una instalación de un GC y un HPLC, con lo cual en la primera que ocurra cronológicamente realizaremos esta actividad. También Lo tendremos en mente si podemos realizarlo si llegar a surgir otro servicio por la zona. Nos pondremos en contacto con UDs para coordinarlo |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 7449d2eb-4798-4e3d-b0e9-3ed3b620e0de
17276 | 50304 | 129 | 2016-09-14 09:22 | 129 | 1 | 2016-09-14 09:22 | 2016-09-28 15:53 | Envie equipo a taller |  | 29265e44-c9f6-45f4-8326-4a7bbd335d25 | 50304 | 2016-02-23 15:43 | 192 |  | 2 | 2 | 2060 | 4302 | 22557 |  |  |  | 200 | 2016-02-29 11:22 | 129 | 2016-09-14 09:19 |  |  | Mail del cliente sobre espectrofotómetro Hach DR 3900: "El Display no enciende la iluminación, apenas se alcanza a ver el tono a grises. El equipo está funcionando y lo tenemos operativo en tareas de rutina". | El cliente retira el equipo sin reparar y lo traerá nuevamente cuando dispongamos del repuesto correspondiente. | 60222 | 60223 | FALSE | ~28-10-16 16:45 DB >ACR Agos, Hach siempre te da sorpresas: En la caja del display que vino para esta reparación dice que el display esta modificado de su version original y solo es compatible con los modelos de motherboard de la versión I en adelante. Conclusión: Nos dicen que se cambia motherboard y display juntos, o sea, una locura. Voy a hacer la consulta a Hach a ver como resolver esto. ~14-09-16 09:22 ACR>HV le envie mail pidiendo q traiga el equipo a taller ~12-09-16 10:34 DC >ACR Llego repuesto, deberian enviar el equipo para reemplazar el display ~03-03-16 09:01 DC >HV se cotizo rep + MO ~25-02-16 14:54 MHS>FEB Llamar antes de coordinar, capaz conviene que manden el equipo para acá |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | e7a71d52-12bd-4421-ad5d-130fffe139e8
17279 | 51977 | 192 | 2016-09-14 09:55 | 192 |  | 2016-09-14 09:55 | 2016-09-14 09:55 | OC para COT ID 64527 por las lámparas |  | dbbe15e1-9d0e-4380-a7d6-bb82fa975288 | 51977 | 2016-08-04 12:18 | 129 |  | 3 | 2 | 474 | 6755 | 8238 | 104 |  |  | 101 | 2016-08-04 12:19 | 129 | 2016-09-14 12:01 |  |  | OC por CERTIFICACION de tres UV: (1) UV-1603 (identificado como #627) (1) UV-1800 (identificado como #1783) (1) UV-1800 (identificado como #1795) |  | 64527 |  | FALSE | ~27-09-16 16:05 MHS>ACR Se reemplaza REM ID 31310 por REM ID 31387. ~14-09-16 10:01 MHS>HV Llego OC ID 29821 por las lamparas. Llevar REM ID 31310. ~12-08-16 12:15 MHS>MHS En éste Parte se realiza el UV-1603 (identificado como #627). ~04-08-16 12:19 ACR>HV Confirmado con el cliente 08/08 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 9b775614-d615-4e40-93ca-12d21b0d3741
17280 | 51978 | 192 | 2016-09-14 10:03 | 192 | 1 | 2016-09-14 10:03 | 2016-09-14 10:03 | OC para COT ID 64528 por las lámparas |  | 3614dc2e-96bf-4398-b37d-be61437b9494 | 51978 | 2016-08-04 12:19 | 129 |  | 3 | 2 | 474 | 797 | 8238 | 518 |  |  | 101 | 2016-08-04 12:20 | 129 | 2016-09-14 12:01 |  |  | OC por CERTIFICACION de tres UV: (1) UV-1603 (identificado como #627) (1) UV-1800 (identificado como #1783) (1) UV-1800 (identificado como #1795) |  |  | 64528 | FALSE | ~27-09-16 16:06 MHS>ACR Se reemplaza REM ID 31311 por REM ID 31388. ~14-09-16 10:04 MHS>HV Llego OC ID 29821 por las lamparas. Llevar REM ID 31311. ~12-08-16 12:15 MHS>MHS En este Parte se realiza el UV-1800 (identificado como #1783). ~04-08-16 12:20 ACR>HV Confirmado por el cliente 08/08 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | b620f8b8-5ceb-420a-81fe-36b07e8f9e46
17290 | 52522 | 126 | 2016-09-14 12:59 | 126 | 1 | 2016-09-14 13:00 |  | CI |  | 6a6ff3f5-b0d1-4e9c-acc5-a63a74693409 | 52522 | 2016-09-14 12:59 | 126 |  | 4 | 2 | 171 | 7441 | 13123 | [9 empty] | Lleva IQ/OQ/CERT bonificado entregar c/remito ID 31313 EQUIPO EN PODER CLIENTE |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:41 ACS>ACR Retiraron 30-03-17 ~22-03-17 11:34 ACS>ACR El día 29 de marzo x la mañana retirarán equipos, mail de Clara. ~20-03-17 09:32 ACS>ACR mail aviso q retiren equipos urg. x falta de espacio en ntros dep. ~02-11-16 10:33 ACS>ACR Tema instalación: no tienen listo el laboratorio. Van a informar cuando retirarán equipo x tema de espacio en ntro depósito. ~02-11-16 10:31 ACS>ACR pagaron ~27-09-16 08:50 ACS>ACR mail de Clara M. los Dres les avisarán respecto de la fecha posible de instalación ~14-09-16 13:00 ACS>ACR envié las CI ~14-09-16 13:00 ACS>ACR Que informen si se puede facturar el saldo. |  |  | A |  | FALSE | 28419 |  | FALSE | 5e945968-126c-4aae-9453-0f8f24ade222
17362 | 52628 | 192 | 2016-09-23 09:42 | 192 | 1 | 2016-09-23 09:42 |  | OC por viáticos |  | 3f31dce9-0e53-4d75-bba7-f9e0b52bc3d3 | 52628 | 2016-09-23 09:00 | 192 |  | 7 | 2 | 3712 | 8639 | 33717 |  |  |  | 137 | 2016-09-23 17:00 | 42 | 2016-09-23 09:04 |  |  | Llamado del cliente por un microscopio Pro Phenom Venia fallando, lo reinicio del boton de atrás del equipo y no arrancó mas. |  |  | 65812 | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | c02f7717-2f2e-4d91-8f3e-30ac4ccda74e
17370 | 52582 | 129 | 2016-09-23 12:12 | 129 | 1 | 2016-09-23 12:12 | 2016-09-23 12:45 | Confirme fecha |  | 254483a0-530d-4329-897a-3e2ab9bc0987 | 52582 | 2016-09-20 11:24 | 192 |  | 6 | 2 | 4827 | 11288 | 29376 |  | 12056 |  | 101 | 2016-09-21 10:36 |  |  |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) UV-1800 Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~23-09-16 12:46 ACR>HV Confirmado con cliente para el 17/10 ~22-09-16 11:09 HV >ACR Combinar lu 17/10. |  |  | A |  | FALSE | 29868 |  | FALSE | d9fb77ee-1dec-4e3c-b285-54beb9d0c4f3
17379 | 52315 | 192 | 2016-09-26 11:58 | 192 | 1 | 2016-09-26 11:58 |  | OC por MC |  | 31e3cb41-b33e-47bd-a2cb-6650e2f6f5e1 | 52315 | 2016-08-31 12:08 | 192 |  | 2 | 2 | 87 | 5924 | 3030 | 924 |  |  | 101 | 2016-09-01 14:35 | 101 | 2016-09-02 09:22 |  |  | Llamdo de Tomas Lopez: tiene dudas sobre el soft del HPLC, hace dos corridas consecutivas y no puede visualizar la segunda. |  | 65894 |  | FALSE | ~26-09-16 11:58 MHS>HV Llamo Estela: dice que limpiaron todo con metanol y siguen apareciendo los picos negativos. Sacó la columna y pasa igual, asi que creen que el problema esta en el PDA. Se le cotiza el MC. ~20-09-16 14:46 DC >PP PP les indico que purguen todo con metanol ~20-09-16 14:46 DC >PP ahora llamaron indicando que tienen picos negativos ~01-09-16 15:08 JGE>HV hable con Lopez, y quieren realizar cambio de longitud de onda con un Rf a mitad de metodo. Le sugerí que coloque un "cero" en el time program cuando se efectua el cambio de long. de onda, pues el cromatograma queda planchado (se debe estar saturando el detector). Van a probar y cualquier cosa vuelve a llamar. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 8aa88b40-09c6-431c-a98a-2666cbea4dae
17381 | 50521 | 129 | 2016-09-26 15:26 | 129 | 1 | 2016-09-26 15:26 | 2016-09-27 08:44 | Confirme fecha |  | 1a78c2df-7bb6-4717-bbef-ab5db60cabc7 | 50521 | 2016-03-10 15:53 | 126 |  | 4 | 2 | 190 | 767 | 23450 |  |  |  | 12 | 2016-09-22 12:56 | 126 | 2016-04-05 12:39 |  |  | recibieron equipo, le informaron a Ale A. OC CIF |  |  |  | TRUE | ~08-03-17 11:11 SB >HV le mande mail a alejandro para que nos pase los datos del cliente donde tenemos que instalar el GC que falta. ~21-02-17 12:15 ACR>HV falta la capacitación, solicitaron fecha, falta la instalación del GC de la OC 25411 no hay ni parte cargado, la idea es hacerlos juntos segun quiere sergio, a la espera de alguna novedad con respecto a la instalación ~11-10-16 08:20 SB >HV Instalado el HPLC + GC solo falta capacitar a los usuarios en el uso de los soft. ~03-10-16 12:45 SB >HV cambio de planes, no tienen algunas cosas. Lo dejamos para el miercoles 5/10, voy en auto. ~22-09-16 12:57 HV >ACR Cambio de planes. Lo hace Sergio la semana anterior. Combinar lu 03/10, y a continuación instala el HPLC 52016, regresando en ppio el mi 05. En auto. ~22-09-16 09:29 HV >ACR Combinar ma 11/10 con regreso mi 12. En auto. ~16-09-16 16:25 ACS>ACR Le confirmaron a Alejandro que ya está todo listo para instalar ~18-04-16 12:17 ACS>NPP Mail a Alejandro, hablé con Teodoro y estamos con problemas con la instalación de los gases porque todavía no nos enviaron los fondos para realizarla. En estos momentos estamos tramitando esos fondos, que esperamos recibir a la brevedad. En cuanto tenga novedades te escribo. Carina ~04-04-16 16:33 MB >NPP Los viáticos y estadía están a cargo de JENCK (AS) ~10-03-16 15:55 ACS>HV Alejandro se encargó de enviar CI ~10-03-16 15:54 ACS>HV mail a Alejandro A. Dentro de los datos te agradecería que nos incluyas los requerimientos en cuanto a la instalación de gases, estimación del consumo eléctrico, y requerimientos en cuanto a la PC (Windows, RAM, procesador), y cualquier otra cosa que creas necesaria aclararnos. Carina Delpiccolo |  |  | R |  | FALSE | 24175 |  | FALSE | 6986fb15-0927-42c7-b9fc-c0d999d96c39
17385 | 52521 | 67 | 2016-09-26 16:15 | 67 | 2 | 2016-09-26 16:15 | 2016-11-08 15:01 | REP |  | b937caf6-10fe-4422-afbe-29e03bf2e8e4 | 52521 | 2016-09-14 12:23 | 129 |  | 2 | 2 | 1631 | 7279 | 33762 |  |  |  | 200 | 2016-09-16 09:39 | 67 | 2016-11-10 16:15 |  |  | PH marca Hach pocket multi 2 se rompio la vulva, se le cayó. Quiere saber si tiene arreglo ono |  |  | 65920 | FALSE | ~08-11-16 15:02 DC >ACR llego OC; Se esta comprando el repuesto ~26-09-16 16:15 DC >HV se cotiza sensor de reemplazo ~14-09-16 12:27 ACR>HV Se llama Magali ~14-09-16 12:27 ACR>HV Pide que llamen al 0291-459-9263 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 71ed701c-d571-4906-be2d-6b250d92327f
17408 | 52654 | 129 | 2016-09-28 14:47 | 129 | 1 | 2016-09-28 14:47 | 2016-09-30 12:21 | Confirme fecha |  | 88c2ff31-a7b4-4fe5-9019-f2a32488f19f | 52654 | 2016-09-26 14:53 | 192 | 2016-09-26 14:53 | 6 | 2 | 31 | 6353 | 29759 |  | 10194 |  | 101 | 2016-09-27 10:51 | 129 | 2016-09-29 10:57 |  |  | OC por MP+Cert en UV-1800 A11454908430. |  |  |  | FALSE | ~02-11-16 12:10 MHS>MHS no esta el parte, se factura el servicio comprobado por el acuse de recibo de la certificacion. ~30-09-16 12:21 ACR>HV Se va el lunes 03/10 ~27-09-16 16:11 HV >ACR Combinar vi 14/10. |  |  | A |  | FALSE | 29944 |  | FALSE | c4086cbe-a31b-4497-b89a-07adb9215ff1
17411 | 52684 | 192 | 2016-09-29 09:04 | 192 | 1 | 2016-09-29 09:04 | 2016-10-19 17:00 | llegada del equipo |  | c9a26135-2cd0-412b-8055-9e0fee9b3d8d | 52684 | 2016-09-29 08:55 | 192 |  | 6 | 2 | 31 | 6353 | 12738 | 1389 | 4276 |  | 57 | 2016-10-20 08:49 |  |  |  |  | OC por MP+Cert en TOC-VCSH. Van a enviar el equipo al taller, ya que lo fuimos a ver porque aparecen fallas aleatorias y no se pudo solucionar. Capaz que tres semanas anda perfecto y despues otras tres semanas fluctua mucho o aparece mucho ruido al punto que no se puede medir nada. Una vez arreglado, se debe Certificar el equipo. |  |  | 67809 | FALSE | ~08-03-17 11:05 DC >SB llego el detector ~14-12-16 10:14 MHS>NL la celda ya esta reservada. ~06-12-16 10:30 MHS>HV OC ID 30949 por los repuestos necesarios. ~03-11-16 15:10 MHS>MHS MP/MC corresponde al abono, OC ID 27997. Certificación corresponde a OC ID 29996. ~31-10-16 10:11 MHS>MHS ver SV 52902. |  |  | A |  | TRUE | 29996 |  | FALSE | 9bbddc30-d15d-447a-bd57-7c09b7cee1f3
17443 | 52714 | 129 | 2016-10-03 10:19 | 129 | 1 | 2016-10-03 10:19 |  | CI |  | 79c2baa6-b039-4cba-a6d8-46c4f078988a | 52714 | 2016-09-30 16:33 | 2 |  | 4 | 2 | 232 | 5200 | 32869 |  |  |  | 57 | 2016-10-03 14:15 | 129 | 2016-10-03 14:15 |  |  |  |  | 66226 |  | FALSE | ~05-10-16 15:25 ACR>HV Se las envie a Agustina ahora ~30-09-16 16:46 MB >ACR Agos, le reenvias condiciones de instalación? Lo pasaron a retirar el miércoles cuando lo tengan en planta avirasan para coordinar instalación. Nos tienen que pasar los datos del usuario. |  |  | A |  | FALSE | 29243 |  | FALSE | e03aec34-9a9f-487c-b971-77dbacec8bd2
17444 | 52737 | 126 | 2016-10-03 14:44 | 126 | 1 | 2016-10-03 14:44 |  | CI |  | 9ffd4515-98c2-4763-8558-7238bba6089a | 52737 | 2016-10-03 14:44 | 126 |  | 4 | 2 | 171 | 7441 | 13123 | [9 empty] | lleva IQ/OQ/CERT bonificado Remito ID 31470 EQUIPO EN PODER CLIENTE |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:41 ACS>ACR Retiraron 30-03-17 ~22-03-17 11:34 ACS>ACR El día 29 de marzo x la mañana retirarán equipos, mail de Clara. ~20-03-17 09:32 ACS>ACR mail aviso q retiren equipos urg. x falta de espacio en ntros dep. ~21-12-16 14:16 ACS>ACR pagaron ~02-11-16 10:38 ACS>ACR Tema instalación: no tienen listo el laboratorio. Van a informar cuando retirarán equipo luego del pago x tema de espacio en ntro depósito. ~02-11-16 10:33 ACS>ACR solicitaron facturación saldo ~03-10-16 14:46 ACS>ACR se enviaron las CI ~03-10-16 14:45 ACS>ACR que indiquen si podemos facturar el saldo. |  |  | A |  | FALSE | 28418 |  | FALSE | 101c892d-e7ce-46fc-9898-b1726ecec47e
17445 | 52738 | 126 | 2016-10-03 14:48 | 126 | 1 | 2016-10-03 14:48 |  | CI |  | 915aee00-b57e-42bb-9ea2-8c77a0a1b206 | 52738 | 2016-10-03 14:47 | 126 |  | 4 | 2 | 171 | 7441 | 13123 | [9 empty] | Lleva IQ/OQ/CERT bonficiado remito ID 31469 EQUIPO EN PODER CLIENTE |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:41 ACS>ACR Retiraron 30-03-17 ~22-03-17 11:34 ACS>ACR El día 29 de marzo x la mañana retirarán equipos, mail de Clara. ~20-03-17 09:32 ACS>ACR mail aviso q retiren equipos urg. x falta de espacio en ntros dep. ~21-12-16 14:16 ACS>ACR pagaron ~02-11-16 10:38 ACS>ACR Tema instalación: no tienen listo el laboratorio. Van a informar cuando retirarán equipo luego del pago x tema de espacio en ntro depósito. ~02-11-16 10:36 ACS>ACR solicitaron facturación saldo ~03-10-16 14:48 ACS>ACR CI enviadas ~03-10-16 14:48 ACS>ACR que indiquen si podemos facturar el saldo. |  |  | A |  | FALSE | 28417 |  | FALSE | 479c97d2-871a-4524-bfae-e837fd5e54e9
17447 | 52740 | 126 | 2016-10-03 14:54 | 126 | 1 | 2016-10-03 14:54 |  | CI |  | 7a155ffe-a01b-4625-b4d3-90f2b5e70f37 | 52740 | 2016-10-03 14:52 | 126 | 2016-10-03 14:51 | 4 | 2 | 171 | 7441 | 13123 | [9 empty] | remito ID 31468 Lleva IQ/OQ/Cert bonificado EQUIPO EN PODER CLIENTE |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:40 ACS>ACR Retiraron 30-03-17 ~20-03-17 09:32 ACS>ACR mail aviso q retiren equipos urg. x falta de espacio en ntros dep. ~06-12-16 08:26 ACS>ACR pagaron ~02-11-16 10:38 ACS>ACR Tema instalación: no tienen listo el laboratorio. Van a informar cuando retirarán equipo luego del pago x tema de espacio en ntro depósito. ~02-11-16 10:35 ACS>ACR solicitaron facturación saldo ~03-10-16 14:54 ACS>ACR CI enviadas ~03-10-16 14:54 ACS>ACR que indiquen si podemos facturar el saldo. |  |  | A |  | FALSE | 28305 |  | FALSE | a47fa078-af55-4c47-aa27-b55b00f9ba12
17448 | 52739 | 126 | 2016-10-03 14:55 | 126 | 1 | 2016-10-03 14:55 |  | CI |  | 50f1c2f0-b256-41b0-9efa-2914747cf780 | 52739 | 2016-10-03 14:51 | 126 |  | 4 | 2 | 171 | 7441 | 13123 | [5 empty] | 129 | 2016-10-03 15:35 |  |  | Remito ID 31467 Lleva IQ/OQ/CERT Bonificado EQUIPO EN PODER CLIENTE |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:40 ACS>ACR Retiraron 30-03-17 ~22-03-17 11:34 ACS>ACR El día 29 de marzo x la mañana retirarán equipos, mail de Clara. ~20-03-17 09:32 ACS>ACR mail aviso q retiren equipos urg. x falta de espacio en ntros dep. ~06-12-16 08:25 ACS>ACR pagaron ~02-11-16 10:38 ACS>ACR Tema instalación: no tienen listo el laboratorio. Van a informar cuando retirarán equipo luego del pago x tema de espacio en ntro depósito. ~02-11-16 10:35 ACS>ACR solicitaron facturación saldo ~03-10-16 14:54 ACS>ACR CI enviadas ~03-10-16 14:54 ACS>ACR que indiquen si podemos facturar el saldo. |  |  | A |  | FALSE | 28305 |  | FALSE | b07332f8-89a3-42d3-bba8-26e2ba74fbea
17453 | 52109 | 67 | 2016-10-04 09:41 | 67 | 3 | 2016-10-04 09:41 | 2017-03-08 11:00 | Llegada de los Rep (90 dias) |  | 9a2bbb29-2311-444a-bff9-31b8301ba6fb | 52109 | 2016-08-11 16:14 | 129 |  | 2 | 2 | 921 | 2097 | 23534 |  | 12885 |  | 57 | 2016-08-11 16:34 |  |  |  |  | Entro a taller Espectrofotómetro Minolta CM-600d, NS D21010106 | El cliente retira el espectrofótometro, sin reparar y lo volverá a traer cuando dipongamos de los repuestos. Concluido AC | 64519 |  | FALSE | ~08-03-17 11:03 DC >SB los repuestos estan en deposito reservados ~08-03-17 11:01 DC >SB llego el repuesto, les avise para que envien el equipo nuevamente ~04-10-16 09:41 DC >HV Llego OC; Se estan comprando los repuestos ~11-08-16 16:38 ACR>HV Entro junto a la Dt. Virginia Sanchez 4552-2724 int 38/48 contacto vesprof@yahoo.com; rosabaezabsas@yahoo.com.ar |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 2e533561-484a-44e9-bac6-e7455df6a228
17459 | 52707 | 129 | 2016-10-05 10:21 | 129 | 1 | 2016-10-28 10:26 | 2016-10-28 14:44 | Confirme fecha |  | 31f6e954-13c0-475b-b844-46a17f977aa6 | 52707 | 2016-09-30 11:30 | 67 |  | 13 | 2 | 2881 | 6280 | 33692 |  |  |  | 12 | 2016-10-03 14:16 | 129 | 2016-10-11 11:31 |  |  | OC por puesta en funcionamiento y capacitacion operacional de un (1) GC-2010 y de un QP-2010 Incluye V+E; Debemos sacar nosotros LLEVAR REMITO |  |  |  | FALSE | ~07-12-16 11:21 ACR>HV no viajo en esa fecha aun no viajo ~28-10-16 14:44 ACR>HV confirmada la fecha ~28-10-16 09:50 HV >ACR Combinar lu 05/12 con regreso mi 07. ~20-10-16 10:45 ACR>SB piden fecha ~19-10-16 09:13 ACR>SB tenes fecha sergi? ~05-10-16 16:03 ACR>HV Mail cliente: Estimada Agostina: Lamentablemente en esos días no estará el técnico encargado del equipo. Así que le pediría si por favor puede porgramar la visita para Noviembre en la fecha que Uds lo consideren oportuno. Gracias por su amable atención ~03-10-16 15:00 HV >ACR Combinar ma 18/10 con regreso ju 20/10. Se vuela por La Rioja. Ver terrestres. ~30-09-16 11:32 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 30029 |  | FALSE | 25272f1f-eddf-4265-92c0-00c8302d304e
17466 | 52471 | 33 | 2016-10-07 10:36 | 12 | 1 | 2016-09-27 14:56 |  | Internet |  | 351e8f38-445d-4775-b367-30fdfa37a6cc | 52471 | 2016-09-09 10:02 | 192 |  | 7 | 2 | 135 | 2558 |  |  |  |  | 12 | 2016-09-09 11:28 | 12 | 2016-09-14 09:32 |  |  | El 27-07-16 se instaló una bomba turbomolecular que compraron, según SV n° 51510. Dicen que la misma no esta funcionando. Avisó Melisa Medina "mmedina@quimica.unlp.edu.ar". |  |  |  | FALSE | ~27-09-16 14:50 SB >HV Ahi me pude comunicar con Melisa, va a poner internet en la computadora del masas asi lo puedo controlar desde aca. Le pedi que me llame ni bien esta conectada. ~22-09-16 13:00 SB >SB Le mande varios mails y me mandaron un telefono que nunca me puedo comunicar. Le mande mail pidiendo que se comunique conmigo asi hablamos. ~14-09-16 09:33 SB >HV Le mande un mail para que me llame. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | e35b75a9-d2ba-47e7-8c3b-c5c29380f7e9
17468 | 52814 | 129 | 2016-10-07 14:40 | 129 | 1 | 2016-10-07 14:40 | 2016-11-08 17:00 | Envie equipo a taller |  | d937e2ef-8128-49eb-8382-35132b72455f | 52814 | 2016-10-06 16:42 | 129 |  | 2 | 2 | 4795 | 11954 |  |  | 12535 |  | 75 | 2017-03-27 08:52 | 68 | 2016-10-11 10:04 |  |  | No ensciende la pantalla | Se reemplaza la PC en garantía. Se instala el software Labsolutions IR Se comprueba correcto conexión y funcionamiento con el instrumento. Concluido AM |  |  | FALSE | ~27-03-17 08:49 ACR>HV lo lleva nano 28/03 ~13-03-17 09:36 MHS>FI llame y el Dr. no esta, me dijeron que llame mas tarde. ~30-01-17 08:39 DC >ACR REMITO LISTO, ya pueden retirar ~06-12-16 11:38 AC >ACR Luis Juarez, la envia a service de Lenovo. ~11-11-16 08:19 ACR>HV entro a taller Lenovo C260 CS02595222 ~07-10-16 14:33 EG >HV Hablé con el Dr. Heredia y me dijo que ya habia hablado con Alfredo y lo que le pasa es que no enciende el monitor de la PC All in One, le dije igual que Alfredo que la envie a taller para poder controlarla. Me dijo que el lunes la envia. ~06-10-16 16:46 ACR>HV por favor q llamen al Dr. Heredia al 0385-428-3251. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | e04b2b6c-2c0c-4d29-b20f-4a4cce3e74be
17477 | 52816 | 33 | 2016-10-11 15:22 | 129 | 1 | 2016-10-11 15:22 |  | Reactivos |  | 0739c841-e98f-4476-93c8-a44208d5011c | 52816 | 2016-10-07 09:33 | 129 | 2015-09-28 15:36 | 1 | 2 | 411 | 6991 | 22752 | 1157 |  |  | 70 | 2016-10-11 11:17 | 129 | 2016-10-11 15:23 |  |  | cont 49001 falta puesta en marcha del AA3 |  |  |  | FALSE | ~11-10-16 15:22 HV >HV Agos habló con el cliente y NO tiene los reactivos. ~11-10-16 11:17 HV >ACR Tienen los reactivos ya? |  |  | A |  | FALSE | 23567 |  | FALSE | 138db2de-6799-4448-9036-a5b7e81f67d5
17481 | 52872 | 67 | 2016-10-13 08:20 | 67 | 2 | 2016-10-13 08:20 |  | MO+REP |  | 37b8ff24-cd97-43bb-bbc0-74ccc6e864b3 | 52872 | 2016-10-12 16:31 | 129 |  | 2 | 2 | 11 | 4151 | 9392 |  | 4423 |  | 57 | 2016-10-12 16:32 | 57 | 2016-12-07 09:02 |  |  | Entro a taller 19-sep-16 |  | 66403 | 66404 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | f858c924-de8b-4c5f-b0d6-94f14a30e97a
17486 | 52690 | 33 | 2016-10-13 09:17 | 129 | 1 | 2016-10-13 09:17 |  | OC |  | d1052a65-0988-4363-97f0-f247806071fc | 52690 | 2016-09-29 11:19 | 129 |  | 2 | 2 | 89 | 34 | 11123 |  |  |  | 101 | 2016-10-07 14:39 | 101 | 2016-09-30 16:21 |  |  | Mail cliente: Buenos días estimados, me permito hacerles una consulta: estamos teniendo inconvenientes con el software UV-Probe (versión 2.33). Puntualmente, al tratar de correr alguna muestra nos da una advertencia como que la memoria del equipo está llena y que no tiene capacidad para procesar el pedido. La PC en la que se encuentra instalado tiene memoria disponible, pero el equipo no la detecta o tiene alguna partición generada al momento de la instalación. Les pido por favor me confirmen si podemos tratar con algún técnico, o si cargamos una solicitud por el servicio de mantenimiento. Más que nada para tener noción del detalle de la falla que debemos citar al momento de cargar el pedido.Como siempre, los saludo cordialmente y quedo a vuestra disposición por cualquier consulta. |  |  |  | FALSE | ~12-10-16 10:19 ACR>HV hugo no llego la orden, lo damos de baja hasta que llegue la misma, el mismo usuario me indica que si no llega la orden no lo vamos a poder cobrar dps ~04-10-16 10:49 ACR>HV Cristian me comento que mantengamos la fecha, pero q primero tenemos que recibir la solciitud desde compras de la cotización ~03-10-16 15:12 HV >ACR Combinar ju 13/10. ~30-09-16 08:20 JGE>HV hay que reinstalar software, la version 2.33 es muy vieja, también puede ser el cable. Hoy lo llamo pero tendriamos que ir a confirmar todo lo anterior. ~29-09-16 11:33 ACR>HV Le pase el mail a Javi G |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 9c7bc9cb-b753-47b9-85eb-d7d86613a8c4
17492 | 52680 | 67 | 2016-10-14 10:19 | 67 | 2 | 2016-10-14 10:19 | 2016-11-29 15:11 | MO+REP |  | 7a4afce3-65c4-49e3-8e6e-1dc9f8880396 | 52680 | 2016-09-28 16:02 | 129 |  | 2 | 2 | 2132 | 10648 | 30356 |  | 12233 |  | 57 | 2016-11-10 16:22 | 67 | 2016-11-10 16:22 |  |  | Entro a taller HQ 30d ns 141200015130 28/09/16 | Reemplazo de sensor cap, calibración al 100% según el procedimiento del fabricante. | 66480 | 66481 | FALSE | ~01-12-16 10:03 DC >ACR REMITO LISTO; Pueden retirar ~29-11-16 15:11 DC >ACR Llego OC |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | b066f588-dd8f-4526-a1d2-8e98f792c2f5
17505 | 52926 | 50 | 2016-10-18 11:43 | 50 | 1 | 2016-10-18 11:43 | 2016-10-21 14:47 | Llegada a taller |  | f8c1e219-263f-40d5-8af3-77894aafea9c | 52926 | 2016-10-18 11:41 | 50 |  | 2 | 2 | 5100 | 12368 | 33892 |  | 13062 |  | 57 | 2016-10-21 14:47 | 57 | 2016-10-24 11:10 |  |  | Llegará al taller un DR-1900 este equipo no fue instalado por nosotros. Ver parte 51225. El equipo es nuevo. Ver OC 28441 |  |  |  | FALSE | ~09-11-16 11:17 ACR>ACR si llaman expicarles que estamos en comunicación con HACH, Que estamos buscando una solución. El problema eestá en la placa principal. |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | c73c7cec-2753-4d53-94fb-bf1030de23eb
17506 | 52925 | 192 | 2016-10-19 11:00 | 192 | 1 | 2016-10-19 11:00 |  | OC por CAP |  | e5fac4f0-db66-4c98-accd-ee44ca8d0ce2 | 52925 | 2016-10-18 11:32 | 129 |  | 13 | 2 | 49 | 1491 | 20850 |  |  |  | 70 | 2016-12-01 09:55 |  |  |  |  | Mail adrian: Hola Agos, me llamó Ignacio de Gador solicitando coordinar una capacitación de Class Agent ya que por un lado tienen en breve una auditoría, van a tener que comenzar a firmar digitalmente y van a transferir la administración a la gente de sistemas. Seguramente Ignacio te estará enviando mail. |  | 66597 |  | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 249c66ab-c82b-4135-833f-e99bc7c8e59a
17513 | 52804 | 129 | 2016-10-20 14:29 | 129 | 1 | 2016-10-20 14:29 | 2017-03-03 16:49 | CI/ ND/Retire Tte Calcabrini |  | b1577353-3a05-49e3-a48c-9332f5cbdbec | 52804 | 2016-10-06 10:20 | 126 |  | 4 | 2 | 1761 | 11994 | 32507 |  |  |  | 33 | 2016-10-07 09:36 | 129 | 2016-10-24 11:27 |  |  | no incluye V+E para la instalación |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 08:59 ACR>HV confirmado ~15-03-17 10:57 HV >MHS Combinar ma 28/03 (Ezequiel ya habló con ellos). Volamos a Rio IV (Eze y yo) el lunes 27 y combinar terrestre a Cabrera. Imagino que dormimos en Cabrera pero desconozco. Regresamos sábado 01/04 por la mañana desde Rio IV. ~13-03-17 10:55 MHS>SB ya les avise a hugo y eze que cumplen las CI, para que definan fecha de servicio. ~07-03-17 10:08 MHS>HV hablo Ezequiel por dudas sobre las CI. Parece que ya las cumplen, despues hay que llamar y confirmar. Les dijo que estimamos realizar la instalacion para finales de marzo. ~03-03-17 16:50 EF >MHS retiraron ~10-02-17 10:43 ACR>HV envie CI ~10-02-17 10:29 ACS>ACR Horno listo. Todo embalado 19 cajas ~08-02-17 11:50 ACS>ACR Me dijo Guille C. q el horno es usado embalado x Jenck ~07-02-17 11:10 ACS>ACR chequear q le falta para reunir las CI ~07-02-17 11:09 ACS>ACR Para que retiren tienen que pagar las ND, avisa Agus. Contable ~07-02-17 11:09 ACS>ACR el CTO-20A está en el laboratorio hay que desinstalar y embalar. Envié mail a Nico x favor ayudarlo. Gracias! ~07-02-17 11:07 ACS>ACR mail de David Barrio. Necesito Coordinar la entrega del equipo: Sciex modelo ATRAP 6500. Ya tenemos listo el lugar de instalación. Deberíamos definir la fecha de entrega la cual debería ser lo mas rápido posible. Necesitaríamos que nos envíen la hoja de instalación, donde se indican los requerimientos de conexiones eléctricas, etc. Una vez tenido el equipo en nuestras instalaciones... coordinaremos vuestra visita para la instalación y puesta en marcha definitiva ~03-02-17 10:18 ACS>ACR Luego q paguen ND, preguntar si está el laboratorio listo. ~18-01-17 15:19 ACS>ACR pagaron IVA. ~20-10-16 14:47 ACR>ACS ci enviadas ~06-10-16 10:20 ACS>ACR Agos, favor enviar CI gracias |  |  | A |  | FALSE | 29048 |  | FALSE | df89becf-06b7-4cde-baaa-82e75a32c809
17518 | 52972 | 126 | 2016-10-21 16:33 | 126 | 1 | 2016-10-21 16:33 | 2016-11-04 09:36 | Enviar items locales |  | 9a6f439f-c657-448a-a668-6dc129d49faa | 52972 | 2016-10-21 16:31 | 126 | 2016-10-21 16:25 | 4 | 2 | 189 | 2988 | 4037 |  |  |  | 12 | 2017-02-09 15:04 | 126 | 2016-11-02 11:07 |  |  | GCMS QP2010 ULTRA fue Licitación Incluye IQ/OQ/CERT V+E instalación a cargo de JENCK |  |  |  | FALSE | ~09-02-17 15:05 SB >HV le mande un mail con las condiciones de instalacion de la cañeria de gases. Espero su respuesta. ~14-11-16 12:36 EM >ACR Hablé con Cristina Perotti. Me explicó que en el primer piso ya tiene un GC con N2. Tiene que hacer la instalación de He . Cuando vaya Alejandro por el HPLC le va a preguntar ~14-11-16 09:13 ACS>ACR Todavía no me han contacto por el tema de instalación de estos equipos, vos me podrías dar algun adelanto, saludos cristina … ~04-11-16 09:38 ACS>ACR Los dos equipos van en el mismo domicilio, santiago del estero 2829, 3000 santa fe, pero el HPLC va en uno de los laboratorios del Instituto de Tecnología de Alimentos, en planta baja, y el GC-MS va en el Instituto de Lactología Industrial, en el primer piso del mismo edificio.Como te decia en el mail, ya esta todo para instalar el HPLC pero para el GC-MS necesitaríamos sugerencias de ustedes luego del reconocimiento del lugar,Te comunico ademas que ayer llegarón cinco bultos, que según el detalle son dos computadoras y equipamiento para el GC-MS. Dra Cristina P. ~31-10-16 09:16 ACS>ACR El GC-MS va en el Instituto de Lactología Industrial, en el primer piso del mismo edificio. Como te decía en el mai anteriorl, ya está todo para instalar el HPLC pero para el GC-MS necesitaríamos sugerencias de ustedes luego del reconocimiento del lugar, mail de Cristina ~25-10-16 11:22 ACS>ACS fue licitación junto con el parte 52971 misma OC ~25-10-16 10:57 ACS>ACR mail del Cristina Sin embargo, para el GC-MS se necesitaría un tramo de instalación para los gases. Lo que nosotros proponemos es que ustedes vengan a hacer un reconocimiento del lugar donde iría el equipo y poder establecer los requerimientos más apropiados para las corrientes de gases. ~21-10-16 16:37 ACS>ACR Tenemos que enviar los siguientes materiales antes de la instalación: 1 PC LENOVO5/ 1 Sistema anti-retorno N/P 15442/ 1 Purificador de gases N/P 2-7600-U/ 1 Regulador de presión de Helio N/P 16572 ~21-10-16 16:33 ACS>ACR CI ENVIADAS ~21-10-16 16:33 ACS>ACR Mail a Maria Cristina Perotti cperotti@fiq.unl.edu.ar, que confirme lugar instalación. Que confirme lugar de entrega de items locales de OC 25696 |  |  | A |  | FALSE | 25694 |  | FALSE | 309b7ade-552c-47ee-bd1f-2d71bd32e1f1
17544 | 51775 | 33 | 2016-10-26 15:41 | 68 | 1 | 2016-07-21 11:56 |  | Que retiren |  | b0ffc21d-7152-4dde-8473-13ba75e8c990 | 51775 | 2016-07-18 12:40 | 67 |  | 2 | 2 | 189 | 11035 | 28411 | 1164 |  |  | 68 | 2016-07-18 12:48 | 68 | 2016-07-18 12:42 |  |  | HPLC (instalado en Nov 2015 - parte Nº 49100): se les tapa muy seguido, desarmaron la bomba y ahora les pierde por el lavador de sellos |  |  |  | FALSE | ~21-07-16 11:56 EG >HV Cuando Hablé con Mercedes le dije que busque entre los sobrantes si tenia una tuberia de para reemplazar la de de salida del inyector, me dijo que no lo encuentran lo cual puede ser que se haya utilizado para la instalación. Igual estoy dejando una tuberia armada para que la retiren o que se la enviemos. ~19-07-16 11:20 MHS>HV Llamado de Sonia Bocanegra: Dice que desde JENCK con la instalacion le proporcionabamos la tuberia de 0.3 pero no la encuentran, no se la entregamos. ~18-07-16 15:00 EG >HV Hablé con Maria y me dijo que de un principio se les tapa la tuberia de inyector a columna, esta tuberia es de 0.1 mm de diametro interno y ese es el motivo por el cual se tapa. Le propuse modificar el diametro de tuberia a 0.3 y tambien ahora deben cambiar los sellos de piston ya que desarmaron los cabezales y pierde fase movil. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 77558e31-d7be-4560-90cf-a89740ab564c
17548 | 53038 | 126 | 2016-10-27 14:18 | 126 | 1 | 2016-10-27 14:18 | 2016-11-02 15:22 | CI |  | 71210c99-7d62-4f04-a8bf-e438a44eeb8a | 53038 | 2016-10-27 14:09 | 126 |  | 4 | 2 | 120 | 131 | 21879 | 1467 |  |  | 43 | 2016-11-08 15:18 | 129 | 2016-11-10 11:44 |  |  | lleva IQ/OQ/CERT OC 29205 entregar con remito ID 31574 |  |  |  | FALSE | ~14-11-16 09:45 ACR>HV confirmado ~08-11-16 15:18 HV >ACR Combinar mi 16/11. ~07-11-16 15:55 ACR>HV volvieron a llamar pidiendo fecha ~03-11-16 11:13 ACS>ACR Otra vez llamaron solicitando fecha ~02-11-16 15:24 ACS>ACR Favor Agos cuando fijen fecha avisame please. ~02-11-16 15:22 ACS>ACR Estimada Analia, estan dadas todas las condiciones para que puedan hacer la instalacion del equipo.Aguardamos nos informen la fecha en que vendran a hacer la instalacion ~27-10-16 14:18 ACS>ACR CI enviadas |  |  | A |  | FALSE | 29204 |  | FALSE | 2053d76a-0517-422a-990b-cfe9c199d053 | Y:\Service\PARTES\19_segundscan2016-11-21-092836.pdf
17551 | 53041 | 192 | 2016-10-27 15:01 | 192 | 1 | 2016-10-27 15:01 | 2016-10-28 11:36 | datos del usuario |  | 426dc5e0-27c0-4a02-b525-6c269d1f2ba8 | 53041 | 2016-10-27 15:01 | 192 |  | 6 | 2 | 3986 | 9216 | 26949 | 631 | 8957 |  | 12 | 2016-12-01 15:49 | 129 | 2016-11-08 10:18 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) GC-2014 (C114848) Shimadzu. |  |  | 68321 | FALSE | ~01-12-16 15:49 ACR>HV cambiamos a nacho x sergio, ser, no les prende la llama asíque lleva repuestos ~29-11-16 16:47 ACR>HV confirmado ~29-11-16 16:09 HV >ACR Combinar lu 05/12. ~29-11-16 14:46 ACR>HV llamo leonardo, quiere coordinar, por favor combinar fecha ~24-11-16 11:26 ACR>HV suspendido el usuario nunca confirmo fecha y además se encuentra de vacaciones ~02-11-16 10:26 HV >ACR Combinar vi 25/11. ~28-10-16 11:36 MHS>ACR La persona con la cual tenés que acordar la visita es el sr. Marcelo Judzik, directamente llamás a Naturel (4707-2211) y ahí mismo en recepción te lo ubican, él viene de lunes a viernes entre las 8 y las 12hs!!! ~27-10-16 15:02 MHS>HV ir fijando fecha, le pido datos del usuario para coordinar. |  |  | A |  | FALSE | 30401 |  | FALSE | 2ca86d50-d56a-4150-9b75-366fb3743f7e
17553 | 53047 | 126 | 2016-10-28 08:27 | 126 | 1 | 2016-10-28 08:27 | 2016-11-01 09:07 | que retiren |  | 949d1411-6e7a-479f-90e4-2fb996e5acfe | 53047 | 2016-10-28 08:25 | 67 |  | 4 | 2 | 393 | 620 | 7144 |  |  |  | 200 | 2016-10-31 12:15 | 126 | 2016-10-28 11:27 |  |  | HQ N/S 160500022834 - LDO N/S 160412597002 el equipo lo tiene el cliente |  |  |  | FALSE | ~03-11-16 09:52 ACR>ACS es portatil, no requieren CI, envio mail consutando si necesitan que vayamos ~28-10-16 08:27 ACS>ACR enviar CI, gracias ~28-10-16 08:26 ACS>ACR Que retiren |  |  | A |  | FALSE | 30402 |  | FALSE | 8df1a027-0488-42ba-90cf-03b9606675e2
17565 | 53053 | 50 | 2016-10-28 11:51 | 50 | 1 | 2016-10-28 11:51 |  | CI, ya fueron enviadas el 12/04/16 |  | b077eb0b-da7b-4b40-bfb9-6930654c9028 | 53053 | 2016-10-28 11:46 | 50 |  | 4 | 2 | 260 | 1324 | 16653 |  |  |  | 42 | 2016-10-31 12:02 | 50 | 2016-10-31 12:02 |  |  | El cliente ya tiene recibio el equipo - Es Condicion CIF Llevar items de entrega local con Remito REMITO ID 29914 Lleva COPIA Biblioteca NIST |  |  |  | FALSE | ~07-11-16 14:52 ACR>HV En contacto con Sergio con los requerimientos |  |  | A |  | FALSE | 27947 |  | FALSE | 2b0ffc13-91ab-438e-b69e-057364abf0cd
17600 | 53077 | 129 | 2016-11-02 12:02 | 129 | 1 | 2016-11-02 12:02 |  | OC |  | b2c88a79-3c76-485e-9382-c1cd90747e64 | 53077 | 2016-10-31 12:42 | 129 |  | 2 | 2 | 1626 | 3361 | 32753 | 286 | 1673 |  | 42 | 2016-10-31 14:29 | 42 | 2016-11-01 12:33 |  |  | mail cliente: Buen día Sergio, mi nombre es Verónica, trabajo en el ITEM (Laboratorio de Aduana), sección orgánica. Quería comentarte que estoy trabajando con el GC15 que tenemos acreditado (una reliquia), lo utilizamos para análisis de aceites, perfil de ácidos grasos. En la última visita de mantenimiento lo único que se le cambió fue el inserto, desde entonces no puedo obtener definición en los picos del cromatograma, el esteárico sale junto con el oleico y no tengo manera de obtener una buena definición. Yo creo que es la columna pero no tengo manera de asegurarlo, tampoco cuento con una columna extra para intercambiar y ver si mejoro los resultados. ¿Existe alguna posibilidad de solicitarles otra visita técnica en la cual traigan ustedes una columna que tengan en uso para hacer pruebas? En caso de ser la columna estaríamos necesitando su remplazo. La columna que usamos es una: DB-WAX 60 m x 0.320 mm 0.5 micrones 20 a 240°/250° Nos mantenemos en contacto, saludos y muchas gracias!! |  | 67053 |  | FALSE | ~02-11-16 12:01 ACR>HV veronica me dijo que hay q esperar a que envien la OC ~31-10-16 14:30 HV >ACR Combinar ju 03/11. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 55465117-70b1-401c-868e-c6d709722d06
17601 | 52935 | 67 | 2016-11-02 12:20 | 67 | 2 | 2016-11-02 12:20 | 2016-11-11 11:09 | LAMP (no hay stock) |  | c342b4bb-ea74-4b9e-90e2-e5c8cedc1a47 | 52935 | 2016-10-19 09:02 | 129 |  | 2 | 2 | 102 | 381 | 23336 |  | 12401 |  |  |  | 200 | 2016-11-01 15:25 |  |  | Entro a taller 14/10 | Tiene Lámpara Quemada. La misma no entra dentro de la garantía de reparación, ya que no se reemplazó en la última reparación. |  | 67099 | FALSE | ~01-11-16 15:27 DB >DC Hay que cotizar sólo repuesto de lámpara Hach para 2100Q: 46539-00 ~31-10-16 12:39 ACR>HV consulta su estado |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 134bfe98-8ac0-4b6c-a48e-8edc88aa0e08
17607 | 53128 | 50 | 2016-11-03 09:59 | 50 | 1 | 2016-11-03 10:00 | 2017-01-16 14:11 | CI |  | c3741b43-4b3b-4a75-9065-fd55675bc737 | 53128 | 2016-11-03 09:58 | 50 |  | 4 | 2 | 4420 | 12297 | 33577 |  |  |  | 57 | 2017-01-16 14:11 | 50 | 2016-11-08 10:12 |  |  | Retiran. La entrega es Parcial, el cliente necesita comenzar a usar la Balanza Balanza N/S 209405361 |  |  |  | FALSE | ~16-01-17 16:31 NL >NL Le pedí que me mandara el resultado de diez corridas para analizar los datos. ~16-01-17 14:13 EF >NL No se fue instalada por nosotros, en estos días estamos enviandole un kit de calibracion de temperatura. ~16-01-17 14:11 EF >NL Respecto a la balanza ya comenzamos a utilizarlas pero estamos teniendo algunos problemas de reproducibilidad y nos gustaría que nos derive con alguien de asistencia técnica para que pueda darnos algunas indicaciones sobre el uso de la misma ~03-11-16 09:59 EF >ACR Retiran con el Pago, no confirmaron aun si requieren de nuestra instalacion. |  |  | A |  | FALSE | 30194 |  | FALSE | 45572888-e671-463f-abaf-77a01e66eb34
17610 | 52149 | 67 | 2016-11-03 11:50 | 67 | 3 | 2016-11-03 11:50 |  | Llegada de los rep |  | 8c48f805-ed59-482a-a6ef-2907b4aa9f89 | 52149 | 2016-08-17 15:42 | 129 |  | 2 | 2 | 2993 | 6777 | 33471 |  |  |  | 57 | 2016-10-13 11:26 | 67 | 2016-10-13 11:26 |  |  | Entro a taller 17/08 Espectrofotómetro Hach DR-5000 NS 1315380 |  | 65090 | 65091 | FALSE | ~30-09-16 10:33 MHS>MHS COT ID 66049. ~30-09-16 10:10 MHS>MHS enviar COT por sv+rep todo incluido a "jose_l_gattoni@aysa.com.ar 6319-5036". |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | cf59459f-1a96-4c3f-ac6c-4f45b9b5d30b
17613 | 53143 | 192 | 2016-11-04 09:41 | 192 | 3 | 2016-11-04 09:41 |  | procedimiento |  | 787f43ff-f655-49f4-a3cc-e6a3d2ab956c | 53143 | 2016-11-04 09:31 | 192 |  | 3 | 2 | 393 | 620 | 18014 |  |  |  | 12 | 2017-01-03 09:42 |  |  |  |  | Continuación de SV 52599: Hicimos solo MP en GCMS-SH-121 que es un TQ-8040. Para realizar la Certificación primero debemos desarrollar el procedimiento. |  |  |  | FALSE | ~04-11-16 10:32 MHS>MHS corresponde a OC ID 29895 - ABONO. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | c5b7ea99-1569-47a7-aa23-0b6da9ea37c8
17620 | 53191 | 126 | 2016-11-07 16:14 | 126 | 1 | 2016-11-07 16:14 | 2016-11-16 16:27 | CI ENVIADAS |  | 3bc75543-ccdf-40c8-a380-13b796e455c0 | 53191 | 2016-11-07 14:45 | 126 | 2016-08-17 15:53 | 4 | 2 | 403 | 637 | 33268 |  |  |  | 31 | 2016-11-22 10:38 | 129 | 2016-11-23 09:50 |  |  | N/S D305920007 REMITO ID 31772 lleva Iq/Oq/Certificación OC 28997 Llevar equipo al instalar |  |  |  | FALSE | ~23-11-16 10:01 ACR>HV el 24/11 gustavo solo los entrega ~22-11-16 10:38 SB >ACR lo lleva cuando va a instalar la otra balanza. ~17-11-16 09:55 ACS>ACR llegó mail de Yanina Possanzin, Solo se debe ENTREGAR, la instalacion la programaremos en cuanto en planta SB esten dadas las condiciones ( mobiliario). ~16-11-16 16:28 ACS>ACR mail mencionando q cumplen con las CI ~07-11-16 16:52 ACS>ACR se envía CI, que indiquen lugar de instalación |  |  | A |  | FALSE | 28996 |  | FALSE | ca7730ac-4fe2-44a3-bd2c-9e03e6ba8156
17629 | 53038 | 129 | 2016-11-08 15:45 | 129 | 1 | 2016-11-08 15:45 | 2016-11-14 09:43 | confirme fecha |  | de9fa665-d279-4eca-9be5-a4ad56e57f21 | 53038 | 2016-10-27 14:09 | 126 |  | 4 | 2 | 120 | 131 | 21879 | 1467 |  |  | 43 | 2016-11-08 15:18 | 129 | 2016-11-10 11:44 |  |  | lleva IQ/OQ/CERT OC 29205 entregar con remito ID 31574 |  |  |  | FALSE | ~14-11-16 09:45 ACR>HV confirmado ~08-11-16 15:18 HV >ACR Combinar mi 16/11. ~07-11-16 15:55 ACR>HV volvieron a llamar pidiendo fecha ~03-11-16 11:13 ACS>ACR Otra vez llamaron solicitando fecha ~02-11-16 15:24 ACS>ACR Favor Agos cuando fijen fecha avisame please. ~02-11-16 15:22 ACS>ACR Estimada Analia, estan dadas todas las condiciones para que puedan hacer la instalacion del equipo.Aguardamos nos informen la fecha en que vendran a hacer la instalacion ~27-10-16 14:18 ACS>ACR CI enviadas |  |  | A |  | FALSE | 29204 |  | FALSE | 2053d76a-0517-422a-990b-cfe9c199d053 | Y:\Service\PARTES\19_segundscan2016-11-21-092836.pdf
17648 | 52788 | 74 | 2016-11-09 09:19 | 74 | 3 | 2016-11-09 09:19 | 2016-12-21 16:12 | Consulta por CPU (Fabio) |  | 4810944b-7064-45e6-b0d0-550e64d7c9fe | 52788 | 2016-10-05 09:13 | 129 |  | 2 | 2 | 3226 | 5036 | 33032 |  | 10656 |  | 152 | 2016-11-04 08:22 | 57 | 2016-11-10 11:46 |  |  | Entro a taller 28/09 Sension Ph31 ns 302036 |  | 68491 | 68492 | FALSE | ~22-11-16 15:15 FEB>HV Vencio ampliamente la garantia. No hay otro equipo en stock para probar con otra placa. ~14-11-16 08:28 FEB>HV Hach respondio que tiene 3 años de garantia. Vamos a rastrear si esta vigente. ~09-11-16 09:19 AC >MHS Estamos consutando con Hach, para ver si nos venden la CPU para reparar el equipo. ~04-11-16 08:26 MHS>HV como proseguimos? Verónica pregunta por el equipo, le podemos dar alguna info parcial? ~19-10-16 16:59 FEB>HV El equipo enciende la luz del display pero no muestra nada. No es el teclado y dudo que sea el display. Necesito placas para probar, no hay en stock ni repuestos ni nuevos. No esta en garantia y tiene mas de tres años de uso. Necesito buscar info en hach pero no anda el servidor. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | be61808c-6439-451f-ba49-2c48390f9d24
17656 | 52926 | 50 | 2016-11-10 08:20 | 50 | 3 | 2016-11-10 08:20 | 2016-11-10 12:37 | Fabio envio consulta, esperamos repuesta |  | 379338bb-a20d-4ef6-a705-394465994260 | 52926 | 2016-10-18 11:41 | 50 |  | 2 | 2 | 5100 | 12368 | 33892 |  | 13062 |  | 57 | 2016-10-21 14:47 | 57 | 2016-10-24 11:10 |  |  | Llegará al taller un DR-1900 este equipo no fue instalado por nosotros. Ver parte 51225. El equipo es nuevo. Ver OC 28441 |  |  |  | FALSE | ~09-11-16 11:17 ACR>ACR si llaman expicarles que estamos en comunicación con HACH, Que estamos buscando una solución. El problema eestá en la placa principal. |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | c73c7cec-2753-4d53-94fb-bf1030de23eb
17671 | 53169 | 129 | 2016-11-11 08:41 | 129 | 1 | 2016-11-11 08:41 | 2016-11-11 09:42 | confirme fecha |  | 5c0597d4-5555-4620-945f-57842a3e5c0f | 53169 | 2016-11-07 09:38 | 129 |  | 2 | 2 | 115 | 499 | 33996 |  |  |  | 200 | 2016-12-14 14:31 | 129 | 2016-11-11 08:41 |  |  | para diagnóstico de sistema HACH AWRS con SD900 como controlador en Quilmes. |  |  |  | FALSE | ~29-12-16 16:00 ACR>HV bueno, no, se vencieron los estudios medicos tmb de braña, se hará unos nuevos y nos indicarán desde rrhh cuanod pueden ingresar. doy de baja de la planilla online ~28-12-16 11:06 HV >ACR Combinar ju 05/01. ~14-12-16 14:31 ACR>HV irá diego ya q esta habilitado ~22-11-16 10:35 SB >ACR falto algo? que necesita para entrar? ~18-11-16 14:57 HV >ACR No lo dejaron entrar por problemas de ART. ~11-11-16 09:42 ACR>HV confirmado ~08-11-16 10:52 HV >ACR Combinar vi 18/11. ~07-11-16 09:44 ACR>HV sin cargo, coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 65e288d6-472e-42f8-bd9d-4ae3958bd671
17679 | 52935 | 67 | 2016-11-11 11:09 | 67 | 3 | 2016-11-11 11:09 |  | Llegada de la lampara |  | acf1a65b-3b61-4608-a9bc-8f2227348ab6 | 52935 | 2016-10-19 09:02 | 129 |  | 2 | 2 | 102 | 381 | 23336 |  | 12401 |  |  |  | 200 | 2016-11-01 15:25 |  |  | Entro a taller 14/10 | Tiene Lámpara Quemada. La misma no entra dentro de la garantía de reparación, ya que no se reemplazó en la última reparación. |  | 67099 | FALSE | ~01-11-16 15:27 DB >DC Hay que cotizar sólo repuesto de lámpara Hach para 2100Q: 46539-00 ~31-10-16 12:39 ACR>HV consulta su estado |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 134bfe98-8ac0-4b6c-a48e-8edc88aa0e08
17687 | 53243 | 129 | 2016-11-14 09:54 | 129 | 1 | 2016-11-14 09:54 |  | CI |  | 8a416d89-5e35-4a20-b30d-ff50d652a530 | 53243 | 2016-11-11 10:12 | 2 |  | 4 | 2 | 258 | 6509 | 10137 | [5 empty] | 129 | 2016-11-14 12:05 | [6 empty] | FALSE | ~11-11-16 10:47 MB >ACR Listo Agos, podes enviar las condiciones a la usuaria, gracias ~11-11-16 10:30 MB >ACR Le podrás enviar condiciones de instalación? Graciaas ~11-11-16 10:30 MB >ACR esto es para DR OSCAR IRIBARNE Compardor: CONICET - IIMyC, tengo q averiguarte datos !! |  |  | R |  | FALSE | 28086 |  | FALSE | 2a321dea-977f-456d-860d-9e4da9acb53d
17711 | 53248 | 68 | 2016-11-16 07:52 | 68 | 1 | 2016-11-16 07:52 | 2017-01-19 16:57 | Esperamos novedades. |  | 5a80320f-9bfb-4b8f-877f-f757ea817cc1 | 53248 | 2016-11-11 16:10 | 67 |  | 2 | 2 | 4037 | 12263 | 33459 |  | 1268 |  | 15 | 2017-03-31 11:20 | 68 | 2016-11-14 12:22 |  |  | mail del cliente: " Querìa hcerles una consulta. Recientemente hemos observado un error en el posicionamiento del espejo luego del encendido del equipo; y error en el detector luego del aotoajuste. Vimos que el haz del láser era débil, a la salida hacia la muestra y ademàs el laser hace un ruido como vibraciòn que antes no hacia. Querìa su opiniòn sobre estos errores y preguntarles si les parece conveniente que cambiemos el làser nosotros, tenemos uno nuevo que habìamos comprado el año pasado. De la lectura del manual no surge una calibraciòn como determinante, de manera que nos preguntamos si lo podrìamos hacer nosotros, o creen poco probable que se relacione con un deterioro del mismo. Desde ya muchas gracias.Cordialmente Gabriela Foray" |  | 67448 |  | TRUE | ~31-03-17 15:17 ACR>HV confirmado ~28-03-17 16:48 AM >ACR Cambio de día: combinar jue 27/4. ~28-03-17 15:32 AM >ACR Combinar mie 26/4. En conjunto con CM54592. ~28-03-17 14:36 DC >HV Llego OC; Se puede coordinar ~16-11-16 07:52 EG >HV Hablé con Gabriela y me dijo que el FTIR esta dando error de espejo fijo, el laser hace un sumbido y al desconectarlo deja de hacerlo. Quedamos que ella va a averiuar para que vayamos para tratar de dejar funcionando el equipo ya sea en forma provisoria porque estan comprando un equipo y necesita por el momento que este operativo. Nos va a llamar para informar como seguimos. ~14-11-16 15:04 EG >HV Recien llamé nuevamente y me dijeron que Gabriela hoy no fue a trabajar, la llamo mañana. ~14-11-16 12:22 EG >HV Llamé para hablar con Gabriela y no atiende el interno, llamo mas tarde. |  |  | A | 6088.041 | FALSE |  |  | FALSE | 8595db66-3eea-47f8-885e-7ea058617c15
17718 | 53282 | 129 | 2016-11-16 14:46 | 129 | 1 | 2016-11-16 14:46 | 2017-03-29 15:27 | CI |  | 59f647b2-cd64-4a5c-a35f-b420866d313e | 53282 | 2016-11-15 14:50 | 2 |  | 4 | 2 | 126 | 5372 | 34161 | [5 empty] | 129 | 2016-11-17 09:31 | [6 empty] | TRUE | ~29-03-17 15:27 ACR>HV se puede coordinar ~29-03-17 15:27 ACR>HV CI EN Y:\Service\Condiciones de Instalación\Fichas confirmadas Clientes\Fac Farm y Bqca ~28-03-17 12:22 ACR>HV me llamo agustin navarro me pidio que le reenvie las CI q ya las tiene asi combinamos fecha ~14-02-17 14:41 ACR>HV me evio un correo Nicolas Jabois nmjabois@gmail.com pidiendo la instalación, le reenvíe las CI |  |  | A |  | FALSE | 26023 |  | FALSE | 804d4fbd-0183-480c-882d-65fe736ab403
17721 | 53302 | 129 | 2016-11-17 09:33 | 129 | 1 | 2016-11-17 09:33 |  | Reactivo |  | 0f78160c-ed4f-4073-99b7-27ea35a59c4c | 53302 | 2016-11-17 09:30 | 129 | 2016-05-04 09:52 | 2 | 2 | 4959 | 11651 | 30970 | 1329 | [8 empty] | cont 52540 modulo CA31 |  |  |  | FALSE | ~17-11-16 09:33 ACR>HV por falta de reactivo y balanza no se completó la instalación, el usuario informará cuando tenga el reactivo |  |  | R |  | FALSE | 25619 |  | FALSE | e47d4919-e160-4bf4-a371-91d06639ab05
17724 | 53278 | 129 | 2016-11-17 10:20 | 129 | 1 | 2016-11-17 10:20 | 2016-11-24 08:50 | confirme fecha |  | 12b8556d-c793-4d1a-946c-44d5697e8932 | 53278 | 2016-11-15 09:33 | 129 | 2016-09-09 14:20 | 13 | 2 | 2064 | 5925 | 32635 |  |  |  | 101 | 2016-11-16 08:52 | 129 | 2016-11-17 10:20 |  |  | Solicitan 2da capacitación del soft de UV-VISIBLE |  |  |  | FALSE | ~24-11-16 08:50 ACR>HV confirmado ~16-11-16 10:46 HV >ACR Combinar ma 06/12. ~15-11-16 09:40 ACR>HV mail cliente p tener en cuenta la fecha: Con respecto a la capacitación pendiente del software, se tendría que realizar un martes debido a la disponibilidad de los sectores involucrados. |  |  | A |  | FALSE | 29318 |  | FALSE | 8cbd0bcc-b44e-4526-9d21-0d0dc95f5259
17732 | 53301 | 129 | 2016-11-18 09:41 | 129 | 1 | 2016-11-18 09:41 | 2016-11-23 12:44 | confirme fecha |  | f302d0f4-fb16-4bb4-9a9b-c023f074f843 | 53301 | 2016-11-17 09:12 | 192 |  | 6 | 2 | 474 | 6755 | 8238 | 104 | 5656 |  | 101 | 2016-11-17 09:22 | 129 | 2016-12-02 11:38 |  |  | OC por Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) UV-1603 Shimadzu, serie A10783500100, código "627-UV-01". |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 14:44 ACR>HV este servicio no se hizo en diciembre, se conifrma se hace vi 07/04 ~23-11-16 12:44 ACR>HV confirmado ~17-11-16 10:40 HV >ACR Combinar lu 05/12. |  |  | A |  | FALSE | 30687 |  | FALSE | 38bffc9c-0e61-49a8-821f-e590ca858184
17751 | 53232 | 129 | 2016-11-23 10:32 | 129 | 1 | 2016-11-23 10:32 |  | nos viasen |  | 63b952fc-cde0-4575-8022-52544cc6643e | 53232 | 2016-11-10 08:56 | 192 | 2016-11-10 08:56 | 3 | 2 | 1982 | 4138 | 16494 | 236 |  |  | 95 | 2016-11-11 09:15 | 129 | 2016-11-11 08:54 |  |  | Fuimos la semana pasada por MP en HPLC segun SV 52946. Ahora mandaron OC por IQ + OQ sobre el mismo equipo. |  |  |  | FALSE | ~23-11-16 10:31 ACR>HV por el momento suspendido, nos llamarán cuando lo quieran, ~22-11-16 10:59 SB >ACR combinar para terminar la iqoq 29/11, tito. ~18-11-16 09:29 ACR>HV el usuario no entendio que ibamos hoy, dicen q hubo un mal entendido (yo hable x telefono y además le mande un mail con la fecha y los requeremientos de certificación), pero bueno, hay q coordinar otra fecha ~11-11-16 08:54 ACR>HV confirmado ~10-11-16 14:25 HV >ACR Combinar vi 18/11. |  |  | A |  | FALSE | 30597 |  | FALSE | 1025c7b3-86a9-4164-929c-87aa616a2732
17753 | 53364 | 129 | 2016-11-23 12:50 | 129 | 1 | 2016-11-23 12:50 |  | tengan reactivos |  | b0b862a6-b2df-45f7-bd65-75cb0b15ed15 | 53364 | 2016-11-23 12:49 | 129 | 2015-06-10 08:36 | 13 | 2 | 411 | 6991 | 32491 | 1447 |  |  | 57 | 2016-11-23 12:50 |  |  |  |  | Solicita capacitación sobre el equipo |  |  |  | FALSE | ~29-11-16 16:53 NL >NL Se le envió lista de materiales necesarios. ~23-11-16 12:50 ACR>HV cuando tengan los reactivos solicitarán fecha |  |  | R |  | FALSE | 23575 |  | FALSE | 8f7e5947-a525-4299-ad4c-98dc9904945c
17755 | 52977 | 67 | 2016-11-23 14:26 | 67 | 2 | 2016-11-23 14:26 |  | MO+REP |  | db6a15ba-a5a2-4576-bc4b-6004fb34c045 | 52977 | 2016-10-24 08:32 | 129 |  | 2 | 2 | 18 | 8947 | 19690 |  | 1689 |  | 57 | 2016-10-24 08:34 | 57 | 2016-11-25 14:12 |  |  | Entro a taller 20/10 SPDM 10Avp C20903501612 |  | 67821 | 67822 | FALSE | ~22-11-16 10:27 SB >ACR lo esta viendo antonio. en breve tendremos novedades. ~16-11-16 11:14 ACR>HV LLAMARON RECLAMANDO NUEVAMENTE |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | bad38bfa-d9b2-4ca1-b457-0a6cf59f6fa5
17769 | 51968 | 126 | 2016-11-25 12:06 | 126 | 1 | 2016-11-25 12:06 |  | que reúnan CI/ que retiren |  | 2732fe4f-15ce-4de1-abc7-1f46ed524ccb | 51968 | 2016-08-04 10:46 | 126 |  | 4 | 2 | 2358 | 7503 | 18805 | [5 empty] | 12 | 2016-08-19 14:42 |  |  | LLEVA IQ/OQ/CERT OC 27794 entregar con remito ID 30898. Llevar recibo |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 09:24 ACS>ACR solicité que retiren urgente el equipo x falta de espacio en depósito ~25-11-16 12:06 ACS>ACR Hola Analia gracias por tu respuesta. Para el TOC estaría faltando la instalación de la cañería, estimo que llevara un tiempo. Germán B. ~25-11-16 11:55 ACS>ACR CONSULTAR con el cliente si se puede instalar! gracias! ~26-08-16 15:05 ACS>ACR que avise contable x el pago ~17-08-16 14:10 ACS>ACR Respuesta de Sergio B, enviada al cliente. Con el aire analitico cero le alcanza y le sobra, el agua no es problema en el toc por las diferentes trampas de agua que tiene en el camino. ~17-08-16 10:39 ACS>ACR Mail Germán Baldasseroni, consulta: el proveedor de gases que tenemos en Atlas (para nitrógeno), también me ofrece dos tipos de calidad de Aire (según adjunto): Aire analítico cero - Aire analítico ultra cero. Ahora si me baso es las especificaciones que piden ustedes, ninguno de los dos cumple con el límite de CO2. Aguardo opinión. Tel 4568-7700 int. 28 - Celular: 15-6236-1017 ~17-08-16 08:25 ACS>ACR mail de Germán: Por el momento no, estamos trabajando en eso. En cuanto tengamos la instalaciones en condiciones te avisare. ~16-08-16 16:37 ACS>ACR Reenvié mail consultando x las CI. Luego hay q coordinar el tema de recepción de pago. ~04-08-16 10:58 ACS>ACR Contable debe confirmarcuando está el pago disponible. Si coordina que lo retire el ingeniero, debe llevar recibo. ~04-08-16 10:56 ACS>ACR se enviaron las CI |  |  | A |  | FALSE | 27793 |  | FALSE | 7c056b70-90b6-47b4-91dc-006531fd2db3
17786 | 53406 | 50 | 2016-11-30 11:53 | 50 | 1 | 2016-11-30 11:53 |  | CI |  | b2d8a9fa-3fed-46d0-af38-f135ded4aefc | 53406 | 2016-11-30 11:45 | 50 |  | 4 | 2 | 411 | 817 | 10563 |  |  |  | 50 | 2016-12-07 09:31 | 50 | 2016-11-30 11:56 |  |  | Entrega Remito 31967 LLEVAR NOTA |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 14:19 EF >HV Les aclaro, que el equipo ya esta en la UTN, no hay que llevar Nota, solo el HVG y 4 lámparas. ~16-03-17 11:07 EF >HV Cuando confirmen las CI, llevar HVG y Lamp As con remito, las otras 3 lamparas salen sin remito. ~16-03-17 11:03 EF >HV Llegaron las 3 lamparas: Hierro, Cobre y Mercurio. tambien se entrega un HVG y una lámpara de AS. Las tres lamparas Hierro, Cobre y Mercurio ya fueron declaradas en el remito junto con la entrega del equipo. ~26-01-17 09:52 EF >ACR Falta aun el HVG ~26-01-17 09:47 EF >ACR Llegaron las tres lámparas faltantes, las tiene Pablo en stock, llevar día de la instalacion - sin remito, se puede llevar un acuse de recibo. ~05-12-16 12:19 EF >ACR Confirmado con Hernan Martinez de deposito, se entrega mañana 6/12 de 10 a 13 o de 14 a 17 ~01-12-16 15:09 ACR>HV fechas correcta 06-07/12 ~01-12-16 11:42 EF >EF Espero confirmacion del cliente 01 o 02/12 ~30-11-16 12:06 EF >HV Vamos programando la entrega con el parte 53407, luego se coordina la instalacion. ~30-11-16 11:56 EF >HV Se entrega un HGV-1 N/P 206-17143-58 y tres lamparas Cat Hueco (ver OC 30498) llegan en la PO-2495, el cliente ya esta informado de esto. ~30-11-16 11:52 EF >HV envié e-mail a Gutierres y Reina, informando que vamos a programar la entrega parcial, pues nos faltan tres lamparas de cat hueco. |  |  | A |  | FALSE | 30274 |  | FALSE | 2ab4ff7a-6d9b-4795-832e-73694313474d
17787 | 53407 | 50 | 2016-11-30 11:58 | 50 | 1 | 2016-11-30 11:58 |  | CI |  | e8e9d3a8-5167-4426-a2e1-ec3ea22f75ea | 53407 | 2016-11-30 11:57 | 50 | 2016-11-30 11:45 | 4 | 2 | 411 | 817 | 20514 |  |  |  | 50 | 2016-12-07 09:30 | 50 | 2016-11-30 11:57 |  |  | Entrega Remito 31967 LLEVAR NOTA |  |  |  | FALSE | ~14-12-16 11:23 EF >ACR LLEVAR EL CABLE ~05-12-16 12:19 EF >ACR Confirmado con Hernan Martinez de deposito, se entrega mañana 6/12 de 10 a 13 o de 14 a 17 ~01-12-16 15:10 ACR>HV fechas correcta 06-07/12 ~01-12-16 11:42 EF >EF Espero confirmacion del cliente 01 o 02/12 ~30-11-16 12:06 EF >HV Vamos programando la entrega con el parte 53406, luego se coordina la instalacion. ~30-11-16 11:58 EF >HV CI por el DRB, enviadas a Silvio Bressan (bressan@frba.utn.edu.ar civil@civil.frba.utn.edu.ar) |  |  | A |  | FALSE | 30274 |  | FALSE | d22986e0-ca9a-4cb3-8c19-6be3c0eeff44
17789 | 53335 | 129 | 2016-11-30 16:19 | 129 | 1 | 2016-11-30 16:19 | 2016-12-01 10:53 | confirme fecha |  | 7196ff53-1837-49eb-a867-e12d3c7d1b8f | 53335 | 2016-11-21 11:19 | 67 |  | 1 | 2 | 1782 | 3609 | 30605 |  | 7034 |  | 101 | 2016-11-25 12:14 | 129 | 2016-11-30 16:16 |  |  | OC por MP de un (1) UV-1800 (incluye V+E) |  |  |  | FALSE | ~01-12-16 10:53 ACR>HV confirmadas la fecha pido pasaje a juliet ~29-11-16 14:22 HV >ACR Combinar lu 19/12. (Al día siguiente UNC). ~21-11-16 11:21 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 30755 |  | FALSE | 0d1d91af-e10e-4ba9-b4d2-f99333e45151
17795 | 52680 | 129 | 2016-12-02 11:14 | 129 | 1 | 2016-12-02 11:14 |  | retire equipo |  | 008f4857-d6e8-4efd-a90a-8f1d7a080ff0 | 52680 | 2016-09-28 16:02 | 129 |  | 2 | 2 | 2132 | 10648 | 30356 |  | 12233 |  | 57 | 2016-11-10 16:22 | 67 | 2016-11-10 16:22 |  |  | Entro a taller HQ 30d ns 141200015130 28/09/16 | Reemplazo de sensor cap, calibración al 100% según el procedimiento del fabricante. | 66480 | 66481 | FALSE | ~01-12-16 10:03 DC >ACR REMITO LISTO; Pueden retirar ~29-11-16 15:11 DC >ACR Llego OC |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | b066f588-dd8f-4526-a1d2-8e98f792c2f5
17806 | 53424 | 129 | 2016-12-05 19:20 | 129 | 1 | 2016-12-05 19:21 |  | retire equipo |  | 7e37355f-dbdd-4910-9c42-070d8b22d676 | 53424 | 2016-12-01 12:29 | 129 |  | 2 | 2 | 175 | 345 | 23857 |  |  |  | 57 | 2016-12-21 09:44 | 129 | 2016-12-21 09:44 |  |  | Entro a taller 21/11 Sampler Gilson 197061 | El muestreador no inicializa. Se detecta dañada la fuente de alimentación y se repara la misma. Se comprueba que el equipo realice la inicialización y mueva todos los motores. El equipo deberá probarse junto el sistema ARCS. Concluido NLL | 68112 |  | FALSE | ~21-12-16 09:45 MHS>ACR hay que llevar con el sampler la FC ID 57233 para que nos generen la orden. La OC esta en la carpeta, avisame que le pido a contaduria que la emita. ~05-12-16 10:35 ACR>DC gisela.paone@merck.com |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | c7a06ad1-41fd-43b1-a29e-c35c54e9c2f7
17808 | 53445 | 129 | 2016-12-06 09:35 | 129 | 1 | 2016-12-06 09:35 | 2016-12-06 09:58 | confirme fecha |  | 2bc6e074-5021-4e17-8b6b-97bd27a2fd48 | 53445 | 2016-12-05 08:50 | 129 | 2016-04-21 11:30 | 13 | 2 | 4596 | 11316 | 33037 | 1409 | 13084 |  | 65 | 2016-12-05 12:53 | 129 | 2016-12-06 09:35 |  |  | solicitan 2da capacitación |  |  |  | FALSE | ~14-12-16 08:19 ACR>HV se reprogramó según pedido del cliente para el lu 19/12 ~06-12-16 09:58 ACR>HV confirmado ~05-12-16 12:54 HV >ACR Combinar vi 16/12. |  |  | A |  | FALSE | 26667 |  | FALSE | ceb297bb-b06d-4130-b1d2-6f8aaccbad67
17824 | 52814 | 74 | 2016-12-06 11:38 | 74 | 3 | 2016-12-06 11:38 | 2017-01-30 08:37 | Se envia a service Lenovo |  | c71efe78-71c4-4613-8113-16705db05422 | 52814 | 2016-10-06 16:42 | 129 |  | 2 | 2 | 4795 | 11954 |  |  | 12535 |  | 75 | 2017-03-27 08:52 | 68 | 2016-10-11 10:04 |  |  | No ensciende la pantalla | Se reemplaza la PC en garantía. Se instala el software Labsolutions IR Se comprueba correcto conexión y funcionamiento con el instrumento. Concluido AM |  |  | FALSE | ~27-03-17 08:49 ACR>HV lo lleva nano 28/03 ~13-03-17 09:36 MHS>FI llame y el Dr. no esta, me dijeron que llame mas tarde. ~30-01-17 08:39 DC >ACR REMITO LISTO, ya pueden retirar ~06-12-16 11:38 AC >ACR Luis Juarez, la envia a service de Lenovo. ~11-11-16 08:19 ACR>HV entro a taller Lenovo C260 CS02595222 ~07-10-16 14:33 EG >HV Hablé con el Dr. Heredia y me dijo que ya habia hablado con Alfredo y lo que le pasa es que no enciende el monitor de la PC All in One, le dije igual que Alfredo que la envie a taller para poder controlarla. Me dijo que el lunes la envia. ~06-10-16 16:46 ACR>HV por favor q llamen al Dr. Heredia al 0385-428-3251. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | e04b2b6c-2c0c-4d29-b20f-4a4cce3e74be
17827 | 53503 | 126 | 2016-12-06 17:48 | 126 | 1 | 2016-12-06 17:48 |  | Que confirmen CI |  | 0c9adf55-adbd-46cd-8cf9-7868b2d21d65 | 53503 | 2016-12-06 17:47 | 126 |  | 4 | 2 | 35 | 8598 | 11657 |  |  |  | 31 | 2016-12-07 09:14 | 126 | 2016-12-07 09:15 |  |  | Equipos en poder cliente N/S D306620063 balanza; N/S D459002707 EP-90 lleva IQ/OQ/Certificación |  |  |  | FALSE | ~14-12-16 09:17 ACR>HV envie ci ~06-12-16 17:50 ACS>ACR Chequear si reunen CI y fijar fecha |  |  | A |  | FALSE | 30512 |  | FALSE | 97635739-85bf-4b3a-bc39-581918616cd4
17833 | 53507 | 129 | 2016-12-07 14:25 | 129 | 1 | 2016-12-07 14:25 |  | CI |  | a716d1af-2bd9-4834-b1e5-7e5bd593e831 | 53507 | 2016-12-07 09:42 | 126 |  | 4 | 2 | 2 | 398 | 28499 | [9 empty] | El cliente ya tiene el equipo lleva IQ/OQ/CERT |  |  |  | FALSE | ~09-02-17 10:46 ACS>ACR Agos chequear si reunen las CI, gracias! |  |  | A |  | FALSE | 27707 |  | FALSE | f8fafda1-8b10-4bec-8af3-aeffbd51741a
17851 | 53544 | 67 | 2016-12-13 11:36 | 67 | 3 | 2016-12-13 11:36 |  | Que lleguen los reactivos |  | 7a598f63-a3a4-4133-b794-a4eb4bb1fc9c | 53544 | 2016-12-13 11:35 | 67 |  | 2 | 2 | 146 | 2801 | 22516 |  | 11783 | [7 empty] | OC por Serv Correctivo de un MULTINA (incluye V+E, debemos sacar nosotros) |  |  |  | FALSE |  |  |  | A |  | FALSE | 31013 |  | FALSE | 0b0eb8e6-1b62-4329-a53a-0f21936000d0
17857 | 53554 | 2 | 2016-12-13 15:37 | 2 | 1 | 2016-12-13 15:37 | 2016-12-14 14:02 | Enviar CI |  | 05aa0ef4-2cca-45dd-9092-8ab1929ae591 | 53554 | 2016-12-13 15:33 | 2 |  | 4 | 2 | 5161 | 12512 | 32957 |  |  |  | 152 | 2017-03-02 14:57 | 129 | 2016-12-26 12:22 | [6 empty] | FALSE | ~06-03-17 11:54 MB >ACR Agos, por favor avisar cuando vayan a instalar para enviar factura gracias ~03-03-17 10:27 MB >MHS OC relacionada con la 30304.- ~03-03-17 10:27 MB >MHS Sale con ID de Rem 32818 - Por ahora sólo va la entrega aproximadamente en un mes pedirán instalación ~14-12-16 14:02 ACR>HV envie CI ~13-12-16 15:38 MB >SB Por el momento enviar condiciones de instalación. Piden que la misma la efectuen a partir del 16/01 que se reincorpora la usuaria.- |  |  | R |  | FALSE | 30298 |  | FALSE | e562a357-a8a0-4b8f-9ed9-c4e93b3ecbe1
17860 | 52684 | 192 | 2016-12-14 10:14 | 192 | 3 | 2016-12-14 10:14 | 2017-03-08 11:05 | llegada del detector |  | b6df5ac5-8572-4e92-8a79-c6285e1aeed7 | 52684 | 2016-09-29 08:55 | 192 |  | 6 | 2 | 31 | 6353 | 12738 | 1389 | 4276 |  | 57 | 2016-10-20 08:49 |  |  |  |  | OC por MP+Cert en TOC-VCSH. Van a enviar el equipo al taller, ya que lo fuimos a ver porque aparecen fallas aleatorias y no se pudo solucionar. Capaz que tres semanas anda perfecto y despues otras tres semanas fluctua mucho o aparece mucho ruido al punto que no se puede medir nada. Una vez arreglado, se debe Certificar el equipo. |  |  | 67809 | FALSE | ~08-03-17 11:05 DC >SB llego el detector ~14-12-16 10:14 MHS>NL la celda ya esta reservada. ~06-12-16 10:30 MHS>HV OC ID 30949 por los repuestos necesarios. ~03-11-16 15:10 MHS>MHS MP/MC corresponde al abono, OC ID 27997. Certificación corresponde a OC ID 29996. ~31-10-16 10:11 MHS>MHS ver SV 52902. |  |  | A |  | TRUE | 29996 |  | FALSE | 9bbddc30-d15d-447a-bd57-7c09b7cee1f3
17862 | 53441 | 67 | 2016-12-14 12:02 | 67 | 2 | 2016-12-14 12:02 | 2016-12-29 11:17 | MO+REP |  | e1d6a6e7-f47d-40ba-bc49-66b1a97081b5 | 53441 | 2016-12-02 15:39 | 129 |  | 2 | 2 | 1631 | 8719 | 19816 | 1433 | 10892 |  | 57 | 2016-12-05 11:31 | 101 | 2016-12-05 11:31 |  |  | le aparece error WL Check | Se reemplaza motor de espejo selector de lampara y fusible de placa fuente. Se prueba el equipo en exactitud fotometrica y en longitud de onda. Concluido GI | 68311 | 68313 | FALSE | ~05-12-16 08:29 ACR>ACR equipo a prestamo con remito id 32000 ~02-12-16 15:41 ACR>HV hablaron con Javier tienen q traer el equipo a taller le daremos uno a préstamo |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | cc1d94ff-134a-4048-a7eb-90c23b9d5aae
17868 | 53474 | 67 | 2016-12-14 14:34 | 67 | 2 | 2016-12-14 14:34 | 2017-02-16 16:46 | MO+REP |  | d1a21bc0-623c-4dec-89e6-5665c614a403 | 53474 | 2016-12-05 16:00 | 129 |  | 2 | 2 | 12 | 6175 | 13551 | 305 | 7775 |  | 57 | 2016-12-05 16:02 | 57 | 2017-01-31 10:59 |  |  | Entro a taller 01/12 | Se detecta placa CPU y cable flexible, dañados por derrame de líquido. Se reemplazan repuestos dañados. Se realiza limpieza del inyector. Se realizan ensayos de repetibilidad a varios volúmenes de inyección, con resultados positivos. Se realizan ensayos de linealidad com resultados positivos. Se comprueba el correcto funcionamiento general del nyector. Concluido AP | 68318 | 68319 | FALSE | ~16-02-17 16:50 MHS>MHS llego OCs por servicios y repuestos. ~16-02-17 11:30 MHS>MHS avisar a ernesto presa asi lo manda a retirar. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | c9c05eb0-2ca0-4ce1-a297-3d8fb5937286
17882 | 53626 | 2 | 2016-12-21 13:02 | 2 | 1 | 2016-12-21 13:02 | 2017-03-14 16:56 | Faltan pilas / coordinar envio |  | ba1232a8-7708-4c3f-8a86-040375c5c0ba | 53626 | 2016-12-21 12:59 | 2 |  | 4 | 2 | 2326 | 12521 | 30955 |  |  |  | 129 | 2017-02-10 09:25 | 129 | 2017-02-10 09:25 | [6 empty] | FALSE | ~14-03-17 16:56 MB >MB Agos se fue el 26-12-16 ~21-12-16 13:02 MB >ACR PHC10101 N/S: 162922567059 / 16293256005 / 162932568005 ~21-12-16 13:01 MB >ACR HQ40d, N/S 160500022743 / 160500022882 / 160500022744 ~21-12-16 13:00 MB >ACR Agos se abre sólo a efectos de gtía, faltan las pilas y se envian los equipos |  |  | R | 6109.7271 | FALSE | 30967 |  | FALSE | da7c5ccf-c74b-46f5-bbd8-2fe92b54bf75
17884 | 53632 | 126 | 2016-12-21 15:23 | 126 | 1 | 2016-12-21 15:23 | 2016-12-22 10:01 | Pablito prepara equipo |  | 21a68944-dde7-4b49-b6a2-8f0e8400c452 | 53632 | 2016-12-21 15:12 | 126 | 2016-12-21 15:12 | 4 | 2 | 43 | 11214 | 18568 |  |  |  | 70 | 2017-03-15 10:48 | 192 | 2017-03-16 11:42 |  |  | IQ/OQ/CERT Bonificado! Entregar con remito ID 32123 |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 09:38 MHS>HV confirmado con Giselle. ~15-03-17 14:15 HV >MHS Combinar ju 23/03. ~15-03-17 09:44 MHS>HV Giselle: "Buenos días, necesito por favor que tengan en cuenta las fechas del 22/03 y 23/03 para la instalación, certificación y calificación de este equipo en la planta de JLS, necesitamos por favor lo tengan presente ya que a principios del mes de abril tendremos una inspección municipal, a la brevedad les enviare la planilla que me enviaron con las condiciones de la instalación. Gracias." ~26-12-16 12:35 ACR>HV LO LLEVA EZEQUIEL 27/12 ~22-12-16 10:08 ACS>ACR Chequear si ya reunen las CI |  |  | A |  | FALSE | 29215 |  | FALSE | 83c7f221-6b51-49af-b8b7-9f5a99dd316f
17887 | 52788 | 67 | 2016-12-21 16:12 | 67 | 2 | 2016-12-21 16:12 |  | MO+REP |  | d33ca660-691d-4378-bb9a-2b337b68225c | 52788 | 2016-10-05 09:13 | 129 |  | 2 | 2 | 3226 | 5036 | 33032 |  | 10656 |  | 152 | 2016-11-04 08:22 | 57 | 2016-11-10 11:46 |  |  | Entro a taller 28/09 Sension Ph31 ns 302036 |  | 68491 | 68492 | FALSE | ~22-11-16 15:15 FEB>HV Vencio ampliamente la garantia. No hay otro equipo en stock para probar con otra placa. ~14-11-16 08:28 FEB>HV Hach respondio que tiene 3 años de garantia. Vamos a rastrear si esta vigente. ~09-11-16 09:19 AC >MHS Estamos consutando con Hach, para ver si nos venden la CPU para reparar el equipo. ~04-11-16 08:26 MHS>HV como proseguimos? Verónica pregunta por el equipo, le podemos dar alguna info parcial? ~19-10-16 16:59 FEB>HV El equipo enciende la luz del display pero no muestra nada. No es el teclado y dudo que sea el display. Necesito placas para probar, no hay en stock ni repuestos ni nuevos. No esta en garantia y tiene mas de tres años de uso. Necesito buscar info en hach pero no anda el servidor. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | be61808c-6439-451f-ba49-2c48390f9d24
17888 | 53636 | 2 | 2016-12-21 16:35 | 2 | 1 | 2016-12-21 16:35 | 2017-01-03 15:50 | Pago, N/Serie, envio |  | 4fd057e4-afba-4931-8036-af28f59d2c48 | 53636 | 2016-12-21 16:34 | 2 |  | 4 | 2 | 5273 | 12314 | 33656 |  |  |  | 2 | 2016-12-26 12:09 | 2 | 2016-12-26 12:09 | [6 empty] | FALSE | ~03-01-17 15:49 MB >ACR Agos el N/ de Serie es 16090C052471 se lo llevaron hoy del transporte ~21-12-16 16:35 MB >ACR Falta el número de serie y lotes si los hay. Cuando el cliente tenga el equipo cerramos el parte.- |  |  | R |  | FALSE | 31097 |  | FALSE | 1f214cf7-11bb-4b2d-87a9-e0101c479c84
17890 | 53539 | 67 | 2016-12-22 10:13 | 67 | 2 | 2016-12-22 10:13 | 2017-02-20 14:50 | MO+REP |  | 93c27a20-4da0-411e-b3c6-a33e3d1e262a | 53539 | 2016-12-13 08:47 | 129 |  | 2 | 2 | 1242 | 5742 | 21126 |  | 4111 |  | 67 | 2017-02-10 10:02 | 67 | 2017-02-10 10:02 |  |  | Entro a taller 07/12 | El cabezal pierde los datos seteados. Se debe reemplazar la placa por problemas en el circuito de carga de baterias. El cliente no acepta el presupuesto. El colorímetro no se repara por decisión del cliente. Concluido AC | 68510 | 68511 | FALSE | ~20-02-17 14:50 DC >ACR no se repara por decision del del cliente, pueden retirar, REMITO listo |  |  | R | 6109.7523 | TRUE |  |  | FALSE | 13eedabc-26ac-4291-a8b4-3d52b1de6fdb
17898 | 53671 | 50 | 2016-12-23 16:16 | 50 | 1 | 2016-12-23 16:16 | 2017-01-10 12:40 | Pago/CI/Retire/ OC viaticos |  | 04d548e2-e25d-4045-8fbb-54a18f172222 | 53671 | 2016-12-23 16:16 | 50 |  | 4 | 2 | 3902 | 12560 | 34318 |  |  |  | 12 | 2017-02-09 14:58 | 50 | 2016-12-23 16:17 |  |  | remito 32172 |  | 68891 |  | FALSE | ~20-02-17 15:03 ACR>HV confirmada la fecha, solicito pasajes a juli ~14-02-17 16:03 ACR>HV vuelve de vacaciones 17/02 ~13-02-17 16:38 SB >ACR me equivoque con el numero agos, es 23/2, sorry!!! ~13-02-17 11:22 ACR>HV ES FERIADO, por favor combinar otra fecha ~09-02-17 15:03 SB >HV combinar 27/2, sergio. ~03-02-17 08:54 MB >ACR Ya llegó equipo a Cba. Poner fecha instalación.- ~12-01-17 08:35 EF >HV retiraron el equipo, se puede coordinar fecha de instalacion ~10-01-17 12:42 ACR>HV ci en Y:\Service\Condiciones de Instalación\Fichas confirmadas Clientes\Weber OC 31147 ~10-01-17 09:27 EF >ACR Deberan estar pagando aprox el 25/01, luego se puede coordinar que retiren. ~06-01-17 11:48 DC >ACR llego OC por los V&E ~04-01-17 16:10 EF >ACR CI re enviada a O. Menso ~04-01-17 16:01 EF >ACR Diego C, ya cotizo los viaticos para la instalacion ID 68891, aguardamos OC ~03-01-17 10:06 EF >HV El equipo se instala en Cordoba, falta me envien todos los datos, hable hoy con la compradora Tamara. ~23-12-16 16:17 EF >ACR CI, enviadas a tamara de Compras, falta confirmar el usuario y el destino final del equipo. No incluye envio ni viaticos |  |  | A |  | FALSE | 31147 |  | FALSE | 1aceb818-2a1e-4e73-a483-d14a92a9d57a
17900 | 53674 | 126 | 2016-12-26 09:40 | 126 | 1 | 2016-12-26 09:40 |  | CI/ indiquen IQ/OQ/CERT |  | 47617ac4-79c2-4781-9dbe-972d8ca6bca4 | 53674 | 2016-12-26 09:39 | 126 |  | 4 | 2 | 35 | 8598 | 11657 |  |  |  | 31 | 2016-12-26 11:30 | 126 | 2016-12-26 11:30 |  |  | SN: D473140003 - SN: D473140002 equipos en poder cliente |  |  |  | FALSE | ~11-01-17 12:14 ACS>ACR retiraron 02-01-17 ~26-12-16 09:40 ACS>ACR Enviar CI. Deben indicar si van a adquirir el IQ/OQ/CERT |  |  | A |  | FALSE | 31079 |  | FALSE | c3f8b7a9-84b8-4387-8b31-24d6940f5a69
17907 | 53585 | 33 | 2016-12-26 12:19 | 129 | 1 | 2016-12-16 14:19 |  | CI |  | 02c90e58-86ee-4cf5-a32e-1a3537e22ddb | 53585 | 2016-12-16 12:50 | 67 | 2016-06-06 09:51 | 4 | 2 | 361 | 4250 | 33274 | [5 empty] | 129 | 2016-12-26 12:19 |  |  | Instalacion GC-2010, ya enviaron aceptacion por V+E |  |  |  | FALSE | ~27-12-16 09:08 ACR>HV vuelvo enviar ci a crieforagrufor@gmail.com ~16-12-16 14:32 ACR>ACR envia a mendezjorge2001@yahoo.com.ar ~16-12-16 14:32 ACR>ACR envie CI |  |  | A |  | FALSE | 26139 |  | FALSE | bf10ba13-1a77-4446-92cb-e33930474f61
17908 | 53569 | 67 | 2016-12-26 12:37 | 67 | 1 | 2016-12-26 12:37 |  | Q retiren |  | ee37bb30-3de3-4a08-86e7-649a582983ec | 53569 | 2016-12-14 11:39 | 67 |  | 2 | 2 | 473 | 6040 | 14826 |  | 11975 |  | 31 | 2016-12-26 11:10 | 31 | 2016-12-14 11:40 |  |  | AUW-220: les tira error CAL E4 | Se realiza desarme y limpieza del unibloc. Se realizan ensayos de linealidad, repetibilidad y excentricidad con resultados optimos. Concluido GI | 68632 |  | FALSE |  |  |  | A | 6063.7996 | TRUE |  |  | FALSE | 43026b60-9bb2-47c9-ae41-5e0c2e58203a
17911 | 53691 | 126 | 2016-12-26 14:32 | 126 | 1 | 2016-12-26 14:32 |  | CI |  | fcedd136-4f04-4f9f-bc43-9cd76b37f736 | 53691 | 2016-12-26 12:29 | 126 |  | 4 | 2 | 5113 | 12018 | 32644 |  |  |  | 12 | 2017-02-09 14:22 | 129 | 2016-12-27 11:50 |  |  | v+e a cargo cliente |  | 69997 |  | FALSE | ~24-02-17 12:19 ACR>HV le falta la conexion de gases ~09-02-17 16:25 ACR>SB lo llame calcula q va a tener terminado la instalacion de los gases la semana q viene pero tdv no esta seguro, le vamos enviando cotiza por viaticos ~09-02-17 14:23 SB >HV pongo tentativo 1-2 de marzo si tienen CI, si las cumplen vamos. ~08-02-17 15:17 ACS>ACR chequear si reunen CI ~27-01-17 10:01 ACS>ACR retirado ~16-01-17 14:12 ACS>ACR en estos dias retira transporte ~11-01-17 12:13 ACS>ACR Te comento que estoy de vacaciones, estoy de regreso el 16 de enero, ni bien llegue me ocupo del tema. Norberto ~27-12-16 09:19 ACR>ACS envie ci ~26-12-16 14:33 ACS>ACR favor enviar CI, gracias! |  |  | R |  | FALSE | 29649 |  | FALSE | 6a9c3bac-263e-4279-b2c9-63d8d3129317
17921 | 53703 | 126 | 2016-12-27 15:09 | 126 | 1 | 2016-12-27 15:09 |  | CI |  | 7e6ae884-71bc-42d0-be8f-5d97db5f3461 | 53703 | 2016-12-27 15:08 | 126 |  | 4 | 2 | 3447 | 7848 | 26145 |  |  |  | 31 | 2016-12-28 08:45 | 129 | 2016-12-28 08:45 |  |  | D305820093 equipo en poder cliente |  |  |  | FALSE | ~11-01-17 12:22 ACS>ACR les mandé mail para q indiquen si tenemos q instalar o lo hacen ellos. ~09-01-17 15:21 ACS>ACS retiraron 05-01 ~27-12-16 15:51 ACR>ACS envie ci ~27-12-16 15:09 ACS>ACR Favor enviar CI, gracias! ~27-12-16 15:09 ACS>ACR Luego que paguen retiran. |  |  | A |  | FALSE | 31134 |  | FALSE | 8ae318bc-2bac-4c17-b198-e4a34b121fb1
17931 | 53354 | 67 | 2016-12-28 14:54 | 67 | 2 | 2016-12-28 14:54 |  | MO |  | dd5dcbf8-779a-4ec7-89c3-07e7505a925a | 53354 | 2016-11-22 14:45 | 67 |  | 2 | 2 | 347 | 7557 | 34295 |  | 7326 |  | 70 | 2016-11-29 11:22 | 129 | 2016-12-02 09:20 |  |  | EDX-900HS: creen tener el tubo de rayos X envejecido |  | 68724 |  | FALSE | ~13-01-17 07:24 AB >HV Hable con el cliente y le explique que con las fotos que habian enviado era dificil determinar si se trataba del tubo de rayos X, el problema es que casa ves necesitan tener el equipo encendido durante mas tiempo (1hr, 2 3 y ahora medio día ) para que al medir unos estandares que tienen le de valores correctos. Le pregunté cada cuanto realizaban la calibracion de energía del detector y el usuario desconocia que habia que calibrarlo. por estos motivos quedamos en cotizarle una visita. ~14-12-16 09:44 ACR>HV adri se iba a poner en contacto ~06-12-16 09:38 ACR>HV fotos en: Y:\Service\FOTOS de Servicios\YPF podrán revisar si hay q cotizarles tubo nuevo + visita? ~30-11-16 12:24 ACR>HV el viernes le hacen el MP con otra empresa y de ahi nos mandan una foto si se puede para confirmar q sea eso, de ahi le cotizamos el service y el tubo luego de la aprobación se va ~29-11-16 11:22 HV >ACR Combinar vi 02/12. ~22-11-16 14:48 DC >SB habria que contactarlos para ver si tenemos que pasar o bien pueden determinar lo que tenemos que cotizarles |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 321b86f0-f396-42ab-bd6c-1c38df396257
17932 | 53598 | 67 | 2016-12-28 15:26 | 67 | 2 | 2016-12-28 15:26 | 2016-12-28 17:00 | MO+REP |  | 9009e196-29f3-498f-9923-9508033f4d82 | 53598 | 2016-12-19 14:15 | 129 |  | 2 | 2 | 2083 | 4970 | 26918 |  | 4948 |  | 57 | 2016-12-19 14:17 |  |  |  |  | fue javi 14/12 según cm 26197 ENTRO A TALLER 16/12 | Se realizò la reparaciòn de la placa fuente de las làmparas, y se realizaron ensayos de funcionamiento sin detectarse fallas. N.LL | 68731 |  | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 069465d5-aaf1-4c90-b7c5-a8c719be42ba
17937 | 53441 | 67 | 2016-12-29 11:18 | 67 | 3 | 2016-12-29 11:18 | 2017-03-17 11:57 | Llegada del rep (courier) |  | 1df6d337-0719-4b06-a2d4-a7a332cd4e4d | 53441 | 2016-12-02 15:39 | 129 |  | 2 | 2 | 1631 | 8719 | 19816 | 1433 | 10892 |  | 57 | 2016-12-05 11:31 | 101 | 2016-12-05 11:31 |  |  | le aparece error WL Check | Se reemplaza motor de espejo selector de lampara y fusible de placa fuente. Se prueba el equipo en exactitud fotometrica y en longitud de onda. Concluido GI | 68311 | 68313 | FALSE | ~05-12-16 08:29 ACR>ACR equipo a prestamo con remito id 32000 ~02-12-16 15:41 ACR>HV hablaron con Javier tienen q traer el equipo a taller le daremos uno a préstamo |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | cc1d94ff-134a-4048-a7eb-90c23b9d5aae
17945 | 53732 | 67 | 2017-01-03 11:11 | 67 | 2 | 2017-01-03 11:11 |  | MO+REP |  | 7c44a6f3-492e-40bf-8b78-3c8dcad2db9a | 53732 | 2017-01-02 10:27 | 67 |  | 2 | 2 | 35 | 100 | 11657 |  | 3761 |  |  |  | 137 | 2017-01-05 10:42 |  |  | Ingreso SPD-10A Serie Nº C20332901826 |  | 68842 | 68833 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 4aa5a46d-ec4e-4a10-bee9-f741353c53c9
17948 | 53642 | 50 | 2017-01-03 14:10 | 50 | 1 | 2017-01-03 14:10 | 2017-01-25 10:54 | Lugar que llamen /CI |  | 3bdbfc69-1110-4b0a-b09f-bb657cf7860f | 53642 | 2016-12-22 09:13 | 126 | 2016-12-22 09:04 | 4 | 2 | 43 | 9430 | 10090 |  |  |  | 70 | 2016-12-26 12:05 | 50 | 2017-01-03 14:10 |  |  | entregar con remito ID 32134 No lleva IQ/OQ/CERT |  |  |  | FALSE | ~25-01-17 10:54 ACR>HV proponemos lu 06/02 ~13-01-17 07:33 AB >HV Ya pedimos a Japon las licencias electrónicas, tambien hablé con Juan Martin Carril de IT y ya tenía todo lo ncesario. Quedé en llamarlo cuando llegaran las licencias para coordinar una visita. ~28-12-16 08:53 HV >HV Equipos entregados. Según Velia todavía no tienen el lugar. Esperemos que llamen. ~23-12-16 12:23 ACR>HV entregado, ya saco la infoo adrian ~23-12-16 07:22 AB >ACR No entregar todavias pro favor, hay qye sacar los S/N para que nos envien las llaves virtualizadas. ~22-12-16 12:17 ACR>HV se entrega 23/12 pablo estela ~22-12-16 10:09 ACS>ACR Chequear si se puede instalar |  |  | A |  | FALSE | 29217 |  | FALSE | 833d69bf-bb61-4f44-aaf1-26c1840e15ea
17949 | 53640 | 50 | 2017-01-03 14:10 | 50 | 1 | 2017-01-03 14:10 | 2017-01-24 15:44 | Lugar que llamen /CI |  | 760ba2aa-eb02-46c0-ba19-7711e1424ff5 | 53640 | 2016-12-22 09:11 | 126 | 2016-12-22 09:04 | 4 | 2 | 43 | 9430 | 10090 | 1618 | 13453 |  | 151 | 2016-12-22 12:21 | 129 | 2016-12-22 12:21 |  |  | entregar con remito ID 32131 IQ/OQ/CERT DEL DETECTOR, bonificado! Detector de Fluorescencia para UHPLC Shimadzu |  |  |  | FALSE | ~27-01-17 10:32 ACR>HV se hace solo instalación, el IQ/OQ/CERT se realizarán luego de la instalación del soft ~24-01-17 15:44 ACR>HV confirmado se realiza 31/01 - 01/02 ~28-12-16 08:53 HV >HV Equipos entregados. Según Velia todavía no tienen el lugar. Esperemos que llamen. ~23-12-16 12:15 ACR>HV no se instaló ya que se instala en los nuevos UHPLC que se entregan la primer semana de enero combinar la instalación junto a ellos ~22-12-16 12:21 ACR>HV se lleva e instala 23/12 ~22-12-16 10:08 ACS>ACR Chequear si ya reunen las CI |  |  | A |  | FALSE | 29217 |  | FALSE | e205adf0-fe66-4151-84fb-dc59124a3b91 | Y:\Service\PARTES\20170205220731369_0030.pdf
17952 | 53629 | 50 | 2017-01-03 14:56 | 31 | 1 | 2017-01-03 14:56 | 2017-01-05 16:47 | envio equipo al taller |  | 4c758842-ac34-4175-8f42-804aa4d36de7 | 53629 | 2016-12-21 14:58 | 129 |  | 2 | 2 | 11 | 2855 | 8521 |  | 3922 |  | 31 | 2016-12-26 12:10 | 31 | 2016-12-26 12:10 |  |  | mail: Hola Diego, como estas? Por cuestiones operativas recién ayer pudimos instalar la bomba reparada en el equipo, pero al querer ponerla en funcionamiento notamos una muy marcada fluctuación de la presión. A que puede deberse? Ustedes probaron la bomba en condiciones operativas? Porque al ponerla a bombear desconectada de la columna a un flujo de 5 ml/min, vemos que en lugar de hacer un "chorrito" continuo hace como pulsos y eso hace fluctuar la presión. Que nos recomiendan que podríamos hacer aca? Gracias. | Se chequea el equipo observando una gran inestabilidad de la presión. Se ajustan parametros sin conseguir resultados satisfactorios. Se reemplazan válvulas, fritas, sensor de presión sin poder conseguir compenzar el desgate del mecanismo de la bomba. Se sugiere el reemplazo de la bomba. Concluido GI. |  |  | FALSE | ~28-12-16 14:48 GI >HV Hable con Saul. me comento que la bomba se encuentra inestable. le comente que aca anduvo muy bien con el cambio de los repuestos listados en el parte. Le pedi purgue y bombee con metanol y luego de unos 20 minutos llame y seguia con el mismo problema. enviaran el equipo nuevamente. ~28-12-16 14:43 GI >HV Hable con Saúl, me comento que la bomba se encuentra inestable.le sugerí puegue y bombee metanol con identicos resultados. El queria desarmarle los cabezales pero le dije que no ya que de lo contario tendria que cambiar sellos. ~21-12-16 15:00 ACR>HV llamo y se lo pase a gustavo |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | 70045acf-2d3b-41f0-b38c-19b4e4ec078b
17958 | 53554 | 50 | 2017-01-03 15:18 | 50 | 1 | 2016-12-14 17:00 | 2017-03-01 11:22 | Confirmen CI |  | f8899693-8f84-4c08-ac5d-e7a1fb29d896 | 53554 | 2016-12-13 15:33 | 2 |  | 4 | 2 | 5161 | 12512 | 32957 |  |  |  | 152 | 2017-03-02 14:57 | 129 | 2016-12-26 12:22 | [6 empty] | FALSE | ~06-03-17 11:54 MB >ACR Agos, por favor avisar cuando vayan a instalar para enviar factura gracias ~03-03-17 10:27 MB >MHS OC relacionada con la 30304.- ~03-03-17 10:27 MB >MHS Sale con ID de Rem 32818 - Por ahora sólo va la entrega aproximadamente en un mes pedirán instalación ~14-12-16 14:02 ACR>HV envie CI ~13-12-16 15:38 MB >SB Por el momento enviar condiciones de instalación. Piden que la misma la efectuen a partir del 16/01 que se reincorpora la usuaria.- |  |  | R |  | FALSE | 30298 |  | FALSE | e562a357-a8a0-4b8f-9ed9-c4e93b3ecbe1
17962 | 50577 | 50 | 2017-01-03 15:33 | 95 | 1 | 2016-12-28 12:30 |  | falta que le instalen el generador de hidrógeno y el tubo de aire. Llamará cuando tengan todo |  | e6f4661e-c7a9-493e-90d6-98a181032c0f | 50577 | 2016-03-18 09:58 | 126 |  | 4 | 2 | 125 | 7854 | 21835 |  |  |  | 95 | 2016-03-21 11:38 | 126 | 2016-03-18 12:24 |  |  | Operación CIF. Equipo en poder cliente |  |  |  | FALSE | ~28-12-16 12:27 HV >ACR Tito habló con el cliente y le falta que le instalen el generador de hidrógeno y el tubo de aire. Llamará cuando tengan todo. ~23-12-16 11:03 ACR>HV confirmado las CI ~21-03-16 10:39 EM >HV Hablé con Ing Bolcato, le explique el tema de los gases, le voy a mandar un correo electrónico con todo escrito. La instalación esta muy verde, no tenía ni idea que iba a necesitar tubos de N2 y Aire. ~18-03-16 10:02 ACS>NPP Alejandro quiere que un ingeniero contacte a Bolcato x consultas respecto a las CI. ~18-03-16 10:00 ACS>NPP en la oc no figura la compra de la pc. Alejandro quedó en aclarar tema c/Leonardo B. ~18-03-16 10:00 ACS>NPP mail recepción Equipo a Ale Albornoz. Esta mañana acaban de entregarnos el GC-FID Shimatzu. Entonces estaría faltando la computadora, sabe en que situación esta? Ing. Leonardo Bolcato. Tel (0261) 4135010 ext. 1228 |  |  | A |  | FALSE | 24319 |  | FALSE | 90c8a470-0bca-45ff-a65a-8fa3b0a35978
17969 | 52833 | 67 | 2017-01-04 09:56 | 67 | 2 | 2017-01-04 09:57 |  | MO+REP |  | e3a10df7-3fa8-430b-88ee-e6640f77df82 | 52833 | 2016-10-07 16:00 | 129 |  | 2 | 2 | 5278 | 12332 | 30290 |  |  |  | 74 | 2016-12-07 09:01 | 74 | 2016-12-07 09:01 |  |  | Entro a taller 06/10/16 --> 2100Q - 14070C033859 |  | 68874 | 68876 | FALSE | ~04-01-17 09:11 FEB>SB Cotizar con lampara 4653900. NO HAY STOCK a la fecha. ~04-01-17 09:09 FEB>SB Se prueba con una lampara extraida de un equipo nuevo de stock, se calibra, se comprueba buen funcionamiento, repetibilidad, estabilidad y exactitud. Cotizar cambio de lampara, limpieza de banco optico y general, control de funcionamiento y calibración. Consultar si requieren certificacion. ~18-11-16 17:04 FEB>HV Se comprueba que arroja fuera de rango a cualquier lectura. Se encuentra lampara quemada pero no se puede seguir probando por falta de lampara nueva en stock. ~13-10-16 09:31 ACR>ACR contacto gestiondeplantas@aguapotablejujuy.com.ar; smendez@aguapotablejujuy.com.ar |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 21054e8c-a5e5-4ce3-aa01-e28fa90b42cc
17970 | 53359 | 129 | 2017-01-04 11:02 | 12 | 1 | 2017-01-04 11:02 |  | pruebas |  | a14c2017-0c10-47d1-b4c2-b09e47cdf64d | 53359 | 2016-11-23 08:23 | 129 |  | 2 | 2 | 258 | 388 | 26724 |  |  |  | 12 | 2016-11-25 11:53 | 12 | 2016-11-23 08:27 |  |  | se le dobla muy seguido el émbolo de la jeringa |  |  |  | FALSE | ~04-01-17 09:25 SB >ACR no puedo poner esperas por alguna misteriosa razon. ~04-01-17 09:24 SB >ACR selecciona mal los liquidos de lavado. le explique que liquidos tiene que poner y prueba. ~23-11-16 08:29 ACR>SB ser pone el diagnostico de cesar |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 3a915a48-945f-4e58-ad36-befd0cf34996
17984 | 53749 | 151 | 2017-01-05 15:16 | 151 | 1 | 2017-01-05 15:17 |  | novedades |  | cad28bd9-2356-4374-8612-abb1bb7f208d | 53749 | 2017-01-03 16:13 | 67 |  | 2 | 2 | 701 | 3074 | 11520 | 1207 | 12588 |  | 151 | 2017-01-05 15:13 | 151 | 2017-01-03 16:14 |  |  | HPLC: CC-044 - tiene problemas de reproducibilidad ******ES EL EQUIPO DS-009 HPLC #1****** |  |  |  | FALSE | ~05-01-17 15:16 PJE>SB Me dijo que hacia lo que le dije, lo probaba y cualquier cosa llamaba. ~05-01-17 15:15 PJE>SB Hable con gustavo le recomende purgr el inyector primero en 100% de MeOH para eliminar cualquier burbuja. Luego con el equipo andando que verificara que no hubiera ninguna perdida, ya que el equipo habia sido modificado hace unos dias. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 7f35381c-ecdd-47f2-952b-2d1a13b90db4
17985 | 53778 | 65 | 2017-01-06 08:22 | 12 | 1 | 2017-01-06 08:22 |  | Novedades |  | 0fb62eac-7331-483f-8d7d-11f1743f7a4b | 53778 | 2017-01-05 11:47 | 129 |  | 2 | 2 | 1626 | 3361 | 12993 |  | 7849 |  | 12 | 2017-01-05 15:06 | 12 | 2017-01-05 11:51 |  |  | error cuando comienza la corrida |  |  |  | FALSE | ~05-01-17 15:07 SB >ACR se les quemo el filamento 1, les dije que cambien de filamento y que llamen si no funciona. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 0d1bb1be-773c-4cd1-8f58-df1823565868
17991 | 53793 | 126 | 2017-01-06 14:37 | 126 | 1 | 2017-01-06 14:37 |  | CI Enviadas |  | c77cd274-90af-4e21-aaa4-cf53bec0aee3 | 53793 | 2017-01-06 14:21 | 126 |  | 4 | 2 | 2326 | 4962 | 7227 | [9 empty] | "EQUIPO EN PODER CLIENTE" |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:25 ACS>ACR retirado 28-03-17 ~30-03-17 09:24 ACS>ACR equipo retirado el np 45756 ~20-03-17 09:54 ACS>ACR mail solicitando a Gabriela q retiren el equipo a la brevedad x falta de espacio en dep. ~13-03-17 14:40 ACS>MHS reiteramos mail CI ~06-01-17 14:39 ACS>ACR Agos ni bien fijes fecha avisame así enviamos factura. ~06-01-17 14:38 ACS>ACR que confirmen CI |  |  | A |  | FALSE | 30507 |  | FALSE | d07bfa98-9d21-4084-a90e-bfdf6a73fb2e
17993 | 53752 | 67 | 2017-01-09 09:50 | 67 | 2 | 2017-01-09 09:50 |  | MO+REP |  | 73dbfe38-4a22-4c2f-828e-af7c2ff588ca | 53752 | 2017-01-04 09:19 | 129 |  | 2 | 2 | 701 | 3074 | 11520 | 1207 | 4145 |  |  |  | 43 | 2017-01-04 09:20 |  |  | viene del cm 53595 llego al taller 03/01/17 |  | 68962 | 68964 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 7da6d51a-59fc-4c77-a67c-6b1dcceed85d
17994 | 53779 | 67 | 2017-01-09 10:13 | 67 | 2 | 2017-01-09 10:13 |  | MO |  | 5924fed1-c908-45e3-abce-ad775d5269fd | 53779 | 2017-01-05 12:25 | 129 |  | 2 | 2 | 131 | 1495 | 30343 | 959 |  |  | 43 | 2017-01-05 15:06 | 43 | 2017-01-05 12:26 |  |  | Cuando conecta la columna empieza a perder |  | 68968 |  | FALSE | ~06-01-17 13:25 SB >ACR hay que venderles las ferulas de restek numero de parte 25938. ~05-01-17 12:52 JM >SB Se gasto la ferula y tuerca de entrada de columna del UHPLC.Hay que cambiar probablemente hay que cambiar la tuberia de entrada completa.Van a solicitar presupuesto visita ~05-01-17 12:26 ACR>SB se lo pase a javi mallon |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 2fb385ad-ad06-48cb-9e7f-ed0f7607d374
17997 | 50777 | 33 | 2017-01-09 10:45 | 68 | 1 | 2017-01-09 10:46 |  | Que tengan lugar |  | 1c86d27a-32cd-4d78-b492-ae20f8da3390 | 50777 | 2016-04-13 09:24 | 126 |  | 4 | 2 | 679 | 5364 | 13067 |  |  |  | 68 | 2016-12-26 12:53 | 126 | 2016-12-26 12:53 |  |  | V+E para la instalación a cargo del cliente. |  | 68533 |  | FALSE | ~09-01-17 10:45 HV >HV Fue Ezequiel a ver el equipo viejo. No tienen lugar todavía para este. ~29-12-16 08:21 ACR>HV les llego el equipo ~26-12-16 16:30 ACS>ACR retiraron equipo ~26-12-16 10:56 ACS>ACR vendrá de La Sevillanita a retirar hoy x la tarde ~22-12-16 16:11 DC >ACR Llego OC por V+E, necesitan instalarlo lo antes que podamos ya que tienen el 5500 fuera de uso hasta la llegada de la bomba turbo ~16-11-16 14:55 ACS>ACR Agos, la gente de Citromax está coordinando con el transporte el retiro del equipo. ~14-11-16 11:27 ACS>ACR Agos, recién me dijo Andrés q ya tienen equipo similar no hace falta chequear CI, las cumplen. ~14-11-16 09:33 ACS>ACR Chequear con Dra. Norma Kamiya si reunen las CI. ~11-11-16 17:08 ACS>ACR hay q modificar el parte con los datos de la EEOC ~11-11-16 17:07 ACS>ACR Andrés autorizó la entrega sólo del SCIEX. El equipo se instalará en Obispo colombres. ~05-05-16 09:23 ACS>NPP sin novedes de cancelación las ND ~13-04-16 09:28 ACS>NPP Flete para envió de equipo a cargo de jenck ~13-04-16 09:26 ACS>NPP Para instalar deberán Notas de Débitos. Esperamos ok de contable. ~13-04-16 09:26 ACS>NPP Alejandro envió las CI ~13-04-16 09:25 ACS>NPP pendiente de entrega 1 columna ABSciex 805-20100, se reemplazará por 805-20101 que se estárá comprando en breve. |  |  | A |  | FALSE | 26549 |  | FALSE | 2afc9ddf-f619-4e93-826a-f5c064d0ef68
18003 | 53671 | 129 | 2017-01-10 12:40 | 129 | 1 | 2017-01-10 12:40 | 2017-01-12 08:34 | retiren |  | 5b9f3b85-f795-4236-85c9-f29f8ae4657e | 53671 | 2016-12-23 16:16 | 50 |  | 4 | 2 | 3902 | 12560 | 34318 |  |  |  | 12 | 2017-02-09 14:58 | 50 | 2016-12-23 16:17 |  |  | remito 32172 |  | 68891 |  | FALSE | ~20-02-17 15:03 ACR>HV confirmada la fecha, solicito pasajes a juli ~14-02-17 16:03 ACR>HV vuelve de vacaciones 17/02 ~13-02-17 16:38 SB >ACR me equivoque con el numero agos, es 23/2, sorry!!! ~13-02-17 11:22 ACR>HV ES FERIADO, por favor combinar otra fecha ~09-02-17 15:03 SB >HV combinar 27/2, sergio. ~03-02-17 08:54 MB >ACR Ya llegó equipo a Cba. Poner fecha instalación.- ~12-01-17 08:35 EF >HV retiraron el equipo, se puede coordinar fecha de instalacion ~10-01-17 12:42 ACR>HV ci en Y:\Service\Condiciones de Instalación\Fichas confirmadas Clientes\Weber OC 31147 ~10-01-17 09:27 EF >ACR Deberan estar pagando aprox el 25/01, luego se puede coordinar que retiren. ~06-01-17 11:48 DC >ACR llego OC por los V&E ~04-01-17 16:10 EF >ACR CI re enviada a O. Menso ~04-01-17 16:01 EF >ACR Diego C, ya cotizo los viaticos para la instalacion ID 68891, aguardamos OC ~03-01-17 10:06 EF >HV El equipo se instala en Cordoba, falta me envien todos los datos, hable hoy con la compradora Tamara. ~23-12-16 16:17 EF >ACR CI, enviadas a tamara de Compras, falta confirmar el usuario y el destino final del equipo. No incluye envio ni viaticos |  |  | A |  | FALSE | 31147 |  | FALSE | 1aceb818-2a1e-4e73-a483-d14a92a9d57a
18007 | 53826 | 126 | 2017-01-11 09:35 | 126 | 1 | 2017-01-11 09:35 | 2017-01-19 10:44 | Que avisen x recepción equipo |  | 9af1c287-5248-4878-a256-0a5977b14b1d | 53826 | 2017-01-11 09:32 | 126 |  | 4 | 2 | 2974 | 9444 | 11531 | [5 empty] | 126 | 2017-01-16 12:13 |  |  | viáticos de instalación a cargo de Jenck Incluye IQ/OQ/CERT |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 11:56 ACS>MHS Se contactó Marne informando que le faltan los gases. ~19-01-17 12:06 ACS>ACR recibieron equipos ~12-01-17 08:52 ACS>ACR Hoy entregaremos en transporte. ~11-01-17 15:35 ACS>ACR pc lista ~11-01-17 09:35 ACS>ACR Favor enviar CI, gracias! ~11-01-17 09:34 ACS>ACR Luis está preparando la PC, cuando esté lista se enviará equipo x transporte |  |  | A |  | FALSE | 29561 |  | FALSE | 484e367e-c5f9-4f1f-bbdd-32a741e5025d
18014 | 53671 | 50 | 2017-01-12 08:38 | 50 | 1 | 2017-01-12 08:38 | 2017-02-03 08:53 | Llamen de Códoba |  | eddee0de-2fae-4b27-a0bc-bcf4720207dc | 53671 | 2016-12-23 16:16 | 50 |  | 4 | 2 | 3902 | 12560 | 34318 |  |  |  | 12 | 2017-02-09 14:58 | 50 | 2016-12-23 16:17 |  |  | remito 32172 |  | 68891 |  | FALSE | ~20-02-17 15:03 ACR>HV confirmada la fecha, solicito pasajes a juli ~14-02-17 16:03 ACR>HV vuelve de vacaciones 17/02 ~13-02-17 16:38 SB >ACR me equivoque con el numero agos, es 23/2, sorry!!! ~13-02-17 11:22 ACR>HV ES FERIADO, por favor combinar otra fecha ~09-02-17 15:03 SB >HV combinar 27/2, sergio. ~03-02-17 08:54 MB >ACR Ya llegó equipo a Cba. Poner fecha instalación.- ~12-01-17 08:35 EF >HV retiraron el equipo, se puede coordinar fecha de instalacion ~10-01-17 12:42 ACR>HV ci en Y:\Service\Condiciones de Instalación\Fichas confirmadas Clientes\Weber OC 31147 ~10-01-17 09:27 EF >ACR Deberan estar pagando aprox el 25/01, luego se puede coordinar que retiren. ~06-01-17 11:48 DC >ACR llego OC por los V&E ~04-01-17 16:10 EF >ACR CI re enviada a O. Menso ~04-01-17 16:01 EF >ACR Diego C, ya cotizo los viaticos para la instalacion ID 68891, aguardamos OC ~03-01-17 10:06 EF >HV El equipo se instala en Cordoba, falta me envien todos los datos, hable hoy con la compradora Tamara. ~23-12-16 16:17 EF >ACR CI, enviadas a tamara de Compras, falta confirmar el usuario y el destino final del equipo. No incluye envio ni viaticos |  |  | A |  | FALSE | 31147 |  | FALSE | 1aceb818-2a1e-4e73-a483-d14a92a9d57a
18016 | 53694 | 129 | 2017-01-12 09:23 | 129 | 1 | 2017-01-12 09:23 | 2017-03-08 14:54 | CI |  | 2c716c1f-dea4-4933-ab67-c8606956747c | 53694 | 2016-12-26 14:47 | 126 |  | 4 | 2 | 2974 | 9444 | 11531 |  |  |  | 101 | 2017-03-15 10:46 | 126 | 2017-01-16 12:21 |  |  | V+E para la instalación a cargo de Jenck Incluye IQ/OQ/CERT |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 09:46 ACR>HV confirmado solicito pasajes a juli ~20-03-17 08:38 HV >MHS Combinar ma 04/04 con regreso mi 05. ~16-03-17 11:56 ACS>MHS Dijo Marne q el ANMAT estaría pasando a ppios de Abril. ~16-03-17 11:51 MHS>HV Marne acaba de llamar, pregunta fecha de viaje. ~08-03-17 14:55 EF >SB Confirmaron las CI ~19-01-17 12:06 ACS>ACR recibieron equipos ~12-01-17 08:53 ACS>ACR Hoy entregaremos equipo en transporte ~11-01-17 09:40 ACS>ACR Agos, Favor enviar CI, Gracias! ~11-01-17 09:40 ACS>ACR Tenemos que despachar equipo junto con GC de OC 29561. Parte 53826. |  |  | A |  | FALSE | 29562 |  | FALSE | 4cbb1e3c-f3c6-48fc-9746-ae101f86b7f7
18018 | 53851 | 2 | 2017-01-12 14:34 | 2 | 1 | 2017-01-12 14:34 | 2017-01-23 12:17 | Que pasen a buscar |  | e7c4a2e3-74f7-4521-bca3-7412221f7455 | 53851 | 2017-01-12 12:44 | 2 |  | 4 | 2 | 2326 | 4962 | 7227 | [9 empty] | Equipo en poder del cliente Lleva iq/oq/cert |  |  |  | FALSE | ~23-01-17 12:18 ACS>ACR retiraron 20-01-17 ~12-01-17 15:25 MB >ACR Se otorgarán 2 Becas parae curso: "Introducción a la espectrofotometría UV-Visible" ~12-01-17 12:46 MB >ACR Que retiren y luego van a instalar o se hace todo junto ~12-01-17 12:46 MB >ACR Lleva IQ, OQ, y Cert. (en calimática la OC esta cargada como la 29410) pero es todo una.- |  |  | A |  | FALSE | 29385 |  | FALSE | d58d7f22-c712-4a49-8570-0bc55dc9e13a
18029 | 53872 | 129 | 2017-01-13 15:30 | 75 | 1 | 2017-01-13 15:30 | 2017-01-17 14:12 | se aguarda compra de columna especifica |  | 91c20391-ba0c-472a-8cc3-3cc003324010 | 53872 | 2017-01-13 15:30 | 129 | 2016-12-21 10:18 | 14 | 2 | 248 | 8984 | 21188 |  |  |  | 75 | 2017-01-18 10:27 | 126 | 2017-01-18 10:25 |  |  | Es desarrollo y transferenica de determinación de hidrazida maleica en tabaco |  |  |  | FALSE | ~17-01-17 14:22 ACS>ACR Por ahora menciona q le debemos la columna. ~17-01-17 14:21 ACS>ACR Hablé con Ceciili para obterner info de la parte administrativa, me comentó que hasta mediados de febrero estarán de licencia. Está muy conforme con el equipo como están con mucho trabajo no pudieron usarlo a full. ~17-01-17 14:12 ACS>ACR llegó la columna. Llevar con remito ID 32481 |  |  | A |  | FALSE | 30943 |  | FALSE | 290e6ae6-d613-4191-babe-4f2594d9a514
18034 | 53852 | 33 | 2017-01-16 12:10 | 68 | 1 | 2017-01-12 15:10 |  | Novedades |  | 6418b929-b5ce-4440-9db0-3141648a16e8 | 53852 | 2017-01-12 14:56 | 129 |  | 2 | 2 | 1626 | 3361 | 33559 | 282 | 4567 |  | 68 | 2017-01-16 12:09 | 68 | 2017-01-12 14:57 |  |  | mail: Hola Agostina, se produjo una falla de "Initialize" del equipo y estoy sospechando que es por baja tensión (tenemos 199 V), el mensaje de error, previo timeout, es: "Firmwarecheck failed". |  |  |  | FALSE | ~12-01-17 14:57 ACR>HV mail q le manda eze a usuario La falla que presenta el equipo podría haber sido originada por la baja tensión, generalmente cuando la falla da Timeout o por Firmwarecheck Failed significa que el soft no se pudo comunicar con el equipo. Uno de los posibles motivos es que se haya desconectado el cable de comunicación del lado de la pc o del equipo (tener en cuenta que el cable entra en una sola posición) si se lo conecta forzándolo al revés se quema el circuito de comunicación del equipo. Otro motivo podría ser que por la baja tensión se desconfiguro algo interrumpiendo la comunicación equipo/pc. Les recomiendo revisar las conexiones y verificar en el soft si esta configurado el correcto modelo de instrumento. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 39aa7899-d0ff-46cf-afc8-dcb0ece6338b
18050 | 53128 | 33 | 2017-01-18 10:37 | 57 | 1 | 2017-01-16 16:37 |  | Novedades |  | 054df2b3-f7c6-4cb2-aeb4-54495c301371 | 53128 | 2016-11-03 09:58 | 50 |  | 4 | 2 | 4420 | 12297 | 33577 |  |  |  | 57 | 2017-01-16 14:11 | 50 | 2016-11-08 10:12 |  |  | Retiran. La entrega es Parcial, el cliente necesita comenzar a usar la Balanza Balanza N/S 209405361 |  |  |  | FALSE | ~16-01-17 16:31 NL >NL Le pedí que me mandara el resultado de diez corridas para analizar los datos. ~16-01-17 14:13 EF >NL No se fue instalada por nosotros, en estos días estamos enviandole un kit de calibracion de temperatura. ~16-01-17 14:11 EF >NL Respecto a la balanza ya comenzamos a utilizarlas pero estamos teniendo algunos problemas de reproducibilidad y nos gustaría que nos derive con alguien de asistencia técnica para que pueda darnos algunas indicaciones sobre el uso de la misma ~03-11-16 09:59 EF >ACR Retiran con el Pago, no confirmaron aun si requieren de nuestra instalacion. |  |  | A |  | FALSE | 30194 |  | FALSE | 45572888-e671-463f-abaf-77a01e66eb34
18052 | 53919 | 126 | 2017-01-18 12:49 | 126 | 1 | 2017-01-18 12:49 |  | Que retiren/ avisen llegada equipo |  | 27d7a62e-4227-4ba4-8363-f9ca430294e7 | 53919 | 2017-01-18 12:35 | 126 |  | 4 | 2 | 679 | 5364 | 13067 | [9 empty] | V+E para la instalación a cargo del cliente. |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 16:31 ACS>MHS informado a Norma K. que ya pueden retirar equipo ~10-03-17 16:31 ACS>MHS avisó contable q pagaron ~06-02-17 10:11 ACS>ACR que avise contable si terminaron de pagar. ~18-01-17 12:49 ACS>ACR Instalar juntos los partes 53919 AB-3G y 53921 HPLC ~18-01-17 12:48 ACS>ACR Cuando Citromax haya pagado el Generador Nitrógeno Genius AB-3G OC 30608, podrá retirar el transporte el Generador y el HPLC de OC 26549. Todo va a Obispo Colombres para ser instalado con el QTRAP4500 que ya retiró Obispo C./Citromax. ~18-01-17 12:36 ACS>ACR Depende de pagos, esperar el ok de contable |  |  | A |  | FALSE | 30608 |  | FALSE | efc352fc-bd4f-4e9f-8b5f-8b6806739061
18053 | 53921 | 126 | 2017-01-18 12:50 | 126 | 1 | 2017-01-18 12:50 |  | Luego q retire transporte/ avisen llegada eq. |  | 1af7d0e5-060e-40ae-bdb7-8e85c0acfead | 53921 | 2017-01-18 12:38 | 126 | 2016-04-13 09:24 | 4 | 2 | 679 | 5364 | 13067 | [9 empty] | V+E para la instalación a cargo del cliente. |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 16:30 ACS>MHS que retiren ~10-03-17 16:29 ACS>MHS pagaron, avisado a Norma K q pueden retirar ~18-01-17 12:48 ACS>ACR Instalar juntos los partes 53919 AB-3G y 53921 HPLC ~18-01-17 12:47 ACS>ACR Cuando Citromax haya pagado el Generador Nitrógeno Genius AB-3G OC 30608, podrá retirar el transporte el Generador y el HPLC de OC 26549. Todo va a Obispo Colombres para ser instalado con el QTRAP4500 que ya retiró Obispo C./Citromax. |  |  | A |  | FALSE | 26549 |  | FALSE | b6b6f057-b044-43b5-9702-ea69a31ee632
18055 | 53887 | 129 | 2017-01-19 09:53 | 129 | 1 | 2017-01-19 09:53 | 2017-01-25 17:00 | traiga el equipo |  | 5c92af38-352c-4f33-91c6-7eeb68f305c9 | 53887 | 2017-01-16 15:09 | 129 | 2016-05-31 14:11 | 2 | 2 | 131 | 1598 | 32976 |  | 13351 |  | 57 | 2017-01-18 08:49 | 129 | 2017-01-16 15:14 |  |  | La semana pasada había consultado por una balanza Shimadzu que entró en el mes 06/2016 por la garantía porque en el display marcaba un error de la pesa interna. Al querer encenderla ahora no enciende y no marca nada en el display. Quisiera consultar si todavía esta en garantía. |  |  |  | FALSE | ~18-01-17 08:49 HV >ACR Que la manden a taller. ~16-01-17 15:15 ACR>HV estaría en garanía si la falla es de fábrica |  |  |  |  | TRUE | 26860 |  | FALSE | 5846b5d4-ee5d-4439-8453-c63041a7884c
18056 | 53826 | 129 | 2017-01-19 10:44 | 129 | 1 | 2017-01-19 10:44 |  | CI |  | ab85d1c0-ae5a-48c3-be8a-6b72f355f510 | 53826 | 2017-01-11 09:32 | 126 |  | 4 | 2 | 2974 | 9444 | 11531 | [5 empty] | 126 | 2017-01-16 12:13 |  |  | viáticos de instalación a cargo de Jenck Incluye IQ/OQ/CERT |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 11:56 ACS>MHS Se contactó Marne informando que le faltan los gases. ~19-01-17 12:06 ACS>ACR recibieron equipos ~12-01-17 08:52 ACS>ACR Hoy entregaremos en transporte. ~11-01-17 15:35 ACS>ACR pc lista ~11-01-17 09:35 ACS>ACR Favor enviar CI, gracias! ~11-01-17 09:34 ACS>ACR Luis está preparando la PC, cuando esté lista se enviará equipo x transporte |  |  | A |  | FALSE | 29561 |  | FALSE | 484e367e-c5f9-4f1f-bbdd-32a741e5025d
18057 | 53931 | 67 | 2017-01-19 10:57 | 67 | 2 | 2017-01-19 10:58 |  | MO, MP+C + REP (90 dias) |  | 8bd0803a-4204-4fa3-a15b-e2bed36c30bb | 53931 | 2017-01-19 09:40 | 129 |  | 2 | 2 | 4504 | 10590 | 29407 |  | 13357 |  | 200 | 2017-01-19 10:11 | 49 | 2017-01-19 09:40 |  |  | Entro a taller 17/01 |  | 69321 | 69322 | FALSE | ~29-03-17 08:51 DB >DC Ingresó con Error E15 durante la autocomprobación, y display con luz de fondo dañada. Para dejar el mismo en óptimas condiciones de funcionamiento se requiere reemplazo de lámpara visible, de display, MP y calibración con filtros certificados. ~19-01-17 10:10 DB >DC Hay que cotizar los siguientes repuestos: A23778 (lámpara visible), LZV764 (Display), además del MP + C. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | c82e63ff-1265-496a-a804-7a90901927f3
18059 | 53881 | 67 | 2017-01-19 11:16 | 67 | 2 | 2017-01-19 11:16 |  | MO+REP |  | 4c89c34e-d4eb-4804-92bf-e3558ab5ef87 | 53881 | 2017-01-16 09:01 | 129 |  | 2 | 2 | 560 | 994 | 30523 | 270 | 2676 |  |  |  | 129 | 2017-01-16 09:02 |  |  | Entro a taller 12/01 |  | 69326 | 69329 | FALSE | ~28-03-17 10:12 MHS>NL llego OC por la MO, falta de los REP. Le aviso al cliente. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 83fc39f9-fda8-4f90-9a92-16f5d67babc6
18065 | 53927 | 67 | 2017-01-20 09:30 | 67 | 2 | 2017-01-20 09:31 | 2017-02-08 12:46 | MO+REP |  | 5e0b4a94-1d8c-4634-ba87-ab020a53a228 | 53927 | 2017-01-19 09:01 | 129 |  | 2 | 2 | 2326 | 12267 | 33470 |  | 13353 |  |  |  | 129 | 2017-01-19 09:08 |  |  | Entro a taller 16/01 |  | 69370 | 69371 | FALSE | ~08-02-17 12:47 MHS>MHS OC ID 31859 por MO+REP. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 48194149-1a2b-4149-b71e-ec799090ed1f
18066 | 53928 | 67 | 2017-01-20 09:56 | 67 | 2 | 2017-01-20 09:56 | 2017-02-08 12:35 | MO+REP |  | 0e13a6ee-f237-42a6-b532-155c48e5bb26 | 53928 | 2017-01-19 09:10 | 129 |  | 2 | 2 | 2326 | 12267 | 33470 |  | 13354 |  |  |  | 129 | 2017-01-19 09:11 |  |  | Entro a taller 16/01 |  | 69372 | 69405 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | d2b02c13-7b1a-4b3e-82e5-c6d55e63a6d9
18067 | 53938 | 129 | 2017-01-20 10:36 | 129 | 1 | 2017-01-20 10:36 | 2017-02-01 09:48 | triagan equipo a taller |  | 09178bef-3d7f-4f1a-84d1-6940202b6756 | 53938 | 2017-01-19 15:34 | 67 | 2017-01-19 15:33 | 6 | 2 | 4738 | 11610 | 32130 |  | 12447 |  | 152 | 2017-01-20 09:14 | 129 | 2017-01-20 10:36 |  |  | OC por MP+C de un (1) DR-2700 | Se realizó mantenimiento preventivo y certificacion según procedimientos vigentes. Limpieza de banco optico y general, control de funcionamiento de software y hardware, exactitud de longitud de onda y de absorbancia y luz dispersa. |  |  | FALSE | ~06-02-17 10:00 HV >ACR Fabio estuvo el 02/02 en taller para estos temas. ~01-02-17 09:49 ACR>HV llegaron los equipos, asignar dia p q los haga ~20-01-17 10:36 ACR>HV cuando lleguen los equipos asignar a un tco HACH para la realización. Grax ~19-01-17 15:34 DC >ACR deben enviar el equipo a taller |  |  | A |  | TRUE | 31590 |  | FALSE | 24770c9b-f33a-4102-bdc9-7ca560e56c8d
18068 | 53937 | 129 | 2017-01-20 10:37 | 129 | 1 | 2017-01-20 10:37 | 2017-02-07 11:52 | traigan equipo a taller |  | 845ff328-5268-4928-8615-7d1a760451ac | 53937 | 2017-01-19 15:33 | 67 |  | 6 | 2 | 4738 | 11610 | 32130 |  | 12448 |  | 152 | 2017-01-20 09:14 | 129 | 2017-01-20 10:36 |  |  | OC por MP+C de un (1) DRB-200 | Se realizó mantenimiento preventivo y certificacion según procedimientos vigentes. Limpieza general externa y calibración. |  |  | FALSE | ~06-02-17 10:00 HV >ACR Fabio estuvo el 02/02 en taller para estos temas. ~01-02-17 09:49 ACR>HV llegaron los equipos, asignar dia p q los haga ~20-01-17 10:36 ACR>HV cuando lleguen los equipos asignar a un tco HACH para la realización. Grax ~19-01-17 15:34 DC >ACR deben enviar el equipo a taller |  |  | A |  | TRUE | 31590 |  | FALSE | dc782150-ca14-4c83-afd0-5bb66db28550
18072 | 53920 | 192 | 2017-01-23 08:10 | 192 | 1 | 2017-01-23 08:10 | 2017-03-15 11:00 | confirmacion de OC |  | 7617568a-b90a-47f0-b304-1c97c44c2fb1 | 53920 | 2017-01-18 12:37 | 192 | 2017-01-18 12:20 | 6 | 2 | 2 | 398 | 27535 |  | 802 |  | 57 | 2017-01-20 09:21 |  |  |  |  | ABONO (renovado) por MP+C en MAS7000. A realizar en Febrero 2017. |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 11:07 MHS>HV confirmado. ~20-03-17 09:15 MHS>HV sigo sin poder comunicarme ni me responden los mails. ~17-03-17 15:44 MHS>HV envio mail. ~16-03-17 16:02 HV >MHS Combinar ma 21/03. ~07-03-17 11:10 MHS>SB coordinar junto al SV 54342. ~23-01-17 08:10 MHS>HV habian enviado aceptacion, pero ahora dicen que revisan el presupuesto y envian OC. |  |  | A |  | FALSE | 31563 |  | FALSE | 1c001ddb-bdd0-43fa-b3e9-0e6ffe242e3f
18082 | 50882 | 67 | 2017-01-23 12:02 | 67 | 2 | 2017-01-23 12:02 |  | MP+C+IQ/OQ/CERTIF |  | 7a564c64-93af-49b8-bfb3-9e0a4c034efb | 50882 | 2016-04-22 11:41 | 161 |  | 4 | 2 | 263 | 3839 | 5471 |  |  |  | 65 | 2016-04-22 16:43 | 151 | 2016-04-22 16:43 |  |  | llamo la Lic. Liliana Figueroa quiere hablar con un tco para explicarle el servicio que necesita. Tienen dos HPLC y lo van a cambiar de lugar y quieren la instalación y el OQ. |  | 61796 |  | FALSE | ~18-01-17 07:08 PP >DC Diego, habría que cotizarles ésto. ~02-05-16 16:45 PP >HV IQ/OQ/MP+C. el equipo hace años que no se lo mantiene. ~02-05-16 11:54 NPP>PP Pablo, por favor avisanos qué servicio cotizamos, gracas. ~22-04-16 16:16 PP >HV Le envié mail. ~22-04-16 15:30 PP >HV Siguen sin atender ~22-04-16 12:01 PP >HV No responden al telefono. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | e205e86f-cfb6-4edb-891b-4005c04b58b9
18083 | 53851 | 2 | 2017-01-23 12:31 | 2 | 1 | 2017-01-23 12:31 |  | CI enviadas |  | 629e1818-1b4f-407e-9fd0-9ff9048e8bda | 53851 | 2017-01-12 12:44 | 2 |  | 4 | 2 | 2326 | 4962 | 7227 | [9 empty] | Equipo en poder del cliente Lleva iq/oq/cert |  |  |  | FALSE | ~23-01-17 12:18 ACS>ACR retiraron 20-01-17 ~12-01-17 15:25 MB >ACR Se otorgarán 2 Becas parae curso: "Introducción a la espectrofotometría UV-Visible" ~12-01-17 12:46 MB >ACR Que retiren y luego van a instalar o se hace todo junto ~12-01-17 12:46 MB >ACR Lleva IQ, OQ, y Cert. (en calimática la OC esta cargada como la 29410) pero es todo una.- |  |  | A |  | FALSE | 29385 |  | FALSE | d58d7f22-c712-4a49-8570-0bc55dc9e13a
18089 | 53980 | 67 | 2017-01-25 11:30 | 67 | 1 | 2017-01-25 11:31 | 2017-02-10 17:00 | Que envien equipo |  | 2bd44409-9f99-4d93-b0d1-9c9344669ee2 | 53980 | 2017-01-25 11:30 | 67 |  | 6 | 2 | 1440 | 3717 | 15522 | [5 empty] | 50 | 2017-02-13 12:40 |  |  | OC por MP+C de un (1) DR-2400 | Se realiza mantenimiento del espectrofotómetro. Se realiza limpieza de banco óptico, calibración y ajustes del instrumento. Se realiza limpieza completa del instrumento. Se realiza mantenimiento preventivo y certificación. Se comprueba el correcto funcionamiento general del instrumento. |  |  | FALSE | ~16-03-17 16:37 MHS>HV aviso disponibilidad de retiro. ~25-01-17 13:00 SM >HV Para este modelo no tenemos procedimiento. ~25-01-17 11:31 DC >ACR una vez que llegue el equipo, tenemos que darle aviso a Javier Herrera para que venga a hacerlo |  |  | A |  | TRUE | 31646 |  | FALSE | 56fae877-be44-4868-9a88-2a4ded87d887
18095 | 50821 | 67 | 2017-01-27 15:33 | 67 | 2 | 2017-01-27 15:33 |  | 4 camaras adicionales |  | cee1fd31-034e-45e2-b7de-e21e71e1a451 | 50821 | 2016-04-18 14:12 | 117 |  | 2 | 2 | 32 | 95 | 95 | 449 | 6644 |  | 117 | 2016-04-18 14:13 | 74 | 2016-04-18 14:13 |  |  | LLEGÓ AL TALLER: DGU 20A5 - L20244504174 |  |  | 61516 | FALSE | ~25-01-17 11:15 DC >DC llego OC ~24-01-17 10:32 ACR>HV hable con cliente, me pidio que le reenvíe el presupuesto ~18-04-16 14:14 NPP>HV Lo mandó EM en la visita del CM50752 |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | ccf02309-a6ff-4496-9ad0-2b6ba6780a51
18096 | 54016 | 33 | 2017-01-31 08:34 | 57 | 1 | 2017-01-31 08:34 |  | Novedades |  | 63989988-19c6-473a-a66e-5c28b5ca70aa | 54016 | 2017-01-30 11:07 | 67 |  | 2 | 2 | 2580 | 5599 | 30936 |  | 12840 |  | 57 | 2017-01-30 15:05 | 57 | 2017-01-31 08:34 |  |  | ICPE-9000: no encuentra la funcion para volumen de dilucion |  |  |  | FALSE | ~30-01-17 16:54 NL >HV Ya se le aclararon las dudas. ~30-01-17 11:09 DC >HV pide por favor que lo llamemos |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | ec7c5dea-34f2-4b5e-8c3e-dd34cb6eefb9
18098 | 53998 | 129 | 2017-01-31 09:36 | 129 | 1 | 2017-01-31 09:37 |  | equipo a taller |  | 0c65c2bd-ffc8-4450-9ecd-3ecf117155cd | 53998 | 2017-01-27 09:39 | 67 |  | 2 | 2 | 15 | 395 | 8085 | 251 | 4321 |  | 57 | 2017-01-31 08:40 | 65 | 2017-01-27 09:40 |  |  | SCL-10avp: esta en corto |  |  |  | FALSE | ~31-01-17 08:40 HV >ACR Que lo manden a taller ~27-01-17 09:43 DC >DC en el parte Nº 53952 se le limpio la placa de teclas de funcion, pero ahora la falla continua, hay que pasar |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 8a471217-437d-4314-a5f5-bd1258f67275
18099 | 54024 | 126 | 2017-01-31 09:57 | 126 | 1 | 2017-01-31 09:57 | 2017-02-02 09:14 | avisarán para instalar |  | 353e2ea7-abfe-479e-8f3f-786d33627ac7 | 54024 | 2017-01-31 09:51 | 126 | 2017-01-31 09:33 | 4 | 2 | 49 | 3967 | 8579 |  |  |  | 70 | 2017-02-16 09:20 | 129 | 2017-02-08 11:31 |  |  | OC FOB Items 1 y 2 llevan IQ/OQ/Cert OC 27480 |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:46 ACS>ACR mail de Adrian B. Analia, esto todavía no se hizo, tengo el parte en mí escritorio. El tema es que los equipos están con problemas y hasta no tener eso resuelto no van a instalar el software. Slds, Adrián. ~24-02-17 15:02 ACR>HV confirmado mi 01/03 ~21-02-17 14:03 ACR>HV a la espera de q vaya PP mi 22/02 se ahí si deja los equipos funcionando se realizará esta instalación el mi 01/03 ~16-02-17 09:20 HV >ACR Combinar mi 01/03. ~08-02-17 15:33 ACR>HV además piden que sea Adrian ~08-02-17 14:36 ACR>HV mail: Agostina, Debemos coordinar la fecha de instalación. Por cuestiones operativas de uso de equipo no podremos realizarlo este lunes. Me pondré en contacto contigo para coordinar una nueva fecha. Quien es la persona que vendrá a realizar la instalación y capacitación? ~08-02-17 11:03 HV >ACR Combinar lu 13/02. ~02-02-17 09:14 ACR>HV combinar fecha ~01-02-17 12:21 ACS>ACR mail de Andrea: la semana que viene le pasaremos una fecha estimada en la que podríamos disponer del equipo para poder realizar la instalación/IQ/OQ /certificación (OC 2016001014). Le consulto si Ud. me puede informar o con quien debo comunicarme, por el tema de la capacitación en el mismo. ~31-01-17 15:33 ACS>ACR maill de Juan Garro: Hemos recibido el software hoy por la tarde. A diferencia de la gente de validaciones no requeriremos una instalación inmediata. La Dra. Martinez se contactará con vos para coordinar la instalación/IQ/OQ certificación (OC 2016001014). ~31-01-17 09:55 ACS>ACR Agos como Valeria Nadal parte 54021 confirmó q recibió el Software para su sector, le envié mail a Garro que nos indique si los q son para él se pueden instalar. |  |  | A |  | FALSE | 28867 |  | FALSE | 356926ad-bc05-44eb-8575-a5c1bf528838
18100 | 54026 | 129 | 2017-01-31 10:18 | 129 | 1 | 2017-01-31 10:18 | 2017-02-17 16:52 | traiga equipo taller |  | b032f383-21d1-460e-bf4b-951a2829544d | 54026 | 2017-01-31 10:13 | 129 |  | 2 | 2 | 2703 | 5863 | 28113 |  |  |  | 152 | 2017-03-07 16:18 | 161 | 2017-01-31 10:17 |  |  | Hach Digital Digesdhal P/N 44336-62 S/N 150700005707 dejo de funcionar |  |  |  | FALSE | ~15-02-17 14:59 ACR>ACR avisarme a czuleta@ossesanjuan.com.ar cuando llegue el equipo ~31-01-17 10:17 ACR>HV esta en garantía todavía, les pedi q lo envien al taller |  |  |  |  | TRUE | 27838 |  | FALSE | 389cccd0-3b50-47a6-aaa3-be916c3ff518
18101 | 54034 | 129 | 2017-01-31 11:56 | 129 | 1 | 2017-01-31 11:56 | 2017-01-31 12:50 | confirme fecha |  | d79cf92c-b94e-468f-8da3-b5afbc782969 | 54034 | 2017-01-31 11:50 | 129 | 2016-03-02 10:40 | 3 | 2 | 74 | 10143 | 15603 | 577 |  |  | 152 | 2017-01-31 11:52 | 129 | 2017-01-31 11:51 |  |  | Abono MP+C HPLC SR-002 Febrero 2017 **** solo cert + linealidad **** |  |  |  | FALSE | ~31-01-17 12:50 ACR>HV no se realizarán ningun servicio hasta que se muden los sectores completamente ~31-01-17 11:52 ACR>HV Fecha en planilla vi 03/02 |  |  | R |  | FALSE | 26658 |  | FALSE | 4f73fa13-b1d5-45ef-8632-2183e6716f02
18103 | 54031 | 33 | 2017-01-31 14:31 | 33 | 1 | 2017-01-31 14:31 |  | Novedades |  | a1bdac28-bb39-4308-823c-c9e42062c529 | 54031 | 2017-01-31 11:07 | 129 |  | 2 | 2 | 2725 | 5907 | 13782 | 1224 |  |  | 33 | 2017-01-31 14:30 | 33 | 2017-01-31 11:10 |  |  | problemas de ignición |  |  |  | FALSE | ~31-01-17 14:30 HV >HV Le pedí que verifique el Ar y pérdidas. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | a41cd018-6b02-45b6-89ee-f3a063e0460f
18107 | 54020 | 33 | 2017-02-01 08:44 | 202 | 1 | 2017-02-01 08:44 | 2017-02-02 17:00 | Envío a taller |  | c133f70a-1fb8-4d29-9c2e-e26ded357dc7 | 54020 | 2017-01-31 08:33 | 192 |  | 2 | 2 | 4206 | 9260 | 28167 | 956 | 11056 |  | 202 | 2017-01-31 14:37 | 202 | 2017-01-31 14:37 |  |  | Mail del cliente: "Te solicito una visita a planta dado que el GC tiene un error en el generador de hidrogeno (OPGU-2200S): el error aparece en la celda y el código es C.2" |  |  | 70302 | FALSE | ~01-02-17 08:26 IBF>HV Hugo, agos ya le mando un correo a la gente de tuteur para que lo envien a taller. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 740427e4-7ef6-48c8-afa9-bf931de9623a
18108 | 54012 | 33 | 2017-02-01 08:50 | 65 | 1 | 2017-01-30 09:50 |  | Novedades |  | 8e688ece-3280-4688-a044-a2350826e17f | 54012 | 2017-01-30 09:41 | 129 |  | 2 | 2 | 325 | 640 | 4533 | 1379 |  |  | 65 | 2017-01-30 15:07 | 65 | 2017-01-30 09:42 |  |  | "no le resuelve una gradiente" |  |  |  | FALSE | ~30-01-17 09:54 ACR>HV probablemente tiene un problema de estabilización de columna, le pidio que haga unas pruebas y sino vuelve a llamar ~30-01-17 09:42 ACR>HV se lo pase a pablo piccione |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 2bd3c8a3-a009-47bb-a5c4-cea620d04d7a
18129 | 54011 | 129 | 2017-02-01 11:13 | 129 | 1 | 2017-02-01 11:13 |  | traiga equpo a taller |  | 4a52daf3-5bbc-4b92-adc0-98a4a24c2a7e | 54011 | 2017-01-30 09:26 | 129 |  | 2 | 2 | 4206 | 9260 | 25593 | 956 | 11056 |  | 95 | 2017-01-30 15:07 | 95 | 2017-01-30 09:26 |  |  | "Error C2" y se le prende la luz roja |  |  |  | FALSE | ~01-02-17 10:17 EM >HV Hablé con Gaston y lo van a enviar a taller ~01-02-17 08:40 EM >HV Le da error de celda ni bien enciende. Le cambiaron el agua y sigue igual. ~30-01-17 09:27 ACR>HV se lo pase a tito |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 27c5f6c2-ecd7-43d3-9d87-c6c982a77dac
18136 | 54051 | 33 | 2017-02-01 15:57 | 68 | 1 | 2017-02-01 15:57 |  | Novedades |  | 3c83665e-1d8e-4c88-9ff0-2c9fdcbf0187 | 54051 | 2017-02-01 10:22 | 129 |  | 2 | 2 | 30 | 447 | 20395 |  | 12992 |  | 68 | 2017-02-01 15:57 | 68 | 2017-02-01 10:23 |  |  | Se les cortó la luz y no les arranca el labsolution |  |  |  | FALSE | ~01-02-17 12:46 EG >HV hable con Ariel y despúes del corte de luz no arrancaba el servicio del LabSolution, intentamos volviendo a un punto de restauración y no funcionó. Me conecte por team viewer y reinstalamos el programa. ~01-02-17 10:23 ACR>HV se lo pase a eze |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 3cf478b6-be00-4754-bfeb-005fc82fbcd5
18138 | 54061 | 126 | 2017-02-02 11:56 | 126 | 1 | 2017-02-02 11:57 | 2017-03-30 09:29 | CI |  | 4fd18212-0109-4816-a287-214856a6864e | 54061 | 2017-02-02 11:43 | 126 |  | 4 | 2 | 1065 | 2076 | 33926 |  |  |  | 101 | 2017-02-13 10:49 | 126 | 2017-02-10 09:49 |  |  | lleva IQ/OQ/CERT OC 30598 Equipo en poder del cliente |  |  |  | TRUE | ~30-03-17 16:48 AM >ACR ¿Confirmaron las C.I.? ~30-03-17 09:29 ACR>HV mail: Buenas tardes, nos gustaría solicitar el servicio de capacitación para el Espectofotometro que había quedado pendiente. De ser posible comenzaríamos a partir de la semana que viene. Preferentemente jueves por las mañanas. Por favor pónganse en contacto con nosotros para que podamos informarle al bioquímico. Desde ya gracias y saludos. ~10-02-17 14:32 ACS>ACR Cuando vayan a instalar deben retirar del cliente un sobre con certificado de excención original IVA. Es para contable. gracias! ~10-02-17 08:34 ACS>ACR Agos chequear si se puede instalar, gracias! ~10-02-17 08:32 ACS>ACR Pagaron. Equipo en poder del cliente ~09-02-17 15:24 ACS>ACR lLa OC 31721 se anuló. El servicio sale de OC 30598 ~09-02-17 15:22 ACS>ACR El equipo lo entregará Sebas Salvo al momento de recibir el pago. ~07-02-17 16:15 ACS>ACR coordinar fecha a partir del pago con Sebastián Vain ~07-02-17 16:14 ACS>ACR Pagarán el jueves 09-02 ~02-02-17 11:57 ACS>ACR CI enviadas |  |  | A |  | FALSE | 30598 |  | FALSE | 02ce8864-7fd3-40b8-be97-50426d6603a7
18139 | 54064 | 129 | 2017-02-03 08:18 | 129 | 1 | 2017-02-03 08:18 |  | MO |  | f88bb705-1bae-42a8-96bf-48e5905c6ae5 | 54064 | 2017-02-03 08:16 | 129 |  | 2 | 2 | 413 | 8358 | 20576 | [9 empty] | Hola Javier, te escribo desde la Facultad de Agronomía por un espectrofotómetro marca Shimadzu que viniste a revisar en el mes de septiembre. Los usuarios están preocupados porque dicen que fluctúa mucho en la lectura. Podremos coordinar una visita? |  |  | 69827 | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | e8f64d30-550b-455c-aae6-fdba5d7e34a4
18140 | 54009 | 33 | 2017-02-06 09:26 | 57 | 1 | 2017-02-03 16:26 |  | Novedades |  | c057b197-21d4-4661-ae48-b0facb35d458 | 54009 | 2017-01-30 08:38 | 129 |  | 2 | 2 | 146 | 10246 | 33195 | 872 |  |  | 57 | 2017-01-30 15:10 | 99 | 2017-01-30 08:40 |  |  | "La primera fue por que cambiaron la lámpara de D2 querían alinearla. Eso quedó OK. Las otras fueron porque el Cu no les está dando bien (aun luego del cambio de lámpara). Indagando, vi que el equipo esta muy poco sensible" |  |  |  | FALSE | ~03-02-17 15:52 NL >HV Aparentemente tiene mal alineado el mechero, le dí explicaciones de como hacerlo. veremos. ~30-01-17 08:40 ACR>ACR mail diego: Le pedí que mida el caudal de aspiración y me dio 5.6mL/min. Le pedí que destape el nebulizador y que controle la alineación del mechero, pero se estaba yendo ahora, asi que le dije q el lunes haga eso y te llame Nelson (estoy de vacaciones). |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 2223f538-bda4-4e03-9537-4f7873fff0f0
18141 | 54008 | 33 | 2017-02-06 09:26 | 68 | 1 | 2017-02-01 10:26 |  | Novedades |  | dda0b4b6-b6dc-419a-9b56-34145251e4d1 | 54008 | 2017-01-30 08:31 | 129 |  | 2 | 2 | 1748 | 6302 | 16767 | 537 | 8247 |  | 68 | 2017-01-30 15:10 | 42 | 2017-01-30 08:32 |  |  | se les rompió la PC y necesitan que lo asesoren para instalar el soft |  |  |  | FALSE | ~08-02-17 08:42 EG >HV Ayer hablé con Guillermina porque ya tienen la PC nueva, me concete por temviewer e instalamos el soft lcsolution y lo configuramos. Quedo funcionando correctamente, lo prueban y avisan. ~01-02-17 10:04 EG >HV Hablé con Matias y aun no tienen la PC, cuando la tengan nos vuelve a llamar para guiarlo con la instalación del soft. ~31-01-17 14:53 EG >HV Llamé 2 veces para hablar con Matias y la segunda vez me dijeron que se retiró. Mañana lo vuelo a llamar. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 360224bb-bcc0-45a4-9351-8e47e3be1cc9
18142 | 54007 | 33 | 2017-02-06 09:27 | 68 | 1 | 2017-02-01 09:58 |  | Novedades |  | 29572911-152b-4f5b-b5b7-47ce4b4f1a87 | 54007 | 2017-01-27 15:38 | 129 |  | 2 | 2 | 1286 | 2583 |  | 1226 | 12700 |  | 68 | 2017-02-06 09:27 | 68 | 2017-02-02 10:28 |  |  | error en rid, alarma en display y no se balanza |  |  |  | FALSE | ~01-02-17 09:58 EG >HV Hablé con Alba y me dijo que habló con Guillermo y ya esta haciendo las pruebas sugeridas por el, si necesita algo nos vuelve a llamar. ~27-01-17 15:46 ACR>HV llamarla Alba al int 1617 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 297a8972-7e64-447b-80fe-9e8220c286d6
18143 | 53993 | 33 | 2017-02-06 09:28 | 152 | 1 | 2017-02-06 09:28 |  | Novedades |  | 4289bb13-ce83-4fec-8851-bb8e6e2882fd | 53993 | 2017-01-27 08:40 | 129 |  | 2 | 2 | 4143 | 3684 | 20152 | 845 | 10446 |  | 152 | 2017-01-31 08:44 | 152 | 2017-01-27 08:41 |  |  | se les mojó la parte del detector |  |  |  | FALSE | ~02-02-17 07:35 FEB>HV Se le cayo agua encima del HPLC y se mojo mucho el detector UV llegando el liquido hasta la placa. Querian indicaciones de que hacer ellos. Les recomendé limpiar la placa con isopropanol en aerosol, dejar secar y luego conectar a una linea con disyuntor y probar. Lo iban a probar y si necesitaban mayor ayuda, en virtud de los resultados llamarian nuevamente. ~31-01-17 08:44 HV >FEB Novedades? ~27-01-17 08:42 ACR>HV se lo pase a fabio |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | f937fdc5-b1c5-4a5c-ac04-af359cd323ae
18144 | 54073 | 33 | 2017-02-06 10:56 | 33 | 1 | 2017-02-06 10:56 |  | Novedades |  | f9cb1994-0896-461a-9e16-541ef0234979 | 54073 | 2017-02-06 10:53 | 33 |  | 2 | 2 | 4136 | 9545 | 28340 | 1488 | 13168 |  | 33 | 2017-02-06 10:53 | 33 | 2017-02-06 10:53 |  |  | Se comunicó el jueves con problemas de burbujeo por el drenaje. |  |  |  | FALSE | ~06-02-17 10:55 HV >HV Después de varios mails, destaparon la antorcha (sales) pero tenía baja energía y no pasaba la calibración. Hoy avisa que encontró la antorcha 2 mm mal. Funciona. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 9372f676-b155-481b-b73c-e5e7fb61343d
18146 | 54074 | 33 | 2017-02-06 10:58 | 33 | 1 | 2017-02-06 10:58 |  | Novedades |  | 17714391-fcef-4801-9927-362fc22ab320 | 54074 | 2017-02-06 10:56 | 33 |  | 2 | 2 | 4080 | 9408 | 27232 |  | 9000 |  | 33 | 2017-02-06 10:57 | 33 | 2017-02-06 10:57 |  |  | El viernes llamó Andrea por pérdidas en el drain. |  |  | 69848 | FALSE | ~06-02-17 10:58 HV >HV Hoy hablé con Verónica y las pérdidas vienen del Air filter. Le pedí que lo desarmen y traten de lavar eel flotante. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | a4fe2ba6-84e6-4ba1-ad5b-8dfd7e62a145
18147 | 54000 | 129 | 2017-02-06 11:25 | 129 | 1 | 2017-02-06 11:25 | 2017-02-06 14:51 | confirme fecha |  | a9b7a0c5-7bc3-4273-b16d-cbd2a8a31494 | 54000 | 2017-01-27 10:04 | 192 |  | 2 | 2 | 89 | 7187 | 20669 | 1412 | 9024 |  | 70 | 2017-02-01 09:17 | 129 | 2017-02-06 11:23 |  |  | OC Por el servicio de Reparación de un (1) TOC "CCQL032" Shimadzu: reemplazo de tubería TC/IC. |  |  |  | FALSE | ~07-02-17 10:06 ACR>HV confirmado con Leonardo Magra ~06-02-17 14:51 ACR>HV confirmado ~01-02-17 09:17 HV >ACR Combinar vi 17/02. ~31-01-17 12:53 ACR>HV despues del 15/02.... ART ~31-01-17 09:55 HV >ACR Combinar mañana. |  |  | A |  | FALSE | 31670 |  | FALSE | 5ca1c0f3-d7c9-40dc-a4b3-0553199ed32c
18152 | 54076 | 192 | 2017-02-06 12:26 | 192 | 1 | 2017-02-06 12:26 | 2017-02-06 14:45 | envia el equipo? |  | 9a8172cd-20ca-4b96-8cc3-8b58cd34a373 | 54076 | 2017-02-06 12:24 | 192 |  | 6 | 2 | 2194 | 4664 | 18378 |  | 3507 |  |  |  | 129 | 2017-02-13 12:46 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y certificacion de un (1) UV-Mini 1240 marca Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~06-02-17 14:45 MHS>HV envian el equipo al taller de JENCK SA. ~06-02-17 12:26 MHS>HV Diego cotizo el servicio sin viaticos, entiendo que el cliente manda el equipo. Al confirmar ésto activo el parte. |  |  | A |  | TRUE | 31817 |  | FALSE | 6c6e5d0a-2973-4e00-828c-d0501d49ed58
18153 | 54076 | 192 | 2017-02-06 14:45 | 192 | 1 | 2017-02-06 14:45 | 2017-02-13 17:00 | llegada del equipo. |  | c1a91bea-4532-4c3d-9fef-8f85b17b7de8 | 54076 | 2017-02-06 12:24 | 192 |  | 6 | 2 | 2194 | 4664 | 18378 |  | 3507 |  |  |  | 129 | 2017-02-13 12:46 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y certificacion de un (1) UV-Mini 1240 marca Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~06-02-17 14:45 MHS>HV envian el equipo al taller de JENCK SA. ~06-02-17 12:26 MHS>HV Diego cotizo el servicio sin viaticos, entiendo que el cliente manda el equipo. Al confirmar ésto activo el parte. |  |  | A |  | TRUE | 31817 |  | FALSE | 6c6e5d0a-2973-4e00-828c-d0501d49ed58
18155 | 54080 | 2 | 2017-02-06 15:47 | 2 | 1 | 2017-02-06 15:47 | 2017-02-07 09:38 | Envio de válvula antiretorno |  | 5fa0ddcd-1492-46d4-81ca-6f49f2a67fea | 54080 | 2017-02-06 15:42 | 2 |  | 4 | 2 | 124 | 5336 | 26870 | [13 empty] | FALSE | ~07-02-17 12:36 MB >ACR Agos, no cuenta con la PC y tampoco terminaron con el tema de los gases se van a comunicar.- Te: 0351-5353867 int 53334 ó 53310 ~07-02-17 12:15 MB >ACR Agos, verificar con cliente antes de ir que el cliente tenga la PC porq no la compraron.- ~07-02-17 09:39 ACR>HV la valvula la lleva el ing q vaya ~06-02-17 16:04 MB >ACR LOs gastos de instalación ya se le cobraron al cliente.- ~06-02-17 16:02 MB >ACR Agos, en la OC 26485 hay una nota que en su momento Andrés dijo que llevaba estos materiales el ingeniero cuando fuese a instalar.- ~06-02-17 16:00 MB >ACR ID de remito 32656. ~06-02-17 15:46 MB >ACR Para instalar esto hay que enviar a Córdoba la OC 26485 |  |  | R |  | FALSE | 26474 |  | FALSE | 2c5ec336-fc75-496f-b0b0-00c5e51e7224
18156 | 54043 | 129 | 2017-02-07 10:24 | 129 | 1 | 2017-02-07 10:25 |  | novedades en marzo |  | 9bf63fb7-32ee-4cd0-b6eb-1e281152e101 | 54043 | 2017-01-31 12:55 | 129 |  | 2 | 2 | 1743 | 3521 | 15359 |  | 7780 |  | 75 | 2017-01-31 12:57 | 75 | 2017-01-31 12:57 |  |  | se les murió la PC del NIR |  | 69618 |  | FALSE | ~07-02-17 10:24 ACR>FI MAIL: Consiguieron el mismo disco, esta semana lo envían a san luis y vamos a esperar para ver si al menos recuperamos el disco. Cualquier novedad te escribo en marzo y te cuento si es necesario que vengas o bien si lo solucionamos. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 8840aa6f-2479-4d60-afce-b3694a6eceba
18158 | 53938 | 129 | 2017-02-07 11:49 | 129 | 1 | 2017-02-07 11:49 |  | retire equipo |  | 009bcdef-d1cd-4737-8ce9-12f2ae0e99a0 | 53938 | 2017-01-19 15:34 | 67 | 2017-01-19 15:33 | 6 | 2 | 4738 | 11610 | 32130 |  | 12447 |  | 152 | 2017-01-20 09:14 | 129 | 2017-01-20 10:36 |  |  | OC por MP+C de un (1) DR-2700 | Se realizó mantenimiento preventivo y certificacion según procedimientos vigentes. Limpieza de banco optico y general, control de funcionamiento de software y hardware, exactitud de longitud de onda y de absorbancia y luz dispersa. |  |  | FALSE | ~06-02-17 10:00 HV >ACR Fabio estuvo el 02/02 en taller para estos temas. ~01-02-17 09:49 ACR>HV llegaron los equipos, asignar dia p q los haga ~20-01-17 10:36 ACR>HV cuando lleguen los equipos asignar a un tco HACH para la realización. Grax ~19-01-17 15:34 DC >ACR deben enviar el equipo a taller |  |  | A |  | TRUE | 31590 |  | FALSE | 24770c9b-f33a-4102-bdc9-7ca560e56c8d
18159 | 53937 | 129 | 2017-02-07 11:52 | 129 | 1 | 2017-02-07 11:52 |  | retire equipo |  | 2c35ac55-9f8e-4908-8b89-c5b24de4f7e2 | 53937 | 2017-01-19 15:33 | 67 |  | 6 | 2 | 4738 | 11610 | 32130 |  | 12448 |  | 152 | 2017-01-20 09:14 | 129 | 2017-01-20 10:36 |  |  | OC por MP+C de un (1) DRB-200 | Se realizó mantenimiento preventivo y certificacion según procedimientos vigentes. Limpieza general externa y calibración. |  |  | FALSE | ~06-02-17 10:00 HV >ACR Fabio estuvo el 02/02 en taller para estos temas. ~01-02-17 09:49 ACR>HV llegaron los equipos, asignar dia p q los haga ~20-01-17 10:36 ACR>HV cuando lleguen los equipos asignar a un tco HACH para la realización. Grax ~19-01-17 15:34 DC >ACR deben enviar el equipo a taller |  |  | A |  | TRUE | 31590 |  | FALSE | dc782150-ca14-4c83-afd0-5bb66db28550
18160 | 54088 | 129 | 2017-02-07 12:09 | 129 | 1 | 2017-02-07 12:09 |  | novedades |  | 07cd104c-e43d-43fa-9330-09020792829b | 54088 | 2017-02-07 11:20 | 129 |  | 2 | 2 | 2797 | 7875 | 23633 |  |  |  | 65 | 2017-02-07 17:01 | 65 | 2017-02-07 11:22 |  |  | HPLC EQ30, estaba corriendo y derepente se bloquearon todas las claves juntas |  |  |  | FALSE | ~07-02-17 12:08 ACR>HV hablo pp, las claves fallas porque hicieron pruebas con phromilion ~07-02-17 11:22 ACR>HV se lo pase a pablo |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 527168c6-c693-4fa4-8ea8-ad1e3ff8216c
18161 | 53930 | 129 | 2017-02-07 15:16 | 129 | 1 | 2017-02-07 15:16 |  | OC por MC |  | 4c131ca1-3d04-4c6a-9ebe-c88b2d2f3e9e | 53930 | 2017-01-19 09:32 | 129 |  | 2 | 2 | 4504 | 10590 | 29407 |  | 13355 |  |  |  | 49 | 2017-01-19 09:38 |  |  | Entro a taller 17/01 | Se reparó el ventilador de circulación interna, se calibararon las termocuplas y se realizó ensayo de funcionamiento gral. sin detectarse fallas. 6-2-2017 | 69835 |  | FALSE | ~20-01-17 08:39 MHS>HV "La incubadora la setean en 21°C pero asciende la temperatura y queda estabilizada en 24/25°C." |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | b3cbcb2c-9866-42c3-98e1-c22786fa3586
18165 | 54024 | 129 | 2017-02-08 11:31 | 129 | 1 | 2017-02-08 11:31 | 2017-02-24 15:02 | confirme fecha |  | 74754c5c-ea25-448c-a39e-a217e8709459 | 54024 | 2017-01-31 09:51 | 126 | 2017-01-31 09:33 | 4 | 2 | 49 | 3967 | 8579 |  |  |  | 70 | 2017-02-16 09:20 | 129 | 2017-02-08 11:31 |  |  | OC FOB Items 1 y 2 llevan IQ/OQ/Cert OC 27480 |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 09:46 ACS>ACR mail de Adrian B. Analia, esto todavía no se hizo, tengo el parte en mí escritorio. El tema es que los equipos están con problemas y hasta no tener eso resuelto no van a instalar el software. Slds, Adrián. ~24-02-17 15:02 ACR>HV confirmado mi 01/03 ~21-02-17 14:03 ACR>HV a la espera de q vaya PP mi 22/02 se ahí si deja los equipos funcionando se realizará esta instalación el mi 01/03 ~16-02-17 09:20 HV >ACR Combinar mi 01/03. ~08-02-17 15:33 ACR>HV además piden que sea Adrian ~08-02-17 14:36 ACR>HV mail: Agostina, Debemos coordinar la fecha de instalación. Por cuestiones operativas de uso de equipo no podremos realizarlo este lunes. Me pondré en contacto contigo para coordinar una nueva fecha. Quien es la persona que vendrá a realizar la instalación y capacitación? ~08-02-17 11:03 HV >ACR Combinar lu 13/02. ~02-02-17 09:14 ACR>HV combinar fecha ~01-02-17 12:21 ACS>ACR mail de Andrea: la semana que viene le pasaremos una fecha estimada en la que podríamos disponer del equipo para poder realizar la instalación/IQ/OQ /certificación (OC 2016001014). Le consulto si Ud. me puede informar o con quien debo comunicarme, por el tema de la capacitación en el mismo. ~31-01-17 15:33 ACS>ACR maill de Juan Garro: Hemos recibido el software hoy por la tarde. A diferencia de la gente de validaciones no requeriremos una instalación inmediata. La Dra. Martinez se contactará con vos para coordinar la instalación/IQ/OQ certificación (OC 2016001014). ~31-01-17 09:55 ACS>ACR Agos como Valeria Nadal parte 54021 confirmó q recibió el Software para su sector, le envié mail a Garro que nos indique si los q son para él se pueden instalar. |  |  | A |  | FALSE | 28867 |  | FALSE | 356926ad-bc05-44eb-8575-a5c1bf528838
18168 | 53927 | 192 | 2017-02-08 12:47 | 192 | 3 | 2017-02-08 12:47 |  | llegada del repuesto |  | c3f2fd3e-708d-45e2-be3d-3eb3d80ccfd6 | 53927 | 2017-01-19 09:01 | 129 |  | 2 | 2 | 2326 | 12267 | 33470 |  | 13353 |  |  |  | 129 | 2017-01-19 09:08 |  |  | Entro a taller 16/01 |  | 69370 | 69371 | FALSE | ~08-02-17 12:47 MHS>MHS OC ID 31859 por MO+REP. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 48194149-1a2b-4149-b71e-ec799090ed1f
18169 | 53928 | 192 | 2017-02-08 12:56 | 192 | 3 | 2017-02-08 12:56 |  | llegada del repuesto. |  | d106d2a6-cc77-426b-a1be-896dc33c3efa | 53928 | 2017-01-19 09:10 | 129 |  | 2 | 2 | 2326 | 12267 | 33470 |  | 13354 |  |  |  | 129 | 2017-01-19 09:11 |  |  | Entro a taller 16/01 |  | 69372 | 69405 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | d2b02c13-7b1a-4b3e-82e5-c6d55e63a6d9
18170 | 54107 | 126 | 2017-02-08 15:56 | 126 | 1 | 2017-02-08 15:56 | 2017-03-15 12:18 | CI |  | 70e510e5-5932-4ef6-9f26-405015f7df11 | 54107 | 2017-02-08 15:30 | 126 |  | 4 | 2 | 5030 | 12596 | 34469 |  |  |  | 137 | 2017-03-16 11:40 | 126 | 2017-02-09 10:10 |  |  | equipo en poder del cliente retirado 01-02-17 Viaticos y Estadías a cargo del Cliente |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 10:07 EF >HV Estamos esperando que el cliente defina si vamos ahora o esperaos a los dos equipos faltantes de la OC. ~15-03-17 12:18 EF >HV Solicitan la instalación ~08-02-17 16:02 ACS>ACR info@windsa.com.ar, micaela.forlini@gmail.com ~08-02-17 15:55 ACS>ACR mail de Velia: Nano, piden un curso de capacitación para el SEM ~08-02-17 15:32 ACS>ACR ~03-01-17 09:44 ¦ EF ¦ CI enviadas. |  |  | A |  | FALSE | 30465 |  | FALSE | dd4de907-fa52-4407-8d0c-f30a4956c3f3
18171 | 54108 | 126 | 2017-02-08 15:57 | 126 | 1 | 2017-02-08 15:57 | 2017-03-15 12:17 | CI |  | 485baed3-3e3b-4696-a660-d73be14c4d8d | 54108 | 2017-02-08 15:36 | 126 |  | 4 | 2 | 5030 | 12596 | 34469 |  |  |  | 137 | 2017-03-16 11:40 | 126 | 2017-02-09 10:10 |  |  | equipo en poder del cliente retirado 01-02-17 Viaticos y Estadías a cargo del Cliente |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 10:07 EF >HV Estamos esperando que el cliente defina si vamos ahora o esperaos a los dos equipos faltantes de la OC. ~15-03-17 12:17 EF >HV Solicitan la Instalación ~08-02-17 16:02 ACS>ACR info@windsa.com.ar, micaela.forlini@gmail.com ~08-02-17 15:37 ACS>ACR ~03-01-17 09:44 ¦ EF ¦ CI enviadas |  |  | A |  | FALSE | 30466 |  | FALSE | 2def407f-35f2-465e-b3c4-24ccb18b7f10
18172 | 54117 | 126 | 2017-02-09 10:33 | 126 | 1 | 2017-02-09 10:33 |  | CI/ PAGOS (Ok de contable) |  | a1fcac2d-750a-45b3-81fe-953baee8aad1 | 54117 | 2017-02-09 10:33 | 126 |  | 4 | 2 | 2 | 398 | 16898 | [5 empty] | 126 | 2017-02-09 14:55 |  |  | Entregar e instalar con remito ID 32676 |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 09:39 ACS>ACR mail al comprador y al usuario informando al respecto. ~20-03-17 09:38 ACS>ACR aún fra impaga ~09-02-17 10:33 ACS>ACR FAVOR Chequear si lleva CI, Gracias! |  |  | R |  | FALSE | 30308 |  | FALSE | 75ecfd2d-7457-4d33-9a48-26f758c8a04e
18181 | 53960 | 129 | 2017-02-09 16:33 | 129 | 1 | 2017-02-09 16:33 | 2017-02-10 09:43 | confirme fecha |  | 8e95ab36-4a75-4906-9487-6d5aefd88889 | 53960 | 2017-01-23 11:01 | 67 |  | 6 | 2 | 87 | 9241 | 21144 |  | 9215 |  | 101 | 2017-01-31 08:47 | 129 | 2017-02-09 16:32 |  |  | OC por MP+C de un (1) UV-1800 (incluye V+E, debemos sacar nosotros) |  |  |  | FALSE | ~06-03-17 13:01 MHS>SB le pedi pasaje a Rodrigo y Silvina. ~06-03-17 12:30 MHS>SB confirmado ~16-02-17 09:19 HV >ACR Combinar ma 14/03. ~13-02-17 09:40 ACR>HV mail: "Tal lo que te comentara telefónicamente la Lic Baroja por motivos personales ha debido extender su licencia reincorporándose el 1 de marzo. Por favor coordinar directamente con ella a partir de esa fecha. Detallo un teléfono al que podés comunicarte 02666 15 416 3001, es un celular de nuestro centro, ya que estamos sin línea fija. Disculpá las molestias". ~10-02-17 09:44 ACR>HV a partir del 01/03 nos podemos comunicar con MAriana 0266-15-416-3001 y combinar la fecha, por favor, proponer otra fecha gracias ~10-02-17 09:43 ACR>HV a partir del 01/ ~09-02-17 14:44 HV >ACR Combinar ju 23/02. I/V en el día. Remise a V.Mercedes. ~23-01-17 11:18 DC >HV Coordinar fecha (en la semana del 20/02 y que no sea Lunes ni martes) - LLEVAR REMITO ~23-01-17 11:02 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 31612 |  | FALSE | eef3b018-4e2d-4e63-9c7b-eb1e02ea04a1
18182 | 54125 | 33 | 2017-02-10 09:41 | 15 | 1 | 2017-02-10 09:41 |  | Novedades |  | 8dc17a89-26ba-457b-b53a-bcda458acc62 | 54125 | 2017-02-09 12:01 | 129 |  | 2 | 2 | 646 | 7716 | 18747 |  | 6232 |  | 15 | 2017-02-09 12:25 | 15 | 2017-02-09 12:03 |  |  | cuando prende el equipo y chequea todo le da que la lampara esta apagada |  |  | 69943 | FALSE | ~09-02-17 16:25 ACR>HV hoy ya vinieron a retirar la lampara ~09-02-17 12:25 AM >HV En principio tiene la lámpara de W quemada. Hay que cotizar lámpara. ~09-02-17 12:03 ACR>HV se lo pase a Alfredo |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 84d47bf7-f0a6-4812-86a6-cef8af990d07
18184 | 52972 | 33 | 2017-02-10 10:00 | 12 | 1 | 2017-02-10 10:00 |  | CI |  | 53f32880-c112-4eb5-847b-9a8ad311be5a | 52972 | 2016-10-21 16:31 | 126 | 2016-10-21 16:25 | 4 | 2 | 189 | 2988 | 4037 |  |  |  | 12 | 2017-02-09 15:04 | 126 | 2016-11-02 11:07 |  |  | GCMS QP2010 ULTRA fue Licitación Incluye IQ/OQ/CERT V+E instalación a cargo de JENCK |  |  |  | FALSE | ~09-02-17 15:05 SB >HV le mande un mail con las condiciones de instalacion de la cañeria de gases. Espero su respuesta. ~14-11-16 12:36 EM >ACR Hablé con Cristina Perotti. Me explicó que en el primer piso ya tiene un GC con N2. Tiene que hacer la instalación de He . Cuando vaya Alejandro por el HPLC le va a preguntar ~14-11-16 09:13 ACS>ACR Todavía no me han contacto por el tema de instalación de estos equipos, vos me podrías dar algun adelanto, saludos cristina … ~04-11-16 09:38 ACS>ACR Los dos equipos van en el mismo domicilio, santiago del estero 2829, 3000 santa fe, pero el HPLC va en uno de los laboratorios del Instituto de Tecnología de Alimentos, en planta baja, y el GC-MS va en el Instituto de Lactología Industrial, en el primer piso del mismo edificio.Como te decia en el mail, ya esta todo para instalar el HPLC pero para el GC-MS necesitaríamos sugerencias de ustedes luego del reconocimiento del lugar,Te comunico ademas que ayer llegarón cinco bultos, que según el detalle son dos computadoras y equipamiento para el GC-MS. Dra Cristina P. ~31-10-16 09:16 ACS>ACR El GC-MS va en el Instituto de Lactología Industrial, en el primer piso del mismo edificio. Como te decía en el mai anteriorl, ya está todo para instalar el HPLC pero para el GC-MS necesitaríamos sugerencias de ustedes luego del reconocimiento del lugar, mail de Cristina ~25-10-16 11:22 ACS>ACS fue licitación junto con el parte 52971 misma OC ~25-10-16 10:57 ACS>ACR mail del Cristina Sin embargo, para el GC-MS se necesitaría un tramo de instalación para los gases. Lo que nosotros proponemos es que ustedes vengan a hacer un reconocimiento del lugar donde iría el equipo y poder establecer los requerimientos más apropiados para las corrientes de gases. ~21-10-16 16:37 ACS>ACR Tenemos que enviar los siguientes materiales antes de la instalación: 1 PC LENOVO5/ 1 Sistema anti-retorno N/P 15442/ 1 Purificador de gases N/P 2-7600-U/ 1 Regulador de presión de Helio N/P 16572 ~21-10-16 16:33 ACS>ACR CI ENVIADAS ~21-10-16 16:33 ACS>ACR Mail a Maria Cristina Perotti cperotti@fiq.unl.edu.ar, que confirme lugar instalación. Que confirme lugar de entrega de items locales de OC 25696 |  |  | A |  | FALSE | 25694 |  | FALSE | 309b7ade-552c-47ee-bd1f-2d71bd32e1f1
18185 | 54120 | 15 | 2017-02-10 10:05 | 15 | 1 | 2017-02-10 10:05 |  | Novedades |  | 07d67b2d-dc75-458a-9f61-f02a2964bc6e | 54120 | 2017-02-09 11:40 | 129 |  | 2 | 2 | 4378 | 10127 | 3018 |  | 10536 |  | 15 | 2017-02-09 15:02 | 15 | 2017-02-10 10:05 |  |  | hace el barrido pero no le muestra en la pantalla la visualización de lo que esta haciendo |  |  |  | FALSE | ~10-02-17 10:05 AM >HV Hablé con Patricia Amitrano. Se les perdieron las ventanas de operación dentro del Photometric en el UVProbe. Le di indicaciones para que reinstalen. ~09-02-17 15:05 AM >HV Llamé y no respondieron. ~09-02-17 11:41 ACR>HV si puede llamarla alfred cuando se desocupe? gracias besos |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | a821c4e1-7aa6-4e4e-9fa6-e10cfcd24748
18186 | 52814 | 129 | 2017-02-10 11:02 | 129 | 1 | 2017-02-10 11:03 | 2017-03-27 08:49 | retire equipo |  | 063986b0-7543-4213-905b-88483d576da1 | 52814 | 2016-10-06 16:42 | 129 |  | 2 | 2 | 4795 | 11954 |  |  | 12535 |  | 75 | 2017-03-27 08:52 | 68 | 2016-10-11 10:04 |  |  | No ensciende la pantalla | Se reemplaza la PC en garantía. Se instala el software Labsolutions IR Se comprueba correcto conexión y funcionamiento con el instrumento. Concluido AM |  |  | FALSE | ~27-03-17 08:49 ACR>HV lo lleva nano 28/03 ~13-03-17 09:36 MHS>FI llame y el Dr. no esta, me dijeron que llame mas tarde. ~30-01-17 08:39 DC >ACR REMITO LISTO, ya pueden retirar ~06-12-16 11:38 AC >ACR Luis Juarez, la envia a service de Lenovo. ~11-11-16 08:19 ACR>HV entro a taller Lenovo C260 CS02595222 ~07-10-16 14:33 EG >HV Hablé con el Dr. Heredia y me dijo que ya habia hablado con Alfredo y lo que le pasa es que no enciende el monitor de la PC All in One, le dije igual que Alfredo que la envie a taller para poder controlarla. Me dijo que el lunes la envia. ~06-10-16 16:46 ACR>HV por favor q llamen al Dr. Heredia al 0385-428-3251. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | e04b2b6c-2c0c-4d29-b20f-4a4cce3e74be
18187 | 54138 | 126 | 2017-02-10 13:06 | 126 |  | 2017-02-10 13:06 | 2017-03-20 11:25 | CI |  | 88d2a977-fcc4-45cd-b6f3-a351587cd28c | 54138 | 2017-02-10 13:06 | 126 |  | 4 | 2 | 1552 | 8624 | 27769 |  |  |  | 31 | 2017-03-21 09:08 | 129 | 2017-03-22 11:44 |  |  | Entregar e instalar con remito ID 32686 |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 11:57 ACR>HV confirmado con Romina Filippo lu 10/04 ~29-03-17 10:00 ACR>HV envio fecha para ju 06/04 ~22-03-17 14:47 MHS>HV llamaron, dicen que llamemos a partir del lunes 27-3-17 para coordinar. ~22-03-17 14:28 ACR>HV no lofeo contactarme con Romina, hable con Miguel Contantino me dijo q me llamaba Romina sino lo pasaremos p mas adelante ~21-03-17 11:25 HV >ACR Combinar ju 23/03. ~20-03-17 11:28 ACS>MHS Tel. 4227-7100 int 318 de 9 a 15 hs ~20-03-17 11:26 ACS>MHS cidec@ceamse.gov.ar ~20-03-17 11:26 ACS>MHS Coordinar fecha, gracias! ~20-03-17 11:25 ACS>MHS Mi nombre es Romina Filippo.Les escribo para coordinar la entrega de la balanza granataria, de la orden de compra del asunto. Las instalaciones se encuentran en Villa Dominico, Bs As. Adjunto la ficha de control que enviaron. ~17-03-17 12:11 ACS>MHS reitero CI ~17-03-17 12:03 ACS>MHS ya pagaron! ~10-02-17 14:24 ACS>ACR CI enviadas a mlcostantino@ceamse.gov.ar; acittadino@ceamse.gov.ar ~10-02-17 13:07 ACS>ACR Que avise contable x pagos ~10-02-17 13:07 ACS>ACR Deben pagar antes de la entrega. VTO OC 28-02-17 |  |  | A |  | FALSE | 31899 |  | FALSE | f3cf4ff3-0a70-4f95-9781-95891957a05d
18188 | 54141 | 192 | 2017-02-10 15:48 | 192 | 1 | 2017-02-10 15:48 |  | viaticos |  | d8bfa818-b505-44ee-9739-b87d1caa4ad2 | 54141 | 2017-02-10 15:44 | 192 |  | 6 | 2 | 2604 | 9189 | 25762 | [9 empty] | OC Por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Certificación de un (1) CR-410 Konica Minolta. |  | 70062 |  | FALSE | ~10-02-17 15:48 MHS>SM pido numero de serie. |  |  | R |  | FALSE | 31911 |  | FALSE | 221a8659-7135-40c3-986a-fd9d9ea2382e
18189 | 53691 | 192 | 2017-02-13 09:37 | 192 | 1 | 2017-02-13 09:37 |  | OC x V+E COT ID 69997. |  | 38991ba8-5cff-486a-b552-68036b444121 | 53691 | 2016-12-26 12:29 | 126 |  | 4 | 2 | 5113 | 12018 | 32644 |  |  |  | 12 | 2017-02-09 14:22 | 129 | 2016-12-27 11:50 |  |  | v+e a cargo cliente |  | 69997 |  | FALSE | ~24-02-17 12:19 ACR>HV le falta la conexion de gases ~09-02-17 16:25 ACR>SB lo llame calcula q va a tener terminado la instalacion de los gases la semana q viene pero tdv no esta seguro, le vamos enviando cotiza por viaticos ~09-02-17 14:23 SB >HV pongo tentativo 1-2 de marzo si tienen CI, si las cumplen vamos. ~08-02-17 15:17 ACS>ACR chequear si reunen CI ~27-01-17 10:01 ACS>ACR retirado ~16-01-17 14:12 ACS>ACR en estos dias retira transporte ~11-01-17 12:13 ACS>ACR Te comento que estoy de vacaciones, estoy de regreso el 16 de enero, ni bien llegue me ocupo del tema. Norberto ~27-12-16 09:19 ACR>ACS envie ci ~26-12-16 14:33 ACS>ACR favor enviar CI, gracias! |  |  | R |  | FALSE | 29649 |  | FALSE | 6a9c3bac-263e-4279-b2c9-63d8d3129317
18195 | 54124 | 129 | 2017-02-13 10:39 | 129 | 1 | 2017-02-13 10:39 | 2017-02-13 11:16 | confirme fecha |  | 28b2646b-80fa-4620-9bfb-087bd28e8e59 | 54124 | 2017-02-09 12:02 | 192 |  | 6 | 2 | 3768 | 8763 | 8463 | 933 | 10930 |  | 202 | 2017-02-10 09:41 | 129 | 2017-02-13 10:36 |  |  | ABONO (renovado) por MP+C en GC-2010. |  |  |  | FALSE | ~13-02-17 11:16 ACR>HV lo van a realizar recien en junio 2017, cuando lo veas destildalo ~10-02-17 12:21 HV >ACR Combinar ju 16/02. |  |  | R |  | FALSE | 31882 |  | FALSE | f7e8ac14-9007-457c-b01f-e60fa08ebbee
18203 | 54153 | 43 | 2017-02-14 09:10 | 43 | 1 | 2017-02-14 09:10 |  | esperamos novedades de usuario |  | 609dc29e-7a98-4316-8b2b-9c88574e62d0 | 54153 | 2017-02-13 10:06 | 129 |  | 2 | 2 | 146 | 11292 | 34545 |  | 12113 |  | 43 | 2017-02-13 10:39 | 43 | 2017-02-16 10:00 |  |  | no realiza la muestras |  |  |  | FALSE | ~17-02-17 10:10 JM >HV Se indico como resetear los contadores de consumo de reactivo y acelerar el proceso de inicio de titulacion.Ahora esta probando el equipo nos informara si tienen novedades ~14-02-17 09:10 JM >HV El equipo da errores relacionados al catado(el usuario no recuerda exactamente ;le pedi que nos envie foto del error en pantalla ). Se realizaran pruebas de inicio del equipo para verificar correcto funcionamineto.Informara comportamiento ~13-02-17 10:07 ACR>HV pide q lo llame Javi Mallon |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 470ccdda-106c-41c2-9c1a-64421da81c12
18204 | 54169 | 129 | 2017-02-14 10:20 | 65 | 1 | 2017-02-14 10:20 |  | novedades |  | fba675e9-f78e-4068-9c58-e487d574f8af | 54169 | 2017-02-14 10:19 | 129 |  | 2 | 2 | 2505 | 5388 | 32703 |  |  |  | 65 | 2017-02-14 14:54 | 65 | 2017-02-14 10:20 |  |  | HPLC 001: cuando cambie en la corrida la longitud de onda no ve la señal en el integrador |  |  |  | FALSE | ~14-02-17 10:20 ACR>HV Pablo le dio indicaciones para que lo ponga de nuevo en 0, iba a probar y sino nos llamaba |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | b296c2ba-cfe1-4a3e-8035-b1176cbe12d9
18206 | 54148 | 200 | 2017-02-14 10:55 | 200 | 1 | 2017-02-14 10:55 |  | Se van a comunicar para la instalacion del soft |  | c464dfd2-8df2-4bc9-bdd2-302eaab81d15 | 54148 | 2017-02-13 08:25 | 129 |  | 2 | 2 | 773 | 8594 | 18160 |  |  |  | 200 | 2017-02-14 10:58 | 200 | 2017-02-14 10:55 |  |  | mail: Hola Alejandro , buenas tardes! Quería realizarte una consulta o que me pases el contacto con quien debo hablar. Aparentemente la computadora en la cual tenemos conectado el HPLC (Shimadzu serie LC 20 A) se murió el disco. Por lo cual debemos realizar la instalación del soft. El Windows que tenía era XP. Pero ahora por el tema de licencias están usando Windows 7 (32 bits) y aquí viene mi consulta. El soft ( Labsolutions – Release 1.23 SP1) que maneja el HPLC es compatible con el Windows 7? Como debemos proceder?? |  |  |  | FALSE | ~14-02-17 10:58 DB >HV Se llamó al Sr. Humberto, el cuál no se encuentra en planta. Se van a comunicar con nosotros para la instalación de la actualización del software LC sol compatible con win7 32bits. ~14-02-17 08:17 HV >ACR Esperamos verde. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 4c6eb8cf-554f-4e92-a6e2-7167c6340481
18210 | 54136 | 192 | 2017-02-14 15:15 | 192 | 1 | 2017-02-14 15:15 | 2017-02-17 16:58 | llegada del equipo |  | f2e9a8b9-5cdb-438d-88e5-9d237ce3d081 | 54136 | 2017-02-10 09:10 | 129 |  | 2 | 2 | 4781 | 11164 | 34531 |  | 13485 |  | 200 | 2017-02-13 12:29 | 129 | 2017-02-17 16:59 |  |  | mail: Sr. Matías Sosa: De acuerdo a lo hablado en forma telefónica, el día 9/2/2017 a las 15 hs con el Sr. Javier respecto a los problemas encontrados en el equipo HACH DR 1900, los mismos ya habían sido informado a la Srita. Vivian. Los que detallamos a continuación: Se hicieron mediciones de sílice en HR, con muestras de concentración conocida de agua de pozo. Se detectó una diferencia del 20 % superior con el DR-1900, comparado con el DR-2000 (que tenemos en uso). Cada uno con sus respectivos reactivos.Se respetaron las técnicas analíticas para cada caso, ya que las alícuotas de agua a tomar son distintas. Y también se hizo la comparación de los resultados para la determinación de Molibdeno obteniéndose el mismo porcentaje en la diferencia. Además, enviamos el 25/1/2017 los lotes de los reactivos comprados oportunamente para saber si los mismos estaban condiciones. Concluimos que al medir en longitudes de onda entre 400 y 500 era cuando se veían estas diferencias (20 % por encima del valor real. Valor real de sílice en pozo = 60 ppm.) Medimos hierro en agua con la longitud de onda 510 y ahí pudimos observar que no teníamos diferencia de acuerdo a lo medido con el DR-2000. OK Necesitamos una respuesta en forma inmediata, para saber qué acciones se tomarán ya que nos retrasa con nuestros compromisos hacia nuestros clientes. Saludo muy atte.-Tco. Qco.Marcelo López | El cliente recibió el equipo nuevo en enero y observó que tiene diferencia de lecturas por exceso en la mayoría de las metodologías empleadas, comparado contra los resultados de un DR2000 y "valores conocidos de muestras". Nunca usó una solución de concentración conocida. Le vamos a solicitar que nos envíe el equipo para su verificación al taller. DB Se armaron dos soluciones patrones de Si de 10 y 50ppm. Se ejecutó el método correspondiente y se cuantificó tanto con el DR1900 en cuestión como con el UV DR6000 que está en laboratorio. Los resultados están en las fotos que copié en el servidor (abajo está el link). El DR1900 cuantifica mejor de lo esperado y funciona correctamente.DB | 70050 | 70749 | FALSE | ~09-03-17 14:54 DB >SB Se armaron dos soluciones patrones de Si de 10 y 50ppm. Se ejecutó el método correspondiente y se cuantificó tanto con el DR1900 en cuestión como con el UV DR6000 que está en laboratorio. Los resultados están en las fotos que copié en el servidor (abajo está el link). El DR1900 cuantifica mejor de lo esperado y funciona correctamente. ~09-03-17 14:52 DB >SB Se llamó al cliente, se le explicó que el equipo está en perfecto estado, pero no quiere entrar en razones. Insiste que para él no anda. ~09-03-17 14:51 DB >SB W:\Fotos\Jenck\OAI - Hach DR1900 Silice HR\Hach_dr1900 ~20-02-17 16:45 FEB>SB Se preparó un estandar de 50 mg/l de Silice en base a un estandar de 1000 mg/l y se comparó la medición del DR1900 con un DR2800 (ambos con 5 nm de ancho de banda) y se obtuvieron valores con una diferencia cercana a 2 mg/l y variaciones descendentes iguales en ambos casos. Se intenta hablar con el cliente para verificar si realiza el metodo de forma adecuada con ambos espectrofotómetros ya que, en el caso del DR2000 se utilizan otras celdas, otros reactivos, se tiene un ancho de banda de 12 nm y se requiere de tricloruro de holmio para sintonizar la longitud de onda mas adecuada mientras que no es asi con el DR1900. ~20-02-17 08:22 ACR>ACR mail diego brañan: Estimados, hoy llegó el HACH DR1900 de OAI al taller de Jenck, por la garantía. Se verificó el funcionamiento fotométrico del mismo y funciona correctamente. Por lo cuál, no se deberían tener los problemas de cuantificación informados por el cliente. Lo otro que se podría verificar es el ensayo de sílice HR con los reactivos que nos envió el cliente, pero para lo cuál deberíamos sacrificar una solución estándar del stock. ~17-02-17 09:53 MHS>DB Detectamos un 20 % por encima del valor estipulado. Estimamos que entre longitudes de onda de 400 y 500 nm es cuando se presentan las diferencias en las mediciones. Solicitando que nos hagan llegar un informe de los trabajos realizados y nos garanticen el correcto funcionamiento de todos los métodos,(ya que el equipo es nuevo) caso contrario necesitamos hacer valer la garantía. ~14-02-17 15:15 MHS>HV envian el equipo al taller. ~14-02-17 10:13 DB >HV Le vamos a dar las opciones de visita con V+E o que nos despache el equipo para su verificación en garantía. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | f209092f-ab01-49e7-9ed7-8aab60a65ba1 | Y:\Service\PARTES\20170320225134049_0018.pdf
18221 | 54191 | 33 | 2017-02-16 09:54 | 31 | 1 | 2017-02-16 09:54 | 2017-02-17 17:00 | Envío a taller |  | 83e577bf-5c4b-47a9-9dfc-11ec94429927 | 54191 | 2017-02-15 15:11 | 129 |  | 2 | 2 | 2078 | 4346 | 33969 |  | 5862 |  | 31 | 2017-02-16 09:53 | 31 | 2017-02-15 15:13 |  |  | mail: Estimada Natalia: Como estas? te molesto por lo siguiente, la balanza modelo AW-220 marca Shimadzu esta dando un error. CAL E4 queria saber si algun tecnica me podia ayudar, ya que no se como solucionarlo. | Se realiza desarme y limpieza del interior de la balanza. Se realiza calibración de la pesa interna. Se realizan ensayos de linealidad, repetibilidad y excentricidad con resultados optimos. Concluido |  |  | FALSE | ~10-03-17 12:27 MHS>MHS corre como MP del abono. ~15-02-17 16:09 GI >HV Hablé con Ada , por lo que comenta de la falla, no es algo que se solucione en el cliente . Le sugerí envíe el equipo a jenck. ~15-02-17 15:13 ACR>HV le pase a gus el mail p q le responda |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 5312dad0-08e1-424a-961b-2b74c302b96d
18222 | 54096 | 33 | 2017-02-16 10:06 | 12 | 1 | 2017-02-13 16:06 |  | Novedades |  | 40c8d18f-362c-4407-b170-6b9e9275c1fe | 54096 | 2017-02-07 16:43 | 129 |  | 2 | 2 | 919 | 1797 | 10526 | 994 |  |  | 151 | 2017-02-08 09:14 | 151 | 2017-02-08 09:14 |  |  | mail: Le mande la bomba y a pabloE para instalarla y comprobar si con eso solucionabamos el problema. Lamentablemente no, le mande a roxana a hacerme una serie de pruebas para ver el estado de las columnas d gpc pero se ve q no deben tener ni tiempo para hacer pruebas pq roxana hace de todo ahi adentro. Las pruebas q le mande a hacer son de larga duracion… |  |  |  | FALSE | ~13-02-17 16:17 SB >HV les mande a hacer unas pruebas con sus columnas por separado ya que tienen una variacion de tiempo menor con la bomba nueva, pero siguen teniendo variacion. Espero sus resultados. ~07-02-17 16:45 ACR>HV mail de sergio: Le mande la bomba y a pabloE para instalarla y comprobar si con eso solucionabamos el problema. Lamentablemente no, le mande a roxana a hacerme una serie de pruebas para ver el estado de las columnas d gpc pero se ve q no deben tener ni tiempo para hacer pruebas pq roxana hace de todo ahi adentro. Las pruebas q le mande a hacer son de larga duracion… |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 54fc81c2-deed-4483-8abc-72d8b6f2efe0
18223 | 54082 | 33 | 2017-02-16 10:07 | 137 | 1 | 2017-02-14 10:07 |  | Novedades |  | ae7e1826-d348-4d19-852b-46f2696cd4af | 54082 | 2017-02-07 09:25 | 129 |  | 2 | 2 | 592 | 4955 |  |  | 9861 |  | 137 | 2017-02-07 10:49 | 137 | 2017-02-07 09:26 |  |  | cambio la placa de red en la pc y no le reconoció mas el dispositivo |  |  |  | FALSE | ~14-02-17 09:22 ASP>HV Atendi el llamado, se cambio la configuracion de la PC. Se corroboro la conexion con el equipo. Se reconfiguro el servicio para poder sincronizar los datos en la misma carpeta. El equipo quedo funcionando, quede a la espera de novedades por parte del cliente ~07-02-17 09:26 ACR>HV Llamo Javier de sistemas, se lo pase a Andi |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | ebfed549-71ce-44e7-9aa6-7b4f9e27af7f
18224 | 54018 | 33 | 2017-02-16 10:09 | 15 | 1 | 2017-02-15 10:09 |  | PC |  | f3a9ae7c-8381-4fa7-880a-cf5e327ea7e8 | 54018 | 2017-01-30 15:03 | 192 |  | 2 | 2 | 2183 | 4638 | 19091 |  |  |  | 15 | 2017-01-31 14:48 | 15 | 2017-02-09 16:14 |  |  | Mail del cliente: "Conseguimos que nos compren compus nuevas y necesitamos cambiar los soft de un cpu a otro. El viernes hable por telefono con Alfredo Manso y nos recomendo que el cambio de los cpu los hicieran uds, y para eso tenian que venir hasta aca, yo necesitaria que me envies una cotizacion de eso, considerando que tenemos 3 equipos (gc,ftir,aa). PAOLA" |  |  |  | FALSE | ~15-02-17 09:37 AM >HV Por ahora no tienen una PC adecuada para el QP. ~10-02-17 16:49 SB >SB test ~09-02-17 15:56 AM >HV Van a cambiar sólo la PC del AA y del QP. No cambiarán la del FTIR. ~06-02-17 09:26 HV >ACR Alfredo hablará con ellos para asegurarse que tienen las PC adecuadas. ~31-01-17 14:49 HV >ACR En este caso el FTIR tiene microscopio. Entonces Alfredo puede ir e instalar el soft del FTIR + AA, y con ayuda remota instalar el de GC. ~31-01-17 08:02 MHS>ACR a "labcriminalisticalp@yahoo.com.ar" se contacta a Paola Menghi |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | d2ec8b98-84f7-4ebc-a4d5-91f2b438a1b9
18225 | 54193 | 33 | 2017-02-16 14:29 | 15 | 1 | 2017-02-16 14:29 | 2017-02-21 11:45 | Novedades |  | ca3b2cc8-a3c9-453f-af9f-3a2298c70caf | 54193 | 2017-02-16 08:28 | 129 |  | 2 | 2 | 22 | 5685 | 8324 | 598 | 8727 |  | 15 | 2017-02-16 09:38 | 15 | 2017-02-16 14:28 |  |  | mail: Necesito su asistencia con respecto al equipo FTIR Shimadzu Affinity-1 que tenemos en el laboratorio. El mismo está teniendo problemas al momento de utilizarlo. Los analistas notaron que al adquirir el background están obteniendo señales inusuales y luego el espectro obtenido no se corresponde con las librerías. Por otro lado, al realizar el diagnóstico, obtuve el siguiente resultado: |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 10:30 MHS>HV confirmado. ~16-03-17 09:53 MHS>HV no esta, me mando mail. ~13-03-17 16:11 MHS>MHS combinar para lunes 20-3-17. ~10-03-17 14:48 MHS>SB ya tenemos ek OK de documentacion para ingresar a planta, debemos ir. ~21-02-17 11:51 ACR>HV se combina para mi 08/02. Avise a Su M. que ellos iban a presionar para que AON ya haya dado el OK de la doc para esa fecha ~21-02-17 11:46 ACR>HV mail andres cheroni: En el día de hoy un analista intentó utilizar el equipo y volvió a ocurrir lo mismo. ¿Te parece ir coordinando una visita de diagnóstico? ~16-02-17 16:49 AM >HV Aparentemente se resolvió con un Auto Adjust. ~16-02-17 14:28 HV >HV Alfredo le mandó mail. ~16-02-17 08:30 ACR>HV FTIR Diagnostic Report 15/02/2017 11:26 IRAffinity- SerNo: A21374700805 User: aba15494 ************************************************************ Diagnostic: IRAffinity-1 Interface: Main/Zeta OK Version: Main ROM 1.00, Prog 1.01 Zeta ROM 1.00, Prog 1.00 Ram[kb]: Main 2048, Zeta 128 Checksum: Main ROM 000000, PRG 0XF3C1 Checksum: Zeta ROM 000000, PRG 0XC7F3 ************************************************************ Equipment: Mirror: 0, Aperture: present ASC A: no External Beam: no Laser: OK, N2: OK, Humidity: OK Beamsplitter: KBr Detector: standard Option1: no Light Source: OK Accessory: ************************************************************ Diagnostic Measurements: Piezo Voltage [101]: OK Piezo Voltage [102]: OK Detector Power: failed Pos.[1/cm]: 3000 Error (Limit: 20) Value: 0.0231328 Pos.[1/cm]: 2000 Error (Limit: 50) Value: 0.0050013 Pos.[1/cm]: 1000 Error (Limit: 15) Value: 0.0184102 ************************************************************ ¿Pueden decirme que es lo que está fallando, o coordinar una visita técnica para la revisión del equipo? |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 41e7b5bc-2364-4a6c-a19a-6dcaebd1aef5
18227 | 53474 | 192 | 2017-02-16 16:50 | 192 | 3 | 2017-02-16 16:50 | 2017-03-02 09:32 | llegada del rep |  | 19f7bf99-7c5d-4230-a52e-82e134b8a7fe | 53474 | 2016-12-05 16:00 | 129 |  | 2 | 2 | 12 | 6175 | 13551 | 305 | 7775 |  | 57 | 2016-12-05 16:02 | 57 | 2017-01-31 10:59 |  |  | Entro a taller 01/12 | Se detecta placa CPU y cable flexible, dañados por derrame de líquido. Se reemplazan repuestos dañados. Se realiza limpieza del inyector. Se realizan ensayos de repetibilidad a varios volúmenes de inyección, con resultados positivos. Se realizan ensayos de linealidad com resultados positivos. Se comprueba el correcto funcionamiento general del nyector. Concluido AP | 68318 | 68319 | FALSE | ~16-02-17 16:50 MHS>MHS llego OCs por servicios y repuestos. ~16-02-17 11:30 MHS>MHS avisar a ernesto presa asi lo manda a retirar. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | c9c05eb0-2ca0-4ce1-a297-3d8fb5937286
18228 | 54153 | 200 | 2017-02-17 10:10 | 43 | 1 | 2017-02-17 10:10 |  | esperamos por novedades |  | 3af0a82d-5ad0-4c99-9339-54fe5c0bf5bc | 54153 | 2017-02-13 10:06 | 129 |  | 2 | 2 | 146 | 11292 | 34545 |  | 12113 |  | 43 | 2017-02-13 10:39 | 43 | 2017-02-16 10:00 |  |  | no realiza la muestras |  |  |  | FALSE | ~17-02-17 10:10 JM >HV Se indico como resetear los contadores de consumo de reactivo y acelerar el proceso de inicio de titulacion.Ahora esta probando el equipo nos informara si tienen novedades ~14-02-17 09:10 JM >HV El equipo da errores relacionados al catado(el usuario no recuerda exactamente ;le pedi que nos envie foto del error en pantalla ). Se realizaran pruebas de inicio del equipo para verificar correcto funcionamineto.Informara comportamiento ~13-02-17 10:07 ACR>HV pide q lo llame Javi Mallon |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 470ccdda-106c-41c2-9c1a-64421da81c12
18231 | 53539 | 67 | 2017-02-20 14:50 | 67 | 1 | 2017-02-20 14:50 |  | Q retiren |  | b21a9914-4e3f-43bc-a6c3-10195f65e303 | 53539 | 2016-12-13 08:47 | 129 |  | 2 | 2 | 1242 | 5742 | 21126 |  | 4111 |  | 67 | 2017-02-10 10:02 | 67 | 2017-02-10 10:02 |  |  | Entro a taller 07/12 | El cabezal pierde los datos seteados. Se debe reemplazar la placa por problemas en el circuito de carga de baterias. El cliente no acepta el presupuesto. El colorímetro no se repara por decisión del cliente. Concluido AC | 68510 | 68511 | FALSE | ~20-02-17 14:50 DC >ACR no se repara por decision del del cliente, pueden retirar, REMITO listo |  |  | R | 6109.7523 | TRUE |  |  | FALSE | 13eedabc-26ac-4291-a8b4-3d52b1de6fdb
18240 | 54192 | 129 | 2017-02-21 10:06 | 129 | 1 | 2017-02-21 10:06 | 2017-02-21 10:57 | confirme fecha |  | f45dc562-e48f-4237-87da-15edb449ed4c | 54192 | 2017-02-15 15:24 | 129 |  | 3 | 2 | 89 | 7187 | 34116 | 1642 | 10104 |  | 15 | 2017-02-16 11:16 | 129 | 2017-02-21 10:06 |  |  | OC programada Certificación IR |  |  |  | FALSE | ~16-02-17 11:17 HV >ACR Combinar lu 27/03. ~15-02-17 15:30 ACR>HV MAIL: Te molesto porque necesitaría programar una visita para que realicen la calibración anual de nuestro IR el 28 de marzo según lo especificado en la orden de compra 4500081368. Tendrás disponibilidad para esa fecha o alguna anterior? |  |  | A |  | FALSE | 31819 |  | FALSE | 38a57f54-8adc-43dc-90ab-08d6def4bd83
18242 | 54229 | 129 | 2017-02-21 11:12 | 129 | 1 | 2017-02-21 11:12 | 2017-02-21 16:50 | confirme fecha |  | 52172e2d-f2b9-4468-92d5-6efdd1900570 | 54229 | 2017-02-21 11:07 | 129 |  | 2 | 2 | 583 | 10941 | 28330 |  | 12665 |  | 137 | 2017-02-21 11:07 | 137 | 2017-02-21 11:07 |  |  | cont 53669 hay q ir a concluir el servicio |  |  |  | FALSE | ~21-02-17 16:50 ACR>HV confirmado ~21-02-17 11:12 ACR>HV envio fecha para el vi 10/03 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 9b022867-11df-44cf-9f41-47d44d6fabeb
18243 | 54238 | 129 | 2017-02-21 12:55 | 129 | 1 | 2017-02-21 12:55 | 2017-03-27 09:04 | CI |  | dfb426fd-3f86-4b69-8cb5-c963ab3fee3e | 54238 | 2017-02-21 12:50 | 129 | 2016-09-16 16:14 | 4 | 2 | 190 | 5341 | 7780 |  |  |  | 12 | 2017-03-29 09:30 | 129 | 2017-03-27 09:04 |  |  | V+E incluídos incluye copia de soft IQ, OQ y Cert bonificada |  |  |  | TRUE | ~27-03-17 09:07 ACR>HV CI en Y:\Service\Condiciones de Instalación\Fichas confirmadas Clientes\UNR ~27-03-17 09:04 ACR>HV mail:Estimada Agostina buen día. mai de Enrigue Langhi: Por la presente le aviso que estamos en condiciones de solicitar la instalación del GC-FID Shimadzu. En el archivo adjunto encontrará las páginas escaneadas con el cumplimiento de condiciones de instalación con firmas originales. Así mismo y debido a cuestiones de agenda (debo ausentarme durante tres semanas) le propongo como fecha tentativa de instalación del equipo la semana posterior a las Pascuas (17/04). Creo que con la antelación con la que estamos realizando este pedido no habría inconvenientes en que viniera el Técnico Sergio Bak. En relación con la capacitación solicitamos que la misma sea realizada a partir del 08/05, fecha en la cual se reintegra la técnica de Facultad que se encargará de operar dicho equipamiento. Desde ya le agradezco la atención. ~02-03-17 11:56 ACR>ACR mail: Estimada Agostina, buen dia.En el transcurso de la próxima semana estaré remitiéndole las hojas de las condiciones de instalación.Cordialmente, Enrique Langhi ~22-02-17 08:13 ACR>HV SE CAMBIA EL SOFT AL GCSOLUTION ~21-02-17 14:06 ACR>HV va con LabSolutions GC WS Ver 5.3 Single GC |  |  | A |  | FALSE | 25411 |  | FALSE | 137ae313-2440-499e-ba99-e732cf197e04
18245 | 54194 | 67 | 2017-02-22 09:38 | 67 | 1 | 2017-02-22 09:39 | 2017-03-17 12:46 | Q retiren |  | f8238c42-eb47-4243-9ab4-661ced3c13ee | 54194 | 2017-02-16 08:35 | 129 |  | 2 | 2 | 444 | 728 | 23383 | 1013 | 13451 |  |  |  | 129 | 2017-02-16 08:36 |  |  | cont 54079, estuvo en el taller lo retiraron el 10/02 y volvio a fallar, ENTRO NUEVAMENTE AL TALLER 14/02 | Se cheque el equipo detectando fallas en la placa que controla eventos externos, se reparó la misma y se puso el equipo en marcha durante dos dias con resultados óptimos. Concluido GI |  |  | FALSE | ~17-03-17 12:47 MHS>HV el equipo volvio a fallar y volvio al taller, siguen en SV 54487. ~22-02-17 09:40 DC >ACR REMITO LISTO; Pueden retirar |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | c92f6d0f-7059-412a-a36b-fa736e5c6415
18261 | 54265 | 129 | 2017-02-23 10:40 | 129 | 1 | 2017-02-23 10:40 | 2017-02-23 15:40 | confirme fecha |  | bdf40e41-b933-48d1-95e2-41d9538525c0 | 54265 | 2017-02-23 10:39 | 129 | 2017-01-02 11:14 | 4 | 2 | 560 | 994 | 30523 | 260 |  |  | 171 | 2017-02-23 10:39 | 129 | 2017-02-23 10:39 |  |  | Abono MP+C HPLC ICG-003. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~23-02-17 15:40 ACR>HV confirmada ~23-02-17 10:40 ACR>HV Fecha en planilla lu 13/03 |  |  | A |  | FALSE | 31270 |  | FALSE | 647b6e4d-c059-4be2-9233-7b42ea591b2f
18262 | 54266 | 129 | 2017-02-23 10:45 | 129 | 1 | 2017-02-23 10:45 | 2017-03-02 11:57 | confirme fecha |  | 65507c7e-c1ec-4c7b-940c-1d89bd38f2b2 | 54266 | 2017-02-23 10:44 | 129 | 2017-02-07 09:27 | 6 | 2 | 1871 | 9411 | 14699 | 1404 |  |  | 171 | 2017-02-23 10:45 | 129 | 2017-02-23 10:45 |  |  | Abono MP+C HPLC L-387. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~02-03-17 10:09 ACR>HV volvi a enviarle mail p q confirme ~23-02-17 10:45 ACR>HV Fecha en planilla mi 15/03 |  |  | A |  | FALSE | 31201 |  | FALSE | 0e1c4eae-528f-4089-985d-0fb2a3455640
18263 | 54267 | 129 | 2017-02-23 11:21 | 129 | 1 | 2017-02-23 11:21 | 2017-03-01 08:23 | confirme fecha |  | 9168d49b-41ff-4dd2-a9f8-bbea371d20ad | 54267 | 2017-02-23 11:17 | 129 | 2016-08-31 12:20 | 6 | 2 | 4206 | 851 | 25593 | 911 | 8965 |  | 31 | 2017-02-23 11:18 | 129 | 2017-02-23 11:18 |  |  | Abono MP+C AUW-220 BA-FQ 458. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 14:37 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:10 HV >ACR Combinar ju 30/03. ~20-03-17 16:57 MHS>HV este servicio no se llego a realizar hoy, fijar fecha a partir del 27-3-17. ~23-02-17 11:20 ACR>HV Fecha en planilla 20-21/03. Envie fecha a Bernardo |  |  | A |  | FALSE | 29679 |  | FALSE | 1c43c28e-a510-4986-85a6-8a21dbc075a5
18267 | 54270 | 129 | 2017-02-23 11:45 | 129 | 1 | 2017-02-23 11:45 | 2017-03-01 08:23 | confirme fecha |  | 6144b7eb-8756-4c4a-b2cb-cb451567f4ee | 54270 | 2017-02-23 11:37 | 129 |  | 6 | 2 | 4206 | 851 | 28168 | 1331 |  |  | 171 | 2017-02-23 11:39 | 129 | 2017-02-23 11:39 |  |  | Abono MP+C HPLC-FQ-5. Marzo 2017 |  | 70965 |  | FALSE | ~16-03-17 15:44 DC >HV Piden que en lugar de este equipo se haga el #12 ~23-02-17 11:40 ACR>HV Fecha en planilla 20/03. Envio fecha a Bernardo |  |  | A |  | FALSE | 31742 |  | FALSE | 8b030418-7e59-49be-ab18-510aa5fff491
18268 | 54271 | 129 | 2017-02-23 11:47 | 129 | 1 | 2017-02-23 11:47 | 2017-03-01 08:23 | confirme fecha |  | ac148e9b-d0d1-49ec-9385-8ea2bf1e3c7e | 54271 | 2017-02-23 11:40 | 129 | 2017-02-23 11:37 | 6 | 2 | 4206 | 851 | 28168 | 478 |  |  | 171 | 2017-02-23 11:46 | 129 | 2017-02-23 11:46 |  |  | Abono MP+C HPLC HP-FQ-6. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~23-02-17 11:45 ACR>HV Fecha en planilla 21/03. Envio fecha a Bernardo |  |  | A |  | FALSE | 31742 |  | FALSE | 01d322f1-6d31-4741-ad3f-b2a3d04867ee
18269 | 54272 | 129 | 2017-02-23 11:50 | 129 | 1 | 2017-02-23 11:50 | 2017-03-01 08:22 | confirme fecha |  | cc2410a4-47f8-4194-9dee-185b00782395 | 54272 | 2017-02-23 11:47 | 129 | 2017-02-23 11:37 | 6 | 2 | 4206 | 851 | 28168 | 709 |  |  | 171 | 2017-02-23 11:49 | 129 | 2017-02-23 11:49 |  |  | Abono MP+C HPLC HP-FQ-7. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~31-03-17 16:32 ACR>HV se reprograma 5-6/04. Confirmado ~01-03-17 08:23 ACR>HV piden fecha en abril, confirmaod fecha: 3-4/04 ~23-02-17 11:50 ACR>HV Fecha en planilla 22/03. Envio fecha a Bernardo |  |  | A |  | FALSE | 31742 |  | FALSE | 48220140-e496-4c9d-b19d-373a75ffcb05
18270 | 54273 | 129 | 2017-02-23 11:51 | 129 | 1 | 2017-02-23 11:51 | 2017-03-01 08:22 | confirme fecha |  | d8da0b0b-d1fe-480d-96ba-b6399e7a2bee | 54273 | 2017-02-23 11:50 | 129 | 2017-02-23 11:37 | 6 | 2 | 4206 | 851 | 28168 | 704 |  |  | 171 | 2017-02-23 11:50 | 129 | 2017-02-23 11:50 |  |  | Abono MP+C HPLC HP-FQ-8. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~31-03-17 16:32 ACR>HV se reprograma 5-6/04. Confirmado ~01-03-17 08:22 ACR>HV fecha: 3-4/04 confirmado ~01-03-17 08:22 ACR>HV piden que sea en Abril. Confirmado ~23-02-17 11:51 ACR>HV Fecha en planilla 23/03. Envio fecha a Bernardo |  |  | A |  | FALSE | 31742 |  | FALSE | e117c4b3-d426-49ef-9798-7a64a3516980
18272 | 54219 | 67 | 2017-02-23 12:21 | 67 | 1 | 2017-02-23 12:21 |  | q retiren |  | 182a40a4-695f-4d9d-a37b-b5bf36b2f864 | 54219 | 2017-02-20 09:40 | 129 |  | 2 | 2 | 49 | 1491 | 25329 | 1424 | 8236 |  | 137 | 2017-02-21 09:00 | 15 | 2017-02-20 09:44 |  |  | mail:Ante todo disculpa las molestias, Quería hacerte una consulta,el día de hoy nos encontramos con un problema en el equipo Raman (TruScan 2572) que necesitamos resolverlo con urgencia,el mismo no reconoce el transformador de carga. Lo estamos utilizando de ese modo desde hace poco tiempo ya que las baterías que tenemos no soportan tanto la carga hasta que nos lleguen nuevas baterías que solicitamos.Para contactarme telefónicamente si es necesario con quien debería para resolver este problema? | Se recibió el equipo, se realizó una inspección del mismo. Se reacondiciono el mismo. Se cambiaron componentes defectuosos. Se encontrón que el equipo tenía problemas en la adquisición de datos. Se limpió la memoria cache del mismo, se limpiaron registros redundantes. Se actualizo el S.O. Se realizan diversas pruebas de funcionamiento dando óptimos resultados. AP | 70336 |  | FALSE | ~21-02-17 08:59 ACR>HV llego a taller 20/02 ~20-02-17 09:45 ACR>HV hablaron con Alfred, lo van a enviar al taller |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 0cf8aa47-1560-4e27-9996-eaad5f96264e
18275 | 54154 | 67 | 2017-02-24 09:24 | 67 | 2 | 2017-02-24 09:25 |  | MO+REP |  | 46d0f96a-9af6-4522-ba08-c8e6e7ed8ba9 | 54154 | 2017-02-13 12:46 | 129 |  | 2 | 2 | 2194 | 4664 | 18378 |  | 13463 |  |  |  | 129 | 2017-02-13 12:49 |  |  | entro a taller 13/02 |  | 70371 | 70372 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 29872422-fefe-4ebc-89ba-9f12292e88b6
18286 | 54240 | 129 | 2017-03-01 11:06 | 129 | 1 | 2017-03-01 11:06 | 2017-03-02 08:52 | confirme fecha |  | 04e50c6a-e791-4248-8f04-27692dd9427d | 54240 | 2017-02-21 15:27 | 67 |  | 6 | 2 | 4628 | 11236 | 25609 | 1662 | 4939 |  | 43 | 2017-02-23 15:42 | 129 | 2017-03-01 11:06 |  |  | OC por MP+C de un (1) UV-1700 (incluye Viaticos, la estadia la saca el cliente) |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 12:48 MHS>SB javi M debe confirmar entre las dos opciones que nos pasaron. ~02-03-17 08:52 ACR>HV confirmada la fecha ~24-02-17 08:29 HV >ACR Combinar ma 14/03 con regreso mi 15. ~21-02-17 15:29 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32038 |  | FALSE | 20768dd0-8a98-4823-a41a-31a0f84adcb0
18287 | 54241 | 129 | 2017-03-01 11:08 | 129 | 1 | 2017-03-01 11:08 | 2017-03-02 08:51 | confirme fecha |  | d851b708-30ab-411d-a656-59a0579a15e9 | 54241 | 2017-02-21 15:30 | 67 | 2017-02-21 15:27 | 6 | 2 | 4628 | 11236 | 25609 | 160 |  |  | 43 | 2017-02-23 15:42 | 129 | 2017-03-01 11:08 |  |  | OC por MP+C de un (1) HPLC (incluye Viaticos, la estadia la saca el cliente) |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 12:48 MHS>SB javi M debe confirmar entre las dos opciones que nos pasaron. ~06-03-17 16:36 MHS>SB confirmado ~24-02-17 08:30 HV >ACR Combinar ma 14/03 con regreso mi 15. ~21-02-17 15:30 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32038 |  | FALSE | aad5f36c-12c6-4a6c-aab6-68fe767018b9
18288 | 53554 | 2 | 2017-03-01 11:22 | 2 | 1 | 2017-03-01 11:22 |  | No tienen las CI y hay que reenviarlas |  | 73b03346-5064-416b-b3f2-674965ca6cf1 | 53554 | 2016-12-13 15:33 | 2 |  | 4 | 2 | 5161 | 12512 | 32957 |  |  |  | 152 | 2017-03-02 14:57 | 129 | 2016-12-26 12:22 | [6 empty] | FALSE | ~06-03-17 11:54 MB >ACR Agos, por favor avisar cuando vayan a instalar para enviar factura gracias ~03-03-17 10:27 MB >MHS OC relacionada con la 30304.- ~03-03-17 10:27 MB >MHS Sale con ID de Rem 32818 - Por ahora sólo va la entrega aproximadamente en un mes pedirán instalación ~14-12-16 14:02 ACR>HV envie CI ~13-12-16 15:38 MB >SB Por el momento enviar condiciones de instalación. Piden que la misma la efectuen a partir del 16/01 que se reincorpora la usuaria.- |  |  | R |  | FALSE | 30298 |  | FALSE | e562a357-a8a0-4b8f-9ed9-c4e93b3ecbe1
18290 | 54324 | 2 | 2017-03-01 12:48 | 2 | 1 | 2017-03-01 12:48 |  | Envié CI |  | cd6f1eb3-2257-410d-ad91-595691a7d59c | 54324 | 2017-03-01 12:36 | 2 |  | 4 | 2 | 5161 | 12512 | 32957 | [13 empty] | FALSE | ~06-03-17 11:55 MB >MB Agos, por favor avisar cuando vayan a instalar para enviar factura gracias ~03-03-17 10:24 MB >MHS Relacionada con la OC 30298 - Todo sale con remito ID-32046 ~01-03-17 12:49 MB >ACR Esta gente para el HPLC no adquirió PC ni columnas ~01-03-17 12:46 MB >ACR Ya le envié las condiciones de instalación. Como no tiene nada e incluso tampoco PC propone hacer la entrega de lo que tenemos e instalar este equipo dentro de un mes.- ~01-03-17 12:45 MB >ACR ID de Rem 32818 |  |  | R |  | FALSE | 30304 |  | FALSE | 0cc472e1-d914-455e-b0cf-604e630b5042
18291 | 54325 | 2 | 2017-03-01 13:06 | 2 | 1 | 2017-03-01 13:10 | 2017-03-16 10:59 | Pasan a retirar, envié CI |  | 20bf460b-013b-460a-b711-f2fafbba75cf | 54325 | 2017-03-01 13:02 | 2 |  | 4 | 2 | 4783 | 11173 | 16707 | [13 empty] | FALSE | ~16-03-17 10:59 MB >MHS Coordinar fecha de instalación Mat y ~01-03-17 14:35 MB >ACR Viáticos a Vemado Tuerto a cargo del cliente.- ~01-03-17 14:22 MB >ACR ID de remito 32808 ~01-03-17 13:06 MB >ACR Agos lleva copia autorizada del soft hasta que llegue el original de ellos.- |  |  | R |  | FALSE | 30246 |  | FALSE | d26b54b7-fde0-47d2-96c1-464bde9883e2
18292 | 54316 | 42 | 2017-03-01 15:48 | 42 | 1 | 2017-03-01 15:48 |  | Esperamos resultados de las pruebas. |  | f9f92b92-9c13-4640-b9ef-5e8481e93067 | 54316 | 2017-03-01 11:05 | 67 |  | 2 | 2 | 2035 | 4227 | 15105 |  | 8320 |  | 42 | 2017-03-07 16:30 | 42 | 2017-03-01 15:49 |  |  | GC-2014: problemas de reproducibilidad |  |  |  | FALSE | ~01-03-17 15:48 AD >SB La linea de base se vuelve ruidosa por momentos y pega saltos. Le pedí que hiciera un par de pruebas. Mañana llama con los resultados. ~01-03-17 11:18 AD >SB No me atienden, intento mas tarde. ~01-03-17 11:06 DC >ACR piden que los llamemos (0223-4640369) |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | bc322ed1-a0c7-434b-affd-075683c0fe42
18294 | 54191 | 67 | 2017-03-02 09:28 | 67 | 1 | 2017-03-02 09:28 | 2017-03-06 15:53 | q retiren |  | 03c37691-2a7c-4e39-babf-f3fa4730daaf | 54191 | 2017-02-15 15:11 | 129 |  | 2 | 2 | 2078 | 4346 | 33969 |  | 5862 |  | 31 | 2017-02-16 09:53 | 31 | 2017-02-15 15:13 |  |  | mail: Estimada Natalia: Como estas? te molesto por lo siguiente, la balanza modelo AW-220 marca Shimadzu esta dando un error. CAL E4 queria saber si algun tecnica me podia ayudar, ya que no se como solucionarlo. | Se realiza desarme y limpieza del interior de la balanza. Se realiza calibración de la pesa interna. Se realizan ensayos de linealidad, repetibilidad y excentricidad con resultados optimos. Concluido |  |  | FALSE | ~10-03-17 12:27 MHS>MHS corre como MP del abono. ~15-02-17 16:09 GI >HV Hablé con Ada , por lo que comenta de la falla, no es algo que se solucione en el cliente . Le sugerí envíe el equipo a jenck. ~15-02-17 15:13 ACR>HV le pase a gus el mail p q le responda |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 5312dad0-08e1-424a-961b-2b74c302b96d
18295 | 53474 | 67 | 2017-03-02 09:33 | 67 | 1 | 2017-03-02 09:33 | 2017-03-06 12:14 | q retiren |  | 0fd0d153-4aa2-4e15-be6b-2e57a279ebcd | 53474 | 2016-12-05 16:00 | 129 |  | 2 | 2 | 12 | 6175 | 13551 | 305 | 7775 |  | 57 | 2016-12-05 16:02 | 57 | 2017-01-31 10:59 |  |  | Entro a taller 01/12 | Se detecta placa CPU y cable flexible, dañados por derrame de líquido. Se reemplazan repuestos dañados. Se realiza limpieza del inyector. Se realizan ensayos de repetibilidad a varios volúmenes de inyección, con resultados positivos. Se realizan ensayos de linealidad com resultados positivos. Se comprueba el correcto funcionamiento general del nyector. Concluido AP | 68318 | 68319 | FALSE | ~16-02-17 16:50 MHS>MHS llego OCs por servicios y repuestos. ~16-02-17 11:30 MHS>MHS avisar a ernesto presa asi lo manda a retirar. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | c9c05eb0-2ca0-4ce1-a297-3d8fb5937286
18297 | 54342 | 129 | 2017-03-02 10:07 | 129 | 1 | 2017-03-02 10:07 | 2017-03-02 12:13 | confirme fecha |  | 0add3135-12ab-4a68-a611-3abedc649e46 | 54342 | 2017-03-02 10:05 | 129 | 2017-01-18 12:20 | 6 | 2 | 2 | 398 | 27535 |  | 7343 |  | 57 | 2017-03-02 10:06 | 129 | 2017-03-02 10:06 |  |  | Abono MP+C HVG-1 |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 11:07 MHS>HV confirmado. ~20-03-17 10:23 MHS>ACR sigo sin poder comunicarme ni me responden los mails. ~17-03-17 15:44 MHS>HV envio mail. ~16-03-17 16:02 HV >MHS Combinar ma 21/03. ~15-03-17 11:34 MHS>HV piden fecha, se realiza junto al SV 53920. ~07-03-17 11:09 MHS>SB este servicio no se llego a hacer, queda pendiente para realizar junto a la visita de la mufla, ver parte 53920. ~02-03-17 12:13 ACR>HV confirmado ~02-03-17 10:06 ACR>HV Fecha en planilla 06/03. Envie fecha |  |  | A |  | FALSE | 31563 |  | FALSE | f1398285-71d5-418a-8cb2-f70e6d77fe42
18299 | 54354 | 192 | 2017-03-03 16:37 | 192 | 1 | 2017-03-03 16:37 | 2017-03-07 10:44 | confirmacion de CI |  | 8d334af3-9e7e-43a6-924f-094a9efd02de | 54354 | 2017-03-03 16:32 | 192 |  | 4 | 2 | 2562 | 4390 | 33725 |  |  |  | 101 | 2017-03-07 16:48 |  |  |  |  | Compra CIF. No hay materiales de entrega local. |  |  |  | FALSE | ~08-03-17 16:12 MHS>SB maximo confirma la visita ~08-03-17 14:34 MHS>SB se envia fecha por mail ~07-03-17 16:49 SB >MHS combinar 21/3, JaviG. ~03-03-17 16:39 MHS>SB Envie CI, esperamos rta. ~03-03-17 16:38 MHS>SB solicitan instalacion. |  |  | A |  | FALSE | 28905 |  | FALSE | 77f0fd26-8d2a-4846-af9c-4d88dd300b89
18300 | 52804 | 50 | 2017-03-03 16:49 | 50 | 1 | 2017-03-03 16:49 | 2017-03-13 10:55 | CI |  | c15ed060-4e7d-484b-a86a-d9a95c1e0924 | 52804 | 2016-10-06 10:20 | 126 |  | 4 | 2 | 1761 | 11994 | 32507 |  |  |  | 33 | 2016-10-07 09:36 | 129 | 2016-10-24 11:27 |  |  | no incluye V+E para la instalación |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 08:59 ACR>HV confirmado ~15-03-17 10:57 HV >MHS Combinar ma 28/03 (Ezequiel ya habló con ellos). Volamos a Rio IV (Eze y yo) el lunes 27 y combinar terrestre a Cabrera. Imagino que dormimos en Cabrera pero desconozco. Regresamos sábado 01/04 por la mañana desde Rio IV. ~13-03-17 10:55 MHS>SB ya les avise a hugo y eze que cumplen las CI, para que definan fecha de servicio. ~07-03-17 10:08 MHS>HV hablo Ezequiel por dudas sobre las CI. Parece que ya las cumplen, despues hay que llamar y confirmar. Les dijo que estimamos realizar la instalacion para finales de marzo. ~03-03-17 16:50 EF >MHS retiraron ~10-02-17 10:43 ACR>HV envie CI ~10-02-17 10:29 ACS>ACR Horno listo. Todo embalado 19 cajas ~08-02-17 11:50 ACS>ACR Me dijo Guille C. q el horno es usado embalado x Jenck ~07-02-17 11:10 ACS>ACR chequear q le falta para reunir las CI ~07-02-17 11:09 ACS>ACR Para que retiren tienen que pagar las ND, avisa Agus. Contable ~07-02-17 11:09 ACS>ACR el CTO-20A está en el laboratorio hay que desinstalar y embalar. Envié mail a Nico x favor ayudarlo. Gracias! ~07-02-17 11:07 ACS>ACR mail de David Barrio. Necesito Coordinar la entrega del equipo: Sciex modelo ATRAP 6500. Ya tenemos listo el lugar de instalación. Deberíamos definir la fecha de entrega la cual debería ser lo mas rápido posible. Necesitaríamos que nos envíen la hoja de instalación, donde se indican los requerimientos de conexiones eléctricas, etc. Una vez tenido el equipo en nuestras instalaciones... coordinaremos vuestra visita para la instalación y puesta en marcha definitiva ~03-02-17 10:18 ACS>ACR Luego q paguen ND, preguntar si está el laboratorio listo. ~18-01-17 15:19 ACS>ACR pagaron IVA. ~20-10-16 14:47 ACR>ACS ci enviadas ~06-10-16 10:20 ACS>ACR Agos, favor enviar CI gracias |  |  | A |  | FALSE | 29048 |  | FALSE | df89becf-06b7-4cde-baaa-82e75a32c809
18301 | 54356 | 126 | 2017-03-06 08:54 | 126 | 1 | 2017-03-06 08:54 |  | Confirmen CI |  | d962ebbe-6c17-4ac1-9fa9-dafed73b414b | 54356 | 2017-03-06 08:53 | 126 |  | 4 | 2 | 2326 | 4963 | 7228 | [9 empty] | V+E a cargo cliente |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 15:08 ACS>MHS Sí, fue recepcionado. Luis F. Culaciati - Tel. 0291 4597080 - Cel. 0291 155032895 ~15-03-17 14:55 ACS>MHS nuevamente consulté q avisen x recepción MARS6 ~06-03-17 08:57 ACS>MHS Que avisen si llegó equipo. ~06-03-17 08:54 ACS>MHS ~08-02-17 12:53 ¦ ACS¦ CI enviadas a Luis C./ Magalí L. |  |  | A |  | FALSE | 30848 |  | FALSE | 5102c2c2-fe1d-4fb8-b41d-942e11a4f1c5
18302 | 54373 | 192 | 2017-03-06 15:54 | 192 | 1 | 2017-03-06 15:54 | 2017-03-10 12:36 | llegada del equipo. |  | 39972943-055f-4569-a4b2-a76afd89c821 | 54373 | 2017-03-06 15:53 | 192 |  | 2 | 2 | 260 | 1324 | 28171 | 799 | 10105 |  | 12 | 2017-03-08 10:47 |  |  |  |  | Continuacion del SV 54255: viene el equipo al taller. |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 12:36 MHS>SB Llego el equipo el 08-mar-17. ~08-03-17 10:48 SB >MHS aviasme cuando llegue el equipo a jenck. ~06-03-17 15:55 MHS>MHS La factura del parte de servicio del viernes la precisamos a nombre de: Dra. Daniela Lick PIP 522 CCT- Conicet La Plata CUIT 30-71010014-0 En estos dias estare enviando el equpo. Gracias Laura Barbelli |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | ddd4f5b3-8b52-4315-b12a-ead2c542afe8
18305 | 54374 | 192 | 2017-03-07 11:05 | 192 | 1 | 2017-03-07 11:05 |  | CI, enviadas por Analia el 26-10-16. |  | cbc780c2-dd7e-49f0-95ab-cebbe2133f4b | 54374 | 2017-03-06 16:03 | 2 |  | 4 | 2 | 970 | 1902 | 16503 | [13 empty] | FALSE | ~07-03-17 14:05 MHS>SB todavia no se instala, falta completar el pago de las notas de debito. ~06-03-17 16:05 MB >MHS ID de Rem 32862 ~06-03-17 16:04 MB >MHS Ya esta todo en stock, en A.Thomas 212 hay 3 pallets, OC Completa. Coordinar instalación |  |  | R |  | FALSE | 30000 |  | FALSE | b0ba34ff-2bb3-4006-a14a-91b82ff1616c
18306 | 54240 | 192 | 2017-03-07 14:15 | 192 | 1 | 2017-03-07 14:15 | 2017-03-10 12:48 | RTA POR HOTEL!!! |  | a2214ee9-9282-4de4-abc3-41521512a90f | 54240 | 2017-02-21 15:27 | 67 |  | 6 | 2 | 4628 | 11236 | 25609 | 1662 | 4939 |  | 43 | 2017-02-23 15:42 | 129 | 2017-03-01 11:06 |  |  | OC por MP+C de un (1) UV-1700 (incluye Viaticos, la estadia la saca el cliente) |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 12:48 MHS>SB javi M debe confirmar entre las dos opciones que nos pasaron. ~02-03-17 08:52 ACR>HV confirmada la fecha ~24-02-17 08:29 HV >ACR Combinar ma 14/03 con regreso mi 15. ~21-02-17 15:29 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32038 |  | FALSE | 20768dd0-8a98-4823-a41a-31a0f84adcb0
18307 | 54241 | 192 | 2017-03-07 14:15 | 192 | 1 | 2017-03-07 14:15 | 2017-03-10 12:48 | RTA POR HOTEL!!! |  | 4b64c07c-8aa3-4e06-9dbb-b74c77a68553 | 54241 | 2017-02-21 15:30 | 67 | 2017-02-21 15:27 | 6 | 2 | 4628 | 11236 | 25609 | 160 |  |  | 43 | 2017-02-23 15:42 | 129 | 2017-03-01 11:08 |  |  | OC por MP+C de un (1) HPLC (incluye Viaticos, la estadia la saca el cliente) |  |  |  | FALSE | ~10-03-17 12:48 MHS>SB javi M debe confirmar entre las dos opciones que nos pasaron. ~06-03-17 16:36 MHS>SB confirmado ~24-02-17 08:30 HV >ACR Combinar ma 14/03 con regreso mi 15. ~21-02-17 15:30 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32038 |  | FALSE | aad5f36c-12c6-4a6c-aab6-68fe767018b9
18310 | 54353 | 65 | 2017-03-08 08:53 | 25 | 1 | 2017-03-08 08:53 |  | Se espera comunicación |  | b483dba5-5420-4af0-858b-754e196e51b7 | 54353 | 2017-03-03 16:25 | 161 |  | 2 | 2 | 2748 | 10868 | 28996 | 998 |  |  | 65 | 2017-03-07 16:45 | 65 | 2017-03-08 09:39 |  |  | Llamo Romina y Alfredo, tienen problemas con el HPLC quiere hablar con un tco. |  |  |  | FALSE | ~08-03-17 08:53 PP >SB Le mande mail, porque los telefonos no funcionan. ~07-03-17 16:46 SB >MHS Pablo le pegas un llamado mañana antes del OERP a ver si lo podemos solucionar por fono? mil gracias. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 9a584c52-af16-4c54-93ec-e0ec280f94b7
18311 | 54183 | 192 | 2017-03-08 09:51 | 12 | 3 | 2017-03-08 09:51 |  | Respuesta Japon |  | 9c2d87d9-ae8a-4625-b0a1-dccc15f36360 | 54183 | 2017-02-14 16:30 | 192 |  | 2 | 2 | 52 | 225 | 18406 | 937 |  |  | 95 | 2017-02-23 15:26 | 95 | 2017-02-14 16:33 |  |  | La pantalla no tiene contraste pero el equipo esta operativo. Ernesto detalla: |  |  |  | FALSE | ~07-03-17 16:19 SB >MHS no puedo poner esperas, le hice la consulta a los japoneses para ver que tenemos que cambiar. ~06-03-17 09:01 EM >SB Llamo el usuario. En modo service pudo modificar el contraste pero lo apagó y prendió y volvió a apagarse la pantalla ~16-02-17 16:18 EM >HV El equipo lo estan usando conrolado por la PC ~16-02-17 16:18 EM >HV La pantalla de ve toda blanca. Se intenta cambiar el contraste y sigue igual. El Back Light funciona.Hay una nota técnica que dice ajustar el contraste en modo service. Le expliqué como acerlo al usuario pero tampoco funcionó. Creemos que la pantalla esta bien y es un problema electrónico o de memoria RAM. Hay que investigar que cambiarle. |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | aa0011c9-a6cf-46e2-aff4-974cc658ae0e
18312 | 52109 | 67 | 2017-03-08 11:01 | 67 | 1 | 2017-03-08 11:01 | 2017-03-16 15:24 | Llegada del equipo |  | a2b3a926-9c0a-4371-a7ca-3ce0de91cfe3 | 52109 | 2016-08-11 16:14 | 129 |  | 2 | 2 | 921 | 2097 | 23534 |  | 12885 |  | 57 | 2016-08-11 16:34 |  |  |  |  | Entro a taller Espectrofotómetro Minolta CM-600d, NS D21010106 | El cliente retira el espectrofótometro, sin reparar y lo volverá a traer cuando dipongamos de los repuestos. Concluido AC | 64519 |  | FALSE | ~08-03-17 11:03 DC >SB los repuestos estan en deposito reservados ~08-03-17 11:01 DC >SB llego el repuesto, les avise para que envien el equipo nuevamente ~04-10-16 09:41 DC >HV Llego OC; Se estan comprando los repuestos ~11-08-16 16:38 ACR>HV Entro junto a la Dt. Virginia Sanchez 4552-2724 int 38/48 contacto vesprof@yahoo.com; rosabaezabsas@yahoo.com.ar |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 2e533561-484a-44e9-bac6-e7455df6a228
18313 | 52482 | 67 | 2017-03-08 11:13 | 67 | 1 | 2017-03-08 11:13 |  | q retiren |  | 00aee916-9235-458e-808d-55520cbfe1c2 | 52482 | 2016-09-09 14:28 | 129 |  | 2 | 2 | 4206 | 851 |  | 912 | 12966 |  | 57 | 2016-09-09 14:29 | 57 | 2016-09-09 16:10 |  |  | 09/09 entro a taller EP-80 D458902477 | Se realiza reemplazo de el cabezal de impresión y se chequea su funcionamiento con resultados óptimos. Concluido GI |  | 65748 | FALSE | ~17-11-16 10:08 MHS>MHS mandaron OC ID 30691 por el repuesto. ~15-11-16 10:54 MHS>MHS COT ID 67539 por el repuesto. |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | 38fd1ba9-7c76-4d36-9673-9f7b69c95c22
18314 | 54394 | 65 | 2017-03-08 14:35 | 65 | 1 | 2017-03-08 14:35 |  | Se espera llamado |  | b14537ea-ad68-4a35-b118-13e5fa1f45f0 | 54394 | 2017-03-08 10:31 | 67 |  | 2 | 2 | 1808 | 10495 |  |  | 13032 |  | 65 | 2017-03-08 11:04 | 65 | 2017-03-15 10:24 |  |  | CA-200: no logra que le de el "0" |  |  |  | FALSE | ~08-03-17 14:35 PP >SB Tiene la silica agotadísima. La cambia y llama cualquier cosa. ~08-03-17 11:04 SB >PP se me fue el capslock. ~08-03-17 11:04 SB >PP LE PEGAS UN LLAMADO PABLO A VER QUE SUCEDE? ~08-03-17 10:32 DC >PP piden que llamemos a Diego Cervera al 116271-6257 |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 86de3bef-fd3a-4056-bf66-d5eb146f996e
18315 | 54412 | 192 | 2017-03-10 11:31 | 192 | 1 | 2017-03-10 11:31 |  | OC por MO |  | 28e0ff84-c411-4edc-aea7-48642437a15c | 54412 | 2017-03-10 11:24 | 192 |  | 2 | 2 | 135 | 2558 |  |  | 4935 | [7 empty] | error con uno de los dos filamentos del módulo MS. |  | 70709 |  | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 839da817-e304-4211-aa2d-178f261f4603
18318 | 54200 | 67 | 2017-03-13 10:15 | 67 | 2 | 2017-03-13 10:15 |  | MO |  | fe4c8091-9551-45d7-8def-ce2c070abb6a | 54200 | 2017-02-16 12:47 | 129 |  | 2 | 2 | 1552 | 12283 | 33515 |  | 13484 |  |  |  | 129 | 2017-02-17 12:08 |  |  | Entro a taller 15/02 |  | 70741 |  | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | e8d1046f-0346-4ff4-ba97-9a0e4ae275d6
18320 | 54136 | 67 | 2017-03-13 10:35 | 67 | 2 | 2017-03-13 10:35 | 2017-03-17 09:40 | patron |  | 3e78b90c-4dc4-46a7-9587-28ed1eb392b0 | 54136 | 2017-02-10 09:10 | 129 |  | 2 | 2 | 4781 | 11164 | 34531 |  | 13485 |  | 200 | 2017-02-13 12:29 | 129 | 2017-02-17 16:59 |  |  | mail: Sr. Matías Sosa: De acuerdo a lo hablado en forma telefónica, el día 9/2/2017 a las 15 hs con el Sr. Javier respecto a los problemas encontrados en el equipo HACH DR 1900, los mismos ya habían sido informado a la Srita. Vivian. Los que detallamos a continuación: Se hicieron mediciones de sílice en HR, con muestras de concentración conocida de agua de pozo. Se detectó una diferencia del 20 % superior con el DR-1900, comparado con el DR-2000 (que tenemos en uso). Cada uno con sus respectivos reactivos.Se respetaron las técnicas analíticas para cada caso, ya que las alícuotas de agua a tomar son distintas. Y también se hizo la comparación de los resultados para la determinación de Molibdeno obteniéndose el mismo porcentaje en la diferencia. Además, enviamos el 25/1/2017 los lotes de los reactivos comprados oportunamente para saber si los mismos estaban condiciones. Concluimos que al medir en longitudes de onda entre 400 y 500 era cuando se veían estas diferencias (20 % por encima del valor real. Valor real de sílice en pozo = 60 ppm.) Medimos hierro en agua con la longitud de onda 510 y ahí pudimos observar que no teníamos diferencia de acuerdo a lo medido con el DR-2000. OK Necesitamos una respuesta en forma inmediata, para saber qué acciones se tomarán ya que nos retrasa con nuestros compromisos hacia nuestros clientes. Saludo muy atte.-Tco. Qco.Marcelo López | El cliente recibió el equipo nuevo en enero y observó que tiene diferencia de lecturas por exceso en la mayoría de las metodologías empleadas, comparado contra los resultados de un DR2000 y "valores conocidos de muestras". Nunca usó una solución de concentración conocida. Le vamos a solicitar que nos envíe el equipo para su verificación al taller. DB Se armaron dos soluciones patrones de Si de 10 y 50ppm. Se ejecutó el método correspondiente y se cuantificó tanto con el DR1900 en cuestión como con el UV DR6000 que está en laboratorio. Los resultados están en las fotos que copié en el servidor (abajo está el link). El DR1900 cuantifica mejor de lo esperado y funciona correctamente.DB | 70050 | 70749 | FALSE | ~09-03-17 14:54 DB >SB Se armaron dos soluciones patrones de Si de 10 y 50ppm. Se ejecutó el método correspondiente y se cuantificó tanto con el DR1900 en cuestión como con el UV DR6000 que está en laboratorio. Los resultados están en las fotos que copié en el servidor (abajo está el link). El DR1900 cuantifica mejor de lo esperado y funciona correctamente. ~09-03-17 14:52 DB >SB Se llamó al cliente, se le explicó que el equipo está en perfecto estado, pero no quiere entrar en razones. Insiste que para él no anda. ~09-03-17 14:51 DB >SB W:\Fotos\Jenck\OAI - Hach DR1900 Silice HR\Hach_dr1900 ~20-02-17 16:45 FEB>SB Se preparó un estandar de 50 mg/l de Silice en base a un estandar de 1000 mg/l y se comparó la medición del DR1900 con un DR2800 (ambos con 5 nm de ancho de banda) y se obtuvieron valores con una diferencia cercana a 2 mg/l y variaciones descendentes iguales en ambos casos. Se intenta hablar con el cliente para verificar si realiza el metodo de forma adecuada con ambos espectrofotómetros ya que, en el caso del DR2000 se utilizan otras celdas, otros reactivos, se tiene un ancho de banda de 12 nm y se requiere de tricloruro de holmio para sintonizar la longitud de onda mas adecuada mientras que no es asi con el DR1900. ~20-02-17 08:22 ACR>ACR mail diego brañan: Estimados, hoy llegó el HACH DR1900 de OAI al taller de Jenck, por la garantía. Se verificó el funcionamiento fotométrico del mismo y funciona correctamente. Por lo cuál, no se deberían tener los problemas de cuantificación informados por el cliente. Lo otro que se podría verificar es el ensayo de sílice HR con los reactivos que nos envió el cliente, pero para lo cuál deberíamos sacrificar una solución estándar del stock. ~17-02-17 09:53 MHS>DB Detectamos un 20 % por encima del valor estipulado. Estimamos que entre longitudes de onda de 400 y 500 nm es cuando se presentan las diferencias en las mediciones. Solicitando que nos hagan llegar un informe de los trabajos realizados y nos garanticen el correcto funcionamiento de todos los métodos,(ya que el equipo es nuevo) caso contrario necesitamos hacer valer la garantía. ~14-02-17 15:15 MHS>HV envian el equipo al taller. ~14-02-17 10:13 DB >HV Le vamos a dar las opciones de visita con V+E o que nos despache el equipo para su verificación en garantía. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | f209092f-ab01-49e7-9ed7-8aab60a65ba1 | Y:\Service\PARTES\20170320225134049_0018.pdf
18321 | 54030 | 67 | 2017-03-13 10:47 | 67 | 2 | 2017-03-13 10:47 | 2017-03-28 15:12 | MP+C + REP |  | 45550961-845f-4dd7-8857-47c28815e587 | 54030 | 2017-01-31 10:44 | 129 |  | 2 | 2 | 115 | 497 | 24180 |  | 13427 |  |  |  | 74 | 2017-01-31 10:47 |  |  | Entro al taller 30*01 | Se realizó mantenimiento preventivo y certificación según procedimientos vigentes. Limpieza de banco óptico y general, control de funcionamiento de hardware y software, control de exaxtitud y repetibilidad y calibración con emisión de certificados. Se deja pendiente el cambio de portacelda en espera de la recepción del repuesto. El equipo funciona correctamente. | 70750 | 70752 | FALSE | ~29-03-17 15:37 FEB>ACR El número de serie real es DR2800 1183015. Hay que avisarles cuando llegue el repuesto LZV600. ~28-03-17 15:13 DC >HV Llego OC; Piden que lo vayamos certificando sin ese soporte ~08-03-17 12:47 DB >AC Cotizar MP+C y reemplazo de sujeta celdas (está roto). DB ~17-02-17 11:20 DB >HV Lo enviaron para verificar funcionamiento, MP + C. Del sector dicen que tienen diferencias en las lecturas, sin mayor precisión. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 5e1856bc-b956-4efe-9ed0-67bb8738bbc5
18322 | 54175 | 67 | 2017-03-13 11:07 | 67 | 2 | 2017-03-13 11:07 |  | MO+REP (90 dias) |  | a856b876-1c4a-4625-b8aa-f24765df0721 | 54175 | 2017-02-14 10:55 | 129 |  | 2 | 2 | 3690 | 8592 | 10141 |  | 12283 |  |  |  | 129 | 2017-02-14 10:55 |  |  | Entro a taller 13/02/17 |  | 70756 | 70762 | FALSE | ~08-03-17 12:44 DB >AC Se observa rueda de filtro en mal estado, LZV786. Pase a Diego Cid para cotizar. DB ~03-03-17 14:57 DB >DB El equipo muestra aleatoreamente el siguiente mensaje de error: Error 15: "Autocomprobación interrumpida": Sirvase comprobar la lámpara. |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | 111a8bc2-3ecc-4281-90aa-84c09e73c0d4
18323 | 54287 | 67 | 2017-03-13 14:49 | 67 | 2 | 2017-03-13 14:49 |  | REP (150 dias) |  | befcacd2-cd88-4028-b01b-e445e23c374e | 54287 | 2017-02-24 08:31 | 129 |  | 2 | 2 | 49 | 181 | 28828 | 1056 | 11747 |  |  |  | 57 | 2017-02-24 08:36 |  |  | Entro a taller 23/02 |  |  | 70782 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | eb51f50a-fb31-4f49-8ab0-8f4a2568c517
18324 | 54396 | 67 | 2017-03-13 15:54 | 67 | 1 | 2017-03-13 15:55 |  | necesiten el servicio |  | 7a446228-b88e-4740-bba9-43f758ddaadb | 54396 | 2017-03-08 10:55 | 192 |  | 2 | 2 | 1982 | 4138 | 5871 |  | 7634 |  | 95 | 2017-03-08 11:05 |  |  |  |  | OC Por el servicio de reinstalación de software y migración de la informacion en una (1) PC relacionada a un (1) sistema GC Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 12:31 MHS>HV ahora dicen que no saben cuando podemos ir hasta que no vuelva el analista.... ~15-03-17 12:22 MHS>HV piden nueva fecha. ~13-03-17 15:54 DC >SB suspenden el servicio, avisaran cuando desean realizarlo ~08-03-17 10:59 MHS>SB confirmado ~08-03-17 10:55 MHS>SB se coordina para el 15-3-17. |  |  | A |  | FALSE | 32160 |  | FALSE | 3cc7f3e1-34ac-4145-a115-9cc762c051a4
18329 | 54421 | 67 | 2017-03-14 11:11 | 67 | 3 | 2017-03-14 11:12 | 2017-03-23 15:52 | consultando precio a HACH del display |  | 9df6373c-48a0-4f34-ba4d-046724253ff1 | 54421 | 2017-03-13 10:39 | 192 |  | 2 | 2 | 3194 | 7172 |  |  | 13516 | [7 empty] | entro DR-5000 serie 1189472 el 10-3-17. |  | 70820 | 70821 | FALSE | ~23-03-17 15:52 DB >DB El soporte técnico de Hach nos dice de comprar el LZV764 y despiezarlo para reemplazar solo el display en el equipo que está para reparar. ~23-03-17 15:50 DB >DC Diego, para la reparación hay que cotizar MO y la pieza LZV764. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 90eecb23-2473-4f37-8ae5-007626551394
18330 | 54441 | 67 | 2017-03-14 15:19 | 67 | 3 | 2017-03-14 15:19 | 2017-03-17 14:26 | Llegada de la bomba |  | dbc9c286-8927-4fa8-8814-a3f31e5bd701 | 54441 | 2017-03-14 15:17 | 67 |  | 4 | 2 | 277 | 856 | 151 |  | 11252 |  | 33 | 2017-03-22 08:18 | 192 | 2017-03-20 08:53 |  |  | Instalacion de Bomba rotativa |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 08:53 MHS>HV confirmado para mierc 22-3-17. ~17-03-17 14:26 DC >HV LLego la Bomba, se puede coordinar - LLEVARLA CON REMITO ID Nº 32955 ~14-03-17 15:19 DC >HV La bomba estará llegando en dos semanas aproximadamente, tenemos que ir previendo una fecha en funcion de esto para no perder tiempo al momento que llegue |  |  | A |  | FALSE | 31184 |  | FALSE | a1f66ee9-f583-466c-8d04-18a3cae86a86
18331 | 54413 | 67 | 2017-03-14 16:04 | 67 | 1 | 2017-03-14 16:04 |  | q retiren |  | 3922509b-0d4c-4dd3-b9f5-8496edd3b500 | 54413 | 2017-03-10 11:34 | 192 |  | 2 | 2 | 2658 | 5936 | 10008 | 255 | 4446 | [7 empty] | entro al taller el 7-3-17. RF-10AXL C20954204656CD | Se realizó limpieza del sistema de rerigeración del sector de lámparas, se controló funcionamiento del sensor de temperatura y se lo tuvo en funcionamiento durante varias horas sin detectarse fallas. N.LL | 70837 |  | FALSE |  |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 5d4719a8-3322-4d97-935e-85701685425c
18332 | 54427 | 95 | 2017-03-15 10:14 | 95 | 1 | 2017-03-15 10:00 |  | esperamos que nos contacten |  | 0221c96a-b377-46c8-aac8-4c5b501d52df | 54427 | 2017-03-13 15:36 | 192 |  | 2 | 2 | 136 | 3935 | 9452 | 917 | 10826 |  | 95 | 2017-03-15 09:52 | 95 | 2017-03-16 11:33 |  |  | Cambiaron los tubos de aire y ahora el RID no funciona. Salta el error E4204. Si no se encuentra Mildred se puede contactar a Marina Medanich a "nutrialimentos@mail. unlu.edu.ar" |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 14:16 EM >HV Me enviaron un correo electrónico. Los miercoles no trabajan. El número es 423171 interno 1369 con Marina Medanich. Nos van a llamar cuando prueben unas acciones que les dije ~16-03-17 15:36 IBF>HV Hugo, llame al cliente y no fue posible encontrarla. Voy a enviarle un correo electrónico para ver de coordinar un llamado telefonico. ~15-03-17 10:14 EM >HV LLamo pero no atiende nadie. Les envié un correo electrónico. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | d0e99b75-a323-4404-9798-cc4b50c926b7
18333 | 54401 | 33 | 2017-03-15 10:22 | 192 | 1 | 2017-03-13 16:22 | 2017-03-23 15:50 | Novedades |  | d8994f9a-1b9b-4508-a6b2-37397cbd5f1e | 54401 | 2017-03-08 16:39 | 192 |  | 6 | 2 | 74 | 3997 | 25420 |  | 10678 |  | 152 | 2017-03-20 14:23 | 192 | 2017-03-15 10:23 |  |  | ABONO (recien lo envian) por MP+C en 2100 Hach. NO inluye V+E, debe sacar el cliente. |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 14:49 ACR>HV confirmado ~23-03-17 15:51 ACR>HV *07/04* ~23-03-17 15:51 ACR>HV le envio fecha anabella para el vi 07/0 ~22-03-17 09:08 MHS>FEB Fabio me comenta que el viernes 7-4 no tiene problema. ~21-03-17 15:26 MHS>HV piden nueva fecha ya que necesitan de varios dias antes para sacar V+E. ~21-03-17 09:22 MHS>HV "Necesitamos que por favor gestiones la fecha de servicio del 05/04 al 07/04". ~20-03-17 17:11 FEB>HV Podria ir el miercoles en el vuelo bien temprano y volver en el de la tarde siempre que la induccion y el ingreso no se demore mucho ~20-03-17 14:58 MHS>HV envio fecha por mail. ~20-03-17 14:23 HV >MHS Combinar mi 29/03. ~20-03-17 11:00 MHS>HV tambien lunes 3-4-17 como mucho. ~17-03-17 15:59 MHS>HV hugo, piden si podemos ir el 30 o 31-3-17. Necesitan saber lo antes posible ya que ellos se encargan de los V+E. ~13-03-17 16:19 MHS>SB les envie mail para que envien el equipo al taller, vamos a ver que comentan. ~08-03-17 16:51 MHS>SB piden fecha en la semana del 27 al 31-3-17. |  |  | A |  | FALSE | 32182 |  | FALSE | 691aa5eb-c9cc-4bd0-965d-bf34d61fb191
18334 | 54446 | 126 | 2017-03-15 10:28 | 126 | 1 | 2017-03-15 10:44 |  | Depende de pagos/ CI |  | 13002aed-5018-4dbe-a705-f714914900ce | 54446 | 2017-03-15 10:27 | 126 |  | 4 | 2 | 5224 | 12219 | 23865 | [9 empty] | lleva IQ/OQ/CERT Entregar c/ remito ID 31749 |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 12:36 ACS>MHS mail de Facundo, estamos terminado de acomodar el laboratorio químico, estimo que en 15 días estaríamos en condiciones de recibir el equipo. Por tal motivo, te pido que a fin de mes, nos volvamos a comunicar así coordinamos una fecha. ~15-03-17 10:54 ACS>MHS envie las CI |  |  | R |  | FALSE | 30438 |  | FALSE | 475e7f09-01fc-4f82-ba7d-1ccaba10a810
18335 | 54426 | 57 | 2017-03-15 10:36 | 42 | 1 | 2017-03-13 15:37 |  | espearmos resultados de las pruebas |  | 1e4cf6b7-19e0-401f-8964-657010a9c65a | 54426 | 2017-03-13 15:27 | 67 |  | 2 | 2 | 145 | 7424 | 13057 |  | 6172 |  |  |  | 42 | 2017-03-13 15:28 |  |  | GC-17A: esta inyectando estandares y no ve los picos, solo ve los del solvente |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 10:36 AD >HV Hablé con él el lunes y le dije que chequeara los ajustes del cero de la CBM y del equipo y vuelva a probar. Todavía no pudo hacer nada porque están de auditoría. Una vez que haga las pruebas avisa. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 5cc1a75d-f1a9-4f1e-849d-9d9d6d8d9f02
18336 | 54455 | 126 | 2017-03-15 11:53 | 126 | 1 | 2017-03-15 11:53 |  | Que avisen recepción mercadería. |  | f58c9609-211c-4ddd-ad9b-407bba7aac8c | 54455 | 2017-03-15 11:52 | 126 |  | 4 | 2 | 2960 | 8036 | 16209 | [9 empty] | no incluye V+E |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 11:53 ACS>DC Que reciban el material. Tenemos q instalar, no incluye V+E |  |  | R |  | FALSE | 30413 |  | FALSE | 64259f04-904e-4bba-8dc2-78deada3d7dd
18337 | 52435 | 50 | 2017-03-15 12:32 | 50 | 3 | 2017-03-15 12:32 |  | CA-1115 llegue a JENCK |  | e1ffc1e9-416d-448d-af6c-cdd47ffffa12 | 52435 | 2016-09-07 15:41 | 2 |  | 4 | 2 | 5118 | 12028 | 32682 |  |  |  | 15 | 2016-09-14 15:53 | 2 | 2016-09-09 08:54 | [6 empty] | FALSE | ~15-03-17 12:32 EF >HV Se esta comprando el chiller en la OC-32212 ~17-01-17 15:00 EF >HV No coordinar fecha aun, falta chiller ~07-09-16 15:44 MB >ACR Agos, podrías averiguar si tienen todas las condiciones de instalación?, gracias |  |  | R |  | FALSE | 27374 |  | FALSE | 77b29322-2934-496c-a064-be9cabaef5a6
18339 | 54459 | 126 | 2017-03-15 12:44 | 126 | 1 | 2017-03-15 12:44 |  | Depende de pagos/ retiren/ CI |  | cd83369f-394f-4ba0-8e3c-86f1805273bb | 54459 | 2017-03-15 12:44 | 126 |  | 4 | 2 | 1241 | 11200 | 26170 | [13 empty] | FALSE | ~23-03-17 11:28 ACS>ACR CI envidas a Dra. Silvia Bosco ~15-03-17 12:44 ACS>MHS que avise contable |  |  | R |  | FALSE | 30929 |  | FALSE | e1f530c2-8cdd-4110-ac80-c3dd655ed7fc
18340 | 54460 | 126 | 2017-03-15 12:50 | 126 | 1 | 2017-03-15 12:50 |  | Depende de pagos/ retiren/ CI |  | a51ec2ca-0a2a-47bc-ba8f-43c74e212681 | 54460 | 2017-03-15 12:49 | 126 |  | 4 | 2 | 1241 | 11200 | 26170 | [13 empty] | FALSE | ~15-03-17 14:59 ACS>MHS CI Enviadas ~15-03-17 12:50 ACS>MHS que avise contable tema pagos ~15-03-17 12:50 ACS>MHS Quedará pendiente de entrega 1 202-39897 portacelda, faltante merc. |  |  | R |  | FALSE | 30928 |  | FALSE | 902dfa99-74af-4eff-8069-ea21ab8e0335
18341 | 54468 | 126 | 2017-03-16 09:29 | 126 | 1 | 2017-03-16 09:29 |  | CI |  | 8bf94a1a-b5cc-4544-bcde-24d11813a257 | 54468 | 2017-03-16 09:23 | 126 |  | 4 | 2 | 1293 | 2527 | 33489 | [5 empty] | 126 | 2017-03-16 11:20 |  |  | Entregar e instalar con remito ID 32941 |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 09:30 ACS>FI Adquieren el Servicio de armado de Biblioteca para Identificación de Materias Primas basada en Análisis de Correlación (R2). ~16-03-17 09:29 ACS>MHS ~02-03-17 10:42 ¦ EF ¦ E-mail de Oriela: Las condiciones de instalación las cumplimos sin ningún problema, en ambos casos nos falta la PC, estamos aguardando el monitor para completar la misma. De todos modos, para el NIR, tengo que enviarles los activos para crear la biblioteca. Esto todavía no lo tengo listo. Me comunicaré con ustedes cuando esto esté completo. ~16-03-17 09:28 ACS>MHS ~09-02-17 12:54 ¦ ACS¦ CI enviadas a Lic. Oriela Dudulec |  |  | A |  | FALSE | 31261 |  | FALSE | 2f2d7852-62cc-420a-97bf-e9b791ad200d
18342 | 54107 | 50 | 2017-03-16 10:06 | 50 | 1 | 2017-03-16 10:06 |  | fecha |  | 38ee714a-1710-4cd7-8642-25cc6ee4fd93 | 54107 | 2017-02-08 15:30 | 126 |  | 4 | 2 | 5030 | 12596 | 34469 |  |  |  | 137 | 2017-03-16 11:40 | 126 | 2017-02-09 10:10 |  |  | equipo en poder del cliente retirado 01-02-17 Viaticos y Estadías a cargo del Cliente |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 10:07 EF >HV Estamos esperando que el cliente defina si vamos ahora o esperaos a los dos equipos faltantes de la OC. ~15-03-17 12:18 EF >HV Solicitan la instalación ~08-02-17 16:02 ACS>ACR info@windsa.com.ar, micaela.forlini@gmail.com ~08-02-17 15:55 ACS>ACR mail de Velia: Nano, piden un curso de capacitación para el SEM ~08-02-17 15:32 ACS>ACR ~03-01-17 09:44 ¦ EF ¦ CI enviadas. |  |  | A |  | FALSE | 30465 |  | FALSE | dd4de907-fa52-4407-8d0c-f30a4956c3f3
18343 | 54108 | 50 | 2017-03-16 10:07 | 50 | 1 | 2017-03-16 10:07 |  | Fecha |  | d66376ae-95ba-4621-8a33-6bcbf36e0a87 | 54108 | 2017-02-08 15:36 | 126 |  | 4 | 2 | 5030 | 12596 | 34469 |  |  |  | 137 | 2017-03-16 11:40 | 126 | 2017-02-09 10:10 |  |  | equipo en poder del cliente retirado 01-02-17 Viaticos y Estadías a cargo del Cliente |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 10:07 EF >HV Estamos esperando que el cliente defina si vamos ahora o esperaos a los dos equipos faltantes de la OC. ~15-03-17 12:17 EF >HV Solicitan la Instalación ~08-02-17 16:02 ACS>ACR info@windsa.com.ar, micaela.forlini@gmail.com ~08-02-17 15:37 ACS>ACR ~03-01-17 09:44 ¦ EF ¦ CI enviadas |  |  | A |  | FALSE | 30466 |  | FALSE | 2def407f-35f2-465e-b3c4-24ccb18b7f10
18344 | 54369 | 192 | 2017-03-16 10:08 | 192 | 1 | 2017-03-16 10:08 |  | mudanza OK |  | 76350867-5aac-4ec4-9b44-22a8f7be1991 | 54369 | 2017-03-06 14:45 | 2 |  | 4 | 2 | 74 | 10143 | 14156 |  |  |  | 200 | 2017-03-08 10:44 | 192 | 2017-03-16 10:15 | [6 empty] | FALSE | ~16-03-17 10:09 MHS>HV Fernando dice que estan en mudanza de sector. Ellos nos avisan aprox en dos semanas cuando este el laboratorio OK. ~16-03-17 09:43 HV >MHS Combinar lu 20/03. ~13-03-17 14:09 ACS>MHS De todo el equipo ~08-03-17 10:44 SB >MHS avisame cuando salga el rojo. ~07-03-17 10:07 SM >MHS IQ/OQ y Certificación de todo el equipo o sólo del detector? ~07-03-17 10:07 SM >MHS Mati, por favor preguntá en que HPLC se instalan. ~07-03-17 10:04 SM >MHS Mati, ~06-03-17 15:31 MB >MHS Rem ID 32860 ~06-03-17 15:27 MB >MHS No depende de pagos ~06-03-17 15:23 MB >MHS tinen que retirar módulos que se tomaron en parte de pago de planta V. Martelli ~06-03-17 15:21 MB >MHS Se entrega e instala ~06-03-17 15:20 MB >MHS LLEVA IQ/OQ/CERT OC 29727 |  |  | R |  | FALSE | 29726 |  | FALSE | aa371407-bf20-475d-9e0e-e5a9c5fe60e3
18346 | 54473 | 67 | 2017-03-16 12:29 | 67 | 2 | 2017-03-16 12:29 |  | MO |  | 5b0b59e8-f695-47c4-996b-9c9f37e4c7e2 | 54473 | 2017-03-16 12:23 | 67 |  | 2 | 2 | 1276 | 4880 | 19860 |  | 6922 |  |  |  | 95 | 2017-03-16 12:29 |  |  | Mail del cliente:"Precisamos con urgencia la cotización por Reparación del GC-FID 2010, dado que no enciende el FID. El filamento prende, probablemente y según hablamos telefónicamente con Ernesto Mediavilla debe estar tapado." |  | 70927 |  | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 7b93d86f-0a62-402d-abb7-92f71656da80
18347 | 54398 | 67 | 2017-03-16 14:48 | 67 | 1 | 2017-03-16 14:48 | 2017-03-16 15:34 | que confirme fecha |  | 8d74279f-e11c-41de-b696-491a81e01619 | 54398 | 2017-03-08 12:22 | 67 |  | 6 | 2 | 4618 | 10729 | 29995 |  | 11172 |  | 101 | 2017-03-15 10:23 | 67 | 2017-03-16 14:49 |  |  | OC por el MP+C de un (1) UV-1800 |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 15:35 DC >HV confirmado para el dia 27/03 ~16-03-17 14:49 DC >HV envie mail con fecha ~16-03-17 09:50 HV >MHS Combinar lu 27/03. ~15-03-17 16:26 DC >HV Llamaron reclamando fecha, necesitan hacerlo dentro de Marzo ~08-03-17 12:22 DC >SB coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32162 |  | FALSE | 1c765266-5370-4c4d-a431-10de353cdcf4
18348 | 54476 | 67 | 2017-03-16 15:26 | 67 | 1 | 2017-03-16 15:26 |  | q retiren |  | 4f4e8ff2-a5e3-40a1-80e6-601b06d9d21d | 54476 | 2017-03-16 12:49 | 67 |  | 2 | 2 | 921 | 2097 | 23534 |  | 12885 |  | 74 | 2017-03-16 14:30 |  |  |  |  | Ingreso CM-600D para continuar el servicio (del parte Nº 52109) | Se detecta dañada la esfera integradora y la trampa de luz (SCI). Se reemplazan lo repuestos dañados. Se realiza ajuste y chequeos de óptica. Se realizan ensayos de repetibilidad sobre la placa blanca de calibración con resultados positivos. Se realizan mediciones sobre placas de colores patrones para comprobar el correcto funcionamiento general del espectrofotómetro. Concluido AC |  |  | FALSE |  |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | e88d9579-1ad3-434c-9e9b-cea0418099a8
18349 | 53980 | 192 | 2017-03-16 16:37 | 192 | 1 | 2017-03-16 16:37 |  | retiro |  | d09eb9f5-acb0-42bd-beea-3c0379acde44 | 53980 | 2017-01-25 11:30 | 67 |  | 6 | 2 | 1440 | 3717 | 15522 | [5 empty] | 50 | 2017-02-13 12:40 |  |  | OC por MP+C de un (1) DR-2400 | Se realiza mantenimiento del espectrofotómetro. Se realiza limpieza de banco óptico, calibración y ajustes del instrumento. Se realiza limpieza completa del instrumento. Se realiza mantenimiento preventivo y certificación. Se comprueba el correcto funcionamiento general del instrumento. |  |  | FALSE | ~16-03-17 16:37 MHS>HV aviso disponibilidad de retiro. ~25-01-17 13:00 SM >HV Para este modelo no tenemos procedimiento. ~25-01-17 11:31 DC >ACR una vez que llegue el equipo, tenemos que darle aviso a Javier Herrera para que venga a hacerlo |  |  | A |  | TRUE | 31646 |  | FALSE | 56fae877-be44-4868-9a88-2a4ded87d887
18350 | 54482 | 126 | 2017-03-17 08:52 | 126 | 1 | 2017-03-17 08:53 |  | PAGOS! |  | c1cad941-bc24-4833-9db8-56c067d5e7ff | 54482 | 2017-03-17 08:52 | 126 |  | 4 | 2 | 4920 | 11572 | 13638 | [9 empty] | Entregar e instalar c/remito ID 32946 |  |  |  | FALSE | ~17-03-17 08:52 ACS>MHS Tema pagos, esperar OK de contable. |  |  | R |  | FALSE | 31072 |  | FALSE | c20f23e7-d3e4-4b32-8786-fe6e2b6d837a
18351 | 54136 | 67 | 2017-03-17 09:40 | 67 | 1 | 2017-03-17 09:40 |  | q retiren |  | 5c908445-6939-4ba2-9051-7b338e5daa02 | 54136 | 2017-02-10 09:10 | 129 |  | 2 | 2 | 4781 | 11164 | 34531 |  | 13485 |  | 200 | 2017-02-13 12:29 | 129 | 2017-02-17 16:59 |  |  | mail: Sr. Matías Sosa: De acuerdo a lo hablado en forma telefónica, el día 9/2/2017 a las 15 hs con el Sr. Javier respecto a los problemas encontrados en el equipo HACH DR 1900, los mismos ya habían sido informado a la Srita. Vivian. Los que detallamos a continuación: Se hicieron mediciones de sílice en HR, con muestras de concentración conocida de agua de pozo. Se detectó una diferencia del 20 % superior con el DR-1900, comparado con el DR-2000 (que tenemos en uso). Cada uno con sus respectivos reactivos.Se respetaron las técnicas analíticas para cada caso, ya que las alícuotas de agua a tomar son distintas. Y también se hizo la comparación de los resultados para la determinación de Molibdeno obteniéndose el mismo porcentaje en la diferencia. Además, enviamos el 25/1/2017 los lotes de los reactivos comprados oportunamente para saber si los mismos estaban condiciones. Concluimos que al medir en longitudes de onda entre 400 y 500 era cuando se veían estas diferencias (20 % por encima del valor real. Valor real de sílice en pozo = 60 ppm.) Medimos hierro en agua con la longitud de onda 510 y ahí pudimos observar que no teníamos diferencia de acuerdo a lo medido con el DR-2000. OK Necesitamos una respuesta en forma inmediata, para saber qué acciones se tomarán ya que nos retrasa con nuestros compromisos hacia nuestros clientes. Saludo muy atte.-Tco. Qco.Marcelo López | El cliente recibió el equipo nuevo en enero y observó que tiene diferencia de lecturas por exceso en la mayoría de las metodologías empleadas, comparado contra los resultados de un DR2000 y "valores conocidos de muestras". Nunca usó una solución de concentración conocida. Le vamos a solicitar que nos envíe el equipo para su verificación al taller. DB Se armaron dos soluciones patrones de Si de 10 y 50ppm. Se ejecutó el método correspondiente y se cuantificó tanto con el DR1900 en cuestión como con el UV DR6000 que está en laboratorio. Los resultados están en las fotos que copié en el servidor (abajo está el link). El DR1900 cuantifica mejor de lo esperado y funciona correctamente.DB | 70050 | 70749 | FALSE | ~09-03-17 14:54 DB >SB Se armaron dos soluciones patrones de Si de 10 y 50ppm. Se ejecutó el método correspondiente y se cuantificó tanto con el DR1900 en cuestión como con el UV DR6000 que está en laboratorio. Los resultados están en las fotos que copié en el servidor (abajo está el link). El DR1900 cuantifica mejor de lo esperado y funciona correctamente. ~09-03-17 14:52 DB >SB Se llamó al cliente, se le explicó que el equipo está en perfecto estado, pero no quiere entrar en razones. Insiste que para él no anda. ~09-03-17 14:51 DB >SB W:\Fotos\Jenck\OAI - Hach DR1900 Silice HR\Hach_dr1900 ~20-02-17 16:45 FEB>SB Se preparó un estandar de 50 mg/l de Silice en base a un estandar de 1000 mg/l y se comparó la medición del DR1900 con un DR2800 (ambos con 5 nm de ancho de banda) y se obtuvieron valores con una diferencia cercana a 2 mg/l y variaciones descendentes iguales en ambos casos. Se intenta hablar con el cliente para verificar si realiza el metodo de forma adecuada con ambos espectrofotómetros ya que, en el caso del DR2000 se utilizan otras celdas, otros reactivos, se tiene un ancho de banda de 12 nm y se requiere de tricloruro de holmio para sintonizar la longitud de onda mas adecuada mientras que no es asi con el DR1900. ~20-02-17 08:22 ACR>ACR mail diego brañan: Estimados, hoy llegó el HACH DR1900 de OAI al taller de Jenck, por la garantía. Se verificó el funcionamiento fotométrico del mismo y funciona correctamente. Por lo cuál, no se deberían tener los problemas de cuantificación informados por el cliente. Lo otro que se podría verificar es el ensayo de sílice HR con los reactivos que nos envió el cliente, pero para lo cuál deberíamos sacrificar una solución estándar del stock. ~17-02-17 09:53 MHS>DB Detectamos un 20 % por encima del valor estipulado. Estimamos que entre longitudes de onda de 400 y 500 nm es cuando se presentan las diferencias en las mediciones. Solicitando que nos hagan llegar un informe de los trabajos realizados y nos garanticen el correcto funcionamiento de todos los métodos,(ya que el equipo es nuevo) caso contrario necesitamos hacer valer la garantía. ~14-02-17 15:15 MHS>HV envian el equipo al taller. ~14-02-17 10:13 DB >HV Le vamos a dar las opciones de visita con V+E o que nos despache el equipo para su verificación en garantía. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | f209092f-ab01-49e7-9ed7-8aab60a65ba1 | Y:\Service\PARTES\20170320225134049_0018.pdf
18352 | 54289 | 33 | 2017-03-17 10:02 | 42 | 1 | 2017-03-15 17:03 |  | Novedades |  | 05b9b13a-c09e-4838-b369-15c5500b1dc6 | 54289 | 2017-02-24 09:16 | 129 |  | 2 | 2 | 1899 | 3979 | 18311 |  | 3154 |  | 42 | 2017-02-24 10:11 | 42 | 2017-02-24 09:16 |  |  | el equipo no enciende, creen que es la UPS |  |  |  | FALSE | ~15-03-17 16:45 AD >HV Con el equipo encendido, se apagaba a los pocos minutos. Lo vimios junto con la gente de la UPS y el problema son las baterías que no aguantan la carga. El tema lo tenían que resolver con ellos y definir su reemplazo. El equipo anda OK. ~07-03-17 16:19 SB >MHS pollin, novedades? ~24-02-17 09:19 ACR>HV se lo pase a polli |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | d67b17f6-8a1e-4176-8570-e2f30217cd14
18354 | 54480 | 67 | 2017-03-17 10:25 | 67 | 1 | 2017-03-17 10:25 | 2017-03-17 14:08 | Confirmacion de fecha |  | 0f20f4e8-ae9f-4b54-9a81-a84c68b238f9 | 54480 | 2017-03-16 16:02 | 67 |  | 2 | 2 | 431 | 7231 | 12297 |  | 9635 |  | 15 | 2017-03-17 09:19 | 67 | 2017-03-17 10:23 |  |  | OC para reinstalacion de SOFT en IR-Affinity-1 |  |  |  | FALSE | ~17-03-17 14:08 DC >HV confirmado para el 23/03 ~17-03-17 10:25 DC >HV envie mail con fecha ~17-03-17 09:19 HV >MHS Combinar ju 23/03. ~16-03-17 16:03 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32318 |  | FALSE | 82530989-e2ef-4b4f-9167-d0d7ceafef22
18358 | 53441 | 67 | 2017-03-17 12:08 | 67 | 1 | 2017-03-17 12:08 |  | q retiren |  | 02ce0f5a-660b-4812-b49c-ee859fb1a8b5 | 53441 | 2016-12-02 15:39 | 129 |  | 2 | 2 | 1631 | 8719 | 19816 | 1433 | 10892 |  | 57 | 2016-12-05 11:31 | 101 | 2016-12-05 11:31 |  |  | le aparece error WL Check | Se reemplaza motor de espejo selector de lampara y fusible de placa fuente. Se prueba el equipo en exactitud fotometrica y en longitud de onda. Concluido GI | 68311 | 68313 | FALSE | ~05-12-16 08:29 ACR>ACR equipo a prestamo con remito id 32000 ~02-12-16 15:41 ACR>HV hablaron con Javier tienen q traer el equipo a taller le daremos uno a préstamo |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | cc1d94ff-134a-4048-a7eb-90c23b9d5aae
18360 | 54501 | 126 | 2017-03-20 14:58 | 126 | 1 | 2017-03-20 14:58 |  | CI/ QUE RECIBAN EQUIPO |  | cf28349d-991b-4758-b9c8-3b86269c7b50 | 54501 | 2017-03-20 14:57 | 126 |  | 4 | 2 | 35 | 8598 | 11657 | [9 empty] | OC FOB |  |  |  | FALSE | ~20-03-17 14:58 ACS>ACR Deben confirmar recepción de equipo para coordinar instalacion inmediata ~20-03-17 14:57 ACS>ACR CI enviadas a Emiliano Sánchez |  |  | R |  | FALSE | 31210 |  | FALSE | 23e0ac59-0280-4e73-9870-cd7f9f42b241
18361 | 54502 | 126 | 2017-03-20 15:26 | 126 | 1 | 2017-03-20 15:26 |  | CI |  | 19e2c8cd-55db-45c6-bebd-931d4cb003e7 | 54502 | 2017-03-20 15:25 | 126 |  | 4 | 2 | 2035 | 4227 | 6059 | [9 empty] | V+E a cargo de JENCK |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 09:15 ACS>ACR Ya llegaron los equipos, no hemos abierto ninguna caja porque eso debe hacerlo alguien de JENCK para constatar que todo se encuentre en buen estado y conforme al pliego de licitación. La semana que viene les informaremos para qué día tendremos todo listo para la instalación para poder programar el viaje de la gente de JENCK. Prof. Dr. ALBERTO A. CHEVALIER ~20-03-17 15:37 ACS>ACR CI enviadas ~20-03-17 15:37 ACS>ACR V+E a cargo de JENCK |  |  | A |  | FALSE | 30826 |  | FALSE | 990bb7ef-2a59-441c-afdf-cbf0a014dc0b
18362 | 54503 | 126 | 2017-03-20 15:26 | 126 | 1 | 2017-03-20 15:26 |  | CI |  | ecad92f7-b87d-4cfb-a0d7-8e493af7b193 | 54503 | 2017-03-20 15:26 | 126 | 2017-03-20 15:25 | 4 | 2 | 2035 | 4227 | 6059 | [9 empty] | al instalar llevar Inyector manual 7725i-188 V+E a cargo de JENCK "LLEVAR INYECTOR" |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 09:17 ACS>ACR "LLEVAR INYECTOR" ~27-03-17 09:15 ACS>ACR Ya llegaron los equipos, no hemos abierto ninguna caja porque eso debe hacerlo alguien de JENCK para constatar que todo se encuentre en buen estado y conforme al pliego de licitación. La semana que viene les informaremos para qué día tendremos todo listo para la instalación para poder programar el viaje de la gente de JENCK. Prof. Dr. ALBERTO A. CHEVALIER ~22-03-17 14:39 ACS>ACR AGOS, llegó el inyector. Lo tiene Pablito pedirselo al momento de instalar. ~20-03-17 15:37 ACS>ACR CI enviadas ~20-03-17 15:36 ACS>ACR V+E a cargo de JENCK ~20-03-17 15:28 ACS>ACR Aún no recibimos el Inyector manual 7725i-188, lo debe llevar el ingeniero al momento de la instalación. |  |  | A |  | FALSE | 30826 |  | FALSE | be4b9193-17fd-4fca-b0c1-c5b06cc8d444
18363 | 54508 | 192 | 2017-03-20 16:37 | 192 | 1 | 2017-03-20 16:37 |  | CI |  | 90e7f621-cb1a-4919-b34b-5bd1dbcdba52 | 54508 | 2017-03-20 16:23 | 2 |  | 4 | 2 | 731 | 10943 | 28116 | [5 empty] | 192 | 2017-03-21 08:13 | [6 empty] | FALSE | ~20-03-17 16:24 MB >MHS Enviar condiciones de instalación. La PC corre por cuenta de ellos.- |  |  | R |  | FALSE | 28323 |  | FALSE | 7451298b-6f16-4292-89d3-1474ebdb338f
18364 | 54461 | 129 | 2017-03-21 09:42 | 129 | 1 | 2017-03-21 09:42 | 2017-03-22 14:30 | confirme fecha |  | bd64c1bf-2748-4949-941f-1520a6452e2b | 54461 | 2017-03-15 12:54 | 67 |  | 6 | 2 | 1402 | 6521 | 13177 | 829 |  |  | 42 | 2017-03-16 11:25 | 129 | 2017-03-21 09:42 |  |  | MP+C de un (1) QP-2010 mano de obra del contrato Hay OC por V+E (debemos sacar nosotros) |  |  |  | FALSE | ~23-03-17 09:09 ACR>HV confirmada la fecha solicite hotel a juli ~16-03-17 16:57 HV >MHS Combinar ma 04/04 con regreso ju 06. En auto. ~15-03-17 12:56 DC >HV piden fecha para la primera semana de Abril |  |  | A |  | FALSE | 32292 |  | FALSE | 8258ae7b-8807-4d5e-8325-ffa38ca6ea33
18365 | 54478 | 129 | 2017-03-21 10:19 | 129 | 1 | 2017-03-21 10:19 | 2017-03-21 12:39 | confirme fecha |  | 53b8260c-b087-431c-8d52-eca475ffd4fa | 54478 | 2017-03-16 12:52 | 192 | 2017-03-16 12:52 | 6 | 2 | 2613 | 4148 | 20845 | 636 |  |  | 65 | 2017-03-27 11:47 | 192 | 2017-03-16 12:53 |  |  | OC por MP+C en HPLC E-0545. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 12:39 ACR>HV confirmado ~21-03-17 08:38 HV >ACR Combinar ma 28/03. |  |  | A |  | FALSE | 32079 |  | FALSE | ec8a822f-f6d9-4ba4-b2f3-a46bc9245132
18366 | 54477 | 129 | 2017-03-21 10:20 | 129 | 1 | 2017-03-21 10:20 | 2017-03-21 12:39 | confirme fecha |  | 21e8cf0a-5fde-4937-8265-fb9a7590ab73 | 54477 | 2017-03-16 12:52 | 192 |  | 6 | 2 | 2613 | 4148 | 20845 | 568 |  |  | 65 | 2017-03-27 11:47 | 192 | 2017-03-16 12:53 |  |  | OC por MP+C en HPLC E-0535. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 12:39 ACR>HV confirmado ~21-03-17 08:39 HV >ACR Combinar mi 29/03. |  |  | A |  | FALSE | 32079 |  | FALSE | 20655a44-3fa2-4f85-9870-1e1c6a36ce03
18367 | 54357 | 129 | 2017-03-21 10:27 | 129 | 1 | 2017-03-21 10:27 |  | avise si quiene q vayamos |  | ab9fb496-59a0-409b-97ce-9cea2ae90e67 | 54357 | 2017-03-06 09:07 | 192 |  | 2 | 2 | 411 | 7882 |  |  | 9594 |  | 68 | 2017-03-07 16:55 | 68 | 2017-03-06 10:49 |  |  | llamo Javier diciendo que quieren instalar el soft (tiene el cd) pero le pide que para proseguir necesita que antes se instale una version anterior. el numero es 0221-4124387. |  |  |  | FALSE | ~07-03-17 16:55 SB >MHS mati, clavale una espera. Abrazos ~07-03-17 16:55 SB >MHS gracias eze.- ~06-03-17 09:33 EG >SB Hablé con Gaston y me dijo que pudieron instalar el programa sin inconvenientes, la falla que tiene ahora es que no realiza la mediciones. Hicimos un autoajuste y sigue igual. Tenemos que ir porque puede tener un problema de alineacion. Igual va a consultar con el director y nos avisa para programar el servicio. |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 689b1b4d-729c-43f8-a031-470e61d047df
18368 | 54488 | 129 | 2017-03-21 10:33 | 129 | 1 | 2017-03-21 10:33 |  | MO |  | f84690f8-3195-41d5-b0a8-ed047cabc312 | 54488 | 2017-03-17 14:41 | 67 |  | 2 | 2 | 686 | 8430 | 23257 |  | 10989 |  | 15 | 2017-03-22 16:20 | 15 | 2017-03-17 14:41 |  |  | IR: no pasa el chequeo inicial |  | 70979 |  | FALSE | ~21-03-17 10:34 ACR>HV lo solucionaron ellos por ahora el equipo anda, quiere que vayamos cuando llegue la OC ~17-03-17 14:42 DC >HV Hicieron las pruebas que indico AM, pero no resultaron; Piden que pasemos a verlo lo mas rapido que podamos |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 6cf2e570-187c-4381-89aa-b05a816700e6
18369 | 54439 | 129 | 2017-03-21 10:43 | 129 | 1 | 2017-03-21 10:43 | 2017-03-21 11:36 | confirme fecha |  | 7981962f-5be8-4482-adf5-c21a9afa97f8 | 54439 | 2017-03-14 15:14 | 192 | 2017-03-14 15:14 | 6 | 2 | 2797 | 7875 | 20247 | 580 |  |  | 152 | 2017-03-16 10:15 | 129 | 2017-03-21 10:43 |  |  | ABONO renovado por MP+C de un (1) HPLC EQ-027 marca Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 11:36 MHS>HV confirmado. ~16-03-17 10:16 HV >MHS Combinar lu 27/03. |  |  | A |  | FALSE | 32257 |  | FALSE | 927bfa2f-137b-494c-b3be-2402f90bd8c7
18370 | 54438 | 129 | 2017-03-21 10:46 | 129 | 1 | 2017-03-21 10:46 | 2017-03-21 11:36 | confirme fecha |  | bea1ec13-cc45-4a05-a089-fecd17b680a7 | 54438 | 2017-03-14 15:14 | 192 |  | 6 | 2 | 2797 | 7875 | 20247 | 496 |  |  | 152 | 2017-03-16 10:15 | 129 | 2017-03-21 10:43 |  |  | ABONO renovado por MP+C de un (1) HPLC EQ-030 marca Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 11:36 MHS>HV confirmado. ~16-03-17 10:17 HV >MHS Combinar ma 28/03. |  |  | A |  | FALSE | 32257 |  | FALSE | bcb16fa3-51df-4db5-bbe2-570592fa3ea6
18371 | 54498 | 65 | 2017-03-21 11:12 | 65 | 1 | 2017-03-21 11:12 |  | Se espera llamado |  | 18f64c66-5295-4235-b042-3b39ccda1a01 | 54498 | 2017-03-20 12:10 | 192 |  | 2 | 2 | 49 | 1491 | 20850 |  | 4279 |  | 65 | 2017-03-21 07:19 |  |  |  |  | "Estamos teniendo un inconveniente con el funcionamiento del teclado del titulador TIM 550 que nos impide su normal funcionamiento. Quería pedirles si por favor nos podrían agendar una visita lo antes posible para su revisión. Nos adaptamos a la mejor fecha que puedan ofrecernos." |  |  |  | TRUE | ~21-03-17 11:12 PP >HV Desde temprano lo estoy llamando y siempre tiene el interno ocupado. Le dejé un mensaje pidiéndole que se comunique con nosotros. ~21-03-17 07:19 PP >MHS Los llamo a ver qué pasa. Si hay que pasar voy a la tarde. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 30a69bc8-0b16-411c-9919-53232a3c6b04
18372 | 54500 | 129 | 2017-03-21 12:25 | 129 | 1 | 2017-03-21 12:25 | 2017-03-21 13:01 | confirme fecha |  | e29d784a-4ce3-4a94-a840-b306b86a6443 | 54500 | 2017-03-20 12:48 | 192 |  | 2 | 2 | 135 | 2558 | 34821 |  | 4935 |  | 202 | 2017-03-21 12:08 | 129 | 2017-03-21 13:02 |  |  | OC Por el servicio de Mantenimiento Correctivo sobre un (1) GCMS QP-2010 Shimadzu. Les marca error en el filamento. Lo compraron, hay que llevarlo. |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 13:02 ACR>HV confirmado ~21-03-17 12:08 HV >ACR Combinar mañana. |  |  | A |  | FALSE | 32349 |  | FALSE | 8bfb011f-10ec-4aa4-a831-1a3efb1d6319
18373 | 54509 | 192 | 2017-03-21 15:03 | 192 | 1 | 2017-03-21 15:03 | 2017-03-30 12:04 | OC por MO |  | f2adf03a-880f-41a3-ba88-58c972995e06 | 54509 | 2017-03-21 09:30 | 192 |  | 2 | 2 | 1822 | 5396 | 33283 |  |  |  | 137 | 2017-03-21 09:31 |  |  |  |  | Andrés ya termino de instalar el LabSol, ahora quieren que se migren datos del software anterior al nuevo. Este servicio va con cargo. |  | 71045 |  | FALSE | ~30-03-17 12:04 ACR>HV x autorización de Velia es sin cargo, va mañana Andi 31/03 ~21-03-17 15:03 MHS>HV Andres iria el Juev 23-3 si es qe acepta Daniel Denis el presupuesto. ~21-03-17 09:32 MHS>HV Fijado con Daniel para juev 23-03-17. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | ee218caa-9a30-4ca2-83ad-c2f26c298f61
18374 | 54286 | 67 | 2017-03-21 15:50 | 67 | 2 | 2017-03-21 15:50 |  | MO |  | 85c9ee88-91fb-436f-8a24-c7fd716a4762 | 54286 | 2017-02-24 08:26 | 129 |  | 2 | 2 | 663 | 1241 | 27747 | 7 | 486 |  |  |  | 57 | 2017-02-24 08:27 |  |  | Entro a taller 20/02 | Se realiza la actualización de la controladora a la versión 3.6, para que puedan controlar el inyector SIL10Advp. Para que la SCL10A reconozca los módulos, estos deberan estar en modo 10A. Se comprueba la conexión con los diferentes módulos. Se comprueba el correcto funcionamiento general de la controladora. Concluido AC | 71079 |  | FALSE | ~21-03-17 10:25 AC >HV Van a usar la SCL, solo para controlar. Para adquirir, usan Empower. Presupuestar MO+ ROM ~09-03-17 12:19 AC >SB (Sigue) En nuestro stock de ROM, tenemos una 3.6, con estás ROM y poniendo el SIL10Advp en modo 10A, el SIL es reconocido por la SCL, pero no tiene forma de adquirir los datos. Estoy tratando de hablar con Eugenia para que me diga si esto le sirve o buscamos otra solución. ~09-03-17 12:15 AC >SB Este módulo SCL10A, tiene una versión de ROM muy vieja 1.7 y quiere controlar un SIL10Adv. Para controlar el SIL10Advp, debe tener una ROM superior a 3.5. ~06-03-17 15:02 EF >AC No tiene conexión a otros módulos (inyector) por fibra optica. |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | a954cea0-9d05-4cb6-91f7-27e1540f9606
18375 | 54521 | 2 | 2017-03-22 09:05 | 2 | 1 | 2017-03-22 09:05 |  | CI |  | e76b9643-7cd6-4467-b9f2-d3fd7510e521 | 54521 | 2017-03-22 08:55 | 2 |  | 4 | 2 | 189 | 2917 | 17771 |  |  |  | 12 | 2017-03-29 09:27 | [8 empty] | TRUE | ~22-03-17 09:34 MB >ACR Los gastos de instalación ya fueron facturados y cobrados.- ~22-03-17 09:26 MB >ACR Llevar material de remito 33009 (pedir en contable que lo impriman) este material lo lleva el ingeniero cuando instala.- ~22-03-17 09:04 MB >ACR Relacionada con la OC 28135 |  |  | R |  | FALSE | 28132 |  | FALSE | abc55e05-a3fb-4182-bb25-26db20c1c6e7
18376 | 54523 | 50 | 2017-03-22 09:53 | 50 | 1 | 2017-03-22 09:53 |  | CI / Solicitud de instalaciohn |  | 5c8acd4c-7d20-4556-9ef7-a681ef99b55f | 54523 | 2017-03-22 09:45 | 50 |  | 4 | 2 | 1141 | 8238 | 20439 | [5 empty] | 50 | 2017-03-22 09:53 |  |  | Instalacion y Capacitación |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 09:53 EF >HV Confirme a Anaía, entrega del equipo. 23/03 ~22-03-17 09:53 EF >HV Las CI ya fueron enviadas aun no las confirmaron, de todos modos no quieren ya la instalacion ya que estan con auditorias y prefieren esperar a mediados de Abril. ellos llamaran y solicitaran la fecha. ~22-03-17 09:52 EF >HV Jueves 23/03 se entrega equipo con documentacion (Remito y Factura) para cumplir con el plazo de entrega según la Licitación |  |  | A |  | FALSE | 32047 |  | FALSE | f6fa3460-2e5d-4ec6-b009-a5e0b4d62e48
18377 | 54535 | 126 | 2017-03-22 11:08 | 126 | 1 | 2017-03-22 11:08 |  | PAGOS/ CI |  | 3a2719b3-f059-43a0-b6df-d179b45212ce | 54535 | 2017-03-22 11:08 | 126 |  | 4 | 2 | 2581 | 7931 | 26567 | [9 empty] | Lleva IQ/OQ/CERT OC 30993 Entregar con remito ID 33011 |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 11:09 ACS>ACR CI enviadas a Diego N. ~22-03-17 11:09 ACS>ACR Depende de pagos, esperar ok de contable |  |  | R |  | FALSE | 30990 |  | FALSE | 835246dc-5802-4281-a649-9ccb5f43279b
18378 | 54483 | 129 | 2017-03-22 11:34 | 129 | 1 | 2017-03-22 11:34 | 2017-03-22 12:42 | confirme fecha |  | c051c81d-d6d1-4a34-a448-ffd10b0f1097 | 54483 | 2017-03-17 10:39 | 192 | 2016-05-23 12:33 | 2 | 2 | 2993 | 7052 | 24664 |  | 5343 |  | 70 | 2017-03-21 09:00 | 192 | 2017-03-17 10:41 |  |  | Mail del cliente por el modulo MABS: "Adrián/Agostina: Buen día, quisiera coordinar con ustedes una visita al laboratorio central para poner a punto el equipo recientemente ingresado, la línea de MBAS ya que falta que ingresen algunos reactivos para la de sulfuros. Estuvimos probando y por el momento no funcionó. Necesitamos que funcione para poder empezar a probar las muestras de rango alto y que no se nos junte con las pruebas de la línea de sulfuros. Es posible una visita de Adrián la próxima semana? debido a que voy a estar de vacaciones del 27/03 al 22/04, sino, de cualquier manera esta Lucas en mi remplazo." |  |  |  | FALSE | ~21-03-17 14:21 HV >ACR Combinar mi 29/03. ~17-03-17 10:46 MHS>ACR LLEMAR REM ID 32950 !!! ~17-03-17 10:41 MHS>MHS MC del abono. |  |  | A |  | FALSE | 28464 |  | FALSE | 8e682991-c080-429e-b4e9-aec487dc5b3e
18379 | 54491 | 129 | 2017-03-22 11:38 | 129 | 1 | 2017-03-22 11:38 | 2017-03-23 08:22 | confirme fecha |  | 5a843204-f4f2-4b95-ac1b-f27f1e520631 | 54491 | 2017-03-17 15:25 | 67 |  | 1 | 2 | 266 | 11069 | 28511 |  |  |  | 42 | 2017-03-21 08:47 | 129 | 2017-03-22 11:36 |  |  | OC por MP de un GC-MS QP-2010 |  |  |  | TRUE | ~31-03-17 11:47 DC >ACR LLEVAR REMITO ID Nº 33070 ~31-03-17 08:33 ACR>HV hay que hacerlo junto al otro GCMS que esta fallando según sv 54642 ~31-03-17 08:31 ACR>HV ya tienen solicitan fecha lo antes posible, q vaya anibal o sergio ~23-03-17 08:23 ACR>HV mail: Estimada Agostina, Por el momento es imposible que Anibal venga a realizar el servicio de mantenimiento, atento que no tenemos gas helio y el equipo de GC-MS en cuestión esta fuera de servicio por ese motivo. La empresa INDURA tiene problemas para proveer el gas, hace tiempo ya que lo estamos reclamando y entiendo que no puede tardar mucho mas. En cuanto tengamos el gas helio para el equipo, nos ponemos en contacto para que Anibal venga a realizar el servicio. Saludos Cordiales. Daniel Mirson ~21-03-17 12:00 HV >ACR Combinar ju 30/03. ~20-03-17 08:21 DC >HV la semana del 20/03 Mirson esta de licencia, tendria que ser la del 27/03 ~17-03-17 15:27 DC >HV Coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32326 |  | FALSE | 9d208c9f-c30e-492b-8791-43129bc6e53c
18380 | 54323 | 129 | 2017-03-22 11:59 | 129 | 1 | 2017-03-22 11:59 |  | comnentarios sobre servicio |  | 09aa3939-98c5-40fa-b2f8-ce2eda8e7d27 | 54323 | 2017-03-01 12:17 | 192 |  | 2 | 2 | 49 | 1491 | 20850 |  |  |  | 70 | 2017-03-07 16:34 | 192 | 2017-03-01 12:18 |  |  | OC Por servicio sobre software Class Agent: generación de base de datos, generación de usuarios y configuraciones. |  |  |  | TRUE | ~22-03-17 11:59 ACR>HV envie mail pidiendo dicha informacion ~07-03-17 16:35 SB >MHS que te envie por mail que es lo que quiere hacer detalladamente asi vemos la cantidad de gente y dias mati, abzs ~01-03-17 12:22 MHS>SB le voy preguntando para que equipo seria |  |  | A |  | FALSE | 32094 |  | FALSE | 8d374f35-b14f-4ccf-abac-9147a0f4a413
18381 | 54443 | 129 | 2017-03-22 12:04 | 129 | 1 | 2017-03-22 12:04 |  | CI a sandramilieni@gmail.com |  | baa36176-2074-4f08-92d0-eb89d3007eb1 | 54443 | 2017-03-15 09:46 | 2 | 2017-01-06 16:37 | 4 | 2 | 1004 | 2094 | 23401 |  |  |  | 101 | 2017-03-15 16:58 | [8 empty] | TRUE | ~15-03-17 09:48 MB >MHS Maty, por favor ver si ya cumplen con las condiciones de instalación. Ya le pedía a Pablo T que por favor prepare urgente esta orden que tenemos que entregar e instalar. |  |  | R |  | FALSE | 30737 |  | FALSE | 654c3adc-1d61-4852-8dd3-85ebbd3e60ff
18382 | 54453 | 129 | 2017-03-22 12:16 | 129 | 1 | 2017-03-22 12:16 | 2017-03-27 11:32 | confirme fecha |  | 7fce23d8-14b4-49dc-bc7d-d84dd77994c3 | 54453 | 2017-03-15 11:49 | 67 |  | 6 | 2 | 4750 | 12600 | 34486 |  |  |  | 200 | 2017-03-16 15:15 | 129 | 2017-03-22 12:16 |  |  | OC por MP+C de un (1) BODTRAK II |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 15:16 HV >MHS Combinar mi 29/03. ~15-03-17 11:50 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32276 |  | FALSE | edccce64-97ad-41d3-9cc2-1e9c74bf493e
18383 | 54456 | 129 | 2017-03-22 12:16 | 129 | 1 | 2017-03-22 12:16 | 2017-03-27 11:32 | confirme fecha |  | b3bdc903-a327-4481-9c55-0f7172c2f479 | 54456 | 2017-03-15 11:52 | 67 | 2017-03-15 11:49 | 6 | 2 | 4750 | 12600 | 34486 |  |  |  | 200 | 2017-03-16 15:15 | 129 | 2017-03-22 12:16 |  |  | OC por MP+C de un Colorimetro DR-890 HACH |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 15:15 HV >MHS Combinar mi 29/03. ~15-03-17 11:53 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32276 |  | FALSE | b8e83e8a-61cd-40f4-93f7-40aa9f51621e
18384 | 54457 | 129 | 2017-03-22 12:17 | 129 | 1 | 2017-03-22 12:17 | 2017-03-27 11:32 | confirme fecha |  | 4288d563-ac6a-48e2-9572-ed0357454dad | 54457 | 2017-03-15 11:53 | 67 | 2017-03-15 11:49 | 6 | 2 | 4750 | 12600 | 34486 |  |  |  | 200 | 2017-03-16 15:15 | 129 | 2017-03-22 12:16 |  |  | OC por MP+C de un (1) Reactor DRB-200 HACH |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 15:15 HV >MHS Combinar mi 29/03. ~15-03-17 11:54 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32276 |  | FALSE | f44224f5-6aad-427f-a1df-4f2089cf57cb
18385 | 54454 | 129 | 2017-03-22 12:17 | 129 | 1 | 2017-03-22 12:17 | 2017-03-27 11:32 | confirme fecha |  | 82a13c2e-4ed1-48e5-a9f0-bfc5e6d63a8e | 54454 | 2017-03-15 11:50 | 67 | 2017-03-15 11:49 | 6 | 2 | 4750 | 12600 | 34486 |  |  |  | 200 | 2017-03-16 15:15 | 129 | 2017-03-22 12:17 |  |  | OC por MP+C de una (1)INCUBADORA modelo 205 HACH |  |  |  | FALSE | ~16-03-17 15:16 HV >MHS Combinar mi 29/03. ~15-03-17 11:52 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32276 |  | FALSE | e19b2c07-f519-4010-889d-147bab557a4e
18389 | 49810 | 129 | 2017-03-22 12:29 | 129 | 1 | 2017-03-22 12:29 | 2017-03-27 09:01 | confirme fecha |  | 1d019cdd-845a-481f-9c2a-65186ae249e7 | 49810 | 2015-12-28 14:58 | 126 | 2015-12-28 14:56 | 4 | 2 | 349 | 921 | 16142 |  |  |  | 101 | 2015-12-28 15:14 | 126 | 2015-12-28 16:14 |  |  | Entregar con remito ID 29310 Retiraron 04/07 |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 09:01 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:12 HV >ACR Combinar vi 07/04. ~20-03-17 10:46 DC >HV Llamo Marina, tendria que ser a partir del dia 03/04 ~20-03-17 10:16 MHS>HV hable con Marina, quedo en llamarme hoy y confirmarme. ~17-03-17 12:07 HV >MHS Combinar ju 23/03. ~17-03-17 08:38 MHS>HV confirman las CI, fijar fecha. ~15-03-17 14:53 MHS>SM ART: Fabian Pereira (dpereira@biomas.net) ~13-03-17 15:13 ACS>MHS reenvie ci ~16-11-16 09:36 ACS>ACR mail de Marina: El tema es que aún no hemos encontrado el momento de acondicionar el área para poder hacer la instalación. ~15-11-16 16:32 ACS>ACR les mandé mail mencionando q a la fecha no solicitaron instalación ~09-06-16 13:01 ACS>NPP solicité que retire cliente ~09-06-16 12:59 ACS>NPP Marina está haciendo consultas, le derivé el mail a Javi. G. ~03-06-16 11:18 ACS>NPP mail para q confirmen CI ~03-06-16 11:15 ACS>NPP PAGARON ~09-05-16 16:42 ACS>NPP oc completa ~09-05-16 16:42 ACS>NPP Esperar ok de contable para entregar e instalar ~04-02-16 16:50 ACS>NPP Cuando tengamos fecha enviar facturas, deben preparar pago para el momento de la entrega. ~19-01-16 11:49 ACS>NPP CI enviadas nuevamente ~19-01-16 11:18 ACS>NPP Equipo para sector producción ~19-01-16 10:44 ACS>NPP mail consultando si podemos ir poniendo fecha. ~29-12-15 16:23 ACS>NPP se les deberá QS-108 ~28-12-15 15:15 ACS>NPP horario de entrega: de 9 a 15 hs ~28-12-15 15:02 ACS>NPP Naty ni bien pongan fecha, favor avisame porque tenemos que enviar la factura al momento de la entrega, gracias! ~28-12-15 14:58 ACS>NPP Se enviaron CI ~28-12-15 14:58 ACS>NPP Pendiente de entrega 1 204-23118-01 Portacelda Rect largas 100mm 2 celdas |  |  | A |  | FALSE | 26511 |  | FALSE | afaf1cd8-1a8a-49d9-8a11-4274851a96bc
18390 | 49809 | 129 | 2017-03-22 12:29 | 129 | 1 | 2017-03-22 12:29 | 2017-03-27 09:01 | confirme fecha |  | 049c7543-13c6-45e5-b822-c310032dfa8d | 49809 | 2015-12-28 14:56 | 126 |  | 4 | 2 | 349 | 921 | 16142 |  |  |  | 101 | 2015-12-28 15:14 | 126 | 2015-12-28 16:15 |  |  | Entregar con remito ID 29307 Retiraron 04/07 |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 09:01 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:12 HV >ACR Combinar vi 07/04. ~20-03-17 10:46 DC >HV Llamo Marina, tendria que ser a partir del dia 03/04 ~20-03-17 10:16 MHS>HV hable con Marina, quedo en llamarme hoy y confirmarme. ~17-03-17 12:07 HV >MHS Combinar ju 23/03. ~17-03-17 08:38 MHS>HV confirman las CI, fijar fecha. ~15-03-17 14:52 MHS>SM ART: Fabian Pereira (dpereira@biomas.net) ~13-03-17 15:12 ACS>MHS reenvie ci ~16-11-16 09:37 ACS>ACR mail de Marina: El tema es que aún no hemos encontrado el momento de acondicionar el área para poder hacer la instalación. ~15-11-16 16:33 ACS>ACR les mandé mail mencionando q a la fecha no solicitaron instalación ~09-06-16 13:01 ACS>NPP solicité que retire cliente ~09-06-16 12:59 ACS>NPP Marina está haciendo consultas, le derivé el mail a Javi. G. ~03-06-16 11:17 ACS>NPP mail para q confirmen CI ~03-06-16 11:16 ACS>NPP PAGARON ~09-05-16 16:42 ACS>NPP oc completa ~09-05-16 16:42 ACS>NPP Esperar ok de contable para entregar e instalar ~04-02-16 16:50 ACS>NPP Cuando tengamos fecha enviar facturas, deben preparar pago para el momento de la entrega. ~19-01-16 11:49 ACS>NPP CI enviadas nuevamente ~19-01-16 11:17 ACS>NPP los equipos son para sector producción ~19-01-16 10:44 ACS>NPP mail consultando si podemos ir poniendo fecha. ~29-12-15 16:23 ACS>NPP se les deberá QS-108 ~28-12-15 15:15 ACS>NPP horario de entrega: de 9 a 15 hs ~28-12-15 15:02 ACS>NPP Naty ni bien pongan fecha, favor avisame porque tenemos que enviar la factura al momento de la entrega, gracias! ~28-12-15 14:58 ACS>NPP Se enviaron CI ~28-12-15 14:57 ACS>NPP Pendiente de entrega 1 204-23118-01 Portacelda Rect largas 100mm 2 celdas |  |  | A |  | FALSE | 26511 |  | FALSE | 766ab6b4-457d-4b08-9e14-5132a0e58286
18391 | 54517 | 67 | 2017-03-22 12:44 | 67 | 2 | 2017-03-22 12:44 | 2017-03-23 10:18 | REP + CERTIFICACION |  | fcc6a80b-8680-42ad-a601-cec8e529067f | 54517 | 2017-03-21 16:11 | 129 |  | 2 | 2 | 1102 | 2155 |  |  | 2240 | [7 empty] | Entro a taller 16/03 | Se detecta problema de inicialización. El problema no puede ser resuelto debido a que los repuestos necesarios se encuentran discontinuados. No se puede reparar el espectrofotómetro. Concluido AC | 71100 |  | FALSE | ~23-03-17 10:18 DC >HV Llego OC por los repuestos |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | f8b540e6-192c-47be-9897-ffa631660a31
18392 | 54545 | 126 | 2017-03-22 14:13 | 126 | 1 | 2017-03-22 14:13 |  | PAGOS/ CI |  | c925572d-8d17-4a60-a33c-f05854816c94 | 54545 | 2017-03-22 14:13 | 126 |  | 4 | 2 | 2581 | 7931 | 26567 | [9 empty] | Entregar con remito ID 33012 Lleva IQ/OQ/CERT OC 30992 |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 14:26 ACS>ACR CI enviadas a Farm. Diego Nobile ~22-03-17 14:13 ACS>ACR Depende de pagos, esperar ok de contable |  |  | R |  | FALSE | 30988 |  | FALSE | b3eebe30-9c6c-4198-a55c-882ea3181086
18393 | 54417 | 67 | 2017-03-22 15:14 | 67 | 2 | 2017-03-22 15:14 | 2017-03-28 11:36 | MO+REP |  | 7ed63e69-702b-47d0-b648-70ce4f2598d8 | 54417 | 2017-03-10 12:34 | 192 |  | 2 | 2 | 81 | 7092 | 14004 | 655 | 9135 |  | 74 | 2017-03-29 15:40 | 74 | 2017-03-29 15:40 |  |  | entra al taller el 08-mar-17. SIL-20ACHT L20354801765 | El inyector arroja ERROR TEMP SENSOR. Tenía dañado el sensor de temperatura del dehumidificador, se reemplazó el mismo. Se comprobó durante varios días el correcto funcionnamiento. Concluido AC | 71113 | 71114 | FALSE | ~28-03-17 11:36 MHS>NL llegaron las OC, seguir con el sv. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 9d625ef6-497b-41dc-bea4-b31d3645008c
18394 | 54491 | 129 | 2017-03-23 08:23 | 129 | 1 | 2017-03-23 08:23 | 2017-03-31 08:29 | tengan helio |  | f219b153-8054-433c-8b24-fbf2e908c436 | 54491 | 2017-03-17 15:25 | 67 |  | 1 | 2 | 266 | 11069 | 28511 |  |  |  | 42 | 2017-03-21 08:47 | 129 | 2017-03-22 11:36 |  |  | OC por MP de un GC-MS QP-2010 |  |  |  | TRUE | ~31-03-17 11:47 DC >ACR LLEVAR REMITO ID Nº 33070 ~31-03-17 08:33 ACR>HV hay que hacerlo junto al otro GCMS que esta fallando según sv 54642 ~31-03-17 08:31 ACR>HV ya tienen solicitan fecha lo antes posible, q vaya anibal o sergio ~23-03-17 08:23 ACR>HV mail: Estimada Agostina, Por el momento es imposible que Anibal venga a realizar el servicio de mantenimiento, atento que no tenemos gas helio y el equipo de GC-MS en cuestión esta fuera de servicio por ese motivo. La empresa INDURA tiene problemas para proveer el gas, hace tiempo ya que lo estamos reclamando y entiendo que no puede tardar mucho mas. En cuanto tengamos el gas helio para el equipo, nos ponemos en contacto para que Anibal venga a realizar el servicio. Saludos Cordiales. Daniel Mirson ~21-03-17 12:00 HV >ACR Combinar ju 30/03. ~20-03-17 08:21 DC >HV la semana del 20/03 Mirson esta de licencia, tendria que ser la del 27/03 ~17-03-17 15:27 DC >HV Coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32326 |  | FALSE | 9d208c9f-c30e-492b-8791-43129bc6e53c
18395 | 54267 | 129 | 2017-03-23 08:43 | 129 | 1 | 2017-03-23 08:43 | 2017-03-27 14:37 | confirme fecha |  | 1acf01e1-121e-4276-a661-c00276b682ce | 54267 | 2017-02-23 11:17 | 129 | 2016-08-31 12:20 | 6 | 2 | 4206 | 851 | 25593 | 911 | 8965 |  | 31 | 2017-02-23 11:18 | 129 | 2017-02-23 11:18 |  |  | Abono MP+C AUW-220 BA-FQ 458. Marzo 2017 |  |  |  | FALSE | ~27-03-17 14:37 ACR>HV confirmado ~21-03-17 11:10 HV >ACR Combinar ju 30/03. ~20-03-17 16:57 MHS>HV este servicio no se llego a realizar hoy, fijar fecha a partir del 27-3-17. ~23-02-17 11:20 ACR>HV Fecha en planilla 20-21/03. Envie fecha a Bernardo |  |  | A |  | FALSE | 29679 |  | FALSE | 1c43c28e-a510-4986-85a6-8a21dbc075a5
18396 | 54336 | 129 | 2017-03-23 08:48 | 129 | 1 | 2017-03-23 08:48 |  | cliente compre las pc |  | f3a50670-2ffe-4478-ac6b-4fe2fc3bd33d | 54336 | 2017-03-02 08:49 | 129 |  | 2 | 2 | 4143 | 3684 | 20152 |  |  |  | 151 | 2017-03-07 16:37 | 129 | 2017-03-15 10:41 |  |  | mail: Estuvimos teniendo problemas con las pc que controlan los equipos GC y UFLC. En el transcurso de marzo estaremos cambiando las mismas. Desearía saber si al cambiarlas podrían venir a reinstalar los softwares? |  |  |  | FALSE | ~22-03-17 15:38 ACR>HV le envie mail con la info q puso ser ~07-03-17 16:37 SB >MHS Si, no hay problema, que nos digan que dia van a tener las PC en el laboratorio y cuantas son asi diagramamos el servicio y la cantidad de personas involucradas. ~02-03-17 08:50 ACR>HV COTIZACIÓN 70454 |  |  | R |  | FALSE |  |  | FALSE | 2c6948bb-1c8c-4202-8d5f-eb9381b0fb15
18397 | 54560 | 129 | 2017-03-23 09:35 | 129 | 1 | 2017-03-23 09:35 |  | SO |  | ad6ba561-ed5e-44d4-b906-5afd3ca00e5e | 54560 | 2017-03-23 09:34 | 129 | 2017-03-14 11:32 | 4 | 2 | 701 | 3074 | 11520 | [9 empty] | CONT 54435 tenian una computadora para los HPLC #2 y #3, ahora compraron otra computadora y necesitan que le instalemos el Class VP. |  |  |  | FALSE |  |  |  | R |  | FALSE | 32249 |  | FALSE | 7f8cb55f-61d3-44fa-a05b-7c2d882d3173
18398 | 54561 | 50 | 2017-03-23 09:49 | 50 | 1 | 2017-03-23 09:49 | 2017-03-27 10:27 | Equipo al taller |  | b768cb06-f625-4bf0-82b2-a01023b017b9 | 54561 | 2017-03-23 09:48 | 50 | 2017-02-17 16:19 | 4 | 2 | 361 | 12058 | 33723 | 1675 |  |  |  |  | 50 | 2017-03-23 09:48 |  |  | Continuación del parte 54216. El equipo vendrá a taller para su reparacion |  |  |  | TRUE | ~27-03-17 10:29 EF >HV Llego el equipo al taller. Lo trajo Primer Alferez Alberto Rivero, quien comento que en el caso de que la CBM no se pueda reparar ellos tienen en Mendoza una CBM-101 para reemplazo. ~23-03-17 09:49 EF >HV Hable con Sanz, le confirme que envíe el equipo + pc + cbm + los repuestos incluidos en la OC al taller. |  |  | A |  | TRUE | 31986 |  | FALSE | 33c4cff3-139d-4f6f-8fbf-8c359dbbb03d
18399 | 54563 | 50 | 2017-03-23 10:53 | 50 | 1 | 2017-03-23 10:53 |  | CI |  | 1c37a9ee-8c51-46e2-bb89-d4fa67427e87 | 54563 | 2017-03-23 10:51 | 50 |  | 4 | 2 | 3939 | 9125 | 24670 | [5 empty] | 50 | 2017-03-23 10:52 |  |  | Instalacion, Capacitacion. Incluye IQ,OQ y Certificación LLEVAR EQUIPO EL DÍA DE LA INSTALACION Con Remito |  |  |  | TRUE | ~23-03-17 10:53 EF >HV Tambien hay parte por un KF-31 de la misma OC ~23-03-17 10:52 EF >HV recorde a Mariana Gomez y J. Pawlik, las CI, en cuanto confirmen las mismas se puede programar la instalación. |  |  | A |  | FALSE | 30887 |  | FALSE | e7b9c0bf-7106-49c5-ab34-01add295f376
18400 | 54188 | 126 | 2017-03-23 11:27 | 126 | 1 | 2017-03-23 11:27 |  | CI/ que informen si llegó |  | 2b5a250c-c367-4627-be1e-224892beb23c | 54188 | 2017-02-15 11:02 | 50 |  | 4 | 2 | 11 | 4151 | 9875 | [5 empty] | 129 | 2017-02-16 09:57 |  |  | Llevar Viales con Remito ID 32731 LLEVA SERVICIO DE IQ, OQ Y CERTIFICACION OC 29482 Iq/Oq/Cert |  |  |  | FALSE | ~30-03-17 12:39 ACR>HV Estimada Analía: Quería hablar con vos para aclarar algunos temas de las condiciones de instalación requeridas del equipo de HPLC. Como ustedes saben los tomas que tenemos en el laboratorio no son de tres patas planas como indica el documento con las condiciones de instalación, sino los Schuko, los cuales podemos reemplazar el día de la instalación. Con respecto a la alimentación, es con UPS on Line, seguida de un transformador de aislación con protección galvánica como filtro adicional y puesta a tierra asegurada a la segunda napa. Ni bien tenga el resto de los items solicitados te paso por fax el documento. Saludos Mario Shimizu ~23-03-17 11:27 ACS>ACR CI enviadas a Gabriela Tubio ~23-03-17 10:22 ACS>ACR El parte se creox error aún no llamaorn para instalar. Agos |  |  | A |  | FALSE | 30969 |  | FALSE | f38fa406-fd0f-48e4-b4e6-8b118a4e1709
18401 | 54544 | 67 | 2017-03-23 11:37 | 67 | 2 | 2017-03-23 11:37 |  | MO+REP |  | 61b06858-59a7-4026-b563-4e0b5f28e0d2 | 54544 | 2017-03-22 13:01 | 129 |  | 2 | 2 | 4457 | 5368 | 27583 | 1460 | 11107 |  |  |  | 31 | 2017-03-22 13:02 |  |  | Entro a taller 17/03 |  | 71136 | 71138 | FALSE | ~23-03-17 09:51 DB >DC Cotizar electrodo nuevo HACH 5011T, catálogo número: LZW5011T.97.002 |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 75adee42-94f4-4d13-931a-86c305dd4f46
18402 | 54567 | 67 | 2017-03-23 15:43 | 67 | 2 | 2017-03-23 15:43 | 2017-03-23 15:59 | MO+REP |  | 8214da63-b964-4c8f-b38d-d991052f6e36 | 54567 | 2017-03-23 14:33 | 129 |  | 2 | 2 | 49 | 182 | 9622 | 175 | 4284 |  |  |  | 31 | 2017-03-23 14:34 |  |  | Entro a taller 10/03 | Se reemplaza la placa CPU permitiendonos obtener valores de lectura estables. Se reem`plazan los espejos M1 ,M2 ,M3 ,Red de difraccion ,Ventana y lampara D2.. Posteriormente se realizan ensayos de ruido y deriva con resultados óptimos. Energía de lámpara D2 a 237 Nm 1137 Muestra y 1273 Referencia. Concluido GI | 71154 | 71155 | FALSE |  |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | ba71e3d1-ac39-489d-a040-720f92932aed
18403 | 54421 | 67 | 2017-03-23 15:52 | 67 | 2 | 2017-03-23 15:52 | 2017-03-29 11:01 | MO+REP |  | 2d21bb87-a196-4bef-94f2-9d78edb81d3b | 54421 | 2017-03-13 10:39 | 192 |  | 2 | 2 | 3194 | 7172 |  |  | 13516 | [7 empty] | entro DR-5000 serie 1189472 el 10-3-17. |  | 70820 | 70821 | FALSE | ~23-03-17 15:52 DB >DB El soporte técnico de Hach nos dice de comprar el LZV764 y despiezarlo para reemplazar solo el display en el equipo que está para reparar. ~23-03-17 15:50 DB >DC Diego, para la reparación hay que cotizar MO y la pieza LZV764. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 90eecb23-2473-4f37-8ae5-007626551394
18404 | 54326 | 129 | 2017-03-27 09:16 | 129 | 1 | 2017-03-27 09:17 |  | traiga equipo |  | 32034ae0-6bc5-4de3-b8b8-d070719c2ce2 | 54326 | 2017-03-01 14:02 | 192 |  | 14 | 2 | 28 | 281 | 3282 |  |  |  | 137 | 2017-03-07 16:35 | 192 | 2017-03-01 14:11 |  |  | OC: - Equipo MicroPhazir: Por el servicio de Actualización a ver 4, incluyendo Method Generator ver 4. - Por el servicio de Calificación de Instalación (IQ), Calificación de Operación (OQ) y Certificación. - Recompilación de 2 bibliotecas/proyectos existentes a ver 4. |  |  |  | TRUE | ~30-03-17 09:26 ACR>HV MAIL: Buen día Agostina, Para coordinar el trabajo diario y para contratar el seguro por el traslado, necesitamos nos informes cuántos días va a permanecer el equipo uPhazir en Jenck SA, para completar la actualización y certificación. A continuación de este servicio en Jenck, será necesario completar IQ/OQ/Actualización de Software en PC Roemmers (MethGen/Admin) y brindar un mínimo entrenamiento al personal que emplea el equipo, a fin de poder adquirir los conocimientos necesarios para el uso diario (ID de muestras, Sincronización uPhazir->PC, impresión de reportes, uso de MethGen, etc). Vamos a necesitar coordinar también este servicio en Planta lo antes posible, a fin de minimizar el tiempo de uPhazir inoperable. Cordialmente, ~23-03-17 09:11 ASP>HV En principio no sabiamos que cliente lo solicitaba, pero habiamos Fernando I. y habiamos quedado que lo mandaran para hacer la actualizacion y certificacion. Para luego ir al cliente a hacer IQ y OQ, y actualizacion del MethGen. Ahora reenvio el email ~23-03-17 09:09 ASP>HV Ya se habia consultado por email. ~07-03-17 16:36 SB >MHS esperamos respuesta de andres P para ver si lo mandan o si vamos. |  |  | A |  | TRUE | 32097 |  | FALSE | b03b47df-8afe-45e1-a564-06815cf1ddb2
18405 | 54375 | 67 | 2017-03-27 11:16 | 67 | 2 | 2017-03-27 11:16 |  | MO+REP |  | c763e4df-d15d-4b40-bdae-04bf63672d43 | 54375 | 2017-03-06 16:52 | 192 |  | 2 | 2 | 1822 | 5395 | 27753 | 27 | 3001 | [7 empty] | entro al taller el 28-feb-17. SIL-10ADvp C21053805141 |  | 71172 | 71173 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | fca74669-58b6-4724-8978-2b613df28a7d
18406 | 54574 | 57 | 2017-03-27 12:04 | 42 | 1 | 2017-03-27 12:04 | 2017-03-29 10:09 | Esperamos resultados de las pruebas |  | f67d7f90-f60d-480c-af6a-1a2715488d52 | 54574 | 2017-03-27 10:04 | 192 |  | 2 | 2 | 43 | 7413 | 18568 |  | 10674 |  | 42 | 2017-03-29 10:55 | 42 | 2017-03-27 12:04 |  |  | da valores muy distintos. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 10:54 ACR>HV envio fecha para vi 31/03. confirmado ~29-03-17 10:10 AD >HV Luego del blank check pareció andar bien por un par de muestras, pero ahora vuelve a fallar. Hay que pasar a verlo. ~27-03-17 12:04 AD >HV Le pedí que chequee niveles de soluciones, burbujeo de vaso IC, catalizador y pérdidas. Todo parece estar OK. Va a hacer un blank check y llama con resultados. ~27-03-17 11:30 AD >HV Intenté hablar con ella, pero no la ubico. |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | ba6308f9-456a-42f7-a0cb-6139896ee63f
18407 | 53744 | 50 | 2017-03-27 12:08 | 50 | 1 | 2017-01-03 11:38 |  | Faltan dos Columnas 80468-853 |  | f60145df-edbe-4d4a-ad3c-199fa23e862c | 53744 | 2017-01-03 11:35 | 50 |  | 4 | 2 | 3095 | 10542 | 28138 |  | 11542 | [7 empty] | Son repuestos para una modificación de un GC-2014AT (Comprado en OC 56253) llevar todo con remito 32592 |  |  |  | FALSE | [5 empty] | FALSE | 30209 |  | FALSE | 2ab779bc-deaa-471c-8f47-22bf4ca408f2
18408 | 54583 | 70 | 2017-03-28 07:10 | 70 | 1 | 2017-03-28 07:10 |  |  |  | 9ca87906-f70a-4ab7-962c-5cc0209be3a1 | 54583 | 2017-03-27 15:02 | 129 |  | 13 | 2 | 298 | 201 | 34959 | 1230 | 11376 |  |  |  | 70 | 2017-03-31 09:07 |  |  | mail: Me comunico con ustedes para consultarles si es posible que me puedan contactar con un técnico especialista en TOC para poder realizarle unas consultas relacionadas con el equipo. Tengo entendido que en el momento de la puesta a punto del mismo estuvo presente el señor Adrián Batlle.Muchas gracias. Saludos cordiales. |  |  |  | TRUE | ~31-03-17 09:00 ACR>HV le pedi a mati que le cotice un día de capacitación ~28-03-17 07:10 AB >HV Le enviè mail con mis datos para que se comunique |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | c3e7efa3-f227-4d1f-83de-3d5e89ea258b
18409 | 54538 | 129 | 2017-03-28 11:47 | 129 | 3 | 2017-03-28 11:47 | 2017-03-28 15:47 | repuestos |  | 6c452be3-a54e-4a06-88dc-80bda3628066 | 54538 | 2017-03-22 12:48 | 192 |  | 6 | 2 | 1482 | 2924 | 21333 |  | 9763 |  | 57 | 2017-03-23 08:35 | 129 | 2017-03-23 08:57 |  |  | ABONO por MP+C en MARS5. confirman realizan ahora. |  |  |  | FALSE | ~28-03-17 15:47 ACR>HV llegaron los repuetos, se hace mañana 29/03 ~23-03-17 11:43 NL >HV ess te equipo no se puede hacer, está esperando repuestos. ~23-03-17 08:57 ACR>HV confirmado ~23-03-17 08:36 HV >ACR Combinar ma 28/03. |  |  | A |  | FALSE | 31813 |  | FALSE | 98cd9731-ab2b-4149-91aa-cf186ccb5d0c
18410 | 54595 | 95 | 2017-03-28 12:15 | 95 | 1 | 2017-03-28 12:00 | 2017-03-28 15:50 | esperamos prueba |  | 46b75a48-a53f-413f-b7be-9c716459f972 | 54595 | 2017-03-28 11:43 | 129 |  | 2 | 2 | 1036 | 7280 | 16564 | 991 | 11342 |  | 202 | 2017-03-29 08:27 | 95 | 2017-03-28 11:44 |  |  | no le enciende la luz y no le funciona el equipo |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 10:55 ACR>HV fue nacho hoy 29/03 ~28-03-17 15:54 EM >SB Hable y no arranca hay que ir a verlo ~28-03-17 12:15 EM >HV No enciende el Versa, le dije que pruebe con otro cable de alimentación y en otro enchufe. Si no anda tendremos que ir ~28-03-17 11:45 ACR>HV se lo pase a titot |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | 4fc1a63b-face-4617-aa63-4d49610a4b84
18411 | 54564 | 50 | 2017-03-29 08:57 | 50 | 1 | 2017-03-23 10:57 |  | CI |  | dc2d741c-e568-4775-a953-a3b88f114617 | 54564 | 2017-03-23 10:55 | 50 | 2017-03-23 10:51 | 4 | 2 | 3939 | 9125 | 32788 | [9 empty] | Instalacion, Capacitacion. Incluye IQ,OQ y Certificación LLEVAR EQUIPO EL DÍA DE LA INSTALACION Con Remito |  |  |  | TRUE | ~23-03-17 10:56 EF >HV recorde a Mariana Gomez y J. Pawlik, las CI, en cuanto confirmen las mismas se puede programar la instalación. |  |  | A |  | FALSE | 30887 |  | FALSE | 9ad082c3-bdc4-4785-babb-5ce34f690cfa
18412 | 54447 | 129 | 2017-03-29 10:29 | 129 | 1 | 2017-03-29 10:29 | 2017-03-29 11:55 | confirme fecha |  | 2ed5d6df-42f0-4119-bff6-f855e7b0194b | 54447 | 2017-03-15 10:33 | 67 |  | 6 | 2 | 2803 | 6080 | 18639 |  | 6913 |  | 202 | 2017-03-16 15:56 | 129 | 2017-03-21 09:25 |  |  | OC por MP+C de un (1) GC-2010 C/Head Space |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 11:55 ACR>HV confirmado ~29-03-17 10:29 ACR>HV envie fecha para 04-05/04 ~27-03-17 11:21 ACR>HV pide para la semana que viene fecha a partir del martes ~21-03-17 09:25 ACR>HV trabaja lu - mi - vi combinar dentrode esos días ~16-03-17 15:57 HV >MHS Combinar ma 28/03. ~15-03-17 10:35 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 32266 |  | FALSE | 72dc97ff-598e-4ac8-8250-221c92b13211
18413 | 54421 | 67 | 2017-03-29 11:01 | 67 | 3 | 2017-03-29 11:02 |  | Llegada del repuesto (90 dias) |  | acbef25c-506b-4721-94be-4a7c32897cc4 | 54421 | 2017-03-13 10:39 | 192 |  | 2 | 2 | 3194 | 7172 |  |  | 13516 | [7 empty] | entro DR-5000 serie 1189472 el 10-3-17. |  | 70820 | 70821 | FALSE | ~23-03-17 15:52 DB >DB El soporte técnico de Hach nos dice de comprar el LZV764 y despiezarlo para reemplazar solo el display en el equipo que está para reparar. ~23-03-17 15:50 DB >DC Diego, para la reparación hay que cotizar MO y la pieza LZV764. |  |  | A |  | TRUE |  |  | FALSE | 90eecb23-2473-4f37-8ae5-007626551394
18414 | 54440 | 129 | 2017-03-29 14:43 | 129 | 1 | 2017-03-29 14:43 |  | tengan gases |  | df056025-9c8e-41a5-96a2-3b68ac3301b6 | 54440 | 2017-03-14 15:14 | 192 | 2017-03-14 15:14 | 6 | 2 | 2797 | 7875 | 20247 |  | 11022 |  | 202 | 2017-03-16 10:15 | 129 | 2017-03-21 10:37 |  |  | ABONO renovado por MP+C de un (1) GC-2014 marca Shimadzu. |  |  |  | FALSE | ~29-03-17 14:43 ACR>HV Ignacio fue y no se hizo ya que no tienen gases ~21-03-17 10:38 ACR>HV confirmado con daiana ~16-03-17 10:16 HV >MHS Combinar lu 27/03. |  |  | R |  | FALSE | 32257 |  | FALSE | 68c3470e-9a67-4cb0-9e88-e8ff0b1c846f
18415 | 54637 | 74 | 2017-03-30 11:31 | 74 | 1 | 2017-03-30 11:31 | 2017-03-31 16:06 | Esperamos equipo |  | eb65ebae-ec9a-4488-b405-781e707468de | 54637 | 2017-03-30 11:10 | 129 |  | 2 | 2 | 2395 | 5116 | 14012 | [5 empty] | 74 | 2017-03-30 11:29 |  |  | Sension 7 - no prende cree que es la pila | Se recibe el conductímetro y durante las pruebas no se pude reproducir la falla. Igualmente se desarma y se repasan soldaduras del plug de alimentación. Se controla interconexión entre placas. Se chequea el estado de la pila interna y se encuentra en buen estado. Se comprueba el correcto funcionamiento del conductímetro. Concluido AC |  |  | TRUE | ~31-03-17 16:15 AC >ACR Ayer trajeron el Sension 7 N/S 07060C270074. ~30-03-17 11:31 AC >ACR Hablé con Gabriel, no enciende el Sension. Midió el trafo y está bien. Le dije que lo mande a taller. Me comentó algo del abono de los equipos, le dije que DC o AR lo llamaban para coordinar el envio. |  |  |  |  | TRUE |  |  | FALSE | 7af33da1-c647-4fb6-ba4a-294ba626c957
18416 | 54245 | 67 | 2017-03-30 14:30 | 67 | 2 | 2017-03-30 14:30 |  | MO+LAMP |  | 51da0a52-a960-4b69-9a56-a80a6e908d7b | 54245 | 2017-02-22 11:54 | 129 |  | 2 | 2 | 3134 | 7036 | 14549 |  | 13494 | [7 empty] | Entro a taller 20/02 |  | 71318 | 71319 | FALSE |  |  |  | R |  | TRUE |  |  | FALSE | 716ed091-8830-431e-9878-41b98c68ef78
18417 | 54537 | 15 | 2017-03-30 16:34 | 67 | 1 | 2017-03-22 16:34 |  | Esperando C.I. |  | b6a4e83a-1c39-4b5a-b7be-5c3160825829 | 54537 | 2017-03-22 12:45 | 129 |  | 2 | 2 | 2125 | 4499 | 24167 |  | 13541 | [7 empty] | cont 52376 equipo reparado en taller, hay q ir a reinstalarlo |  |  |  | TRUE | ~27-03-17 13:33 AM >DC Recordale que, más allá de las condiciones de instalación, tienen que recuperar de la PC anterior la plaqueta IEEE1394 y el cable de conexión correspondiente. ~22-03-17 14:17 DC >ACR le pase las condiciones de instalacion ~22-03-17 14:17 DC >ACR este equipo anteriormente estaba en Cia de Lapices, ahora pasa a Nerova |  |  | A |  | FALSE |  |  | FALSE | 5bebbfeb-c113-42a9-85d8-ad0be7593ba5
18418 | 54651 | 129 | 2017-03-31 15:52 | 129 | 1 | 2017-03-31 15:52 |  | confirme fecha |  | c484b32e-347a-46bb-b0fd-3146bb38f855 | 54651 | 2017-03-31 12:51 | 67 | 2017-03-30 | 2 | 2 | 4206 | 851 | 21566 | 1023 | 10873 |  | 57 | 2017-03-31 15:51 | 129 | 2017-03-31 15:52 |  |  | PHOENIX: debemos ir a colocar los repuestos detallados abajo, ya los tienen ellos |  |  |  | TRUE | ~31-03-17 15:52 ACR>HV envio fecha para mi 05/04 ~31-03-17 12:52 DC >HV coordinar fecha |  |  | A |  | FALSE | 31756 |  | FALSE | cce77429-0f68-43e2-a898-121d7d347249

## AccionesTipo
IdTipo | Tipo | rowguid
1 | Espera Cliente | 426b5e76-bac1-4bb7-827c-e8a93e3536ac
2 | Cotización | 14ebed3e-5646-4677-bcd5-a6843584cc43
3 | Espera Proveedor | c078c1a4-0111-40ee-a45f-affde86b4bd3

## Urgencias
IdUrgencia | Urgencia | rowguid
1 | Con Tiempo | 4c9520e2-fc22-4a49-aada-525c847123ca
2 | Normal | 3a816191-9e6e-4e3c-81a7-e29b1286bfba
3 | Urgente | 201d4622-d085-4e4f-8018-28712dcd9959